中华人民共和国工业和信息化部

电子计量技术规范

JJF (电子) 0075─2021

标准电容损耗箱校准规范

Calibration Specification of Standard Capacity Dissipation Boxes

（报批稿）

××××-××-××发布               ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

JJF (电子) 0075─2021

标准电容损耗箱校准规范

Calibration Specification of

Standard Capacity Dissipation Boxes

归口单位：中国电子技术标准化研究院

起草单位：工业和信息化部电子第五研究所

参加起草单位：广州赛宝计量检测中心服务有限公司

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范起草人：

王洪喜（工业和信息化部电子第五研究所）

魏  武（工业和信息化部电子第五研究所）

彭益炜（工业和信息化部电子第五研究所）

参加起草人：

李乐超（广州赛宝计量检测中心服务有限公司）

邓志勇（广州赛宝计量检测中心服务有限公司）

郑健荣（广州赛宝计量检测中心服务有限公司）

目录

引言 ......................................................................................................................（II）

1  范围 .................................................................................................................（1）

2  引用文件 .........................................................................................................（1）

3  术语和计量单位 .............................................................................................（1）

3.1  电容损耗	........................................................................................................（1）

3.2  残余损耗 ......................................................................................................（1）

3.3  开关变差 ..................................................................................................... （1）

4  概述 ................................................................................................................ （1）

5  计量特性 ........................................................................................................ （2）

5.1  残余损耗 .......................................................................................................（2）

5.2  开关变差 .......................................................................................................（2）

5.3  电容损耗示值误差 …...................................................................................（2）

6  校准条件 ......................................................................................................... （2）

6.1  环境条件 ...................................................................................................... （2）

6.2  测量标准及其他设备 ………….................................................................. （3）

7  校准项目和校准方法 ..................................................................................... （3）

7.1 校准项目........................................................................................................  （3）

7.2  外观及工作正常性检查..............................................................................  （3）

7.3 校准方法........................................................................................................  （3）

7.3.1  残余损耗...................................................................................................  （3）

7.3.2  开关变差...................................................................................................  （4）

7.3.3  电容损耗示值误差...................................................................................  （5）

8  校准结果表达.................................................................................................  （6）

9  复校时间间隔.................................................................................................  （6）

附录A 原始记录格式........................................................................................... （7）

附录B 校准证书内页格式.................................................................................  （8）

附录C 测量不确定度评定示例........................................................................... （9）

引言

本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范为首次发布。

标准电容损耗箱校准规范

# 1  范围

本规范适用于电容损耗因数范围为0.00001～1，电容标称值为1pF～100μF，工作频率为40Hz～20kHz四端对结构式标准电容损耗箱的校准。

# 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1713-2018 高频电容损耗标准器检定规程

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3  术语和计量单位

3.1  电容损耗	capacity dissipation

又称为电容损耗因数、损耗值，是电容器的损耗角正切值，用tanδ或符号D表示，无量纲。

[JJF 1713-2018，2.1]。

3.2  残余损耗	residual dissipation

对于开关器件有零位档的标准电容损耗箱，当所有开关器件均置于零位时，损耗箱输出端的电容损耗值。

3.3  开关变差	switch deterioration

标准电容损耗箱某一步进开关取定某步位，其他步进开关都保持不变，改变该开关步位后再回到原步位，测得的两个电容损耗实际值之间的差。

# 4  概述

标准电容损耗箱是用于检定或校准电容损耗计量器具的工作标准器。

标准电容损耗箱通常采用金属屏蔽外壳作为箱体，采用四端对连接方式，其内部采用串联的结构方式连接多个标准电阻器和标准电容器。标准电容损耗箱可选择多个适用频率下的电容值，以量程组合和量程内步进的方式输出不同电容损耗值，结构框图见图1。

图1 标准电容损耗箱结构框图

# 5  计量特性

5.1  残余损耗

残余损耗值应不大于最小步进盘的电容损耗步进值。

5.2  开关变差

每个步进盘的电容损耗开关变差值，应在此盘最小刻度值的最大允许误差范围内。

5.3  电容损耗示值误差

表1 电容损耗值测量范围及最大允许误差

| 电容标称值 | 工作频率 | 电容损耗值测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1μF | 100Hz | 0.0001～1 | ±(0.1%×指示值+5×10-5) |
| 100nF | 1kHz | 0.0001～1 | ±(0.1%×指示值+5×10-5) |
| 10nF | 10kHz | 0.0001～1 | ±(0.1%×指示值+5×10-5) |
| 注：因不同被校设备的性能指标各不相同，具体的计量特性应以被校设备生产厂家的技术手册及该设备的具体选件配置为参考。以上计量特性不用于合格性判别，仅供参考。 |  |  |  |

# 6  校准条件

6.1  环境条件

6.1.1 环境温度：20℃±2℃；

6.1.2 相对湿度：30%~70%；

6.1.3 周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

6.2  测量标准及其他设备

6.2.1高精密自动电容电桥

电容损耗测量范围:0.00001~1，最大允许误差：±(2.7×10-6~3.3×10-4)；

电容测量范围:1pF~1μF，最大允许误差：±(5×10-6~6.8×10-5)；

1μF~100μF，最大允许误差：±(2×10-4~5×10-4)；

工作频率：40Hz～20kHz。

# 7  校准项目和校准方法

7.1 校准项目

校准项目一览表见表2。

表2 校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 残余损耗 | 7.3.1 |
| 2 | 开关变差 | 7.3.2 |
| 3 | 电容损耗示值误差 | 7.3.3 |

7.2  外观及工作正常性检查

a) 被校标准电容损耗箱的外形结构应完好，外露件等不应损坏或脱落，机壳、端钮等不应有影响正常工作的机械碰伤。

b) 被校标准电容损耗箱产品名称、仪器型号、出厂编号、制造厂家、各盘位电容损耗标称值等均应有明确标记。

c) 被校标准电容损耗箱测量端钮应无松动，各盘位应跳步清晰、接触良好。

d) 校准前被校标准电容损耗箱在校准环境条件下放置时间不少于8h。

e) 根据使用说明书中的规定，对高精密自动电容电桥进行通电预热，确保其工作在最佳的测量状态。

7.3 校准方法

7.3.1  残余损耗

7.3.1.1  将被校标准电容损耗箱各盘位在输出范围内来回旋转三次，确保开关接触良好，随后将各盘位置回零位。

7.3.1.2  将高精密自动电容电桥设置为电容损耗测量功能，等效电路模型选择并联电路模型，并选择带屏蔽的测量引线或电容电桥专用测量线。

7.3.1.3  根据被校标准电容损耗箱的工作频率、工作电压范围，设置高精密自动电容电桥的测量频率和测量电压。

7.3.1.4  有开路/短路校准功能的高精密自动电容电桥首先进行开路和短路校准操作（包括测量引线部分），消除分布参数对测量结果的影响。

7.3.1.5  采用直接测量法，按照图2或图3接线。

Hc

Hp

被校标准电容损耗箱

Lp

Lc

H

高精密自动电容电桥

L

图2 两端对高精密自动电容电桥校准接线示意框图

Hc

Hp

被校标准电容损耗箱

Lp

Lc

Hc

Hp

高精密自动电容电桥

Lp

Lc

图3 四端对高精密自动电容电桥校准接线示意框图

7.3.1.6  读取高精密自动电容电桥的电容损耗测量值，并记录于附录A.2中，并符合5.1要求。

7.3.1.7  按7.3.1.1～7.3.1.6重复测量3次，取三次测量结果的平均值，作为被校标准电容损耗箱的残余损耗值D0。

7.3.2  开关变差

7.3.2.1按7.3.1.1～7.3.1.5条操作后，将每个步进盘在最大范围间来回转动不少于3次后，使第一个步进盘开关示值置1，其他步进盘示值置零，测量并记录此时损耗值为M0。

7.3.2.2 来回转动第一个步进盘，使开关示值再次置1，其他步进盘不动，测量并记录此时损耗值M1；则第一个步进盘开关变差为：

Δ1=M0−M1                               （1）

7.3.2.3 依次对每个步进盘按以上方法进行测量得Mi，则第i个步进盘开关变差为：

Δi=Mi−1−Mi                               （2）

记录于附录A.3中，并符合5.2要求。

7.3.3  电容损耗示值误差

7.3.3.1 执行7.3.1.1～7.3.1.4操作。

7.3.3.2 按照图2或图3接线，设置标准电容损耗箱输出，待示值稳定后，在高精密自动电容电桥上读取被校标准电容损耗箱的电容损耗测得值DN，并记录于附录A.4中。各步进盘按7.3.3.1～7.3.3.2对每个刻度点进行校准。

7.3.3.3  按公式（3）计算被校标准电容损耗箱的电容损耗实际值。

Ds=DN−D0                              （3）

式中：

Ds——被校标准电容损耗箱的电容损耗实际值，无量纲；

DN——高精密自动电容电桥的电容损耗测得值，无量纲；

D0——被校标准电容损耗箱的残余损耗，无量纲。

7.3.3.4  按公式（4）计算被校标准电容损耗箱的电容损耗示值误差。

Δ=Dx−Ds                              （4）

式中：

Δ——被校标准电容损耗箱的电容损耗示值误差，无量纲；

Dx——被检电容损耗箱的指示值，无量纲；

Ds——高精密自动电容电桥的电容损耗实际值，无量纲；

示值相对误差表示为

δD=Dx−DsDs×100%                               （5）

式中：

δD——被校标准电容损耗箱的示值相对误差。

依次根据公式（4）或（5）计算标准电容损耗箱各盘位的示值误差或示值相对误差并记录于附录A表A.4中。

# 8  校准结果表达

校准完成后的仪表应出具校准证书。校准证书应至少包含以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页和总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 9  复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过12个月。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，送校单位可根据实际使用情况决定复校时间间隔。

# 附录A

原始记录格式

A.1 外观及工作正常性检查

表A.1  外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观检查 |  |
| 工作正常性检查 |  |

A.2 残余损耗

表A.2  残余损耗

| 测量频率 （）Hz | 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 扩展不确定度（k= 2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测得值 |  |  |  |  |  |

A.3 开关变差

表A.3  开关变差

| 测量频率： （）Hz | 步进盘 | ×0.0001 | ×0.001 | ×0.01 | ×0.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开关变差 |  |  |  |  |
|  | 扩展不确定度（k= 2） |  |  |  |  |

A.4 电容损耗示值误差

表A.4  电容损耗示值误差

| 盘位 | 电容/频率设定值 | 电容损耗 指示值 | 电容损耗 测得值 | 电容损耗 实际值 | 误差 | 扩展不确定度 （k= 2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

# 附录B

校准证书内页格式

B.1 外观及工作正常性检查

表B.1  外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观检查 |  |
| 工作正常性检查 |  |

B.2 残余损耗

表B.2  残余损耗

| 测量频率 | 测得值 | 扩展不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- |

B.3 开关变差

表B.3  开关变差

| 测量频率： （）Hz | 步进盘 | ×0.0001 | ×0.001 | ×0.01 | ×0.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开关变差 |  |  |  |  |
|  | 扩展不确定度（k=2） |  |  |  |  |

B.4 电容损耗示值误差

表B.4  电容损耗示值误差

| 盘位 | 电容/频率设定值 | 电容损耗 指示值 | 电容损耗 实际值 | 误差 | 扩展不确定度 （k= 2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：各盘电容损耗实际值均不包含残余损耗值。

# 附录C

测量不确定度评定示例

C.1  电容损耗示值误差测量不确定度评定

C.1.1  测量方法

按规范中7.2.4校准，采用直接测量法。

C.1.2  测量模型：

在标准条件下，忽略温度、湿度、磁场等环境因素的影响，有：

Δ=Dx−Ds=Dx−(DN−D0)                                 (C.1)

式中：

Δ——被校标准电容损耗箱的电容损耗示值误差；

Dx——被检电容损耗箱的指示值；

Ds——高精密自动电容电桥的电容损耗实际值；

DN——高精密自动电容电桥的电容损耗测得值，无量纲；

D0——被校标准电容损耗箱的残余损耗，无量纲。

C.1.3  不确定度传播律

由于各输入量互不相关，对公式（1）求偏导，则不确定度传播律见公式(C.2)：

uc(Δ)=c12u2(Dx)+c22u2(DN)+c22u2(D0)                      (C.2)

灵敏系数：c1=∂Δ∂Dx=1 ，c2=∂Δ∂DN=−1 ，c1=∂Δ∂D0=1

C.1.4 主要不确定度来源

a.高精密自动电容电桥测量不准确引入的标准不确定度分量u1(DN)；

b.高精密自动电容电桥电容电桥分辨力不足引入的标准不确定度分量u2(DN)；

c.由残余损耗引入的标准不确定度分量u(D0)

d.整个测量系统不稳定（测量重复性）引入的标准不确定度度u(Dx)；

C.1.5  标准不确定度评定

C.1.5.1  高精密自动电容电桥测量不准确引入的标准不确定度分量u1(DN)

高精密自动电容电桥经检定合格，在损耗因数值0.01/1kHz的最大允许误差为±5.2×10-6，视为均匀分布，包含因子k=3，故有：

u1(DN)=5.2×10−63=3.0×10−6                    (C.3)

C.1.5.2  高精密自动电容电桥分辨力不足引入的标准不确定度分量u2(DN)

高精密自动电容电桥的分辨力0.1×10-6, 视为均匀分布，包含因子k=3，故有：

u2(DN)=0.1×10−62×3=2.9×10−8                   (C.4)

C.1.5.3  由残余损耗引入的标准不确定度分量u(D0)

根据被校标准电容损耗箱的计量特性，残余损耗值应不大于最小步进盘的电容损耗步进值0.0001。高精密自动电容电桥在损耗因数值0.01/1kHz的最大允许误差为±3×10-6，视为均匀分布，包含因子k=3，故有：

u(D0)=3×10−63=1.8×10−6                    (C.5)

C.1.5.4 整个测量系统不稳定（测量重复性）引入的标准不确定度度u(Dx)

在重复性条件下，用电容电桥直接测量电容损耗箱的电容损耗值，测量点0.01/1kHz,短时间内重复测量10次，测得数据如下表1：

表1 测得数据记录表

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测得值 | 0.0100142 | 0.0100143 | 0.0100140 | 0.0100146 | 0.0100136 |
| 次数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测得值 | 0.0100142 | 0.0100149 | 0.0100148 | 0.0100136 | 0.0100132 |

由贝塞尔公式得：s(xi)=1n−1i=1n(x−x)2=5.5×10-7

取单次测量值作为测量结果，故：  u(Dx)=5.5×10−7

C.1.6  标准不确定度一览表

表2 标准不确定度一览表

| 不确定度来源 | 概率分布 | 评定方法 | 灵敏系数 | 标准不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电容电桥不准确引入u1(DN) | 均匀 | B | -1 | 3.0×10-6 |
| 电容电桥分辨力不足引入u2(DN) | 均匀 | B | -1 | 2.9×10-8 |
| 残余损耗引入u(D0) | 均匀 | B | 1 | 1.8×10-6 |
| 测量重复性u(Dx) | 正态 | A | 1 | 5.5×10-7 |

注：由于重复性和电容电桥的分辨力为同种影响量且相互影响，因此取两分量中的最大值，只计算u(Dx)，舍去u2(DN)。

C.1.7  合成标准不确定度

以上各分量相互独立、不相关，故合成标准不确定度：

uc(Δ)=c12u2(Dx)+c22u2(DN)+c22u2(D0)=3.5×10-6      (C.6)

C.1.8  扩展不确定度

取扩展因子k=2，测量点0.01/1kHz校准结果的扩展不确定度：

U=k×uc=2×3.5×10-6=7.0×10-6                      (C.7)