中华人民共和国工业和信息化部

电子计量技术规范

JJF(电子)0072─2021

非接触涡流法半导体晶片

电阻率测试系统校准规范

Calibration Specification of Semiconductor Wafer Resistivity Test System

by Non-contact Eddy Current Method

（报批稿）

- ××-××发布                       2021-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

JJF(电子)0072─2021

非接触涡流法半导体晶片电阻率测试系统校准规范

Calibration Specification of Transistor Characteristic Frequency Tester

归  口 单 位：中国电子技术标准化研究院

主要起草单位：中国电子技术标准化研究院

参加起草单位：中国电子科技集团公司第四十六研究所

深圳赛西信息技术有限公司

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

张  慧（中国电子技术标准化研究院）

石雅珍（中国电子科技集团公司第四十六研究所）

刘俊杰（中国电子科技集团公司第四十六研究所）

赵  昭（中国电子技术标准化研究院）

李  雷（中国电子技术标准化研究院）

参加起草人：

阚劲松（中国电子技术标准化研究院）

王  酣（中国电子技术标准化研究院）

危  亮（深圳赛西信息技术有限公司）

目 录

引 言	4

1 范围	5

2 引用文献	5

3 概述	5

4 计量特性	5

4.1 电阻率	5

5 校准条件	6

5.1 环境条件	6

5.2 校准用设备	6

6校准项目和校准方法	6

6.1 校准前准备	6

6.2 校准方法	6

7校准结果表达	7

8复校时间间隔	7

附录A 校准记录格式	8

附录B 不确定度评定示例	9

### 引 言

本规范依据JJF 1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011 《通用计量术语及定义》及JJF 1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范为首次发布。

非接触涡流法半导体晶片电阻率测试

系统校准规范

- 1 范围

本规范适用于测试范围在0.1Ω·cm~200.0Ω·cm（厚度100μm~1000μm）的非接触涡流法半导体晶片电阻率测试系统（以下简称电阻率测试系统）的校准。

- 2 引用文献

JJF 1760-2019 《硅单晶电阻率标准样片校准规范》

JJF 1760-2019 《硅单晶电阻率标准样片校准规范》

GB/T 6616-2009 《半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻测试方法 非接触涡流法》

ASTM E1004-09 《涡流法测定材料电导率》［Standard Test Method for Determining Electrical Conductivity Using the Electromagnetic (Eddy Current) Method]

使用本规范时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

- 3 概述

电阻率测试系统主要是利用无接触电涡流探头系统，检测由被测半导体晶片感应的涡流，辅以控制器进行信号处理完成对半导体晶片电阻率的无损测量。它主要由涡流探头、高频线圈和控制器等部分组成。其原理图如图1所示。

涡流探头

控制器

晶片

高频线圈

图1 非接触涡流法半导体晶片电阻率测试系统原理图

根据GB/T 6616-2009 《半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻测试方法 非接触涡流法》，电阻率测试系统将硅片试样平插入一堆共轴涡流探头（传感器）之间的固定间隙内，与震荡回路相连的两个涡流探头之间的交变磁场在硅片上产生涡流，则激励电流值的变化是硅片电导的函数。通过测量激励电流变化即可测得试样的电导，根据已知的样片厚度，便可计算出试样的电阻率。

# 4 计量特性

- 4.1 电阻率

测量范围：0.1Ω•cm~200.0Ω•cm（厚度100μm~1000μm）；

扩展不确定度： 3%，k=2。

# 5 校准条件

- 5.1 环境条件

a）环境温度：（23±5）℃；

b）环境相对湿度：≤80%；

c）周围无影响正常工作的电磁干扰和机械振动。

- 5.2 测量标准及其他设备

校准用设备应经过计量技术机构检定或校准，满足校准使用要求，并在有效期内。

- 5.2.1 电阻率标准样片

电阻率：0.1Ω·cm，1Ω·cm，10Ω·cm，30Ω·cm，100Ω·cm，200Ω·cm；

扩展不确定度： 1.5%，k=2。

用于校准电阻率测试系统的标准样片除具有电阻率标称值和实际值外，方块电阻值、导电类型、直径值、厚度值、电压电流比、局部径向电阻率均匀性和温度修正系数等指标应满足JJF 1760-2019《硅单晶电阻率标准样片校准规范》的要求。

标准样片长期使用时，应按照规定方法清洗，以保持样片表面清洁。

- 6校准项目和校准方法

- 6.1 外观及工作正常性检查

6.1.1 外观及附件

被校准设备外观应完好，附件配置齐全、完好，无影响正常工作的机械损伤；制造厂及出厂编号等各种标志应清晰完整。

6.1.2 工作正常性

进行校准工作前，被校仪器应按规定开机预热30分钟以上。通电后仪器应能正常工作，各种设置指示均正常。

- 6.2 校准方法

6.2.1 电阻率

电阻率测试系统说明书要求，设定仪器自校程序，将标准样片放置于上下探头之间的中心位置 ，执行校准程序 。将被校仪器依次对8个标准样片进行测量，每个标准样片测量10次，测量值记录于附录A表A.2中。

按式（1）、式（2）分别计算电阻率的测量平均值和标准偏差：

ρ=i=1nρin……….………………………………………………………（1）

……………………………………………………（2）

式中：

σ——电阻率测试系统电阻率测量的标准偏差，Ω·cm；

ρi——电阻率测试系统电阻率的测量值，Ω·cm ；

ρ ——电阻率测试系统电阻率测量平均值，Ω·cm；

n——测量次数，n=10次。

按式（3）计算电阻率相对标准偏差s(ρ)：

s(ρ)=σρ×100%…………………………………………………（3）

按式（4）计算电阻率相对误差△：

……………………………………………………（4）

式中：

ρ0——标准样片的电阻率值，Ω·cm；

ρ ——电阻率测试系统电阻率测量平均值，Ω·cm。

- 7校准结果表达

校准后，出具校准证书。校准证书应至少包含以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校准对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接受日期；

h）如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测试标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

- 8复校时间间隔

送校单位可根据实际使用情况决定复校时间间隔，建议复校时间间隔为1年；仪器修理或调整后应及时校准。

### 附录A 校准记录格式

表A.1 外观及工作正常性检查

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 外观及附件 |  |
| 工作正常性 |  |

表A.2电阻率相对标准偏差和相对误差

| 标准样片电阻率 测量值 /Ω·cm /Ω·cm 测量次数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 标准值/Ω·cm |  |  |  |  |
| 测量平均值/Ω·cm |  |  |  |  |
| 相对标准偏差/% |  |  |  |  |
| 相对误差/% |  |  |  |  |

### 附录B 不确定度评定示例

不确定度评定示例

本部分以某一型号的非接触涡流法晶片电阻率测试系统的电阻率示值误差的测量不确定度评定为例，说明非接触涡流法半导体晶片电阻率测试系统校准项目的测量不确定度评定的程序。

B.1 测量模型

电阻率示值误差的测量模型为：

…………………………………………………………（B.1）

式中，Δρ——电阻率示值误差，Ω·cm；

ρ——电阻率的测量值，Ω·cm；

ρ0——标准样片的电阻率值，Ω·cm。。

B.2 测量不确定度来源

1）测量重复性引入的不确定度u1；

2）标准样片电阻率不准引入的不确定度u2

3）电阻率测试系统电阻率测量分辨力引入的不确定度u3；

4）标准样片的厚度线性度引入的不确定度u4；

B.3 测量不确定度评定

1）测量重复性引入的不确定度u1

该部分分量采用A类方法进行评定，对标准样片（电阻率为0.003169Ω·cm）进行10次重复测量，测量值如下：

| 测量次数 | 测量值/Ω·cm； | 测量次数 | 测量值/Ω·cm； |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0031 | 6 | 0.0032 |
| 2 | 0.0032 | 7 | 0.0032 |
| 3 | 0.0032 | 8 | 0.0032 |
| 4 | 0.0032 | 9 | 0.0032 |
| 5 | 0.0032 | 10 | 0.0032 |

测量平均值为：

………………………………（B.2）

平均值的试验标准差：

…………………………（B.3）

则，测量重复性引入的不确定度：

………………………………（B.4）

2）标准样片引入的不确定度u2

采用B类方法进行评定，标准样片经过上级校准，测量不确定度为1.5%（k=2）。则标准样片引入的不确定度：

u2=0.003169×1.5%2=2.4×10−5Ω⋅cm…………………（B.5）

3）电阻率测试系统电阻率测量分辨力引入的不确定度u3

采用B类方法进行评定，由电阻率测试系统的说明书可知：该仪器的数显分辨力为0.0001Ω.cm，服从均匀分布，包含因子为3，则仪器分辨力引入的不确定度：

u3=0.00012×3=2.9×10−5Ω⋅cm……………………………（B.6）

4）标准样片厚度线性度引入的不确定度u4

采用B类方法进行评定，由晶片电阻率测试系统的说明书可知：电阻率与硅片的厚度有关，该仪器测量厚度的线性度为±0.1%，假设其服从均匀分布，包含因子为3，则仪器厚度线性度引入的不确定度：

u4=0.003169×0.1%3=1.8×10-6Ω⋅cm……………………（B.7）

B.4 测量不确定度的合成和评定

1）标准不确定度汇总表

| 序号 | 来源 | 分布类型 | 符号 | 标准不确定度分量/（Ω·cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 | 正态 | u1 |  |
| 2 | 标准样片电阻率不准确 | 正态 | u2 | 2.4×10-5 |
| 3 | 数显分辨力 | 均匀 | u3 |  |
| 4 | 厚度线性度 | 均匀 | u4 | 1.8×10-6 |

- 合成标准不确定度的计算

uc=u12+u22+u32+u42=3.9×10−5Ω⋅cm………………………（B.9）

3）扩展不确定度的评定

取包含因子k=2, 则扩展不确定度为：

U=kuc=2×3.9×10−5Ω⋅cm=7.8×10−5Ω⋅cm………………（B.10）

相对扩展不确定度为：

Urel=U÷0.003169=2.5%…………………………………（B.11）