中华人民共和国工业和信息化部

机械计量技术规范

JJF(机械)1071—2021

机动车淋雨试验间

校准规范

Calibration specification for

Vehicle rain test room

20**—**—**发布

20**—**—**实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

机动车淋雨试验间

校准规范

Calibration specification for       Vehicle rain test room

JJF (机械)1071—2021

归 口 单  位：中国机械工业联合会

主要起草单位：襄阳达安汽车检测中心有限公司

参加起草单位：洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司

本规范委托中国机械工业联合会负责解释

本规范主要起草人：

叶仁根 （襄阳达安汽车检测中心有限公司）

刘  茹 （襄阳达安汽车检测中心有限公司）

参加起草人：

涂远扬（襄阳达安汽车检测中心有限公司）

李  昕（襄阳达安汽车检测中心有限公司）

刘宏刚（襄阳达安汽车检测中心有限公司）

刘  惠（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)

贾莹莹（襄阳达安汽车检测中心有限公司）

李均胜（襄阳达安汽车检测中心有限公司）

兰燕飞（襄阳达安汽车检测中心有限公司）

杨  培（襄阳达安汽车检测中心有限公司）

目 录

引    言	1

1 范围	2

2 引用文献	2

3 概述	2

4 计量特性	2

4.1 外观检查	2

4.2 平均降雨强度	2

4.3 示值重复性	3

5 校准条件	3

5.1 环境条件	3

5.2 标准装置	3

6 校准项目和校准方法	3

6.1 外观检查	3

6.2 校准前的准备工作	3

6.3 平均降雨强度的校准	3

6.4 示值重复性的校准	4

6.5 淋雨时管路系统压力的校准	4

7 校准结果的表述	5

8 复校时间间隔	5

附录A机动车淋雨试验间平均降雨强度测量结果的不确定度评定	6

附录B校准证书或校准报告内容	9

引    言

本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》等编制。

本规范为首次发布。

机动车淋雨试验间校准规范

1 范围

本规范适用于新制造、使用中和维修后机动车淋雨试验间的校准(其他类似设备可参考本规范进行校准)。

2 引用文献

JJF1001-2011    通用计量术语及定义

JJF1059.1-2012  测量不确定度评定与表示

JJF1071-2010    国家计量校准规范编写规则

JJF1094-2002    测量仪器特性评定

QC/T 900-1997   汽车整车产品质量检验评定方法

QC/T 476-2007   客车防雨密封性限值及试验方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 概述

机动车淋雨试验间主要是用来模拟自然降雨环境，用于测试机动车的防雨密封性能，是新车下线必不可少的检测设备。淋雨试验间主要由淋雨室、输送系统、喷淋系统、淋雨控制系统和吹干系统组成。

4 计量特性

4.1 外观检查

机动车淋雨试验间应有唯一性的识别标识，各部件操作灵活，显示清晰，不应有影响校准的缺陷。

4.2 平均降雨强度

4.2.1乘用车淋雨试验间平均降雨强度≥24mm/min。

4.2.2客车淋雨试验间平均降雨强度≥39mm/min。

4.3 平均降雨强度示值重复性

4.3.1 乘用车淋雨试验间平均降雨强度的示值重复性：3.0mm/min。

4.3.2 客车淋雨试验间平均降雨强度的示值重复性：3.0mm/min。

4.4 淋雨时管路系统压力

4.4.1 乘用车淋雨时管路系统压力为70kPa-150kPa。

4.4.2 客车淋雨时管路系统压力为150kPa±10kPa。

注：上述技术要求仅供参考

5 校准条件

5.1 环境条件

环境温度： 0℃～40℃

相对湿度： ≤85%RH

5.2 标准装置

表1标准装置

| 序号 | 仪器名称 | 测量范围 | 准确度等级/示值误差/测量不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢直尺 | （0-300）mm | ±0.10mm |
| 2 | 秒表 | （0-1）h | ±0.1s |
| 3 | 压力表 | （0-0.4）MPa | 0.4级 |
| 4 | 量盘 | 推荐使用2m*0.5m | —— |

6 校准项目和校准方法

6.1 外观检查

机动车淋雨试验间应有唯一性的识别标识。各部件操作灵活，显示清晰，不应有影响校准的缺陷。

6.2 校准前的准备工作

将量盘清空，确认盖板开关功能正常。

6.3 平均降雨强度的校准

6.3.1将量盘置于淋雨试验间淋雨试验间前段中心，并用盖板盖上，启动淋雨设备，待喷水进入稳定工作状态时（一般为2min)，打开盖板，开始进行校准，淋雨一段时间（可选择1min-5min时间)先将盖板盖好，再关闭淋雨设备，用秒表测得淋雨时间并记录，用钢直尺测得量盘内淋雨量（读数时人员视线应与水面弯月面在同一水平面上）并记录，按公式（1）计算降雨强度:

Ri=Viti                           （1）

式中：Ri--第i校准点机动车淋雨试验间平均降雨强度，mm/min；

Vi--第i校准点量盘内淋雨量示值，mm；

ti--第i校准点淋雨时间示值，min。

6.3.2 清空量盘内的水,重复6.3.1步骤2次, 取3次测量结果平均值作为前段降雨强度;

6.3.3 将量盘移至淋雨试验间淋雨试验间中段中心,重复6.3.1-6.3.2步骤,得到中段降雨强度；

6.3.4 将量盘移至淋雨试验间淋雨试验间后段中心,重复6.3.1-6.3.2步骤,得到后段降雨强度。

6.4 平均降雨强度示值重复性的校准

6.4.1 利用6.3平均降雨强度的校准数据，按公式（2）计算被校淋雨试验间三个校准点平局降雨强度的示值重复性：

ΔRi=Rimax−Rimin                            (2)

式中：ΔRi--第i校准点被校淋雨试验间示值重复性误差，mm/min；

Rimax、Rimin--第i校准点3次测量中平均降雨强度的最大值、最小值，mm/min。

6.4.2 取各校准点测量结果最大值作为校准结果。

6.5 淋雨时管路系统压力的校准

6.5.1将标准压力表串联安装在淋雨管路系统中，启动淋雨设备，待喷水进入稳定工作状态时（一般为2min)，读取并记录标准压力表示值，重复测量3次，

6.5.2取标准压力表三次平均值作为淋雨时管路系统压力。

7 校准结果的表述

经校准的机动车淋雨试验间，出具校准证书或校准报告（详见附录A）。注明校准项目，校准用测量标准的溯源性及有效性说明，测量不确定度等（详见附录B）。

8 复校时间间隔

机动车淋雨试验间的复校时间间隔由用户自定，建议不超过1年。

附录A

- 机动车淋雨试验间平均降雨强度测量结果的不确定度评定

A.1 测量方法

用本规范规定的测量方法如正文6.3.1所述。

A.2 平均降雨强度测量数学模型

Ri=Viti                                      （A.1)

式中：Ri--第i个校准点机动车淋雨试验间平均降雨强度，mm/min；

Vi--第i个校准点量盘内淋雨量示值，mm；

ti--第i个校准点淋雨时间示值，min。

A.3 方差和灵敏系数

因为各输入量彼此独立，依不确定度传播定律：

(A.2)

由（A.1）式得方差：

uc2(Ri)=c12u2(Vi)+c22u2(ti)                          (A.3)式中： u(Vi)─量盘内淋雨量的不确定度分量；

u(ti)─淋雨时间的不确定度分量。

灵敏系数：

c1=∂(Ri)∂(Vi)=1ti                                (A.4)

c2=∂(Ri)∂(ti)=−Viti2                               (A.5)

根据（A.4），(A.5)式得标准不确定度：

uc2(Ri)=1ti2u2(Vi)+Vi2ti4u2(ti)                           (A.6)

A.4标准不确定度分量

本测量主要有两项不确定度分量，即由量盘引入的不确定度u(Vi)和淋雨时间引入的不确定度u(ti)，其他的不确定度来源可忽略不计。

以一次测量结果：秒表测得淋雨时间ti为1.00min，钢直尺测得量盘内淋雨量Vi为40.0mm为例。

A.4.1量盘内淋雨量引入的不确定度u(Vi)

A.4.1.1量盘内淋雨量由钢直尺测量，钢直尺的最大允许误差为±0.1mm，服从均匀分布。其标准不确定度为：

uV1=13=0.058mm

A.4.1.2由钢直尺测量重复性引入的标准不确定度分量

以钢直尺测得量盘内淋雨量Vi为40mm为例，进行进行10次独立、等精度测量，测量结果如表A.1。

表A.1 40mm校准点淋雨量测量数据表          （单位：mm）

| 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 | 41.0 | 41.0 | 40.5 | 40.5 | 41.5 | 41.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

得单次测量的实验标准差：

s(Vi)=i=110(Vi−V)29=0.47mm（其中n=10）

实际测量中，进行1次测量，其标准不确定度分量为：

μV2=s(Vi)=0.47mm

A.4.1.3由人员对钢直尺估读引入的标准不确定度分量:

人员对钢直尺进行估读，一般估读误差为±0.5mm，服从均匀分布。其标准不确定度为：

量盘内淋雨量引入的不确定度u(Vi)：

u(Vi)=uV12+uV22+uV32=0.55mm

A.4.2 淋雨时间引入的不确定度u(ti)

淋雨时间由秒表测量，秒表的允许误差为±0.1s，服从均匀分布。其标准不确定度为：

u(ti)=13=0.058s=0.001min

A.4.3合成标准不确定度：

uc（Ri)=1ti2u2(Vi)+Vi2ti4u2(ti)=11.002×0.552+40.021.004×0.0012=0.55mm/min

取置信因子k =2,其扩展不确定度为：U =2×0.55=1.1mm/min

结论：上述分析及计算得到平均降雨强度测量结果的扩展不确定度为：U=1.1mm/min，（k =2）。

附录B

- 校准证书或校准报告内容

- 标题，如“校准证书”或“校准报告”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点；

- 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页的标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性的应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对抽样程序进行说明；

- 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及测量不确定度的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。