中华人民共和国工业和信息化部

JJF（机械）1074—2021

水泵综合性能试验标准装置校准规范

（报批稿）

Calibration Specification for

Pump Performance Test Standard Device

2021-xx-xx发布

2021-xx-xx实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

机械计量技术规范

水泵综合性能试验标准装置

校准规范

Calibration Specification for Pump  Performance Test Standard Device

JJF（机械）1074—2021

归 口 单 位：中国机械工业联合会

主要起草单位：国家农机具质量监督检验中心

参加起草单位：大福泵业有限公司

新界泵业（浙江）有限公司

利欧集团浙江泵业有限公司

台州方圆质检有限公司

浙江省水泵产品质量检验中心

本规范由全国机械汽车专业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

周春林（国家农机具质量监督检验中心）

参加起草人：

林发明（大福泵业有限公司）

许龙波（新界泵业（浙江）有限公司）

颜土富（利欧集团浙江泵业有限公司）

仪修堂（国家农机具质量监督检验中心）

菜圣友（大福泵业有限公司）

葛  杰（新界泵业（浙江）有限公司）

王  琳（利欧集团浙江泵业有限公司）

黄和平（台州方圆质检有限公司）

王国军（浙江省水泵产品质量检验中心）

郑丙辉（台州方圆质检有限公司）

陈盛源（浙江省水泵产品质量检验中心）

目   录

引   言	（III）

1 范围	（1）

2 引用文件	（1）

3 术语和计量单位	（1）

3.1 参考量值 	（1）

3.2 保证点 	（1）

4 概述	（1）

4.1 工作原理	（1）

4.2 构成	（2）

4.3 用途	（2）

5 计量特性	（2）

6 校准条件	（3）

6.1 环境条件	（3）

6.2 电源要求	（3）

6.3 校准用设备	（3）

7 校准项目和校准方法	（4）

7.1外观与工作正常性检查	（4）

7.2 交流电压校准	（4）

7.3 交流电流校准	（5）

7.4 交流功率校准	（6）

7.5  电源频率校准	（7）

7.6  功率因数校准	（8）

7.7 电流互感器校准	（8）

7.8 流量校准	（8）

7.9 压力校准	（9）

7.10 转矩转速测量装置校准	（10）

7.11 转速校准	（10）

7.12 电阻校准	（11）

7.13 温度校准	（11）

7.14 几何尺寸校准	（11）

7.15 扬程、泵输入功率和效率对流量的性能曲线及校准不确定度	（12）

8校准结果表达	（12）

9复校、复测时间间隔	（12）

附录A	（13）

附录B	（17）

附录 C	（19）

- 引   言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》等基础性系列规范进行制定。

本规范为首次发布。

- 水泵综合性能试验标准装置校准规范

  - 范围

本校准规范适用于测量范围为功率(0～315) kW、交流电压（0～500）V、温度（0～150）℃、流量(0～2000) m3/h、压力(0～2.5) MPa、转矩（0～2000）N·m、转速（0～6000）r/min、称重器(1～2000) kg的水泵综合性能试验标准装置（以下简称标准装置）的校准。

  - 引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1001—2011 通用计量术语及定义

JJF 1059.1—2012 测量不确定度评定与表示

JJF 1617 电子式互感器校准规范

JJF 1664 温度显示仪校准规范

JJF（机械）1001—2018 水泵综合性能试验台校准规范

JJG 229 工业铂、铜热电阻检定规程

JJG 313 测量用电流互感器检定规程

JJG 837 直流低电阻表检定规程

JJG 924 转矩转速测量装置检定规程

GB/T 755 旋转电动机 定额和性能

- 凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

  - 术语和计量单位

    - 标准装置 standard device

- 标准装置作为一种参考量值[JJF 1001-2011，参考量值8.19 ]，简称参考值，用作与同类量的值进行比较的基础的量值。带有测量不确定度的参考量值通常可为一个装置，如水泵综合性能试验标准装置。

    - 标准泵 standard pump

- 标准泵是标准装置的一部分，用于对标准装置准确度的传递。

    - 保证点 guarantee point

- 标准泵应满足的流量/扬程(Q/H)点，或称规定点。

  - 概述

    - 工作原理

- 标准装置为具有功率、电流、电压、功率因数、流量、压力、电阻、温度、转矩、转速参数原位标定功能的水泵试验台，通过标准装置检测的符合要求的泵可作为标准泵使用。

    - 构成

- 标准装置由液体循环系统、标准泵、参数标准、控制系统和数据采集与处理系统5个部分构成。试验台液体循环系统系统有开式和闭式之分，图1给出了水泵综合性能试验开式标准装置示意图。

    - 用途

- 标准装置用于各种类型的水泵综合性能测试系统的校准和试验方法研究，用于标准泵的性能检测。检测项目包括电机空载、电机温升、电机负载及水泵或机组的水力性能试验等。

1—电动机  2—扭矩转速仪3—压力测量仪表 4—流量计前直管段5—流量测量仪表

6—流量计后直管段  7—变频电源8—流量调节阀 9—分水器 10—水箱 11—电子秤

12—进口调节阀13—进口测压管14—标准泵15—出口测压管

- 图1 水泵综合性能试验开式标准装置示意图

  - 计量特性

- 项目的测量范围和允许误差见表1。

- 表1  测量范围和允许误差

| - 序号 | - 项 目 |  | - 测量范围 | - 允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 交流电压(45-65Hz) |  | - (0～500)V | - ±0.2% |
| - 2 | - 交流电流(45-65Hz) |  | - (0～800)A | - ±0.2% |
| - 3 | - 交流电机输入功率P1(45-65Hz) |  | - (0～315)kW | - ±0.3% |
| - 4 | - 电源频率 |  | - (45～65)Hz | - ±0.2% |
| - 5 | - 功率因数 |  | 0.2～1.0 | ±0.2% |
| - 6 | - 电流互感器(45-65Hz) |  | - （800～50）/5 | - ±0.1% |
| - 7 | - 流量Q |  | - （0～2000）m3/h | - ±0.2% |
| - 8 | - 压力p |  | - （0～4）MPa | - ±0.1% |
| - 9 | - 转矩T |  | - （0～2000）N·m | - ±0.2% |
| - 10 | - 转速n |  | - （0～6000）r/min | - ±0.1% |
| - 11 | - 电阻R |  | - （0～2）kΩ | - ±0.2% |
| - 12 | - 温度t |  | - （0～150）℃ | - ±0.5℃ |
| - 13 | - 泵进口测压管直管段长度 |  | - （0～12000）mm | - ±10mm |
| - 14 | - 泵出口测压管直管段长度 |  | - （0～6000）mm | - ±10mm |
| - 15 | - 取静压孔 | - 位置 | - （0～2000）mm | - ±5mm |
|  |  | - 直径 | - （3～6）mm | - ±0.02mm |
|  |  | - 型式 | - 设置4个取静压孔，通过环形汇集管连通 | - / |
| - 16 | - 电磁流量传感器前、后直管段长度 |  | - （0～12000）mm | - ±10mm |

  - 校准条件

    - 环境条件

- 校准在常温和“清洁冷水”的条件下进行，这种水的特性应在表2指出的范围内。

- 表2 “清洁冷水”规范

| - 特性 | - 单位 | - 范围 |
| --- | --- | --- |
| - 温度 | - ℃ | - 5～40 |
| - 密度 | - kg/m3 | - ≤1050 |

- 6.2 电源要求

- 电动机运行期间，电源电压和频率的变化对额定值及其对电动机性能和温升的影响应符合GB/T 755的规定。

- 6.3 校准用设备

- 标准设备（或装置）的功能和测量范围应能满足被校装置的测量范围，主要项目扩展不确定度应小于被校装置各参量允许误差绝对值的1/3，可参照表3，选用如下：

- 表3 标准设备（或装置）测量范围和允许误差

| - 序号 | - 标准设备（或装置） | - 测量范围 | - 允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 真有效值交流数字电压表 | - （5～300）V | - ±0.05% |
| - 2 | - 交流数字电流表 | - （0.05～500）A | - ±0.05% |
| - 3 | - 三相标准功率表 | - （10～1000）W | - ±0.05% |
| - 4 | - 频率表 | - （45～65）Hz | - ±0.05% |
| - 5 | - 标准功率因数表 | - 0.1～1.0 | - ±0.01% |
| - 6 | - 直流电阻箱 | - (1～2000）Ω | - 0.01级 |
| - 7 | - 二等标准铂电阻温度计或铂电阻温度（计）系统 | - (0～50)℃ | - ±0.03℃ |
| - 8 | - 压力校准仪 | - (-0.098 ～4)MPa - 电压：（0～25）V - 电流：（0～25）mA | - ±0.05% |
| - 9 | - 扭矩校准仪 | - (10～1000）N·m | - ±0.1% |
| - 10 | - 标准砝码 | - (5～500)kg | - M3级（±0.05%） |
| - 11 | - 频率标准装置（标准计时器） | - 10Hz～100MHz | - ±2×10-10 Hz |
| - 12 | - 温度校准仪 | - （0.1～100） ℃ | - ±（0.1）℃ |

- 校准项目和校准方法

- 7.1外观与工作正常性检查

- 7.1.1被校装置应有说明书，附件应齐全。非首次校准时应带前次的校准证书。

- 7.1.2 外观检查：被校装置应整洁完好，无影响装置计量性能和安全性能的机械损伤；铭牌上应清晰表明装置名称、规格型号、制造商名称（或商标）、出厂编号、出厂日期等信息；被校装置应有可靠的接地装置及明显的接地标志。外观检查结果填入附录A中表A.1。

- 7.1.3 工作正常性检查：通电检查，被校装置电气工作性能正常，开关、按键工作灵活，显示装置应显示清晰、完整正确。在工作压力下，装置各个部件的连接处，不应有泄漏现象。有自检功能的装置自检应能正常通过。工作正常性检查结果填入附录A中表A.1。

- 7.1.4 数据采集应不影响装置的不确定度，影响不确定度的采集设备应进行检定或校准。

- 7.1.5 预热30min后进行校准。

- 7.2 交流电压校准

7.2.1  按图2连接好线路，并选择相应的测试工位，电机工作电压必须从电机现场接线端子箱中采集。三相电源要求检测三相电压。

图2 交流电压校准电路

7.2.2  空载电压

断开开关K，启动被校准装置，测试频率调至规定频率，输出电压调至校准点，同时读取被校装置和标准电压表的显示值，结果填入附录A中表A.2。

7.2.3  空载电压校准点的选择

校准点应在被校装置测量范围的10%～100%均匀选取,一般情况均匀选取至少5个校准点，也可根据送校单位的要求选点。

7.2.4  带载电压

闭合开关K，启动被校准测试装置，输出电压调至用户常用点，改变模拟负载，使模拟负载分别为满负荷的10%、50%、100%，同时读取被校装置和标准电压表的显示值，结果填入附录A中表A.2。按公式（1）和（2）分别计算被校装置电压示值误差ΔU（V）和电压相对误差γU。

ΔU＝UX−UN                                                                     (1)

式中：

UX——被校装置电压显示值，V；

UN——标准电压表读数值,V。

γU＝ΔUUN×100%                                                     (2)

- 7.3 交流电流校准

7.3.1 利用等效稳定的模拟负载（电阻、电抗及调压器组成）做负载，其功率因数大于0.5。

7.3.2 按图3连接好电路，并选择相应的测试工位，三相电源要求检测三相电流。

图3  交流电流校准电路

7.3.3闭合开关K，启动被校装置，改变模拟负载，使标准电流表读数为校准点，同时读取被校装置和标准电流表的显示值，结果填入附录A中表A.3。

7.3.4 电流校准点的选择

校准点应在被校装置测量范围的10%～100%均匀选取,一般情况均匀选取至少5个校准点，也可按负载额定电流的10%、20%、50%、80%、100%选点或根据送校单位的要求选点。

7.3.5 按公式（3）和（4）计算被校装置交流电流示值误差ΔI(A)和交流电流相对误差γI。

ΔI＝IX−IN                                              （3）

式中：

IX——被校装置交流电流示值，A；

IN——标准电流表读数值,A。

γI＝ΔIIN×100%	（4）

- 7.4 交流功率校准

7.4.1 本校准使用稳压电源和稳定模拟负载（电阻、电抗），确保功率在校准过程中相对稳定。标准功率表的接入方式应符合被校装置负载的接线方式，如3V3A，或其它。

7.4.2 按图4连接好电路，三相电源的被校装置需要使用三相感性负载，若被校装置包含互感器，则至少选择一路电流互感器回路进行校准。

图4  交流功率校准电路

7.4.3  启动被校装置，测试频率调至50Hz，输出电压调节至380V（或220V），改变模拟负载，使标准功率表读数为校准点，同时读取被校装置和标准功率表的显示值，结果填入附录A中表A.4。

7.4.4  校准点的选择

校准点应在被校装置测量范围的10%～100%均匀选取,一般情况选3～5个点，也可按负载额定功率的10%、20%、50%、80%、100%选点或根据送校单位的要求选点。

7.4.5  对被校装置有扩展频率60Hz的，在60Hz频率下按上述方法校准，校准点可以只选用户常用点。

7.4.6  改变cosφ，在0.5≤cosφ＜1中选取至少两个点（一般选cosφ=0.5和cosφ=0.8），按上述方法校准。

7.4.7  按公式（5）和（6）计算被校装置功率示值误差PX（W）和功率相对误差γP。

ΔP＝PX−PN                                               （5）

式中：

PX——被校装置功率显示值，W；

PN——标准功率表读数值, W。

γP＝ΔPPN×100%                                               （6）

- 7.5  电源频率校准

7.5.1  按图5连接好电路，闭合开关K，启动被校装置，电压选择用户常用点，电源频率调至校准点，同时读取被校装置和标准频率表的显示值，结果填入附录A中表A.5。

图5  频率校准电路

7.5.2  校准点通常选50Hz和60Hz两个点，也可根据送校单位需求选点。

7.5.3  按公式（7）和（8）计算频率示值误差ΔF（Hz）和频率示值误差γF。

ΔF＝FX−FN                                                （7）

式中：

FX——被校装置频率示值，Hz；

FN——标准频率表读数值, Hz。

γF＝ΔFFN×100%                                           （8）

- 7.6  功率因数校准

7.6.1  按图4连接好电路，闭合开关K，启动被校装置，校准频率选择50Hz，电压、电流选择用户常用点，改变模拟负载，使标准功率因数表读数为校准点，同时读取被校装置和标准功率因数表的显示值，结果填入附录A中表A.6。

7.6.2  功率因数校准点一般可选取1.0、0.8、0.5，也可根据送校单位的要求选点。

7.6.3  按公式（9）和（10）计算功率因数示值误差ΔPF和相对误差γPF：

ΔPF=PFX−PFN                                              （9）

式中：

PFX——被校装置功率因数示值；

PFN——标准功率因数表读数值；

γPF＝ΔPFPFN×100%                                             （10）

  - 电流互感器校准

电流互感器移出标准装置后校准或检定，应符合JJF1617或JJG 313的规定。

  - 流量校准

- 管路系统应配备容器和电子衡器用于流量测量，换向器（含换向阀）工作时应不溅水和分流，在最大流量下换向时所产生的压力波动对流量的影响应是定值。换向器校准结束后，换向器启停计时器的发讯位置、喷嘴位置和换向器位置应不变并标记。

- 采用静态质量法校准系统流量，包括晶振稳定度校准、计时器校准、衡器校准和换向器校准。通过标准砝码校准衡器，通过频率标准装置校准系统计时器和换向器。

- 7.8.1 晶振稳定度校准

- 将计时器的晶振输出接到标准计时器的外晶振输入口，接通电源。预热1小时后，每隔1小时读一次频率值fi(Hz)（i=1，2，···，8），数据填入附录A中表A.7，按公式（11）计算晶振稳定度Ef。

- Ef=fimax−fiminf0×100%                                    （11）

式中： fimax——fi的最大值；

fimin——fi的最小值；

f0——标准频率值。

Ef应符合6.3.3要求。

- 7.8.2 计时器校准

按使用情况连接计时器和标准计时器，并使二者计时的启、停信号同步。以装置使用的最短测量时间tmin(s)为时间间隔，启、停计时器，读取计时器值ti(s)和标准计时器t0i(s)，完成1次校准。重复10次测量，数据填入附录A中表A.8。

计时器应有晶振信号输出口，计时器8小时稳定度应不低于装置不确定度的1/10，计时器的最小读数值为0.001s。

- 7.8.3衡器（电子秤）校准

在使用量限范围内取m个均匀分布点（j=1，2，…，m；m≥5），用标准砝码从j=1逐步加载到j=m，完成第一次校准；再从j=m逐步卸载到j=1，完成第二次校准。分别记录各点的加载质量、卸载质量和电子秤读数。重复进行n（n≥10）次校准，数据填入附录A中表A.9。

- 7.8.4 换向器校准

换向器应按台位，在最大流量（1.2 QG）、常用流量（QG）和最小流量(0.7 QG)下进行校准，取各流量点中不确定度的最大值作为该台换向器的不确定度。

采用行程差法，将流量调至换向器校准流量点，稳定10min。操作换向器，使换向器换向n (n≥10)次，分别将换入和换出时间记作t1i和t2i，数据填入附录A中表A.10。

  - 压力校准

    - 校准点的选择

实验室应配置压力源、智能压力校验仪，用于保证压力测量准确度。压力校准点应均匀地分布在全量程范围内，不少于5个校准点（含零点）。

7.9.2 压力示值误差校准

被校准压力传感器按照图6 的方式连接，压力分别进行正行程加压、反行程降压，分别记录校准点的示值，计算示值误差较大值为该校准点的示值误差。

压力示值校准，如发现压力示值超差时,需要通过装置的软件或硬件调整机构,将压力示值调整到最佳值,再进行示值误差校准。

图6：压力校准装置连接示意图

7.9.3  按公式（12）和（13）计算被校压力传感器示值误差Δp（kPa或MPa）和相对误差γp。

Δp=pR−ps                                             （12）

式中：pR-- 各校准点的正、反行程示值, kPa或MPa；

ps-- 标准器各校准点标准示值，kPa或MPa。

γp＝Δpps×100%                                                 （13）

  - 转矩转速测量装置校准

转矩转速测量装置由转矩转速传感器和转矩转速测量仪组成，转矩转速测量装置校准应符合JJG 924的规定。

  - 转速校准

- 转速校准应在被校装置现场进行。标准转速装置应采用光电或霍尔型，校准时应调整被校准和标准转速传感器探头位置，相对固定，并确认被校准和标准转速传感器探头能正常接收转速信号。

    - 校准点的选择

校准点应在转速传感器测量范围内选择包括最大值和最小值的测量点，如:(900、1400、2900等) r/min。

7.11.2  示值校准

启动标准泵组，调节流量分别设置校准点的转速值，在同一校准点上连续读取并记录被校准转速的10个显示值。 按公式（14）和（15）计算转速示值误差Δn（r/min）和相对误差γn。

Δn=n−n0                                      （14）

式中：

n -- 被校准转速的10次显示平均值，r/min；

n0 -- 标准转速发生装置示值，r/min。

γn＝Δnn0×100%                                                   （15）

  - 电阻校准

电机绕组直流电阻应从电机接线盒（或现场接线端子箱）处采集，直流低电阻表校准应符合JJG 837 的规定。

  - 温度校准

铂电阻校准应符合JJG 229的规定，温度仪表的校准应符合JJF 1664的规定。

  - 几何尺寸校准

- 7.14.1试验台进口测压管直管段长度应≥12D1、进口测压管取静压孔中心距连接泵进口端的接合面2D1 ，进口测压管测量截面直径等于D1， D1为泵进口管口公称内径。出口测压管直管段长度≥6D2，出口测压管取静压孔中心距连接泵出口的接合面2D2，出口测压管测量截面直径等于D2， D2为泵出口管口公称内径。井筒式潜水轴流电泵或混流电泵试验台的测压孔应设在井筒直管段。测压管内壁应清洁光滑。

- 7.14.2测压管设置4个取静压孔，4个孔应对称布置，垂直于管的内壁并与其齐平。通过环形汇集管连通，取静压孔应符合图7的要求。环形汇集管和取静压孔内壁应清洁光滑。电磁流量计前直管段长度≥5D、电磁流量计后直管段长度≥3D，或符合产品使用说明书要求，D为流量计公称内径。

- 图7 取静压孔要求

- 7.14.3 进、出口测压管直管段长度、取静压孔位置、流量计前、后直管段长度采用不低于0.2级的钢卷尺测量；管路公称内径和取静压孔直径采用游标卡尺测量，分度值≤0.02mm；取静压孔型式采用目测。试验台管路结构检测结果填入附录A中表A.11。

  - 扬程、泵输入功率和效率对流量的性能曲线及校准不确定度

- 7.15.1针对泵试验台不同参数测量范围的需求，保证校准不确定度，标准泵分组见表4。标准泵组应包括进口和出口测压管。

- 表4 标准泵分组要求

| - 序号 | - 标准泵类型 | - 泵试验台类型 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 口径DN80（含80）以下的潜水泵、地面泵 | - 功率≤160kW |
| - 2 | - 口径DN100（含100）以上的潜水泵、地面泵 | - 160kW＜功率≤315kW |

7.15.2 性能曲线

- 将标准泵安装到被校准的试验台上后，被校准仪器和传感器预热30min钟后，在额定电压、额定频率和保证流量点下运转1h～2h，使电机达到热稳定状态。

- 在电机达到热稳定状态后，性能试验应从功率最小点开始，调节阀门开度，对离心泵一般从零流量开始，逐步增大至流量保证点的140 %或阀门全开。对混流泵、轴流泵和旋涡泵应从阀门全开状态开始，逐步减少至流量保证点的60 %以下。其间应取13～15个不同流量点。所取流量点中应包含有70 % QG、80 % QG、90 % QG、100% QG、110 % QG和120 % QG 六个流量点，对离心泵还应包括零流量点，使用标准装置上的仪器，标准泵性能测试数据结果填入附录A中表A.12。

- 标准泵在被校装置试验台上的性能试验曲线称为标准曲线（包括扬程、功率和效率对流量的曲线）。

7.15.3校准不确定度。

- 标准泵运行达到热稳定状态后，以随机时间间隔（不少于10s）连续采集21点数据，重复性数据结果填入附录A中表A.13。

- 评价标准装置主要参数的扩展不确定度，单一参数的不确定度评定见附录C。扬程、功率和效率的测量结果不确定度的评定与表示应符合标准JJF（机械）1001-2018附录C的要求。

- 8校准结果表达

校准、测试记录应包含的内容见附录A。校准结果应记录在校准证书和校准报告上，校准证书的格式见附录B。

- 9复校时间间隔

复校时间间隔为2年。

附录A

校准记录格式

- A.1  外观和工作正常性检查记录见表A.1

表A.1  外观和工作正常性检查

| 记录序号 | 项目名称 | 检查记录 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 |  |  |
| 2 | 工作正常性检查 |  |  |

校准：                                                 校对：

- A.2  交流电压校准记录见表A.2

表A.2交流电压校准记录

| 测试频率： （三相或单相） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、空载电压 |  |  |  | 2、带载电压 |  |  |  |  |
| 序号 | 示值 （V） | 标准值 （V） | 相对误差 （％） | 序号 | 带载 百分比 | 示值 （V） | 标准值 （V） | 相对误差 （％） |

校准：                                                 校对：

- A.3  交流电流校准记录见表A.3

表A.3  交流电流校准记录

| 测试频率： （三相或单相） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 示值（A） | 标准值 （A） | 相对误差（％） |

校准：                                                 校对：

- A.4  交流功率校准记录见表A.4

表A.4  交流功率校准记录

| 测试频率： 测试电压： （三相或单相） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 示值（W） | 标准值 （W） | 相对误差（％） |

校准：                                                 校对：

- A.5  电源频率校准记录见表A.5

表A.5  频率校准记录

| 测试频率： 测试电压： （三相或单相） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 示值（Hz） | 标准值 （Hz） | 相对误差（％） |

校准：                                                 校对：

- A.6  功率因数校准记录见表A.6

表A.6  功率因数校准记录

| 测试频率： 测试电压： （三相或单相） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 示值 | 标准值 | 相对误差（％） |

校准：                                                 校对：

- A.7  晶振稳定度校准记录见表A.7

表A.7  晶振稳定度校准记录

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读数时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大频率Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小频率Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率稳定度Ef |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 标称频率： |  |  |  |  |  |  |  |

校准：                                                 校对：

- A.8  计时器校准记录见表A.8

表A.8  计时器校准记录

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校值ti（s） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值t0i（s） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| s1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| u1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 最短测量时间（s）： |  |  |  |  |  |  |  |

校准：                                                 校对：

- A.9  电子秤校准记录见表A.9

表A.9  电子秤校准数据

| 项目 | 序号 | 标准配重kg |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W1 |  | W2 |  | W3 |  | … |
|  |  | 加载 | 卸载 | 加载 | 卸载 | 加载 | 卸载 |  |
| 电子秤示值 kg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准：                                                 校对：

- A.10  换向器校准记录见表A.10

表A.10  换向器校准数据

| 序号 | Q1(m3/h） |  | Q2(m3/h） |  | … |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 换入时间ms | 换出时间ms | 换入时间ms | 换出时间ms | 换入时间ms | 换出时间ms |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |
| s5 |  |  |  |  |  |  |
| s6 |  |  |  |  |  |  |
| u4 |  |  |  |  |  |  |

校准：                                                 校对：

- A.11  试验台结构的检测记录见表A.11

- 表A.11  试验台结构

| 序号 | 检验项目 | 标 准 要 求 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进口直管段长度 | 应符合5.1、6.3的规定。 |  |
| 2 | 出口直管段长度 |  |  |
| 3 | 取静压孔位置、尺寸及型式 |  |  |
| 4 | 流量计前直管段长度 |  |  |
| 5 | 流量计后直管段长度 |  |  |

校准：                                                 校对：

A.12  标准泵组的综合性能测试记录见表A.12

- 表A.12  标准泵组综合性能试验记录

| 标准泵名称 |  |  |  |  |  |  | 标准泵型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 |  |  |  | 管路 |  |  |  |  |  | 规定流量 |  |  |  |  |
| 规定扬程 |  |  |  | 额定功率 |  |  |  |  |  | 额定电压 |  |  |  |  |
| 额定电流 |  |  |  | 额定转速 |  |  |  |  |  | 效率 |  |  |  |  |
| 环境条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |  |
| 测点 序号 | 电压 V |  | 电流 A |  | 输入功率 kW | 流量 m3/h |  | 压力 MPa | 转矩 Nm |  | 转 速 r/min | 温度 ℃ |  | … |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 规定数据 实测扬程、实测功率、实测效率等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准：                                                 校对：

A.13  试验台的扩展不确定度评定规定点重复性试验记录见表A.13

- 表A.13  规定点重复性试验记录

| 样机名称 |  |  |  |  |  | 试验台位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样机型号 |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |  |
| 额定功率 |  |  | 额定电压 |  |  |  |  | 额定电流 |  |  |  |  |
| 额定转速 |  |  | 效率 |  |  |  |  | 频率 |  |  |  |  |
| 环境条件 |  |  |  |  |  |  |  | 样机编号 |  |  |  |  |
| 测点序号 |  | 输入功率 kW |  | 流量 m3/h | 压力 MPa |  | 转速 r/min |  | 扬 程 m | 效率 % |  | … |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A类标准不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B类标准不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合成标准不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准：                                                校对：

附录B

校准证书格式

# 校 准 证 书

Calibration certificate

- 证书编号

- 委托单位

- 委托单位地址

- 委托书编号

- 试验台名称

- 型号/规格

- 制造商

- 试验台编号

- 校准日期

- 标准依据

- 校准单位：

- 专用章                              签发人

- 校准人

- 签发日期

- 地址：                                  电话：

- 本证书提供的结果仅对本次被校的样品有效；

- 计量校准机构备案号：              ，计量校准授权证书号：                       ；

- 本实验室已获中国机械工业联合会认可，认可证书编号为：                           ；

- 本实验室已获中国实验室国家认可委员会认可。认可证书编号为：                     。

- 续前页

- （校准单位）校准证书                                       证书编号：

| - 1．本次校准参考的技术文件 - 2.本次校准所使用的标准器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 型号名称 | - 测量范围 | - 不确定度 | - 设备编号 | - 证书编号 | - 有效期至 |
| - 3.校准的地点、时间、环境条件 - 地点： 日期： - 实验室温度： ℃， 大气压力： kPa， 相对湿度： %RH - 其他： |  |  |  |  |  |
| - 4.校准结果、使用范围限制 - 本次校准结果的不确定度： - 标准泵性能曲线： - 限制使用范围及条件： |  |  |  |  |  |
| - 5.建议再校日期 - 建议在 年 月 日前进行复校。 |  |  |  |  |  |
| - 6.其他 - 本次校准只对所给数据有效。 |  |  |  |  |  |

附录 C

- 主要项目测量结果不确定度分析实例

C.1交流电压的测量不确定度分析

C.1.1  确定被测量和测量方法：用真有效值数字电压表直接进行测量。

C.1.2  测量模型

ΔU＝UX−UN                                                                      (C.1)

UX式中：    ——被校装置的示值，V；

UN——真有效值数字电压表的读数值,V；

ΔU——被校装置交流电压示值误差,V；

C.1.3  标准不确定度分量计算

C.1.3.1  由被校装置读数引入的标准A类不确定度分量u(UX)

C.1.3.1.1  由被校装置重复性引入的标准不确定度分量u(UX1)

校准时考虑到采样的同步性及电源的不稳定性这两方面引入的不确定度都包含在复现性中，因此，对这两方面不再独立分析。

以380V点为例进行分析。重复测量10次，所得数据见表C.1。

- 表C.1   交流电压数据

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读数（V） | 380.5 | 380.6 | 380.5 | 380.6 | 380.4 | 380.5 | 380.7 | 380.4 | 380.5 | 380.6 |

Ui=i=1nUXin则平均值：

= 380.5V                        (C.2)

单次测量的标准偏差：

S=(Xi−X)2(n−1)=0.0949V                          (C.3)

相对误差为0.025%；

单次测量的A类标准不确定度为：

u(UX1)=0.025%；

C.1.3.1.2  由被校装置分辨力引入的不确定度分量u(UX2)

被校装置在示值为380.0V时的分辨力为0.1V，其在±0.05V的区间为均匀分布。故：

u(UX2)= 0.05/3=0.029V

相对误差：0.008%

注：由于重复性测量和被校装置显示值分辨力对测量不确定度的贡献存在重复，只取其中的最大。

C.1.3.2由标准表引入的B类标准不确定度u(UN)

C.1.3.2.1  由标准表示值误差引入的不确定度u(UN1)

真有效值数字电压表的最大允许误差为±0.1%，属均匀分布，k=3，

所以，u(UN1)=0.1%/3=0.058%

C.1.3.2.2  真有效值数字电压表由上一级计量校准机构传递，其标准不确定度由其校准证书提供：

u(UN2)=0.03%/2=0.015%

（如果校准结果考虑了不确定度后仍然在标准器的允许误差范围内，可以不考虑上一级的传递不确定度）

合成为：u(UN) =u2(UN1)+u2(UN2)=0.060%

C.1.3.2.3  环境温湿度的影响

整个校准过程按照校准规范规定的条件进行，由环境温湿度引入的测量不确定度可以忽略不计

C.1.3.3  A类与B类的合成标准不确定度

uc=u2(UX)+u2(UN)=0.065%

C.1.3.4  扩展不确定度为：

Urel=2×0.065％≈0.13％  （k=2）

C.2 电流校准的测量不确定度分析

C.2.1确定被测量和测量方法：直接把标准电流表串联到测试回路中。

C.2.2  测量模型

ΔI＝IX−IN                                                                     (C.4)

IX式中：    ——被校装置电流显示值，A；

IN——标准电流表读数值,A；

ΔI——被校装置测试电流示值误差,A；

C.2.3  标准不确定度分量计算

C.2.3.1  由被校装置读数引入的A类标准不确定度u(IX)

C.2.3.1.1  由被校装置重复性引入的标准不确定度u(IX1)

校准时考虑到采样的同步性及电源的不稳定性这两方面引入的不确定度都包含在复现性中，因此，对这两方面不再独立分析。

以2A点为例进行分析。重复测量10次，所得数据记入表C.2

- 表C.2 交流电流数据

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读数（A） | 2.002 | 2.001 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.001 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 |

平均值：

X=i=1nXi/ n =2.0018（A）                                   (C.5)

单次测量的标准偏差：

S =(Xi−X)2(n−1)= 0.000422（A）                       (C.6)

相对误差为0.021%

单次测量的A类标准不确定度为：

u(IX1)=0.021%；

C.2.3.1.2  由被校装置的分辨力引入的不确定度分量u(IX2)

被校装置在示值为2.000A时的分辨力为0.001A，其在±0.0005A的区间为均匀分布。故：

u(IX2)= 0.0005A/3=0.00029A  相对误差：0.014%

注：由于重复性测量和被校装置显示值分辨力对测量不确定度的贡献存在重复，只取其中的最大。

C.2.3.2  由交流数字电流表引入的B类标准不确定度u(IN)

C.2.3.2.1  由交流数字电流表示值误差引入的不确定度u(IN1)

标准电流表的最大允许误差为±0.1%，服从均匀分布，k=3，则

u(IN1)=0.1%/3=0.058%

C.2.3.2.2  交流数字电流表由上一级计量校准机构传递，其标准不确定度由其证书提供：

u(IN2)=0.03%/2=0.015%

注：如果校准结果考虑了不确定度后仍然在标准器的允许误差范围内，可以不考虑上一级的传递不确定度。

C.2.3.2.3  环境温湿度的影响

整个校准过程按照校准规范规定的条件进行，由环境温湿度引入的测量不确定度可以忽略不计

合成为：u(IN)=u2(IN1)+u2(IN2)=0.060%

C.2.3.3  A类与B类合成标准不确定度：

uc=u2(IX)+u2(IN)=0.064%

C.2.3.4  扩展不确定度为：

Urel=2×0.064%≈0.13%  （k=2）

- C.3  交流功率的测量不确定度分析

C.3.1确定被测量和测量方法：用标准功率表进行测量。

C.3.2  测量模型：

ΔP＝PX−PN                                                                     (C.7)

PX式中：    ——被校装置功率显示值，W；

PN——标准功率表读数值, W；

ΔP——被校装置交流功率示值误差, W

C.3.3  标准不确定度分量计算：

C.3.3.1  由被校装置读数引入的标准A类不确定度分量u(PX)

C.3.3.1.1  由被校装置重复性引入的标准不确定度分量u(PX1)

以校准1100W为例进行分析。重复测量10次，所得数据记入表C.3。

- 表C.3 交流功率数据

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读数（W） | 1101.5 | 1100.9 | 1100.2 | 1100.6 | 1100.8 | 1100.6 | 1101.2 | 1100.5 | 1100.3 | 1100.4 |

则平均值：

X=i=1nXi/ n =1100.70（W）                                (C.8)

单次测量的标准偏差：

S=(Xi−X)2(n−1)=0.41(W)；                (C.9)

相对误差为0.037%

单次测量的A类标准不确定度为：

u(PX1)=0.037%；

C.3.3.1.2  由被校装置的分辨力引入的B类不确定度分量u(PX2)

被校装置在示值为1100.0时的分辨力0.1W，其在±0.05W区间为均匀分布。故：

u(PX2)= 0.05W/3=0.029W  则

相对误差：0.0026%

注：由于重复性测量和被校装置显示值分辨力对测量不确定度的贡献存在重复，只取其中的最大。

C.3.3.1.3  环境温湿度的影响

整个校准过程按照校准规范规定的条件进行，由环境温湿度引入的测量不确定度可以忽略不计

C.3.3.2  由标准功率表引入的标准不确定度分量u(PN)

C.3.3.2.1  由标准功率表示值误差引入的不确定度分量u(PN1)

标准功率表的允许误差为±0.1%，属均匀分布，k=3，

所以，u(PN1)=0.1%/3=0.058%

C.3.3.2.2  标准功率表由上一级计量校准机构传递，其标准不确定度由其校准证书提供：

u(PN2)=0.03%/2=0.015%

合成为：u(PN)=u2(PN1)+u2(PN2)=0.060%

注：如果校准结果考虑了不确定度后仍然在标准器的允许误差范围内，可以不考虑上一级的传递不确定度。

C.3.3.3  A类与B类合成标准不确定度：

uc=u2(PX)+u2(PN)=0.070%

C.3.3.4  扩展不确定度为：

Urel =2×0.070%≈0.14% （k=2）

C.4 流量的测量不确定度分析

C.4.1  确定被测量和测量方法

采用静态质量法校准系统流量，其不确定度分量包括晶振、计时器、衡器和换向器,通过标准砝码校准电子秤，通过频率标准装置校准系统计时器和换向器。流量校准的结果用流量装置的扩展不确定度表示。

C.4.2  晶振稳定度测量不确定度分析

例：晶振稳定度校准，每隔1小时重复8次测量，标称频率10000.000Hz，数据记入表C.4 晶振稳定度校准数据。

- 表C.4 晶振稳定度校准数据

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读数时间 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 频率Hz | 10000.516 | 10000.515 | 10000.448 | 10000.478 | 10000.495 | 10000.491 | 10000.489 | 10000.487 |

频率稳定性Ef=0.0007%。

C.4.3  计时器的不确定度计算

第i次被校计时器和标准计时器的读数差值Δti，单位s

Δti=ti−t0i                                                  (C.10)

式中：

ti——第i次被校计时器值，单位s；

t0i——第i次标准计时器值，单位s。

计时器A类相对不确定度s1

s1=1tmini=1nΔti−Δt2(n−1)×100%(C.11)

式中：

tmin——装置使用的最短测量时间，单位s；

Δt——n次差值的平均值，单位s。

计时器B类不确定度

- u1=Δt2tmin×100%                                                     (C.12)

例：计时器校准重复10次测量，最短测量时间30.0000s，数据记入表C.5 计时器校准数据。

- 表C.5 计时器校准数据

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校值ti（s） | 30.1980 | 29.4935 | 30.1844 | 29.7900 | 29.9938 | 30.0252 | 29.4157 | 29.8081 | 29.5244 | 29.8997 |
| 标准值t0i（s） | 30.199 | 29.496 | 30.186 | 29.792 | 29.996 | 30.027 | 29.418 | 29.809 | 29.526 | 29.901 |

计算结果：s1=0.0018% ,u1=0.0029%。

C.4.4  衡器的不确定度计算

负载 mj+R0时第j点第i次测量差值Δmi，单位kg。

Δmi=Rmi−(mj+R0)                                        (C.13)

式中：

Rj——第j点标准砝码的质量，单位kg；

Rmi——质量为mi的标准砝码第i次测量时衡器的读数，单位kg；

R0——空 容 器 n次测量衡器的读数平均值，单位kg。

第j点的平均值，单位kg

Δm=1ni=1nΔmi

（C.14）

第j点单次测量A类相对标准不确定度s2j

s2j=1mj+R0i=1nΔmi−Δm2(n−1)×100%(C.15)

第j点单次测量B类相对标准不确定度u2j

u2j=Δm2(mj+R0)×100%

(C.16)

衡器的A类相对不确定度

s2=(s2j)max                                                (C.17)

衡器的B类相对不确定度

u2=(u2j)max(C.18)

例：电子秤校准6个质量，校准重复10次测量，数据记入表C.6 电子秤校准数据。

- 表C.6 电子秤校准数据

| 项目 | 序号 | 标准配重kg |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 200.00 |  | 240.00 |  | 280.00 |  |
|  |  | 加载 | 卸载 | 加载 | 卸载 | 加载 | 卸载 |
| 电子秤示值 kg | 1 | 200.00 | 200 | 240 | 240.00 | 280.00 | 280.00 |
|  | 2 | 200.00 | 200 | 240 | 240.00 | 280.00 | 280.00 |
|  | 3 | 200.00 | 200 | 240 | 240.00 | 280.00 | 280.00 |
|  | 4 | 200.00 | 200 | 239.95 | 240.00 | 280.00 | 280.00 |
|  | 5 | 200.00 | 200 | 240 | 240.00 | 280.00 | 280.00 |
|  | 6 | 200.00 | 200 | 240 | 240.00 | 280.00 | 280.00 |
|  | 7 | 200.00 | 200.05 | 239.81 | 240.00 | 280.00 | 280.00 |
|  | 8 | 200.00 | 200 | 240 | 240.00 | 280.00 | 280.00 |
|  | 9 | 200.00 | 200 | 240 | 240.00 | 280.00 | 280.00 |
|  | 10 | 200.00 | 200 | 240 | 240.00 | 280.00 | 280.00 |
| A类相对不确定度 |  | 0.0000% | 0.0079% | 0.0252% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| B类相对不确定度 |  | 0.0000% | 0.0013% | 0.0050% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| S2 |  | 0.0252% |  |  |  |  |  |
| U2 |  | 0.0050% |  |  |  |  |  |

检测：                                                 校对：

C.4.5 换向器的不确定度（采用行程差法）

换入时间平均值

t1=1ni=1nt1i

(C.19)

换出时间平均值

t2=1ni=1nt2i

(C.20)

换入时间A类相对不确定度

s5=1tmini=1nt1i−t12(n−1)×100%(C.21)

换出时间A类相对不确定度

s6=1tmini=1nt2i−t22(n−1)×100%

(C.22)

B类相对不确定度

u4=t1−t24t min×100%                                       (C.23)

C.4.6 静态质量法的装置合成不确定度

u=s12+s22+s52+s62+u12+u22+u42+uF2

(C.24)

式中：

uF——标准砝码相对不确定度。

C.4.7 静态质量法的装置扩展不确定度

u=ku                                                                (C.25)

式中：

k——覆盖因子，k=tp(ν)，取2。

例：换向器校准在3个流量点，换入和换出校准重复10次测量，数据记入表C.7 电子秤校准数据，换向器规格DN50，最短测量时间30s,电子秤量程300kg。

- 表C.7 换向器校准数据

| 序号 | 0.96 m3/h |  | 20.61 m3/h |  | 35.57 m3/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 换入时间ms | 换出时间ms | 换入时间ms | 换出时间ms | 换入时间ms | 换出时间ms |
| 1 | 20.80 | 21.90 | 20.70 | 21.90 | 20.20 | 21.80 |
| 2 | 20.80 | 21.90 | 20.90 | 21.90 | 20.30 | 22.40 |
| 3 | 20.80 | 21.80 | 20.30 | 21.90 | 20.20 | 21.80 |
| 4 | 20.80 | 21.80 | 20.80 | 21.70 | 20.80 | 21.80 |
| 5 | 20.80 | 21.90 | 20.80 | 21.80 | 20.80 | 21.70 |
| 6 | 20.70 | 21.90 | 20.70 | 22.40 | 20.30 | 21.70 |
| 7 | 20.80 | 21.70 | 20.30 | 21.80 | 20.80 | 21.80 |
| 8 | 20.20 | 21.70 | 20.80 | 22.40 | 20.30 | 22.50 |
| 9 | 20.80 | 21.90 | 20.70 | 21.90 | 20.30 | 22.40 |
| 10 | 20.30 | 21.80 | 20.70 | 21.90 | 20.20 | 21.80 |
| 平均值 | 20.680 | 21.830 | 20.670 | 21.960 | 20.420 | 21.970 |
| s5 | 0.0008% |  | 0.0007% |  | 0.0009% |  |
| s6 | 0.0003% |  | 0.0008% |  | 0.0011% |  |
| u4 | 0.00096% |  | 0.00108% |  | 0.00129% |  |

计算结果：s5=0.0009% ,s6= 0.0011%,u4= 0.0011%。

静态质量法流量装置扩展不确定度：s=0.05%,  k=2。