中华人民共和国工业和信息化部

通信计量技术规范

通信计量技术规范

JJF通信）052-2021

5G移动通信综合测试仪校准规范

Calibration Specification of 5G Radio Communication Testers

(报批稿)

2021-XX-XX发布                                 2021-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

5G移动通信综合测试仪校准规范

Calibration Specification of 5G Radio Communication Testers

JJF(通信) 052-2021

JJF(通信) 023-2018

归 口 单 位：中国信息通信研究院

主要起草单位：中国信息通信研究院

参加起草单位：中国合格评定国家认可中心

本规程技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

纪  锐（中国信息通信研究院）

张培艳（中国信息通信研究院）

钱  承（中国合格评定国家认可中心）

参加起草人：

牟  丹（中国信息通信研究院）

成  锴（中国信息通信研究院）

张向阳（中国信息通信研究院）

目    录

引言	（II）

1 范围	1

2 引用文献	1

3 术语	1

4 概述	1

5 计量特性	2

6 校准条件	3

6.1 环境条件	3

6.2 校准用设备	3

7 校准项目和校准方法	4

7.1 外观及工作正常性检查	4

7.2 功能检查	4

7.3 参考晶体振荡器频率准确度	4

7.4 射频信号发生器频率准确度	5

7.5 射频信号发生器输出电平	5

7.6 射频信号发生器频谱纯度	6

7.7 射频信号发生器单边带相位噪声	7

7.8 5G信号发生器数字调制质量	7

7.9 5G信号发生器占用带宽	7

7.10 5G信号发生器邻道功率比	7

7.11 5G信号发生器频谱发射模板	7

7.12 射频功率分析	8

7.13 5G数字调制质量参数分析	10

7.13.1方法一：连续波组合法	10

7.13.2方法二：白噪声法	10

7.14 5G信号分析仪占用带宽	10

7.15 5G 邻道泄漏抑制比分析	10

7.16 5G 频谱发射模板分析	11

7.17 射频端口电压驻波比	11

8 校准结果表达	11

9 复校时间间隔	11

附录A	12

附录B	20

附录C	28

引    言

本规范依据JJF 1071-2010 《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范针对5G移动通信综合测试仪的校准方法，分别从频率、功率、调制等参数测量进行了规定，并在附录中给出了校准项目的测量不确定度评定示例。

本规范为首次发布。

5G移动通信综合测试仪校准规范

# 1 范围

本校准规范规定了5G移动通信综合测试仪（以下简称5G综测仪）的校准项目、条件及处理结果，适用于新制造、新购进、使用中和维修调整后的5G综测仪的校准。对于带有5G调制的矢量信号发生器和带有5G解调选件的矢量信号分析仪也可参照执行。

# 2 引用文献

JJF 1443─2014 LTE数字移动通信综合测试仪校准规范

3GPP TS 38.201 NR；物理层概述（NR; Physical layer; General description）

3GPP TS 38.211 NR；物理层的信道与调制（NR; Physical channels and modulation）

3GPP TS 38.104 NR；基站无线电传输和接收；（NR; Base Station (BS) radio transmission and reception）

3GPP TS 38.141-1 NR；基站一致性测试；第一部分：传导一致性测试；（NR; Base Station (BS) conformance testing Part 1: Conducted conformance testing）

3GPP TS 38.141-2 NR；基站一致性测试；第二部分：辐射一致性测试；（NR; Base Station (BS) conformance testing Part 2: Radiated conformance testing）

3GPP TS 38.521-1 NR；终端一致性规范；射频发射和接收；第一部分：范围1独立规范（NR; User Equipment (UE) conformance specification; Radio transmission and reception; Part 1: Range 1 Standalone;）

3GPP TS 38.521-2 NR；终端一致性规范；射频发射和接收；第一部分：范围2独立规范（NR; User Equipment (UE) conformance specification; Radio transmission and reception; Part 2: Range 2 Standalone;）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3 术语及缩略语

误差矢量幅度 Error Vector Magnitude（EVM）

误差矢量幅度(EVM)是用来衡量参考波形与测量波形之间的差异，是数字通信系统中应用最为广泛的调制质量参数。EVM结果定义为平均误差矢量功率与平均参考功率之比的平方根，用百分比表示。

子载波间隔 Sub-carrier Space（SCS）

在5G NR中，频域上的子载波间隔是可变的，NR支持多种子载波间隔：15kHz，30kHz，60kHz，120kHz。

物理下行共享信道 physical downlink shared channel（PDSCH）

物理下行控制信道 physical downlink control channel（PDCCH）

物理上行共享信道 physical uplink shared channel（PUSCH）

物理上行控制信道 physical uplink control channel（PUCCH）

物理随机接入信道 physical random access channel（PRACH）

- 4 概述

5G综测仪是由高稳时钟、射频发射模块、射频接收模块、通信协议处理模块等功能模块构成的综合测试仪器，一种典型的5G综测仪框图如图1所示。5G综测仪在5G终端生产、研发和测试过程中用于功率、频谱、调制，以及各种协议等参数的测试。

图1 一种典型的5G综测仪框图

- 5 计量特性

5.1 参考晶体振荡器

频率：10MHz；

准确度：1×10-6。

5.2 射频信号发生器

频率范围：450MHz~53GHz；

频率准确度：1×10-6；

功率电平范围：-120dBm~0dBm；

功率电平最大允许误差：±1.0dB；

二次谐波：<-25dBc；

三次谐波：<-25dBc；

二分之一次谐波：<-40dBc；

非谐波：<-50dBc；

单边带相位噪声：<-120dBc（偏置频率1MHz）。

5.3 矢量信号发生器(带5G调制制式)

误差矢量幅度：<8%；

占用带宽：5MHz~400MHz；

邻道泄漏比：<-45dB。

5.4 射频分析仪

频率范围：450MHz~53GHz；

功率电平测量范围：-50dBm~+30dBm；

功率测量最大允许误差：±1.0dB；

5.5  5G信号分析仪

误差矢量幅度：测量范围：0%~17.5%，最大允许误差：±2%。

5.6 射频端口

电压驻波比≤1.5。

注：以上所有指标不用于合格性判别，仅提供参考。

- 6 校准条件

- 6 .1 环境条件

环境温度：23℃±5℃

相对湿度：20%~80%

电源要求：220(1±10%)V、(50±1)Hz

周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

- 6.2 测量标准及其他设备

6.2.1 功率计

频率范围：450MHz~53GHz；

功率测量范围：-55dBm~+20dBm

最大允许误差：±3.0%

6.2.2 频率计数器(或者带有频率计数器功能的频谱分析仪)

频率范围：450MHz~53GHz；

准确度：1×10-8。

6.2.3 带5G信号调制功能的信号发生器

频率范围：450MHz~53GHz；

输出功率电平范围：-60dBm~+10dBm

功率电平最大允许误差：±1.0dB

误差矢量幅度：<1%。

6.2.4 频谱分析仪

频率范围：450MHz~53GHz；

电平测量范围：-130dBm~+30dBm；

单边带相位噪声：<-125dBc/Hz（偏置频率1MHz）。

6.2.5 带5G信号解调功能的矢量信号分析仪

误差矢量幅度测量最大允许误差：±1%

6.2.6 网络分析仪

频率范围：450MHz~53GHz；

方向性：>40dB

6.2.7 功率放大器

频率范围：450MHz~53GHz；

增益：>30dB

最大输出功率：>2W

6.2.8 定向耦合器

频率范围：450MHz~53GHz；

方向性：>30dB

输入功率：>2W

6.2.9带高斯白噪声的信号发生器

频率范围：450MHz~53GHz；

带宽：>400MHz；

输出功率电平范围：-80dBm~10dBm。

- 7 校准项目和校准方法

校准项目一览表见表1。

表1 校准项目一览表

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 |
| 2 | 参考晶体振荡器频率准确度 |
| 射频信号发生器 |  |
| 3 | 射频信号发生器频率准确度 |
| 4 | 射频信号发生器输出电平 |
| 5 | 射频信号发生器频谱纯度 |
| 6 | 射频信号发生器单边带相位噪声 |
| 5G信号发生器 |  |
| 7 | 5G信号发生器数字调制质量 |
| 8 | 5G信号发生器占用带宽 |
| 9 | 5G信号发生器邻道功率比 |
| 10 | 5G信号发生器频谱发射模板 |
| 射频分析仪 |  |
| 11 | 射频功率分析 |
| 5G NR信号分析仪 |  |
| 12 | 5G NR 信号数字调制质量参数分析 |
| 13 | 5G NR信号分析仪占用带宽 |
| 14 | 5G NR信号分析仪邻道功率比 |
| 15 | 5G NR信号分析仪频谱发射模板 |
| 16 | 射频端口电压驻波比 |

- 7.1 外观及工作正常性检查

7.1.1 5G综测仪应有说明书及全部配套附件。

7.1.2 5G综测仪各开关、旋钮、按键等应安装牢固，调节正常。仪表不应有影响电气性能的机械损伤。

7.1.3 进行以下校准时，5G综测仪及校准用设备应按规定时间预热。

在附录A表A.1中对应位置填写检查结果。

- 7.2 参考晶体振荡器频率准确度

7.2.1 仪表连接如图3所示。

图3 参考晶体振荡器频率准确度

7.2.2 将5G综测仪参考输出端接到频率计数器的输入端，由频率计数器读出参考频率的实际值fs。并记录于附录A表A.2。

- 7.3 射频信号发生器频率准确度

7.3.1 仪器连接如图4所示。

图4 射频信号发生器频率准确度

7.3.2 5G综测仪选择射频信号发生器连续波（CW）模式，将相应的射频输入输出端口的衰减设为零。设置射频信号发生器输出功率为-10dBm，频率为射频频率范围的最低频率fu，测量实际频率值fs，并记录于附录A表A.3。

7.3.3 改变5G综测仪射频信号发生器的输出频率，重复步骤7.3.2一直到射频频率范围的最高频率。

- 7.4 射频信号发生器输出电平

7.4.1 仪器连接如图5所示。

图5 射频信号发生器输出电平

7.4.2 5G综测仪选择射频信号发生器CW模式，将相应的射频输入输出端口的衰减设为零。设置输出频率为f1，输出电平为最高电平。

7.4.3 将功率计与5G综测仪射频输出端口连接，从功率计上读取实际功率电平值PS，记录于附录A表A.4。

7.4.4改变5G综测仪射频信号发生器的输出电平，将电平测量至-20dBm为止。

7.4.5 5G综测仪射频信号发生器输出电平为-20dBm时，功率计测量的功率电平值为PS20。保持5G综测仪射频输出电平不变，用测试电缆将5G综测仪射频输出与频谱分析仪的射频输入相连接，并连接外参考。

7.4.6 将频谱分析仪中心频率设置为f1，设置适当的参考电平、输入衰减、分辨力带宽和扫频带宽。将频谱分析仪标记功能（Marker）打开，设置在峰值电平处，打开平均功能，平均次数为20次，此时频谱分析仪标记处的功率电平值为P20。

7.4.7保持频谱分析仪的设置不变，改变5G综测仪射频信号发生器的输出电平，此时频谱分析仪标记处的功率电平值为Px。

7.4.8 则由公式（1）计算得到5G综测仪输出电平的实际值Psx，记录于附录A表A.4中对应的位置。

Psx= Ps20+(Px-P20)								（1）

7.4.9 改变5G综测仪射频信号发生器的输出电平，重复步骤7.4.7～7.4.8，将电平测量至-120dBm为止。

7.4.10 改变5G综测仪射频信号发生器输出频率为fn，重复步骤7.4.2～7.4.9，将测量结果记录于附录A表A.5。

注：在步骤7.4.6~7.4.9测量过程中，频谱分析仪参考电平、输入衰减、分辨力带宽和扫频带宽设定之后应保持不变。

- 7.5 射频信号发生器频谱纯度

7.5.1 仪表连接如图6所示。

图6 射频信号发生器频谱纯度

7.5.2 5G综测仪选择射频信号发生器CW模式，将相应的射频输入输出端口的衰减设为零。设置射频频率为f，输出电平为-10dBm。

7.5.3 设置频谱分析仪中心频率为f，设置适当的参考电平、输入衰减、分辨力带宽和扫频带宽。将频谱分析仪的标记功能（Marker）打开，设置在中心频率f处，记录标记处的电平值P1，并记录在附录A表A.6中。

7.5.4 将频谱分析仪的中心频率分别设为2 f、3 f和1/2 f，使用标记功能（Marker）分别读出三个频率点的功率电平P2、P3和P1/2，并记录在附录A表A.6中。

7.5.5 分别使用公式（2）、公式（3）和公式（4）计算载波频率为f的二次谐波、三次谐波和1/2次谐波，并记录在附录A表A.6中。

二次谐波        a2=P2−P1								（2）

三次谐波        a3=P3−P1								（3）

1/2次谐波       a12=P12−P1							（4）

7.5.6 改变5G综测仪的输出频率f，重复步骤7.5.2～7.5.5。

7.5.7 5G综测仪选择射频信号发生器CW模式，将相应的射频输入输出端口的衰减设为零。根据5G综测仪说明书中射频信号发生器杂散信号频谱纯度的要求，设置射频频率f和输出电平L。

7.5.8 设置频谱分析仪中心频率为f，将频谱分析仪的标记功能（Marker）打开，设置在中心频率f处，记录标记处的功率电平值PC，并记录在附录A表A.7中。

7.5.9 设置频谱分析仪的中心频率为杂散测量频率点fs，使用标记功能读出该杂散频率点的功率电平Ps，并记录在附录A表A.7中。

7.5.10 使用公式（5）计算非谐波频谱纯度，并记录在附录A表A.7中。

as=Ps−Pc											（5）

7.6.11 改变5G综测仪的输出频率和电平，重复步骤7.6.7～7.6.10。

- 7.6 射频信号发生器单边带相位噪声

7.6.1 仪表连接如图6所示。

7.6.2 设置同7.5.2。

7.6.3 设置频谱分析仪中心频率为f，分辨力带宽为fBW，相位噪声测量处频率偏移为Δf，则频谱分析仪的扫频宽度大于2×Δf。

7.6.4 将频谱分析仪的标记功能（Marker）打开，平均次数20次，分别测量载波频率f和偏离载波Δf处的功率电平P和PΔ，并记录在附录A表A.8中。

7.6.5 使用公式（6）计算射频信号发生器单边带相位噪声，并记录在附录A表A.8中。

L=PΔ−P−10⋅lgfBW(Hz)							（6）

7.6.6 改变频率偏移Δf，重复步骤7.6.3～7.6.5。

7.6.7 改变5G综测仪的载波频率，重复步骤7.6.2～7.6.6。

- 7.7 5G NR信号发生器误差矢量幅度

7.7.1 仪表连接如图7所示。

图7 5G信号发生器数字调制质量

7.7.2 5G综测仪选择矢量信号发生器模式，将相应的射频输入输出端口的衰减设为零。设置输出电平为-10dBm，打开5G数字调制，建议设置频率为3.5GHz，信道带宽为100MHz。

7.7.3 矢量信号分析仪选择5G信号解调模式，将中心频率设为3.5GHz，参考电平量程设置为自动（或者在输入功率电平不过载的情况下，参考电平量程尽可能的接近输入的被测信号电平），矢量信号分析仪设为相应的模式，信道带宽为100MHz。选择数字解调测量模式，在测量结果中读取误差矢量幅度，并记录于附录A表A.9中。

7.7.4 改变5G综测仪的载波频率f，重复步骤7.7.2～7.7.3。

- 7.8 5G NR 信号发生器占用带宽

7.8.1 仪表连接如图7所示。

7.8.2设置同7.7.2。

7.8.3 频谱分析仪中心频率设为f，参考电平为0dBm，扫频宽度为2倍的信道带宽BW，分辨力带宽为30kHz或更小，检波方式为RMS检波，增加扫描时间使测量结果稳定（一般大于5s），选择占用带宽测量模式，设置矢量信号分析仪的平均次数大于5次，在测量结果表中读出占用带宽，并记录于附录A表A.10中。

7.8.4 改变5G综测仪的载波频率，重复步骤7.8.2～7.8.3。

- 7.9 5G NR 信号发生器邻道功率比

7.9.1 仪表连接如图7所示。

7.9.2 设置同7.7.2。

7.9.3 矢量信号分析仪选择5G解调模式，将中心频率设为f，参考电平量程设置为自动（或者在输入功率电平不过载的情况下，参考电平量程尽可能的接近输入的被测信号电平），5G分析仪链路方向为下行链路，信道带宽为BW，选择邻道功率比测量模式，在测量结果中读取偏离中心频率1倍BW和2倍BW的邻道功率比，并记录于附录A表A.11中。

7.9.4 改变5G综测仪的载波频率f，重复步骤7.9.2～7.9.3。

- 7.10 5G NR 信号发生器频谱发射模板

7.10.1 仪表连接如图7所示。

7.10.2 设置同7.7.2。

7.10.3 矢量信号分析仪选择5G解调模式，将中心频率设为f，参考电平量程设置为自动（或者在输入功率电平不过载的情况下，参考电平量程尽可能的接近输入的被测信号电平），5G分析仪链路方向为下行链路，信道带宽为BW。选择频谱发射模板测量模式，在测量结果中读取频率偏移，和对应的频谱发射模板的测量结果，并记录于附录A表A.12中。

7.10.4 改变5G综测仪的载波频率f，重复步骤7.10.2～7.10.3。

- 7.11 射频功率分析

7.11.1 小功率电平（-50dBm~+10dBm）

7.11.1.1 仪表连接如图8所示。

图8 射频功率分析（小功率电平）

7.11.1.2 将信号发生器输出端口通过射频电缆与功率计连接。

7.11.1.3 信号发生器输出连续波信号，输出频率设为f1。

7.11.1.4 调节信号发生器输出电平，使得功率计的指示值为Ps。

7.11.1.5 信号发生器输出保持不变，将此射频电缆与5G综测仪的射频输入连接，并连接外参考。

7.11.1.6 5G综测仪选择射频分析仪功率测量模式，设置接收频率为f1，接收电平上限应大于（或等于）Ps，在5G综测仪上读出功率测量值P，并记录于附录A表A.13中。

7.11.1.7 改变信号发生器输出功率和频率，重复步骤7.11.1.3～7.11.1.6，并将测量结果记录于附录A表A.14中。(输出频率测试点选择全频段至少2个测试频点)

7.11.2 中功率电平（+10dBm~+30dBm）

7.11.2.1 仪表连接如图9所示。

图9 射频功率分析（中功率电平）

7.11.2.2 信号发生器输出连续波信号，输出频率设为f1。

7.11.2.3 定向耦合器端口1与端口2之间的插损为A2，端口1与端口3之间的耦合度为A3，设端口2输出功率的实际值为PS，调节信号发生器输出的电平使得功率计的指示值为PM，PM由公式（8）计算得到：

PM=PS+A2−A3									（8）

7.11.2.4 5G综测仪选择射频分析仪功率测量模式，设置接收频率为f1，接收电平上限应大于（或等于）Ps，在5G综测仪上读出功率测量值P，并记录于附录A表A.13中。

7.11.2.5 改变信号发生器输出功率和频率，重复步骤7.11.2.2～7.11.2.4，并将测量结果记录于附录A表A.14中。

- 7.12 5G NR 数字调制质量参数分析

- 7.12.1方法一：连续波组合法（本规范推荐方法）

7.12.1.1 仪表连接如图10所示。

图10 5G数字调制质量参数分析

7.12.1.2 合路器输出端连接5G综测仪，信号发生器（连续波信号）保持关闭。

7.12.1.3矢量信号发生器选择5G数字调制模式，建议输出频率设为3.5GHz，信道带宽设为100MHz，子载波间隔SCS设为30kHz，调制方式设为QPSK，输出电平设为-10dBm。

7.12.1.4 5G综测仪选择5G解调模式，设置与7.12.1.2相对应的频率、信道带宽、子载波间隔、调制方式等。在5G综测仪的测量结果中选择子载波，读出子载波频率及初始子载波误差矢量幅度EVMRMS0，该值是由仪器内部噪声干扰产生的，基于公式（9）可计算初始仪器内部噪声与有用信号功率比NSR0。

（9）

7.12.1.5 合路器输出端连接矢量信号分析仪，测量7.12.1.3中信号的子载波功率P0。

7.12.1.6信号发生器（连续波信号），频率设为fcw，输出电平设为Pc，矢量信号分析仪中读取实际功率Pcw，则加入连续波干扰后的误差矢量幅度EVMRMS由公式（10）计算得到：

（10）

其中ISR是连续波干扰功率（Pcw）与有用信号子载波功率（P0）比，即。

7.12.1.7 改变连续波功率Pcw，使得5G综测仪的误差矢量幅度从EVMRMS0增至3GPP协议规定的限值，并记录于附录A表A.15-1中。

- 7.12.2方法二：白噪声法

7.12.2.1 仪表连接如图11所示。

图11 5G数字调制质量参数分析

7.12.2.2信号发生器选择5G数字调制模式，建议输出频率设为3.5GHz，信道带宽设为100MHz，子载波间隔设为30kHz，输出电平设为-10dBm，设置64QAM，调制设为QPSK。

7.12.2.3 5G综测仪频率设为3.5GHz，参考电平为-10dBm，选择5G解调模式，设置信道带宽为BW，子载波间隔为30kHz，MCS Table 设为64QAM，调制设为QPSK。在5G综测仪的测量结果中读出信道功率Ps以及PUSCH信道误差矢量幅度EVMRMS0，基于公式（11）计算出仪器内部噪声与有用信号功率比NSR0。

（11）

7.12.2.4矢量信号发生器设置为高斯白噪声信号模式，中心频率设为f，带宽为BW，输出电平为PG，则加入干扰后的误差矢量幅度EVMRMS由公式（12）计算得到：

（12）

其中NSR是高斯白噪声功率（PG）与有用信号功率（Ps）比，即。

7.12.2.5 改变白噪声功率PG，使得5G综测仪的误差矢量幅度从EVMRMS0增至3GPP协议规定的限值，并记录于附录A表A.15-2中。

- 7.13 5G NR 信号分析仪占用带宽

7.13.1 仪表连接如图12所示。

图12 5G信号分析仪占用带宽示意图

7.13.2矢量信号发生器输出频率设为f，输出电平设为-10dBm，选择数字调制模式，设置相应的模式，信道带宽为BW。

7.13.3 矢量信号分析仪和5G综测仪频率设为f，参考电平为0dBm，选择解调模式，设置相应的模式，信道带宽为BW，分别在矢量信号分析仪和5G综测仪的测量结果中读出占用带宽，并记录于附录A表A.16中。

7.13.4 改变矢量信号发生器输出频率f，重复步骤7.13.2～7.13.3。

- 7.14 5G NR信号分析仪邻道功率比

7.14.1 仪表连接如图12所示。

7.14.2矢量信号发生器输出频率设为f，输出电平设为0dBm或最大值，选择数字调制模式，设置相应的模式，信道带宽为BW。

7.14.3矢量信号分析仪和中心频率设为f，参考电平为0dBm，设置相应的模式，信道带宽为BW，选择邻道功率比测量模式，在测量结果中读取偏离中心频率1倍BW和2倍BW的邻道功率比，并记录于附录A表A.17中。

7.14.4 改变5G信号发生器的频率f，重复步骤7.14.2～7.14.3。

- 7.15 5G NR 信号分析仪频谱发射模板

7.15.1 仪表连接如图12所示。

7.15.2 设置同7.14.2。

7.15.3矢量信号分析仪和中心频率设为f，参考电平量程设置为自动（或者在输入功率电平不过载的情况下，参考电平量程尽可能的接近输入的被测信号电平），5G分析仪链路方向为下行链路，信道带宽为BW。选择频谱发射模板测量模式，在测量结果中读取频率偏移，和对应的频谱发射模板的测量结果，并记录于附录A表A.18中。

7.15.4 改变5G信号发生器频率f，重复步骤7.15.2～7.15.3。

- 7.16 射频端口电压驻波比

7.16.1 仪器连接如图13所示。

图13 射频输入输出端口电压驻波比

7.16.2 网络分析仪起始频率和终止频率设为被校5G综测仪射频输入输出端口的频率范围，网络分析仪使用开路器、短路器和负载进行自校准。

7.16.3 关闭5G综测仪射频输入输出端口的输出功率，然后连接到校准面/测试面，在网络分析仪上读出被测频率处的电压驻波比，并记录到附录A表A.19中。

- 8 校准结果表达

校准后，出具校准证书。校准证书至少应包含以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的说明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

- 9 复校时间间隔

建议为1年。

附录A

原始记录推荐表格

证书编号：

共        页第        页

仪器/设备名称：               型号规格：                 出厂编号：

制造厂家：                    送测单位：

- 外观及工作正常性检查

表A.1外观及工作正常性检查

| 检查项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观及工作正常性检查 | 正常 |

- 参考晶体振荡器频率准确度

表A.2 参考晶体振荡器频率准确度

| 标称值(MHz) | 实测值fs (MHz) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- |
| 10 |  |  |

- 射频信号发生器频率准确度

设置射频信号发生器输出功率为-10dBm。

表A.3 射频信号发生器频率准确度

| 标称值f(MHz) | 实测值fs (MHz) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- |

- 射频信号发生器输出电平

5G综测仪选择射频信号发生器CW模式，将相应的射频输入输出端口的衰减设为零。

表A.4 射频信号发生器输出电平（频率f1）

| 标称值 (dBm) | 实测值Ps(dBm) | 不确定度(dB) (k=2) |
| --- | --- | --- |

表A.5 射频信号发生器输出电平（频率fn）

| 标称值 (dBm) | 实测值Ps(dBm) | 不确定度(dB) (k=2) |
| --- | --- | --- |

- 射频信号发生器频谱纯度

5G综测仪选择射频信号发生器CW模式，将相应的射频输入输出端口的衰减设为零。设置输出电平为-10dBm。

表A.6 谐波失真

| 测试项目 | 频率(MHz) | 载波功率P1 (dBm) | 谐波功率Pn (dBm) | 实测值an (dBc) | 不确定度(dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二次谐波 |  |  |  |  |  |
| 三次谐波 |  |  |  |  |  |
| 1/2次谐波 |  |  |  |  |  |

5G综测仪选择射频信号发生器CW模式，将相应的射频输入输出端口的衰减设为零。根据5G综测仪说明书中射频信号发生器杂散信号频谱纯度的要求，设置射频频率f和输出电平L。

表A.7 杂散信号、非谐波

| 电平L(dBm) | 载波频率f(MHz) | 杂散信号频率 fs(MHz) | 载波功率Pc (dBm) | 杂散信号功率Ps(dBm) | 实测值as (dBc) | 不确定度(dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 射频信号发生器单边带相位噪声

表A.8 射频信号发生器单边带相位噪声

| 载波频率f(MHz) | 频偏Δf (kHz) | 载波功率P (dBm) | 频率偏移点功率PΔ(dBm) | 实测值L (dBc/Hz) | 不确定度(dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 5G信号发生器误差矢量幅度

建议设置输出电平为-10dBm，打开5G数字调制，建议设置频率为3.5GHz，信道带宽为100MHz。

表A.9 5G信号发生器误差矢量幅度

| 载波频率f(MHz) | 误差矢量幅度(EVM) (%) | 实测值 (%) | 不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3500 | PSS EVM |  |  |
|  | SSS EVM |  |  |
|  | PBCH EVM |  |  |
|  | PBCH_DMRS EVM |  |  |
|  | PSS EVM |  |  |
|  | SSS EVM |  |  |
|  | PBCH EVM |  |  |
|  | PBCH_DMRS EVM |  |  |
|  | PSS EVM |  |  |
|  | SSS EVM |  |  |
|  | PBCH EVM |  |  |
|  | PBCH_DMRS EVM |  |  |

- 5G信号发生器占用带宽

表A.10 5G信号发生器占用带宽

| 测试项目 | 载波频率f (MHz) | 标准值(dB) | 实测值(dB) | 不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 占用带宽 | 3500 |  |  |  |

- 5G信号发生器邻道功率比

表A.11 5G信号发生器邻道功率比

| 载波频率f (MHz) | 频偏(MHz) | 实测值(dB) | 不确定度 (dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | +1*BW |  |  |
|  | +2*BW |  |  |
|  | -1*BW |  |  |
|  | -2*BW |  |  |
|  | +1*BW |  |  |
|  | +2*BW |  |  |
|  | -1*BW |  |  |
|  | -2*BW |  |  |

- 5G信号发生器频谱发射模板

表A.12 5G信号发生器频谱发射模板

| 载波频率(MHz) | 测量滤波器中心频率点的频率偏移f_offset | 测量带宽 | 实测值(dBc) | 不确定度 (dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 射频功率分析

表A.13 射频功率分析（频率f1）

| 输入电平实际值Ps(dBm) | 示值P(dBm) | 不确定度 (dB) (k=2) |
| --- | --- | --- |

表A.14 射频功率分析（频率fn）

| 输入电平实际值Ps(dBm) | 示值P(dBm) | 不确定度 (dB) (k=2) |
| --- | --- | --- |

- 5G数字调制质量参数分析

建议输出频率设为3.5GHz，信道带宽设为100MHz，子载波间隔SCS设为30kHz，输出电平设为0dBm，调制方式QPSK。

表A.15-1 5G数字调制质量参数分析（连续波组合法）

| 载波频率(MHz) | 子载波频率（MHz） | 子载波功率(dBm) | 连续波功率(dBm) | 子载波误差矢量幅度计算值(％) | 子载波误差矢量幅度实测值(％) | 不确定度 (dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3500 |  |  |  |  |  |  |

表A.15-2 5G数字调制质量参数分析（白噪声法）

| 载波频率(MHz) | 信道功率(dBm) | 白噪声功率(dBm) | 误差矢量幅度计算值(％) | 误差矢量幅度实测值(％) | 不确定度 (dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3500 |  |  |  |  |  |

- 5G占用带宽分析

表A.16 5G占用带宽分析

| 测试项目 | 载波频率f (MHz) | 标准值(dB) | 实测值(dB) | 不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 占用带宽 | 3500 |  |  |  |

- 5G邻道功率比分析

表A.17 5G邻道功率比分析

| 载波频率f (MHz) | 频偏(MHz) | 实测值(dB) | 不确定度 (dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | +1*BW |  |  |
|  | +2*BW |  |  |
|  | -1*BW |  |  |
|  | -2*BW |  |  |
|  | +1*BW |  |  |
|  | +2*BW |  |  |
|  | -1*BW |  |  |
|  | -2*BW |  |  |

- 5G 频谱发射模板分析

表A.18 5G 频谱发射模板分析

| 载波频率(MHz) | 测量滤波器中心频率点 的频率偏移f_offset | 测量带宽(MHz) | 实测值(dBc) | 不确定度 (dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 射频端口电压驻波比

表A.19 射频端口电压驻波比

| 频率(MHz) | 测试端口 | 实测值 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

# 附录B

校准证书内页推荐表格

表B.1外观及工作正常性检查

| 检查项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观及工作正常性检查 | 正常 |

表B.2 参考晶体振荡器频率准确度

| 标称值(MHz) | 实测值fs (MHz) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- |
| 10 |  |  |

表B.3 射频信号发生器频率准确度

| 标称值f(MHz) | 实测值fs (MHz) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- |

表B.4 射频信号发生器输出电平（频率f1）

| 标称值 (dBm) | 实测值Ps(dBm) | 不确定度(dB) (k=2) |
| --- | --- | --- |

表B.5 射频信号发生器输出电平（频率fn）

| 标称值 (dBm) | 实测值Ps(dBm) | 不确定度(dB) (k=2) |
| --- | --- | --- |

表B.6 谐波失真

| 测试项目 | 频率(MHz) | 载波功率P1 (dBm) | 谐波功率Pn (dBm) | 实测值an (dBc) | 不确定度(dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二次谐波 |  |  |  |  |  |
| 三次谐波 |  |  |  |  |  |
| 1/2次谐波 |  |  |  |  |  |

表B.7 杂散信号、非谐波

| 电平L(dBm) | 载波频率f(MHz) | 杂散信号频率 fs(MHz) | 载波功率Pc (dBm) | 杂散信号功率Ps(dBm) | 实测值as (dBc) | 不确定度(dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表B.8 射频信号发生器单边带相位噪声

| 载波频率f(MHz) | 频偏Δf (kHz) | 载波功率P (dBm) | 频率偏移点功率PΔ(dBm) | 实测值L (dBc/Hz) | 不确定度(dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表B.9 5G信号发生器误差矢量幅度

| 载波频率f(MHz) | 误差矢量幅度(EVM) (%) | 实测值 (%) | 不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PSS EVM |  |  |
|  | SSS EVM |  |  |
|  | PBCH EVM |  |  |
|  | PBCH_DMRS EVM |  |  |
|  | PSS EVM |  |  |
|  | SSS EVM |  |  |
|  | PBCH EVM |  |  |
|  | PBCH_DMRS EVM |  |  |
|  | PSS EVM |  |  |
|  | SSS EVM |  |  |
|  | PBCH EVM |  |  |
|  | PBCH_DMRS EVM |  |  |

表B.10 5G信号发生器占用带宽

| 测试项目 | 载波频率f (MHz) | 标准值(dB) | 实测值(dB) | 不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 占用带宽 | 3500 |  |  |  |

表B.11 5G信号发生器邻道功率比

| 载波频率f (MHz) | 频偏(MHz) | 实测值(dB) | 不确定度 (dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | +1*BW |  |  |
|  | +2*BW |  |  |
|  | -1*BW |  |  |
|  | -2*BW |  |  |
|  | +1*BW |  |  |
|  | +2*BW |  |  |
|  | -1*BW |  |  |
|  | -2*BW |  |  |

表B.12 5G信号发生器频谱发射模板

| 载波频率(MHz) | 测量滤波器中心频率点的频率偏移f_offset | 测量带宽 | 实测值(dBc) | 不确定度 (dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表B.13 射频功率分析（频率f1）

| 输入电平实际值Ps(dBm) | 示值P(dBm) | 不确定度 (dB) (k=2) |
| --- | --- | --- |

表B.14 射频功率分析（频率fn）

| 输入电平实际值Ps(dBm) | 示值P(dBm) | 不确定度 (dB) (k=2) |
| --- | --- | --- |

表B.15-1 5G数字调制质量参数分析（连续波组合法）

| 载波频率(MHz) | 子载波频率（MHz） | 子载波功率(dBm) | 连续波功率(dBm) | 子载波误差矢量幅度计算值(％) | 子载波误差矢量幅度实测值(％) | 不确定度 (dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3500 |  |  |  |  |  |  |

表B.15-2 5G数字调制质量参数分析（白噪声法）

| 载波频率(MHz) | 信道功率(dBm) | 白噪声功率(dBm) | 误差矢量幅度计算值(％) | 误差矢量幅度实测值(％) | 不确定度 (dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3500 |  |  |  |  |  |

表B.16 5G占用带宽分析

| 测试项目 | 载波频率f (MHz) | 标准值(dB) | 实测值(dB) | 不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 占用带宽 | 3500 |  |  |  |

表B.17 5G邻道功率比分析

| 载波频率f (MHz) | 频偏(MHz) | 实测值(dB) | 不确定度 (dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | +1*BW |  |  |
|  | +2*BW |  |  |
|  | -1*BW |  |  |
|  | -2*BW |  |  |
|  | +1*BW |  |  |
|  | +2*BW |  |  |
|  | -1*BW |  |  |
|  | -2*BW |  |  |

表B.18 5G 频谱发射模板分析

| 载波频率(MHz) | 测量滤波器中心频率点 的频率偏移f_offset | 测量带宽(MHz) | 实测值(dBc) | 不确定度 (dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表B.19 射频端口电压驻波比

| 频率(MHz) | 测试端口 | 实测值 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

# 附录C

不确定度评定示例

依据5G移动通信综合测试仪校准规范的各项计量特性及校准条件与校准项目的规定，我们对Keysight公司生产的编号为MY58460506，型号为E7515B的5G移动通信综合测试仪进行了校准。参考晶体振荡器频率准确度等校准项目的不确定度分析方法可参考JJF 1443─2014《LTE数字移动通信综合测试仪校准规范》。

下面主要针对5G数字调制质量参数分析的不确定度进行分析。

C.1 5G数字调制质量参数分析测量不确定度评定

用5G信号发生器PXIe-5840 (sub 6GHz频段)和PXIe-5831（毫米波频段）校准5G综测仪的误差矢量幅度。

C.1.1方法一：连续波组合法

C.1.1.1 不确定度来源

（1）连接及读数重复性引入的不确定度u1；

（2）矢量信号分析仪初始子载波误差矢量幅度测量误差引入的不确定度u2；

（3）矢量信号分析仪信道功率测量最大允许误差和矢量信号分析仪连续波功率测量最大允许误差引入的不确定度u3。

C.1.1.2 不确定度分析

（1）连接及读数重复性引入的不确定度u1

5G信号发生器输出5G调制信号，频率3500MHz，功率-10dBm处，使用矢量信号分析仪重复测量10次，得到单次测量结果的试验标准差s，标准不确定度使用试验标准差表示，则u1=s

| 调制参数 | 标准不确定度 |
| --- | --- |
| 均方根值误差矢量幅度 | 0.032% |

5G信号发生器输出5G调制信号，频率27000MHz，功率-10dBm处，使用矢量信号分析仪重复测量10次，得到单次测量结果的试验标准差s，标准不确定度使用试验标准差表示，则u1’=s

| 调制参数 | 标准不确定度 |
| --- | --- |
| 均方根值误差矢量幅度 | 0.051% |

（2）矢量信号分析仪初始子载波误差矢量幅度测量误差引入的不确定度u2；

矢量信号分析仪的指标说明书得到误差矢量幅度测量最大允许误差，且该分量为均匀分布即k1＝3，矢量信号分析仪初始子载波误差矢量幅度测量误差引入的不确定度u2=0.29 (sub 6GHz 频段)，u2’=0.52；

（3）矢量信号分析仪信道功率测量最大允许误差和矢量信号分析仪连续波功率测量最大允许误差引入的不确定度u3。

由矢量信号分析仪的指标说明书得到子载波功率测量最大允许误差为0.61dB，连续波功率测量最大允许误差为0.80dB。两分量均为均匀分布，即k1＝3。标准不确定度分量分别为u0＝0.35dB，ucw＝0.46dB。

，其中NSR0是初始仪表噪声功率与有用子载波功率比。Pcw是连续波干扰功率，P0是有用信号子载波功率。矢量信号分析仪信道功率测量最大允许误差和矢量信号分析仪连续波功率测量最大允许误差引入的不确定度u3。

%

C.1.1.3 不确定度合成

合成标准不确定度uc=i=12ui2，扩展因子k=2，扩展不确定度U= k×uc

| 调制参数 | 频段 | 合成标准不确定度 | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 均方根值误差矢量幅度 | Sub 6GHz | 0.30% | 0.60% |
| 均方根值误差矢量幅度 | 毫米波频段 | 0.53% | 1.06% |

C.1.2方法二：白噪声法

C.1.2.1 不确定度来源

（1）连接及读数重复性引入的不确定度u1。

（2）矢量信号分析仪初始误差矢量幅度测量误差引入的不确定度u2；

（3）矢量信号分析仪信道功率测量最大允许误差和矢量信号分析仪白噪声功率测量最大允许误差引入的不确定度u3。

C.1.2.2 不确定度分析

（1）连接及读数重复性引入的不确定度u1。

5G信号发生器输出5G调制信号，频率3500MHz，功率-10dBm处，使用矢量信号分析仪重复测量10次，得到单次测量结果的试验标准差s，标准不确定度使用试验标准差表示，则u2=s

| 调制参数 | 标准不确定度 |
| --- | --- |
| 均方根值误差矢量幅度 | 0.032% |

5G信号发生器输出5G调制信号，频率27000MHz，功率-10dBm处，使用矢量信号分析仪重复测量10次，得到单次测量结果的试验标准差s，标准不确定度使用试验标准差表示，则u1’=s

| 调制参数 | 标准不确定度 |
| --- | --- |
| 均方根值误差矢量幅度 | 0.051% |

（2）矢量信号分析仪初始误差矢量幅度测量误差引入的不确定度u2；

矢量信号分析仪的指标说明书得到误差矢量幅度测量最大允许误差，且该分量为均匀分布即k1＝3，矢量信号分析仪初始子载波误差矢量幅度测量误差引入的不确定度u2=0.29 (sub 6GHz 频段)，u2’=0.52(毫米波频段)；

（3）矢量信号分析仪信道功率测量最大允许误差引入的不确定度u3。

由矢量信号分析仪的指标说明书得到信道功率测量最大允许误差为0.82dB。两分均匀分布，即k1＝3。标准不确定度分量分别为us＝uG＝0.47dB.

，其中NSR0是初始仪表噪声功率与有用子载波功率比，本例中为8.84E-5。PG 是白噪声干扰功率，Ps是有用信号信道功率。由信道功率测量最大允许误差引入的不确定度为

%

C.1.2.3 不确定度合成

合成标准不确定度uc=i=12ui2，扩展因子k=2，扩展不确定度U= k×uc

| 调制参数 | 频段 | 合成标准不确定度 | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 均方根值误差矢量幅度 | Sub 6GHz | 0.30% | 0.60% |
| 均方根值误差矢量幅度 | 毫米波频段 | 0.53% | 1.06% |