机械计量技术规范

JJF(机械) 1056─2021

残余应力超声检测仪校准规范

Calibration Specification for Residual Stress Ultrasonic Detector

（报批稿）

××××-××-××发布                    ××××-××-××实

中华人民共和国工业和信息化部

发 布

残余应力超声检测仪

### JJF（机械）1056-2021

校准规范

Calibration Specification for Residual Stress Ultrasonic Detector

归  口 单 位：中国机械工业联合会

主要起草单位：北京理工大学

参加起草单位：上海材料研究院

本规范委托全国机械工业计量技术委员会负责解释。

本规范主要起草人：

徐春广（北京理工大学）

尹鹏（北京理工大学）

肖定国（北京理工大学）

参加起草人：

丁杰（上海材料研究院）

潘勤学（北京理工大学）

周世圆（北京理工大学）

卢钰仁（北京理工大学）

李志向（北京理工大学）

栗双怡（北京理工大学）

宋文渊（北京理工大学）

李培禄（北京理工大学）

张文君（北京理工大学）

李文凯（北京理工大学）

李德志（北京理工大学）

苗兆伟（北京理工大学）

目 录

引 言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

3.1 超声临界折射纵波检测残余应力原理	1

3.2 超声体波检测残余应力原理	2

4 计量特性	2

4.1 外观	2

4.2 示值最大允许误差	3

4.3 检测重复度	3

5 校准条件	3

5.1 环境条件	3

5.2 校准用器具	3

6 校准项目和校准方法	5

6.1 校准项目	5

6.2 校准方法	5

7 校准结果表达	6

8 复校时间间隔	6

附录A	7

附录B	8

附录C	10

## 引 言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》和JJF 1094-2002《测量仪特性评定》，共同构成支撑校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范参考了GB/T 32073-2015《无损检测 残余应力的超声临界折射纵波检测方法》、GB/T 38952-2020《无损检测 残余应力超声体波检测方法》的部分内容进行编写。

本规范为首次发布。

残余应力超声检测仪校准规范

## 1 范围

本规范适用于切向残余应力超声临界折射纵波检测仪、法向残余应力超声体波检测仪的首次校准、后续校准以及使用中的检验。

## 2 引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JJF 1071 国家计量校准规范编写规则

JJF 1001 通用计量术语及定义

JJF 1059.1 测量不确定度评定与表示

JJF 1094 测量仪特性评定

GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 228.2 金属材料 拉伸试验 第2部分：高温试验方法

GB/T 12604.1 无损检测 术语 超声检测

GB/T 32073 无损检测 残余应力超声临界折射纵波检测方法

GB/T 38952 无损检测 残余应力超声体波检测方法

GB/T 16923 钢件的正火与退火

GB/T 25712 振动时效工艺参数选择及效果评定方法

GB/T 38811-2020 金属材料 残余应力 声束控制法

GB/T 11343 无损检测 接触式超声斜入射检测方法

## 3 概述

残余应力超声检测仪器基于声弹性原理实现应力检测，材料中的残余应力对超声波在其内的传播速度有影响，由此可以利用声速变化检测被测构件内的残余应力值。

## 3.1 超声临界折射纵波检测残余应力原理

根据Snell定律，当纵波以斜入射方式从波速较慢的入射介质传播到波速较快的折射介质时，存在一个入射角，使折射角为90°，这种情况下折射纵波沿着第二种介质表层传播，这时的折射纵波被称为临界折射纵波（LCR波），临界入射角可由公式（1）计算得到。

(1)

式中，为入射介质的纵波声速， 为折射介质的纵波声速，为纵波临界入射角。

如图1所示，当发射换能器与接收换能器之间的距离一定时，LCR波传播时间的变化反映其波速的变化，因此，通过测量LCR波的传播时间变化，即可实现其传播方向上残余应力的无损检测。应力变化与LCR波传播时间变化的关系如式（2）所示：

(2)

式中：K为该被测工件的应力系数，单位为MPa/ns（详见GB/T 32073）。和分别为残余应力的变化量和传播时间的变化量。

图1 超声临界折射纵波收发原理及残余应力检测区域

## 3.2 超声体波检测残余应力原理

根据声弹性原理，残余应力的变化对纵波和横波的波速都会引起变化，将残余应力纵波和横波检测方法结合起来也就是超声体波法，可以获得超声体波传播方向上的应力数值。

对于传播长度L，若构件材料中零应力状态对应的纵波传播时间和横波传播时间，被测应力对应的纵波传播时间和横波传播时间，则由声弹性原理可知，被检测材料中体波传播方向上的应力 可由式（3）得出：

(3)

其中，、分别为纵波声弹性系数和横波声弹性系数（详见GB/T 38952）。

如图2所示，体波检测区域横截面的大小取决于检测探头声激励和接收元件的横向截面尺寸，体波探头置于检测表面时，要求与被检测构件表面有效耦合，确保能独立地激发和接收超声纵波和超声横波。

图2 残余应力超声体波检测原理示意图

## 4 计量特性

## 4.1 外观

### 4.1.1 开关调节旋钮（或螺丝）应齐全，且功能有效。

### 4.1.2 外接导线及插头、插座应安全牢固、连接可靠、无松动现象。

### 4.1.3 残余应力超声检测仪应具有以下清晰而耐久的标志：

### 4.1.3.1 制造商的名称。

### 4.1.3.2 型号和出厂编号。

### 4.1.4 非供操作者使用的部件，应采用密封或者标记的方法加以保护，以免影响残余应力超声检测仪的准确度。

### 4.1.5 每台残余应力超声检测仪应附有使用说明书和校准合格证书、以及使用记录等资料。

## 4.2 示值最大允许误差

±30（MPa）。

## 4.3 检测重复度

同一位置应力多次检测结果的平均值 ≤±2% （被测材料的屈服强度）。

## 5 校准条件

## 5.1 环境条件

### 5.1.1 环境温度：（22±2）℃。

### 5.1.2 环境湿度：（30～90）%RH。

### 5.1.3 在稳固的平台上进行。

### 5.1.4 校准时应无影响校准结果的干扰。

## 5.2 校准用器具

### 5.2.1 微机控制电子万能试验机

### 5.2.1.1 拉伸空间：大于650mm。

### 5.2.1.2 拉伸负荷：大于20kN。

### 5.2.1.3 试验力准确度：优于±1%。

### 5.2.2 实验室临界折射纵波校准用拉伸试样

### 5.2.2.1 材料

临界折射纵波校准用拉伸试样材料屈服强度应大于等于被校准的残余应力超声检测仪的校准范围。

### 5.2.2.2 形状和尺寸

标样的形状见图3，尺寸范围见表1，允许误差±0.1mm。标定区域的表面粗糙度Ra 应小于1.6μm，同时要满足拉伸试验机装夹要求和拉力范围。

图3 临界折射纵波校准用拉伸试样形状

表1 试块的尺寸范围

单位：毫米

| 厚度 a | 小宽度 b | 过渡半径 R | 平行长度 Lc | 总长度 Lt | 大宽度 B | h1 | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3～10 | 15～40 | ≥20 | 60～240 | 170～350 | 30～60 | ≥15 | 40～60 |

### 5.2.2.3 零应力处理

### 5.2.2.3.1 按GB/T 16923所述方法，对金属标样进行去应力退火处理。

### 5.2.2.3.2 对一般材料，按GB/T 25712所述方法，对标样进行振动时效去应力处理，近似得到应力为零的试块。

### 5.2.2.3.3 按GB/T 38811-2020所述方法，利用高能声束方法可对所有透声材料标样进行去应力处理。

### 5.2.3 实验室体波校准用拉伸试样

### 5.2.3.1 材料

体波校准用拉伸试样材料屈服强度应大于等于被校准的残余应力超声检测仪的校准范围。

### 5.2.3.2 形状和尺寸

标样的形状尺寸，参照图4所示，尺寸范围见表2，允许误差±0.1 mm。标定区域的表面粗糙度Ra应小于1.6 μm。

图4 体波校准用拉伸试样形状

表2 拉伸试样的尺寸范围

单位：毫米

| 厚度h | 长度L | 总长度 | D | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥5 | ≥10 | ≥20 | ≥12 | ≥8 |

### 5.2.3.3 体波标样的零应力处理同5.2.2.3。

### 5.2.4 户外零应力校准试块和U型定值校准试块校准

本规范采用残余应力超声检测仪户外使用的零应力校准试块和U型定值校准试块详见附录C。

### 5.2.5 耦合剂

应按GB/T 11343的规定，选择透声性良好且不损伤检测表面的耦合剂，工作温度范围内探头应与被检件表面具有稳定可靠的超声耦合。仪器校准过程中应与仪器检测过程中使用相同的耦合剂，并保持相同的耦合状态。

### 5.2.6 千分尺

应使用千分尺测量校准用拉伸试样的尺寸。千分尺的示值误差为：±0.02mm。

## 6 校准项目和校准方法

## 6.1 校准项目

残余应力超声检测仪的校准项目见表3。

表3 残余应力超声检测仪校准项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 技术要求条款号 | 校准方法条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 4.1 | 6.2.1 |
| 2 | 示值最大允许误差 | 4.2 | 6.2.2 |
| 3 | 检测重复度 | 4.3 | 6.2.3 |

## 6.2 校准方法

### 6.2.1 外观检查

目视及手动调试的方法检查被校残余应力超声检测仪，外观应完好，无影响正常工作的机械损伤。

### 6.2.2 示值最大允许误差校准

6.2.2.1 按照国标GB/T 32073标定临界折射纵波应力系数，GB/T 38952方法标定体波应力系数，并将其输入到被校准检测仪中。

### 6.2.2.2 不校准温度补偿的仪器，将被校准残余应力超声检测仪的探头稳固耦合在校准用拉伸试样的采样区域内，按GB/T 228.1规定的方法，室温环境下，在被校准仪器的测量范围内，利用精密拉伸机对校准用拉伸试样进行拉伸试验，如图5所示。

### 6.2.2.3 对带有温度补偿的残余应力超声检测仪校准时，探头放置同6.2.2.2，同时需要将温度传感器稳固接触到校准用拉伸试样的采样区域内，按GB/T 228.2规定的方法进行拉伸实验，如图5所示。

图5 残余应力超声检测仪校准原理示意图

### 6.2.2.4 在被校仪器的检测范围内均匀选取不少于10个应力数值，拉伸机加载应力到达每一应力数值时，保持载荷稳定30秒后再开始检测，记录拉伸载荷除以拉伸标样检测区域横截面积得到的基准应力数值，同时记录被校准应力检测仪显示的应力示值，各应力测量点的示值误差为（其中i=1,2,…10），残余应力超声检测仪的示值误差为10个测点示值误差的最大值，即：

### （i=1,2,...10）                   (4)

### 6.2.3 检测重复度校准

### 6.2.3.1 按照6.2.2.1、6.2.2.2与6.2.2.3的要求进行标定和应力检测。

### 6.2.3.2 按照6.2.2.4相同环境和相同的方法，在短时间内对同一个应力测量点进行不少于3次重复测量，记录应力测量点的每次检测的示值为（j=1,2,3…），残余应力超声检测仪器的检测重复性为：

### (n=1,2,3…)                        (5)

式中：是第j次测量的应力值，n是测量次数，是n次测量所得一组测得值的算数平均值。

## 7 校准结果表达

校准结果内容参考附录A。

## 8 复校时间间隔

残余应力超声检测仪的校准周期原则上一般不超过一年。

- 附录A

（规范性附录）
校准报告

残余应力超声检测仪校准报告见表A.1。

表A.1 残余应力超声检测仪校准报告

| 校准单位 |  |  |  |  | 试验日期 |  |  | ___年__月__日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准环境温度（℃） |  |  |  |  | 检测环境湿度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样材料 |  |  |  |  | 材料声速（m/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样厚度（mm） |  |  |  |  | 试样宽度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表面状态 |  |  |  |  | 换能器中心频率（MHz） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屈服极限（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应力系数 | 序号 | 应力系数 |  |  | 应力系数平均值 |  |  | 最大示值误差（MPa） |  |  | 检测重复度（MPa） |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果 | 序号 | 拉伸机拉力值 （MPa） |  |  | 检测残余应力值（MPa） |  |  | 示值误差（MPa） |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录B

（规范性附录）
不确定度评定报告

B.1 测量不确定度来源分析

按本标准校准得到的残余应力超声检测仪示值误差和检测重复性的测量不确定度来源主要包括：拉伸机示值误差引入的测量不确定度和千分尺示值误差引入的测量不确定度。

B.2 测量不确定度数学模型

B.2.1残余应力超声检测仪示值误差

残余应力超声检测仪示值误差：，其中为基准应力，为检测应力。拉伸机测得的基准应力值：

(B.1)

其中，F为拉伸机拉力值（N），b为试件小宽度（m），a为试件厚度（m）。

残余应力超声检测仪示值误差的不确定度为基准应力相对不确定度：

(B.2)

B.2.2 残余应力超声检测仪检测重复度误差

残余应力超声检测仪检测重复度误差：

(n=1,2,3…)                    (B.3)

式中：是第j次测量的应力值，n是测量次数，是n次测量所得一组测得值的算数平均值。

残余应力超声检测仪检测重复度误差的相对不确定度：

(B.4)

B.3 分析评定各项标准不确定度

B.3.1 基准应力的不确定度分析

(B.5)

### B.3.1.1 小宽度、厚度的测量不确定度

测量的不确定度来源于千分尺测量的示值误差导致的相对不确定度，

经查千分尺的标准证书，其给出的千分尺读数误差为±0.02mm，估计其为矩形分布（均匀分布），则

(B.6)

(B.7)

将a的测量值带入计算。

(B.8)

将b的测量值带入计算。

### B.3.1.2 拉力测量的测量不确定度

拉力F的测量不确定度来源于拉伸机的测力传感器方面。拉伸机测力传感器的测量不确定度，。

经查拉伸机校准证书，其给出的扩展不确定度为U95=0.5%，以正态分布估计，其标准不确定度为：

(B.9)

B.4合成标准不确定度

被校检测仪器的相对标准不确定度为：

(B.10)

B.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，可求得扩展不确定度U为：

- (B.11)

- 附录C

残余应力超声检测仪零应力校准试块和U型定值校准试块

C.1 残余应力超声检测仪零应力校准试块和U型定值校准试块如图所示。

（a）超声临界折射纵波校准零应力试块尺寸示意图

（b）超声体波校准零应力试块示意图

图C.1 零应力标准试块模型图

图C.2  U型定值校准试块示意图

C.2 零应力校准试块

零应力校准试块的制备质量对残余应力超声检测仪的校准有重要影响。通常，难以获得材料内部残余应力状态和数值为零的绝对零应力试块。在此介绍一种采用高能声束消除和均化材料内部残余应力的新原理，是制备构件材料内部零残余应力试块的一种制备方法。零应力校准试块制备方法及基本原理，详见GB/T 38811-2020。

C.3 U型定值校准试块

采用C.2方法制备形状如图C.2所示U型校准试块。

C.3.1 U型定值校准试块校准原理

通过调节螺栓的拧紧程度，控制不同位置的变形方向和变形量，得到试块内及螺栓轴向的定值残余应力梯度分布，然后将检测探头分别置于不同应力区域和螺栓端部，利用残余应力检测系统进行应力梯度检测，最后通过对比检测数值与试块内或螺栓轴向利用有限元仿真分析得到的残余应力理论计算值，来校准对应的残余应力超声检测仪器的示值误差和检测重复度，实现对残余应力超声检测仪的标定。

C.3.2 U型定值校准试块尺寸

U型定值校准试块的形状尺寸如图C.2所示，其特点如下：外表面均为平面，内表面为曲面，在试块U形缺口部位有螺纹孔和通孔。未去除缺口材料时，U形试块形状为的长方体，具体值可根据实际需要产生的应力梯度确定，只要不影响应力校准即可。U形缺口中圆弧圆心的位置距离长、宽两边均为长、宽长度的一半，位于该试块的几何中心，具体尺寸可根据U形试块的尺寸来定，只要保证校准区域的大小合适即可。U形缺口两侧面相互平行且与试块侧面平行，具体尺寸可根据缺口中心圆直径的尺寸来定，只要保证缺口的形状和两侧的强度安全即可。U形缺口一侧是通孔，另一侧是螺纹孔，具体尺寸可根据U形试块的厚度来定，只要保证缺口两侧的强度安全即可。

C.3.3 U型定值校准试块制备要求

U形试块选用的材料与相应检测工件材料的化学成分相同或者相似，在声学特性方面应与被测工件材料一致或相近，同时具备良好的弹性，保证适宜的外力撤销之后基本恢复原状。

表面不得有划痕、凹坑、毛刺等缺陷，校准区域表面的粗糙度应与被检测工件一致或接近，通常表面粗糙度Ra≤12。尽量小的粗糙度会减弱声波在试块表面的散射，从而使声束更加集中地入射到试块中，有效提高检测准确度。