中华人民共和国工业和信息化部

电子计量技术规范

JJF(电子)0056─2021

网络实时动态差分接收机校准规范

Calibration Specification of Network RTK Receivers

（报批稿）

2021-××-××发布               2021-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

网络实时动态差分接收机校准规范

Calibration Specification of Network RTK Receivers

JJF(电子)0056─2021

归  口 单 位：中国电子技术标准化研究院

主要起草单位：广州广电计量检测股份有限公司

参加起草单位：广州计量检测技术研究院

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

王卓念（广州广电计量检测股份有限公司）

张  辉（广州广电计量检测股份有限公司）

潘  乔（广州广电计量检测股份有限公司）

参加起草人：

曾  昕（广州广电计量检测股份有限公司）

李建征（广州广电计量检测股份有限公司）

李文兴（广州广电计量检测股份有限公司）

王  萍（广州计量检测技术研究院）

目录

引  言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

3.1 网络实时动态差分定位	1

3.2 虚拟参考站	1

3.3 位置精度因子	1

4 概述	2

5 计量特性	2

5.1 初始化时间	2

5.2 单点定位误差和精度	2

5.3 RTK测量误差和精度	2

5.4 静态测量误差和精度	2

5.5 码差分测量误差和精度	2

6 校准条件	2

6.1 环境条件	2

6.2 测量标准及其它设备	3

7 校准项目和校准方法	3

7.1 外观及一般功能性检查	3

7.2 初始化时间	3

7.3 单点定位误差和精度	3

7.4 RTK测量误差和精度	4

7.5 静态测量误差和精度	5

7.6 码差分测量误差和精度	6

8 校准结果表达	6

9 复校时间间隔	7

附录A原始记录格式附录	8

附录B校准证书内页格式	11

附录C测量不确定度评定示例	14

# 引  言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范为首次发布。

- 网络实时动态差分接收机校准规范

# 1 范围

本规范适用于各种采用实时动态(Real-time kinematic, RTK)载波相位差分技术并支持无线网络传输修正信息的全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System, GNSS)接收机（以下简称网络RTK接收机）的校准。

# 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 39267-2020 北斗卫星导航术语

BD 420023-2019 北斗/全球卫星导航系统 (GNSS) RTK接收机通用规范

ISO 17123-8:2015 光学和光学仪器.大地测量和地质勘测仪器的现场试验程序.第8部分:实时动态差分(RTK)的GNSS现场测量系统 (Optical and optical instruments - Field procedures for testing geodetic and surveying instruments Part 8: GNSS field measurement systems in real-time kinematic(RTK))

注：凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3 术语和计量单位

## 3.1 网络实时动态差分定位  Network Real-Time Kinematic Positioning

由数据处理中心对覆盖在一定范围内多个参考站的同步观测数据进行处理，生成差分数据并播发，该区域内的流动站接收卫星信号和差分信号，实现实时动态定位(RTK)的技术。

[GB/T 39267-2020, 2.3.40]

## 3.2 虚拟参考站 Virtual Reference Station

网络RTK技术的一种。利用多个实际参考站的数据进行区域误差改正计算，根据流动站概略坐标形成一组逻辑观测数据（等效于一个实际参考站的观测数据），传输给流动站进行实时动态RTK的技术。

[GB/T 39267-2020, 2.3.41]

## 3.3 位置精度因子 Position Dilution of Precision (PDOP)

表征导航星座的几何分布导致用户三维位置精度降级程度的无量纲参数。

[GB/T 39267-2020, 5.1.23]

# 4 概述

网络RTK接收机一般包括主机（含天线单元、无线通信单元）和辅助设备（含控制手簿），天线单元接收卫星信号；主机将天线单元接收的信号进行解算后计算处理得到位置信息；控制手簿可通过蓝牙或WIFI等无线通信方式与主机通信，并且支持主机的测量模式设置和结果显示等功能。

# 5 计量特性

## 5.1 初始化时间

(0 ~ 20)s。

## 5.2 单点定位误差和精度

(0 ~ 15)m。

## 5.3 RTK测量误差和精度

RTK平面测量误差和精度优于(8 + 1×10-6×D) mm；

RTK高程测量误差和精度优于(15 + 1×10-6×D) mm。

## 5.4 静态测量误差和精度

静态平面测量误差和精度优于(3 + 1×10-6×D) mm；

静态高程测量误差和精度优于(5 + 1×10-6×D) mm。

## 5.5 码差分测量误差和精度

码差分平面测量误差和精度优于(0.3 + 1×10-6×D) m；

码差分垂直测量误差和精度优于(0.5 + 1×10-6×D) m。

注：测量误差和精度标称指标为a+b×D，其中a为固定误差（单位mm），b为比例误差（单位mm/km），D为测量长度（单位km），b和D在多台仪器协同测量时有效，以上范围及指标不适用于合格性判定，仅供参考。

# 6 校准条件

## 6.1 环境条件

6.1.1 校准应在仪器标称工作环境下进行。

6.1.2 校准过程中，所校准的仪器能够接收5颗高度角大于15°的单星座或多星座导航定位卫星，且卫星分布情况良好，位置精度衰减因子（PDOP）值应小于4。

6.1.3 校准过程中，用于校准的固定点应坚固稳定，点周围环视高度角10°以上无障碍物遮挡。

6.1.4 校准过程中，所用无线网络性能良好，附近无影响仪器正常工作的电磁干扰。

## 6.2 测量标准及其它设备

6.2.1 计时器

测量范围(0~3600)s；

仪表显示分辨力不大于0.1s。

6.2.2 基线场

基线场至少包含3个固定点，各点之间距离不等且高度不等，固定点地心坐标精度优于1m，各固定点之间基线长度精度优于1mm，或基线场各精度均优于被校仪器标称精度的三分之一。

# 7 校准项目和校准方法

## 7.1 外观及一般功能性检查

仪器以及其他部件均保持外观良好，无影响计量性能的外观缺陷，硬件以及软件功能使用正常。仪器应具备工作模式、卫星状态、通讯方式、差分状态、数据记录及存储状态显示功能。检查结果记录于附录A表A.1中。

## 7.2 初始化时间

按照仪器操作方式，设置仪器为流动站并安置在基线场内的固定点，用计时器记录流动站观测卫星数据完成初始整周未知数解算的过程，从获得浮动解到固定的时间ti，重复n次取平均值为结果并记录于附录A表A.2中。初始化时间T可由下式表示：

Error: Reference source not found                           (1)

## 7.3 单点定位误差和精度

设置仪器为流动站并安置在基线场内的固定点(x0, y0, z0)，记录从开启电源到首次获得单点解的位置(x, y, z)，按仪器操作手册要求设置时间间隔记录多组定位数据于附录A表A.3中。固定点单点定位误差dp和精度mp可由下式表示：

Error: Reference source not found                   (2)

Error: Reference source not found                (3)

其中Error: Reference source not found 为仪器测量值xi、yi、zi (i=1,2,…,n，n为测量次数并满足n ≥ 3)的平均值。

## 7.4 RTK测量误差和精度

设置仪器为流动站，工作模式为RTK模式以及数据链参数，流动站至少在2个固定点进行测量并获得固定解的坐标信息，在每个点至少测量5次。选择安置流动站的各固定点间距a为(2~20)m，参考站到流动站间距b根据实际情况设置，如图1所示。流动站在所测固定点均获得固定解后计算流动站各点之间的距离、高程差测量值。RTK测量误差和精度计算完成后记录于附录A表A.4中。

图1  RTK测量误差和精度校准布点图

通过观测值计算各点坐标平均值：

Error: Reference source not found                           (4)

结合观测值和式（4）计算点残差：

Error: Reference source not found                           (5)

计算残差平方和：

Error: Reference source not found                        (6)

其中各点测量次数i=1,2,…,5，固定点个数j=1,2，自由度：vx=vy=vz= (i-1)·j = (5-1)×2，因此各点标准差sx，sy，sz为：

Error: Reference source not found                               (7)

由式（7）可得水平标准差sxy和垂直标准差sh：

Error: Reference source not found                             (8)

计算流动站在各固定点之间的距离Di和高程差hi：

Error: Reference source not found                    (9)

计算5组距离测量值Di与参考值D*之差εDi，高程差测量值hi与参考值h*之差εhi：

Error: Reference source not found                            (10)

为保障校准结果可靠，εDi和εhi需要满足以下条件：

Error: Reference source not found                         (11)

若εDi和εhi不满足式（11）中任意一项，则建议该项目重新进行校准。若εDi和εhi均满足上述条件，则RTK测量水平精度mD和垂直精度mh可以表示为：

Error: Reference source not found                         (12)

## 7.5 静态测量误差和精度

设置各仪器工作模式为静态模式以及数据链参数，至少在3个固定点进行测量，各仪器必须保证同步观测时间满足技术指标要求，在每个点至少测量5次。选择安置仪器的各固定点布点可参考图2。仪器在所测固定点经过后处理软件计算各点之间的距离、高程差测量值。在仪器没有配置后处理软件的情况下计算过程以及判断也可参考7.4。静态测量误差和精度计算完成后记录于附录A表A.5中。

图2  静态测量误差和精度校准布点图

## 7.6 码差分测量误差和精度

设置仪器为流动站，工作模式码差分模式以及数据链参数，流动站至少在2个固定点进行测量并获得固定解的坐标信息，在每个点至少测量5次，计算过程以及判断可参考7.4。静态测量误差和精度计算完成后记录于附录A表A.6中。

# 8 校准结果表达

- 校准后，出具校准证书。校准证书应至少包含以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校准对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的说明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 9 复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A

# 原始记录格式

A.1 外观及一般功能性检查

□ 正常             □ 不正常：                           。

A.2 初始化时间

表A.2　初始化时间

| 标称值(s) | 实测值(s) | 扩展不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- |

A.3 单点定位精度

表A.3　单点定位精度

| 组数 | 参考位置(m) | 测量位置(m) | 误差(m) | 扩展不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| 单点定位精度： m |  |  |  |  |

A.4 RTK测量误差和精度

表A.4　RTK测量误差和精度

| 组数 | 流动站点位 | 测量结果（m） |  |  | 水平 误差 （mm） | 垂直 误差 （mm） | 水平 扩展不确定度 （mm） | 垂直 扩展不确定度 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | j | X | Y | Z | ErrorXY | ErrorZ | UXY(k=2) | UZ (k=2) |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| RTK测量水平精度： mm，垂直精度： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.5 静态测量误差和精度

表A.5　静态测量误差和精度

| 组数 | 流动站点位 | 测量结果（m） |  |  | 水平 误差 （mm） | 垂直 误差 （mm） | 水平 扩展不确定度 （mm） | 垂直 扩展不确定度 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | j | X | Y | Z | ErrorXY | ErrorZ | UXY(k=2) | UZ (k=2) |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 静态测量水平精度： mm，垂直精度： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.6 码差分测量误差和精度

表A.6　码差分测量误差和精度

| 组数 | 流动站点位 | 测量结果（m） |  |  | 水平 误差 （m） | 垂直 误差 （m） | 水平 扩展不确定度 （m） | 垂直 扩展不确定度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | j | X | Y | Z | ErrorXY | ErrorZ | UXY(k=2) | UZ (k=2) |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 码差分测量水平精度： m，垂直精度： m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录B

# 校准证书内页格式

B.1 外观及一般功能性检查

□ 正常             □ 不正常：                           。

B.2 初始化时间

表B.2　初始化时间

| 标称值(s) | 实测值(s) | 扩展不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- |

B.3 单点定位精度

表B.3　单点定位精度

| 组数 | 参考位置(m) | 测量位置(m) | 误差(m) | 扩展不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| 单点定位精度： m |  |  |  |  |

B.4 RTK测量误差和精度

表B.4　RTK测量误差和精度

| 组数 | 流动站点位 | 测量结果（m） |  |  | 水平 误差 （mm） | 垂直 误差 （mm） | 水平 扩展不确定度 （mm） | 垂直 扩展不确定度 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | j | X | Y | Z | ErrorXY | ErrorZ | UXY(k=2) | UZ (k=2) |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| RTK测量水平精度： mm，垂直精度： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.5 静态测量误差和精度

表B.5　静态测量误差和精度

| 组数 | 流动站点位 | 测量结果（m） |  |  | 水平 误差 （mm） | 垂直 误差 （mm） | 水平 扩展不确定度 （mm） | 垂直 扩展不确定度 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | j | X | Y | Z | ErrorXY | ErrorZ | UXY(k=2) | UZ (k=2) |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 静态测量水平精度： mm，垂直精度： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.6 码差分测量误差和精度

表B.6　码差分测量误差和精度

| 组数 | 流动站点位 | 测量结果（m） |  |  | 水平 误差 （m） | 垂直 误差 （m） | 水平 扩展不确定度 （m） | 垂直 扩展不确定度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | j | X | Y | Z | ErrorXY | ErrorZ | UXY(k=2) | UZ (k=2) |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 码差分测量水平精度： m，垂直精度： m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录C

# 测量不确定度评定示例

C.1 初始化时间测量结果不确定度评定

C.1.1 测量模型

用计时器测量初始化时间T的测量模型为：

T = t                             （C.1）

其中t为计时器启动至停止时间，单位为s。

C.1.2 不确定度来源

不确定度来源主要有：计时器的允许误差、计时器的测量分辨力、测量重复性引入的不确定度分量。

C.1.3 标准不确定度评定

C.1.3.1 计时器允许误差引入的不确定度分量u1

计时器的允许误差为±0.01s，服从均匀分布，取k=3，则不确定度分量 u1=0.01/3s = 0. 0058s。

C.1.3.2 计时器测量分辨力引入的不确定度分量u1

计时器的测量分辨力为 0.1s，服从均匀分布，取k=3，则不确定度分量 u2=0.1/23s = 0. 029s。

C.1.3.3 测量重复性引入的标准不确定度分量u2

使用计时器对初始化时间进行10次测试，测试数据如下表所示：

| 测量序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 | 9.7s | 10.2s | 9.8s | 9.6s | 9.9s |
| 测量序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量结果 | 10.2s | 9.8s | 10.3s | 9.8s | 9.9s |
| 平均值xn | 9.9s |  | 标准差s | 0.235s |  |

则u3 = s = 0.235s。

C.1.4 合成标准不确定度

C.1.4.1 主要不确定度汇总表

| 不确定度来源(ui) | 类型 | ki | ui(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 计时器的允许误差，u1 | B | 3 | 0.0058 |
| 计时器的测量分辨力，u2 | B | 3 | 0.029 |
| 测量重复性，u3 | A | / | 0.235 |

C.1.4.2 合成不确定度计算

以上各项不确定度分量相互独立不相关，合成标准不确定度为：

Error: Reference source not found = 0.237s

C.1.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U = kuc= 0.5s，k=2。

C.2 单点定位测量结果不确定度评定

C.2.1 测量模型

通过基线场测量仪器的单点定位误差的测量模型为：

Error: Reference source not found                   (C.2)

其中Error: Reference source not found 为仪器测量值的平均值，x0、y0、z0为固定点标准位置的参考值。

C.2.2 不确定度来源

不确定度来源主要有：由基线场标准位置精度引入的不确定度分量，待校仪器分辩力、测量重复性引入的不确定度分量。

C.2.3 标准不确定度评定

C.2.3.1 基线场标准位置精度引入的不确定度分量u1

基线场标准位置精度为13.5mm，则不确定度分量u1=13.5mm。

C.2.3.2 待校仪器测量分辨力引入的不确定度分量u2

待校仪器测量分辨力为0.1mm，服从均匀分布，取k=3，则不确定度分量u1=0.1/23 mm = 0.029mm。

C.2.3.3 测量重复性引入的标准不确定度分量u3

对参考位置(m) X：-2325695.6183；Y：5388334.6703；Z：2489227.9124进行10次测试，定位误差数据如下表所示：

| 测量序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 | 5.1mm | 3.9mm | 6.3mm | 12.8mm | 5.6mm |
| 测量序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量结果 | 4.5mm | 13.3mm | 13.9mm | 17.5mm | 5.8mm |
| 平均值xn | 8.9mm |  | 标准差s | 4.939mm |  |

则u2 = s = 4.939mm。

C.2.4 合成标准不确定度

C.2.4.1 主要不确定度汇总表

| 不确定度来源(ui) | 类型 | ki | ui(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 基线场标准位置精度，u1 | B | / | 13.5 |
| 待校仪器测量分辨力，u2 | B | 3 | 0.029 |
| 测量重复性，u3 | A | / | 4.939 |

C.2.4.2 合成不确定度计算

以上各项不确定度分量相互独立不相关，合成标准不确定度为：
Error: Reference source not found = 14.4mm

C.2.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U = kuc = 29mm，k=2。

单点定位精度测量不确定度来源同单点定位误差，评估方法相同，故不确定度结果同单点定位误差。

C.3 RTK测量结果不确定度评定

C.3.1 测量模型

通过基线场测量仪器的RTK误差的测量模型为：

Error: Reference source not found                            (C.3)

其中距离测量值Di与参考值D*之差为εDi，高程差测量值hi与参考值h*之差为εhi。

C.3.2 不确定度来源

不确定度来源主要有：由基线场标准长度引入的不确定度分量，待校仪器分辩力、测量重复性引入的不确定度分量。

C.3.3 标准不确定度评定

C.3.3.1 基线场标准长度精度引入的不确定度分量u1

基线场标准长度精度为0.15mm，则不确定度分量u1=0.15mm。

C.3.3.2 待校仪器测量分辨力引入的不确定度分量u2

待校仪器测量分辨力为0.1mm，服从均匀分布，取k=3，则不确定度分量u1=0.1/23 mm = 0.029mm。

C.3.3.3 测量重复性引入的标准不确定度分量u3

对基线场上的固定两点坐标分别进行5次测试，测试数据如下表所示：

| 组数 | 流动站点位 | 测量结果（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i | j | X | Y | Z (h) |
| 1 | 1 | -2325679.3779 | 5388338.3908 | 2489234.9541 |
|  | 2 | -2325668.6098 | 5388340.8675 | 2489239.6283 |
| 2 | 1 | -2325679.3783 | 5388338.3902 | 2489234.9539 |
|  | 2 | -2325668.6099 | 5388340.8683 | 2489239.6283 |
| 3 | 1 | -2325679.3773 | 5388338.3912 | 2489234.9512 |
|  | 2 | -2325668.6115 | 5388340.8683 | 2489239.6308 |
| 4 | 1 | -2325679.3778 | 5388338.3903 | 2489234.9503 |
|  | 2 | -2325668.6108 | 5388340.8678 | 2489239.6327 |
| 5 | 1 | -2325679.3789 | 5388338.3915 | 2489234.9541 |
|  | 2 | -2325668.6109 | 5388340.8670 | 2489239.6318 |

参考公式(4)~(8)可得uxy = 0.865mm，uh = 1.923mm。

C.3.4 合成标准不确定度

C.3.4.1 主要不确定度汇总表

| 不确定度来源(ui) | 类型 | ki | ui(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 基线场标准长度精度，u1 | B | / | 0.15 |
| 待校仪器测量分辨力，u2 | B | 3 | 0.029 |
| 水平测量重复性，u3-sy | A | / | 0.865 |
| 垂直测量重复性，u3-h | A | / | 1.923 |

C.3.4.2 合成不确定度计算

以上各项不确定度分量相互独立不相关，合成标准不确定度为：
Error: Reference source not foundError: Reference source not found = 0.88mm

Error: Reference source not foundError: Reference source not foundError: Reference source not foundError: Reference source not found = 1.93mm

C.3.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

Uxy = kError: Reference source not found = 1.8mm，k=2。

Uh=kError: Reference source not found= 3.9mm，k=2。

RTK精度测量不确定度来源同RTK测量误差，评估方法相同，故不确定度结果同RTK测量误差。