JJF（石化）××××—2021

中华人民共和国工业和信息化部

石油和化工计量技术规范

液体氧化性试验仪校准规范

Calibration Specification for Oxidizing Liquids Test Device

（报批稿）

2021-××-××发布

2021-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

JJF（石化）××××—2021

液体氧化性试验仪

校准规范

Calibration Specification for

Oxidizing Liquids Test Device

归  口 单 位：中国石油和化学工业联合会

主要起草单位：浙江省化工产品质量检验站有限公司

浙江省化工研究院有限公司

参加起草单位：杭州研一智控科技有限公司

本规范委托全国石油和化工行业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

吴燕芳（浙江省化工产品质量检验站有限公司）

宋志杨（浙江省化工产品质量检验站有限公司）

陈佳怡（浙江省化工产品质量检验站有限公司）

任  斌（浙江省化工产品质量检验站有限公司）

许丹红（浙江省化工产品质量检验站有限公司）

方  路（浙江省化工研究院有限公司）

参加起草人：

邱建（杭州研一智控科技有限公司）

目    录

引    言	I

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	2

5 校准条件	3

5.1 环境条件	3

5.2 测量标准及其他设备	3

6 校准项目和方法	3

6.1校准项目	3

6.2 校准方法	3

7 校准结果	4

7.1 校准记录	4

7.2 校准证书	4

7.3 不确定度	4

8 复校时间间隔	4

附录A 液体氧化性试验仪校准记录格式	5

附录B 液体氧化性试验仪校准证书的内页格式	6

附录C 压力示值误差测量结果不确定度评定示例	7

## 引    言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》等基础性系列规范进行编制。

本规范主要参考GB/T 21620-2008《危险品 液体氧化性试验方法》编制而成。

本校准规范为首次发布。

液体氧化性试验仪校准规范

# 范围

本规范适用于液体氧化性试验仪/装置的校准。

# 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF 1071-2010国家计量校准规范编写规则

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 概述

液体氧化性试验仪主要由圆柱形钢压力容器、点火系统、压力传感器及电子计时器组成，该试验装置主要用于测量液态物质在与一种可燃物质完全混合时增加该可燃物质的燃烧速度或燃烧强度的潜力或形成会自发着火的混合物的潜力。将液体和纤维素丝重量比为1:1的混合物放在压力容器中加热，并确定压力上升速率。液体氧化性试验仪主要结构示意图如图1所示。

图1 液体氧化性试验仪示意图

1-压力容器体；2-爆破片夹持塞；3-点火塞；4-软铅垫圈；5-爆破片；6-侧臂；7-压力传感器螺纹；

8-铜垫圈；9-绝缘电极；10-接地电极；11-绝缘体；12-钢锥体；13-垫圈变形槽

# 计量特性

具体计量特性见表1。

表1  液体氧化性试验仪计量特性一览表

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压力示值误差/kPa | MPE:±5 |
| 注：以上指标不是用于合格性判别，仅供参考。 |  |  |

# 校准条件

- 5.1 环境条件

5.1.1温度条件

环境温度：（5～30）℃。

5.1.2 湿度条件

相对湿度：不大于80%。

- 5.2 测量标准及其他设备

测量标准及其他设备见表2。

表2 液体氧化性试验仪校准项目及校准设备

| 序号 | 校准项目 | 设备名称及计量特性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压力示值误差 | 压力计：测量范围（0～2500）kPa，分辨力1kPa ，0.05级 |

# 校准项目和方法

- 6.1校准项目

液体氧化性试验仪的校准项目见表2。

- 6.2 校准方法

6.2.1 校准前检查

6.2.1.1 仪器和设备

数显卡尺：量程（0～300）mm，分辨力0.01mm。

电桥：量程（0～200）Ω，分辨力0.01Ω。

上述所有仪器和设备应通过检定或校准符合要求。

6.2.1.2外观检查

检查液体氧化性试验仪的外壳表面不应有锈蚀现象，控制器件和各连接部件应配套齐全、完好、可靠，镍/铬金属线与电源等不应有明显的折痕、破损或其他影响校准工作正常进行的缺陷。

6.2.1.3 镍/铬金属线长度

镍/铬金属线平直状态下，用数显卡尺测量镍/铬金属线长度，结果应符合标准要求。

6.2.1.4 镍/铬金属线直径

镍/铬金属线取三点进行测量，两端离端点2cm处分别取一点、中段处取一点，每点取三个方向用数显卡尺测量镍/铬金属线直径，结果应符合标准要求。

6.2.1.5 镍/铬金属线电阻

用电桥在镍/铬金属线两端取点测量镍/铬金属线电阻，结果应符合标准要求。

6.2.2 压力示值误差

使用压力计连接压力容器，并在压力容器中充装氮气，同时记录压力计的压力示值P1和液体氧化性试验装置压力示值P2，设备压力测量装置的压力示值误差ΔP= P1- P2。重复3次，计算出3次测量结果的平均值，结果保留到1kPa。

# 校准结果

- 7.1 校准记录

校准记录应尽可能详尽地记载测量数据和计算结果。推荐的液体氧化性试验仪校准记录格式见附录A。

- 7.2 校准证书

经校准的液体氧化性试验仪应出具校准证书，校准证书包括的信息应符合JJF1071-2010中5.12的要求，推荐的液体氧化性试验仪校准结果格式见附录B。

- 7.3不确定度

校准证书应给出各校准项目的扩展不确定度，评定示例见附录C、附录D。

# 复校时间间隔

液体氧化性试验仪的复校时间间隔建议不超过1年。然而，复校时间间隔的长短取决于仪器的使用情况（使用部位的重要性、环境条件、使用频率）、使用者、仪器本身质量等诸多因素。因此，客户可根据实际使用情况自主决定复校的时间间隔。

- 附录A

- 液体氧化性试验仪校准记录格式

| 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  |  |  | 原始记录号 |  |  |  |  |  |  |  | 校准证书号 |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |
| 制造厂商 |  |  |  |  | 环境温度 |  |  |  | ℃ |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  | RH% |
| 校准前检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 外观无锈蚀 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.控制器件和连接部件完好、可靠 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.镍/铬金属线长度/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.镍/铬金属线直径/mm |  |  |  | 端点1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 端点2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.镍/铬金属线电阻/Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  | 1# |  | 2# |  |  |  |  | 3# |  |  | 平均值 |  | 扩展不确定度 |  |
| 压力示值误差/kPa | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  | / |  |
|  | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  | / |  |
|  | ΔP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 编号 |  | 证书号 |  |  |  | 测量范围 |  |  |  |  | 有效期 |  |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准日期 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：                                      核验员:

- 附录B

# 液体氧化性试验仪校准证书的内页格式

| 证书编号××××××—×××× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准机构授权说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准的技术依据 JJF（石化）××××—2021《液体氧化性试验仪校准规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准环境条件及地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 | ℃ |  |  | 相对湿度 |  | % |  | 其他 |  |  |  |
| 校准使用的计量（基）标准装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 测量范围 |  |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  | 计量（基）标准证书编号 |  |  | 有效期至 |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 技术要求 |  | 测量值 |  |  |  | 扩展不确定度 （k=2） |  |  |
| 压力示值误差/kPa |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录C

- 压力示值误差测量结果不确定度评定示例

C.1 校准方法

使用压力计连接压力容器，并在压力容器中充装氮气，同时记录压力计的压力示值P1和液体氧化性试验装置压力示值P2，设备压力测量装置的压力示值误差ΔP= P1- P2。重复3次，计算出3次测量结果的平均值，结果保留到1kPa。

C.2 测量模型

压力示值误差的测量模型见式（C.1）

（C.1）

式中：

——压力的示值误差，kPa ；

——压力计的压力示值，kPa；

——仪器的压力示值，kPa。

C.3 压力示值测量结果不确定度评定

C.3.1 标准不确定度的来源

压力示值测量结果的标准不确定度来源主要由设备压力计测量重复性引入的标准不确定度分量和校准压力计最大允许误差引入的不确定度分量。

C.3.2  测量重复性引入的标准不确定度分量

对仪器压力690kPa进行10次测量，测得结果见表C.1.

表C.1 重复10次测量结果

| 第i次测量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力/kPa | 690 | 691 | 690 | 689 | 691 |
| 第i次测量 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 压力/kPa | 690 | 691 | 690 | 689 | 691 |

压力示值的平均值

采用贝塞尔公式计算单次测量的实验标准偏差，见式（C.2）：

（C.2）

式中：

——第i次测量结果，kPa；

——10次测量结果的平均值，kPa；

n ——测量次数。

实际测量以3次测量的平均值作为测量结果，故标准不确定度, 见式（C.3）：

（C.3）

C.3.3  校准压力计最大允许误差引入的标准不确定度分量

压力计最大允许误差为±1kPa，区间半宽为1kPa，假设为均匀分布，k=，故：

（C.4）

C.3.4 标准不确定度分量表

标准不确定度分量表见表C.2。

表C.2 标准不确定度分量一览表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值/kPa |
| --- | --- | --- |
|  | 测量重复性引入的不确定度 | 0.46 |
|  | 压力计最大允许误差引入的不确定度 | 0.58 |

C.3.5  合成标准不确定度

各输入量之间相互独立，互不相关，因此，合成标准不确定度，见式（C.5）：

（C.5）

C.3.6  扩展不确定度U

扩展不确定度，取包含因子k=2，压力示值误差结果的扩展不确定度，见式（C.6）：

（C.6）

_________________________________