中华人们共和国工业和信息化部

机械计量技术规范

JJF(机械)1069—2021

钢球直径检查仪校准规范

Calibration Specification for

Bearing ball Diameter Measuring Instrument

（报批稿）

发布

实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

20**－**－**发布

20**－**－**实施

钢球直径检查仪校准规范

Calibration Specification for Bearing ball Diameter Measuring Instrument

JJF (机械)1069—2021

代替JJF(机械)078—2010

归  口 单 位： 全国机械汽车专业计量技术委员会

主要起草单位： 洛阳轴承研究所检验检测有限公司

斯凯孚（上海）汽车技术有限公司

参加起草单位：洛阳轴承研究所有限公司

本规范委托全国机械汽车专业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

张晓鹏 (洛阳轴承研究所检验检测有限公司)

潘云飞 (斯凯孚（上海）汽车技术有限公司)

沈  强 (斯凯孚（上海）汽车技术有限公司)

强小波 (斯凯孚（上海）汽车技术有限公司)

参加起草人：

任宏伟（洛阳轴承研究所检验检测有限公司）

于  琦 (洛阳轴承研究所有限公司)

目   录

引言	（Ⅱ）

1  范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  概述	（1）

4  计量特性	（2）

4.1  各部分相互作用	（2）

4.2  支点与测点相交性	（2）

4.3  测量重复性	（2）

4.4  最大允许误差	（2）

5  校准条件	（2）

6  校准项目和校准器具	（3）

7  校准方法	（3）

7.1  各部分相互作用	（3）

7.2  支点与测点相交性	（3）

7.3  测量重复性	（3）

7.4  示值误差	（3）

8  校准结果表达	（3）

9  复校时间间隔	（4）

附录A  示值误差测量不确定度评定	（5）

附录B  校准证书或校准报告内容	（7）

引   言

本规范依据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写原则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》编制。

与JJF (机械)078—2010相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——删除了计量特性中对“仪器外观和指示表”的要求（见2010版的4.1和4.4）；

——修改了计量特性中关于“最大允许误差和测量重复性”的表述（见4.3和4.4）；

——修改了校准“示值误差和测量重复性”使用的校准器具（见表2）；

——修改了校准“测量重复性”的方法（见7.3，2010版的6.6）。

本规范所代替规范的历次版本发布情况为：

——JJG(机械)21—1990

——JJF (机械)078—2010

钢球直径检查仪校准规范

1  范围

本规范适用于分度值为0.5和1的D051、D052、D053型轴承用钢球和陶瓷球直径测量仪的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 7811  滚动轴承 参数符号

GB/T 4755-2004  扭簧比较仪

GB/T 308.1-2013《滚动轴承 球 第1部分 钢球》

GB/T 308.2-2010《滚动轴承 球 第2部分 陶瓷球》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  概述

轴承用钢球硬度要求为不小于58HRC 【见GB/T 308.1-2013第6章6.2】，陶瓷球材料一般选用氮化硅【见GB/T 308.2-2010第6章】，钢球直径检查仪是采用微差测量法，测量轴承用钢球和陶瓷球直径以及变动量的轴承专用仪器，其外形与结构如图1、图2所示。目前轴承行业有钢球直径检查仪D051、D052、D053三种，其测量范围如表1所示【Dw见GB/T 7811  第7章 表7】。

| D051 | D052 | D053 |
| --- | --- | --- |

图1    钢球检查仪外形

图2    结构示意图

- 紧固手轮；2—支点；3—测量支架；4—V型叉子；5—套筒；6—指示表

4  计量特性

  - 各部分相互作用

各调整部分和传动机构运动应平稳、顺畅，无阻滞和突跳现象，紧固件紧固可靠。

  - 支点与测点相交性

测量架的套筒支点和测头测点应交于同一点，不能有目视可见的明显偏移。

  - 测量重复性

测量重复性不应超过表1规定。

  - 最大允许误差

最大允许误差见表1所示。

表1

| 型号 | 测量范围 | 最大允许误差 | 测量重复性 |
| --- | --- | --- | --- |
| D051 | Dw≤50mm | ±1μm | 1μm |
| D052 | Dw≤30mm | ±1μm | 1μm |
| D053 | 30mm＜Dw≤100mm | ±1μm | 1μm |

5  校准条件

校准时室内温度为（20±3）℃，温度变化不超过1℃/h ，被校仪器与校准器具等温时间不少于3小时。

6  校准项目和校准器具

校准项目及校准器具如表2所示。

表2  校准项目及校准器具

| 序号 | 校准项目 | 校准器具 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各部分相互作用 | — |
| 2 | 支点与测点相交性 | — |
| 3 | 测量重复性 | 陶瓷球标准件 |
| 4 | 示值误差 | 一对陶瓷球标准件 |

7  校准方法

7.1 各部分相互作用

手动试验与目测。

7.2支点与测点相交性

手动试验与目测。

7.3 测量重复性

校准仪器时应选用符合GB/T 4755-2004的扭簧式比较仪，例如分度值为0.5μm的扭簧式比较仪，将仪器调整好后，用一个精度不低于G10级的陶瓷球标准件在同一位置作定点重复测量3次，3次测量结果的极差即为测量重复性。

7.4 示值误差

用测量范围内接近中间尺寸的一对陶瓷球标准件进行校准，标准件精度应不低于G10级，直径差为（0.005～0.015）mm，校准应选用经检定或校准的扭簧式比较仪，例如分度值为0.5μm的扭簧式比较仪。校准时作定点测量，以其中一个标准件对零后对另一个标准件进行测量得实测直径差，此直径差与一对标准件直径差的差值即为示值误差，校准时分别在指示表的正、负行程进行,任何一方向示值误差均应符合最大允许误差要求。

8  校准结果表达

校准结果应给出主要计量特性的测量不确定度，测量不确定度的评定见附录A；经校准的仪器出具校准证书，校准证书内容可参考附录B。

9  复校时间间隔

复校时间间隔根据仪器使用情况由用户自行确定，一般情况下复校时间间隔不超过十二个月。

附录A

钢球直径检查仪示值误差测量不确定度评定

A.1  测量方法

钢球直径检查仪示值误差是采用一对陶瓷球标准件进行校准，选用分度值为0.5μm的扭簧式比较仪，用其中一个标准件对零测量另一个标准件，实测的直径差与标准件直径差的差值即为示值误差。

A.2  数学模型

示值误差

式中    ：仪器对零读数值

：仪器读数值

： 一对陶瓷球标准件直径差

A.3  灵敏系数

，，

A.4  各输入量标准不确定度分量评定

A.4.1  输入量，的标准不确定度分量，

，的标准不确定度来源于仪器测量的重复性，以A类不确定度评定，以Dw=25.4mm、精度等级为G10级的陶瓷球定点重复测量10次，得测量列见表A.1所示 。

表A.1                        单位：μm

| 指示表 分度值 | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准差S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 0.5μm | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.5 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | 0.08 |

所以有

uLm1=uLm2=S=0.08μm

A.4.2  输入量的标准不确定度分量

的标准不确定度来源于陶瓷球标准件的校准不确定度，陶瓷球标准件采用立式光学计校准，其扩展不确定度为U=0.22μm（k=2），所以

u(LS)=0.222=0.11um

A.5  合成标准不确定度的计算

所以有

uc=0.082+0.082+0.112=0.16μm

A.6  扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，所以扩展不确定度

U=k⋅uc=2×0.16μm=0.32μm

取

U=0.3μm

A.7  测量不确定度结果报告

使用分度值0.5μm的扭簧式比较仪对钢球直径检查仪进行校准，其示值误差的测量不确定度为：

U=0.3μm（k=2）

附录B

- 校准证书或校准报告内容

- 标题，如“校准证书”或“校准报告”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如不在实验室内进行校准）；

- 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页的标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性的应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对抽样程序进行说明；

- 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及测量不确定度的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。