中华人民共和国工业和信息化部

电子计量技术规范

JJF (电子) 0069─2021

手持式雷达目标速度

模拟器校准规范

Calibration Specification of Hand-held

Radar Target Velocity Simulators

（报批稿）

××××-××-××发布               ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

手持式雷达目标速度

JJF (电子) 0069─2021

模拟器校准规范

Calibration Specification of Hand-held

Radar Target Velocity Simulators

归 口 单 位：中国电子技术标准化研究院

起 草 单 位：中国电子科技集团公司第二十研究所

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

程翊昕（中国电子科技集团公司第二十研究所）

杨  宁（中国电子科技集团公司第二十研究所）

陆  强（中国电子科技集团公司第二十研究所）

参加起草人：

梁双港（中国电子科技集团公司第二十研究所）

张  伟（中国电子科技集团公司第二十研究所）

云智强（中国电子科技集团公司第二十研究所）

孙  昊（中国电子科技集团公司第二十研究所）

目 录

引 言	II

1	范围	1

2	引用文件	1

3	术语和计量单位	1

4	概述	1

5	计量特性	1

6	校准条件	2

6.1 环境条件	2

6.2 测量标准及其他设备	2

7	校准项目和校准方法	2

7.1 校准项目	2

7.2 校准方法	3

8	校准结果表达	4

9	复校时间间隔	5

附录A校准原始记录格式	6

附录B测量结果不确定度评定示例	7

# 引 言

本规范依据国家计量技术规范JJF 1071-2010《国家计量技术规范编写规则》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范为首次发布。

手持式雷达目标速度模拟器校准规范

# 范围

本校准规范适用于K波段手持式雷达目标速度模拟器的校准，其他频段手持式雷达目标速度模拟器可参照执行。

# 引用文件

JJG 771-2010   机动车雷达测速仪检定装置检定规程

注：凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规则；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规则。

# 术语和计量单位

## 多普勒频移 Doppler Shift

物体以恒定的速度向某一方向移动时，由于传播路程差的原因，会造成的频率变化。

# 概述

手持式雷达目标速度模拟器是一种用以模拟雷达目标移动速度的设备，对雷达信号进行多普勒频移，实现雷达信号的接收、控制和转发。它主要应用于测试验证雷达测速设备，该模拟器适用于外场以及实验室环境，可以在调试或周期检查中对相关雷达测速设备进行测试验证。

# 计量特性

## 速度

速度范围：-200km/h～+200km/h；

速度对应的多普勒频移范围：-8.93kHz～+8.93kHz(24.00GHz～24.25GHz)；

速度最大允许误差：±（0.5km/h+│速度×（1-发射频率/转换频率）│）。

# 校准条件

## 环境条件

### 环境温度：（23±5）℃。

### 相对湿度：≤80%。

### 电源要求：(220±11)V、(50±1)Hz。

### 周围无影响正常工作的机械振动和电磁干扰。

## 测量标准及其他设备

### 频谱分析仪

频率范围：20Hz～40GHz；

时基准确度：优于1×10-7；

显示平均噪声电平：小于-140dBm；

### 微波信号源

频率范围：100kHz～40GHz；

电平范围：-120dBm～+10dBm；

频率准确度：优于1×10-7；

### 发射接收天线

天线选择：K波段使用喇叭天线，其余波段根据速度模拟器频段选择天线；

天线系数：＜40dB。

# 校准项目和校准方法

## 校准项目

手持式雷达目标速度模拟器校准项目见表1。

表1   手持式雷达目标速度模拟器校准项目一览表

| 编号 | 项目名称 | 校准方法的条款号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 | 7.2.1 |
| 2 | 速度 | 7.2.2 |

## 校准方法

### 外观及工作正常性检查

7.2.1.1 手持式雷达目标速度模拟器应有明晰的型号、生产编号、制造厂商，送校时应附有使用说明书及全部配套附件。

7.2.1.2 手持式雷达目标速度模拟器结构应完整并无影响正常工作及读数的机械损伤。

### 速度

7.2.2.1按图1连接仪器设备，将微波信号源和频谱分析仪分别连接发射喇叭天线和接收喇叭天线，将发射和接收喇叭天线相对架设并处于同一轴线上。

图1  信号源频率标记连接框图

7.2.2.2 根据被校准频点设置微波信号源发射连续波信号，频谱分析仪接收该连续波信号后，标记连续波信号频率，将该频率设置为参考点。

7.2.2.3按图2连接仪器设备，将微波信号源和频谱分析仪分别连接发射喇叭天线和接收喇叭天线，将发射和接收喇叭天线的喇叭口都架设朝向手持式雷达目标速度模拟器。

图2 多普勒频移校准连接框图

7.2.2.4依据高中低原则设置手持式雷达目标速度模拟器模拟的目标速度值，并设置速度方向。

7.2.2.5 微波信号源发射连续波信号，频谱分析仪接收经手持式雷达目标速度模拟器进行频移后的连续波信号，测量连续波信号频率，并将该频率值相对于参考点的频率变化即为多普勒频移值，将该测量结果记录在附录A的表A.2中。

7.2.2.6 将多普勒频移值换算为速度，并将结果记录在附录A的表A.2中。

V=C⋅fd2×f                          （1）

式中：V--速度计算结果，单位km/h；

fd--多普勒频移测量结果，单位GHz；

C--光速，为1.08×109km/h；

fError: Reference source not found--微波信号源产生的连续波信号频率，单位GHz。

7.2.2.7 计算速度误差值，并将结果记录在附录A的表A.2中。

Δ=V0−V                          （2）

式中：Δ--速度误差值，单位km/h；

V0--速度设置值，单位km/h；

V--速度计算结果，单位km/h。

# 校准结果表达

校准完成后的测试仪应出具校准证书。校准证书应至少包含以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页和总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 复校时间间隔

手持式雷达目标速度模拟器的复校时间间隔一般不超过12个月。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A

校准原始记录格式

第    页     共    页

| 委托单位： |  | 校准证书编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址： |  | 校准依据： |  |
| 仪器名称： | 型号规格： | 出厂编号： |  |
| 制造单位： |  | 仪器状况： |  |
| 校准地点： |  | 环境温度： ℃ | 相对湿度： % |

A.1  外观及工作正常性检查

表A.1  外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观检查 |  |
| 工作正常性检查 |  |

A.2  速度

表A.2  速度

| 微波信号源频率设置值f/GHz | 方向 | 速度设置值/(km/h) | 多普勒频移测量值fd/kHz | 速度测量值V/(km/h) | 速度测量误差 △/(km/h) | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附录B

测量结果不确定度评定示例

# B.1 速度测量不确定度评定

B.1.1 测量方法

速度的测量使用的标准仪器为频谱分析仪,用间接测量的方法。因此建立速度输出量V与输入量f的数学模型为：

V=C⋅fd2×f                             (B.1)

式中：V--速度计算结果，单位km/h；

fd--多普勒频移测量结果，单位GHz；

C--光速，为1.08×109km/h；

fError: Reference source not found--微波信号源产生的连续波信号频率，单位GHz。

由计算式可得：

dV=C2fdfd                           (B.2)

根据公式uc2(Y)=(∂f∂Xi)2u2(Xi)，并代入重复性引入的不确定度分量：

uc=uA2+(C2fu(fd))2                     (B.3)

B.1.2 速度测量的不确定度来源

B.1.2.1 测量结果的重复性引入的不确定度uA；

B.1.2.2频谱分析仪测量多普勒频移引入的不确定度uB；

B.1.3 速度不确定度评定

B.1.3.1测量结果的重复性引入的不确定度uA，按A类评定，对测量点200km/h重复测量10次，用测量值的实验标准偏差计算：

uA=i=1nxi−x2n−1                         (B.4)

其中，n=10；

x−被测量x的第i次观测值；

x−n次观测值的算术平均值；

速度连续测量10次，得到如下数据，见表B.1。

表B.1 速度测量值

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值/(km/h) | 200.3 | 200.1 | 200.3 | 200.2 | 200.1 | 200.2 | 200.0 | 200.1 | 200.0 | 200.1 |

x=200.15km/h

uA=0.11km/h

B.1.3.2 频谱分析仪测量多普勒频移引入的不确定度

频谱分析仪频率测量最大允许误差=±(marker frequency × reference accuracy + 10 % × resolution bandwidth + ½ (span/(sweep points – 1)) + 1 Hz) ，在实际测试时，以测量最大速度200km/h为例，此时标记的频率为8.93kHz，设置的频谱分析仪分辨率带宽为10Hz，SPAN为1kHz，扫描点为1001,计算得出:

u(fd)=±(8.93kHz×1×10−7+10%×10Hz+12×1kHz1001−1+1Hz)

=±2.5Hz

按B类评定，假设为均匀分布（k=3），根据(式B3)则：

uB=C2fu(fd)=C2f×2.5Hz=0.06km/h

B.1.4  速度测量结果的合成不确定度uc

各不确定度分量不相关，分量间按不确定度方和根法合成。

uc=uA2+uB2=0.13km/h

B.1.5  速度测量结果的扩展不确定度U ，取k=2，则：

U=kuc=0.26km/h≈0.3km/h