(轻工)

中华人民共和国工业和信息化部

轻工计量技术规范

JJF（轻工）XXXX—XXXX

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

自行车专用角度量具校准规范

Calibration Specification for Special Angle Measuring Instrument of Bicycle

| （报批稿） |  |
| --- | --- |

中华人民共和国工业和信息化部  发 布

JJF（轻工）XXXX-20XX

代替JJG（轻工）36-1989

、

自行车专用角度量具校准规范

Calibration Specification for Special Angle

Measuring Instrument of Bicycle

归 口 单 位：中国轻工业联合会

起 草 单 位：天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心

天津市计量监督检测科学研究院

本规范委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

周  伟（天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心）

陈  玮（天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心）

黄  伟（天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心）

张  荣（天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心）

刘淑云（天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心）

参加起草人：

孙  搏（天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心）

崔尧尧（天津市计量监督检测科学研究院）

目   录

引言………………………………………………………………………………（Ⅱ）

1  范围 …………………………………………………………………………（1）

2  概述 …………………………………………………………………………（1）

3  计量特性 ……………………………………………………………………（1）

3.1  测量面平面度 ……………………………………………………………（1）

3.2  定值角度量具角度误差 …………………………………………………（1）

3.3  示值角度量具刻线宽度和宽度差 ………………………………………（2）

3.4  示值角度量具零值误差 …………………………………………………（2）

3.5  示值角度量具示值误差 …………………………………………………（2）

4  校准条件 ……………………………………………………………………（2）

4.1  环境条件 …………………………………………………………………（2）

4.2  校准项目及标准器 ………………………………………………………（2）

4.3  其他条件 …………………………………………………………………（3）

5  校准方法 ……………………………………………………………………（3）

5.1  测量面平面度 ……………………………………………………………（3）

5.2  定值角度量具角度误差 …………………………………………………（4）

5.3  示值角度量具刻线宽度和宽度差 ………………………………………（4）

5.4  示值角度量具零位正确性或零值误差 …………………………………（4）

5.5  示值角度量具示值误差 …………………………………………………（4）

6  校准结果表达 ………………………………………………………………（4）

7  复校时间间隔 ………………………………………………………………（5）

附录A  自行车专用角度量具角度测量结果不确定度评定示例（参考件）…（6）

引   言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059《测量不确定度评定与表示》、共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范是对JJG（轻工）36-1989《自行车检测专用角度块》的修订。

与JJG（轻工）36-1989相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——增加了定值角度量具测量面平面度，示值角度量具测量面平面度、刻线宽度和宽度差、零位正确性、示值误差的校准内容。

本规范附录A“自行车检测专用角度测量结果不确定度评定示例（参考件）”为资料性附录。

本规范所替代规范的历次版本发布情况：

——JJG（轻工）36-1989。

自行车专用角度量具校准规范

- 范围

本规范适用于自行车、电动自行车以及童车检测中专用角度量具的校准。其他同类型量具的校准可参照本规范执行。

- 概述

自行车专用角度量具是作为自行车、电动自行车以及童车有关需要角度定位试验项目的测量装置。主要形式可分为定值角度量具和示值角度量具。例如：脚蹬与地面距离测量模板、脚闸制动位置模板、车把稳定性模板、磁性角度仪以及其他带有角度示值的测量器具等。

- 计量特性

3.1 测量面平面度

3.1.1定值角度量具测量面平面度

定值角度量具测量面平面度要求见表1。

表1 定值角度量具测量面平面度                   单位：mm

| 测量面边长 | 测量面平面度 |
| --- | --- |
| ＜100 | ≤0.03 |
| ＞100～300 | ≤0.10 |
| ＞300～500 | ≤0.3 |
| ＞500 | ≤0.6 |

3.1.2示值角度量具测量面平面度：不大于0.02 mm。

3.2定值角度量具角度误差

定值角度量具角度最大允许误差见表2。

表2 定值角度量具角度最大允许误差

| 标称值(mm) | 最大允许误差 | 标称值(mm) | 最大允许误差 | 标称值(mm) | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1～6 | ±4° | ＞30～50 | ±1°15′ | ＞180～260 | ±30′ |
| ＞6～10 | ±2°30′ | ＞50～80 | ±1° | ＞260～360 | ±25′ |
| ＞10～18 | ±2° | ＞80～120 | ±50′ | ＞360～500 | ±20′ |
| ＞18～30 | ±1°30′ | ＞120～180 | ±40′ | ＞500 | ±15′ |

注：标称值指被校角度短边长度。

3.3示值角度量具刻线宽度和宽度差

示值角度量具刻线宽度、刻线宽度差和相邻刻线宽度差在读数部分应不超过表3的要求。

表3 示值角度量具刻线宽度、刻线宽度差和相邻刻线宽度差要求

| 分度值(′) | 刻线宽度(mm) | 刻线宽度差(mm) | 相邻刻线宽度差(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2′ | 0.08-0.20 | 0.02 | 0.01 |
| 6′ |  | 0.04 | 0.02 |
| 12′ |  | 0.08 | 0.04 |

3.4示值角度量具零值误差

游标示值角度量具零值误差不大于1/2个分度值；若为数显示值角度量具，则零值误差不大于1个分度值。

3.5示值角度量具角度示值误差

分度值为2′示值角度量具的示值误差应不超过±2′；

分度值为6′示值角度量具的示值误差应不超过±6′；

分度值为12′示值角度量具的示值误差应不超过±12′。

4  校准条件

4.1 环境条件

被校自行车检测专用角度量具的实验室温度为（20±10）℃，校准前被校角度量具和校准用标准器具应置于同一实验室内，平衡温度时间不少于1h。

4.2 校准项目及标准器

校准项目及标准器见表4。

表4 校准项目及标准器

| 序号 | 校准项目 | 测量仪器 | 计量性能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量面平面度 | 刀口尺 | 准确度等级：0级 |
|  |  | 塞尺 | MPE：±0.005mm |
|  |  | 水平仪 | MPE：±1个分度值 |
| 2 | 定值角度量具角度误差 | 万能角度尺 | MPE：±2′ |
|  |  | 光学倾斜仪 | MPEV：40″ |
| 3 | 示值角度量具刻线宽度和宽度差 | 万能工具显微镜 | MPE：±（1+L/100）μm |
| 4 | 示值角度量具零值误差 | 平板 | 准确度等级：0级 |
|  |  | 千分表 | MPE：±0.005mm |
|  |  | 光学倾斜仪 | MPEV：40″ |
| 5 | 示值角度量具角度示值误差 | 角度块 | 准确度等级：2级 |

注：L为被测长度，单位为mm。

4.3 其他条件

4.3.1量具表面应光滑、平整，刻线和数字应清晰均匀，不应有碰伤、锈蚀、明显划痕及影响使用性能的其他缺陷。

4.3.2量具的非工作表面应标注制造厂名（或商标）、出厂编号等标志。

4.3.3示值角度量具的各移动领部件应能灵活、平稳移动，并能可靠定位。

5  校准方法

5.1 测量面平面度

测量面边长小于500mm时，用刀口尺采用光隙法或塞尺直接测量的测量结果；测量面边长大于500mm时，用水平仪直接测量，测量点分布按对角线均匀分布，且对角线两端测量点距离两相邻测量面边缘20mm，位置分布如图1 所示，取对角线5点最大值与最小值之差为该对角线测得平面度，最后取两条对角线平面度较大值作为该专用角度量具测量面平面度。

20mm

20mm

A

O

C

D

B

E

F

G

H

图1 测量点位置分布

5.2 定值角度量具角度误差

测量面边长小于200mm时，用万能角度尺直接测量，重复测量3次，取平均值作为测量结果；测量面边长大于200mm时，用光学倾斜仪直接测量，重复测量3次，取平均值作为测量结果。

5.3示值角度量具刻线宽度和宽度差

用万能工具显微镜进行测量。游标类角度量具主尺和游标刻线应至少测量3条，相邻刻线至少在3个位置分别测量。

5.4 示值角度量具零值误差

将游标示值角度量具的零刻线与主尺零刻线对齐，观察游标的尾刻线与主尺的相应刻线重合度即为零值误差。

在平板上用千分表或在水平基准上用光学倾斜仪将平板调至水平，再将数显示值角度量具放置在平板上，读取其数值即为零值误差。

5.5示值角度量具角度示值误差

可在零位调整后用相应角度值的标准角度块直接测量，其校准点应在0°～90°范围内均匀分布6点，如15°10′，30°20′，45°30′，60°40′，75°50′，90°。

根据示值最大允许误差，也可采用满足测量不确定度的其他测量方法。

6  校准结果表达

经校准后的专用角度量具出具校准证书，校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少应包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f ) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i ) 本次校准所使用测量标准的溯源性及有效性说明；

j ) 校准环境的描述；

k) 校准结果及测量不确定度的说明；

l ) 对校准规范偏离的说明；

m) 校准证书或校准报告签发人、职务或等效标识；

n) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

o) 未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

7  复校时间间隔

复校时间间隔根据使用的具体情况确定，建议不超过一年。

附录A

自行车专用角度量具角度测量结果不确定度评定示例（参考件）

A.1 测量方法

自行车专用角度量具的校准一般是以光学倾斜仪进行测量。现以标称值为25°的脚蹬与地面距离测量模板倾角示值误差校准为例，进行测量结果不确定度评定。

A.2  测量模型

Δγ = γ1 - γ2

式中：

Δγ ——倾角示值误差，°；

γ1 ——脚蹬与地面距离测量模板倾角示值，°；

γ2 ——光学倾斜仪示值，°。

A.3 各输入量的标准不确定度分量的评定

A.3.1输入量γ1的标准不确定度分量u(γ1)的评定

该分量是由测量重复性引入的，采用A类评定。

进行10次重复测量，得单次实验标准偏差s = 0.016°，实际测量是以3次测量的算术平均值做为测量结果，则

u(γ1) = s3= 0.009° = 32.4″

A.3.2 输入量γ2的标准不确定度分量u(γ2)的评定

该分量是光学倾斜仪示值误差引入的，采用B类评定。

已知作为标准的光学倾斜仪U = 8.8″，k = 2，则

u(γ2) = U/ k = 4.4″

A.4 合成标准不确定度的评定

A.4.1 灵敏系数

根据数学模型                Δγ = γ1 - γ2

得灵敏系数

c1 =∂Δγ∂γ1= 1

c2 =∂Δγ∂γ2= -1

A.4.1 合成标准不确定度

由于各输入量相互独立不相关，所以合成标准不确定度为：

u(Δγ)=c12u(γ1)2+c22u(γ2)2= 32.7″ = 0.55′

A.5 扩展不确定度的评定

取包含概率p = 95%，包含因子k = 2

U = k·u(Δγ) = 1.1′

_________________________________

JJF(轻工)XXXX-XXXX