中华人民共和国工业和信息化部

电子计量技术规范

JJF(电子)0077─2021

晶体管特征频率测试仪校准规范

Calibration Specification of Transistor Characteristic Frequency Tester

××××-××-××发布               ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

JJF(电子)0077─2021

晶体管特征频率测试仪

校准规范

Calibration Specification of Transistor Characteristic Frequency Tester

归  口 单 位：中国电子技术标准化研究院

主要起草单位：中国电子技术标准化研究院

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

徐迎春（中国电子技术标准化研究院）

刘  冲（中国电子技术标准化研究院）

王晓童（中国电子技术标准化研究院）

参加起草人：

褚  楚（中国电子技术标准化研究院）

李  洁（中国电子技术标准化研究院）

张  珊（中国电子技术标准化研究院）

目录

引言	VI

1  范围	1

2  引用文献	1

3  概述	1

4  计量特性	1

5  校准条件	2

5.1  环境条件	2

5.2  测量标准及其他设备	2

6  校准项目和校准方法	3

6.1  外观及工作正常性检查	3

6.2  fT测量	3

6.3  β测量	4

6.4  施加高频信号	4

6.5  偏置电压源	6

6.6  Ib电流源	6

6.7  Ic电流源	7

6.8  测量显示单元	7

7  校准结果表达	8

8  复校时间间隔	9

附录A  原始记录格式	10

附录B  校准证书内页格式	13

附录C  测量不确定度评定示例	16

- 引言

JJF1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF1059《测量不确定度评定与表示》、JJF1001《通用计量术语及定义》共同构成支撑本校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范将全部替代JJG（电子）04011-87 QG21-QG25型高频小功率晶体管fT测试仪、JJG（电子）04012-87 BJ3022(QJ30)型低频功率晶体管fT测试仪和JJG（电子）04047-95 QG-6、QG-16型高频小功率晶体管fT参数测试仪等试行检定规程。

被替代的技术规范是半导体行业内相关专家在八、九十年代，针对北京无线电仪器厂生产的QG2-QG25、BJ3022(QJ30)、QG-6和QG-16型号的晶体管fT测试仪而编制的检定规程。随着半导体器件生产和使用单位对晶体管fT测试仪性能指标需求的提高，目前市场上出现了不同生产厂家、不同型号的产品。通过项目组前期的调研，针对市面上晶体管特征频率测试仪的结构组成、工作原理及性能指标等，重新梳理了计量特性，校准条件、校准项目和校准方法，编制了本规范。

晶体管特征频率测试仪校准规范

- 1  范围

本规范适用于晶体管特征频率测试仪的校准。

# 2  引用文献

JJF1396-2013   频谱分析仪校准规范

注：使用本规程时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

# 3  概述

晶体管特征频率fT参数定义为共射极输出交短路电流放大倍数|β|随频率增加而下降到1时的工作频率，反映了晶体管共发射输出具有电流放大作用的频率极限，是晶体管的一个重要频率特性参数。晶体管特征频率测试仪是晶体管特征频率fT参数测试的专用仪器，采用“带宽—增益乘积”的原理进行设计，主要由施加高频信号、偏置电压源、Ib电流源、Ic电流源和测量显示单元等部分组成，具有测量范围宽，精度高、稳定可靠、操作简便等特点。

# 4  计量特性

4.1  fT测量

范围：20MHz～3200MHz，±（5%～10%）。

4.2  β测量

范围：1～30，±（5%～10%）。

4.3  施加高频信号

频率范围：1kHz～10GHz；

输出幅度范围：-20dBm～+30dBm，±1dBm；

4.4  偏置电压源

范围：±（0.1～30）V，±0.1%。

4.5  Ib电流源

范围：±（0.1～200）mA，±0.2%。

4.6  Ic电流源

范围：±（0.1mA～10A），±0.5%。

4.7  测量显示单元

频率读数范围：9kHz～4GHz，1×10-5；

扫频宽度：0Hz，10kHz～4GHz；

分辨率带宽范围：1Hz～10MHz，±（2%～30）%；

参考电平范围：-90dBm～10dBm；

垂直显示刻度，±0.05dB～±2dB；

分辨力带宽转换影响：±0.02dB～±1dB；

频率响应：±0.2dB～±5dB。

# 5  校准条件

- 5.1  环境条件

5.1.1  环境温度：（25±3）℃

5.1.2  相对湿度：45%～75%

5.1.3  供电电源：(220±11)V；(50±1)Hz

5.1.4  周围无影响正常工作的机械振动和电磁干扰

5.1.5  由于晶体管是静电敏感器件，因此必须保证校准过程中对静电有严格的防护措施（如仪器的良好接地、防静电工作服及手环使用、样管的防静电存放等），以免损害设备和器件。

- 5.2  测量标准及其他设备

5.2.1  频率计

范围：1kHz～10GHz，1×10-6。

5.2.2  功率计及其探头

频率范围：9kHz～10GHz；

功率测量范围：-20dBm～+30dBm；

功率测量误差：±0.1dB。

5.2.3  射频信号源

频率范围：9kHz～4GHz；

频率准确度：±1×10-7；

谐波失真：<-35 dBc。

5.2.4  衰减器

频率范围：9kHz～4GHz；

衰减范围：0～110dB，1dB；

衰减误差：±0.02dB/10dB。

5.2.5  功分器

频率范围：9kHz～4GHz；

插损：6dB；

阻抗：50Ω；

连接器：所有断口均为N型（阴）。

5.2.6  数字多用表

直流电压范围：±（0.1～100）V，最大允许误差：±0.05%。

直流电流范围：±（0.1～200）mA；最大允许误差：±0.05%。

直流电流范围：±（200mA～10A）；最大允许误差：±0.1%。

5.2.7  标准样管

fT值范围：20MHz～3200MHz；最大允许误差：±3%；

β值范围：1～30；最大允许误差：±3%；

年稳定性：±3%。

# 6  校准项目和校准方法

- 6.1  外观及工作正常性检查

6.1.1 被校晶体管特征频率测试仪（以下简称被校仪器）应无影响正常工作及正确读数的机械损伤，标志应清晰完整，开关、旋钮、按键、插接及连接器应通断分明，旋转灵活平滑、换位准确、插接正确、连接牢固。

6.1.2  被校仪器的各开关和指示灯功能应正常，通电后应能正常工作，各种指示应正确。

6.1.3  被校仪器若具有自校准检验功能，利用被校仪器的校准附件，对被校仪器进行自校准检验，确认被校仪器全部检验合格后，方可进行下面的校准步骤，当被校仪器的自校准未全部检验合格时，须对仪器进行检查或维修，直至全部通过为止。

- 6.2  fT测量

6.2.1  根据标准样管的管脚配置和封装形式，选择合适的校准适配器，将标准样管正确插入。

6.2.2  启动校准程序，输入规定的校准条件，运行相应的校准程序，对标准样管的fT参数进行校准。连续重复测量10次，按公式（1）计算得到算术平均值y，记入附录A表A.1中。

y=i=110yi10 ……………………………………（1）

6.2.3  按公式（2）计算得到标准样管的相对误差δ1，并记入附录A表A.1中。

δ1=y−y0y0×100% ……………………………………（2）

式中：

δ1—标准样管fT测量的相对误差；

y—被校测试仪标准样管fT测量的算术平均值；

y0—标准样管fT测量的参考值。

6.2.4  其它标准样管的校准，重复6.2.1～6.2.3的操作。

注1：每个数量级至少选取三只标准样管，并涵盖被校fT测量范围。

注2：标准样管fT测量的参考值可以是标准值，也可以是比对值。

注3：被校器具合格范围以技术说明书为准。

- 6.3  β测量

6.3.1  根据标准样管的管脚配置和封装形式，选择合适的校准适配器，将标准样管正确插入。

6.3.2  输入规定的校准条件，运行相应的校准程序，对标准样管的β参数进行校准。连续重复测量10次，按公式（1）计算得到算术平均值y，记入附录A表A.2中。

6.3.3  按公式（3）计算得到标准样管的相对误差δ2，并记入附录A表A.2中。

δ2=y−y0y0×100% ……………………………………（3）

式中：

δ2—标准样管β测量的相对误差；

y—被校测试仪标准样管β测量的算术平均值；

y0—标准样管β测量的参考值。

6.3.4  其它标准样管的校准，重复6.3.1～6.3.3的操作。

注1：所有标准样管β值应涵盖被校β测量范围。

注1：标准样管β测量的参考值可以是标准值，也可以是比对值。

注2：被校器具合格范围以技术说明书为准。

- 6.4  施加高频信号

6.4.1  输出频率

6.4.1.1  仪器连接如图1所示。将被校仪器施加高频信号输出与频率计输入端相连。

图 1 输出频率校准示意图

6.4.1.2  被校仪器置于未调制状态，设置被校仪器的施加高频信号的输出电平，使频率计正常工作。

6.4.1.3  从低到高改变被校仪器的施加高频信号的载波频率f，按低、中、高选取测试点，读取频率计的频率值f0，并记入附录A表A.3中。

6.4.1.4  按照公式（4）计算输出频率误差，并记入附录A表A.3中。

δ3=f−f0f0×100%Error: Reference source not found……………………………………（4）

式中：Error: Reference source not found—输出频率的实测值，Hz；

f—输出频率的设定值，Hz；

δ3—输出频率的误差。

6.4.2  输出幅度

6.4.2.1  仪器连接如图2所示。将被校仪器施加高频信号输出与功率计输入端相连。

图 2 输出幅度校准示意图

6.4.2.2  被校仪器置于未调制状态，调节被校仪器的施加高频信号的输出幅度。

6.4.2.3  从低到高改变被校仪器的施加高频信号的输出幅度V，按低、中、高选取测试点，读取功率计的幅度值V0，并记入附录A表A.4中。

6.4.2.4  按照公式（5）计算输出幅度误差，并记入附录A表A.4中。

δ4=V−V0V0×100%Error: Reference source not found……………………………………（5）

式中：Error: Reference source not found—输出幅度的实测值，dBm；

V—输出幅度的设定值，dBm；

δ4—输出幅度的误差。

- 6.5  偏置电压源

6.5.1  仪器连接如图3所示。将被校仪器偏置电压源输出端与数字多用表的输入端相连。

图 3 偏置电压源校准示意图

6.5.2  根据被校仪器说明书，设置偏置电压源输出电压V1，校准点按被校测仪器技术要求由低端至高端设置，按照用户要求选取校准点，每个量程至少按低、中、高选取三个校准点；

6.5.3  设置数字多用表的电压测量量程；

6.5.3  读取数字多用表电压测量值V0，按公式（6）计算偏置电压源输出电压误差，并记入附录A表A.5中；

δ5=V1-V0V0×100% Error: Reference source not found……………………………………（6）

- 式中：V1 — 偏置电压源的设置值；

- V0 — 数字多用表的电压测量值；

- δ5— 偏置电压源输出电压误差。

6.5.4  其它校准点的校准，重复6.5.2～6.5.3的操作。

- 6.6  Ib电流源

6.6.1  仪器连接如图4所示。将被校仪器Ib电流源输出端与数字多用表的电流输入端相连。

图 4 Ib（Ic）电流源校准示意图

6.6.2  根据被校仪器说明书，设置Ib电流源输出电流I1，校准点按被校测仪器技术要求由低端至高端设置，按照用户要求选取校准点，每个量程至少按低、中、高选取三个校准点；

6.6.3  设置数字多用表的电流测量量程；

6.6.3  读取数字多用表电流测量值I0，按公式（7）计算Ib电流源输出误差，并记入附录A表A.6中；

δ6=I1−I0I0×100% Error: Reference source not found……………………………………（7）

- 式中：I1 — Ib电流源的设置值；

- I0 — 数字多用表的电流测量值；

- δ6— Ib电流源输出误差。

6.6.4  其它校准点的校准，重复6.6.2～6.6.3的操作。

- 6.7  Ic电流源

6.7.1  仪器连接如图4所示。将被校仪器Ic电流源输出端与数字多用表的电流输入端相连。

6.7.2  根据被校仪器说明书，设置Ic电流源输出电流I1’，校准点按被校测仪器技术要求由低端至高端设置，按照用户要求选取校准点，每个量程至少按低、中、高选取三个校准点；

6.7.3  设置数字多用表的电流测量量程；

6.7.3  读取数字多用表电流测量值I0’，按公式（8）计算Ic电流源输出误差，并记入附录A表A.7中；

δ7=I1’−I0’I0’×100% Error: Reference source not found……………………………………（8）

- 式中：I1’— Ic电流源的设置值；

- I0’— 数字多用表的电流测量值；

- δ7— Ic电流源输出误差。

6.7.4  其它校准点的校准，重复6.7.2～6.7.3的操作。

- 6.8  测量显示单元

6.8.1  频率读数

6.8.1.1  根据被校仪器的实际应用情况和技术说明书的技术要求，参照JJF1396-2013频谱分析仪校准规范条款6.4进行校准。

6.8.1.2 将校准结果记入附录A表A.8中。

6.8.2  扫频宽度

6.8.2.1  根据被校仪器的实际应用情况和技术说明书的技术要求，参照JJF1396-2013频谱分析仪校准规范条款6.5进行校准。

6.8.2.2 将校准结果记入附录A表A.9中。

6.8.3  分辨率带宽

6.8.3.1  根据被校仪器的实际应用情况和技术说明书的技术要求，参照JJF1396-2013频谱分析仪校准规范条款6.6进行校准。

6.8.3.2 将校准结果记入附录A表A.10中。

6.8.4  参考电平

6.8.4.1  根据被校仪器的实际应用情况和技术说明书的技术要求，参照JJF1396-2013频谱分析仪校准规范条款6.10进行校准。

6.8.4.2 将校准结果记入附录A表A.11中。

6.8.5  垂直显示刻度

6.8.5.1  根据被校仪器的实际应用情况和技术说明书的技术要求，参照JJF1396-2013频谱分析仪校准规范条款6.9进行校准。

6.8.5.2 将校准结果记入附录A表A.12中。

6.8.6  分辨力带宽转换影响

6.8.5.1  根据被校仪器的实际应用情况和技术说明书的技术要求，参照JJF1396-2013频谱分析仪校准规范条款6.12进行校准。

6.8.5.2 将校准结果记入附录A表A.13中。

6.8.7  输入频响

6.8.5.1  根据被校仪器的实际应用情况和技术说明书的技术要求，参照JJF1396-2013频谱分析仪校准规范条款6.18进行校准。

5.8.5.2 将校准结果记入附录A表A.14中。

# 7  校准结果表达

校准后，出具校准证书。校准证书至少应包含以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的说明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 8  复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

- 附录A

- 原始记录格式

A.1 外观及附件检查

合格 □   不合格 □

A.2 工作正常性检查

正常 □   不正常 □

A.3 自校准检验

全部通过 □     部分通过 □     不通过 □

A.4 校准结果

表A.1标准样管fT测量记录表

| 器件型号 /编号 | 测试条件 | 测试值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参考值 | 误差 | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 | 平均值 |  |  |  |

表A.2标准样管β测量记录表

| 器件型号 /编号 | 测试条件 | 测试值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参考值 | 误差 | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 | 平均值 |  |  |  |

表A.3输出频率校准记录表

| 设置值（Hz） | 测量值（Hz） | 误差 | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

表A.4输出幅度校准记录表

| 设置值（dBm） | 测量值（dBm） | 误差 | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

表A.5 偏置电压源校准记录表

| 设置值（V） | 测量值（V） | 误差 | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

表A.6 Ib电流源校准记录表

| 设置值（A） | 测量值（A） | 误差 | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

表A.7 Ic电流源校准记录表

| 设置值（A） | 测量值（A） | 误差 | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

表A.8频率读数校准记录表

| 中心频率 （Hz） | 扫频宽度 （Hz） | 实测值 （Hz） | 误差 | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表A.9扫频宽度校准记录表

| 标称值（Hz） | 实测值（Hz） | 误差 | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

表A.10分辨率带宽校准记录表

| 标称值（Hz） | 实测值（Hz） | 误差 | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

表A.11参考电平校准记录表

| 参考电平（dBm） | 误差 | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- |

表A.12垂直显示刻度校准记录表

| 偏离参考电平（div） | 垂直显示刻度测量值（dBm/div） | 误差 | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

表A.13分辨力带宽转换影响校准记录表

| RBW设定值 （Hz） | 实测值 （dBm） | 误差 | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

表A.14输入频响校准记录表

| 频率 （Hz） | 实测值 （dBm） | 误差 | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

____________________________

- 附录B

- 校准证书内页格式

B.1 外观及附件检查

合格 □   不合格 □

B.2 工作正常性检查

正常 □   不正常 □

B.3 自校准检验

全部通过 □     部分通过 □     不通过 □

B.4 校准结果

表B.1标准样管fT测量记录表

| 器件型号/编号 | 测试条件 | 测试值 | 参考值 | 误差 | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表B.2标准样管β测量记录表

| 器件型号/编号 | 测试条件 | 测试值 | 参考值 | 误差 | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表B.3输出频率校准记录表

| 设置值（Hz） | 测量值（Hz） | 误差 | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

表B.4输出幅度校准记录表

| 设置值（dBm） | 测量值（dBm） | 误差 | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

表B.5 偏置电压源校准记录表

| 设置值（V） | 测量值（V） | 误差 | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

表B.6 Ib电流源校准记录表

| 设置值（A） | 测量值（A） | 误差 | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

表B.7 Ic电流源校准记录表

| 设置值（A） | 测量值（A） | 误差 | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

表B.8频率读数校准记录表

| 中心频率 （Hz） | 扫频宽度 （Hz） | 实测值 （Hz） | 误差 | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表B.9扫频宽度校准记录表

| 标称值（Hz） | 实测值（Hz） | 误差 | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

表B.10分辨率带宽校准记录表

| 标称值（Hz） | 实测值（Hz） | 误差 | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

表B.11参考电平校准记录表

| 参考电平（dBm） | 误差 | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- |

表B.12垂直显示刻度校准记录表

| 偏离参考电平（div） | 垂直显示刻度测量值（dBm/div） | 误差 | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

表B.13分辨力带宽转换影响校准记录表

| RBW设定值 （Hz） | 实测值 （dBm） | 误差 | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

表B.14输入频响校准记录表

| 频率 （Hz） | 实测值 （dBm） | 误差 | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

____________________________

- 附录C

- 测量不确定度评定示例

C.1  输出频率校准结果的测量不确定度的评定

C.1.1测量模型

采用直接测量法进行测量，仪器连接图C.1所示。

图 C.1 输出频率校准示意图

将被校施加高频信号的输出通同轴电缆接入频率计的输入端。被校施加高频信号的频率设为10MHz, 频率计置频率测量功能, 读取输出频率测量值。

δ=fx−fn……………………………………（C.1）

式中：Error: Reference source not found—频率计的测量值，Hz；

fx—被校仪器施加高频信号输出频率的设定值，Hz；

δ—测量误差，Hz。

C.1.2  不确定度来源

- 测量重复性变化引入的不确定度分量uA

- 频率计频率测量不准引入的标准不确定度uB1

- 由频率计的频率分辨率引入的不确定度分量uB2

C.1.3  标准不确定度评定

- 测量重复性变化引入的不确定度分量uA

按A类评定，用频率计对被校施加高频信号的输出的10MHz频率测试点进行短期重复测量，独立测量n=10次，数据见下表。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.000001 | 10.000002 | 10.000001 | 10.000003 | 10.000002 | 10.000003 | 10.000001 | 10.000002 | 10.000002 | 10.000001 | 10.000002 |
| 实验标准偏差Sn(x)=0.8Hz，相对值为uA=7.9×10-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

考虑到其他量程，进行适当放大，uA=1×10-7。

- 频率计频率测量不准引入的标准不确定度uB1

输入量fn的不确定度来源主要是频率计时基误差、分辨力和量化误差引入的不确定度分量，频率范围：9kHz～4000MHz，采用B类方法进行评定。

根据频率计的技术指标可知，其技术指标为：最大允许误差为1×10-6，按均匀分布，包含因子k=3，则对应的不确定度分量为：uB1=(1×10-6/3)=5.8×10-7。

| 量程 | 评定点 | 最大允许误差 | 包含因子 | 不确定度分量 | 最终选用结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9kHz～4000MHz | 9kHz | 1×10-6 | 3 | 5.8×10-7 | 5.8×10-7 |
|  | 100kHz |  |  | 5.8×10-7 |  |
|  | 1MHz |  |  | 5.8×10-7 |  |
|  | 10MHz |  |  | 5.8×10-7 |  |
|  | 100MHz |  |  | 5.8×10-7 |  |
|  | 1000MHz |  |  | 5.8×10-7 |  |
|  | 2000MHz |  |  | 5.8×10-7 |  |
|  | 4000MHz |  |  | 5.8×10-7 |  |

- 由频率计的频率分辨率引入的不确定度分量uB2

按B类进行评定。由频率计的技术指标可知，测量10MHz时，频率计最大分辨率为1Hz，在±1Hz的区间内，频率以等概率取任意值，按均匀分布，包含因子k=3，故uB2=(1/3)=0.58Hz，以10MHz测量点为例，相对值为5.8×10-7。其他量程以此类推，将该值适当放大为1×10-6。

C.1.4  合成标准不确定度

施加高频信号输出频率的测量不确定度汇总见下表：

| 不确定度 分量 | 不确定度来源 | 评定 方法 | 分布 | k值 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uA | 测量重复性变化 | A | 正态 |  | 1×10-6 |
| uB1 | 频率计频率测量不准 | B | 均匀 | 3 | 5.8×10-7 |
| uB2 | 频率计的频率分辨率 | B | 均匀 | 3 | 1×10-6 |

以上各不确定度分量独立不相关，根据下面公式，则合成标准不确定度为：

uB12+uB22+uA2=6×10-6

C.1.5  扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度Urel=uc×k=1.2×10-6。

C.2  输出幅度校准结果的测量不确定度的评定

C.2.1  测量模型

采用直接测量法进行测量，仪器连接图C.2所示。将被校仪器施加高频信号输出与功率计输入端相连。

图 C.2 施加高频信号输出幅度校准示意图

δ=Vx−Vn ……………………………………（C.2）

式中：Error: Reference source not found—功率计的测量值，dBm；

Vx—被校仪器施加高频信号输出幅度的设定值，dBm；

δ—测量误差，dBm。

C.2.2  不确定度来源

- 测量重复性变化引入的不确定度分量uA

- 射频转换引入的不确定度分量uB1

- 功率线性度引入的不确定度分量uB2

- 测量分辨力引入的不确定度分量uB3

- 失配引入的不确定度分量uB4

C.2.3  标准不确定度评定

- 测量重复性变化引入的不确定度分量uA

按A类评定，用功率计对晶体管特征频率测试仪的施加高频信号输出幅度进行独立重复测量10次，重复性测试数据见下表：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值/dBm | 9.96 | 9.97 | 9.96 | 9.98 | 9.96 | 9.98 | 9.96 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |
| x/dBm | 9.971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sn(x) | 0.0099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

则：uA=0.0099

- 射频转换引入的不准引入的不确定度分量uB1

用B类标准不确定度评定。根据功率计的说明书，每个射频量程转换为0.04dB，即a=0.02dB/每个射频量程转换=（0.02~0.06）dB，设服从均匀分布，k=3，故其不确定度分量uB1=αk=（0.012~0.035）dB。

- 功率线性度引入的不确定度分量uB2

用B类标准不确定度评定。根据功率计的说明书，功率计线性度为0.04dB，即a=0.02dB，设服从均匀分布，k=3，故其不确定度分量uB2=αk=0.012dB。

- 测量分辨力引入的不确定度分量uB3

用B类标准不确定度评定。根据功率计的说明书，功率计分辨力为0.02dB，即a=0.01dB，设服从均匀分布，k=3，故其不确定度分量uB3=αk=0.0058dB。

- 失配引入的不确定度分量uB4

用B类标准不确定度评定。根据功率探头的说明书，功率探头的电压驻波比为1.2，反射系数模值为0.09，被校仪器施加高频信号的电压驻波比为1.5，反射系数值为0.2，则失配的为a=0.16dB。设服从反正弦分布，k=2，故其不确定度分量uB4=αk=0.11dB。

C.2.4  合成标准不确定度

施加高频信号输出幅度的测量不确定度汇总见下表。

| 不确定度 分量 | 不确定度来源 | 评定 方法 | 分布 | k值 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uA | 测量重复性变化 | A | 正态 |  | 0.0099dB |
| uB1 | 射频转换引入 | B | 均匀 | 3 | 0.012dB |
| uB2 | 功率线性度引入 | B | 均匀 | 3 | 0.075dB |
| uB3 | 测量分辨力引入 | B | 均匀 | 3 | 0.0058dB |
| uB4 | 失配引入 | B | 反正弦 | 2 | 0.11dB |

以上各不确定度分量独立不相关，根据下面公式，则合成标准不确定度为：

uc=(uA)2+(uB1)2+(uB2)2+(uB3)2+(uB4)2≈0.13dB

C.2.5  扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度U=uc×k=0.26dB。

C.3  偏置电压源校准结果的测量不确定度的评定

C.3.1测量模型

采用直接测量法进行测量，仪器连接图C.3所示。

图C.3 偏置电压源校准示意图

将被校仪器偏置电压源输出端与数字多用表的输入端相连。设置被校仪器偏置电压源输出值Vx, 数字多用表设置为直流电压测量功能, 读取电压输出的测量值Vn。

δ=Vx−Vn……………………………………（C.3）

式中：Error: Reference source not found—数字多用表的电压测量值，V；

Vx—被校仪器偏置电压源电压输出的设定值，V；

δ—测量误差，V。

C.3.2  不确定度来源

- 测量重复性变化引入的不确定度分量uA

- 数字多用表直流电压测量不准引入的不确定度分量uB1

- 由数字电压表的电压测量分辨率所引入的不确定度分量uB2

C.3.3  标准不确定度评定

- 测量重复性变化引入的不确定度分量uA

按A类评定，用数字多用表对被校仪器偏置电压源输出的10V电压测试点进行短期重复测量，独立测量n=10次，数据见下表。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.9982 | 9.9983 | 9.9985 | 9.9983 | 9.9982 | 9.9982 | 9.9982 | 9.9980 | 9.9983 | 9.9981 | 9.99825 |
| 实验标准偏差Sn(x)=0.00013V，相对值为uA=0.0013% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

考虑到其他量程，进行适当放大，uA=0.002%。

- 数字多用表直流电压测量不准引入的不确定度分量uB1

用B类标准不确定度评定。根据数字多用表直流电压测量功能的技术指标可知，其技术指标为：最大允许误差为±0.05%，按均匀分布，包含因子k=3，则对应的不确定度分量为：uB1=(0.05%/3)=0.029%。

- 由数字电压表的电压测量分辨率所引入的不确定度分量uB2

用B类标准不确定度评定。根据数字多用表直流电压测量功能的技术指标可知，在20V量程的分辨率为0.1μV，根据实际测试要求，将其分辨率扩大为0.1mV，区间半宽为0.05mV，即a=0.05mV，估计为均匀分布，则k=，故其不确定度分量uB2=αk=0.029mV，相对值为0.00029%。该项可忽略不计。

C.3.4  合成标准不确定度

偏置电压源的测量不确定度汇总见下表：

| 不确定度 分量 | 不确定度来源 | 评定 方法 | 分布 | k值 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uA | 测量重复性变化 | A | 正态 |  | 0.002% |
| uB1 | 数字多用表直流电压测量不准 | B | 均匀 | 3 | 0.029% |
| uB2 | 数字电压表的电压测量分辨率 | B | 均匀 | 3 | 0.00029% |

以上各不确定度分量独立不相关，根据下面公式，则合成标准不确定度为：

uB12+uB22+uA2=0.029%

C.3.5  扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度Urel=uc×k=0.06%。

C.4  Ib电流源校准结果的测量不确定度的评定

C.4.1测量模型

采用直接测量法进行测量，仪器连接图C.4所示。

图 C.4 Ib（Ic）电流源校准示意图

将被校仪器Ib电流源输出端与数字多用表的直流电流输入端相连。设置被校仪器Ib电流源输出值Ix, 数字多用表设置为直流电流测量功能, 读取电流输出的测量值In。

δ=Ix−In……………………………………（C.4）

式中：Error: Reference source not found—数字多用表的电流测量值，A；

Ix—被校仪器Ib电流源电流输出的设定值，A；

δ—测量误差，A。

C.4.2  不确定度来源

- 测量重复性变化引入的不确定度分量uA

- 数字多用表直流电流测量不准引入的不确定度分量uB1

- 由数字电压表的电流测量分辨率所引入的不确定度分量uB2

C.4.3  标准不确定度评定

- 测量重复性变化引入的不确定度分量uA

按A类评定，用数字多用表对被校仪器Ib电流源输出的1mA电流测试点进行短期重复测量，独立测量n=10次，数据见下表。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00015 | 1.00015 | 1.00012 | 1.00014 | 1.00013 | 1.00011 | 1.00009 | 1.00012 | 1.00008 | 1.00011 | 1.000120 |
| 实验标准偏差Sn(x)=0.000024mA，相对值为uA=0.0024% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

考虑到其他量程，进行适当放大，uA=0.003%。

- 字多用表直流电流测量不准引入的不确定度分量uB1

用B类标准不确定度评定。根据数字多用表直流电流测量功能的技术指标可知，其技术指标为：最大允许误差为±0.05%，按均匀分布，包含因子k=3，则对应的不确定度分量为：uB1=(0.05%/3)=0.029%。

- 由数字电压表的直流电流测量分辨率所引入的不确定度分量uB2

用B类标准不确定度评定。根据数字多用表直流电流测量功能的技术指标可知，2mA量程的分辨率为100pA，根据实际测试要求，将其分辨率扩大为10nA，区间半宽为5nA，即a=5nA，估计为均匀分布，则k=，故其不确定度分量uB2=αk=2.9nA，相对值为0.00029%。由于该项分量较小，可忽略不计。

C.4.4  合成标准不确定度

Ib电流源的测量不确定度汇总见下表：

| 不确定度 分量 | 不确定度来源 | 评定 方法 | 分布 | k值 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uA | 测量重复性变化 | A | 正态 |  | 0.003% |
| uB1 | 数字多用表直流电流测量不准 | B | 均匀 | 3 | 0.029% |
| uB2 | 数字电压表的电流测量分辨率 | B | 均匀 | 3 | 0.00029% |

以上各不确定度分量独立不相关，根据下面公式，则合成标准不确定度为：

uB12+uB22+uA2=0.029%

C.4.5  扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度Urel=uc×k=0.06%。

C.5  IC电流源校准结果的测量不确定度的评定

C.5.1测量模型

采用直接测量法进行测量，仪器连接图C.4所示。将被校仪器Ic电流源输出端与数字多用表的直流电流输入端相连。设置被校仪器Ic电流源输出值Ix, 数字多用表设置为直流电流测量功能, 读取电流输出的测量值In。

δ=Ix−In……………………………………（C.5）

式中：Error: Reference source not found—数字多用表的电流测量值，A；

Ix—被校仪器Ic电流源电流输出的设定值，A；

δ—测量误差，A。

C.5.2  不确定度来源

- 测量重复性变化引入的不确定度分量uA

- 数字多用表直流电流测量不准引入的不确定度分量uB1

- 由数字电压表的电流测量分辨率所引入的不确定度分量uB2

C.5.3  标准不确定度评定

- 测量重复性变化引入的不确定度分量uA

按A类评定，用数字多用表对被校仪器Ic电流源输出的10A电流测试点进行短期重复测量，独立测量n=10次，数据见下表。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.978 | 9.976 | 9.980 | 9.978 | 9.976 | 9.981 | 9.978 | 9.980 | 9.979 | 9.979 | 9.9785 |
| 实验标准偏差Sn(x)=0.0016A，相对值为uA=0.016% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

考虑到其他量程，进行适当放大，uA=0.02%。

- 数字多用表直流电流测量不准引入的不确定度分量uB1

用B类标准不确定度评定。根据数字多用表直流电流测量功能的技术指标可知，其技术指标为：最大允许误差为±0.1%，按均匀分布，包含因子k=3，则对应的不确定度分量为：uB1=(0.1%/3)=0.058%。

- 由数字电压表的直流电流测量分辨率所引入的不确定度分量uB2

用B类标准不确定度评定。根据数字多用表直流电流测量功能的技术指标可知，10A量程的分辨率为1mA，区间半宽为0.5mA，即a=0.5mA，估计为均匀分布，则k=，故其不确定度分量uB2=αk=0.29mA，相对值为0.0029%。由于该项分量较小，可忽略不计。

C.5.4  合成标准不确定度

Ib电流源的测量不确定度汇总见下表：

| 不确定度 分量 | 不确定度来源 | 评定 方法 | 分布 | k值 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uA | 测量重复性变化 | A | 正态 |  | 0.02% |
| uB1 | 数字多用表直流电流测量不准 | B | 均匀 | 3 | 0.058% |
| uB2 | 数字电压表的电流测量分辨率 | B | 均匀 | 3 | 0.0029% |

以上各不确定度分量独立不相关，根据下面公式，则合成标准不确定度为：

uB12+uB22+uA2=0.06%

C.5.5  扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度Urel=uc×k=0.12%。