JJF

中华人民共和国工业和信息化部建材计量技术规范

JJF（建材）××—××××

建材产品挥发物检测用环境测试舱校准规范

Calibration specification for environmental test chamber for volatile  compounds emission from building products

（报批稿）

××××-××-×× 发布           ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发 布

建材产品挥发物检测

JJF（建材）××—××××

用环境测试舱校准规范

Calibration specification for environmental test chamber for volatile compounds emission from building products

归 口 单 位 ：中国建筑材料联合会

主要起草单位：中国建材检验认证集团股份有限公司

北京市劳动保护科学研究所

参加起草单位：东莞市升微机电设备科技有限公司

沈阳紫微恒检测设备有限公司

辽宁东测检测技术有限公司

上海福轩环保科技有限公司

济南海纳特科技有限公司

本规范委托全国建材工业计量技术委员会负责解释。

本规范主要起草人：

赵文燕（中国建材检验认证集团股份有限公司）

丁建军（中国建材检验认证集团股份有限公司）

郭中宝（中国建材检验认证集团股份有限公司）

宁占武（北京市劳动保护科学研究所）

参加起草人：

关红艳（中国建材检验认证集团股份有限公司）

夏可瑜（东莞市升微机电设备科技有限公司）

信贵峰（沈阳紫微恒检测设备有限公司）

李奇芳（辽宁东测检测技术有限公司）

张福基（上海福轩环保科技有限公司）

肖  华（济南海纳特科技有限公司）

目    录

- 引言	（I）

- 1 范围	（1）

- 2 引用文件	（1）

- 3 术语	（1）

3.1 环境测试舱 	（1）

3.2 小型环境测试舱 	（1）

3.3 中型环境测试舱 	（1）

3.4 大型环境测试舱 	（1）

3.5 背景浓度 	（1）

3.6 标准散发源 	（1）

3.7 回收率 	（1）

3.8 空气交换率 	（2）

3.9 微压差 	（2）

3.10 总挥发性有机化合物	（2）

- 4 概述	（2）

4.1 工作原理	（2）

4.2  环境测试舱示意图	（2）

- 5 计量特性	（3）

5.1 温度和湿度	（3）

5.2 背景浓度	（3）

5.3 回收率	（3）

5.4 空气交换率	（3）

5.5 空气流速	（3）

5.6 微压差	（3）

- 6 校准条件	（3）

6.1 环境条件	（3）

6.2 环境测试舱标准运行条件	（4）

6.3 校准用标准样品	（4）

6.4 校准仪器及其他设备	（4）

- 7 校准项目和校准方法	（4）

7.1 校准前准备	（4）

7.2 温度和湿度	（5）

7.3 背景浓度	（5）

7.4 回收率	（5）

7.5 空气交换率	（6）

7.6 空气流速	（7）

7.7 微压差	（7）

- 8 校准结果	（7）

- 9 复校时间间隔	（7）

- 附录A 建材产品挥发物检测用环境测试舱校准记录参考格式	（8）

- 附录B 校准证书（内页）参考格式	（11）

- 附录C 环境测试舱背景浓度TVOC测定不确定度评定示例	（13）

- 附录D 环境测试舱背景浓度甲醛测定不确定度评定示例	（20）

- 附录E 环境测试舱回收率测定不确定度评定示例	（26）

- 附录F 环境测试舱空气流速测定不确定度评定示例	（29）

# 引言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》，JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的规定而制定。

本规范为首次制定。

建材产品挥发物检测用环境测试舱校准规范

# 范围

本规范适用于建材产品挥发物检测用环境测试舱的校准。

# 引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范

JJF 1164 气相色谱-质谱联用仪校准规范

JJG 257-2007浮子流量计

JJG 705液相色谱仪检定规程

JJG 875-2019 数字压力计

JJG 1132-2017热式气体质量流量计

GB/T 18883 室内空气质量标准

HJ 683 环境空气 醛酮化合物的测定 高效液相色谱法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 术语

## 3.1

## 环境测试舱 environmental test chamber

由舱体、空气循环装置、空气交换装置、空气净化装置、温度和相对湿度控制装置、监控装置等组成，具有受控的操作参数、用于模拟建材产品中挥发物释放环境的试验设备。

## 3.2

## 小型环境测试舱 small-scale environmental test chamber

指容积V在0.02m3≤V≤1m3范围的环境测试舱。

## 3.3

## 中型环境测试舱 mid-scale environmental test chamber

指容积V在1m3＜V≤20m3范围的环境测试舱。

## 3.4

## 大型环境测试舱 full-scale environmental test chamber

指容积V在20m3＜V≤55m3范围的环境测试舱。

## 3.5

## 背景浓度 background concentration

环境测试舱在空载运行条件下，测得的舱内化合物的浓度，包括甲醛、总挥发性有机化合物（TVOC）以及单一挥发性化合物等。

## 3.6

## 标准散发源 source of known specific emission rate

挥发物释放率已知的标准品。

## 3.7

## 回收率 recovery

一定时间内从环境测试舱中流出的空气中目标挥发物的浓度与释放入环境测试舱中的目标挥发物的浓度之比。

## 3.8

## 空气交换率 air change rate

单位时间内进入环境测试舱的清洁空气量与环境测试舱容积之比。

## 3.9

## 微压差 micro differential pressure

环境测试舱正常运行时舱内压力与外界大气压力的差值。

## 3.10

## 总挥发性有机化合物total volatile organic compound

用Tenax GC或Tenax TA采集气体样品，在非极性毛细管色谱柱(极性指数小于10)上分离，经火焰离子化检测器或质谱检测器检测的保留时间在正己烷和正十六烷之间并包括它们在内的挥发性有机化合物总和。

# 概述

## 4.1工作原理

环境测试舱一般由舱体、空气循环装置、空气交换装置、空气净化装置、温度和相对湿度控制装置、监控装置等组成，具有受控的操作参数，可模拟建材产品使用环境，测试其挥发物释放量。

## 4.2 环境测试舱示意图

说明：

1——空气进气口；

2——空气过滤器；

3——空气温湿度调节系统；

4——空气气流调节器；

5——空气流量调节器；

6——密封舱；

7——气流速度和空气循环的控制装置；

8——温度和湿度传感器；

9——温度和湿度的监测系统；

10——排气口；

11——空气取样的集气管。

图1 环境测试舱结构示意图

# 计量特性

## 5.1 温度和湿度

环境测试舱温度和湿度技术要求见表1。

表 1 环境测试舱温度和湿度技术要求

| 舱规格 | 0.02m3≤V≤1m3 |  | 1m3＜V≤20m3 |  | 20m3＜V≤55m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度调节范围/℃ | 10～65 |  | 10～65 |  | 10～65 |  |
| 温度偏差/℃ | ±1 |  | ±2 |  | ±2 |  |
| 温度均匀度/℃ | 1 |  | 2 |  | 2 |  |
| 温度波动度/℃ | ±0.5 |  | ±0.5 |  | ±1 |  |
| 湿度调节范围 | 10%＜RH≤90% | 5%≤RH≤10% | 10%＜RH≤90% | 5%≤RH≤10% | 10%＜RH≤90% | 5%≤RH≤10% |
| 湿度偏差 | ±3%RH | ±2%RH | ±5%RH | ±2%RH | ±5%RH | ±2%RH |
| 湿度均匀度 | 2%RH | 2%RH | 5%RH | 2%RH | 5%RH | 2%RH |
| 湿度波动度 | ±2%RH | ±2%RH | ±3%RH | ±2%RH | ±3%RH | ±2%RH |

## 5.2 背景浓度

环境测试舱背景浓度技术要求见表2。

表 2 环境测试舱背景浓度技术要求

| 项目 | 要求/ (µg/m3) |
| --- | --- |
| TVOC | ≤ 50 |
| 甲醛 | ≤ 6 |
| 单一挥发性化合物 | ≤ 5 |

## 5.3 回收率

根据测试用途，环境测试舱一般分为甲醛测试舱和VOCs测试舱，在（23±1）℃和（50±5）%相对湿度条件下，其回收率（R）技术要求见表3。

表 3 环境测试舱回收率(R)技术要求

| 环境测试舱类型 | 目标物 | 回收率（R）要求 |
| --- | --- | --- |
| 甲醛测试舱 | 甲苯 | 80%≤R≤120% |
| VOCs测试舱 | 甲苯 | 80%≤R≤120% |
|  | 正十二烷 | 80%≤R≤120% |
| 注： 1.甲醛测试舱是指仅用于甲醛释放量测试的环境测试舱； 2.VOCs测试舱是指可用于甲醛和VOCs释放量测试的环境测试舱。 |  |  |

## 5.4 空气交换率

空气交换率为（0.2 ~ 2.0）h-1，允许偏差为±3%。

## 5.5 空气流速

空载时舱内的空气流速为（0.1 ~ 0.3）m/s。

## 5.6 微压差

环境测试舱正常运行时微压差为（5 ~ 25）Pa。

# 校准条件

## 6.1 环境条件

温度：（15 ~ 35）℃；

相对湿度：≤85%。

## 6.2 环境测试舱标准运行条件

温度：（23±1）℃；

相对湿度：（50±5）%；

空气交换率：（1±0.03）h-1；

## 6.3 校准用标准样品

校准应使用经国家计量行政部门批准的有证标准物质，见表4和表5。

表4 校准用标准散发源

| 标准物质/标准样品 | 舱内污染物浓度c/（mg/m3） | 散发速率标称值es/（mg/h） | 相对扩展不确定度，k=2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲苯标准散发源 | 0.1≤c≤0.5 | c×V×N | ≤10% |
| 正十二烷标准散发源 | 0.05≤c≤0.2 | c×V×N | ≤10% |
| 注： 1.V指环境测试舱的容积，m3； 2.N指环境测试舱设置的空气交换率，h-1。 |  |  |  |

表5 校准用标准样品

| 标准物质/标准样品 | 浓度标称值/（μg/mL） | 相对扩展不确定度，k=2 |
| --- | --- | --- |
| 乙腈中甲醛-DNPH溶液 | 100 | 2% |
| 甲醇中9种VOC混合溶液(III) | 1000 | 2% |

## 6.4 校准仪器及其他设备

各计量特性参数使用设备及要求见表6。

表6 环境测试舱各计量特性参数所用设备及要求

| 序号 | 计量特性 | 设备名称 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度 | 温度测量标准 | 测量范围：（10~65）℃，分辨力：不低于0.01℃，最大允许误差±（0.15℃+0.002¦t ¦） |
|  | 湿度 | 湿度测量标准 | 测量范围：（5~100）%RH，分辨力：0.1%RH.最大允许误差：±2.0%RH. |
| 2 | 背景浓度TVOC/VOCs | 气相色谱-质谱联用仪 | 符合JJF 1164《气相色谱-质谱联用仪校准规范》要求 |
|  | 甲醛 | 液相色谱仪 | 符合JJG 705《液相色谱仪检定规程》 |
| 3 | 回收率 | 电子天平 | 至少精确至0.0001g，I 级(分度值：0.1mg)，根据实际需要可选择精确至0.00001g的电子天平。（I 级，分度值：0.01mg) |
|  |  | 气相色谱-质谱联用仪 | 符合JJF 1164《气相色谱-质谱联用仪校准规范》要求 |
| 4 | 空气交换率 | 流量校准装置 | 最大允许误差（按量程的百分数计算）：±1.0% |
| 5 | 空气流速 | 热球式风速仪 | 精度0.05m/s，准确度等级：A级 |
| 6 | 微压差 | 数字压力计 | 最大允许误差（按量程的百分数计算）：±0.2% |

# 校准项目和校准方法

## 7.1 校准前准备

## 7.1.1 容积

## 7.1.1.1 核查要求

表 7 环境测试舱容积核查要求

| 舱规格 | 最大允许相对误差 |
| --- | --- |
| 0.02m3≤V≤1m3 | ±3% |
| 1m3＜V≤20m3 | ±2% |
| 20m3＜V≤55m3 | ±2% |

## 7.1.1.2 核查方法

准确测量环境测试舱内胆的长宽高尺寸，计算舱体容积。舱内风扇、温度传感器等所占体积不计，舱内倒角引起的容积变化不计。

## 7.1.2 密闭性

## 7.1.2.1 核查要求

环境测试舱密闭性应满足如下要求之一：

a)恒压检漏法：在1kPa正压（表压）时，舱内空气泄漏量VL ≤ 舱容×0.5%/min；

b)流量差法：舱内空气泄漏率ω≤5%。

## 7.1.2.2 核查方法

环境测试舱在本规范6.2规定的条件下进行以下测试。

a）恒压检漏法

——除加压送气口外，所有其他工作孔洞全部封闭，包括舱门、所有通风管道、采样口及其他预留舱内孔洞或管道；

——对环境测试舱充入高纯氮气或洁净空气，使舱内压力达到1kPa正压，随后停止充气；

——继续向舱内充气，通过充气管路上的调节阀调整补气量，以维持舱内压力1kPa，每隔1min记录一次充气管路上流量计的读数，此数即为漏气量，测试持续时间不宜超过5min，取平均值，计为泄露量。

b）流量差法

用精度不低于1%的流量计同时测量测试舱进气口的流量V1和出气口的流量V2，累计1h，计算两处测量结果的差值，计为泄露量，其泄漏率计算过程如下：

ω=V1−V2V1×100		（1）

式中：

ω——泄漏率，%；

V1——环境测试舱进气口累计1h的流量，m3；

V2——环境测试舱出气口累计1h的流量，m3；

## 7.2 温度和湿度

温度和相对湿度按照JJF 1101-2019中7.2规定的方法进行。

## 7.3 背景浓度

环境测试舱在标准运行条件下空载运行不少于6h,采集舱中空气，测定甲醛、TVOC、单一挥发性化合物浓度。

甲醛浓度按照HJ 683的规定进行，TVOC、单一挥发性化合物浓度按照GB/T 18883的规定进行；

## 7.4 回收率

7.4.1 标准散发源准备

在本规范6.2规定的环境测试舱标准运行条件下，根据环境测试舱的容积及设置的空气交换率，为确保舱内甲苯浓度在（0.1~0.5）mg/m3之间或正十二烷浓度在（0.05~0.2）mg/m3之间，选择合适散发速率的散发源。

7.4.2目标物初始浓度测试

环境测试舱在本规范6.2规定的条件下空载运行不少于6h,按照GB/T 18883的规定测定环境测试舱内甲苯或正十二烷初始浓度（c1）。

7.4.3目标物散发与测试

将标准散发源准确称重(m0)，立即放入环境测试舱底部中心位置，放入时刻计为“0”时。在（72±1）h时采集舱内空气，按照GB/T 18883的规定测定甲苯或正十二烷终止浓度（c2）。空气采集完成后立即取出散发源，称量其质量（m1）,并精确记录取出时刻的准确时间（t），精确到分。

注：

1：72h采样时注意采气体积要适宜，确保不发生穿透现象，必要时采用串联吸附管的方式进行采样；

2：如果使用已知散发速率(es)的标准散发源，可不进行称重。

7.4.4 回收率计算

环境测试舱的回收率按照下式计算：

| R=c2−c1c0×100 | （2） |
| --- | --- |
|  | （3） |
|  | （4） |

式中：

R——回收率，%；

c2——72h后测定的甲苯或正十二烷的舱内浓度，mg/m3；

c1——测试开始时甲苯或正十二烷的本底浓度，mg/m3；

c0——标准散发源在舱中达到动态平衡时的理论浓度，mg/m3；

N——空气交换率，h-1；

V——环境测试舱的容积，m3；

t——测试持续时间，h；

es——标准散发源的散发速率，mg/h；

m0——标准散发源起初质量，mg；

m1——散发时间t后标准散发源质量，mg；

## 7.5 空气交换率

环境测试舱在6.2规定的条件下运行1h后，应用以下两种方法之一进行空气交换率的校准。

a)对环境测试舱的流量计进行校准

浮子流量计按照JJG 257-2007中7.3.6（2）气体流量计的检定中容积法进行校准。

质量流量计按照JJG 1132-2017中7.2.4规定方法进行校准。

b)测量环境测试舱进气口的流量

在环境测试舱空载状态下，测量一定时间（＞1h）内进气口的流量值，求每小时的流量的平均值，与环境测试舱的容积之比,计算得出空气交换率。

## 7.6 空气流速

用热球式风速计测定环境测试舱中空气流速，测试时布点要求见表8。

表8 空气流速测试布点要求

| 舱容积 | 布点个数 | 布点方式 |
| --- | --- | --- |
| 0.02≤V≤1m3 | 1 | 几何中心 |
| 1＜V≤20m3 | n | 沿长度方向中心线每隔0.5 m设置一个点 |
| 20＜V≤55m3 | n | 沿对角线四个方向从中心点每隔0.5 m设置一个点 |

多点测试时，各点测定值的算术平均值为最终结果。

## 7.7 微压差

按照JJG 875-2019中7.3.6进行校准。

# 校准结果

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称和代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过1年。

由于复校时间间隔的长短是由设备的使用情况、使用者、设备本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A

建材产品挥发物检测用环境测试舱校准记录参考格式

A.1基本情况

| 校准申请单位 |  |  |  |  | 申请单位地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造单位 |  |  |  |  | 器具编号 |  |  |  |  |
| 校准日期 |  |  |  |  | 校准员 |  |  |  |  |
| 证书编号 |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |  |
| 实验室名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度（℃） |  |  |  |  | 相对湿度（%） |  |  |  |  |
| 校准所用主要标准器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量参数 |  | 检测依据 | 校准器具/标准品 | 测量范围 | 编号 | 准确度等级/ 测量不确定度 |  | 证书号 | 有效期至 |
| 温度和湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 背景浓度 | 甲醛 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TVOC等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回收率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空气交换率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空气流速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 微压差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.2校准结果

A.2.1背景浓度

表 A.1背景浓度TVOC及单一挥发性化合物测试用记录表格

| 环境测试舱参数 | 实测容积（m3） |  |  |  | 空气交换率N（h-1） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设置温度（℃） |  |  |  | 相对湿度（%） |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样条件 | 采样流量v（L/min） |  |  |  | 采样时间t（min） |  |  |  |
|  | 采样温度T（℃） |  |  |  | 大气压P（kPa） |  |  |  |
|  | 标准采样体积V（L） |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 检测记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 样品保留时间（min） | 样品质量 m1（μg） |  | 空白质量m2（μg） |  | 浓度ρx ( μg /m3) |  | 备注 |
| 目标化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非目标化合物总和 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVOC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准曲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算公式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.2背景浓度TVOC及单一挥发性化合物测试用记录表格

| 检测依据 | 同目标化合物 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器设备 | 同目标化合物 |  |  |  |
| 采样条件 | 同目标化合物 |  |  |  |
| 检测项目 | 检测记录 |  |  |  |
|  | 样品保留时间（min） | 样品峰面积S | 空白峰面积S0 | 浓度ρx /(mg/m3) |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 非目标化合物总和 |  |  |  |  |
| 计算公式 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

表A.3背景浓度甲醛测试用记录表

| 环境测试舱参数 | 实测容积（m3） |  |  |  | 空气交换率N（h-1） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设置温度（℃） |  |  |  | 相对湿度（%） |  |  |  |  |
| 检 测 依 据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪 器 设 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 | 检 测 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 甲醛相对分子质量M1 | DNPH衍生物相对分子质量M2 |  | 甲醛-DNPH浓度ca（mg/L） |  | 空白的甲醛-DNPH浓度c0（mg/L） | 甲醛浓度 C (μg /m3) |  |  |
| 甲醛 | 30 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准曲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算公式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.2.2 回收率

表A.4回收率测试用记录表

| 环境测试舱参数 | 实测容积（m3） |  |  |  | 空气交换量N（m3/h-1） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设置温度（℃） |  |  |  | 相对湿度（%） |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 散发源信息 | 初始质量m0（g） |  |  |  | 72h后取出时质量m1（g） |  |  |  |
| 空气 采样条件 | 采样流量v（L/min） |  |  |  | 采样时间t（min） |  |  |  |
|  | 采样温度T（℃） |  |  |  | 大气压P（kPa） |  |  |  |
|  | 标准采样体积V（L） |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 检测记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 样品质量 m1（μg） | 空白质量m2（μg） |  | 浓度ρx ( mg /m3) |  | 理论浓度( mg /m3) |  | 回收率% |
| 甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVOC | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准曲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算公式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.2.3 空气流速

A.2.3.1空气流速测试点分布图

O

1•

2•

3•

4•

A.2.3.2空气流速校准结果

表A.5空气流速校准结果记录表

| 环境测试舱参数 | 实测容积（m3） |  |  | 空气交换率N（h-1） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设置温度（℃） |  |  | 相对湿度（%） |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | O | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |

------------------------------------以下空白---------------------------------

# 附录B

校准证书（内页）参考格式

B.1容积

容积示值：          测定结果：

B.2密闭性

测试方法：           测试结果：

B.3温度和湿度

B.3.1布点示意图

- 2

4                   3

上层                            中层                     下层

O 5

6

6

7

8

9

B.3.2 校准结果

表B.1环境测试舱温湿度校准结果

| 校准参数 | 温度（℃） | 湿度（%RH） |
| --- | --- | --- |
| 设定值 |  |  |
| 上偏差 |  |  |
| 下偏差 |  |  |
| 均匀度 |  |  |
| 波动度 |  |  |
| 校准不确定度（k=2） |  |  |

B.4背景浓度

测试前换气次数:______

表 B.2环境测试舱背景浓度测量结果

|  | 技术要求/(µg/m3) | 实测值/(µg/m3) | 校准不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| TVOC | ≤50.0 |  |  |
| 甲醛 | ≤6.0 |  |  |
| 苯 | ≤5.0 |  |  |
| 甲苯 | ≤5.0 |  |  |
| 二甲苯（邻、间、对） | ≤5.0 |  |  |

B.5回收率

表 B.3环境测试舱回收率校准结果

| 测试目标物 | 技术要求 | 实测值 | 校准不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲苯 |  |  |  |
| 正十二烷 |  |  |  |

B.6空气交换率

表 B.4环境测试舱空气交换率校准结果

| 测试方法 | 示数 | 实测值 | 校准不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

B.7空气流速

B.7.1空气流速测试点分布图

绘制实际测试时热球式风速计布置图。

B.7.2 空气流速校准结果

表 B.5环境测试舱空气流速校准结果

| 测试方法 | 示数 | 实测值 | 校准不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

B.8微差压

表 B.6环境测试舱微差压校准结果

| 测试方法 | 技术要求 | 实测值 | 校准不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

# 附录C

环境测试舱背景浓度TVOC测定不确定度评定示例

C.1概述

在环境测试舱标准运行条件下空载运行不少于6h,采集测试舱中空气，测定TVOC浓度。

TVOC的测试按照GB/T 18883的规定进行；

C.1.1被校仪器

表C.1被校仪器

| 仪器名称 | 校准项目 | 校准介质 |
| --- | --- | --- |
| 1m3环境测试舱 | 背景浓度TVOC | 环境测试舱内空气 |

C.1.2校准所用主要标准器具

表C.2 校准所用主要标准器具

| 测量仪器设备名称/标准样品 | 不确定度 |
| --- | --- |
| TVOC测试用标准样品 | 2% |
| 气相色谱质谱联用仪 | 不确定度Urel=10%(k=2) |

C.2测量模型

	环境测试舱内空气检测时，

①将采气体积换算成标准状态采样体积V0：

|  | (C.1) |
| --- | --- |

②用热解吸法时，空气中TVOC浓度按 (C.2)式计算:

|  | (C.2) |
| --- | --- |

由（C.1）（C.2）两式可得：

|  | (C.3) |
| --- | --- |

式中：

c——空气中TVOC各成分的浓度，mg/m3；

S——样品峰面积值；

V0——标准状态采样体积，L；

V——采样体积，L；

T0——标准状态的绝对温度，273 K；

T——采样时采样点现场的温度(t)与标准状态的绝对温度之和，(t +273) K；

P0——标准状态下的大气压力，101.3 kPa；

P——采样时采样点的大气压力，kPa；

f——甲苯的响应系数。

C.3不确定度分量的主要来源及其分析

模型中只有连乘或除，且各分量不相关，测量不确定度的主要来源可表示为：

|  | (C.4) |
| --- | --- |

式中：

ur(S)——气相色谱质谱仪测定峰面积过程中引入的不确定度，

ur(f)——校正因子引入的不确定度，

ur(t)——采气点的温度引入的不确定度，

ur(P)——压力的示值误差引入的不确定度，

ur(V)——采气过程中采气体积引入的不确定度。

C.4不确定度分量的评估

C.4.1气相色谱质谱仪测定峰面积过程中引入的不确定度uB(S)

气相色谱质谱仪器遵循JJF 1164-2018《气相色谱质谱联用仪校准规范》，其引入的不确定度矩形分布，由气质联用仪校准证书中给出仪器的扩展不确定度U=10%，即区间半宽度a=U=10%即由气质联用仪测定峰面积引入的B类标准不确定度ur(S)=x=y+57385.411035626.5。

C.4.2校正因子引入的不确定度u(f)

GB/T 18883-2002附录C中C 7.2中用甲苯的响应系数计算未鉴定的挥发性有机化合物的浓度，以求得TVOC。此处甲苯响应系数f为甲苯的m-STIC制得标准曲线，数学模型采用最小二乘法对标准系列的测量数据进行线性回归，方程为y=bx+a，y为TIC峰面积，x为物质质量，a为截距，b为斜率。用10μL 微量进样针吸取甲苯含量为0.1μg、0.2μg、0.3μg、0.5μg、1.0μg的1μL标液制作标准系列，每个测量2次，结果见表1。

表C.3标准溶液测试结果

| x/μg | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y1 | 1159566 | 2117795 | 3343612 | 5542142 | 11048176 |
| y2 | 1088276 | 2005317 | 3252366 | 5384230 | 10972564 |
| 平均值y | 1123921 | 2061556 | 3297989 | 5463186 | 11048176 |
| y=bx+a=11035626.5x-57385.4 |  |  |  |  |  |

由表中曲线反推得:

x=y+57385.411035626.5	       （C.5）

方差：

（C.6）

传播系数

C.4.2.1计算回归直线的标准偏差和传播系数

（1）y残差的标准偏差

| Sy=jnjmyij−yi2m×n−2 | (C.7) |
| --- | --- |

（2）a的标准偏差

| Sa=Sy×jnxi2m×n×xi−x2 | (C.8) |
| --- | --- |

（3）b的标准偏差

| Sb=Sy×1xi−x2 | (C.9) |
| --- | --- |

式中：

n——测量的点数，n=5；

m——每个测量点数重复测量次数，m=2；

m×n-2=5×2-2=8；

表C.4标准差数据计算中间结果

| xi | xi2 | yij | yi=bx+a | (xi-)2 | (yij-yi)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 0.01 | 1159566 | 1046177.25 | 0.1024 | 12857008627 |
| 0.1 | 0.01 | 1088276 | 1046177.25 | 0.1024 | 1772304752 |
| 0.2 | 0.04 | 2117795 | 2149739.9 | 0.0484 | 1020476636 |
| 0.2 | 0.04 | 2005317 | 2149739.9 | 0.0484 | 20857974044 |
| 0.3 | 0.09 | 3343612 | 3253302.55 | 0.0144 | 8155796759 |
| 0.3 | 0.09 | 3252366 | 3253302.55 | 0.0144 | 877125.9025 |
| 0.5 | 0.25 | 5542142 | 5460427.85 | 0.0064 | 6677202310 |
| 0.5 | 0.25 | 5384230 | 5460427.85 | 0.0064 | 5806112345 |
| 1 | 1 | 11048176 | 10978241.1 | 0.3364 | 4890890238 |
| 1 | 1 | 10972564 | 10978241.1 | 0.3364 | 32229464.41 |
| =0.42 | =2.78 | =4591404.4 | —— | =1.016 | =62070872301 |

由公式（C.7）计算Sy=jnjmyij−yi2m×n−2=620708723017=94166.2

由公式（C.8）Sa=Sy×jnxi2m×n×xi−x2=94166.2×2.785×2×1.016=49257.3

由公式（C.9）Sb=Sy×1xi−x2=94166.2×11.016=93421.8

C.4.2.2计算分量标准不确定度

|  | (C.10) |
| --- | --- |

式中各个变量来源如下：

- u1是直线标准差，Sy按照正态分布，u1=Sy=94166.2，自由度为8；

- u2是示值分辨率引起的标准不确定度，气质联用仪分辨力W1/2=0.59u，按照均匀分布，属于B类，u2=，自由度为8；

- u3标准溶液引起的不确定度

①甲苯标准储备溶液浓度为1000μg/mL，不确定度1%，按照均匀分布，属于B类,其标准不确定度为μg/mL，相对不确定度为0.0058/1000=5.8×10-6

②标准储备液用1 mL移液器移液及稀释移液。1mL移液器体积的不确定度：

1 mL 移液器，计量校准其最大容许差为0.01mL，按均匀分布计算，其标准不确定度为：0.01/3=0.0058mL

温度差异引起体积的变化为：1×4×2.1×10-4=0.00084mL，按均匀分布计算，其标准不确定度为：0.00084/3=0.0048mL

1 mL移液器体积的标准不确定度为：u3(V)=0.00582+0.00482=0.0075mL

相对不确定度为0.0075mL/1mL=0.0075

③工作曲线的标准样品引入的不确定度：

工作曲线配制及使用的移液器具见表C.5：

表C.5 工作曲线浓度点配制表

| 序号 | 系列标准溶液浓度i/（μg/mL） | 使用储备液质量浓度/（mg/L） | 使用储备液体积V/mL | 移液工具 | 补充稀释液体积V/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 1 | 0.1 | 1mL移液器 | 0.9 |
| 2 | 200 | 1 | 0.2 | 1mL移液器 | 0.8 |
| 3 | 300 | 1 | 0.3 | 1mL移液器 | 0.7 |
| 4 | 500 | 1 | 0.5 | 1mL移液器 | 0.5 |
| 5 | 1000 | 1 | 1.0 | 1mL移液器 | 0 |

配制100μg/mL、200 μg/mL、300 μg/mL、500 μg/mL、700μg/mL标准工作液的不确定度：

ur(c标1)=ur(c标2)=ur(c标3)=ur(c标4)0.00752+0.00752+5.8×10−62=0.01060

ur(c标5)=0.00752+5.8×10−62=0.0075

由建立工作曲线的标准样品引入的相对标准不确定度分量为：

ur(cs)=maxur(c标1)，ur(c标2)，ur(c标3)，ur(c标4)，ur(c标5)=0.01060

④由微量进样针引入的不确定度

体积1μL，由说明书得到相对标准偏差为1%，按均匀分布，属于B类，u3(inj)=

⑤按照最高浓度计算：

u3r=ur2cs+uinj2=0.010602+0.00582=0.01208

u3=0.01208×11035626.5=133310.4

- u4由未知溶液测量重复性引起的不确定度

对中间含量的0.5μg标准溶液进行6次重复测量，峰面积响应如下表：

表C.6重复测量标准溶液峰面积

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5542142 | 5384230 | 5532169 | 5402135 | 5612123 | 5312456 | 5464209.1 |

u4=Sy=i=1nyi−y2n×n−1=281103.8自由度为5，

由公式C.10计算uy=94166.22+0.342+133310.42+281103.82=325051.2传播系数

ua=Sa=49257.3，按照正态分布，属于A类，自由度为8，传播系数:

ub=Sb=93421.8，按照正态分布，自由度为8，传播系数Cb=

根据公式C.6,校正因子的合成不确定度为：

uX=(9.06×10−8×325051.2)2+(−9.06×10−8×49257.3)2+（3.82×10−8×93421.8）2=0.030μg即以甲苯为校正因子的标准不确定度uf=0.030g。

即校正因子引入的相对不确定度ur(f)=0.030/0.5=0.060。

C.4.3采气点的温度引入的不确定度u(t)

采气时环境温度使用已校准的温湿度计测量，属于B类不确定度，校准证书中查的扩展不确定度U=0.1℃（k=2）,即区间半宽度a=U=0.1℃，矩形分布，k=√3，u(t)==0.0577℃，则采样点的温度引入的相对不确定度ur(t)=0.057723.0=0.0025。

C.4.4压力的示值误差导致的不确定度u(P)

采气时环境压力使用空盒气压表测量，属于B类不确定度，校准证书中查得101.0kPa修正值=+0.3hPa，即区间半宽度a=+0.3，矩形分布，k=√3，u(P)==0.1732 hPa=0.01732 kPa，则压力的示值引入的相对不确定度ur(P)=0.01732101.0=0.00017。

C.4.5采气过程中采样器采气体积的不确定度u(V)

以恒流大气采样器采集环境测试舱空气样品，采样流速0.2L/min，采样时间25min，此空气的采样体积为5L。

数学模型为：

式中

V——采气体积，L;

v ——采气流速，L/min；

t ——采气时间，min；

模型为相乘关系，故采气体积的标准不确定度ur(V)

C.4.5.1采样流速的不确定度u (v)

恒流大气采样器由校准证书提供校准值，所用流量计通过皂膜流量计校准，属B类不确定度。区间半宽度a=U=2.1%，按矩形分布，k=√3，则其相对标准不确定度ur(v)==0.0121

C.4.5.2采样时间的不确定度u (t)

所用的流量计经过校准，采样时间的不确定度属B类。区间半宽度a=0.04%，按矩形分布，k=√3，

其相对标准不确定度其相对标准不确定度ur(t)=0.04%3=0.00023。

C.4.5.3 采样体积的相对标准不确定度

C.5合成标准不确定度

本评定中涉及的相对标准不确定度分量见表C.6：

表C.7 相对标准不确定度分量一览表

| 分量 | 不确定度来源 | 相对标准不确定度分量ur |
| --- | --- | --- |
| ur(S) | 气相色谱质谱仪测定峰面积 | 0.057735 |
| ur(f) | 校正因子 | 0.060 |
| ur(t) | 采气点的温度 | 0.0025 |
| ur(P) | 压力的示值误差 | 0.00017 |
| ur(V) | 采气体积 | 0.0121 |

TVOC浓度的合成标准不确定度：ur(c)=ur2(S)+ur2(f)+ur2(t)+ur2(P)+ur2(V)=0.084，测得环境测试舱背景浓度0.050mg/m3时，u(c)=0.05×0.084=0.0042mg/m3；

C.6扩展不确定度与测量结果的表示

取包含因子k=2，U=0.0084 mg/m3；

本次测量不确定度评定结果可表示为：（0.050±0.008）mg/m3，k=2。

# 附录D

环境测试舱背景浓度甲醛测定不确定度评定示例

D.1 概述

设定环境测试舱的温度、湿度、换气率的参数，空载运行一定时间后，依据HJ683，对环境测试舱内的甲醛背景浓度进行测定。使用恒流大气采样器抽取环境测试舱内空气（50L），用DNPH柱吸收环境测试舱舱内空气的甲醛，采集完成后，用乙腈洗脱，转移容量瓶中，用液相色谱仪测定甲醛-DNPH衍生物浓度，计算得出环境测试舱中甲醛的背景浓度。

D.1.1被校仪器

表D.1被校仪器

| 仪器名称 | 校准项目 | 校准介质 |
| --- | --- | --- |
| 1m3环境测试舱 | 背景浓度甲醛 | 环境测试舱内空气 |

D.1.2校准所用主要标准器具

表D.2 校准所用主要标准器具

| 测量仪器设备名称 | 不确定度或准确度 |
| --- | --- |
| 甲醛-DNPH有证标准样品 | 不确定度2% |
| 液相色谱仪 | 测量重复性R=0.3% |

D.2 测量模型

D.2.1 测量方法及数学公式

依据标准HJ 683，甲醛的释放量：

|  | (D.1) |
| --- | --- |
|  | (D.2) |

式中：

ρ	——样品中甲醛的质量浓度，mg/m3；

ρ1	——从校准曲线上查得甲醛的浓度，µg/mL；

V1	——洗脱液定容体积，mL；

Vs	——标准状态下的采样体积，L。

V	——实际采样体积，L；

Tr	——标准状态的绝对温度，273.15 K；

T	——采样时采样点的绝对温度，K；

Pr	——标准状态下的大气压力，101.325 kPa；

P	——采样时采样点的大气压力，kPa。

D.2.2 标准不确定度来源

测量不确定度的主要来源是：采气过程中采样器采气体积的不确定度urel(cvair)；

移液器移取液体体积的不确定度urel(cvsol)，液相色谱仪测量后绘制的标准曲线浓度的不确定度分量urel(c)；随机效应引入的不确定度分量urel(w2)。

D.3不确定度评定

D.3.1 采气过程中采样器采气体积的不确定度urel(cvair)：

采气过程中，由系统效应引入的不确定度主要有采样器可能值区间的半宽度a，根据仪器说明书可知，采样器的最大允许误差为：Δ=±5%，采气量为50L。则可能值区间的半宽度a=Δ=±2.5L，属于均匀分布，2.5/3=1.443L。

由采样器引入的相对标准不确定度为：1.443L/50L=0.0289 。

D.3.2 5 mL移液器移液体积的不确定度urel(cvsol)：

5 mL 移液器，计量校准其最大容许差为0.03mL，按均匀分布计算，其标准不确定度为：0.03/3=0.018mL

温度差异引起体积的变化为：5×4×2.1×10-4=0.0042mL，按均匀分布计算，其标准不确定度为：0.0042/3=0.0024mL。

5 mL移液器体积的标准不确定度为：u3(V)=0.0182+0.00242=0.018mL

相对不确定度为0.018mL/5mL=0.0036。

D.3.3 液相色谱仪测量后绘制的标准曲线浓度的不确定度分量urel(cs):

D.3.3.1 100 mL容量瓶体积的不确定度：

100 mL A 级容量瓶，计量校准其最大容许差为0.1mL，按均匀分布计算，其标准不确定度为：0.1/3=0.058mL。

温度差异引起体积的变化为：100×4×2.1×10-4=0.084mL，按均匀分布计算，其标准不确定度为：0.084/3=0.048mL。

100 mL容量瓶体积的标准不确定度为：

u1(V)=0.0582+0.0482=0.075mL

相对不确定度为0.075mL/100mL=0.00075。

D.3.3.2 10 mL移液器移液体积的不确定度：

10 mL 移液器，计量校准其最大容许差为0.06mL，按均匀分布计算，其标准不确定度为：0.06/3=0.035mL。

温度差异引起体积的变化为：10×4×2.1×10-4=0.0084mL，按均匀分布计算，其标准不确定度为：0.0084/3=0.0048mL。

10 mL移液器体积的标准不确定度为：

u2(V)=0.0352+0.00482=0.035mL

相对不确定度为0.035mL/10mL=0.0035

D.3.3.3 1 mL移液器移液体积的不确定度：

1 mL 移液器，计量校准其最大容许差为0.01mL，按均匀分布计算，其标准不确定度为：0.01/3=0.0058mL

温度差异引起体积的变化为：1×4×2.1×10-4=0.00084mL，按均匀分布计算，其标准不确定度为：0.00084/3=0.0048mL

1 mL移液器体积的标准不确定度为：

u3(V)=0.00582+0.00482=0.0075mL

相对不确定度为0.0075mL/1mL=0.0075。

D.3.3.4 配制1μg/mL标准工作液的不确定度：

甲醛标准储备液浓度为100μg/mL，不确定度为0.03/2×3=0.0087mL，

相对标准不确定度为 0.0087/100=8.7×10-5。

配制1μg/mL甲醛标准工作液为例：

取10mL 100μg/mL 甲醛f10100 mL   ⇒10μg/mL

取10 mL f10100mL   ⇒1μg/mL

f10=uV1001002+uV10102=0.000752+0.00352=0.0036

配制1 μg/mL 甲醛标准工作液的相对不确定度为：

urel(c标0)=0.00362+0.00362+8.7×10−52=0.0051

D.3.3.5 作曲线的标准样品引入的不确定度：

工作曲线配制及使用的移液器具见表D.3：

表D.3 工作曲线浓度点配制表

| 序号 | 系列标液含量m标i/（μg） | 使用储备液质量浓度/（mg/L） | 使用储备液体积V/mL | 移液工具 | 移液工具规格/mL | 补充吸收液体积V/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | —— | —— | 移液器 | —— | 5.0 |
| 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 移液器 | 1、5 | 4.9 |
| 3 | 0.2 | 1 | 0.2 | 移液器 | 1、5 | 4.8 |
| 4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 移液器 | 1、5 | 4.6 |
| 5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 移液器 | 1、5 | 4.2 |
| 6 | 1.5 | 1 | 1.5 | 移液器 | 5、5 | 3.5 |
| 7 | 2.0 | 1 | 2.0 | 移液器 | 5、5 | 3.0 |

配制0.1μg、0.2 μg、0.4 μg、0.8 μg标准工作液的不确定度：

urel(c标1)=urel(c标2)=urel(c标3)=urel(c标4)=urel(c标5)0.00752+0.00362+0.00512=0.0098

配制1.5μg、2.0μg标准工作液的不确定度：

urel(c标6)=urel(c标7)=0.00362+0.00362+0.00512=0.0072

由建立工作曲线的标准样品引入的相对标准不确定度分量为：

urel(cs)=maxurel(c标1)，urel(c标2)，urel(c标3)，urel(c标4)，urel(c标5)，urel(c标6)，urel(c标7)0.0098D.3.3.6 工作曲线拟合引入的不确定度：

表D.4 工作曲线回归表

| 序号 | 系列标液浓度m标i（μg） | 峰面积Ai | 回归含量ci（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 0.100 | 0.037 | 0.098 |
| 3 | 0.200 | 0.076 | 0.202 |
| 4 | 0.400 | 0.147 | 0.391 |
| 5 | 0.800 | 0.308 | 0.820 |
| 6 | 1.500 | 0.558 | 1.485 |
| 7 | 2.000 | 0.753 | 2.004 |

工作曲线为一次曲线（配制及结果见表D.4），根据最小二乘法原理，由上表可得分析含量与谱线强度有如下关系：

|  | (D.3) |
| --- | --- |

式中：

ki，a0——回归直线系数；

ci——分析物浓度，μg；

Ai——峰面积；

由曲线拟合引入的待测样的相对标准不确定度为:

| urel(co)=u(co)co=sk×1p+1n+(co−c)2i=1n(ci−c)2 | （D.4） |
| --- | --- |

式中：

工作曲线斜率k=2.663 ；

回归曲线的标准差；

未知试样平行测定次数P=2；

参与回归的点的数目n=7；

工作曲线系列标样的含量平均值：；

未知样测出强度后回归算出的含量值co=(1.758+1.762)/2=1.760 μg；

将各数值代入式中可得：urelc0=0.0040μg。

相对不确定度为0.0040μg /1.77μg =0.0022 。

D.3.4 随机效应引入的相对不确定度分量urel(w2):

由于由随机效应引入的不确定度因素较多，在此用合并样本标准差方法来计算。取历年h个同类分析数据（见表D.5）平行测定的分析值(x1,x2)之差∆，根据贝塞尔公式求出差值∆的实验标准差s（∆）,单次测量的标准差s（xi）与s（∆）之间有2s(xi)= s（∆）的关系，故：

| urel(w2)=s(xi)co=s(Δ)2co=12(h−1)i=1h(Δi−Δ)2co | (D.5) |
| --- | --- |

式中：

未知试样测出强度后回归计算出的含量值co=0.0028；

| Δ=i=1hΔih | (D.6) |
| --- | --- |

由于每次的平行测定过程从试样处理开始均为同步进行，采用其差值进行统计，系统效应所带来的影响有项目抵消作用，其各个差值的差异反映了由随机效应所引入的不确定度。将表中的数据带入式可得：urel(w2)=0.0035

表D.5 历年同类分析数据统计表

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1i | 0.033 | 0.060 | 0.044 | 0.113 | 0.055 | 0.078 | 0.046 |
| x2i | 0.035 | 0.059 | 0.044 | 0.110 | 0.056 | 0.080 | 0.042 |
| Δi=x1i−x2i | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
| i | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| x1i | 0.022 | 0.030 | 0.032 | 0.036 | 0.016 | 0.223 | 0.028 |
| x2i | 0.023 | 0.030 | 0.032 | 0.035 | 0.015 | 0.219 | 0.028 |
| Δi=x1i−x2i | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.000 |

D.4计算合成标准不确定度计算

D.4.1计算合成相对不确定度

本评定中涉及的相对标准不确定度分量见表D.6：

表D.6相对标准不确定度分量一览表

| 分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度分量urel |
| --- | --- | --- |
| urel(cvair) | 采样器采样的不确定度 | 0.0289 |
| urel(cvsol) | 移液器体积的不确定度 | 0.0036 |
| urel(c) | 工作曲线拟合得到浓度的不确定度 | 0.0022 |
| urel(w2) | 随即效应的不确定度 | 0.0035 |

因各分量不确定度来源彼此独立不相关，故用本方法测定甲醛含量的相对合成标准不确定度为：

uc(w)=urel(cvair)2+urel(cvsol)2+urel(c)2+urel(w2)2=0.0294=2.9%

所以当环境测试舱甲醛背景测量结果为0.006mg/m3时，合成扩展不确定度 mg/m3

本次测量不确定度评定结果可表示为：（0.006±0.0004）mg/m3，k=2。

# 附录E

环境测试舱回收率测定不确定度评定示例

E.1概述

通过标准散发源对环境测试舱的回收率进行校准测试。将散发速率稳定的标准散发源放入待测试舱中，一定时间后，采集测试舱内空气，用气相色谱质谱测试散发源浓度，计算测试浓度与标准散发源理论浓度的比值得到环境测试舱的回收率。

E.1.1被校仪器

表E.1被校仪器

| 仪器名称 | 温湿度参数 | 回收率范围 % |
| --- | --- | --- |
| 1m3环境测试舱 | 23℃50%RH | 80-120 |

E.1.2校准所用主要标准器具

表E.2 校准所用主要标准器具

| 测量仪器设备名称 | 不确定度或准确度 |
| --- | --- |
| 气相色谱质谱联用仪 | 不确定度UrDl=10%(k=2) |
| 电子天平 | 准确度Ⅰ级 |

E.2 测量模型

E.2.1数学模型

由本规范7.4.4中公式（1）、（2）、（3）合并得到：

| R=c2−c1×N×V×tm0−m1×100 | (E.1) |
| --- | --- |

式中：

R——回收率，%；

c2——72h后测定的甲苯或正十二烷的环境测试舱中浓度，mg/m3；

c1——测试开始时甲苯或正十二烷的本底浓度，mg/m3；

N——空气交换率，h-1；

V——环境测试舱的容积，m3；

t——测试持续时间，h；

m0——扩散装置起初质量，mg；

m1——扩散一定时间t后扩散装置质量，mg；

E.2.2不确定度来源

重复测量引入的A类不确定度主要有：浓度测量重复性引入的标准不确定度u1；空气交换率引入的不确定度u2；电子天平引入的质量称量B不确定度u3；测量时间的计时器分辨力引入的B类不确定度u4；

E.2.2.1 浓度测量重复性引入的标准不确定度u1

在23℃50%RH条件下，将甲苯标准散发源放入1m3测试舱后，测试浓度7次，标准偏差s用式（E.2）计算

表E.3标准散发源放置于1m3环境测试舱浓度结果

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测得值/(mg/m3) | 1.644 | 1.394 | 1.630 | 1.483 | 1.418 | 1.633 |  | 1.626 |
| 0.11 mg/m3 |  |  |  |  |  |  | (E.2) |  |

则u1=s1=0.11mg/m3

浓度测量引入的相对不确定度u1r=0.11/1.547=0.071105。

E.2.2.2 空气交换率引入的不确定度u2

在23℃50%RH条件下，监测环境测试舱的进气口端流量计的流量，测试流量7次，标准偏差s用式（E.3）计算，

表E.4 1m3环境测试舱空气交换率检测结果

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测得值 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 1.02 | 0.97 | 1.01 |  | 1.03 |
| 0.02 h-1 |  |  |  |  |  |  | (E.3) |  |

则u2=s2=0.02 h-1，即空气交换率引入的相对不确定度u2r=0.02/0.999=0.02。

E.2.2.3 质量称量引入的不确定度u3

电子天平在称量2g~5g质量的试样时,U=0.1mg，不确定区间半宽度=0.05mg，服从均匀分布，则天平引入的标准不确定度分量：

u4=0.053=0.028mg

本次使用标准散发源样品称重质量为3.5809g,则由称量引入的相对不确定度u4r=0.028/3.5809=0.00782。

E.2.2.4 测量时间的计时器分辨力引入的不确定度u4

试验用电子计时器在计时1h最大允许误差±0.1s,不确定区间半宽度=0.1s,服从均匀分布，则计时器引入的标准不确定度分量：

则由计时器引入的相对不确定度u5r=0.000016/72=0.00000022。

E.3 标准不确定度分量汇总

表E.6标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度符号 | 不确定度来源 | 相对标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
| u1 | 浓度测量的重复性 | 0.071105 |
| u2 | 换气量测量的重复性 | 0.02 |
| u3 | 质量称量的重复性 | 0.007819 |
| u4 | 计时的重复性 | 0.0000002 |

E.4 合成标准不确定度

E.4.1 测试回收率标准合成不确定度uc计算：

由于各分量相互独立，则回收率的相对合成不确定度uc按式(E.6)计算：

，本次测试回收率110.1%,即标准不确定度uc=110.1%×7.43%=8.18%；

E.4.2 扩展不确定度计算

本次测试回收率110.1%，取包含因子k=2，扩展不确定度U=k×uc=16%。

本次测量不确定度评定结果可表示为：（110.1±16）%，k=2。

# 附录F

环境测试舱空气流速测定不确定度评定示例

F.1概述

按照本校准规范对空气流速的校准要求，对1m3容积的环境测试舱内空气流速进行校准测试，按照本规范中表6的布点要求，将手持式热球风速计放置于环境测试舱几何中心位置，关闭舱门。隔10min记录一次仪器显示数值，持续1h。与设定值作比较,计算得出流量偏差。

F.1.1被校仪器

表F.1被校仪器

| 仪器名称 | 温湿度参数 | 空气流速设定范围 m/s |
| --- | --- | --- |
| 1m3环境测试舱 | 23℃50%RH | 0.1~ 0.3 |

F.1.2校准所用主要标准器具

表F.2 校准所用主要标准器具

| 测量仪器设备名称 | 不确定度 |
| --- | --- |
| 手持式热球风速计 | U=1.5% (k=2) |

F.2 测量模型

环境测试舱空气流速检测时，环境测试舱流速v设置为0.1m/s，1h后将进气口流量值与设定值相比较。根据上述测量原理建立测量模型为：

| δ=v -0.1 | （F.1） |
| --- | --- |

式中：

δ ——流速与设定值的差值，单位为（m/s）；

v ——热球风速计在进气口显示的风速值，单位为（m/s）；

F.3  计算灵敏系数

灵敏系数c1=∂δ∂v=1

所以环境测试舱空气流速测量不确定度等于风速测量不确定度。

F.4 评定输入量（影响量）的不确定度

测量不确定度的主要来源是：重复性引入的不确定度u1，热球风速计引入的不确定度u2，热球风速计分辨力引入的不确定度u3。

F.4.1重复性引入的不确定度u1

以环境测试舱设置v为0.1m/s为例，环境测试舱运行稳定后，将热球风速计放置在舱的几何中心处，此时为测试开始时间，每10min读取并记录热球风速计示数一次，累计1h，共记录6次。属于A类评定，可以通过多次重复测定的标准偏差来评定。测量结果如表F.3所示。

表F.3 6次风速测量结果

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v（m/s） | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | —— |
| δ（m/s） | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |

利用贝塞尔公式计算得到单次实验的标准偏差：

s=i=16(δ−δ)2(6−1)=0.0089

得到测定过程中由重复性引入的A类不确定度为：

F.4.2热球风速计引入的不确定度u2

热球风速计引入的不确定度按B类评定。根据省级法定计量机构出具的校准证书报告, 热球风速计的相对扩展不确定度为urel=0.6%，k=2。

则由热球风速计引入的标准不确定度分量：

F.4.3热球风速计分辨力引入的不确定度u3，

校准计分辨力为0.01m/s，按均匀分布，则引入的不确定度为：

F.5  合成相对标准不确定度

F.5.1不确定度分量表格

表F.4相对标准不确定度分量一览表

| 分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度分量urel |
| --- | --- | --- |
| u1 | 重复性 | 0.3633% |
| u2 | 热球风速计 | 0.1732% |
| u3 | 热球风速计分辨力 | 0.2287% |

F.5.2不确定度的合成计算

因各分量不确定度来源彼此独立不相关，故用本设备测定空气流速的相对合成标准不确定度为：

所以

F.5.3扩展不确定度的表达

取包含因子k=2，。

本次测量不确定度评定结果可表示为：（0.1±0.001）m/s，k=2。