中华人民共和国工业和信息化部

机械计量技术规范

JJF（机械）1057—2021

机动车转向机器人

校准规范

Calibration specification for

Vehicle steering robot

20**—**—**发布

20**—**—**实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

机动车转向机器人

校准规范

Calibration specification1 for Vehicle

steering robot

JJF (机械)1057—2021

归 口 单 位：中国机械工业联合会

起 草 单 位：襄阳达安汽车检测中心有限公司

本规范委托中国机械工业联合会负责解释

本规范主要起草人：

刘 茹   （襄阳达安汽车检测中心有限公司）

李 昕   （襄阳达安汽车检测中心有限公司）

参加起草人：

涂远扬  （襄阳达安汽车检测中心有限公司）

叶仁根  （襄阳达安汽车检测中心有限公司）

贾莹莹  （襄阳达安汽车检测中心有限公司）

李均胜  （襄阳达安汽车检测中心有限公司）

兰燕飞  （襄阳达安汽车检测中心有限公司）

刘  朗  （襄阳达安汽车检测中心有限公司）

刘 朗   （襄阳达安汽车检测中心有限公司）

目 录

引    言	1

1 范围	2

2 引用文献	2

3 概述	2

4 计量特性	2

4.1 外观检查	2

4.2示值误差	2

4.3 示值重复性	3

5 校准条件	4

5.1 环境条件	4

5.2标准装置	4

6 校准项目和校准方法	4

6.1 外观检查	4

6.2 示值误差校准	4

6.3 示值重复性校准	7

7 校准结果的表述	7

8 复校时间间隔	7

附录A 转向机器人转向力矩示值误差测量结果的不确定度评定示例	8

附录B 转向机器人转向角度示值误差测量结果的不确定度评定示例	11

附录C 转向机器人转盘角速度示值误差测量结果的不确定度评定示例	16

附录D 校准证书或校准报告内容	11

引    言

本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》等编制。

本规范为首次发布。

机动车转向机器人校准规范

1 范围

本规范适用于新制造、使用中和维修后机动车转向机器人（以下简称转向机器人）的校准。

2 引用文献

JJF1001-2011  通用计量术语及定义

JJF1059.1-2012  测量不确定度评定与表示

JJF1071-2010  国家计量校准规范编写规则

JJF1094-2002  测量仪器特性评定

JJF(汽车)07-2008 转向力角测试仪校准规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  概述

转向机器人一般由机器人主体、驱动电机、扭矩反作用机制、转矩测量单元，控制器、电源单元及控制计算机组成。转向机器人目前广泛应用于智能驾驶辅助系统（ADAS）的开发试验、汽车操纵稳定性试验，车辆动态转向系统的测试试验，代替驾驶员操纵方向盘，对车辆转向系统施加输入，进行精确的、高重复性的测量。

4 计量特性

4.1 外观检查

转向机器人应有唯一性的识别标识，各部件操作灵活，显示清晰，不应有影响校准的缺陷。

4.2 示值误差

4.2.1转向力矩示值误差要求见表1

表1 转向力矩示值误差要求

| 转向力矩（Nm） | 示值误差（Nm） |
| --- | --- |
| ¦转向力矩¦≤10 | ±0.1 |
| 10<¦转向力矩¦≤50 | ±1.0 |
| 50<¦转向力矩¦≤150 | ±3.0 |

4.2.2 转向角度示值误差要求见表2

表2 转向角度示值误差要求

| 转向角度（°） | 示值误差（°） |
| --- | --- |
| ¦转向角度¦≤50 | ±0.1 |
| 50<¦转向角度¦≤180 | ±2.0 |
| 180<¦转向角度¦≤360 | ±4.0 |
| 360<¦转向角度¦≤1080 | ±10.0 |

4.2.3转向盘角速度示值误差要求见表3

表3 转向盘角速度示值误差要求

| 转向盘角速度（°/s） | 示值误差（°/s） |
| --- | --- |
| ¦转向盘角速度¦≤100 | ±1 |
| 100<¦转向盘角速度¦≤360 | ±2 |

4.3 示值重复性

4.3.1转向力矩示值重复性要求见表4

表4 转向力矩示值重复性要求

| 转向力矩（Nm） | 重复性（Nm） |
| --- | --- |
| ¦转向力矩¦≤10 | ±0.1 |
| 10<¦转向力矩¦≤50 | ±1 |
| 50<¦转向力矩¦≤150 | ±3 |

4.3.2 转向角度示值重复性要求见表5

表5 转向角度示值重复性要求

| 转向角度（°） | 重复性（°） |
| --- | --- |
| ¦转向角度¦≤50 | ±0.1 |
| 50<¦转向角度¦≤180 | ±2 |
| 180<¦转向角度¦≤360 | ±4 |
| 360<¦转向角度¦≤1080 | ±10 |

注：上述技术要求仅供参考

5 校准条件

5.1 环境条件

环境温度： 15℃～25℃

相对湿度： ≤80%RH

5.2标准装置

5.2.1  转向力矩校准装置，由转向机器人固定基座，标准转向力矩传感器及显示器组成。

5.2.2  转向角度校准装置，由转向机器人固定基座，高精度角度传感器及显示器组成。

表3 标准装置及要求

| 标准器名称 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 转向力矩校准装置 | （0~200）Nm | ±0.03% |
| 转向角度校准装置 | --- | ±0.01° |

6 校准项目和校准方法

6.1 外观检查

转向机器人应有唯一性的识别标识。各部件操作灵活，显示清晰，不应有影响校准的缺陷。

6.2 示值误差校准

6.2.1 校准前的准备工作

1）将转向机器人安装固定在转向力矩校准装置上，使标准扭矩传感器与其显示器连接。

2）连接电源模块，控制器、控制计算机等转向机器人正常工作所需配件及线束，使转向机器人与控制计算机通信连接，按转向机器人说明书要求进行预热。

3）连接示意图如图1所示。

转向机器人转盘

测力传感器

标准扭矩/角度传感器

显示器

控制器

电源模块

测力传感器

控制计算机

图1 转向机器人校准连接示意图

6.2.2 转向力矩示值误差校准

6.2.2.1 设置转向机器人校准参数，选择一运动模式（推荐正弦模式），设置限位角度值（不同限位角度对应不同转向力矩），校准点的选择一般为被校转向机器人转向力矩测量满量程的约20%、40%、60%、80%,100%。进入校准程序，激活转向机器人，并确认转向力矩及角度、角速度零位。

6.2.2.2 将机器人转向力矩校准装置显示清零。

6.2.2.3 运行校准程序至转向机器人转向盘运动结束。程序自动记录转向机器人转向力矩与转向力矩校准装置的示值曲线。

6.2.2.4 重复6.2.2.2～6.2.2.3步骤3次，按公式（1）计算转向机器人转向力矩各校准点的示值误差：

（1）

式中：--第i校准点被校转向机器人转向力矩示值误差，Nm；

--第i校准点被校转向机器人转向力矩3次测量的算术平均值，Nm；

--第i校准点机器人转向力矩校准装置示值，Nm。

6.2.3 转向角度示值误差校准

6.2.3.1 将转向机器人与转向角度校准装置同轴固定，连接好角度校准装置的显示器。校准点的选择一般为0°、180°、360°、540°、720°、1080°，（也可根据用户的要求选择校准点）。

6.2.3.2 进入校准程序，激活转向机器人，并确认转向力矩及角度、角速度零位。

6.2.3.3 将机器人转向角度校准装置显示清零。

6.2.3.4 按选择的校准点平稳的转动转向机器人转盘至校准点稳定后，分别读取并记录转向机器人转向角度与转向角度校准装置转向角度的示值，每一校准点重复测量3次，按公式（2）计算转向角度示值误差：

（2）

式中：--第i校准点转向机器人转向角度示值误差，°；

--第i校准点转向机器人转向角度3次测量示值算术平均值，°；

--第i校准点机器人转向角度校准装置示值，°。

6.2.4转向盘角速度示值误差校准

6.2.4.1将被校转向机器人与机器人转向角度校准装置同轴固定，连接好显示器。核查点的选择一般为60°/s、120°/s、240°/s、360°/s（也可根据用户的要求选择校准点,可通过改变设置角速度参数以获得不同转向盘角速度校准点）。

6.2.4.2设置转向机器人校准参数，选择一运动模式（直线匀速模式），进入校准程序，激活转向机器人，并确认转向力矩及角度、角速度零位。

6.2.4.3将机器人转向角度校准装置显示清零。

6.2.4.4运行校准程序至被校转向机器人转向盘运动结束。程序自动记录被校转向机器人转向角度示值曲线与机器人转向角度校准装置示值曲线，截取转向盘匀速转动的一段时间间隔，此段时间间隔内转向盘转动的角度值除以截取的时间间隔，计算得出被校转向机器人转向盘的角速度，同理计算标准装置的转向角速度。按公式（3）计算被校转向机器人转向角速度示值误差：

（3）

式中：--第i校准点转向机器人转向盘角速度示值误差，°/s；

--第i校准点转向机器人转向盘角速度值，°/s；

--第i校准点标准装置的转向角速度值，°/s。

6.3 示值重复性校准

6.3.1 转向力矩示值重复性校准

6.3.1.1 转向机器人转向力矩重复性的校准方法同6.2.2，按公式（4）计算被校转向机器人转向力矩各校准点的重复性：

RMi=Mimax−Mimin                          （4）

式中：--第i校准点被校转向机器人转向力矩重复性，Nm；

--第i校准点被校转向机器人3次测量转向力矩的最大值，Nm；

--第i校准点被校转向机器人3次测量转向力矩最小值，Nm。

6.4.2 转向角度示值重复性校准

6.4.2.1 转向机器人转向角度重复性的校准方法同6.3.3，按公式（5）计算被校转向机器人转向角度重复性：

-                        （5）

式中：--第i校准点被校转向机器人转向角度重复性，%；

--第i校准点转向机器人转向角度3次测量示值最大值，°；

--第i校准点转向机器人转向角度3次测量示值最小值，°。

7 校准结果的表述

经校准的机动车转向机器人，出具校准证书或校准报告。注明校准项目，校准用测量标准的溯源性及有效性说明，测量不确定度等（详见附录A、附录B）。

8 复校时间间隔

机动车转向机器人的复校时间间隔由用户自定。

附录A 转向机器人转向力矩示值误差测量结果的不确定度评定示例

A.1 测量方法

用本规范规定的测量方法如正文6.2.2所述。

A.2 转向力矩示值误差数学模型

（A.1）

式中：--被校转向机器人转向力矩示值误差，Nm；

--被校转向机器人转向力矩3次测量的算术平均值，Nm；

--机器人转向力矩校准装置示值，Nm。

A.3 方差和灵敏系数

因为各输入量彼此独立，依不确定度传播定律：

(A.2)

由（A.1）式得方差：

(A.3)

式中： ─被校转向机器人引入的不确定度分量；

─标准装置引入的不确定度分量。

灵敏系数：

(A.4)

(A.5)

根据（A.4），(A.5)式得标准不确定度：

(A.6)

A.4 标准不确定度分量

本测量主要有两项不确定度分量，即由标准装置引入的不确定度和被校转向机器人引入的不确定度，其他的不确定度来源可忽略不计。

A.4.1标准装置引入的不确定度

A.4.1.1 由机器人转向力矩校准装置量值的不准确引入的不确定度分量

u(M0)=0.1%3=0.058%机器人转向力矩校准装置的最大允许误差为±0.1%，服从均匀分布。其标准不确定度分量为：

以转向力矩60Nm校准点为例，换算成绝对值为：Nm

A.4.2 被校转向机器人引入的不确定度

A.4.2.1由被校转向机器人测量重复性引入的标准不确定度分量

以转向力矩60Nm校准点为例，进行10次独立、等精度测量，测量结果如表A.1。

表A.1 60Nm校准点转向机器人转向力矩测量数据表        （单位：Nm）

| 60.02 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.03 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 60.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

得单次测量的实验标准差：

0.0172Nm（其中n=10）

实际测量中，以3次测量结果的算术平均值为测量结果，其标准不确定度分量为：

=0.01Nm

A.4.2.2由转向机器人数显量化误差引入的标准不确定度分量

因转向机器人转向力矩示值可以设置小数点后位数，故分辨力引入的不确定度分量极小。

由重复性引入的不确定度分量大于由分辨力引入的不确定度分量，因此可以不考虑分辨力引入的不确定度，则：

Nm

A.4.3合成标准不确定度：

Nm

取置信因子k=2,其扩展不确定度为：U =2×0.04=0.08Nm

其他测量点的不确定度评定同理，表A.2为转向机器人转向力矩示值误差测量结果不确定度汇总表。

表A.2转向机器人转向力矩示值误差测量结果不确定度汇总表     单位：Nm

| 测量点 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩展不确定度 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |

结论：上述分析及计算得到转向机器人转向力矩示值误差测量结果的扩展不确定度为：0.08 Nm，（k=2）。

附录B 转向机器人转向角度示值误差测量结果的不确定度评定示例

B.1 测量方法

用本规范规定的测量方法如正文6.2.3所述。

B.2 转向机器人转向角度示值误差数学模型

（B.1）

式中：--第i校准点转向机器人转向角度示值误差，°；

--第i校准点转向机器人转向角度3次测量示值算术平均值，°；

--第i校准点机器人转向角度校准装置示值，°。

B.3 方差和灵敏系数

因为各输入量彼此独立，依不确定度传播定律：

(B.2)

由（B.1）式得方差：

(B.3)

式中：─被校转向机器人引入的不确定度分量；

─标准装置引入的不确定度分量。

灵敏系数：

(B.4)

(B.5)

根据（B.4），(B.5)式得标准不确定度：

(B.6)

B.4标准不确定度分量

本测量主要有两项不确定度分量，即由校准装置引入的不确定度分量和转向机器人引入的不确定度分量，其他的不确定度来源可忽略不计。

B.4.1由校准装置引入的不确定度

由转向角度校准装置引入的不确定度分量

u(θi0)=0.013=0.0058°转向角度校准装置的最大允许误差为±0.01°，服从均匀分布。其标准不确定度分量为：

B.4.2 转向机器人引入的不确定度

B.4.2.1由被转向机器人转向角度测量重复性引入的标准不确定度

以转向角度1080°校准点为例，进行10次独立、等精度测量，测量结果如表B.1。

表B.1 1080°校准点转向机器人转向角度测量数据表        （单位：°）

| 1080.06 | 1080.02 | 1080.08 | 1079.96 | 1080.05 | 1080.11 | 1079.92 | 1080.07 | 1080.06 | 1079.95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

得单次测量的实验标准差：

0.064°（其中n=10）

实际测量中，以3次测量结果的算术平均值为测量结果，其标准不确定度分量为：

=0.037°

B.4.2.2由转向机器人数显量化误差引入的标准不确定度分量

因转向机器人转向角度示值可以设置小数点后位数，故分辨力引入的不确定度分量极小。

由重复性引入的不确定度分量大于由分辨力引入的不确定度分量，因此可以不考虑分辨力引入的不确定度，则：

°

B.4.3合成标准不确定度：

°

取置信因子k=2, 其扩展不确定度为：U =2×0.04=0.08°

其他测量点的不确定度评定同理，表B.2为转向机器人转向角度示值误差测量结果不确定度汇总表。

表B.2转向机器人转向角度示值误差测量结果不确定度汇总表     单位：°

| 测量点 | 180 | 360 | 540 | 720 | 1080 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩展不确定度 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |

结论：上述分析及计算得到转向机器人转向角度示值误差测量结果的扩展不确定度为：0.08°，（k=2）。

附录C 转向机器人转向角速度示值误差测量结果的不确定度评定示例

C.1 测量方法

用本规范规定的测量方法如正文6.2.4所述。

C.2 转向机器人转向盘角速度示值误差数学模型

（C.1）

即：                                                （C.2）

式中：--第i校准点转向机器人转向盘角速度示值误差，°/s；

--第i校准点转向机器人转向盘角速度值，°/s；

--第i校准点标准装置的转向角速度值，°/s；

--第i校准点转向机器人转向角度示值误差，°；

--第i校准点截取的时间间隔，s。

C.3 方差和灵敏系数

因为各输入量彼此独立，依不确定度传播定律：

(C.3)

由（C.2）式得方差：

(C.4)

式中：─被校转向机器人转向角度示值误差测量引入的不确定度分量；

─转向机器人内部时基引入的不确定度分量。

灵敏系数：

(C.5)

(C.6)

根据（C.5），(C.6)式得标准不确定度：

(C.7)

C.4标准不确定度分量

本测量主要有两项不确定度分量，即被校转向机器人转向角度示值误差测量引入的不确定度分量和转向机器人内部时基引入的不确定度分量，其他的不确定度来源可忽略不计。

C.4.1被校转向机器人转向角度示值误差测量引入的不确定度分量

=0.04°

C.4.2转向机器人内部时基引入的不确定度分量

u(ti)=0.0013=0.00058s查生产厂商的说明书，转向机器人内部时基误差为±0.001s，服从均匀分布。其标准不确定度分量为：

C.4.3合成标准不确定度：

°/S

取置信因子k=2, 其扩展不确定度为：U =2×0.01=0.02°/s

其他测量点的不确定度评定同理，表C.2为转向机器人转向盘角速度示值误差测量结果不确定度汇总表。

表C.2转向机器人转向盘角速度示值误差测量结果不确定度汇总表   单位：°/s

| 测量点 | 60 | 120 | 240 | 360 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩展不确定度 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

结论：上述分析及计算得到转向机器人转向盘角速度示值误差测量结果的扩展不确定度为：0.02°/s，（k=2）。

附录D                校准证书或校准报告内容

- 标题，如“校准证书”或“校准报告”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如不在实验室内进行校准）；

- 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页的标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性的应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对抽样程序进行说明；

- 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及测量不确定度的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名标识，以及签发日期；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。