中华人民共和国工业和信息化部

电子计量技术规范

JJF(电子)0079─2021

锂离子电池重物冲击试验机

校准规范

Calibration Specification of Weight Impact Tester for Li-ion Battery

（报批稿）

- ××-××发布                       2021-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

JJF(电子)0079─2021

锂离子电池重物冲击

试验机校准规范

Calibration Specification of Transistor Characteristic Frequency Tester

归  口 单 位：中国电子技术标准化研究院

主要起草单位：中国电子技术标准化研究院

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

张  慧（中国电子技术标准化研究院）

李  雷（中国电子技术标准化研究院）

赵  昭（中国电子技术标准化研究院）

郭宝库（中国电子技术标准化研究院）

参加起草人：

阚劲松（中国电子技术标准化研究院）

王  酣（中国电子技术标准化研究院）

危  亮（深圳赛西信息技术有限公司）

目 录

引 言	5

1 范围	6

2 引用文献	6

3 概述	6

4 计量特性	6

4.1 重物质量	6

4.2 钢柱直径	6

4.3 跌落高度	6

5 校准条件	7

5.1 环境条件	7

5.2 校准用设备	7

6校准项目和校准方法	7

6.1 校准前准备	7

6.2 校准方法	7

7 校准结果表达	8

8 复校时间间隔	8

附录A  校准记录格式	10

附录B  不确定度评定示例	11

### 引 言

本规范依据JJF 1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011 《通用计量术语及定义》及JJF 1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范为首次发布。

锂离子电池重物冲击试验机校准规范

# 1 范围

本规范适用于重物质量为9.1kg，钢柱直径为15.8mm，跌落高度为610mm~1000mm的锂离子电池重物冲击试验机的校准。对于重物质量为10kg，钢柱直径7.9mm，跌落高度为1000mm的锂离子电池重物冲击试验机，可参照本规范进行校准。

# 2 引用文献

GB/T 18287-2013 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范

GB 31241-2014 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求

GB 8897.4-2008 原电池第4部分：锂电池的安全要求

IEC 60086.4-2007 Primary batteries –Part 4: Safety of lithium batteries

使用本规范时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

# 3 概述

锂离子电池重物冲击试验机是广泛用在锂电池领域的一种重要的重物冲击器具，主要是进行锂原电池、锂离子电池等的机械冲击试验；同时还用来模拟锂离子电池在使用、装卸或运输过程中遭受冲击的环境，以确定锂离子电池对各种冲击力的适应性，并评定锂离子电池结构的完好性。

# 4 计量特性

- 4.1 重物质量

标称值：9.1kg；最大允许误差：±0.1kg。

- 4.2 钢柱直径

标称值：15.8mm；最大允许误差：±0.2mm。

- 4.3 跌落高度

范围：610mm~1000mm；最大允许误差：±25mm。

# 5 校准条件

- 5.1 环境条件

- a）环境温度：（23±5）℃；

- b）环境相对湿度：≤80%；

- c）供电电源：应有稳压及滤波措施；

- d）周围无影响正常工作的电磁干扰和机械振动。

- 5.2 校准用设备

校准用设备应经过计量技术机构检定或校准，满足校准使用要求，并在有效期内。

5.2.1 电子天平

范围：（0~30）kg；准确度等级：Ⅲ；

5.2.2 外径千分尺

范围：（0~25）mm；分度值：0.01mm；

5.2.3 激光测距仪

范围：0.05m～5m；最大允许误差为±1.0mm。

# 6校准项目和校准方法

- 6.1 外观及工作正常性检查

6.1.1 外观及附件

被校准设备外观应完好，附件配置齐全、完好，无影响正常工作的机械损伤；制造厂及出厂编号等各种标志应清晰完整。

6.1.2 工作正常性

进行校准工作前，被校仪器应按规定开机预热30分钟以上。通电后仪器应能正常工作，各种设置指示均正常。

- 6.2 校准方法

6.2.1 重物质量校准

将锂离子电池重物冲击试验机的重物抬起，将电子天平置于重物下方中心位置。启动设备，将重物慢慢下放到电子天平上，待重物完全放稳后，读取数值并记录测量结果，测量次数不少于3次，记录重物质量的标称值与测量值，数据记录格式见附录A。

按式（1）、式（2）计算重物质量测量平均值和示值误差：

m=1ni=1nmi………………………………………………………………………（1）

Δm=m0−m ……………………………………………………………（2）

式中：

Δm——重物质量示值误差，kg；

mi——第i次重物质量测量值，kg；

m0——重物质量标称值，kg；

m——重物质量n次测量平均值，kg；

n——测量次数，n≥3次。

6.2.2 钢柱直径校准

将锂离子电池重物冲击试验机的钢柱取出，用外径千分尺测量钢柱的直径，测量次数不少于3次，记录钢柱直径的标称值和测量值，数据记录格式参见附录A。

按式（3）、式（4）计算钢柱直径测量平均值和示值误差：

D=1ni=1nDi……………………………………………………………（3）

ΔD=D0−D…………………………………………………………（4）

式中：

ΔD——钢柱直径示值误差，mm；

Di——第i次钢柱直径测量值，mm；

D0——钢柱直径标称值，mm；

D——钢柱直径n次测量平均值，mm；

n——测量次数，n≥3次。

6.2.3 跌落高度校准

跌落高度一般应选取610mm、1000mm，如客户有特殊要求，按客户要求选取。

将激光测距仪固定到重物上，设定锂离子电池重物冲击试验机的跌落高度h0，将锂离子电池重物冲击试验机的重物抬起到设定位置，用激光测距仪测量跌落高度，测量次数不少于3次，记录跌落高度的标称值和测量值，数据记录格式参见附录A。

按式（5）、式（6）计算跌落高度测量平均值和示值误差：

h=1ni=1nhi………………………………………………………………………（5）

Δh=h0−h……………………………………………………………（6）

式中：

Δh——跌落高度示值误差，mm；

hi——第i次跌落高度测量值，mm；

h0——跌落高度设定值，mm；

h——跌落高度n次测量平均值，mm；

n ——测量次数，n≥3次。

# 7 校准结果表达

校准后，出具校准证书。校准证书应至少包含以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校准对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接受日期；

h）如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测试标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 8 复校时间间隔

送校单位可根据实际使用情况决定复校时间间隔，建议复校时间间隔为1年；仪器修理或调整后应及时校准。

### 附录A  校准记录格式

校准记录格式

一、外观及附件

合格□ 不合格□

二、工作正常性

正常□ 不正常□

三、重物质量示值误差

| 标称值/kg | 测量值/kg |  |  | 测量平均值/kg | 示值误差/kg | 测量不确定度 U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、钢柱直径示值误差

| 标称值/mm | 测量值/mm |  |  | 测量平均值/mm | 示值误差/mm | 测量不确定度 U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、跌落高度示值误差

| 标称值/mm | 测量值/mm |  |  | 测量平均值/mm | 示值误差/mm | 测量不确定度 U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附录B  不确定度评定示例

不确定度评定示例

锂离子电池重物冲击试验机校准规范，校准项目主要包括重物质量、钢柱直径、跌落高度等3个参数，各参数均为直接测量方法。本部分阐述了重物质量、跌落高度、钢柱直径等三个参数的的测量不确定度评定的程序。

B.1 测量模型

- 重物质量示值误差的测量模型为：

m=1ni=1nmi…………………………………………………………（B.1）

Δm=m0−m ……………………………………………………………（B.2）

式中：

Δm——重物质量示值误差，kg；

mi——第i次重物质量测量值，kg；

m0——重物质量标称值，kg；

m——重物质量n次测量平均值，kg；

n ——测量次数，n≥3次。

2）跌落高度示值误差的测量模型为：

h=1ni=1nhi…………………………………………………………（B.3）

Δh=h0−h…………………………………………………………（B.4）

式中：

Δh——跌落高度示值误差，mm；

hi——第i次跌落高度测量值，mm；

h0——跌落高度设定值，mm；

h——跌落高度n次测量平均值，mm；

n ——测量次数，n≥3次。

3）钢柱直径示值误差的测量模型为：

D=1ni=1nDi……………………………………………………………（B.5）

ΔD=D0−D…………………………………………………………（B.6）

式中：

ΔD——钢柱直径示值误差，mm；

Di——第i次钢柱直径测量值，mm；

D0——钢柱直径标称值，mm；

D——钢柱直径n次测量平均值，mm；

n ——测量次数，n≥3次。

B.2 测量不确定度来源

1）测量重复性引入的不确定度u1；

2）标准器引入的不确定度u2；

B.3 测量不确定度评定

1）测量重复性引入的不确定度u1

重物质量参数，采用A类方法进行评定，在重复性条件下，使用电子天平对重物（标称值9.1kg）的质量进行连续3次测量，得到实测结果为：9.102kg， 9.143 kg， 9.141kg，极差R=0.041kg

估计服从正态分布，则单次测量结果的实验标准差s：

s=RC=0.41/1.69=0.024kg………………………………（B.7）

实际测量中测量3次，因此：

0.016kg……………………………………………（B.8）

跌落高度参数，采用A类方法进行评定，在重复性条件下，使用激光测距仪对设定的跌落高度（610mm）进行连续3次测量，得到实测值为：610mm，611mm，611mm，极差R=1mm，估计服从正态分布，则单次测量结果的实验标准差s：

s=RC=1/1.69=0.6mm ………………………………………（B.9）

实际测量中测量3次，因此：

u1=s3=0.35mm ……………………………………………（B.10）

钢柱直径参数，采用A类方法进行评定，在重复性条件下，使用外径千分尺对钢柱的直径（15.8mm）进行连续3次测量，得到实测值为：15.797mm，15.795mm，15.790mm，极差R=0.007mm，估计服从正态分布，则单次测量结果的实验标准差s：

0.005/1.69=0.004mm…………………………（B.11）

实际测量中测量3次，因此：

0.0023mm………………………………………（B.12）

2）标准器引入的不确定度u2

重物质量参数，

（1）重物质量

采用B类方法进行评定，已知电子天平的最大允许误差为±5g，故半宽为2.5g，服从均匀分布，包含因子k=3，则标准器引入的不确定度：

1.44g……………………………………………（B.13）

跌落高度参数，采用B类方法进行评定，已知激光测距仪的最大允许误差为±1.0mm，故半宽为1.0mm，服从均匀分布，包含因子k=3，则标准器引入的不确定度：

u2==0.58mm…………………………………………（B.14）

钢柱直径参数，采用B类方法进行评定，已知外径千分尺的分度值：0.01mm，服从均匀分布，包含因子k=3，则标准器引入的不确定度：

0.006mm……………………………………（B.15）

B.4 测量不确定度的合成和评定

- 标准不确定度汇总表

重物质量参数，

| 序号 | 来源 | 分布类型 | 符号 | 标准不确定度分量/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 | 正态 | u1 | 0.16 |
| 2 | 标准器 | 正态 | u2 |  |

跌落高度参数，

| 序号 | 来源 | 分布类型 | 符号 | 标准不确定度分量（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 | 正态 | u1 | 0.35 |
| 2 | 标准器 | 正态 | u2 | 0.58 |

钢柱直径参数，

| 序号 | 来源 | 分布类型 | 符号 | 标准不确定度分量（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 | 正态 | u1 | 0.0023 |
| 2 | 标准器 | 正态 | u2 | 0.006 |

- 合成标准不确定度的计算

重物质量参数，

……………………………………（B.16）

跌落高度参数，

…………………………………（B.17）

钢柱直径参数，

…………………………………（B.18）

- 扩展不确定度的评定

重物质量参数，取包含因子k=2, 则扩展不确定度为：

…………………………………………（B.19）

跌落高度参数，取包含因子k=2, 则扩展不确定度为：

………………………………………………（B.20）

钢柱直径参数，取包含因子k=2, 则扩展不确定度为：

……………………………………………（B.21）