中华人民共和国工业和信息化部

电子计量技术规范

JJF(电子) 0067─2021

超高阻微电流测量仪校准规范

Calibration Specifications For High Resistance And Mico Galvanometer

（报批稿）

××××-××-××发布               ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

JJF(电子) 0067-2021

超高阻微电流测量仪校准规范

Calibration Specifications For

High Resistance And Mico Galvanometer

归  口 单 位：中国电子技术标准化研究院

主要起草单位：中国电子科技集团公司第十三研究所

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

丁  晨（中国电子科技集团公司第十三研究所）

吴爱华（中国电子科技集团公司第十三研究所）

翟玉卫（中国电子科技集团公司第十三研究所）

参加起草人：

刘  岩（中国电子科技集团公司第十三研究所）

乔玉娥（中国电子科技集团公司第十三研究所）

任宇龙（中国电子科技集团公司第十三研究所）

目录

引言	II

1	范围	1

2	概述	1

3	计量特性	1

3.1	电压输出	1

3.2	电阻测量	1

3.3	电流测量	1

4	校准条件	1

4.1	环境条件	1

4.2	校准用设备	2

5	校准项目和校准方法	2

5.1	校准项目	2

5.2	外观及工作正常性检查	3

5.3	校准方法	3

6	校准结果表达	10

7	复校时间间隔	10

8	附录	10

附录A	11

附录B	13

附录C	14

- 引言

本规范依据JJF 1071−2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1−2012 《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范为首次发布。

超高阻微电流测量仪校准规范

- 范围

本规范适用于直流工作电压±（1~1000）V、电阻测量范围在100 kΩ~100 TΩ 、电流测量范围在±（1 pA~100 mA）的超高阻微电流测量仪的校准。

- 概述

超高阻微电流测量仪的主要工作原理就是直流电源提供施加于被测电阻的试验电压，经过分压器分为多个电压档，经过整流、滤波得到直流电压，通过被测电阻和反馈放大电路后，输出至显示仪表，由显示仪表直接读出被测电阻的值，其中串联的电流表显示电流值。超高阻微电流测量仪测试原理图如图1所示，主要由直流电源模块、反馈放大电路模块、电流和电阻测量/显示模块组成。

U

-

显示仪表

+

被测电阻

直流测试电压

高输入阻抗

直流放大器

U0

图1 超高阻微电流测量仪测试原理图

超高阻微电流测量仪是同时具备高阻测量功能、小电流测量功能的测量仪器。是一种既可用于绝缘材料、电子设备以及电子元器件的绝缘电阻测量和高值电阻器的电阻值测量，又可用于微小电流测量的两用仪器。

- 计量特性

  - 电压输出

测量范围：±（1~1000）V；

最大允许误差：±（0.16%~5%）。

  - 电阻测量

测量范围：100 kΩ~100 TΩ；

最大允许误差：±（0.13%~20%）。

  - 电流测量

测量范围：±（1 pA~100 mA）；

最大允许误差：±（0.1%~20%）。

注：实际技术指标以说明书为主。

- 校准条件

  - 环境条件

- 环境温度：（20±1）℃；

- 相对湿度：40%~60%；

- 供电电源：（220  22）V，（50  1）Hz；

- 周围无影响正常工作的电磁干扰和机械振动。

  - 校准用设备

校准用设备应经过计量技术机构检定或校准，满足校准使用要求，并在有效期内。校准装置对应功能的最大允许误差（或测量不确定度）应不大于被校超高阻微电流测量仪相应功能最大允许误差绝对值的1/3。

校准用设备指标如下：

- 标准电压表

测量范围： ±（1~1000）V；

最大允许误差：±（0.05%~1%）；

标准电压表的输入阻抗是被检内阻的1000倍以上。

- 多功能模拟直流高值电阻箱

  - 电压测量范围：1 V~1000 V；

最大允许误差：±（0.025%×读数值+0.025%×满度值）。

  - 电流输出范围：1 pA~100μA；

最大允许误差：±（0.2%~1%）。

  - 电阻测量范围：100 kΩ~100 TΩ；

最大允许误差：±（0.1%~0.5%）。

- 标准高阻计

测量范围：100 kΩ~100 TΩ

最大允许误差：±（7.8×10-4~1.15×10-2）。

- 高阻箱

测量范围：100 kΩ~100 TΩ；

最大允许误差：±（0.2%~10%）；

电阻短期稳定性：± 0.01%~0.1%（30min内）。

- 标准电流源

电流输出范围：±（1 pA~100 mA）；

最大允许误差：±（0.03%~2%）。

- 标准电流表

电流测量范围：±（1 pA~100 mA）；

最大允许误差：±（0.031%~1.7%）。

- 标准电压源

测量范围：±（100 mV~1000 V）；

最大允许误差：±（1.4×10-5~3×10-5）。

- 标准电阻

测量范围：100 MΩ、1 GΩ、10 GΩ、100 GΩ；

最大允许误差：±（0.01%~0.06%）。

- 校准项目和校准方法

  - 校准项目

表1 校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电压输出 | 5.3.1 |
| 2 | 电阻测量 | 5.3.2 |
| 3 | 电流测量 | 5.3.3 |

  - 外观及工作正常性检查

设备外观应完好；附件配置齐全、完好，无影响正常工作的机械损伤；操作按钮、开关应灵活可调，功能显示和文字符号表示应清晰完整。

进行校准工作前，被校仪器和校准用设备仪器，应在实验室放置24小时，按规定开机预热30分钟以上（或按照仪器说明书规定的时间预热）。通电后仪器应能正常工作，各种设置指示均正常。

  - 校准方法

- 电压输出

电压输出的示值误差的校准，采用标准电压表法、模拟高阻箱法。

- 标准电压表法

利用标准电压表直接校准被校超高阻微电流测量仪的电压，被校电压的输出值与电压表测得的标准值的差值为被校电压输出的示值误差，连线示意图如图2所示，校准方法如下：

- 选择被校输出电压为U；

- U选点原则为：当输出电压为不同档位的固定值时，全部档位电压均需校准；当可以设置任意电压时，应覆盖满量程的10%、30%、50%、70%、100%五个点，也可根据用户的需求适当增加测量点；

- 调至b)中测量点或用户需要的测量点；

- 根据电压输出范围调节电压表至合适量程；

- 标准电压表测得的标准值U0，并按公式（1）计算示值误差，记录在附表A.1中；

（1）

式中：

△U——被校电压输出的示值误差，V；

U——被校电压的输出值，V；

U0——标准电压表测得的标准值，V。

- 调节至其他校准点，重复步骤c)~e)，直至完成所有校准点。

图2 标准电压表法连接示意图

- 模拟高阻箱法

利用多功能模拟直流高值电阻箱电压表功能直接对被校电压输出进行校准，被校的电压输出值与模拟高阻箱测得的标准电压值的差值为被校电压输出的示值误差。连线示意图如图3所示，校准方法与5.3.1.1相同。

图3 模拟高阻箱法连接示意图

- 电阻测量

电阻测量的示值误差的校准，采用高阻箱法、标准高阻计法、模拟高阻箱法或标准电流源-标准电压表法，校准大于10 GΩ以上时，需采用屏蔽箱进行校准。优先使用高阻箱法进行校准，高阻箱技术指标无法满足校准使用要求时，推荐使用标准高阻计法或模拟高阻箱法，如以上三种方法仍不能满足校准使用要求时，则使用标准电流源-标准电压表法进行校准。

- 高阻箱法

直接用高阻箱对超高阻微电流测量仪高阻测量功能进行校准，被校的电阻示值与高阻箱的标准值的差值为电阻测量的示值误差。连线示意图如图4所示，校准方法如下：

- 根据被校电阻参数量程，选择电阻测量点或用户需要的测量点，为R；

- R选点原则为：应覆盖每个量程满量程的10%、100%两个点，也可根据用户的需求适当增加测量点；

- 调节高阻箱至b)中测量点或用户需要的测量点,为R0；

- 根据测量点选择被校电阻参数量程；

- 使用被校电阻的显示值R1，并按公式（2）计算示值误差，记录在附表A.2.1中；

（2）

式中：

△R——被校电阻测量的示值误差，Ω；

R1——被校电阻的显示值，Ω；

R0——高阻箱标准值，Ω。

- 调节至其他校准点，重复步骤c)~e)，直至完成所有校准点。

图4 高阻箱法连接示意图

- 标准高阻计法

先用标准高阻计定标高阻箱，将高阻箱当作传递标准，然后对被校电阻测量功能进行校准，被校的电阻示值与高阻箱的定标值的差值为被校的电阻示值误差。连线示意图如图5所示，校准方法如下：

- 根据被校电阻参数量程，选择电阻测量点或用户需要的测量点，为R；

- R选点原则为：应覆盖每个量程满量程的10%、100%两个点，也可根据用户的需求适当增加测量点；

- 调节高阻箱至b)中测量点或用户需要的测量点；

- 使用标准高阻计定标高阻箱，测得为R2；

- 根据测量点选择被校电阻参数量程；

- 使用被校的电阻显示值R3，并按公式（3）计算示值误差，记录在附表A.2.1中；

（3）

式中：

△R——被校电阻测量的示值误差，Ω；

R3——被校电阻的显示值，Ω；

R2——标准高阻计定标高阻箱的标准值，Ω。

- 调节至其他校准点，重复步骤c)~f)，直至完成所有校准点。

图5 标准高阻计法连接示意图

- 模拟高阻箱法

利用多功能模拟直流高阻箱作为标准，对被校电阻参数进行校准，被校电阻示值与模拟高阻箱的电阻示值的差值为被校的电阻示值误差。连线示意图如图6所示，校准方法如下：

- 根据被校电阻参数量程，选择电阻测量点或用户需要的测量点，为R；

- R选点原则为：应覆盖每个量程满量程的10%、100%两个点，也可根据用户的需求适当增加测量点；

- 调节模拟高阻箱至b)中测量点或用户需要的测量点；

- 根据测量点选择超高阻微电流测量仪电阻参数量程；

- 使用超高阻微电流测量仪的电阻显示值R4，模拟高阻箱的电阻显示值R5，并按公式（4）计算示值误差，记录在附表A.2.1中；

（4）

式中：

△R——被校电阻测量的示值误差，Ω；

R4——被校电阻的显示值，Ω；

R5——模拟高阻箱的显示值，Ω。

- 调节至其他校准点，重复步骤c)~e)，直至完成所有校准点。

图6 模拟高阻箱法连接示意图

- 标准电流源-标准电压表法

利用标准电流源和标准电压表作为标准，对被校电阻参数进行校准，被校的电阻显示值与标准电流源的标准值除以标准电压表的标准值的结果的差值为被校电阻的示值误差。连线示意图如图7所示，校准方法如下：

- 根据被校电阻参数量程，选择电阻测量点或用户需要的测量点，为R；

- R选点原则为：应覆盖每个量程满量程的10%、100%两个点，也可根据用户的需求适当增加测量点；

- 根据b)中测量点或用户需要的测量点，选择合适的输入电流和输出电压值；

- 根据测量点选择超高阻微电流测量仪电阻参数量程；

- 使用被校的电阻显示值R6，标准电流源标准值IM，标准电压表标准值VM，并按公式（5）计算示值误差，记录在附表A.2.2中；

（5）

式中：

△R——被校电阻测量的示值误差，Ω；

R6——被校超电阻的显示值，Ω；

UM——标准电压表的标准值，V；

IM——标准电流源的标准值，A。

- 调节至其他校准点，重复步骤c)~e)，直至完成所有校准点。

图7 标准电流源-标准电压表法连接示意图

- 电流测量

电流的示值误差的校准，采用标准电流表法、标准电流源法、标准电压源-标准电阻法或模拟高阻箱法，nA及以下小电流校准时需使用防泄漏好的测试线，同时采取良好的屏蔽措施。标准电压源-标准电阻法仅适用于10μA以下电流的校准，当被校电流测量范围在1pA~10μA且要求技术指标较高，推荐使用标准电压源-标准电阻法。

- 标准电流表法

利用标准电流表作为标准，对被校电流参数进行校准，被校的电流示值与标准电流表的标准值的差值为被校电流的示值误差。连线示意图如图8所示，校准方法如下：

- 根据被校电流参数量程，选择电流测量点或用户需要的测量点，为I；

- I选点原则为：设置为应覆盖每个量程满量程的10%、100%两个点，也可根据用户的需求适当增加测量点；

- 根据b)中测量点或用户需要的测量点，选择合适的被校输出电压和高阻箱的阻值；

- 根据测量点选择被校电流参数和标准电流表到合适的量程；

- 使用被校的电流显示值I1，标准电流表的电流标准值I0，并按公式（6）计算示值误差，记录在附表A.3.1中；

（6）

式中：

△I——被校电流测量的示值误差，A；

I1——被校电流的显示值，A；

I0——标准电流表测得的电流标准值，A。

- 调节至其他校准点，重复步骤c)~e)，直至完成所有校准点。

图8 标准电流表法连接示意图

- 标准电流源法

利用标准电流源作为标准，对被校电流参数进行校准，被校的电流示值与标准电流源的标准值的差值为被校电流的示值误差。连线示意图如图9所示，校准方法如下：

- 根据被校电流参数量程，选择电流测量点或用户需要的测量点，为I；

- I选点原则为：设置为应覆盖每个量程满量程的10%、100%两个点，也可根据用户的需求适当增加测量点；

- 调节标准电流源至b)中测量点或调至用户需要的测量点；

- 选择被校电流参数量程；

- 使用被校的电流显示值I3，标准电流源的电流标准值I2，并按公式（7）计算示值误差，记录在附表A.3.1中；

（7）

式中：

△I——被校电流测量的示值误差，A；

I3——被校电流的显示值，A；

I2——标准电流源的标准值，A。

- 调节至其他校准点，重复步骤c)~e)，直至完成所有校准点。

图9 标准电流源法连接示意图

- 模拟高阻箱法

利用多功能模拟直流高值电阻箱电流功能直接对被校电流功能进行校准, 以模拟高阻箱电流输出为标准值，该值与被校的显示值的差值为被校电流的示值误差。连线示意图如图10所示，校准方法与5.3.3.2相同。

图10 模拟高阻箱法连接示意图

- 标准电压源-标准电阻法

该方法仅适用于10μA以下电流。利用高准确度的标准电压源和标准电阻作为标准，对被校电流参数进行校准，被校的电流示值与标准电压源标准值除以标准电阻标准值的结果的差值为被校电流的示值误差。连线示意图如图11所示，校准方法如下：

- 根据被校电流参数量程，选择电流测量点或用户需要的测量点，为I；

- I选点原则为：设置为应覆盖每个量程满量程的10%、100%两个点，也可根据用户的需求适当增加测量点；

- 根据b)中测量点或用户需要的测量点，选择合适的标准电压源电压值和标准电阻电阻值；

- 选择被校电流参数量程；

- 使用被校的电流显示值I4，标准电压源电压标准值Us除以标准电阻电阻标准值Rs，并按公式（8）计算示值误差，记录在附表A.3.2中；

（8）

式中：

△I——被校电流测量的示值误差，A；

I4——被校电流的显示值，A；

Us——标准电压源的标准值，V；

Rs——标准电阻的标准值，Ω。

- 调节至其他校准点，重复步骤c)~e)，直至完成所有校准点。

图11 标准电压源-标准电阻法连接示意图

- 校准结果表达

校准结束后应出具超高阻微电流测量仪校准证书。校准证书应准确、客观地报告校准结果，校准结果以校准数据形式给出。校准证书应包括委托方要求的、说明校准结果所必需的和所用方法要求的全部信息。校准证书应至少包含以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页和总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

- 复校时间间隔

超高阻微电流测量仪的复校时间间隔一般不超过12个月。由于复校时间间隔的长短是由超高阻微电流测量仪的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

- 附录

附录A  原始记录格式

附录B  校准证书内页格式

附录C  测量不确定度评定示例

______________________________

- 附录A

原始记录格式

- 外观及工作正常性检查：

- 电压输出

表A.1 电压输出

| 设定值U/V | 标准值U/V | 示值误差U/V | 相对扩展不确定度 Urel（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

- 电阻测量

表A.2.1  电阻测量

| 电压输出 U/V | 显示值 R/Ω | 标准值 R/Ω | 示值误差 R/Ω | 相对扩展不确定度 Urel（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表A.2.2  电阻测量(标准电流源-标准电压表法)

| 标准电流值 I/A | 标准电压值 U/V | 标准值 R/Ω | 显示值 R/Ω | 示值误差 R/Ω | 相对扩展不确定度 Urel（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 电流测量

表A.3.1  电流测量

| 显示值I/A | 标准值I/A | 示值误差I/A | 相对扩展不确定度 Urel（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

表A.3.2  电流测量(标准电压源-标准电阻法)

| 标准电压值 U/V | 标准电阻值 R/Ω | 标准值 I/A | 显示值 I/A | 示值误差 I/A | 相对扩展不确定度 Urel（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

____________________________

- 附录B

校准证书内页格式

- 外观及工作正常性检查：

- 电压输出

表B.1 电压输出

| 设定值U/V | 标准值U/V | 示值误差U/V | 相对扩展不确定度 Urel（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

- 电阻测量

表B.2  电阻测量

| 电压输出 U/V | 显示值 R/Ω | 标准值 R/Ω | 示值误差 R/Ω | 相对扩展不确定度 Urel（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 电流测量

表B.3  电流测量

| 显示值I/A | 标准值I/A | 示值误差I/A | 相对扩展不确定度 Urel（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

____________________________

- 附录C

测量不确定度评定示例

C.1电压输出不确定度分析

采用标准电压表法，利用标准电压表作为标准，直接对被检超高阻微电流测量仪电压输出进行校准。

C. 1.1  测量模型

测量过程测量模型如C.1。

（C.1）

式中：

ΔU——被校超高阻微电流测量仪的电压输出示值误差，V；

U——被校超高阻微电流测量仪的电压输出值，V；

- U0——标准电压表的显示值，V。

C. 1.2  不确定度来源

根据测量模型，分析其测量不确定度来源为：

- 标准电压表的不准确引入的相对标准不确定度分量；

- 标准电压表电压分辨力引入的相对标准不确定度分量

- 测量重复性引入的相对标准不确定度分量。

C. 1.3  相对标准不确定度评定（典型点500V）

a）标准电压表的不准确引入的相对标准不确定度分量

按B类方法评定，假设其服从正态分布，置信概率为95%，置信因子k=1.96。因此，查阅标准电压表说明书500V技术指标可得u1：

（C.2）

b）标准电压表的分辨力引入的相对标准不确定度分量

按均匀分布, B类评定，根据说明书可知在500V点分辨力为0.001V，则u2：

（C.3）

c）测量重复性引入的相对标准不确定度分量

在重复性测量条件下，采用贝塞尔公式对10次测量数据的标准偏差进行计算。

| 499.995 | 499.995 | 499.995 | 499.996 | 499.996 | 单位：V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 499.995 | 499.995 | 499.995 | 499.995 | 499.995 |  |

则其相对标准不确定度分量计算过程如下：

（C.4）

表1  电压输出相对标准不确定度分量一览表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定 方法 | 分布 类型 | 值 | 相对标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准电压表电压测量不准 | B类 | 正态 | 1.96 | 2.8×10-5 |
|  | 标准电压表电压分辨力 | B类 | 均匀 |  | 5.8×10-7 |
|  | 测量结果重复性 | A类 | 正态 | / | 8.4×10-7 |

C. 1.4  合成标准不确定度

上述各分量独立不相关，且>，只取参与测量不确定度的合成。则合成相对标准不确定度为：

==2.8×10-5                                  （C.5）

C.1.5  扩展不确定度

使采用简易法评定扩展不确定度，取包含因子k=2，其扩展不确定度为:

=2×=5.6×10-5                     （C.6）

C.2电阻测量不确定度分析

采用模拟高阻箱法，利用模拟高阻箱作为标准，直接对被检超高阻微电流测量仪电阻参数进行校准。

C. 2.1  测量模型

测量过程测量模型如C.7。

（C.7）

式中：

ΔR——被校超高阻微电流测量仪的电阻测量示值误差，Ω；

R——被校超高阻微电流测量仪的电阻测量值，Ω；

- R0——模拟高阻箱的电阻输出值，Ω。

C. 2.2  不确定度来源

根据测量模型，分析其测量不确定度来源为：

- 模拟高阻箱电阻的不准确引入的相对标准不确定度分量；

- 模拟高阻箱电阻的分辨力引入的相对标准不确定度分量；

- 测量重复性引入的相对标准不确定度分量。

C. 2.3  相对标准不确定度评定（典型点100TΩ）

a）模拟高阻箱电阻的不准确引入的相对标准不确定度分量

按B类方法评定，假设其服从正态分布，置信概率为95%，置信因子k=1.96。因此，查阅模拟高阻箱说明书100TΩ技术指标可得u1：

（C.8）

b）模拟高阻箱电阻的分辨力引入的相对标准不确定度分量

按均匀分布, B类评定，根据说明书可知在100TΩ点分辨力为0.01TΩ，则u2：

（C.9）

c）测量重复性引入的相对标准不确定度分量

在重复性测量条件下，采用贝塞尔公式对10次测量数据的标准偏差进行计算。例如：在100TΩ点10次测量结果为：

| 100.065 | 100.052 | 100.071 | 100.061 | 100.067 | 单位：TΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100.058 | 100.062 | 100.071 | 100.067 | 100.055 |  |

则相对其标准不确定度分量计算过程如下：

（C.10）

表2 电阻测量相对标准不确定度分量一览表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定 方法 | 分布 类型 | 值 | 相对标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 模拟高阻箱电阻的不准 | B类 | 正态 | 1.96 | 2.6×10-3 |
|  | 模拟高阻箱电阻的分辨力 | B类 | 均匀 |  | 2.9×10-5 |
|  | 测量结果重复性 | A类 | 正态 | / | 6.5×10-5 |

C. 2.4  合成标准不确定度

上述各分量独立不相关，且>，只取参与测量不确定度的合成。则合成相对标准不确定度为：

==2.6×10-3                    （C.11）

C.2.5  扩展不确定度

采用简易法评定扩展不确定度，取包含因子k=2，其扩展不确定度为：

=2×=5.2×10-3                      （C.12）

C.3电流测量不确定度分析

采用模拟高阻箱法，利用模拟高阻箱作为标准，直接对被检超高阻微电流测量仪电流参数进行校准。

C. 3.1  测量模型

测量过程测量模型如C.13。

（C.13）

式中：

ΔI——被校超高阻微电流测量仪的电流测量示值误差，A；

I——被校超高阻微电流测量仪的电流显示值，A；

- I0——模拟高阻箱的电流输出值，A。

C. 3.2  不确定度来源

根据测量模型，分析其测量不确定度来源为：

- 模拟高阻箱电流的不准确引入的相对标准不确定度分量；

- 模拟高阻箱电流的分辨力引入的相对标准不确定度分量；

- 测量重复性引入的相对标准不确定度分量。

C. 3.3  相对标准不确定度评定（典型点1pA）

a）模拟高阻箱电流的不准确引入的相对标准不确定度分量

按B类方法评定，假设其服从正态分布，置信概率为95%，置信因子k=1.96。因此，查阅模拟高阻箱说明书1pA技术指标可得u1：

（C.14）

b）模拟高阻箱电流的分辨力引入的相对标准不确定度分量

按均匀分布, B类评定，根据说明书可知在1pA点分辨力为0.001pA，则u2：

（C.15）

c）测量重复性引入的相对标准不确定度分量

在重复性测量条件下，采用贝塞尔公式对10次测量数据的标准偏差进行计算。例如：在1pA点10次测量结果为：

| 0.9971 | 0.9969 | 0.9978 | 0.9981 | 0.9983 | 单位：pA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9972 | 0.9971 | 0.9976 | 0.9976 | 0.9984 |  |

则相对其标准不确定度分量计算过程如下：

（C.16）

表3 电流测量相对标准不确定度分量一览表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定 方法 | 分布 类型 | 值 | 相对标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 模拟高阻箱电流的不准 | B类 | 正态 | 1.96 | 2.6×10-3 |
|  | 模拟高阻箱电流的分辨力 | B类 | 均匀 |  | 2.9×10-4 |
|  | 测量结果重复性 | A类 | 正态 | / | 5.3×10-4 |

C. 3.4  合成标准不确定度

上述各分量独立不相关，且>，只取参与测量不确定度的合成。则合成相对标准不确定度为：

==2.6×10-3                    （C.17）

C. 3.5  扩展不确定度

采用简易法评定扩展不确定度，取包含因子k=2，其扩展不确定度为：

=2×=5.2×10-3 （1pA）               （C.18）