中华人民共和国工业和信息化部

电子计量技术规范

JJF(电子) 0057─2021

数字电视测试接收机校准规范

- Calibration Specification of Digital TV Test Receivers

××××-××-××发布               ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

JJF(电子) 0057─2021

数字电视测试接收机校准规范

Calibration Specification of Digital TV Test Receivers

归  口 单 位：中国电子技术标准化研究院

起  草 单 位：北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范起草人：

刘  雷（北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司）

韩  东（北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司）

蒋治国（北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司）

目录

- 引言……………………………………………………………………………………………Ⅱ

- 1 范围…………………………………………………………………………………………………………1

- 2 引用文件……………………………………………………………………………………………………1

- 3 概述………………………………………………………………………………………………………….1

- 4 计量特性……………………………………………………………………………………………………1

- 5 校准条件……………………………………………………………………………………………………2

- 5.1 环境条件 ………………………………………………………………………………………………… 2

- 5.2 测量标准及其他设备………………………………………………………………………… 2

- 6 校准项目和校准方法……………………………………………………………………………………3

- 6.1 外观及工作正常性检查…………………………………………………………………………………3

- 6.2 频率偏差 …………………………………………………………………………………………………3

- 6.3 功率电平 …………………………………………………………………………………………………4

- 6.4 频率响应 …………………………………………………………………………………………………5

- 6.5 调制误差比………………………………………………………………………………………5

- 6.6 误差矢量幅度…………………………………………………………………………………6

- 6.7  IQ幅度不平衡…………………………………………………………………………………………7

- 6.8  IQ正交误差………………………………………………………………………………………………8

- 6.9 载噪比……………………………………………………………………………………………9

- 7 校准结果表达……………………………………………………………………………………………9

- 8 复校时间间隔…………………………………………………………………………………………10

- 附录A 原始记录格式………………………………………………………………………………………11

- 附录B 校准证书内页格式……………………………………………………………………19

- 附录C 主要项目校准结果不确定度评定示例………………………………………………………27

- 附录 D MER、EVM失真信号的实现方法……………………………………………………35

引言

本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范为首次发布。

数字电视测试接收机校准规范

1  范围

本规范适用于数字电视测试接收机的校准。

2  引用文件

GB/T 26682-2011 地面数字电视测试接收机技术要求和测量方法。

注：凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  概述

数字电视测试接收机用来测试数字电视调制信号的射频参数和调制质量，比如功率电平、频率偏差、调制误差比等。数字电视测试接收机主要由射频接收单元、数字解调单元、测试单元组成。数字电视调制信号经过射频接收单元的下变频被转换成中频信号，再经过数字解调单元进行数字解调，最后由测试单元进行相关参数的测试。常见的制式有DVB-C、DVB-T、DVB-S、DTMB等，主要的调制方式有QPSK，QAM，OFDM等，常用的QAM调制有4QAM、16QAM、32QAM、64QAM、128QAM、256QAM等。

4  计量特性

4.1 频率偏差

测量范围：-300kHz~300kHz（中心频率：30MHz~3GHz）；

最大允许误差：±（中心频率×10-6+280Hz）。

4.2 功率电平

测量范围：-70dBm~0dBm；

最大允许误差：±2dB。

4.3 频率响应: ±1dB（30MHz~3GHz，参考频率：474MHz）。

4.4 调制误差比

测量范围：20dB~35dB；

最大允许误差：±2dB。

4.5 误差矢量幅度

测量范围：1.2% ~8.0%；

最大允许误差：±1.0%。

4.6 IQ幅度不平衡

测量范围：0% ~5%；

最大允许误差：±0.2%。

4.7 IQ正交误差

测量范围：0°~5°；

最大允许误差：±0.2°。

4.8 载噪比

测量范围：20dB~35dB；

最大允许误差：±2dB。

注：以上所列各参数包括了数字电视测试接收机的主要可校准参数的测量范围和最大允许误差，校准时应以被校数字电视测试接收机的技术说明书中所列的技术参数及技术指标为准。

5  校准条件

5.1 环境条件

5.1.1 环境温度：（23±5）℃；

5.1.2 相对湿度：≤80%；

5.1.3 电源要求：(220±11)V、(50±1)Hz；

5.1.4 周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

5.2 测量标准及其他设备

5.2.1 功率计

功率电平测量范围：-70dBm~0dBm（30MHz~3GHz），分辨力：0.01dB，最大允许误差：±0.1dB。

5.2.2 功率分配器

不对称性：≤0.2dB（30MHz~3GHz）。

5.2.3 数字电视测试发射机

射频频率输出范围：30MHz~3GHz，分辨力：10Hz，最大允许误差：±1×10-7；

功率电平输出范围：-80dBm~10dBm，分辨力：0.1dB，最大允许误差：±2dB；

IQ幅度不平衡输出范围：0~5%，分辨力：0.1%，最大允许误差：±0.2%；

IQ正交误差输出范围：0~5°，分辨力：0.1°，最大允许误差：±0.2°；

载噪比设置范围：18~40dB，分辨力：0.1dB，最大允许误差：±2dB。

5.2.4 标准数字电视测试接收机

频率测量范围：30MHz~3GHz，分辨力：10Hz，最大允许误差：±1×10-6；

功率电平测量范围：-70dBm~0dBm，分辨力：0.1dB，最大允许误差：±1dB；

IQ幅度不平衡测量范围：0~5%，分辨力：0.01%，最大允许误差：±0.1%；

IQ正交误差测量范围：0~5°，分辨力：0.01°，最大允许误差：±0.1°；

调制误差比测量范围：18~35dB，分辨力：0.1dB，最大允许误差：±1dB；

载噪比测量范围：18~35dB，分辨力：0.1dB，最大允许误差：±1dB。

6  校准项目和校准方法

数字电视测试接收机校准项目，如表1所示。

表1 校准项目表

| 序号 | 校准项目名称 | 序号 | 校准项目名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 频率偏差 | 5 | 误差矢量幅度 |
| 2 | 功率电平 | 6 | IQ幅度误差 |
| 3 | 频率响应 | 7 | IQ正交误差 |
| 4 | 调制误差比 | 8 | 载噪比 |

6.1 外观及工作正常性检查

6.1.1 数字电视测试接收机应无影响电气性能的机械损伤，其开关、按键、接口等应可靠，旋钮应牢固且调节正常，通电后应能正常工作、显示清晰。具有自检功能的在通电开机后，应能自动完成自检。将检查结果记入附录A表A.1。

6.1.2 校准所用标准器和数字电视测试接收机应按照技术说明书要求进行预热。

6.2 频率偏差

6.2.1 仪器连接见图1。将数字电视测试发射机的输出端与数字电视测试接收机的输入端相连。

数字电视测试发射机

数字电视测试接收机

图1 频率偏差校准连接图

6.2.2 设置数字电视测试发射机的功率电平为-20dBm，制式为DVB-C，调制方式为64QAM，打开数字调制功能，关闭噪声模拟功能和IQ模拟功能。

6.2.3 设置数字电视测试发射机输出频率为f0+F（F为频率偏差标准值，F按照从小到大选取少不少于3个测试点）。

6.2.4 设置数字电视测试接收机的中心频率为f0、制式和调制方式与数字电视测试发射机一致。

6.2.5 打开数字电视测试接收机的频率偏差测量功能，读取数字电视测试接收机的频率偏差测量值记入附录A表A.2，根据式（1）计算频率偏差测量误差，填入附录A表A.2。

ΔF=F−F0                               （1）

式中：

ΔF——频率偏差测量误差（kHz）；

F——数字电视测试接收机的频率偏差测量值（kHz）；

F0——数字电视测试发射机的频率偏差设定值（kHz）。

6.2.6 改变f0，重复6.2.3~6.2.5，直至所有频率点测量完毕”。

6.2.7其他制式和调制方式下的频率偏差校准需参照6.2.2对数字电视测试发射机的频率、功率、制式、调制方式等进行相应设置，然后重复6.2.3~6.2.6。

6.3 功率电平

6.3.1 仪器连接见图2。将数字电视测试发射机的输出端通过功率分配器分别与功率计输入端和数字电视测试接收机的输入端相连。

数字电视测试发射机

功率计

数字电视测试接收机

功率分配器

图2 功率电平校准连接图

6.3.2 设置数字电视测试发射机的制式为DVB-C，调制方式为64QAM，打开数字调制功能，关闭噪声模拟功能和IQ模拟功能。

6.3.3 设置数字电视测试发射机输出频率为474MHz或其他指定频率值。

6.3.4 设置数字电视测试接收机的中心频率、制式和调制方式与数字电视测试发射机一致。

6.3.5 打开数字电视测试接收机的功率电平测量功能，调节数字电视测试发射机输出电平，使功率计的测量值分别为附录A表A.3中的标准值，记录数字电视测试接收机的测量值记入附录A表A.3，根据式（2）计算功率电平测量误差，填入附录A表A.3。

ΔL=L−L0                               （2）

式中：

ΔL——功率电平测量误差（dB）；

L——数字电视测试接收机的功率电平测量值（dBm）；

L0——功率计的功率电平测量值（dBm）。

6.3.6 改变数字电视测试发射机的输出频率，重复6.3.4~6.3.5。

6.3.6其他制式和调制方式下的功率电平校准需参照6.3.2对数字电视测试发射机的频率、功率、制式、调制方式等进行相应设置，然后重复6.3.3~6.3.6。

6.4 频率响应

6.4.1 仪器连接见图2。将数字电视测试发射机的输出端通过功率分配器与功率计输入端和数字电视测试接收机的输入端相连。

6.4.2 设置数字电视测试发射机的功率电平为-20dBm，制式为DVB-C，调制方式为64QAM，打开数字调制功能，关闭噪声模拟功能和IQ模拟功能。

6.4.3 设置数字电视测试发射机输出频率为474MHz或其他指定频率值。

6.4.4 设置数字电视测试接收机的中心频率、制式和调制方式与数字电视测试发射机一致。

6.4.5打开数字电视测试接收机的功率电平测量功能。分别读取功率计和数字电视测试接收机的测量值记入附录A表A.4。

6.4.6改变数字电视测试发射机的输出频率，重复6.4.4~6.4.5。

6.4.7根据式（3）计算频率响应，将计算结果记入附录A表A.4。

δf=Lf−L0+L01−Lf1                               （3）

式中：

δf——频率响应（dB）；

Lf——不同频率下数字电视测试接收机的功率电平测量值（dBm）；

L0——参考频率下数字电视测试接收机的功率电平测量值（dBm）；

L01——参考频率下功率计的功率电平测量值（dBm）；

Lf1——不同频率下功率计的功率电平测量值（dBm）。

6.4.8其他制式和调制方式下的频率响应校准需参照6.4.2对数字电视测试发射机的频率、功率、制式、调制方式等进行相应设置，然后重复6.4.3~6.4.7。

6.5 调制误差比

6.5.1 仪器连接见图3。将数字电视测试发射机的输出端通过功率分配器与标准数字电视测试接收机和被校数字电视测试接收机的输入端相连。

数字电视测试发射机

标准数字电视测试接收机

被校数字电视测试接收机

功率分配器

图3 调制误差比校准连接图

6.5.2 设置数字电视测试发射机输出频率为474MHz或其他指定频率值，功率电平为-20dBm，制式为DVB-C，调制方式为64QAM，打开数字调制功能。

6.5.3 设置标准数字电视测试接收机和被校数字电视测试接收机的中心频率、制式和调制方式与数字电视测试发射机一致。

6.5.4 打开标准数字电视测试接收机和被校数字电视测试接收机的调制误差比测量功能。打开数字电视测试发射机的噪声模拟功能，关闭IQ模拟功能。设置数字电视测试发射机的载噪比使标准数字电视测试接收机的测量值为附录A表A.5中的标准值，读取被校数字电视测试接收机的测量值作为示值记入附录A表A.5.1，根据式（4）计算调制误差比测量误差，填入附录A表A.5.1。

ΔM=M−M0                               （4）

式中：

ΔM——调制误差比测量误差（dB）；

M——被校数字电视测试接收机的调制误差比测量值（dB）；

M0——标准数字电视测试接收机的调制误差比测量值（dB）。

6.5.5关闭数字电视测试发射机的噪声模拟功能，打开IQ模拟功能，按照附录A表A.5.2设置数字电视测试发射机的IQ幅度不平衡和IQ正交误差（可根据实际需求选择其他设定值），读取标准数字电视测试接收机的和被校数字电视测试接收机的测量值分别作为标准值和示值记入附录A表A.5.2，根据式（4）计算调制误差比测量误差，填入附录A表A.5.2。

6.5.6其他制式和调制方式下的调制误差比应校准需参照6.5.2对数字电视测试发射机的频率、功率、制式、调制方式等进行相应设置，然后重复6.5.3~6.5.5。

6.6 误差矢量幅度

6.6.1 仪器连接见图3。将数字电视测试发射机的输出端通过功率分配器与标准数字电视测试接收机和被校数字电视测试接收机的输入端相连。

6.6.2 设置数字电视测试发射机输出频率为474MHz或其他指定频率值，功率电平为-20dBm，制式为DVB-C，调制方式为64QAM，打开数字调制功能。

6.6.3设置标准数字电视测试接收机和被校数字电视测试接收机的中心频率、制式和调制方式与数字电视测试发射机一致。

6.6.4打开标准数字电视测试接收机和被校数字电视测试接收机的误差矢量幅度测量功能。打开数字电视测试发射机的噪声模拟功能，关闭IQ模拟功能。设置数字电视测试发射机的载噪比使标准数字电视测试接收机的测量值为附录A表A.6.1中的标准值，读取被校数字电视测试接收机的测量值作为示值记入附录A表A.6.1，根据式（5）计算误差矢量幅度测量误差，填入附录A表A.6.1。

ΔE=E−E0                               （5）

式中：

ΔE——误差矢量幅度测量误差（%）；

E——被校数字电视测试接收机的误差矢量幅度测量值（%）；

E0——标准数字电视测试接收机的误差矢量幅度测量值（%）。

6.6.5关闭数字电视测试发射机的噪声模拟功能，打开IQ模拟功能，按照附录A表A.6.2设置数值电视测试发射机的IQ幅度不平衡和IQ正交误差（可根据实际需求选择其他设定值），读取标准数字电视测试接收机的和被校数字电视测试接收机的测量值分别作为标准值和示值记入记入附录A表A.6.2，根据式（5）计算误差矢量幅度测量误差，填入附录A表A.6.2。

6.6.6其他制式和调制方式下的误差矢量幅度校准需参照6.6.2对数字电视测试发射机的频率、功率、制式、调制方式等进行相应设置，然后重复6.6.3~6.6.5。

6.7 IQ幅度不平衡

6.7.1 仪器连接见图3。将数字电视测试发射机的输出端通过功率分配器与标准数字电视测试接收机和被校数字电视测试接收机的输入端相连。

6.7.2设置数字电视测试发射机输出频率为474MHz或其他指定频率值，功率电平为-20dBm，制式为DVB-C，调制方式为64QAM，打开数字调制功能。

6.7.3设置标准数字电视测试接收机和被校数字电视测试接收机的中心频率、制式和调制方式与数字电视测试发射机一致。

6.7.4 打开标准数字电视测试接收机和被校数字电视测试接收机的IQ幅度不平衡测量功能。关闭数字电视测试发射机的噪声模拟功能，打开IQ模拟功能。按照附录A表A.7设置数字电视测试发射机的IQ幅度不平衡，并将IQ正交误差设置为0°，读取标准数字电视测试接收机的测量值和被校数字电视测试接收机的测量值分别作为标准值和示值记入附录A表A.7，根据式（6）计算IQ幅度不平衡测量误差，填入附录A表A.7。

ΔA=A−A0                               （6）

式中：

ΔA——IQ幅度不平衡测量误差（%）；

A——被校数字电视测试接收机的IQ幅度不平衡测量值（%）；

A0——标准数字电视测试接收机的IQ幅度不平衡测量值（%）。

6.7.5其他制式和调制方式下的幅度不平衡校准需参照6.7.2对数字电视测试发射机的频率、功率、制式、调制方式等进行相应设置，然后重复6.7.3~6.7.4。

6.8 IQ正交误差

6.8.1仪器连接见图3。将数字电视测试发射机的输出端通过功率分配器与标准数字电视测试接收机和被校数字电视测试接收机的输入端相连。

6.8.2设置数字电视测试发射机输出频率为474MHz或其他指定频率值，功率电平为-20dBm，制式为DVB-C，调制方式为64QAM，打开数字调制功能。

6.8.3设置标准数字电视测试接收机和被校数字电视测试接收机的中心频率、制式和调制方式与数字电视测试发射机一致。

6.8.4 打开标准数字电视测试接收机和被校数字电视测试接收机的IQ正交误差测量功能。关闭数字电视测试发射机的噪声模拟功能，打开IQ模拟功能。按照附录A表A.8设置数字电视测试发射机的IQ正交误差，并将IQ幅度不平衡设置为0%，读取标准数字电视测试接收机的测量值和被校数字电视测试接收机的测量值分别作为标准值和示值记入附录A表A.8，根据式（7）计算正交误差测量误差，填入附录A表A.8。

ΔP=P−P0                               （7）

式中：

ΔP——IQ正交误差测量误差（°）；

P——被校数字电视测试接收机的IQ正交误差测量值（°）；

P0——标准数字电视测试接收机的IQ正交误差测量值（°）。

6.8.5其他制式和调制方式下的正交误差校准需参照6.8.2对数字电视测试发射机的频率、功率、制式、调制方式等进行相应设置，然后重复6.8.3~6.8.4。

6.9 载噪比

6.9.1仪器连接见图3。将数字电视测试发射机的输出端通过功率分配器与标准数字电视测试接收机和被校数字电视测试接收机的输入端相连。

6.9.2 设置数字电视测试发射机输出频率为474MHz或其他指定频率值，功率电平为-20dBm，制式为DVB-C，调制方式为64QAM，打开数字调制功能。

6.9.3设置标准数字电视测试接收机和被校数字电视测试接收机的中心频率、制式和调制方式与数字电视测试发射机一致。

6.9.4 打开标准数字电视测试接收机和被校数字电视测试接收机的载噪比测量功能。打开数字电视测试发射机的噪声模拟功能，关闭IQ模拟功能。设置数字电视测试发射机的载噪比使标准数字电视测试接收机的测量值为附录A表A.9中的标准值，读取被校数字电视测试接收机的测量值作为示值记入附录A表A.9，根据式（8）计算调载噪比测量误差，填入附录A表A.9。

ΔS=S−S0                               （8）

式中：

ΔS——载噪比测量误差（dB）；

S——被校数字电视测试接收机的载噪比测量值（dB）；

S0——标准数字电视测试接收机的载噪比测量值（dB）。

6.9.5其他制式和调制方式下的正交误差校准需参照6.9.2对数字电视测试发射机的频率、功率、制式、调制方式等进行相应设置，然后重复6.9.3~6.9.4。

8  校准结果表达

校准后，出具校准证书。校准证书至少应包含以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m)对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的说明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9  复校时间间隔

复校时间间隔由用户根据使用情况自行确定，一般推荐为1年。

10  附录

附录A  原始记录格式

附录B  校准证书内页格式

附录C  不确定度评定示例（主要项目校准结果）

附录D  MER、EVM失真信号的实现方法

______________________________

附录A

原始记录格式

A.1　外观及工作正常性检查

表A.1  外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观检查 |  |
| 工作正常性检查 |  |

A.2　频率偏差

表A.2  频率偏差

| 制式 | 调制方式 | 中心频率（MHz） | 标准值（kHz） | 示值（kHz） | 误差（kHz） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |  |  |
| DVB-C | … | … | … |  |  |
|  | 16QAM | … | … |  |  |
|  |  | 474 | -300 |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
|  |  |  | 300 |  |  |
|  |  | … | … |  |  |
|  | 64QAM | … | … |  |  |
|  |  | 474 | -300 |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
|  |  |  | 300 |  |  |
|  |  | … | … |  |  |
|  | … | … | … |  |  |
| … | … | … | … |  |  |

A.3　功率电平

表A.3  功率电平

| 制式 | 调制方式 | 中心频率（MHz） | 标准值（dBm） | 示值（dBm） | 误差（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |  |  |
| DVB-C | … | … | … |  |  |
|  | 16QAM | … | … |  |  |
|  |  | 474 | 0.0 |  |  |
|  |  |  | -10.0 |  |  |
|  |  |  | -20.0 |  |  |
|  |  |  | -30.0 |  |  |
|  |  |  | -40.0 |  |  |
|  |  |  | -50.0 |  |  |
|  |  |  | -60.0 |  |  |
|  |  |  | -70.0 |  |  |
|  |  | … | … |  |  |
|  | 64QAM | … | … |  |  |
|  |  | 474 | 0 |  |  |
|  |  |  | -10.0 |  |  |
|  |  |  | -20.0 |  |  |
|  |  |  | -30.0 |  |  |
|  |  |  | -40.0 |  |  |
|  |  |  | -50.0 |  |  |
|  |  |  | -60.0 |  |  |
|  |  |  | -70.0 |  |  |
|  |  | … | … |  |  |
|  | … | … | … |  |  |
| … | … | … | … |  |  |

A.4　频率响应

表A.4  频率响应

| 制式 | 调制方式 | 中心频率（MHz） | 功率计测量值（dBm） | 数字电视测试接收机测量值（dBm） | 频率响应（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … |  |  |  |
| DVB-C | … | … |  |  |  |
|  | 16QAM | … |  |  |  |
|  |  | 474 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  | 64QAM | … |  |  |  |
|  |  | 474 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |

A.5　调制误差比

表A.5.1  调制误差比（噪声）

| 制式 | 调制方式 | 标准值（dB） | 示值（dB） | 误差（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … |  |  |
| DVB-C | … | … |  |  |
|  | 16QAM | 20.0 |  |  |
|  |  | 25.0 |  |  |
|  |  | 30.0 |  |  |
|  |  | 35.0 |  |  |
|  | 64QAM | 20.0 |  |  |
|  |  | 25.0 |  |  |
|  |  | 30.0 |  |  |
|  |  | 35.0 |  |  |
|  |  | … |  |  |
| … | … | … |  |  |

表A.5.2  调制误差比（IQ失真）

| 制式 | 调制方式 | IQ幅度不平衡（%） | IQ正交误差（°） | 标准值（dB） | 示值（dB） | 误差（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .. | … | … | … |  |  |  |
| DVB-C | 16QAM | … | … |  |  |  |
|  |  | 4.0 | 0.0 |  |  |  |
|  |  | 5.0 | 0.0 |  |  |  |
|  |  | 0.0 | 3.0 |  |  |  |
|  |  | 0.0 | 4.0 |  |  |  |
|  |  | 0.0 | 5.0 |  |  |  |
|  | 64QAM | 4.0 | 0.0 |  |  |  |
|  |  | 5.0 | 0.0 |  |  |  |
|  |  | 0.0 | 3.0 |  |  |  |
|  |  | 0.0 | 4.0 |  |  |  |
|  |  | 0.0 | 5.0 |  |  |  |
|  | … | … | … |  |  |  |
| … | … | … | … |  |  |  |

A.6　误差矢量幅度

表A.6.1  误差矢量幅度（噪声）

| 制式 | 调制方式 | 载噪比设定值（dB） | 标准值（%） | 示值（%） | 误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … |  |  |  |
| DVB-C | … | … |  |  |  |
|  | 16QAM | 31.4 |  |  |  |
|  |  | 25.4 |  |  |  |
|  |  | 21.9 |  |  |  |
|  |  | 19.4 |  |  |  |
|  | 64QAM | 30.3 |  |  |  |
|  |  | 24.3 |  |  |  |
|  |  | 20.8 |  |  |  |
|  |  | 18.3 |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |

表A.6.2  误差矢量幅度（IQ失真）

| 制式 | 调制方式 | IQ幅度不平衡（%） | IQ正交误差（°） | 标准值（%） | 示值（%） | 误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |  |  |  |
| DVB-C | … | … | … |  |  |  |
|  | 16QAM | 4.0 | 0.0 |  |  |  |
|  |  | 5.0 | 0.0 |  |  |  |
|  |  | 0.0 | 3.0 |  |  |  |
|  |  | 0.0 | 4.0 |  |  |  |
|  |  | 0.0 | 5.0 |  |  |  |
|  | 64QAM | 4.0 | 0.0 |  |  |  |
|  |  | 5.0 | 0.0 |  |  |  |
|  |  | 0.0 | 3.0 |  |  |  |
|  |  | 0.0 | 4.0 |  |  |  |
|  |  | 0.0 | 5.0 |  |  |  |
|  | … | … | … |  |  |  |
| … | … | … | … |  |  |  |

A.7　IQ幅度不平衡

表A.7  IQ幅度不平衡

| 制式 | 调制方式 | 设定值（%） | 标准值（%） | 示值（%） | 误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … |  |  |  |
| DVB-C | … | … |  |  |  |
|  | 16QAM | 1.0 |  |  |  |
|  |  | 2.0 |  |  |  |
|  |  | 3.0 |  |  |  |
|  |  | 4.0 |  |  |  |
|  |  | 5.0 |  |  |  |
|  | 64QAM | 1.0 |  |  |  |
|  |  | 2.0 |  |  |  |
|  |  | 3.0 |  |  |  |
|  |  | 4.0 |  |  |  |
|  |  | 5.0 |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |

A.8　IQ正交误差

表A8  IQ正交误差

| 制式 | 调制方式 | 设定值（°） | 标准值（°） | 示值（°） | 误差（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … |  |  |  |
| DVB-C | … | … |  |  |  |
|  | 16QAM | 1.0 |  |  |  |
|  |  | 2.0 |  |  |  |
|  |  | 3.0 |  |  |  |
|  |  | 4.0 |  |  |  |
|  |  | 5.0 |  |  |  |
|  | 64QAM | 1.0 |  |  |  |
|  |  | 2.0 |  |  |  |
|  |  | 3.0 |  |  |  |
|  |  | 4.0 |  |  |  |
|  |  | 5.0 |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |

A.9　载噪比

表A.9  载噪比

| 制式 | 调制方式 | 设定值（dB） | 标准值（dB） | 示值（dB） | 误差（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … |  |  |  |
| DVB-C | … | … |  |  |  |
|  | 16QAM | 20.0 |  |  |  |
|  |  | 25.0 |  |  |  |
|  |  | 30.0 |  |  |  |
|  |  | 35.0 |  |  |  |
|  | 64QAM | 20.0 |  |  |  |
|  |  | 25.0 |  |  |  |
|  |  | 30.0 |  |  |  |
|  |  | 35.0 |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |

____________________________

附录B

校准证书内页格式

B.1　外观及工作正常性检查

表B.1  外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观检查 |  |
| 工作正常性检查 |  |

B.2　频率偏差

表B.2  频率偏差

| 制式 | 调制方式 | 中心频率（MHz） | 标准值（kHz） | 示值（kHz） | 误差（kHz） | 扩展不确定度U（kHz） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |  |  |  |
| DVB-C | … | … | … |  |  |  |
|  | 16QAM | … | … |  |  |  |
|  |  | 474 | -300 |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |
|  |  |  | 300 |  |  |  |
|  |  | … | … |  |  |  |
|  | 64QAM | … | … |  |  |  |
|  |  | 474 | -300 |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |
|  |  |  | 300 |  |  |  |
|  |  | … | … |  |  |  |
|  | … | … | … |  |  |  |
| … | … | … | … |  |  |  |

B.3　功率电平

表B.3  功率电平

| 制式 | 调制方式 | 中心频率（MHz） | 标准值（dBm） | 示值（dBm） | 误差（dB） | 扩展不确定度U（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |  |  |  |
| DVB-C | … | … | … |  |  |  |
|  | 16QAM | … | … |  |  |  |
|  |  | 474 | 0.0 |  |  |  |
|  |  |  | -10.0 |  |  |  |
|  |  |  | -20.0 |  |  |  |
|  |  |  | -30.0 |  |  |  |
|  |  |  | -40.0 |  |  |  |
|  |  |  | -50.0 |  |  |  |
|  |  |  | -60.0 |  |  |  |
|  |  |  | -70.0 |  |  |  |
|  |  | … | … |  |  |  |
|  | 64QAM | … | … |  |  |  |
|  |  | 474 | 0.0 |  |  |  |
|  |  |  | -10.0 |  |  |  |
|  |  |  | -20.0 |  |  |  |
|  |  |  | -30.0 |  |  |  |
|  |  |  | -40.0 |  |  |  |
|  |  |  | -50.0 |  |  |  |
|  |  |  | -60.0 |  |  |  |
|  |  |  | -70.0 |  |  |  |
|  |  | … | … |  |  |  |
|  | … | … | … |  |  |  |
| … | … | … | … |  |  |  |

B.4　频率响应

表B.4  频率响应

| 制式 | 调制方式 | 中心频率（MHz） | 频率响应（dB） | 扩展不确定度U（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … |  |  |
| DVB-C | … | … |  |  |
|  | 16QAM | … |  |  |
|  |  | 474 | 0.0（ref） | / |
|  |  | … |  |  |
|  | 64QAM | … |  |  |
|  |  | 474 | 0.0（ref） | / |
|  |  | … |  |  |
|  | … | … |  |  |
| … | … | … |  |  |

B.5　调制误差比

表B.5.1  调制误差比（噪声）

| 制式 | 调制方式 | 标准值（dB） | 示值（dB） | 误差（dB） | 扩展不确定度U（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … |  |  |  |
| DVB-C | … | … |  |  |  |
|  | 16QAM | 20.0 |  |  |  |
|  |  | 25.0 |  |  |  |
|  |  | 30.0 |  |  |  |
|  |  | 35.0 |  |  |  |
|  | 64QAM | 20.0 |  |  |  |
|  |  | 25.0 |  |  |  |
|  |  | 30.0 |  |  |  |
|  |  | 35.0 |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |

表B.5.2  调制误差比（IQ失真）

| 调制方式 |  | IQ幅度不平衡（%） | IQ正交误差（°） | 标准值（dB） | 示值（dB） | 误差（dB） | 扩展不确定度U（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制式 | … | … | … |  |  |  |  |
| DVB-C | … | … | … |  |  |  |  |
|  | 16QAM | 4.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  | 5.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0 | 3.0 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0 | 4.0 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0 | 5.0 |  |  |  |  |
|  | 64QAM | 4.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  | 5.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0 | 3.0 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0 | 4.0 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0 | 5.0 |  |  |  |  |
|  | … | … | … |  |  |  |  |
| … | … | … | … |  |  |  |  |

B.6　误差矢量幅度

表B.6.1  误差矢量幅度（噪声）

| 制式 | 调制方式 | 标准值（%） | 示值（%） | 误差（%） | 扩展不确定度U（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … |  |  |  |  |
| DVB-C | … |  |  |  |  |
|  | 16QAM |  |  |  |  |
|  | 64QAM |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

表B.6.2  误差矢量幅度（IQ失真）

| 制式 | 调制方式 | IQ幅度不平衡（%） | IQ正交误差（°） | 标准值（%） | 示值（%） | 误差（%） | 扩展不确定度U（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |  |  |  |  |
| DVB-C | … | … | … |  |  |  |  |
|  | 16QAM | 4.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  | 5.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0 | 3.0 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0 | 4.0 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0 | 5.0 |  |  |  |  |
|  | 64QAM | 4.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  | 5.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0 | 3.0 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0 | 4.0 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0 | 5.0 |  |  |  |  |
|  | … | … | … |  |  |  |  |
| … | … | … | … |  |  |  |  |

B.7　IQ幅度不平衡

表B.7  IQ幅度不平衡

| 制式 | 调制方式 | 标准值（%） | 示值（%） | 误差（%） | 扩展不确定度U（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … |  |  |  |  |
| DVB-C | … |  |  |  |  |
|  | 16QAM |  |  |  |  |
|  | 64QAM |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

B.8　IQ正交误差

表B.8  IQ正交误差

| 制式 | 调制方式 | 标准值（°） | 示值（°） | 误差（°） | 扩展不确定度U（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … |  |  |  |  |
| DVB-C | … |  |  |  |  |
|  | 16QAM |  |  |  |  |
|  | 64QAM |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

B.9　载噪比

表B.9  载噪比

| 制式 | 调制方式 | 标准值（dB） | 示值（dB） | 误差（dB） | 扩展不确定度U（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … |  |  |  |
| DVB-C | … | … |  |  |  |
|  | 16QAM | 20.0 |  |  |  |
|  |  | 25.0 |  |  |  |
|  |  | 30.0 |  |  |  |
|  |  | 35.0 |  |  |  |
|  | 64QAM | 20.0 |  |  |  |
|  |  | 25.0 |  |  |  |
|  |  | 30.0 |  |  |  |
|  |  | 35.0 |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |

____________________________

附录C

测量不确定度评定示例

C.1  频率偏差结果不确定度的评定

C.1.1  测量模型

Δf=Δf0                                 (C.1)

式中：

Δf ——数字电视测试接收机频率偏差测量值，kHz；

Δf0——数字电视测试发射机频率偏差设定值，kHz。

C.1.2  不确定度来源

a) 数字电视测试发射机输出频率不准引入的标准不确定度；

b) 测量重复性引入的标准不确定度。

C.1.3  标准不确定度评定

C.1.3.1数字电视测试发射机输出频率不准引入的标准不确定度。

数字电视测试发射机输出频率的最大允许误差为±1×10-7，按均匀分布，k=3，标准不确定度分量。

C.1.3.2 系统测量重复性引入的标准不确定度分量。

系统测量重复性引入的标准不确定度分量用多次测量的实验标准差评估，选择中心频率为474MHz，标准频偏为0kHz测量点考查重复性，测量结果如表C.1所示。

表C.1 频率偏差的测量重复性数据

| 测量点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 实验标准差s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.041 | 0.042 | 0.040 | 0.041 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 0.008233 |

注：单位：kHz。

则系统测量重复性引入的标准不确定度为：

C.1.4  合成标准不确定度

各标准不确定度分量间不相关，则：

C.1.5  扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度：

C.2  功率电平结果不确定度的评定

C.2.1  测量模型

L=L0                                 (C.2)

式中：

L——数字电视测试接收机功率电平测量值，dBm；

L0——功率计功率电平测量值，dBm。

C.2.2  不确定度来源

a) 功率计测量不准引入的标准不确定度；

b) 功率计分辨力引入的标准不确定度；

c) 功率分配器不对称性引入的标准不确定度；

d) 测量重复性引入的标准不确定度。

C.2.3  标准不确定度评定

C.2.3.1功率计测量不准引入的标准不确定度。

功率计的最大允许误差为±0.1dB，按均匀分布，k=3，标准不确定度分量。

C.2.3.2功率计分辨力引入的标准不确定度。

功率计的分辨力为±0.01dB，按均匀分布，k=3，标准不确定度分量。

C.2.3.3功率分配器不对称性引入的标准不确定度。

功率分配器不对称性为≤0.2dB，按均匀分布，k=3，标准不确定度分量。

C.2.3.4 系统测量重复性引入的标准不确定度分量。

系统测量重复性引入的标准不确定度分量用多次测量的实验标准差评估，选择0dBm测量点考查重复性，测量结果如表C.2所示。

表C.2 功率电平的测量重复性数据

| 测量点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 实验标准差s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | 0.05164 |

注：单位：dBm。

则系统测量重复性引入的标准不确定度为：

C.2.4  合成标准不确定度

各标准不确定度分量间不相关，则：

C.2.5  扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度：

C.3  调制误差比结果不确定度的评定

C.3.1  测量模型

M=M0                                 (C.3)

式中：

M——被校数字电视测试接收机调制误差比测量值，dB；

M0——标准数字电视测试接收机调制误差比测量值，dB。

C.3.2  不确定度来源

a) 标准数字电视测试接收机测量不准引入的标准不确定度；

b) 标准数字电视测试接收机分辨力引入的标准不确定度；

c) 测量重复性引入的标准不确定度。

C.3.3  标准不确定度评定

C.3.3.1 标准数字电视测试接收机测量不准引入的标准不确定度。

标准数字电视测试接收机调制误差比测量的最大允许误差为±1dB，按均匀分布，k=3，标准不确定度分量。

C.3.3.2标准数字电视测试接收机分辨力引入的标准不确定度。

标准数字电视测试接收机调制误差比测量分辨力为0.1dB，按均匀分布，k=3，标准不确定度分量。

C.3.3.3 系统测量重复性引入的标准不确定度分量。

系统测量重复性引入的标准不确定度分量用多次测量的实验标准差评估，选择30dB测量点考查重复性，测量结果如表C.3所示。

表C.3 调制误差比的测量重复性数据

| 测量点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 实验标准差s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.5 | 29.5 | 29.6 | 29.5 | 29.7 | 29.7 | 29.6 | 0.08756 |

注：单位：dB。

则系统测量重复性引入的标准不确定度为：

C.3.4  合成标准不确定度

各标准不确定度分量间不相关，则：

C.3.5  扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度：

C.4  IQ正交误差结果不确定度的评定

C.4.1  测量模型

(C.4)

式中：

P——被校数字电视测试接收机IQ正交误差测量值，°；

P0——标准数字电视测试接收机IQ正交误差测量值，°。

C.4.2  不确定度来源

a) 标准数字电视测试接收机测量不准引入的标准不确定度 ；

b) 标准数字电视测试接收机分辨力引入的标准不确定度 ；

c) 测量重复性引入的标准不确定度。

C.4.3  标准不确定度评定

C.4.3.1标准数字电视测试接收机测量不准引入的标准不确定度。

标准数字电视测试接收机IQ正交误差测量的最大允许误差为±0.1°，按均匀分布，k=3，标准不确定度分量。

C.4.3.2标准数字电视测试接收机分辨力引入的标准不确定度。

标准数字电视测试接收机IQ正交误差测量分辨力为0.01°，按均匀分布，k=3，标准不确定度分量。

C.4.3.3 系统测量重复性引入的标准不确定度分量。

系统测量重复性引入的标准不确定度分量用多次测量的实验标准差评估，选择2°测量点考查重复性，测量结果如表C.4所示。

表C.4 IQ正交误差的测量重复性数据

| 测量点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 实验标准差s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2.03 | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 2.01 | 2.03 | 2.00 | 2.00 | 2.02 | 2.02 | 0.0 |

注：单位：°。

则系统测量重复性引入的标准不确定度为：

C.4.4  合成标准不确定度

各标准不确定度分量间不相关，则：

C.4.5  扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度：

附录D

MER、EVM失真信号的实现方法

调制误差比（MER）用来描述数字调制信号质量的综合参数，定义为：理想的符号矢量大小的平方和除以符号误差矢量大小的平方和，用dB表示。

(D.1)

式中：

——调制误差比（dB）；

和——理想符号矢量I分量和Q分量的大小；

和——符号误差矢量I分量和Q分量的大小；

——一次测量总的取样数据个数。

载噪比（SNR），用于表征射频传输过程中噪声扰动造成数字调制信号调制质量的恶化。定义为：信号平均功率与噪声平均功率之比，以dB表示。

(D.2)

式中：

——载噪比（dB）；

和——理想符号矢量I分量和Q分量的大小；

和——实际接收数据的中心（平均值）坐标到理想接收数据点j的偏移；

——一次测量总的取样数据个数。

如果只存在高斯噪声一种损伤，实际接收数据的中心（平均值）坐标与理想接收数据点应为同一个点，即MER≈SNR。

如果仅考虑IQ幅度不平衡和IQ正交误差，不考虑噪声等其他因素的影响，那么MER可以由公式（D.3）和公式（D.4）计算。

（D.3）

（D.4）

式中：

——调制误差比（电压比形式）；

——调制误差比（dB）；

——IQ正交误差（°）；

——IQ幅度增益（比值形式）。

可以看出，如果想得到MER失真的测试信号，可以通过数字电视测试发射机的噪声模拟功能和IQ模拟功能两种方法实现。在关闭IQ模拟功能，通过设置载噪比（SNR）实现MER失真时，调制误差比（MER）理论值等于载噪比（SNR）的设定值；在关闭噪声模拟功能，通过设置IQ幅度不平衡和正交误差两个参数实现MER失真时，调制误差比（MER）理论值可以通过式（D.3）和式（D.4）计算得出。

误差矢量幅度（EVM）是分析调制信号质量的综合参数，定义为：矢量误差的平方和除以星座图最外面位置矢量的大小，用%表示。

（D.5）

式中：

——误差矢量幅度（%）；

和——符号误差矢量I分量和Q分量的大小；

——一次测量总的取样数据个数；

——星座图最外面位置矢量的大小。

对公式（D.1）和式（D.5）进行推导可有得到

（D.6）

式中：

——误差矢量幅度（电压比形式）；

——调制误差比（电压比形式）；

——峰值与平均值电压的比值（电压比形式）；

几种常用的QAM调制的V值见表D.1

表D.1常用的QAM调制的值

| QAM格式 | 峰值到平均值的电压比V |
| --- | --- |
| 4 | 1.000 |
| 16 | 1.342 |
| 32 | 1.304 |
| 64 | 1.527 |
| 128 | 1.440 |
| 256 | 1.627 |

通过MER值和V值即可计算出EVM理论值。

综上，可以通过数字电视测试发射机的噪声模拟功能和IQ模拟功能实现MER和EVM的失真信号，对数字电视测试接收机进行校准。

注：公式（D.4）引自《电子学报》2012年第3期的《五种失真因素综合作用下的EVM》，作者周峰, 张睿,高攸刚等。