中华人民共和国工业和信息化部

电子计量技术规范

JJF(电子)0073─2021

汽车电点火干扰模拟器校准规范

Calibration Specification of Automotive Spark Jamming Simulators

（报批稿）

2021-××-××发布                    2021-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

汽车电点火干扰模拟器

校准规范

Calibration Specification of

Automotive Spark Jamming Simulators

JJF(电子)0073─2021

归  口 单 位：中国电子技术标准化研究院

主要起草单位：广州广电计量检测股份有限公司

河南广电计量检测有限公司

参加起草单位：陆军工程大学

苏州泰思特电子科技有限公司

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

张  辉（广州广电计量检测股份有限公司）

李文兴（广州广电计量检测股份有限公司）

潘  乔（广州广电计量检测股份有限公司）

魏  亮（河南广电计量检测有限公司）

参加起草人：

王  川（陆军工程大学）

朱镇杰（广州广电计量检测股份有限公司）

胡小军（苏州泰思特电子科技有限公司）

目录

引  言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  概述	1

4  计量特性	1

4.1  放电电压	1

4.2  频率输出	1

4.3  直流输出电压	2

5  校准条件	2

5.1  环境条件	2

5.2  测量标准及其它设备	2

6  校准项目和校准方法	2

6.1  外观及工作正常性检查	2

6.2  放电电压	3

6.3  频率输出	3

6.4  直流输出电压	4

7  校准结果	4

8  复校时间间隔	5

附录A 原始记录格式	6

附录B 校准证书内页格式	8

附录C 测量不确定度评定示例	10

# 引  言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范为首次发布。

- 汽车电点火干扰模拟器校准规范

# 1  范围

本规范适用于放电电压(10~20)kV、放电频率(12~200)Hz的汽车电点火干扰模拟器的校准。

# 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 19056-2012汽车行驶记录仪。

注：凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3  概述

汽车电点火干扰模拟器（以下简称模拟器）可模拟汽车在怠速、加速、减速过程中电火花的干扰特性，用于出租车计价器、汽车行驶记录仪、导航仪等车载电子设备抗干扰性能的测试。由单片机控制产生频率信号输出到点火模块，点火模块控制点火线圈产生高压脉冲，在放电针处形成频率可调、火花间隙可调且电压相对稳定的电火花，电火花的频率值由数码管显示。模拟器的原理如下图1所示。

图1 汽车电点火干扰模拟器原理图

# 4  计量特性

## 4.1  放电电压

电压范围：(10~20)kV，(12~200)Hz。

## 4.2  频率输出

频率范围：(12~200)Hz；

最大允许误差：±0.1%。

## 4.3  直流输出电压

电压范围：(1~48)V；

最大允许误差：±2.5%。

注：以上范围及指标不适用于合格性判定，仅供参考。

# 5  校准条件

## 5.1  环境条件

5.1.1  环境温度：15℃~35℃。

5.1.2  环境相对湿度：≤80%。

5.1.3  供电电源：电压(220±11)V，频率 (50±1)Hz。

5.1.4  其他：周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

## 5.2  测量标准及其它设备

5.2.1  数字示波器

频带宽度：≥100MHz。

直流增益最大允许误差：±1.5%。

5.2.2  高压探头

频带宽度：≥25MHz。

衰减比：1000:1；最大输入电压大于20kV。

最大允许误差：±3%。

5.2.3  频率计

频率范围：10Hz~200Hz。

相对频率偏差：±1×10-5。

5.2.4  直流电压表

电压范围：(0.1~50)V。

最大允许误差：±0.5%。

# 6  校准项目和校准方法

## 6.1  外观及工作正常性检查

被校模拟器外观应完好，放电电极间距在(1~1.5)cm可调，按键调节及频率显示正常。检查结果记录于附录A表A.1中。

## 6.2  放电电压

6.2.1  校准前应确保模拟器、示波器接地良好，放电开关处于关闭状态，校准过程中注意人身安全并做好安全防护。

6.2.2  打开模拟器的上机盖，参考放电电极下刻度尺，确认或调节放电电极间距为1cm~1.5cm。如图2所示，将高压探头正、负端分别接至模拟器放电电极的正、负极，高压探头输出端接至示波器。

+

被校模拟器

-

高压探头

示波器

图2 放电电压校准示意图

6.2.3  设置放电频率为12Hz，直流输出电压设定为额定值，打开放电开关，调节示波器设置，使放电波置于屏幕中央并占据60%~80%屏幕高度，读取脉冲峰值即为放电电压值，并记录于附录A表A.2中。

6.2.4  改变放电频率，按上述步骤测量其他放电频率值的放电电压，所选频率应包含低、中、高频率点，将各放电频率点的放电电压测量结果记录于附录A表A.2中。

## 6.3  频率输出

6.3.1  频率输出校准时放电开关处于关闭状态，如图3所示，将模拟器频率输出端接至频率计输入端。

频率输出

频率计

被校模拟器

图3 频率输出校准示意图

6.3.2  设置频率值为12Hz，保持放电开关处于关闭状态，读取频率计的频率示值，记录于附录A表A.3中。

6.3.3  改变频率输出值，按上述步骤测量其他频率输出值，所选频率应包含低、中、高频率点，将各频率输出的示值记录于附录A表A.3中。

6.3.4  用下式（1）计算频率输出值的相对频率偏差：

（1）

式中：

△——频率输出的相对频率偏差；

FX——频率输出的标称值，Hz；

F0——频率输出的标准值，Hz。

## 6.4  直流输出电压

6.4.1  如图4所示，将模拟器直流输出电压接至直流电压表的输入端，调节输出电压值为标称电压值，读取直流电压表的示值即为直流输出电压的标准值，记录于附录A表A.4中。

+

直流电压表

-

+

被校模拟器

-

图4 直流输出电压校准示意图

6.4.2  用下式（2）计算直流输出电压的示值误差：

（2）

式中：

△——直流输出电压示值误差；

UX——直流输出电压的标称值，V；

U0——直流输出电压标准值，V 。

# 7  校准结果

- 校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包含以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校准对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的说明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 8  复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

______________________________

# 附录A

# 原始记录格式

A.1 外观及工作正常性检查

表A.1 外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观检查 |  |
| 工作正常性检查 |  |

A.2 放电电压

表A.2 放电电压

| 放电电极间距： cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标称范围kV | 放电频率Hz | 标准值kV | 扩展不确定度U (k=2) |
| 10~20 | 12 |  |  |
| 10~20 | 50 |  |  |
| 10~20 | 100 |  |  |
| 10~20 | 150 |  |  |
| 10~20 | 200 |  |  |

A.3 频率输出

表A.3 频率输出

| 标称值Hz | 标准值Hz | 相对频率偏差 | 扩展不确定度U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 100 |  |  |  |
| 150 |  |  |  |
| 200 |  |  |  |

A.4直流输出电压

表A.4 直流输出电压

| 标称值V | 标准值V | 示值误差V | 扩展不确定度U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 36 |  |  |  |
| 48 |  |  |  |

# 附录B

# 校准证书内页格式

B.1 外观及工作正常性检查

表B.1 外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观检查 |  |
| 工作正常性检查 |  |

B.2 放电电压

表B.2 放电电压

| 放电电极间距： cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标称范围kV | 放电频率Hz | 标准值kV | 扩展不确定度U (k=2) |
| 10~20 | 12 |  |  |
| 10~20 | 50 |  |  |
| 10~20 | 100 |  |  |
| 10~20 | 150 |  |  |
| 10~20 | 200 |  |  |

B.3 频率输出

表B.3 频率输出

| 标称值Hz | 标准值Hz | 相对频率偏差 | 扩展不确定度U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 100 |  |  |  |
| 150 |  |  |  |
| 200 |  |  |  |

B.4直流输出电压

表B.4 直流输出电压

| 标称值V | 标准值V | 示值误差V | 扩展不确定度U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 36 |  |  |  |
| 48 |  |  |  |

# 附录C

# 测量不确定度评定示例

C.1  放电电压测量结果不确定度评定

C.1.1 测量模型

用示波器、高压探头测量模拟器放电电压的测量模型为：

UX=U0+δP+δR                         （C.1）

式中：

UX——放电电压峰值，kV；

U0——示波器示值，kV；

δP——高压探头误差，kV；

δR——示值分辨力误差，kV。

C.1.2 不确定度来源

不确定度来源主要有示波器最大允差、高压探头最大允差、示值分辨力误差、测量重复性引入的不确定度分量。

C.1.3 标准不确定度评定

C.1.3.1 示波器最大允差引入的不确定度分量u1

示波器电压测量最大允许误差为±1.5%，按均匀分布，取k=3，则不确定度分量u1=1.5%/3=0.87%。

C.1.3.2 高压探头最大允差引入的不确定度分量u2

高压探头最大允许误差为±3%，按均匀分布，取k=3，则不确定度分量u1=3%/3=1.73%。

C.1.3.3 示值分辨力引入的不确定度分量u3

示波器电压测量时分辨力为0.1kV，半区间a=0.05kV，按均匀分布，取k=3，则不确定度分量u2=0.05kV/3=0.029kV，相对于脉冲峰值10kV不确定度分量u2=0.29%。

C.1.3.3 测量重复性引入的标准不确定度分量uA

对模拟器放电电压进行重复性测量，结果如下表(kV)：

| 测量序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 | 13.7 | 13.5 | 13.8 | 13.5 | 13.6 |
| 测量序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量结果 | 13.6 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.9 |
| 平均值xn | 13.68 |  | 标准差s | 0.148 |  |

则测量重复性引入的不确定度分量uA=s=10i=1(xi−x)2(n−1)=0.148kV。相对不确定度分量uA=1.08%。

由于测量重复性包含了人员读数时因分辨力引入的误差，因此由分辨力引入的不确定度分量u3和测量重复性引入的不确定度分量uA取大者。

C.1.4 合成标准不确定度

C.1.4.1主要不确定度汇总表

| 不确定度来源(ui) | ai(%) | ki | ui(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 示波器最大允差，u1 | 1.5 | 3 | 0.87 |
| 高压探头最大允差，u2 | 3 | 3 | 1.73 |
| 示值分辨力，u3 | 0.5 | 3 | 0.29 |
| 测量重复性，uA | 1.08 | 1 | 1.08 |

C.1.4.2合成不确定度计算

以上各项不确定度分量相互独立不相关，合成标准不确定度为：Error: Reference source not found=2.22%。

C.1.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：Urel=kuc=4.5%，k=2。

C.2  放电频率测量结果不确定度评定

C.2.1 测量模型

用频率计测量模拟器放电频率的测量模型为：

FX=F0+δR                         （C.2）

式中：

FX——放电频率的标称值，Hz；

F0——放电频率实测值，Hz；

δR——示值分辨力误差，Hz。。

C.2.2 不确定度来源

不确定度来源主要有：频率计准确度、示值分辨力、测量重复性引入的不确定度分量等。

C.2.3 标准不确定度评定

C.2.3.1频率计准确度引入的不确定度分量u1

频率计相对频率偏差为1×10-5，按均匀分布，取k=3，则不确定度分量u1=1×10-5/3=5.8×10-6。

C.2.3.2频率示值分辨力引入的不确定度分量u2

频率计频率示值可显示10位，示值分辨力引入的不确定度分量可忽略。

C.2.3.3 测量重复性引入的标准不确定度分量uA

对模拟器输出频率@200Hz进行重复性测量，结果如下表（Hz）：

| 测量序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 | 199.98 | 199.97 | 199.98 | 199.98 | 199.96 |
| 测量序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量结果 | 199.98 | 199.99 | 199.98 | 199.97 | 199.98 |
| 平均值xn | 199.977 |  | 标准差s | 0.0082 |  |

则测量重复性引入的不确定度分量uA=s=10i=1(xi−xa)2(n−1)=0.0082Hz，相对不确定度分量uA=4.1×10-5。

由于测量重复性包含了人员读数时因分辨力引入的误差，因此由分辨力引入的不确定度分量u3和测量重复性引入的不确定度分量uA取大者。

C.2.4 合成标准不确定度

C.2.4.1主要不确定度汇总表

| 不确定度来源(ui) | ai | ki | ui |
| --- | --- | --- | --- |
| 频率计准确度，u1 | 1×10-5 | 3 | 5.8×10-6 |
| 示值分辨力，u2 | 忽略 | 3 | 忽略 |
| 测量重复性，uA | 4.1×10-5 | 1 | 4.1×10-5 |

C.2.4.2  合成不确定度计算

以上各项不确定度分量相互独立不相关，合成标准不确定度为： Error: Reference source not found=Error: Reference source not found4.2×10-5。

C.2.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：Urel=kuc=8.4×10-5，k=2。