中华人民共和国工业和信息化部

机械计量技术规范

JJF（机械）1070-2021

氧化锌避雷器直流参数测试仪

校准规范

（报批稿）

Specification of Calibration for MOA DC Parameter Tester

2021-XX-XX发布

2021-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

氧化锌避雷器直流参数

测试仪校准规范

Specification of Calibration

for MOA DC Parameter Tester

JJF(机械) 1070—2021

归 口 单 位： 中国机械工业联合会

起 草 单 位： 甘肃电器科学研究院

机械工业第二十九计量测试中心站（天水）

本规范委托中国机械工业联合会负责解释

本规范主要起草人：

[甘肃电器科学研究院］

[机械工业第二十九计量测试中心站（天水）］

参加起草人：

[甘肃电器科学研究院］

目  录

引   言	II

1	范围	1

2	引用文件	1

3	术语和计量单位	1

4	概述	1

5	计量特性	1

5.1直流参考电压示值误差	1

5.2泄露电流示值误差	2

5.3安全性能	2

6	校准条件	2

7	测量标准要求	2

7.1计量标准器	2

7.2辅助设备	3

8	校准项目	3

9	校准方法	3

9.1外观检查	3

9.2安全性能	3

9.3直流参考电压示值误差校准	4

9.4泄漏电流示值误差校准	4

10	校准结果表达	4

11	复校时间间隔	5

附录A	6

附录B	7

附录C	8

- 引   言

本规范依据国家计量技术规范JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本校准规范为新制订。

氧化锌避雷器直流参数测试仪校准规范

- 范围

本规范适用于电压不高于30kV，泄漏电流不高于1000uA的氧化锌避雷器直流参数测试仪的校准。

- 引用文件

DL474.5—92现场绝缘试验实施导则—避雷器试验。

- 术语和计量单位

3.1直流参考电压（DC voltage reference）

1000uA参考电压和0.75倍该电压下的泄漏电流反映的是特性曲线拐点的位置，也是确定避雷器特性的两个重要参数。通过这两个参数可以直接反映出避雷器是否老化和受潮。单位：kV。

3.2泄露电流（Leak current）

正常工作电压时流过避雷器的电流，单位：uA。

- 概述

氧化锌避雷器直流参数测试仪是专门用于检测30kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷。该仪器将直流高压电源、测量和控制系统组成，是电力系统以及氧化锌避雷器生产厂现场试验必不可少的设备。

氧化锌避雷器直流参数测试仪主要由高压单元、测量单元、试验组件等部分组成。直流高压单元由逆变频率较高的高效逆变电路构成，采用自动控制对1mA电流和0.75倍直流参考电压进行精密闭环调整，从而获得稳定的1mA电流时的直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄露电流。

- 计量特性

5.1直流参考电压示值误差

直流参考电压示值误差可按下式计算:

| ΔU= Ux-U0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| γU =(Ux-U0)/ U0×100% |  |  | (１) |  |
| 式中： | ΔU— | 输出直流参考电压的示值误差（kV） |  |  |
|  | γＵ— | 输出直流参考电压示值相对误差（%） |  |  |
|  | Uｘ— | 被检直流高压发生器输出电压的示值（kV） |  |  |
|  | U０— | 标准分压器的实际值（kV） |  |  |
| 最大允许误差一般不超过1% |  |  |  |  |

5.2泄露电流示值误差

电流示值误差可按下式计算:

| ΔI=Ix－I0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| γI=(Ix－I0)/ I0×100% |  |  | (2) |  |
| 式中： | ΔI— | 输出直流电流的示值误差，mA |  |  |
|  | γI— | 输出直流电流示值相对误差，% |  |  |
|  | Ix— | 被检测试仪输出电流的示值，mA |  |  |
|  | I0— | 标准电流表的实际值mA |  |  |
| 最大允许误差一般不超过1% |  |  |  |  |

5.3安全性能

5.3.1绝缘电阻

用1000V兆欧表测量测试仪的电源输入端与机壳及地之间的绝缘电阻，绝缘电阻应不小于50MΩ。

5.3.2工频耐压

采用工频220 V供电的氧化锌避雷器直流参数测试仪，电源输入端对机壳及地应能承受2 kV、50 Hz正弦波电压历时1 min，无闪络或击穿现象

- 校准条件

校准时的环境条件应满足以下要求：

a)环境温度：+10℃～+35℃

b)相对湿度：≤80%；

c)电源电压：220V±22V。

- 测量标准要求

7.1计量标准器

校准时使用的标准装置应能直接测量氧化锌避雷器直流参数测试仪的直流参考电压、泄漏电流值，计量标准器指标见表1。由标准装置示值最大允许误差引入的测量不确定度不应超过被校氧化锌避雷器直流参数测试仪的最大允许误差的 1/3。

表1 计量标准器

| 名称 | 测量范围 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 标准直流分压器 （配数字电压表） | 电压：（1～50）kV | 准确度等级优于0.2级 |
| 微安表 | 电流：（1～1000）uA | 准确度等级优于0.2级 |

7.2辅助设备

安全性能测试的辅助设备见表2。

表2 辅助设备

| 序号 | 名称 | 测量范围 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电阻表 | 1000V，电阻≥50MΩ | 准确度等级优于10级 |
| 2 | 耐压测试仪 | （1～5000）V | 准确度等级优于3级 |

- 校准项目

氧化锌避雷器直流参数测试仪的校准项目按表3中的规定

表3校准项目

| 校准项目 | 需要校准项目 |
| --- | --- |
| 外观 | + |
| 绝缘电阻 | － |
| 绝缘强度 | － |
| 直流参考电压示值误差 | + |
| 泄漏电流示值误差 | + |
| 注: 表中“+”表示需校准项目，“－”表示首次校准需增加的项目或适用时 |  |

- 校准方法

9.1外观检查

氧化锌避雷器直流参数测试仪外观应完好，测试仪铭牌上应标明：产品名称、型号、制造厂名、出厂日期、出厂编号、准确度等级、额定电压等信息。测试仪应有专用接地端子，且有明显接地标识。对于使用中的氧化锌避雷器直流参数测试仪，不允许有影响计量性能和操作安全的外观缺陷。

9.2安全性能

9.2.1绝缘电阻

- 用1000V兆欧表测量氧化锌避雷器直流参数测试仪的电源输入端与机壳及地之间的绝缘电阻，绝缘电阻不小于50MΩ。

9.2.2工频耐压

在氧化锌避雷器直流参数测试仪的电源输入端与机壳及地之间施加2kV、50Hz正弦波电压，历时1分钟，不会出现击穿现象。

9.3直流参考电压示值误差校准

按图1所示，将氧化锌避雷器直流参数测试仪的输出端与标准分压器的高压端连接，启动被校仪器，当电流为1mA时，仪器自动记录此时的电压值，同时读取标准分压器的实际电压值。选取不同电压等级的试品为被校氧化锌避雷器直流参数测试仪提供不同的输出电压，校准点大于5个试验点。

- 图1直流参考电压示值误差校准线路图

9.4泄漏电流示值误差校准

按图2所示，在避雷器下端接数字多用表。启动被校仪器，测量氧化锌避雷器0.75倍直流参考电压下的泄露电流，同时读取被检仪器电流示值及数字多用表的电流实际值。

一般选取输出电流1mA电流值作为测试点。

- 图2泄露电流示值误差校准线路图

- 校准结果表达

经校准的氧化锌避雷器直流参数测试仪，发给校准证书或校准报告，加盖校准印章。校准结果应在校准证书（报告）上反映。校准证书（报告）应至少包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

- 复校时间间隔

氧化锌避雷器直流参数测试仪的复校时间间隔建议为1年，由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录 A

校准原始记录格式

证书编号：__________________

送校单位______________________________样品编号_______________________________

名称：__________________型号规格___________________出厂编号：_________________

制造厂：___________________________ 校准依据：_________________________________

标准器名称：_______________设备编号：__________________校准地点：_______________

环境温度：___________________℃，湿度：____________________％RH

一、外观、显示能力及通电检查：

二、直流电压示值误差：

| 显示值（kV） | 实测值（kV） | 误差（%） |
| --- | --- | --- |

三、  直流电流示值误差：

| 显示值（uA） | 实测值（uA） | 误差（%） |
| --- | --- | --- |

四、绝缘电阻：_________________________________________________________________

五、绝缘强度：_________________________________________________________________

校准结果不确定度：____________________________________________________________

校准员：               核验员：              校准日期：  年   月   日

附录 B                                        证书编号：_______

校准证书格式

送校单位______________________________样品编号_______________________________

名称：__________________型号规格___________________出厂编号：_________________

制造厂：___________________________ 校准依据：_________________________________

标准器名称：_______________设备编号：__________________校准地点：_______________

环境温度：___________________℃，湿度：____________________％RH

一、外观、显示能力及通电检查：

二、直流电压示值误差：

| 显示值（kV） | 实测值（kV） | 误差（%） |
| --- | --- | --- |

三、  直流电流示值误差：

| 显示值（uA） | 实测值（uA） | 误差（%） |
| --- | --- | --- |

四、绝缘电阻：_________________________________________________________________

五、绝缘强度：_________________________________________________________________

校准结果不确定度：____________________________________________________________

校准员：               核验员：            校准日期：  年   月   日

附录 C

氧化锌避雷器参数测试仪测量不确定度评定

1.	概述

测量过程，将校准装置与氧化锌避雷器直流参数测试仪按规定接线方式连接，氧化锌避雷器直流参数测试仪持续升压，用校准装置读取实际电压，将氧化锌避雷器直流参数测试仪输出的电压值与校准装置的标准电压值之差作为校准误差。

以校准HTYB-2H氧化锌避雷器参数测试仪为例，测量结果不确定度分量主要来源。

1.1电压部分：

1）由示值分散性引入的不确定度分量u1；

2）标准装置引入的不确定度分量u2；

2.数学模型

| △U=UX－UN |  |
| --- | --- |
| 式中： | UX—被校电压测量值 |
|  | UN—标准电压测量值 |

3.A类不确定度评定

A类不确定度评定不确定度分量u1，校准电压20kV为例。

| 序号 | 电压（kV） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 示值（kV） | 标准值（kV） |
| 1 | 20.0 | 20.13 |
| 2 |  | 20.12 |
| 3 |  | 20.11 |
| 4 |  | 20.17 |
| 5 |  | 20.16 |
| 6 |  | 20.13 |
| 7 |  | 20.12 |
| 8 |  | 20.11 |
| 9 |  | 20.17 |
| 10 |  | 20.16 |
| 平均值 | 20.140 |  |
| 标准偏差S（x） | 2.4×10-2 |  |

4.B类不缺度的评定

4.1电压部分：

标准装置引入的不确定度分量u2。由于标准装置电压示值最大允许误差误差为±0.2%，按均匀分布考虑，则由标准器引入的不确定度分量为：

u2=0.2%×20kV/√3=2.3×10-2kV

5.合成不确定度

u1=2.4×10-2kV

u2=2.3×10-2kV

合成标准确定度：

电压部分：u=3.3×10-2kV

6.扩展不确定度

电压部分：Urel=3.3×10-2kV×2=6.6×10-1kV   （k=2）