工信部行业计量技术规范

JJF（机械）1060—2021

机动车便携式排放测试系统

校准规范

Calibration specification for PEMS

2021—XX—XX发布

20XX—XX—XX实施

中国机械工业联合会 发布

机动车便携式排放测试系统校准规范

Calibration specification for PEMS

JJF (机械)1060—2021

本规范经中国机械工业联合会于20**年**月**日批准，并自20**年**月*日起施行。

归 口 单  位：中国机械工业联合会

负责起草单位：襄阳达安汽车检测中心有限公司

本规范条文由中国机械工业联合会负责解释

本规范主要起草人：

李  昕（襄阳达安汽车检测中心有限公司）                                叶仁根（襄阳达安汽车检测中心有限公司）

参加起草人：

刘  茹（襄阳达安汽车检测中心有限公司）

涂远扬（襄阳达安汽车检测中心有限公司）

张远军（襄阳达安汽车检测中心有限公司）

贾莹莹（襄阳达安汽车检测中心有限公司）

刘宏刚（襄阳达安汽车检测中心有限公司）

兰燕飞（襄阳达安汽车检测中心有限公司）

孙逸飞（襄阳达安汽车检测中心有限公司）

目   录

1  范围	1

2  引用文献	1

3  概述	1

4 计量特性	1

4.1 气体分析仪	1

4.2 PN测量分析仪	2

4.3 车辆速度	2

4.4 定位性能	2

5 校准条件	3

5.1 环境条件	3

5.2标准装置	3

6 校准项目及方法	3

6.1气体分析仪校准	3

6.1.1外观检查及标准气体准备	3

6.1.2气体分析仪准确度	3

6.1.3 气体分析仪重复性	4

6.1.4 NOX转化器的转换效率检查	4

6.1.5 零点漂移和量距点漂移检查	6

6.2 PN测量分析仪校准	6

6.2.1系统效率校准	6

6.2.2线性度校准	7

6.3 车辆速度校准	9

6.4 定位性能校准	10

7 校准结果的表述	10

8 复校时间间隔	11

附录A测量不确定度分析	12

附录B校准证书或校准报告内容	24

引    言

本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》等编制。

本规范为首次发布。

机动车便携式排放测试系统校准规范

1  范围

本规范适用于新制造、使用中和维修后机动车便携式排放测试系统(PEMS)的校准（其它类似设备可参照本规范进行校准）。

2  引用文献

GB18352.6-2016  轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）

JJF1059.1-2012   测量不确定度评定与表示

JJF1071-2010     国家计量校准规范编写规则

JJF1094-2002     测量仪器特性评定

JJG 688-2015     汽车排放气体测试仪检定规程

JJG1001-2011    通用计量术语及定义

使用本规范时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3  概述

机动车便携式排放测试系统(PEMS) 是集气体分析仪、PN测量分析仪、全球卫星GPS/北斗定位系统、小型气象站、排气质量流量计于一体的测试系统，可以对行驶中车辆排放的CO、CO2、THC、NOx、颗粒物数量PN（个/cm3）、车速、排气流量、环境条件等进行连续检测，实现车辆在实际使用条件下的排放测试。

4 计量特性

4.1 气体分析仪

4.1.1 气体分析仪应有唯一性的识别标识，各部件操作灵活，显示清晰，不应有影响校准的缺陷。

4.1.2准确度：各组份分析单元读数与基准值之间的偏差，不超过读数的±2%，或       ±0.3%FS，取其中较大者。（浓度小于155ppm时，测量误差不超过±2%FS）。

4.1.3 重复性：定义为一个给定校准或量距气的10次测量标准差，如果量程大于等于155ppm（或ppmC），不超过0.4%FS；如果量程小于155ppm（或ppmC1），不超过0.8%FS；

4.1.4 NOX转换器的转换效率应不低于95%（如果使用NDUV分析仪同时测量NO和NO2，不需要考虑此项目）。

4.1.5 零点漂移和量距点漂移：要求见表1

表1分析仪零点和量距点漂移

| 污染物 | 零点漂移 | 量距点漂移 |
| --- | --- | --- |
| CO2 | ≤1000ppm/4h | 4小时漂移量≤读数的2%或≤1000ppm，取其中较大者 |
| CO | ≤50ppm/4h | 4小时漂移量≤读数的2%或≤50ppm，取其中较大者 |
| THC | ≤10ppmC/4h | 4小时漂移量≤读数的2%或≤10ppmC，取其中较大者 |
| NOX | ≤5ppm/4h | 4小时漂移量≤读数的2%或≤5ppm，取其中较大者 |

4.2 PN测量分析仪

4.2.1 系统效率E(dp)：同时测量动力学直径为dp的单分散性气溶胶且将测量结果均修正至相同温度和压力时，PN分析系统的测量值与标准粒子计数器或静电计指示的颗粒物数量浓度之比，要求见表2

表2 PN分析系统的效率要求

| 粒径dp/nm | 23 | 30 | 50 | 70 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PN测量分析仪E（dp） | 0.2∽0.6 | 0.3∽1.2 | 0.6∽1.3 | 0.7∽1.3 | 0.7∽1.3 | 0.5∽2.0 |

4.2.2 线性度：各校准点示值误差不超过±10%、斜率0.90~1.10、标准估计误差(SEE)≤10%FS、判定系数r2≥0.95。

4.3 车辆速度

车辆速度示值误差：±1.0km/h。

4.4 定位性能

4.4.1 经纬度偏差: 0.0001゜

4.4.2 海拔高度示值误差: ±30m。

注：上述技术要求仅供参考

5 校准条件

5.1 环境条件

环境温度：20℃～30℃

相对湿度：≤85%RH

5.2标准装置

表3 标准装置及要求

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准气体 | 浓度值与标称浓度值的偏差在±1%以内 |
| 2 | 气体分割器 | 分割后的浓度值与标称浓度值的偏差在1%以内 |
| 3 | 卫星导航信号模拟器 | 伪距误差：±5mm，伪距率误差：±1mm/s |
| 4 | 颗粒计数器校准装置 | 颗粒浓度校准范围（50~10000000）个/cm3, 颗粒浓度测量不确定度优于3.5%（k=2) |

6 校准项目及方法

6.1气体分析仪校准

6.1.1外观检查及标准气体准备

在确认没有影响校准计量特性的因素后，校准方可进行。根据气体分析仪的量程准备好以下组份、各种浓度的标准气体（包括纯气体和混合气体）：

6.1.1.1纯气体：纯氮气，纯合成空气；

6.1.1.2混合气体：C3H8和纯合成空气，CO和纯氮气，CO2和纯氮气，NO和纯氮气(其中NO2含量不超过NO含量的5%)，NO2和纯氮气（公差±2%）（如适用）。

6.1.2气体分析仪准确度

6.1.2.1 选定某组份气体的一个常用量程，先后通入零气和量距气体，待示值稳定后记录气体分析仪显示的浓度值；

6.1.2.2 在量程内，使用气体分割器产生不少于10个标定点，并尽可能等距分布，待示值稳定后记录各点显示浓度值和理论浓度值；

6.1.2.3 再次通入零气体和量距气体，待示值稳定后记录气体分析仪显示浓度值，并与6.1.2.1记录值相比较，如前后两次测得结果相差小于2%，测量结果才被认为有效。

6.1.2.4 按公式（6.1）计算各校准点的示值误差。

δi=xi−x0ix0i×100%                        (6.1)

式中： k=3—第u3=0.00053=校准点示值误差，%；

xi—第U=2×0.017=0.034g校准点分析仪显示浓度值，%或ppm；

x0i—第i校准点理论浓度值，%或ppm。

6.1.2.5对各组份分析单元的每个常用量程，用浓度为量程80%～95%的标准气体按照6.1.2.1~6.1.2.4过程分别进行校准。

6.1.3 气体分析仪重复性

6.1.3.1 开启气泵,通入零气,调整好分析仪的零位；

6.1.3.2 选定某组份气体的一个常用量程，通入量距气体，待示值稳定后记录分析仪示值，开启气泵，排出分析仪中的量距气至分析仪回复零位；

6.1.3.3 重复6.1.3.2步骤10次。按公式（6.2）、（6.3）计算重复性：

sA=1n−1i=1nCi−C2                     (6.2)

式中    SA—重复性（以实验标准偏差表示），ppm；

Ci—第U=2×0.017=0.034g次通入量距气时的示值，ppm；

C—10次测量值的算术平均值，ppm；

n—通气的次数，n=10。

sa=sACFS×100%                         (6.3)

式中    Sa—重复性（以相对实验标准偏差表示），%；

CFS—分析单元量程，ppm；

6.1.3.4 对各组份分析单元的每个常用量程，用浓度为量程80%～95%的标准气体按照6.1.3.1~6.1.3.3过程分别进行校准。

6.1.4 NOX转化器的转换效率检查

6.1.4.1 在最常用的量程下，按制造商的技术要求标定CLD（NOx转化器，其结构如图1），标定时使用零气体和量距气体（量距气体的NO含量应约为使用量程的80%，混合气体中NO2浓度应低于NO浓度的5%）。NOx分析仪开关置于NO位置，使量距气体不通过转化器。记录指示浓度；

6.1.4.2 将氧气或合成空气连续地加入气流中，以稀释量距气体，直到指示的浓度值约比给出的标定浓度低10%。记录此指示浓度（a）。在这一过程中，臭氧发生器不起作用；

6.1.4.3 使臭氧发生器起作用以产生足够的臭氧，将NO浓度降低至6.1.4.1给出的标定浓度的20%（最低为10%）。记录此指示浓度（b）；

6.1.4.4 然后将NOX分析仪开关置于NOX位置，使混合气体（包括NO、NO2、O2和N2）通过转化器。记录此指示浓度（c）；

6.1.4.5 使臭氧发生器不起作用。使6.1.4.4所述的混合气通过转化器进入检测器，记录此指示浓度（d）；

图1 NOx转化器装置简图

6.1.4.6 使臭氧发生器不起作用，氧气或合成空气的气流也被切断，分析仪置于NO模式，此时分析仪的NOx读数应比6.1.4.1中给出的数值大，但不大于5%。按公式（6.4）计算出NOx转换效率。

μ=1+c−da−b×100%                       (6.4)

式中a、b、c、d是6.1.4.2~6.1.4.5步骤中记录的浓度值，ppm。

6.1.5 零点漂移和量距点漂移检查

6.1.5.1分析仪预热完成后启动气泵，通入零气，调整好零位后将气泵关闭，记录各分析单元示值；

6.1.5.2 分析仪继续运行，每隔2h记录一次数据，4h共记录次3次示值。按公式(6.5)计算各分析单元在每个记录点的漂移量。取第2、3记录点中偏离第1记录点的最大值为零点漂移结果。

Δ=Ci0−C0                           (6.5)

式中：Δ—零点漂移量，ppm；

—零点漂移第i记录点示值，ppm；

C0—第1记录点示值，ppm。

61.5.3 选定某组份气体的一个常用量程，打开气泵通入量距气体，调整分析仪的示值，使其与量距气的标称值一致。关闭气泵，待示值稳定后记录相应示值；

6.1.5.4 分析仪继续运行，每隔2h记录一次数据，4h共记录次3次示值。按公式(6.6)计算各分析单元在每个记录点的漂移量。取第2、3记录点中偏离量距气浓度的最大值为量距点漂移结果。

Δ=Ci−Cspan                           (6.6)

式中：Δ—量距点漂移量，ppm；

Ci—第i记录点示值，ppm；

Cspan—量距气的标称值，ppm。

6.2 PN测量分析仪校准

6.2.1系统效率校准

6.2.1.1将PN测量分析仪取样管连接到颗粒计数器校准装置样气输出口，通入经过高效过滤器(对不小于0.1μm颗粒的过滤效率优于99.99%)的洁净空气，将PN测量分析仪和静电计（或经静电计标定过的标准粒子计数器）连续运行30min以上，待示值稳定后将静电计和PN测量分析仪同时置零。

6.2.1.2 调整颗粒发生器，使其产生碳烟形态颗粒物的粒径大小为23nm，在其浓度测量范围内选择3个浓度点，每个浓度点测3次，被校PN测量分析仪和静电计（或经静电计标定过的标准粒子计数器）同时采集样气，待示值稳定后分别记录显示的浓度值，用式（6.7）计算该粒径下的系统效率：

Edp=19i=13j=13XijYij                         (6.7)

式中：—在某一粒径下PN测量分析仪的系统效率，%；

Xij—PN测量分析仪在第i浓度点第j次的测量值，个/cm3；

Yij—静电计（或经静电计标定过的标准粒子计数器）在第i浓度点第j次的测量值，个/cm3；

6.2.1.3调整颗粒发生器，使其产生碳烟形态颗粒物粒径大小分别为30nm、 50nm、70nm、100nm、200nm，重复6.2.1.2步骤，计算不同粒径下的系统效率。

6.2.2线性度校准

6.2.2.1根据6.2.1的校准结果，选取系统效率接近100%的粒径做线性度校准；

6.2.2.2 在PN测量分析仪颗粒浓度测量范围内至少选择8个均布点，最大浓度应是PN测量分析仪允许的最大浓度。

6.2.2.3 调整颗粒计数器校准装置发生的颗粒物浓度到第一个校准浓度点，待示值稳定后分别记录PN测量分析仪和静电计（或经静电计标定过的标准粒子计数器）显示的浓度值，重复三次，根据公式（6.8）（6.9）计算三次平均值；

xi=13j=13xij                          (6.8)

yi=13j=13yij                          (6.9)

式中：xi—静电计（或经静电计标定过的标准粒子计数器）在第i浓度点3次测量平均值，个/cm3；

yi—被校粒子计数器在第i浓度点3次测量平均值，个/cm3；

xij—静电计（或经静电计标定过的标准粒子计数器）在第i浓度点第j次的测量值，个/cm3；

—被校粒子计数器在第i浓度点第j次的测量值，个/cm3；

6.2.2.4重复6.2.2.3步骤，直到完成所有校准浓度点，用公式（6.10）计算各校准点的示值误差：

Δi=yi−xixi×100%                      （6.10）

6.2.2.5用6.2.2.3和6.2.2.4得到的两组数据求取线性回归方程（6.11）：

y=a1x+a0                        （6.11）

式中：—PN测量分析仪的测量值，个/cm3；                                    —静电计（或经静电计标定过的标准粒子计数器）的测量值，个/cm3；

—线性回归方程的斜率；

a0—线性回归方程的截距；

用公式（6.12）计算标准估计偏差（SEE）：

SEE=i=1na1xi+a0−xi2n−2                      （6.12）

式中： n—在被校粒子计数器量程中选取的校准点总数；

xi—静电计（或经静电计标定过的标准粒子计数器）第i校准点的测量 值，个/cm3；

—线性回归方程的斜率；

a0—线性回归方程的截距；

通过两组数据的皮尔森积矩相关系数的平方（r2 ）计算响应线性度。r按公式（6.13）计算：

r=1n−1i=1nxi−μXyi−μYσXσY                         (6.13)

式中：n—在粒子计数器量程中选取的校准点总数；

xi、yi—静电计（或经静电计标定过的标准粒子计数器）与被校粒子计数器第i点的测量值，个/cm3；

μx、μy—静电计（或经静电计标定过的标准粒子计数器）与被校粒子计数器所有校准点测量值的平均值，个/cm3；

σx、σy—静电计（或经静电计标定过的标准粒子计数器）与被校粒子计数器所有校准点测量值的标准偏差，个/cm3。

6.3 车辆速度校准

6.3.1启动卫星导航信号模拟器，设定不少于四颗卫星数的模拟信号，在PEMS的车辆速度测量范围内设定6个速度点（推荐5km/h 、20km/h 、60 km/ h 、120km/h, 180km/h 、300km/h）亦可根据送校单位要求增加速度点，依次选择每个速度点开始匀速运行。

6.3.2将PEMS的测速GPS天线放置于模拟信号辐射范围内，启动PEMS，待工作正常后，记录其速度显示值，每个校准点重复测量3次；

6.3.3重复6.3.2步骤，直到完成所有速度点的校准，按公式（6.15）计算示值误差Δvi：

（6.14）

（6.15）

式中： —校准点数；

n—第校准点的校准次数；

j—第校准点校准次序数；

—PEMS在第校准点第j次校准时的车速示值，km/h；

—PEMS在第校准点3次车速测量示值的算术平均值，km/h；                   —PEMS在第校准点的车速示值误差，km/h；

—卫星导航信号模拟器在第校准点的车速示值，km/h。

6.4 定位性能校准

6.4.1 启动卫星导航信号模拟器，设定不少于四颗卫星数的模拟信号，设定相应的经度、纬度及海拔高度开始运行。

6.4.2 将被校PEMS天线放置于模拟信号辐射范围内，待定位成功且稳定后，记录其经度、纬度及海拔高度Hi示值。按公式（6.16）、（6.17）、（6.18）计算定位误差、 ΔHi：

ΔXi=Xi−X0i                      （6.16）

ΔYi=Yi−Y0i                       （6.17）

ΔHi=Hi−H0i                         （6.18）

式中： —校准点数；

—被校PEMS在第校准点显示经度，°；

—被校PEMS在第校准点显示纬度，°；

Hi—被校PEMS在第校准点的海拔高度示值，m；

—被PEMS在第校准点的经度示值误差，°；

—被校PEMS在第校准点的纬度示值误差，°；

ΔHi—被校PEMS在第校准点的海拔高度示值误差，m；

—第校准点标准经度，°；

—第校准点标准纬度，°。

H0i—第校准点标准海拔高度，m；

6.4.3 选择3-5个不同经纬度及海拔高度的测试场景(应包括高原地区)，重复以上步骤。

7 校准结果的表述

经校准的机动车便携式排放测试系统（PEMS），出具校准证书或校准报告。注明校准项目，校准用测量标准的溯源性及有效性说明，测量不确定度等（详见附录A）。

8 复校时间间隔

由使用者自主决定，建议复校准时间间隔为1年。

附  录A  测量不确定度分析

A.1．CO2分析仪测量不确定度分析

分析仪的校准是标准气体通过气体分割器完成。以量程20.00vol%为例。

A类评定：

在重复性条件下，用国家标准物质中心气体标准物质（CO2浓度为15.80 vol %）在分析仪上进行十次气体浓度测量，其结果为：

表A.1 CO2分析仪重复性测量数据表           （单位：vol%）

| 15.85 | 15.81 | 15.86 | 15.83 | 15.82 | 15.78 | 15.79 | 15.81 | 15.83 | 15.82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

s1=i=110(Ci−C)29=0.025vol%

校准中进行一次线性化检查，则相对不确定度：

u1r=0.02515.80×100%=0.155%

B类评定：

①标准气体浓度误差引起的不确定度

标准气体经气体分割器分割得到的标准气体浓度偏差在1%内，应服从均匀分布，故：

u2r=1%3=0.578%

②分析仪分辨率引起的不确定度

在该量程上，CO2分析仪的分辨率为0.01%，其量化误差是一区间半宽为0.005%的矩形分布，有：

u3=0.005%vol3=0.00289%vol，

故：                u3r=0.00289%vol15.80%vol=0.0183%

由重复性引入的不确定度分量大于由分辨力引入的不确定度分量，因此可以不考虑分辨力引入的不确定度。

以上各项互不相关，且灵敏系数均为1。列出表A.2：

表A.2 测量不确定度一览表

| 符号 | 来源 | 类型 | 不确定度 | 灵敏系数 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1r | 测量重复性 | A | 0.155% | 1 | 0.155% |
| u2r | 标准气体浓度不确定度 | B | 0.578% | 1 | 0.578% |

合成相对标准不确定度：

ucrel=u1r2+u2r2=0.60%

取置信因子k=2，得相对扩展不确定度为：

Urel=2×0.60%=1.2%

结论：上述分析及计算得到CO2分析仪测量的相对扩展不确定度为：Urel=1.2%（k=2）。

A.2．CO分析仪测量不确定度分析

分析仪的校准是标准气体通过气体分割器完成。以量程为10.00vol%为例。

A类评定：

在重复性条件下，用国家标准物质中心气体标准物质（CO浓度为0.399vol%）在分析仪上进行十次气体浓度测量，其结果为：

表A.3 CO分析仪重复性测量数据表           （单位：vol%)

| 0.397 | 0.398 | 0.395 | 0.396 | 0.400 | 0.396 | 0.398 | 0.395 | 0.394 | 0.393 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

s1=i=110(Ci−C)29=0.0021vol%

校准中进行一次线性化检查，则相对不确定度：

u1r=0.00210.399×100%=0.529%

B类评定：

①标准气体浓度误差引起的不确定度

标准气体经气体分割器分割得到的标准气体浓度偏差在1%内，应服从均匀分布，故：

u2r=1%3=0.578%

②分析仪分辨率引起的不确定度

在该量程上，CO分析仪的分辨率为0.001%，其量化误差是一区间半宽为0.0005vol%的矩形分布，有：

u3=0.00053=0.000289%

故：

u3r=0.0002890.399=0.0724%

由重复性引入的不确定度分量大于由分辨力引入的不确定度分量，因此可以不考虑分辨力引入的不确定度。

以上各项互不相关，且灵敏系数均为1。列出表A.4：

表A.4 测量不确定度一览表

| 符号 | 来源 | 类型 | 不确定度 | 灵敏系数 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1r | 测量重复性 | A | 0.529% | 1 | 0.529% |
| u2r | 标准气体浓度不确定度 | B | 0.578% | 1 | 0.578% |

合成相对标准不确定度：

ucrel=u1r2+u2r2=0.78%

取置信因子k=2，得相对扩展不确定度为：

Urel=2×0.78%=1.6%。

结论：上述分析及计算得到CO分析仪测量的相对扩展不确定度为：Urel=1.6%（k=2）。

A.3．THC分析仪测量不确定度分析

分析仪的校准是标准气体通过气体分割器完成。以量程为1000ppmC为例。

A类评定：

在重复性条件下，用国家标准物质中心气体标准物质（THC浓度为913.5ppmC）在分析仪上进行十次气体浓度测量，其结果为:

表A.5 THC分析仪重复性测量数据表              （单位：ppmC)

| 912.1 | 912.5 | 911.8 | 912.5 | 912.7 | 912.9 | 912.5 | 913.3 | 911.6 | 911.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

s1=i=110(Ci−C)29=0.598ppmC

校准中进行一次线性化检查，则相对不确定度：

u1r=0.598913.5×100%=0.066%

B类评定：

①标准气体浓度误差引起的不确定度

标准气体经气体分割器分割得到的标准气体浓度偏差在1%内，应服从均匀分布，故：

u2r=1%3=0.578%

②分析仪分辨率引起的不确定度

在该量程上THC分析仪的分辨率为0.1ppmC，其量化误差是一区间半宽为0.05ppmC的矩形分布，有：

u3=0.053=0.0289ppmC

故：

u3r=0.0289913.5=0.003%

由重复性引入的不确定度分量大于由分辨力引入的不确定度分量，因此可以不考虑分辨力引入的不确定度。

以上各项互不相关，且灵敏系数均为1。列出表A.6：

表A.6 测量不确定度一览表

| 符号 | 来源 | 类型 | 不确定度 | 灵敏系数 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1r | 测量重复性 | A | 0.066% | 1 | 0.066% |
| u2r | 标准气体浓度不确定度 | B | 0.578% | 1 | 0.578% |

合成相对标准不确定度：

ucrel=u1r2+u2r2=0.59%

取置信因子k=2，得相对扩展不确定度为：

Urel=2×0.59%=1.2%

结论：上述分析及计算得到THC分析仪测量的相对扩展不确定度为：Urel=1.2%（k=2）。

A.4．NOx分析仪测量不确定度分析

分析仪的标定是标准气体通过气体分割器完成。以量程为3000ppm为例。

A类评定：

在重复性条件下，用国家标准物质中心气体标准物质（NOx浓度为1000ppm）在分析仪上进行十次气体浓度测量，其结果为:

表A.7 NOX分析仪重复性测量数据表                 （单位：ppm)

| 999.5 | 1001.5 | 1002.3 | 1000.6 | 1000.9 | 1001.3 | 1001.8 | 1002.5 | 999.8 | 1001.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

s1=i=110(Ci−C)29=0.979ppm

校准中进行一次线性化检查，则相对不确定度：

u1r=0.9791000×100%=0.098%

B类评定：

①标准气体浓度误差引起的不确定度

标准气体经气体分割器分割得到的标准气体浓度偏差在1%内，应服从均匀分布，故：

u2r=1%3=0.578%

②分析仪分辨率引起的不确定度

在该量程上NOx分析仪的分辨率为0.1ppm，其量化误差是一区间半宽为0.05ppm的矩形分布，有：

u3=0.053=0.0289ppm

故：

u3r=0.02891000=0.003%

由重复性引入的不确定度分量大于由分辨力引入的不确定度分量，因此可以不考虑分辨力引入的不确定度。

以上各项互不相关，且灵敏系数均为1。列出表A.8：

表A.8测量不确定度一览表

| 符号 | 来源 | 类型 | 不确定度 | 灵敏系数 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1r | 测量重复性 | A | 0.098% | 1 | 0.098% |
| u2r | 标准气体浓度不确定度 | B | 0.578% | 1 | 0.578% |

合成相对标准不确定度：

ucr=u1r2+u2r2=0.59%

取置信因子k=2，得相对扩展不确定度为：

Urel =2×0.59%=1.2%

结论：上述分析及计算得到NOx分析仪测量的相对扩展不确定度为：Urel =1.2%（k=2）。

A.5．PN测量分析仪测量不确定度分析

PN测量分析仪的校准是用颗粒计数器校准装置完成的。校准装置发出指定粒径、指定浓度的样气，被校PN测量分析仪和静电计（或经静电计标定过的标准粒子计数器）同时对样气颗粒浓度进行测量，比较二者的示值，以粒径为100nm，浓度70000个/cm3为例。

A类评定：

在重复性条件下，用被校PN测量分析仪进行十次颗粒物浓度测量，其结果为：

表A.9PN测量分析仪重复性测量数据表               （单位：个/cm3）

| 70212 | 68779 | 69652 | 70424 | 72304 | 71627 | 70649 | 72918 | 73367 | 72553 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

s1=i=110(Ci−C)29=1527个/cm3

校准中每个浓度点做3次，则相对不确定度：

u1r=15273×72553×100%=1.22%

B类评定：

颗粒计数器校准装置引入的不确定度

颗粒计数器校准装置的总体精度是±3.5%，服从均匀分布，故：

u2r=3.5%3=2.02%

以上各项互不相关，且灵敏系数均为1。列出表A.10：

表A.10 测量不确定度一览表

| 符号 | 来源 | 类型 | 不确定度 | 灵敏系数 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1r | 测量重复性 | A | 1.22% | 1 | 1.22% |
| u2r | 标准气体浓度不确定度 | B | 2.02% | 1 | 2.02% |

合成相对标准不确定度：

ucrel=u1r2+u2r2=2.36%

取置信因子k=2，得相对扩展不确定度为：

Urel=2×2.36%=4.8%

结论：上述分析及计算得到PN测量分析仪颗粒物农地测量的相对扩展不确定度为：Urel=4.8%（k=2）。

A.6车辆速度测量不确定度分析

车辆速度的校准是卫星导航信号模拟器完成的。模拟器发出固定的速度信号，记录PEMS显示的车速值，比较二者的示值。

A类评定：

由PEMS速度测量重复性引入的标准不确定度分量

分别对6个速度点进行10次独立、等精度测量，测量结果如表A.11。

表A.11 各校准点速度重复性测量数据表           （单位：km/h）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.01 | 5.02 | 5.00 | 5.03 | 4.99 | 5.01 | 4.98 | 5.00 | 4.99 | 5.00 | 0.015 |
| 19.98 | 20.00 | 19.99 | 19.98 | 20.00 | 20.02 | 19.98 | 20.03 | 19.97 | 20.02 | 0.021 |
| 59.97 | 60.00 | 59.98 | 59.97 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 0.029 |
| 120.01 | 119.99 | 119.98 | 119.97 | 120.02 | 120.03 | 119.96 | 120.03 | 119.97 | 120.04 | 0.029 |
| 179.98 | 179.95 | 179.91 | 180.01 | 180.02 | 179.97 | 179.96 | 180.05 | 180.06 | 179.94 | 0.049 |
| 299.98 | 299.95 | 300.03 | 299.92 | 300.05 | 299.97 | 299.93 | 299.98 | 300.01 | 300.05 | 0.047 |

由表A.6可知，180km/h校准点单次测量的实验标准差最大：

（其中n=10）

在实际测量中，重复条件下测量3次，以3次测量结果的算术平均值为测量结果，其标准不确定度分量为：

uv1=0.049kmh3=0.028kmh

B类评定：

本测量主要有两项标准不确定度分量，即由标准装置引入的标准不确定度分量和PEMS引入的标准不确定度分量，其他的不确定度来源可忽略不计。

①标准装置引入的标准不确定度分量

根据卫星导航信号模拟器的技术指标，卫星导航信号模拟器伪距率的允许误差为    ±1mm/s（0.0036km/h）,服从均匀分布，其标准不确定度分量为：

②PEMS数显量化误差引入的标准不确定度分量

一般PEMS车辆速度测量的分辨力为0.01km/h，服从均匀分布，其标准不确定度分量为：

uv2=0.01kmh23=0.0029kmh

由重复性引入的标准不确定度分量大于由分辨力引入的标准不确定度分量，因此可以不考虑分辨力引入的标准不确定度分量。 则

uvi=uv1=0.028kmh

根据车速度示值误差数学模型，

合成标准不确定度

以上各项互不相关，且灵敏系数均为1。列出表A.12：

表A.12 测量不确定度一览表

| 符号 | 来源 | 类型 | 不确定度 | 灵敏系数 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量重复性 | A | 0.028km/h | 1 | 0.028km/h |
|  | 卫星导航信号模拟器速度输出不确定度 | B | 0.002km/h | 1 | 0.002km/h |

合成相对标准不确定度：

取置信因子k=2, 其扩展不确定度为：

结论：上述分析及计算得到车辆速度示值误差测量结果的扩展不确定度为：

U=0.06km/h，k=2

附录B

- 校准证书或校准报告内容

- 标题，如“校准证书”或“校准报告”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如不在实验室内进行校准）；

- 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页的标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性的应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对抽样程序进行说明；

- 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及测量不确定度的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。