中华人民共和国工业和信息化部

电子计量技术规范

JJF(电子) 0061─ 2021

半导体直流参数验证件校准规范

- Calibration Specification of Semiconductor

- DC parameters Verification Device

××××-××-××发布               ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

JJF(电子)0061─2021

半导体直流参数验证件

校准规范

- Calibration Specification of Semiconductor DC parameters Verification Device

归  口 单 位：中国电子技术标准化研究院

主要起草单位：中国电子技术标准化研究院

参加起草单位：北京科通继电器总厂有限公司

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

张  珊（中国电子技术标准化研究院）

刘  冲（中国电子技术标准化研究院）

李  洁（中国电子技术标准化研究院）

阚劲松（中国电子技术标准化研究院）

参加起草人：

曹玉峰（北京科通继电器总厂有限公司）

目录

1  范围	1

2  概述	1

3  计量特性	1

3.1  直流参数量值	1

3.1.1二极管直流参数	1

3.1.2双极型晶体管直流参数	1

3.1.3场效应晶体管直流参数	2

3.1.4绝缘栅双极晶体管直流参数	2

3.2  短期稳定性	3

4  校准条件	3

4.1  环境条件	3

4.2  测量标准	3

5  校准项目和校准方法	7

5.1  外观及工作正常性检查	7

5.2  校准方法	7

5.2.1  直流参数量值	7

5.2.2  短期稳定性	10

6  校准结果表达	10

7  复校时间间隔	11

附录A	12

附录B	15

附录C测量不确定度评定示例	18

引言

本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范为首次发布。

半导体直流参数验证件校准规范

1  范围

本规范适用于施加偏置电压0.1V～3kV、偏置电流≤30A、偏置（脉冲）电流≤500A，准确度在0.5%～10%的二极管、双极晶体管、场效应晶体管、绝缘栅双极晶体管等半导体直流参数验证件的直流参数的校准。

2  概述

半导体直流参数验证件，是通过老化、筛选等流程挑选出来的半导体器件或模拟器件，其导电性介于导电体与绝缘体之间，是利用半导体材料特殊电特性来完成特定参数验证的电子元器件，可用来产生、控制、接收、变换、放大信号和进行能量转换。

3  计量特性

3.1  直流参数量值

3.1.1二极管直流参数

a）击穿电压VR

电压范围：30V~3kV，电流范围：10μA～10mA，最大允许误差：±（3～10）%。

b）反向漏电流IR

电流范围：10μA～10mA，电压范围：30V~3kV，最大允许误差：±（3～10）%。

c）正向结电压VF

电压范围：0.1V～30V，电流范围：10μA～1200A，最大允许误差：±（3～10）%。

d）稳定电压VZ（稳压二极管）

电压范围：0.1V～30V，电流范围：10μA～10A，最大允许误差：±（3～10）%。

3.1.2双极型晶体管直流参数

a）集电极-基极击穿电压VCBO

电压范围：30V~3kV，电流范围：10μA～10mA，最大允许误差：±（3～10）%。

b）发射极-基极击穿电压V(BR)EBO

电压范围：-30V～-0.1V，0.1V～30V，电流范围：10μA～10mA，最大允许误差：±（3～10）%。

c）集电极-发射极击穿电压V(BR)CEO

电压范围：30V～3kV，电流范围：10μA～10mA，最大允许误差：±（3～10）%。

d）集电极-基极漏电流ICBO

电压范围：30V～3kV，电流范围：10uA～10mA，最大允许误差：±（3～10）%。

e）集电极-发射极截止电流ICEO

电压范围：30V~3kV，电流范围：10μA～10mA，最大允许误差：±（3～10）%。

f）发射极-基极截止电流IEBO

电压范围：-30V～-0.1V，0.1V～30V，电流范围：10μA～10mA，最大允许误差：±（3～10）%。

g）共发射极正向电流传输比hFE

电压VCE范围：0.1V～30V，电流IC范围：10A～1000A；电流IB范围: 10μA～10A，最大允许误差：±（3～10）%。

h）集电极-发射极饱和电压VCEsat

电压VCE范围：0.1V～30V；电压VBE范围: -30V～-0.1V，0.1V～30V，电流IC范围: 10A～1000A；电流IB范围: 10μA～10A，最大允许误差：±（3～10）%。

i）基极-发射极饱和电压VBEsat

电压VCE范围：0.1V～30V；电压VBE范围: -30V～-0.1V，0.1V～30V，电流IC范围：10A～1000A；电流IB范围: 10μA～10A，最大允许误差：±（3～10）%。

3.1.3场效应晶体管直流参数

a）阈值电压VGS(th)

电压范围：-30V～-0.1V，0.1V～30V，电流范围：10uA～10A，最大允许误差：±（1～10）%。

b）源极通态漏极电流ID(on)

漏-源极电压VDS范围：0.1V～30V，栅-源极电压VGS范围:  -30V～-0.1V，0.1V～30V，漏极电流ID范围：10A～1000A，最大允许误差：±（1～10）%。

c）静态漏-源通态电阻RDS(on)

漏-源极电压VDS范围：0.1V～30V，栅-源极电压VGS范围， -30V～-0.1V，0.1V～30V，漏极电流ID范围：10A～1000A，最大允许误差：±（1～10）%。

d）漏-源“通态”电压VDS(on)

漏-源极电压VDS范围：0.1V～30V，栅-源极电压VGS范围:  -30V～-0.1V，0.1V～30V，漏极电流ID范围：10A～1000A；栅极电流IG范围: 10μA～10A，最大允许误差：±（1～10）%。

e）正向跨导gm

漏-源极电压VDS范围：0.1V～30V；栅-源极电压VGS范围:  -30V～-0.1V，0.1V～30V，漏极电流ID范围：10A～1000A，最大允许误差：±（1～10）%。

f）漏-源击穿电压V(BR)DSS

电压范围：-30V～-0.1V，0.1V～30V，电流范围：10μA～10mA，最大允许误差：±（3～10）%。

g）栅-源击穿电压V(BR)GSS

电压范围：30V～3kV，电流范围：10μA～10mA，最大允许误差：±（3～10）%。

h）零栅压漏极电流IDSS

电压范围：30V～3kV，电流范围：10μA～10mA，最大允许误差：±（3～10）%。

i）栅极正向漏电流IGSSF

电压范围：-30V～-0.1V，0.1V～30V，电流范围：10μA～10mA，最大允许误差：±（3～10）%。

j）栅-源反向截止电流IGSSR

电压范围：-30V～-0.1V，电流范围：10μA～10mA，最大允许误差：±（3～10）%。

k）二极管正向压降VSD

漏-源极电压VDS范围：0.1V～30V，漏极电流ID范围：10A～1000 A，最大允许误差：±（1～10）%。

3.1.4绝缘栅双极晶体管直流参数

a）栅极阈电压VGE(th)

电压范围：0.1V～30V，电流范围：10μA～10A，最大允许误差：±（3～10）%。

b）集电极-发射极的饱和电压VCEsat

电压VCE范围：0.1V～30V，电压VGE范围：-30V～-0.1V，0.1V～30V，电流IC范围：10A～1000A，最大允许误差：±（3～10）%。

c）零栅压时的集电极电流ICES

电压范围：30V～3kV，电流范围：10μA～10mA，最大允许误差：±（3～10）%。

d）栅极-发射极的漏电流IGES

电压范围：-30V～-0.1V，0.1V～30V，电流范围：10uA～10mA，最大允许误差：±（3～10）%。

e）正向跨导gm

电压VCE范围：0.1V～30V；电压VGE范围:  -30V～-0.1V，0.1V～30V，漏极电流IC范围：10A～1000A，最大允许误差：±（3～10）%。

f）集电极-发射极的击穿电压V(BR)CES

电压范围：30V～3kV，电流范围：10μA～10mA，最大允许误差：±（3～10）%。

3.2  短期稳定性

短期稳定性考核，用表示，如无特殊规定，每隔24h测试一次，重复测量6次，测量二极管、双极型晶体管、场效应晶体管、绝缘栅双极晶体管等半导体器件的直流参数，最大允许误差为±3%。

4  校准条件

4.1  环境条件

4.1.1  环境温度：23℃±5℃；

4.1.2  相对湿度：≤75%；

4.1.3  电源要求：(220±22)V、(50±1)Hz；

4.1.4  周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动；

4.1.5  保证校准过程中对静电有严格的防护措施，以免损害仪器和被校二极管、双极型晶体管、场效应晶体管、绝缘栅双极晶体管等半导体器件。

4.2  测量标准

4.2.1半导体器件直流参数测试系统（以下简称测试系统）

a）直流电压源范围：-30V～-0.1V，0.1V～30V，最大允许误差：±0.5%；

b）直流高压源范围：30V～3kV，最大允许误差：±（0.5%～1%）；

c）直流电流源范围：1mA～10A，最大允许误差：±0.5%；

d）脉冲电流源范围：10A～500A，脉冲宽度典型值300µs，最大允许误差：±0.5%；

e）漏电流测量范围：100nA量程，最大允许误差： ±1%；

±1nA，1μA、10μA、100μA、1mA、10mA量程 ，最大允许误差：±1%。

针对不同的半导体直流参数验证件，测试系统的技术指标如下：

a）二极管

| 校准参数 | 电压范围及指标 | 电流范围及指标 |
| --- | --- | --- |
| 反向击穿电压VR | 30V~3kV 技术指标：±(0.5%～1%） | 100nA量程，最大允许误差： ±1% ±1nA，1μA、10μA、100μA、1mA、10mA量程 ，最大允许误差：±1% |
| 反向漏电流IR | 30V~3kV 技术指标：±(0.5%～1%） | 100nA量程，最大允许误差： ±1% ±1nA，1μA、10μA、100μA、1mA、10mA量程 ，最大允许误差：±1% |
| 正向结电压VF | 0.1V～30V 技术指标：±0.5% | 1mA～1200A 技术指标：±0.5% |
| 稳定电压VZ | 0.1V～30V 技术指标：±0.5% | 1mA～10A 技术指标：±0.5% |

b）双极型晶体管

| 校准参数 | 电压范围及指标 | 电流范围及指标 |
| --- | --- | --- |
| 集电极-基极击穿电压V(BR)CBO | 30V～3kV 技术指标：±(0.5%～1%） | 100nA量程，最大允许误差： ±1% ±1nA，1μA、μA、100μA、1mA、10mA量程 ，最大允许误差：±1%10 |
| 发射极-基极击穿电压V(BR)EBO | -30V～-0.1V，0.1V～30V 技术指标：±1% | 100nA量程，最大允许误差： ±1% ±1nA，1μA、10μA、100μA、1mA、10mA量程 ，最大允许误差：±1% |
| 集电极-发射极击穿电压V(BR)CEO | 30V～3kV 技术指标：±(0.5%～1%） | 100nA量程，最大允许误差： ±1% ±1nA，1μA、10μA、100μA、1mA、10mA量程 ，最大允许误差：±1% |
| 集电极-基极截止电流ICBO | 30V～3kV 技术指标：±(0.5%～1%） | 100nA量程，最大允许误差： ±1%±1nA，1μA、10μA、100μA、1mA、10mA量程 ，最大允许误差：±1% |
| 集电极-发射极截止电流ICEO | 30V～3kV 技术指标：±(0.5%～1%） | 100nA量程，最大允许误差： ±1% ±1nA，1μA、10μA、100μA、1mA、10mA量程 ，最大允许误差：±1% |
| 发射极-基极截止电流IEBO | -30V～-0.1V，0.1V～+30V 技术指标：±0.5% | 100nA量程，最大允许误差： ±1%±1nA，1μA、10μA、100μA、1mA、10mA量程 ，最大允许误差：±1% |
| 共发射极正向电流传输比hFE | VCE: 0.1V～+30V 技术指标：±0.5% | IC: 10A～1000A，技术指标：±0.5% IB: 1mA～10A，技术指标：±0.5% |
| 集电极-发射极饱和电压VCEsat | VCE: 0.1V～+30V 技术指标：±0.5% VBE: -30V～-0.1V，0.1V～+30V 技术指标：±0.5% | IC: 10A～1000A，技术指标：±0.5% IB: 1mA～10A，技术指标：±0.5% |
| 基极-发射极饱和电压VBEsat | VCE: 0.1V～+30V 技术指标：±0.5% VBE: -30V～-0.1V，0.1V～+30V 技术指标：±0.5% | IC: 10A～1000A，技术指标：±0.5% IB: 1mA～10A，技术指标：±0.5% |

c）场效应晶体管

| 校准参数 | 电压范围及指标 | 电流范围及指标 |
| --- | --- | --- |
| 栅—源阈值电压VGS(th) | -30V～-0.1V，0.1V～30V 技术指标：±0.5% | 1mA～10A，技术指标：±0.5% |
| 源极通态电流ID(on) | VDS: 0.1V～30V 技术指标：±0.5% VGS: -30V～-0.1V，0.1V～30V 技术指标：±0.5% | ID: 10A～1000A，技术指标：±0.5% IG: 1mA～10A，技术指标：±0.5% |
| 静态漏—源通态电阻rDS(on) | VDS: 0.1V～30V 技术指标：±0.5% VGS: -30V～-0.1V，0.1V～30V 技术指标：±0.5% | ID: 10A～1000A，技术指标：±0.5% IG: 1mA～10A，技术指标：±0.5% |
| 漏—源“通态”电压VDS(on) | VDS: 0.1V～30V 技术指标：±0.5% VGS: -30V～-0.1V，0.1V～+30V 技术指标：±0.5% | ID: 10A～1000A，技术指标：±0.5% IG: 1mA～10A，技术指标：±0.5% |
| 正向跨导gm | VDS: 0.1V～30V 技术指标：±±0.5% VGS: -30V～-0.1V，0.1V～+30V 技术指标：±0.5% | ID: 10A～1000A，技术指标：±0.5% |
| 漏—源击穿电压V(BR)DSS | 30V～3kV 技术指标：±(0.5%～1%） | 10μA、100μA、1mA、10mA 技术指标：±1% |
| 栅—源击穿电压V(BR)GSS | 30V～3kV 技术指标：±(0.5%～1%） | 100nA量程，最大允许误差： ±1% ±1nA，1μA、10μA、100μA、1mA、10mA量程，最大允许误差：±1% |
| 栅—源短路时的漏极电流IDSS | 30V～3kV 技术指标：±(0.5%～1%） | 100nA量程，最大允许误差： ±1% ±1nA，1μA、10μA、100μA、1mA、10mA量程 ，最大允许误差：±1% |
| 栅极正向漏电流IGSSF | -30V～-0.1V，0.1V～30V 技术指标：±0.5% | 100nA量程，最大允许误差： ±1% ±1nA，1μA、10μA、100μA、1mA、10mA量程 ，最大允许误差：±1% |
| 栅极反向漏电流IGSSR | -30V～-0.1V，0.1V～30V 技术指标：±0.5% | 100nA量程，最大允许误差： ±1% ±1nA，1μA、10μA、100μA、1mA、10mA量程 ，最大允许误差：±1% |
| 二极管正向电压降VSD | VDS: 0.1V～30V 技术指标：±0.5% | ID: 10A～1200A，技术指标：±0.5% |

d）绝缘栅双极晶体管

| 校准参数 | 电压范围及指标 | 电流范围及指标 |
| --- | --- | --- |
| 栅极阈电压VGE(th) | 0.1V～30V 技术指标：±1% | 1mA～10A，技术指标：±0.5% |
| 集电极—发射极的饱和电压VCEsat | VCE: 0.1V～30V 技术指标：±1% VGE: -30V～-0.1V，0.1V～30V 技术指标：±1% | IC: 10A～1200A，技术指标：±2% |
| 零栅压时的集电极电流ICES | 30V～3kV 技术指标：±(0.5%～1%） | 100nA量程，最大允许误差： ±1% ±1nA，1μA、10μA、100μA、1mA、10mA量程 ，最大允许误差：±1% |
| 栅极—发射极的漏电流IGES | -30V～-0.1V，0.1V～30V 技术指标：±1% | 100nA量程，最大允许误差： ±1% ±1nA，1μA、10μA、100μA、1mA、10mA量程 ，最大允许误差：±1% |
| 正向跨导gm | VCE: 0.1V～30V 技术指标：±1% VGE: -30V～-0.1V，0.1V～+30V 技术指标：±1% | IC: 10A～1000A，技术指标：±0.5% |
| 集电极—发射极的击穿电压V(BR)CES | 30V～3kV 技术指标：±(0.5%～1%） | 100nA量程，最大允许误差： ±1% ±1nA，1μA、10μA、100μA、1mA、10mA量程 ，最大允许误差：±1% |
| 二极管电压VEC | VDS: 0.1V～30V 技术指标：±1% | ID: 10A～1200A，技术指标：±0.5% |

5  校准项目和校准方法

5.1  外观及工作正常性检查

5.1.1  被校半导体直流参数验证件应外观完好，不应有影响正常工作的机械碰伤及接触不良的现象，并记录于附录A.1中；

5.1.2  被校半导体直流参数验证件产品名称、制造厂家等均应明确标记，并记录于附录A.1中；

5.1.3  校准人员应按要求穿防静电工作服，佩戴防静电手环等，检查被校半导体直流参数验证件是否完好无损，并记录于附录A.1中。

5.2  校准方法

5.2.1  直流参数量值

5.2.1.1  二极管直流参数

a）开启测试系统，连接二极管测量夹具，如图1所示；

图1 二极管验证件校准示意图

b）具备自检功能的测试系统，按要求自检并预热，除有特殊规定外，预热时间不低于0.5h；

c）根据被校二极管验证件的管脚配置和封装形式，选择合适的测量夹具，将被校二极管验证件放入二极管测量夹具；

d）启动测量软件，根据被校二极管验证件型号及计量特性，选择或新建运行测量程序，测量程序应涵盖被校二极管的击穿电压VR、反向漏电流IR、正向结电压VF、稳定电压VZ等参数；

e）导入测量程序，短时间内连续重复测量6次，按公式（1）计算得到算术平均值δ1，并作为测量结果，记录于附录A表A.2中。

……………………………………（1）

其中：

δ1——二极管验证件直流参数的测量平均值；

——二极管验证件直流参数的测量值；

i——测量次数。

按公式（2）计算得到标准样管的相对误差δ1，并记入附录A表A.2中。

δ1=y−y0y0×100% ……………………………………（2）

式中：

δ1—二极管验证件直流参数的相对误差；

y—二极管验证件直流参数的算术平均值；

y0—二极管验证件直流参数的参考值。

5.2.1.2  双极型晶体管直流参数

a）开启测试系统，连接双极型晶体管测量夹具，如图2示；

图2双极型晶体管校准示意图

b）具备自检功能的测试系统，按要求自检并预热，除有特殊规定外，预热时间不低于0.5h；

c）根据被校双极型晶体管验证件的管脚配置和封装形式，选择合适的测量夹具，将被校被校双极型晶体管验证件放入双极型晶体管测量夹具；

d）启动测量软件，根据被校双极型晶体管验证件型号及计量特性，选择或新建运行测量程序，测量程序应涵盖被校双极型晶体管的集电极-基极击穿电压VCBO、发射极-基极击穿电压V(BR)EBO、集电极-发射极击穿电压V(BR)CEO、集电极-基极漏电流ICBO、集电极-发射极截止电流ICEO、发射极-基极截止电流IEBO 、共发射极正向电流传输比hFE、集电极-发射极饱和电压VCEsat、基极-发射极饱和电压VBEsat等参数；

e）导入测量程序，短时间内连续重复测量6次，按公式（3）计算得到算术平均值δ1，并作为测量结果，记录于附录A表A.3中。

……………………………………（3）

其中：

δ1——双极型晶体管验证件直流参数的测量平均值；

——双极型晶体管验证件直流参数的测量值；

i——测量次数。

按公式（4）计算得到标准样管的相对误差δ1，并记入附录A表A.3中。

δ1=y−y0y0×100% ……………………………………（4）

式中：

δ1—双极型晶体管验证件直流参数的相对误差；

y—双极型晶体管验证件直流参数的算术平均值；

y0—双极型晶体管验证件直流参数的参考值。

5.2.1.3  场效应晶体管直流参数

a）开启测试系统，连接场效应晶体管测量夹具，如图3示；

图3场效应晶体管校准示意图

b）具备自检功能的测试系统，按要求自检并预热，除有特殊规定外，预热时间不低于0.5h；

c）根据被校场效应晶体管验证件的管脚配置和封装形式，选择合适的测量夹具，将被校被校场效应晶体管验证件放入场效应晶体管测量夹具；

d）启动测量软件，根据被校场效应晶体管验证件型号及计量特性，选择或新建运行测量程序，测量程序应涵盖被校场效应晶体管的阈值电压VGS(th)、源极通态漏极电流ID(on) 、静态漏-源通态电阻RDS(on)、漏-源“通态”电压VDS(on)、正向跨导gm、漏-源击穿电压V(BR)DSS 、栅-源击穿电压V(BR)GSS、零栅压漏极电流IDSS、栅极正向漏电流IGSSF、栅-源反向截止电流IGSSR、二极管正向压降VSD等参数；

e）导入测量程序，短时间内连续重复测量6次，按公式（5）计算得到算术平均值δ1，并作为测量结果，记录于附录A表A.4中。

……………………………………（5）

其中：

δ1——场效应晶体管验证件直流参数的测量平均值；

——场效应晶体管验证件直流参数的测量值；

i——测量次数。

按公式（6）计算得到标准样管的相对误差δ1，并记入附录A表A.4中。

δ1=y−y0y0×100% ……………………………………（6）

式中：

δ1—场效应晶体管验证件直流参数的相对误差；

y—场效应晶体管验证件直流参数的算术平均值；

y0—场效应晶体管验证件直流参数的参考值。

5.2.1.4  绝缘栅双极晶体管直流参数

a）开启测试系统，连接绝缘栅双极晶体管测量夹具，如图4示；

图4绝缘栅双极晶体管校准示意图

b）具备自检功能的测试系统，按要求自检并预热，除有特殊规定外，预热时间不低于0.5h；

c）根据被校绝缘栅双极晶体管验证件的管脚配置和封装形式，选择合适的测量夹具，将被校被校绝缘栅双极晶体管验证件放入绝缘栅双极晶体管测量夹具；

d）启动测量软件，根据被校绝缘栅双极晶体管验证件型号及计量特性，选择或新建运行测量程序，测量程序应涵盖被校绝缘栅双极晶体管的栅极阈电压VGE(th)、集电极-发射极的饱和电压VCEsat 、零栅压时的集电极电流ICES、栅极-发射极的漏电流IGES 、正向跨导gm、集电极-发射极的击穿电压V(BR)CES等参数；

e）导入测量程序，短时间内连续重复测量6次，按公式（7）计算得到算术平均值δ1，并作为测量结果，记录于附录A表A.5中。

……………………………………（7）

其中：

δ1——绝缘栅双极晶体管验证件直流参数的测量平均值；

——绝缘栅双极晶体管验证件直流参数的测量值；

i——测量次数。

按公式（8）计算得到标准样管的相对误差δ1，并记入附录A表A.5中。

δ1=y−y0y0×100% ……………………………………（8）

式中：

δ1—绝缘栅双极晶体管验证件直流参数的相对误差；

y—绝缘栅双极晶体管验证件直流参数的算术平均值；

y0—绝缘栅双极晶体管验证件直流参数的参考值。

5.2.2  短期稳定性

按图1连接设备。按照被校半导体直流参数验证件产品规范或产品说明书的要求，每间隔24h对器件施加规定条件，测量验证件（二极管、双极型晶体管、场效应晶体管、绝缘栅双极晶体管）的直流参数，重复测量6次，进行短期稳定性的验证。

被校半导体直流参数验证件的短期稳定性按式（9）计算，并记录在附录A表A.6中：

…………………………… （9）

式中：

——被校半导体直流参数验证件的短期稳定性，；

——规定的时间间隔内被校半导体直流参数验证件的最大直流参数值；

——被校半导体直流参数验证件平均直流参数值；

——测量次数。

6  校准结果表达

校准后，出具校准证书。校准证书至少应包含以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的说明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

7  复校时间间隔

一般推荐为1年。由于复校时间间隔的长短是由被校验证件的使用情况、使用者、本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

原始记录格式

  - 外观及工作正常性检查

表A.1外观检查记录表

外观检查：合格 □ 不合格 □：

  - 半导体直流参数验证件直流参数量值

表A.2二极管直流参数记录表

| 被校直流参数 | 测量条件 | 测量值 |  |  |  |  |  | 平均值 | 参考值 | 误差 | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反向击穿电压VR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反向漏电流IR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正向结电压VF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定电压VZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.3双极型晶体管直流参数记录表

| 被校直流参数 | 测量条件 | 测量值 |  |  |  |  |  | 平均值 | 参考值 | 误差 | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集电极-基极击穿电压V(BR)CBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发射极-基极击穿电压V(BR)EBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集电极-发射极击穿电压V(BR)CEO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集电极-基极截止电流ICBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集电极-发射极截止电流ICEO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发射极-基极截止电流IEBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共发射极正向电流传输比hFE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集电极-发射极饱和电压VCEsat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基极-发射极饱和电压VBEsat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.4场效应晶体管直流参数记录表

| 被校直流参数 | 测量条件 | 测量值 |  |  |  |  |  | 平均值 | 参考值 | 最大允许误差 | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 栅—源阈值电压VGS(th) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 源极通态电流ID(on) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 静态漏—源通态电阻rDS(on) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漏—源“通态”电压VDS(on) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正向跨导gm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漏—源击穿电压V(BR)DSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 栅—源击穿电压V(BR)GSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 栅—源短路时的漏极电流IDSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 栅极正向漏电流IGSSF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 栅极反向漏电流IGSSR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二极管电压VSD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.5绝缘栅双极晶体管直流参数记录表

| 被校直流参数 | 测量条件 | 测量值 |  |  |  |  |  | 平均值 | 参考值 | 最大允许误差 | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 栅极阈电压VGE(th) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集电极—发射极的饱和电压VCEsat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 零栅压时的集电极电流ICES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 栅极—发射极的漏电流IGES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正向跨导gm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集电极—发射极的击穿电压V(BR)CES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二极管正向电压降VEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 短期稳定性

表A.6半导体验证件直流参数短期稳定性记录表

| 测量条件 | 测量时间 | 半导体验证件直流参数值 | 产品规范或说明书规定值 | 短期稳定性S | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

___________________________

附录B

校准证书内页格式

  - 外观及工作正常性检查

表A.1外观检查记录表

外观检查：合格 □ 不合格 □：

  - 半导体直流参数验证件直流参数量值

表B.2二极管直流参数记录表

| 被校直流参数 | 测量条件 | 测量值 |  |  |  |  |  | 平均值 | 参考值 | 误差 | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反向击穿电压VR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反向漏电流IR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正向结电压VF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定电压VZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.3双极型晶体管直流参数记录表

| 被校直流参数 | 测量条件 | 测量值 |  |  |  |  |  | 平均值 | 参考值 | 误差 | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集电极-基极击穿电压V(BR)CBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发射极-基极击穿电压V(BR)EBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集电极-发射极击穿电压V(BR)CEO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集电极-基极截止电流ICBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集电极-发射极截止电流ICEO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发射极-基极截止电流IEBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共发射极正向电流传输比hFE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集电极-发射极饱和电压VCEsat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基极-发射极饱和电压VBEsat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.4场效应晶体管直流参数记录表

| 被校直流参数 | 测量条件 | 测量值 |  |  |  |  |  | 平均值 | 参考值 | 最大允许误差 | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 栅—源阈值电压VGS(th) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 源极通态电流ID(on) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 静态漏—源通态电阻rDS(on) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漏—源“通态”电压VDS(on) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正向跨导gm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漏—源击穿电压V(BR)DSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 栅—源击穿电压V(BR)GSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 栅—源短路时的漏极电流IDSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 栅极正向漏电流IGSSF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 栅极反向漏电流IGSSR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二极管电压VSD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.5绝缘栅双极晶体管直流参数记录表

| 被校直流参数 | 测量条件 | 测量值 |  |  |  |  |  | 平均值 | 参考值 | 最大允许误差 | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 栅极阈电压VGE(th) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集电极—发射极的饱和电压VCEsat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 零栅压时的集电极电流ICES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 栅极—发射极的漏电流IGES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正向跨导gm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集电极—发射极的击穿电压V(BR)CES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二极管正向电压降VEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 短期稳定性

表B.6半导体验证件直流参数短期稳定性记录表

| 测量条件 | 测量时间 | 半导体验证件直流参数值 | 产品规范或说明书规定值 | 短期稳定性S | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

____________________________

附录C测量不确定度评定示例

- C.1概述

用直接测量法对FLM5359-4F进行校准。标准器为半导体直流参数测试系统。

- C.2测量模型

- C.2.1栅源极之间的夹断电压VGSoff的测量模型

设被校验证件栅源极之间的夹断电压为，半导体直流参数测试系统或功率半导体器件直流参数标准装置测量值为，则：

…………………………………………（C.1）

- C.2.2栅源极之间的漏电流IGSS的测量模型

设被校验证件栅源极之间的漏电流IGSS为，半导体直流参数测试系统或功率半导体器件直流参数标准装置的测量值为，则：

…………………………………………（C.2）

C.2.3漏极饱和电流IDSS的测量模型

漏极饱和电流IDSS的测量模型同C.2.2。

C.2.4跨导gm 的测量模型

设被校验证件栅源极之间的电压首次超过漏极饱和电流典型值的80%时的电压值为V1、漏源极之间电流值为I1，栅源极之间的电压值以固定步长继续增加，直到首次超过典型值时停止，记录此时VGS两端电压值为V2、漏源极之间电流值为I2，则：

…………………………………………（C.3）

- C.3标准不确定度评定

- C.3.1栅源极之间的夹断电压VGSoff测量不确定度

C.3.1.1漏极电压源电压输出不准引入的不确定度分量

按B类评定。漏极电压源的最大允许误差为±0.5%，则其区间半宽度为0.5%，可认为在该区间内服从均匀分布，则包含因子为3，其引入不确定度分量为：

C.3.1.2漏流测量单元测量不准引入的不确定度分量

按B类评定。漏流测量单元的最大允许误差为±0.5%，则其区间半宽度为0.5%，可认为在该区间内服从均匀分布，则包含因子为3，其引入不确定度分量为：

C.3.1.3数字多用表测量不准引入的不确定度分量

按B类评定。数字多用表的最大允许误差为±0.5%，则其区间半宽度为0.5%，可认为在该区间内服从均匀分布，则包含因子为3，其引入不确定度分量为：

C.3.1.4测量重复性等随机因素引入的不确定度分量按A类评定。对被定值器件允许的测量范围进行重复测量，测量次数n=10，重复性测试数据见下表。根据下式，则为：

表 18 重复性测试数据（单位：mV）

| 次数 | Vgs=-2.5 | Vgs=-3 | Vgs=-3.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -2085 | -2090 | -2090 |
| 2 | -2090 | -2090 | -2090 |
| 3 | -2085 | -2090 | -2090 |
| 4 | -2085 | -2090 | -2090 |
| 5 | -2085 | -2090 | -2090 |
| 6 | -2085 | -2090 | -2090 |
| 7 | -2090 | -2090 | -2090 |
| 8 | -2085 | -2090 | -2090 |
| 9 | -2085 | -2090 | -2090 |
| 10 | -2090 | -2090 | -2090 |
| x | -2087.5 | -2090 | -2090 |
| Sn(x)x | 0.1% | 0 | 0.1% |

C.3.1.5测量不确定度分量一览表

不确定度分量一览表见下表。

表19 各不确定度分量一览表

| 不确定度分量 | 来源 | 评定方法 | 分布 | k | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 漏极电压源电压输出不准引入 | B类 | 均匀 | 3 | 0.3% |
|  | 漏流测量单元测量不准引入 | B类 | 均匀 | 3 | 0.3% |
|  | 数字多用表测量不准引入 | B类 | 均匀 | 3 | 0.3% |
|  | 测量重复性等随机因素引入 | A类 | / | / | 0.1% |

C.3.1.6合成标准不确定度

以上各不确定度分量独立不相关，则合成标准不确定度可计算得到：

根据计算结果得到：0.53%。

C.3.1.7扩展不确定度

k值取k=2，根据U=uc×k，则扩展不确定度为：1.06%，k=2。

C.3.2栅源极之间的漏电流IGSS测量不确定度

C.3.2.1漏极电压源电压输出不准引入的不确定度分量

按B类评定。漏极电压源的最大允许误差为±0.5%，则其区间半宽度为0.5%，可认为在该区间内服从均匀分布，则包含因子为3，其引入不确定度分量为：

C.3.2.2漏流测量单元测量不准引入的不确定度分量

按B类评定。漏流测量单元的最大允许误差为±0.5%，则其区间半宽度为0.5%，可认为在该区间内服从均匀分布，则包含因子为3，其引入不确定度分量为：

C.3.2.3栅极双极性电压源测量不准引入的不确定度分量

按B类评定。数字多用表的最大允许误差为±0.5%，则其区间半宽度为0.5%，可认为在该区间内服从均匀分布，则包含因子为3，其引入不确定度分量为：

C.3.2.4测量重复性引入的不确定度分量

由测量重复性等随机因素引入的不确定度分量按A类评定。对被定值器件允许的测量范围进行重复测量，测量次数n=10，重复性测试数据见下表。根据下式，则为：

表20 重复性测试数据（单位：μA）

| 次数 | Vgs=5V |
| --- | --- |
| 1 | 0.011563 |
| 2 | 0.011558 |
| 3 | 0.011604 |
| 4 | 0.011558 |
| 5 | 0.011561 |
| 6 | 0.011482 |
| 7 | 0.011484 |
| 8 | 0.011515 |
| 9 | 0.011522 |
| 10 | 0.011452 |
| x | 0.011529 |
| Sn(x)x | 0.39% |

C.3.2.5测量不确定度分量一览表

不确定度分量一览表见下表。

表21  各不确定度分量一览表

| 不确定度分量 | 来源 | 评定方法 | 分布 | k | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 漏极电压源电压输出不准引入 | B类 | 均匀 | 3 | 0.3% |
|  | 漏流测量单元测量不准引入 | B类 | 均匀 | 3 | 0.3% |
|  | 栅极双极性电压源测量不准引入 | B类 | 均匀 | 3 | 0.3% |
|  | 测量重复性等随机因素引入 | A类 | / | / | 0.39% |

C.3.2.6合成标准不确定度

以上各不确定度分量独立不相关，则合成标准不确定度可计算得到：

根据计算结果得到：0.65%。

C.3.2.7扩展不确定度

k值取k=2，根据U=uc×k，则扩展不确定度为：1.30%，k=2。

C.3.3漏极饱和电流IDSS测量不确定度

C.3.3.1漏极电压源电压输出不准引入的不确定度分量

按B类评定。漏极电压源的最大允许误差为±0.5%，则其区间半宽度为0.5%，可认为在该区间内服从均匀分布，则包含因子为3，其引入不确定度分量为：

C.3.3.2漏流测量单元测量不准引入的不确定度分量

按B类评定。漏流测量单元的最大允许误差为±0.5%，则其区间半宽度为0.5%，可认为在该区间内服从均匀分布，则包含因子为3，其引入不确定度分量为：

C.3.3.3栅极双极性电压源测量不准引入的不确定度分量

按B类评定。数字多用表的最大允许误差为±0.5%，则其区间半宽度为0.5%，可认为在该区间内服从均匀分布，则包含因子为3，其引入不确定度分量为：

C.3.3.4测量重复性引入的不确定度分量

由测量重复性等随机因素引入的不确定度分量按A类评定。对被定值器件允许的测量范围进行重复测量，测量次数n=10，重复性测试数据见下表。根据下式，则为：

表22 重复性测试数据（单位：mA）

| 次数 | Vgs=5V/10A |
| --- | --- |
| 1 | 2175.824 |
| 2 | 2175.795 |
| 3 | 2175.824 |
| 4 | 2173.795 |
| 5 | 2174.766 |
| 6 | 2175.707 |
| 7 | 2170.590 |
| 8 | 2172.677 |
| 9 | 2175.707 |
| 10 | 2175.677 |
| x | 2174.636 |
| Sn(x)x | 0.08% |

C.3.3.5测量不确定度分量一览表

不确定度分量一览表见下表。

表 23各不确定度分量一览表

| 不确定度分量 | 来源 | 评定方法 | 分布 | k | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 漏极电压源电压输出不准引入 | B类 | 均匀 | 3 | 0.3% |
|  | 漏流测量单元测量不准引入 | B类 | 均匀 | 3 | 0.3% |
|  | 栅极双极性电压源测量不准引入 | B类 | 均匀 | 3 | 0.3% |
|  | 测量重复性等随机因素引入 | A类 | / | / | 0.08% |

C.3.3.6合成标准不确定度

以上各不确定度分量独立不相关，则合成标准不确定度可计算得到：

根据计算结果得到：0.53%。

C.3.3.7扩展不确定度

k值取k=2，根据U=uc×k，则扩展不确定度为：1.06%，k=2。

C.3.4跨导gm 测量不确定度

C.3.4.1漏极电压源电压输出不准引入的不确定度分量

按B类评定。漏极电压源的最大允许误差为±0.5%，则其区间半宽度为0.5%，可认为在该区间内服从均匀分布，则包含因子为3，其引入不确定度分量为：

C.3.4.2漏流测量单元测量不准引入的不确定度分量

按B类评定。漏流测量单元的最大允许误差为±0.5%，则其区间半宽度为0.5%，可认为在该区间内服从均匀分布，则包含因子为3，其引入不确定度分量为：

C.3.4.3栅极双极性电压源测量不准引入的不确定度分量

按B类评定。数字多用表的最大允许误差为±0.5%，则其区间半宽度为0.5%，可认为在该区间内服从均匀分布，则包含因子为3，其引入不确定度分量为：

C.3.4.4测量重复性引入的不确定度分量

由测量重复性等随机因素引入的不确定度分量按A类评定。对被定值器件允许的测量范围内进行重复测量，测量次数n=10，重复性测试数据见表 。根据下式，则为：

表24 重复性测试数据（单位：S）

| 次数 | Vgs=-1.5V | Vgs=-2V | Vgs=-2.5V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.202777 | 1.202777 | 1.202824 |
| 2 | 1.207313 | 1.202777 | 1.192731 |
| 3 | 1.202403 | 1.203455 | 1.202333 |
| 4 | 1.208240 | 1.204546 | 1.193212 |
| 5 | 1.202255 | 1.202331 | 1.201212 |
| 6 | 1.202463 | 1.200212 | 1.192323 |
| 7 | 1.201366 | 1.202771 | 1.202321 |
| 8 | 1.202422 | 1.209744 | 1.191234 |
| 9 | 1.202455 | 1.210966 | 1.202410 |
| 10 | 1.202273 | 1.202001 | 1.202112 |
| x | 1.203397 | 1.204158 | 1.198271 |
| Sn(x)x | 0.19% | 0.27% | 0.40% |

C.3.4.5测量不确定度分量一览表

不确定度分量一览表见下表。

表25 各不确定度分量一览表

| 不确定度分量 | 来源 | 评定方法 | 分布 | k | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 漏极电压源电压输出不准引入 | B类 | 均匀 | 3 | 0.3% |
|  | 漏流测量单元测量不准引入 | B类 | 均匀 | 3 | 0.3% |
|  | 栅极双极性电压源测量不准引入 | B类 | 均匀 | 3 | 0.3% |
|  | 测量重复性等随机因素引入 | A类 | / | / | 0.28% |

C.3.4.6合成标准不确定度

以上各不确定度分量独立不相关，则合成标准不确定度可计算得到：

根据计算结果得到：0.59%。

C.3.4.7扩展不确定度

k值取k=2，根据U=uc×k，则扩展不确定度为：1.18%，k=2。