（轻工）

中华人民共和国工业和信息化部

轻工计量技术规范

JJF（轻工）XXXX—XXXX

背胶剥离强度测试仪校准规范

Calibration Specification for Adhesive peel strength Tester

（报批稿）

202X-XX-XX发布                           202X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

JJF(轻工)XXXX—XXXX

背胶剥离强度测试仪校准规范

Calibration Specification for Adhesive peel strength Tester

| 归口单位： | 中国轻工业联合会 |
| --- | --- |
| 起草单位： | 中轻纸品检验认证有限公司 |

杭州纸邦自动化技术有限公司

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范起草人：

张  越（中轻纸品检验认证有限公司）

夏位祥（杭州纸邦自动化技术有限公司）

吕俊来（杭州纸邦自动化技术有限公司）

目  录

引言	（IV）

1 范围	1

2 概述	1

3 计量特性	1

4 校准条件	2

4.1 环境条件	2

4.2 测量标准	2

5 校准项目和校准方法	2

5.1 校准项目	2

5.2 校准方法	3

6 校准结果表达	4

7 复校时间间隔	5

附录A	6

原始记录格式（参考件）	6

附录B	7

校准证书内页格式（参考件）	7

附录C	8

背胶剥离强度测试仪校准结果测量不确定度评定示例（参考件）	8

引   言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量名词术语》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范的附录A“推荐原始记录格式（参考件）”、附录B“推荐校准证书内页格式（参考件）”、附录C“背胶剥离强度测试仪校准结果测量不确定度评定示例（参考件）”均为资料性附录。

本规范为首次发布。

背胶剥离强度测试仪校准规范

# 1 范围

本规范适用于背胶剥离强度测试仪的校准。

# 2 概述

背胶剥离强度测试仪（以下简称“仪器”）是测量卫生巾（护垫）背胶剥离强度的专用仪器。其测试原理是：将标准汗布贴于卫生巾（护垫）的背胶上，在规定条件下处理一定时间后，将卫生巾（护垫）与标准汗布进行180°剥离，计算规定剥离位移内剥离力的平均值，即为卫生巾（护垫）的背胶剥离强度。

仪器主要由测力机构、动夹头、定夹头、传动机构及测控系统等部件组成，如图1所示。

1—测力机构；2—动夹头；3—定夹头；4—按键；5—显示屏；

6—打印机；7—配重砣

图1  背胶剥离强度测试仪示意图

# 3 计量特性

计量特性如下：

a) 试样夹头：两夹头中心线与试验力中心线重合，两夹头夹持面应处于同一平面内，偏差应不大于0.5mm;

b) 动夹头的定位与复位误差：动夹头定位（即夹间距）允许误差为±0.5mm；动夹头复位允许误差为±0.1mm;

c) 动夹头位移：（120±0.1）mm；

d) 试验速度：（400±10）mm/min；

e) 示值误差：±1.0％；

f) 示值变动性：≤1.0％；

g) 回零误差：±0.1％FS。

## 4 校准条件

## 4.1 环境条件

环境条件如下：

a) 环境温度：(20±10)℃；

b) 相对湿度：≤80％；

c) 工作台稳固，台面平整；

d) 工作环境清洁，无震动和腐蚀性气体；

e) 工作电压的波动范围不超出额定电压的±10%。

## 4.2 测量标准

测量标准如下：

- 专用力砝码：力值相对误差±0.1％；

或  力值准确度优于被检测仪器3～5倍的标准测力仪；

b) 电子秒表：分辨力0.01s；

c) 游标卡尺：分度值0.02mm；

d) 百分表；

e) 通用量具和工具；

f）锥形重锤。

# 5 校准项目和校准方法

## 5.1 校准项目

校准项目见表1。

表1 校准项目一览表

| 序号 | 校 准 项 目 | 首次校准 | 后续校准 | 使用中校准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试样夹头 | ＋ | ＋ | － |
| 2 | 动夹头的定位与复位误差 | ＋ | ＋ | － |
| 3 | 动夹头位移 | ＋ | ＋ | － |
| 4 | 试验速度 | ＋ | ＋ | － |
| 5 | 示值误差 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 6 | 示值变动性 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 7 | 回零误差 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 注：表中“＋”表示需校准项目，“－”表示不需校准项目。 |  |  |  |  |

# 5.2 校准方法

5.2.1 试样夹头

在动夹头正中心位置夹持重锤线，锥形重锤垂下对准定夹头钳口，用钢直尺测量偏移量；在夹头内夹持试样，观察和试验试样被夹持后的状况。

5.2.2动夹头的定位与复位误差

动夹头定位误差的检定方法：用仪器的定位功能，等夹头定位完成后用游标卡尺实测夹间距，实测值与设定值（标准要求为80mm）之差即为动夹头定位误差，并记录到附录A的表A.1中。

动夹头复位误差的检定方法：先用仪器的定位功能，等动夹头定位完成后在合适位置安装百分表，让动夹头移动一段距离后返回，停止后读取百分表示值，该示值即为动夹头复位误差。重复测量三次，并记录到附录A的表A.1中。

5.2.3动夹头位移

动夹头从初始位置开始移动，当仪器显示移动距离为120mm时停止，用游标卡尺准确测量动夹头的移动距离l，结果精确至小数点后1位。重复测量三次，取三次测量结果的算术平均值，并记录到附录A的表A.2中。

5.2.4试验速度

用游标卡尺准确测量动夹头的移动距离，精确至小数后1位。用秒表实测动夹头移动的行程时间，精确至0.01s。重复测量三次，求平均试验速度，动夹头平均试验速度以式（1）和式（2）计算，并记录到附录A的表A.3中。

（1）

（2）

式中：

——检测点每次测量的速度计算值，mm／min；

——每次测量头的移动距离，mm；

——每次测头移动的行程时间，s ；

——检测点三次测量速度计算值的算术平均值，mm/min；

5.2.5示值误差、示值变动性和回零误差

将仪器通电预热30min,然后校准零点。

用专用力砝码或标准测力仪进行校准。在试验仪测量范围上限值的10％～90％选择大致均匀分布的五个检测点，一般选在测量上限值的10％、30％、50％、70％、90％处。按进程顺序分别将专用力砝码放在动夹头上，以专用力砝码标称值为依据，读取仪器示值，并记录到附录A的表A.4中。每点重复检测三次，每次卸载后，读取零位残余值fi0并重新置零，然后再进行下一次检测，示值误差按式（3）计算，示值变动性按式（4）计算，回零误差按式(5)计算，计算结果记录到附录A的表A.4、A.5中。

（3）

式中：

q——示值误差，％；

—Fi——同一检测点三次测量值的算术平均值，N；

F——专用力砝码标称值，N。

（4）

式中：

b——检测点示值变动性，%；

F——专用力砝码标称值，N；

Fimax、Fimin——同一检测点三次测量值中的最大值和最小值，N。

f0=Fi0Fn×100                            （5）

式中：

f0——回零误差，%FS；

——每一进程检测卸荷后零点的残余值的三次平均值，N；

Fn——试验仪测量范围上限值，N。

# 6 校准结果表达

校准结束后应出具校准证书，校准证书内页格式见附录B。校准证书应准确、客观的报告校准结果。校准结果用校准数据的形式给出，并给出测量不确定评定，不确定度评定示例见附录C。校准证书至少包含以下信息：

- 标题，如“校准证书”或“校准报告”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果不在实验室内进行校准）；

- 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对抽样程序进行说明；

- 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 校准证书或校准报告测试人、审核人和签发人的签名，以及签发日期；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

# 7 复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间，建议复校时间为1年。更换重要部件、维修或对仪器性能有怀疑时，应及时校准。

- 附录A

- 原始记录格式（参考件）

A.1动夹头的定位与复位误差

| 定位误差(mm) | 设定值 | 测量值 | 误差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 复位误差(mm) | 第一次 | 第二次 | 第三次 |

A.2 动夹头位移

| 校准次数 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位移(mm) |  |  |  |  |

A.3 试验速度

| 校准次数 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 （mm/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离(mm) |  |  |  |  |
| 时间(s) |  |  |  |  |
| 速度(mm/min) |  |  |  |  |

A.4 示值误差和变动性

| 校准 点 | 示值（N） |  |  |  | 示值 误差(%) | 变动性(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |

A.5 回零误差

| 校准次数 | 第一次 | 第一次 | 第三次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 零点的残余值（N） |  |  |  |
| 回零误差（%FS） |  |  |  |

- 附录B

- 校准证书内页格式（参考件）

B.1动夹头的定位与复位误差

|  | 要 求 | 结 果 |
| --- | --- | --- |
| 定位误差(mm) |  |  |
| 复位误差(mm) |  |  |

B.2 动夹头位移

| 技术要求（mm） | 测量值（mm） |
| --- | --- |

B.3 试验速度

| 技术要求（mm/min） | 测量值（mm/min） |
| --- | --- |

B.4 示值误差和变动性

| 标准点（N） | 示值误差（%） | 不确定度 | 示值变动性(%) |
| --- | --- | --- | --- |

B.5回零误差

| 技术要求（%） | 测量值（%） | 不确定度 |
| --- | --- | --- |

- 附录C

- 背胶剥离强度测试仪校准结果测量不确定度评定示例（参考件）

C.1 示值误差

C.1.1 数学模型

背胶剥离强度测试仪示值误差的数学模型为：

q=Fi−FF×100

式中：  q——被校背胶剥离强度测试仪示值误差，％;

—Fi——同一检测点三次测量读数的算术平均值，N；

F——力砝码标称值，N；

C.1.2 灵敏系数

—Fi的灵敏系数c1=∂q∂Fi=1；

F的灵敏系数c2=∂q∂F=−1。

C.1.3 测量不确定度来源

a) 输入流量Fi导致的标准不确定度u(Fi)由2个分量构成；

被校背胶剥离强度测试仪测量重复性引入的标准不确定度u(Fi1)；

被校背胶剥离强度测试仪显示分辨力引入的标准不确定度u(Fi2)；

b) 输入量F导致的标准不确定度u(F)主要由专用力砝码的传递误差引入。

C.1.4 标准不确定度的评定

C.1.4.1 u(Fi)的评定

力值源波动、示值波动以及检定过程中的其它随机因素等均会引起被校背胶剥离强度测试仪力值示值与专用力砝码示值之差值的不重复，采用A类评定方法。

对被校背胶剥离强度测试仪和专用力砝码在重复性条件下，在3N力的作用下，测量10次，得到10次数值，背胶剥离强度测试仪示值分别为：3.00N、3.00N、3.00N、3.00N、3.00N、3.00N、3.01N、3.00N、3.00N、3.00N。

Fi=i=110Fi10=3.00N

s1=i=110（Fi−Fi)210−1=0.003N

实际测量中以3次测量结果的平均值作为测量结果，则

u(Fi1)=s3=0.002N

v(Fi1)=10−1=9

C.1.4.1.1 u(Fi2)的评定

采用B类评定方法。

被背胶剥离强度测试仪显示分辨力为0.01N，则区间半宽a=0.005N，该分部服从均匀分布，故

u(Fi2)=0.0053=0.003N

可靠性取10%,则自由度为v(Fi2)=12×10%2=50

C.1.4.1.2u(Fi)的计算

输入量u(Fi1)、u(Fi)彼此之间相互独立，则

u(Fi)=u2(Fi1)+u2(Fi2)=0.0035N

v(ΔFi)=u4(Fi)u4(Fi1)v(Fi1)+u4(Fi2)v(Fi2)=47

C.1.4.2 u(F)的评定

采用B类评定方法。

u(F)主要由专用力砝码的传递误差引入，用测量范围为：20mN～30N，在3N点上的最大允许误差为0.003N，则区间半宽a=0.0015N，该分布服从均匀分布，故

u(F)=0.00153=0.0009N

其估算值的可靠程度取10%，故自由度为：v(p)=12×10%2=50

C.1.5 合成标准不确定度的评定

C.1.5.1 标准不确定度分量一览表见表C1所示。

表C1 标准不确定度分量一览表

| 标准不确 定度符号 | 不确定度的来源 | 标准不确定度（N） | 灵敏系数 ci | 标准不确定度分量ciu(xi)(N) | 自由度vi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u(Fi) | 被校引入 | 0.0035 | 1 | 0.00 | 47 |
| u(Fi1) | 被校的重复性 | 0.002 | / | / | 9 |
| u(Fi2) | 被校分辨力 | 0.003 | / | / | 50 |
| u(F) | 标准传递引入 | 0.0009 | -1 | 0.0001 | 50 |

C.1.5.2 合成不确定度的计算

输入量Fi、F彼此之间相互独立，则合成标准不确定度为：

uc(q)=c1u(Fi)2+c2u(F)2=0.0035N

C.1.6 扩展不确定度的评定

C.1.6.1 合成标准不确定自由度的计算

合成标准不确定自由度可由下式得到：

veff=uc4(q)c1u(Fi)4v(Fi)+c2u(F)4v(F)=47

C.1.6.2 扩展不确定度的计算

取k=2，扩展不确定度u95=kF×uc(q)==tF(v)×uc(q)=0.007N

C.1.7 测量不确定度的报告

背胶剥离强度测试仪在3N校准点上示值误差测的测量不确定度为：u95=0.007N，veff=50。

C.1.8 测量标准装置的不确定度

在上述评定过程中，剔除被背胶剥离强度测试仪显示值分辨力引入的标准不确定度后，合成不确定度为uc(q)=0.0022+0.00012=0.002N，取包含因子k=2，不确定度U=0.004N。