机械计量技术规范

JJF（机械）1066-2021

超声显微镜性能校准规范

Standard Specification for Calibration of Scanning Acoustic Microscope

（报批稿）

××××-××-××发布              ××××-××-××实

发 布

中华人民共和国工业和信息化部

超声显微镜性能校准

### JJF（机械）1066-2021

规范

Standard Specification for Calibration of Scanning Acoustic Microscope

归  口 单 位：中国机械工业联合会

主要起草单位：北京理工大学

参加起草单位：

本规范委托全国机械工业计量技术委员会负责解释。

本规范主要起草人：

徐春广（北京理工大学）

贺  蕾（北京理工大学）

周世圆（北京理工大学）

肖定国（北京理工大学）

郝  娟（北京理工大学）

目 录

引 言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	1

4.1 外观	1

4.2 性能	2

4.3 测量精度	2

5 校准条件	2

5.1 环境条件	2

5.2 校准用器具	2

6 校准项目和校准方法	2

6.1 校准项目	2

6.2 校准方法	3

7 校准结果表达	3

7.1 校准结果的处理	3

7.2 校准证书	3

7.3 校准不确定度评定	3

8 复校时间间隔	3

附录A	4

附录B	5

附录C	8

## 引 言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》和JJF 1094-2002《测量仪特性评定》，构成支撑校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范参考了GB/T 23912-2009 《无损检测 液浸式超声纵波脉冲反射检测方法》、GB∕T 34018-2017 《无损检测 超声显微检测方法》的部分内容进行编写。

本规范为首次发布。

超声显微镜性能校准规范

## 1 范围

本规范适用于超声显微镜的首次校准、后续校准以及使用中的校准。

## 2 引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JJF 1071 国家计量校准规范编写规则

JJF 1001 通用计量术语及定义

JJF 1059.1 测量不确定度评定与表示

JJF 1094 测量仪特性评定

GB/T 12604.1 无损检测 术语 超声检测

GB/T 23912 无损检测 液浸式超声纵波脉冲反射检测方法

GB/T 34018无损检测 超声显微检测方法

## 3 概述

超声显微检测方法（详见GB∕T 34018-2017）作为一种微结构显示方法，是解决构件内部微小尺寸测量问题及材料或构件内部微缺陷检测问题的先进测量方法之一。超声显微镜利用聚焦高频超声波的高分辨能力，可以实现对构件内部微细结构以及材料或构件内部微缺陷的无损测量。

超声显微镜的工作原理是采用脉冲反射原理进行检测，使用同一个聚焦换能器做发射器和接收器，采集某一特定深度（Z）扫查平面内的超声数据并进行C扫描显示。如图1所示，C扫查过程中，在结构形状突变处，扫查声信号的幅值也会发生突变，在扫查图像上表现为颜色或灰度的突变，通过对成像数据处理，找到对应结构形状特征界面的数据突变点，根据这些数据点对应的扫查位置，即可测出结构形状的尺寸。

图1 超声显微尺寸测量示意图

如上图所示，成像数据中的，突变对应结构界面， ，设，对应扫查位置为，，则被测结构界面，间的距离为：

由于超声图像中的每个像素点与扫查中的每个采样点相对应，即超声图像的像素点与扫查数据点逐一对应，通过测量像素点之间的距离即可线性的得到对应的测量尺寸。通过测量超声图像所对应的像素点，对应的距离乘以扫查间距即为显微测量尺寸数值。

## 4 计量特性

## 4.1 外观

### 4.1.1 开关调节旋钮（或螺丝）应齐全，使用方便、准确、可靠。

### 4.1.2 外接导线及插头、插座应安全牢固、连接可靠、无松动现象。

### 4.1.3 超声显微镜应具有以下清晰而耐久的标志。

1）制造商的名称

2）产品的型号和出厂编号

### 4.1.4 非供操作者使用的部件，应采用密封或者标记的方法加以保护，以免影响超声显微镜的准确度。

### 4.1.5 每台超声显微镜应附有使用说明书和合格证书。

## 4.2 性能

支持换能器中心频率范围在20MHz以上；高速数据采集卡的采样频率至少要达到换能器中心频率的5倍以上。

## 4.3 测量精度

能够识别出最小槽宽和最小孔直径。

## 5 校准条件

## 5.1 环境条件

### 5.1.1 校准时室温应在（15~35）℃。

### 5.1.2 相对湿度：30%~90%。

### 5.1.3 水温：（18~28）℃。

### 5.1.4 在稳固的平台上进行。

### 5.1.5 校准时应无影响校准结果的干扰。

## 5.2 校准用器具

超声显微镜校准装置包括标准校准试块和耦合剂等，其技术要求如下：

### 5.2.1 标准校准试块

使用标准校准试块进行测量校准。试块相关结构及内部尺寸详见附录C。

### 5.2.2 耦合剂

宜选用脱氧水（或蒸馏水等）作为耦合剂。将量块与探头浸入耦合剂中，以获得高质量清晰的图像。

## 6 校准项目和校准方法

## 6.1 校准项目

超声显微镜的校准项目见表1。

表1 超声显微镜的校准项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 技术要求条款号 | 校准方法条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 4.1 | 6.2.1 |
| 2 | 性能 | 4.2 | 6.2.2 |
| 3 | 测量精度 | 4.3 | 6.2.3 |

## 6.2 校准方法

### 6.2.1 外观检查

目视及手动调试的方法校验被校超声显微镜，外观应完好，无影响正常工作的机械损伤。

### 6.2.2 性能校准

查阅每台超声显微镜附有使用说明书和合格证书、以及使用记录等资料；确认能支持的换能器中心频率在20MHz以上；高速数据采集卡的采样频率能达到换能器中心频率的5倍以上。

### 6.2.3测量精度校准

采用基于图像测量的超声显微检测方法进行测量，步骤如下：

第一步：按照国标GB∕T 34018-2017中规定的超声显微检测方法，测量附录C的超声显微镜性能校准试块，得到校准试块的C扫图像；

第二步：基于C扫图像对校准试块内部结构进行测量，得到校准试块内部结构尺寸的超声显微测量值，分别进行孔直径分析和槽宽分析，先后读取最大圆孔直径和能观察到最小圆孔直径；读取最大槽宽和能观察到最小槽宽；读取菱形的内角和能观察到最小槽宽；从左到右读取能观察到圆孔数量，与附录C图C.2（d）设计图中相应部分进行对比，并记录孔径。

## 7 校准结果表达和不确定度

## 7.1 校准不确定度评定

校准结果内容参考附录A。

## 7.2 校准不确定度评定

测量不确定度评定示例见附录B

## 8 复校时间间隔

超声显微镜的校准周期原则上一般不超过一年。

- 附录A

（规范性附录）
校准报告

超声显微镜校准报告见表A.1。

表A.1 超声显微镜性能校准报告

| 超声显微镜校准报告及编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准单位 |  |  | 校准日期 |  |  | ___年___月___日 |  |
| 校准人员 |  |  | 校准地点 |  |  |  |  |
| 被校准设备描述 |  |  | 换能器频率 |  |  |  |  |
| 技术规范名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准环境温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准相对湿度（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准水温（℃） |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果 | 序号 | 标称值 |  |  | 测量值 |  | 测量误差 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量精度 | 最小槽宽（µm） |  |  |  |  |  |  |
|  | 最小孔直径（µm） |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果有效期 |  |  |  | 复检时间间隔建议 |  |  |  |

声明：校准结果仅对被校准对象有效；未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书。

- 附录B

（规范性附录）

不确定度评定报告

B.1不确定度来源分析

按本标准校准的超声显微镜的测量不确定度来源主要包括：

（1）人员操作等随机因素引入的重复性测量不确定度;

（2）扫描定位引入的分量；

（3）步进间距引入的分量；

（4）探头倾斜角度引入的分量；

（5）-6dB声束直径引入的分量；

（6）换能器焦柱直径引入的分量；

（7）像素点坐标引入的分量。

B.2不确定度数学模型

根据超声显微测量原理，测量尺寸是通过分析C扫查数据确定特征点，然后根据光栅尺测量的特征点位置值算出的，且光栅尺测量的数据点对应于超声图像中的像素点。其测量模型为：

式中：表示扫描轴机械误差系数，表示特征点2的像素位置，表示特征点1的像素位置，表示标准长度。

B.3标准不确定度的评定

B.3.1重复测量引入的相对标准不确定度

对探头扫描获得的C扫描图像分析，测量得校准试块中25µm槽宽的测量值如下：

24.8µm，25.0µm，25.1µm，24.6µm，24.5µm；则单次测量值的相对不确定度为

B.3.2扫描定位精度引入的相对标准不确定度

实验所用步进电机/伺服电机定位精度一般优于10 µm，综合考虑加工后的震动与变形，以及长时间扫描与特殊情况的脉冲丢失，扫描期间其重复定位精度引起的偏差不超过1%，以均匀分布考虑，，则

B.3.3步间距引入的相对标准不确定度

C扫描过程过大的扫描间距引起缺陷边缘模糊，而小的间距影响扫描效率，扫描间距应不超过-6dB声束直径的一半。当探头扫描至标准缺陷孔边缘时，扫描间距会引起C扫描图像边缘展宽。当扫描间距满足使用要求时，引起的偏差一般不超过0.5%，以均匀分布考虑，，则

B.3.4探头倾斜角度引入的相对标准不确定度

扫描过程中，探头与扫描平面并不严格垂直，当频率升高时由于指向性变尖锐而引入不确定分量。以探头工作频率100MHz为例，首先通过粗扫试块得到C扫描图像，再次调节探头以保证尽可能垂直。引起的偏差一般不超过0.5%，以均匀分布考虑，，则

B.3.5 -6dB声束直径引入的相对标准不确定度

探头辐射出的测量声束具有一定直径，不是理想的测量点，导致扫描横向分辨率降低，引起缺陷边缘展宽。标配探头-6dB声束直径引入的测量不确定度小于1.0%，以均匀分布考虑，，则

B.3.6换能器焦柱直径引入的相对标准不确定度

当换能器频率为100MHz时根据理论计算可知换能器焦柱直径为40µm，则换能器焦柱直径影响图像数据边界相对不确定度一般不超过1.0%，以均匀分布考虑，，则

B.3.7像素点坐标引入的相对标准不确定度

由于超声显微测量是基于超声图像像素点坐标测量得到的，像素点的坐标读数会引入测量误差，而像素点的坐标与光栅尺的位置逐一对应，因此像素点的标准不确定度等于光栅尺读数精度的标准不确定度。进行超声显微扫查成像时，光栅尺引入的不确定度小于0.5%，以均匀分布考虑， 则

B.4合成标准不确定度

各不确定度因素之间均互相独立不相关，各不确定分量灵敏系数为1，相对合成标准不确定度为

B.5扩展不确定度

取包含因子。于是其相对扩展不确定度为

相对扩展不确定度取。

- 附录C

（规范性附录）
超声显微镜性能校准试块

超声显微镜性能校准试块如图C.1所示。

(a)                                 (b)

图C.1 超声显微镜性能校准试块尺寸及内部结构设计图

- (b)

(c)                                     (d)

图C.2 超声显微镜性能校准试块各部分设计图(图中单位为μm)

其技术要求如下：

- 材质：标准试块材料选择单晶硅；

- 尺寸：试样外部尺寸长宽高为10mm×10mm×0.5mm，

- 制备工艺：利用激光腐蚀加工技术将设计的微小尺寸加工成相同深度，加工后再与10mm×10mm×0.5mm没有加工的硅片键合在一起，这样就形成了具有内部缺陷的单晶硅结构，其实物图如图C.1（a）所示，其内部设计图如C.1（b）所示，每一部分尺寸设计如图C.2所示。