- JJF（纺织）102-2021

土工布动态穿孔测定仪校准规范

Calibration specification for geotextiles products - Dynamic perforation testers

(报批稿）

201X-XX-XX发布                             201X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

土工布动态穿孔测定仪

JJF（纺织）102-2021

校准规范

Calibration specification for

geotextiles products - Dynamic perforation testers

归 口 单 位：中国纺织工业联合会

起 草 单 位：安徽省中小企业发展促进中心

合肥鹏通电子科技有限公司

苏州赛宝校准技术服务有限公司

安徽省纺织计量站

浙江省轻工业品质量检验研究院

温州际高检测仪器有限公司

安徽省经济发展促进中心

本规范委托全国纺织计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

程训健（安徽省中小企业发展促进中心）

崔群海（合肥鹏通电子科技有限公司）

王  平（安徽省纺织计量站）

陈万松（苏州赛宝校准技术服务有限公司）

胡有杰（浙江省轻工业品质量检验研究院）

仵建国（温州际高检测仪器有限公司）

许  凯（安徽省经济发展促进中心）

郭  君（安徽省中小企业发展促进中心）

目     录

引言 ……………………………………………………………………………………（Ⅱ）

- 1  范围 …………………………………………………………………………………（1）

2  引用文件 ……………………………………………………………………………（1）

- 3  概述 …………………………………………………………………………………（1）

4  计量特性 ……………………………………………………………………………（2）

5  校准条件 ……………………………………………………………………………（2）

6  校准项目和校准方法  ………………………………………………………………（3）

7  校准结果表达 ………………………………………………………………………（6）

8 复校时间间隔  ………………………………………………………………………（6）

附录A 土工布动态穿孔测定仪校准记录参考格式 …………………………………（8）

附录B 土工布动态穿孔测定仪校准证书（内页）参考格式  ………………………(9)

附录C 土工布动态穿孔测定仪校准不确定度评定示例  ……………………………(10)

引    言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》规定的规则编制。

本规范的技术指标参数采用GB/T 17630-1998《土工布及其有关产品  动态穿孔试验  落锥法》的相关内容。

本规范为首次发布。

土工布动态穿孔测定仪校准规范

- 范围

本规范适用于落锥式土工布动态穿孔测定仪（以下简称“穿孔仪”）的校准，其他类似仪器的校准可参照本规范。

- 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

JJF 1071-2010  国家计量校准规范编写规则

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新现行有效版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 概述

穿孔仪由支撑放开装置、钢锥和试样夹持环等组成（见图1），适用于落锥法测定土工布及其有关产品动态穿孔穿透程度。工作原理为：一定质量的钢锥从一定高度自由垂直跌落刺入试样形成破洞，用量锥（见图2）测量试样破洞最大可见直径。

1-支撑放开装置      2-钢锥          3 -夹持环        4-试样

图1   穿孔仪示意图

图2  量锥示意图

4  计量特性

4.1  夹持环内径：（150±0.5）mm

4.2  钢锥尖到试样表面距离：（500±2）mm

4.3  钢锥质量：（1000±5) g

4.4  钢锥锥尖端半径：R(1±0.1)mm

4.5  钢锥锥角：45°±20′

4.6  钢锥最大直径：(50±0.10) mm

4.7  量锥质量：（600±5） g

4.8  量锥刻度直径示值误差：±0.10 mm

5  校准条件

- 5.1	 环境条件

5.1.1 工作电压：AC(220±22）V

5.1.2 其他条件：穿孔仪应置于稳固的水平基础上，校准环境应清洁，周围无腐蚀性介质，无影响使用的震源。

- 5.2 测量标准及其他设备

- 测量标准及其他设备见表1。

表1  测量标准及其他设备

| 序号 | 标准器名称 | 测量范围、分度值或分辨力 | 最大允许误差或准确度或不确定度 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游标卡尺 | 测量范围：（0～200）mm， 分辨率：0.01mm | MPE：±0.03mm | 1 |
| 2 | 千分尺 | 测量范围：（0～25）mm;(25～50)mm 分度值：0.01mm | MPE：±0.004mm | 2 |
| 3 | 电子天平 | 测量范围：（20～1100) g , e=1 g, d=0.1 g |  | 1 |
| 4 | 钢直尺 | 测量范围：（0～600）mm， 分度值：1 mm | MPE：±0.15 mm | 1 |
| 5 | 万能角度尺 | 测量范围：（0°～320 °）, 分度值：2′ | MPE：±2′ | 1 |
| 6 | 玻璃线纹尺 | 测量范围为（0～1）mm，分度值为0.01mm， |  | 1 |
| 7 | 显微镜(带显示图像或投影功能) | 放大倍数：≥100倍 |  | 1 |
| 注：主要测量标准及设备可选用本表所列，也可以选用其引入的测量不确定度U（k=2）不大于被校量的最大允许误差1/3的测量设备。 |  |  |  |  |

6  校准项目和校准方法

6.1 校准前准备

6.1.1 外观检查

a）仪器外观完好，开关按钮及其它器件齐全、无锈蚀和损坏。

b）钢锥检查：要求钢锥尖端应完好，不应有毛刺、倒钩或其它损伤现象；钢锥表面光洁平滑流畅完整，没有破损。

c）量锥检查：要求直径标注刻度清晰，量锥完整，无缺损。

6.1.2 样品夹检查

试样夹持环能夹紧样品，并且在钢锥冲击过程中样品不能有滑移。

6.1.3 仪器水平检查

借助水平仪，调整仪器水平放置，保证夹持试样水平。

6.1.4钢锥支撑、放开状态功能性检查

支撑状态下，钢锥吸住稳定、可靠；放开状态下，钢锥自由落下。

6.2 校准项目

穿孔仪校准项目对应本规范计量特性条款和校准方法条款见表2。

表2  穿孔仪校准项目

| 序号 | 校准项目 | 计量特性条款 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夹持环内径 | 4.1 | 6.3.1 |
| 2 | 支撑后锥尖到试样表面距离 | 4.2 | 6.3.2 |
| 3 | 钢锥质量 | 4.3 | 6.3.3 |
| 4 | 钢锥锥尖端半径 | 4.4 | 6.3.4 |
| 5 | 钢锥锥角 | 4.5 | 6.3.5 |
| 6 | 钢锥最大直径 | 4.6 | 6.3.6 |
| 7 | 量锥质量 | 4.7 | 6.3.7 |
| 8 | 量锥刻度直径示值误差 | 4.8 | 6.3.8 |
| 注：根据被校准穿孔仪的功能和客户要求选择校准项目。 |  |  |  |

- 6.3 校准方法

6.3.1 夹持环内径的校准

夹持环均匀取两个校准点，用游标卡尺内测量爪分别测量两个校准点的夹持环内径，两个校准点测量结果的算术平均值为夹持环内径。

6.3.2 钢锥尖到试样表面距离的校准

用一张大于试样环面积且平整不变形的纸代替试样安装在夹持环上，在纸中心点位置用刀片切开一条约长（30～40）mm的切口。

把钢锥安装在支撑放开装置上；将钢直尺沿着纸的切口插入，钢直尺零线向上。移动钢直尺，待钢直尺的零线与钢锥尖轻微接触，且钢直尺垂直于纸表面时，读出钢直尺露出纸面的读数，重复测量两次，取其算术平均值为钢锥尖到试样表面距离。

6.3.3 钢锥质量的校准

用电子天平，测量钢锥质量，重复测量两次，取其算术平均值为钢锥质量。

6.3.4 钢锥尖端半径校准

显微镜(有显示图像或投影功能)选用适当的放大倍数，通过玻璃线纹尺测量并计算显微镜成像的实际放大倍数k。将玻璃线纹尺放在显微镜测试工作台上，调整载物台找准线纹尺刻度位置，并调整显微镜的粗、细准焦螺旋，使得显示器（或投影））显示线纹尺刻度线边缘轮廓清晰，保存并打印或画出图像，用游标卡尺测量刻度间距d图像放大尺寸L（单位mm）,通过计算公式（1）计算当前显微镜图像放大倍数，重复测量两次，两次的算术平均值为图像放大倍数k实测值。然后，在放大倍数k条件下，将钢锥锥尖端放在显微镜测试工作台上，调整选择合适的锥尖端放大位置，并微调显微镜的粗、细准焦螺旋，使显示器显示的钢锥尖端边缘轮廓清晰，保存并打印或画出钢锥尖端圆弧图像。用三点定径法确定圆弧的圆心，用游标卡尺测量圆弧的半径R，再通过放大倍数k，按公式（2）计算实际的钢锥尖端边缘圆弧的半径，重复测量两次，两次的算术平均值为钢锥尖端圆弧实际半径实测值r。

k=Ld                                    （1）

式中：k- 图像放大倍数实测值。

d- 试验取玻璃线纹尺刻度间距，单位mm。

L- d刻度间距放大实测值，单位mm。

r=Rk                                     （2）

式中：r- 圆弧实际半径实测值，单位mm。

R- 图像圆弧半径实测值，单位mm。

k- 图像放大倍数实测值。

可得：

r=Rk=R×dL                               （3）

6.3.5 钢锥锥角的校准

用万能角度尺测量钢锥方法示意图如图3所示。把钢锥被测角度部分放在基尺和直尺的测量面之间压紧，然后再转动扇形板背面的微动装置作细调整，两个测量面与被测表面紧密贴合，并确保角度在中心面，然后拧紧制动器上的螺母，读取钢锥的角度。钢锥上均匀选取两个测量点，测量钢锥锥角，其两次测量结果的算术平均值为钢锥锥角。

图3  角度尺测量钢锥方法示意图

6.3.6 钢锥最大直径的校准

用千分尺测量钢锥最大直径，在最大直径处均匀选取两个测量点测量，其两次测量结果的算术平均值为钢锥最大直径。

6.3.7 量锥质量的校准

用电子天平，测量量锥质量，重复测量两次，其算术平均值为量锥质量。

6.6.8 量锥刻度直径示值误差的校准

选取量锥Φ40mm刻度校准，均匀选取两个校准点。将千分尺的测钻、测微螺杆的圆柱外侧紧靠量锥刻度凹槽边缘的同一侧面，调整旋钮和测力装置，使测钻、测微螺杆卡住量锥Φ40mm刻度线，且千分尺垂直于量锥轴线，测量读取千分尺示值；旋转量锥90°，用相同方法测量另一校准点，计算两次结果的算术平均值为Φ40mm刻度直径。按公式（4）计算Φ40mm刻度示值误差。

（4）

式中：—量锥刻度直径示值误差，单位：mm

—量锥刻度直径标称值，单位：mm

—量锥刻度直径两次测量结果算术平均值，单位：mm

用上述方法分别测量Φ10mm、Φ20mm、Φ30mm、Φ50mm刻度线示值误差，取所有刻度线示值误差的最大值为量锥刻度直径误差。

7 校准结果表达

7.1  数值修约

数值修约按GB/T 8170执行，末位数修约到被校穿孔仪各参数最大允许误差绝对值的1/10位。

7.2 校准记录

校准记录应详尽记录测量数据和计算结果。推荐的校准记录格式见附录A。

7.3 校准证书

经校准的穿孔仪应出具校准证书，校准结果应在校准书上反映。校准证书包括的信息应符合JJF 1071-2010中的5.12的要求。推荐的校准证书内页格式见附录B。

7.4 不确定度

校准证书应给出各校准项目的扩展不确定度，评定示例见附录C。

8  复校时间间隔

在定期进行期间核查的条件下，建议复校时间间隔一般不超过1年。

注：由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

土工布动态穿孔测定仪校准记录参考格式

委托方：                发证编号：           原始记录编号：

仪器型号规格：          出厂编号：           出厂日期：

制造厂：                环境温度：     ℃    湿度：    %RH

主标准器名称;           型号规格：           测量范围：

准确度等级：            有效期：

校准日期：           年   月   日            校准地点：

校准依据：

- 校准前准备:

- 计量特性校准:

| 序号 | 校 准 项 目 | 技 术 要 求 | 实 测 结 果(U k=2) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夹持环内径（mm） | Φ（150±0.5）mm | 1 |  | 2 |  | 平均值 |  |  |  |
| 2 | 钢锥尖到试样表面距离(mm) | （500±2）mm | 1 |  | 2 |  | 平均值 |  |  |  |
| 3 | 钢锥质量（g） | （1000±5）g | 1 |  | 2 |  | 平均值 |  |  |  |
| 4 | 钢锥锥尖端半径 (mm) | R(1±0.1)mm | 1 |  | 2 |  | 平均值 |  |  |  |
| 5 | 钢锥锥角 | 45︒±20′ | 1 |  | 2 |  | 平均值 |  |  |  |
| 6 | 钢锥最大直径（mm） | Φ(50±0.10) mm | 1 |  | 2 |  | 平均值 |  |  |  |
| 7 | 量锥质量(g) | （600 ±5） g | 1 |  | 2 |  | 平均值 |  |  |  |
| 8 | 量锥刻度直径 示值误差(mm) | 5处各位置 | 1 | 2 |  | 平均值 |  | 误差 |  |  |
|  |  | Φ(10±0.10) mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Φ(20±0.10) mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Φ(30±0.10) mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Φ(40±0.10) mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Φ(50±0.10) mm |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准单位:                    校准员:                 审核员:

附录B

土工布动态穿孔测定仪校准证书（内页）参考格式

校  准  结  果

证书编号：XXXXXXXX       原始记录编号：XXXXXXXX     第×页，共×页

| 校准项目 | 技术要求 | 校准结果 | U = k = 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夹持环内径（mm） | Φ（150±0.5）mm |  |  |
| 钢锥尖到试样表面距离(mm) | （500±2）mm |  |  |
| 钢锥质量（g） | （1000±5）g |  |  |
| 钢锥锥尖端半径（mm） | R(1±0.1)mm |  |  |
| 钢锥锥角 | 45°±20′ |  |  |
| 钢锥最大直径（mm） | Φ(50±0.10) mm |  |  |
| 量锥质量(g) | （600±5）g |  |  |
| 量锥刻度直径 示值误差(mm) | ±0.10 mm |  |  |

以下空白

附录C

土工布动态穿孔测定仪校准不确定度评定示例

- C.1 夹持环内径校准不确定度的评定

- C.1.1概述

- 夹持环内径校准的实验操作：夹持环均匀取两个校准点，用数显游标卡尺[测量范围：（0～200）mm，分辨率：0.01mm，MPE：±0.03mm]分别测量两个校准点的夹持环内径，两个校准点测量结果的算术平均值为夹持环内径。

- C.1.2 测量模型

（C1-1）

式中： —— 夹持环内径实测值，单位：mm

—— 夹持环内径两个校准点测量结果的算术平均值，单位：mm

由于游标卡尺与穿孔仪彼此独立，互不相关，因此，穿孔仪夹持环内径的标准不确定度可由式（C1-2）计算：

（C1-2）

灵敏系数：

所以                              （C1-3)

- C.1.3 输入量标准不确定度来源分析

输入量的标准不确定度来源主要是测量重复性引起的标准不确定度分项、数显游标卡尺示值误差引起的标准不确定度分项和游标卡尺分辨力量化误差引起的标准不确定度。

C.1.3.1 测量重复性引起的标准不确定度分项的评定

可采用连续重复多次测量直接求出标准不确定度，即采用A类方法进行评定。

在重复性条件下用数显游标卡尺直接测量夹持环内直径，连续10次测量，得到一测量列（单位：mm）：150.05、150.05、150.04、150.04、150.05、150.05、150.05、150.04、150.04、150.05。

则单次测量结果的实验标准偏差为：

单次平均值   D=i=110Di10=150.046               （C1-4）

单次标准差                   （C1-5）

实际测量情况：圆筒内直径在重复性条件下连续测量2次，以2次测量算术平均值为测量结果，则可得到：

圆筒内直径测量重复性引起的标准不确定度：

（C1-6）

C.1.3.2 数显游标卡尺示值误差引起的标准不确定度分项的评定

数显游标卡尺示值误差引起的标准不确定度可根据校准证书给出的该游标卡尺的最大允许误差来评定，属均匀分布，可采用B类方法评定。

游标卡尺最大允许误差为±0.03mm，即 ，通常认为在区间内服从均匀分布，即包含因子，则游标卡尺在校准点示值的标准不确定度：

（C1-7）

- C.1.3.3 数显游标卡尺分辨力量化误差引起的标准不确定度的评定

数显游标卡尺分辨力为0.01mm，其量化误差以等概率分布在半宽为的区间内，属均匀分布，即包含因子，故引入的不确定度为：

（C1-8）

此次不确定度评定中，测量重复性引入的不确定度分量大于游标卡尺分辨力所引入的不确定度分量，此时重复性中已经包含分辨力校准结果的影响，故不应当再考虑分辨力所引入的不确定度分量。

- C.1.3.4 标准不确定度分量汇总

- 由于游标卡尺与穿孔仪彼此独立，互不相关，标准不确定度、也相互独立，各分量的灵敏系数均为1，各分量的标准不确定度汇总如表C1-1所示。

表C1-1 标准不确定度分量汇总一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 类别 | 分布 | 标准不确定度(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 |  | A | 正态 | 0.0037 |
| 2 | 游标卡尺示值误差 |  | B | 均匀 | 0.0173 |

- C.1.4 输入量标准不确定度来源计算

（C1-9）

由式（C1.3)可得：

夹持环内径的标准不确定度：

- C.1.5扩展不确定度的评定

取包含因子，扩展不确定度为：

（C1-10）

- C.1.6测量结果不确定度的报告与表示

穿孔仪夹持环内径测量结果扩展不确定度为：

。

- C.2 钢锥尖到试样表面距离校准不确定度的评定

- C.2.1概述

钢锥尖到试样表面距离校准的实验操作：用一张大于试样环面积且平整不变形的纸代替试样安装在夹持环上，在纸中心点位置用刀片切开一条约长（30～40）mm切口。把钢锥安装在支撑释放装置上；将钢直尺[测量范围：（0～600）mm，分度值：0.5 mm，MPE：±0.15 mm]沿着纸的切口插入，钢直尺零线向上。移动钢直尺，待钢直尺的零线与钢锥尖轻微接触，且钢直尺垂直于纸表面时，读出钢直尺露出纸面的读数，重复测量两次，其算术平均值即为钢锥尖到试样距离。

- C.2.2 测量模型

（C2-1）

式中： —— 钢锥尖到试样距离实测值，单位：mm

—— 钢锥尖到试样距离两次校准测量结果的算术平均值，单位：mm

由于钢直尺与穿孔仪彼此独立，互不相关，因此，穿孔仪支撑后锥尖到试样距离的标准不确定度可由式（C2-2）计算：

（C2-2）

灵敏系数：

所以                              （C2-3)

- C.2.3 输入量标准不确定度来源分析

输入量的标准不确定度来源主要是测量重复性引起的标准不确定度分项、钢直尺示值误差引起的标准不确定度分项和钢直尺的分度值误差引起的标准不确定度。

C.2.3.1 测量重复性引起的标准不确定度分项的评定

可采用连续重复多次测量直接求出标准不确定度，即采用A类方法进行评定。

在重复性条件下用钢直接测量钢锥尖到试样表面距离（估读0.5mm），连续10次测量，得到一测量列（单位：mm）：500.5、500.5、500.0、500.0、500.5、501.0、501.0、500.5、500.5、500.5则单次测量结果的实验标准偏差为：

单次平均值                  （C2-4）

单次标准差         （C2-5）

实际测量情况：钢锥尖到试样距离在重复性条件下连续测量2次，以2次测量算术平均值为测量结果，则可得到：

钢锥尖到试样距离测量重复性引起的标准不确定度：

（C2-6）

C.2.3.2 钢直尺示值误差引起的标准不确定度分项的评定

钢直尺示值误差引起的标准不确定度可根据校准证书给出的该钢直尺的最大允许误差来评定，属均匀分布，可采用B类方法评定。

钢直尺（0～600）mm，钢直尺最大允许误差为±0.15mm，即 ，通常认为在区间内服从均匀分布，即包含因子，则钢直尺尺在校准点示值的标准不确定度：

（C2-7）

- C.2.3.3 钢直尺分度值误差引起的标准不确定度的评定

钢直尺分度值为1mm，测量时0.5mm进行估读，其估读误差分布在半宽为的区间内，属均匀分布，即包含因子，故引入的不确定度为：

（C2-8）

此次不确定度评定中，测量重复性引入的不确定度分量大于钢直尺分度值所引入的不确定度分量，此时重复性中已经包含分度值校准结果的影响，故不应当再考虑分度值所引入的不确定度分量。

- 由于钢直尺与穿孔仪彼此独立，互不相关，标准不确定度、也相互独立，各分量的灵敏系数均为1，各分量的标准不确定度汇总如表C2-1所示。

表C2-1 标准不确定度分量汇总一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 类别 | 分布 | 标准不确定度(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 |  | A | 正态 | 0.236 |
| 2 | 钢直尺示值误差 |  | B | 均匀 | 0.087 |

- C.2.4 输入量标准不确定度来源计算

（C2-9）

由式（C2.3)可得：

钢锥尖到试样距离的标准不确定度：

- C.2.5 扩展不确定度的评定

取包含因子，扩展不确定度为：

（C2-10）

- C.2.6 测量结果不确定度的报告与表示

穿孔仪钢锥尖到试样距离测量结果扩展不确定度为：

。

- C.3 穿孔仪钢锥质量校准不确定度的评定

- C.3.1 概述

- 穿孔仪钢锥质量校准操作：将钢锥放在电子天平[天平测量范围：（20～1100) g ,e=1 g,  d=0.1 g ， ]上直接称重，记录电子天平读数，重复测量2次，两次测量结果的算术平均值为钢锥质量。

- C.3.2 测量模型

(C3-1)

式中：  ―钢锥质量实测值，单位：g

―电子天平两次秤出钢锥质量测量结果的算术平均值，单位：g

由于电子天平与钢锥彼此独立，互不相关，因此，钢锥质量的标准不确定度可由式C3-2计算：

（C3-2)

灵敏系数：

所以                              （C3-3）

- C.3.3 输入量标准不确定度来源分析

输入量的标准不确定度来源主要是测量重复性引起的标准不确定度分项（A类评定）、电子天平最大允许误差引起的标准不确定度分项和电子天平分辨力引起的标准不确定度（B类评定）。

C.3.3.1 测量重复性引起的标准不确定度分项的评定

可采用连续重复多次测量直接求出标准不确定度，即采用A类方法进行评定。

在重复性条件下用用电子天平称量钢锥的质量，连续10次测量，得到一测量列（单位：g）：998.5、998.5、998.6、998.5、998.6、998.5、998.5、998.5、998.5、998.5

则单次测量结果的实验标准偏差为：

单次平均值                          (C3-4)

单次标准差         (C3-5)

实际测量情况：穿孔仪钢锥质量在重复性条件下连续测量2次，以2次测量算术平均值为测量结果，则可得到：

钢锥测量重复性引起的标准不确定度：

(C3-6)

C.3.3.2 电子天平最大允许误差引起的标准不确定度分项的评定

依据JJG 1036-2008《电子天平》检定规程，在1000g时电子天平

e= 1g , MPE:±1.0e，即 ，在区间内服从均匀分布，包含因子，则电子天平在1000g校准点最大允许误差引起的示值标准不确定度：

(C3-7)

- C.3.3.3 电子天平分辨力引起的标准不确定度的评定

电子天平分辨力0.1g，其量化误差以等概率分布在半宽为的区间内，服从均匀分布，包含因子，则由天平分辨力引入的不确定度为：

(C3-8)

此次不确定度评定中，测量重复性引入的不确定度分量大于电子天平分辨力所引入的不确定度分量，此时重复性中已经包含分辨力校准结果的影响，故不应当再考虑分辨力所引入的不确定度分量。

- C.3.3.4 标准不确定度分量汇总

- 由于电子天平与穿孔仪彼此独立，互不相关，标准不确定度、也相互独立，各分量的灵敏系数均为1，各分量的标准不确定度汇总如表C3-1所示。

表C3-1 标准不确定度分量汇总一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 类别 | 分布 | 灵敏系数 | 标准不确定度(g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 |  | A | 正态 | 1 | 0.030 |
| 2 | 电子天平最大允许误差 |  | B | 均匀 | 1 | 0.577 |

- C.3.4 输入量标准不确定度来源计算

(C3-9)

由此钢锥质量的标准不确定度：

- C.3.5 扩展不确定度的评定

取包含因子，扩展不确定度为：

(C3-10)

- C.3.6 测量结果不确定度的报告与表示

穿孔仪钢锤质量测量扩展不确定度为：

。

- C.4 穿孔仪钢锥尖端半径校准不确定度的评定

- C.4.1 概述

穿孔仪钢锥尖端半径校准的实验操作：选用合适的显微镜放大倍数，通过玻璃线纹尺[测量范围为（0～1）mm、分度值为0.01mm，扩展不确定度μm ]，测量并计算显微镜成像的实际放大倍数k。将玻璃线纹尺放在显微镜测试工作台上，调整载物台找准线纹尺刻度位置，并调整显微镜的粗、细准焦螺旋，使得显示器显示线纹尺刻度线边缘轮廓清晰，保存并打印或画出图像，用游标卡尺[测量范围（0～200）mm,分辨率0.01mm，MPE：±0.03mm]测量刻度d（本次试验以0.01mm×10为例）图像放大尺寸L（单位mm）,计算当前显微镜图像放大倍数，重复测量两次，两次的算术平均值为图像放大倍数k实测值。然后，在放大倍数k条件下，将钢锥锥尖端放在显微镜测试工作台上，调整选择合适的锥尖端放大位置，并微调显微镜的粗、细准焦螺旋，使显示器显示的钢锥尖端边缘轮廓清晰，保存并打印钢锥尖端圆弧图像。用三点定径法确定圆弧的圆心，用游标卡尺测量圆弧的半径R，再通过放大倍数k，计算实际的钢锥尖端边缘圆弧的半径，重复测量两次，两次的算术平均值为钢锥尖端圆弧实际半径实测值r。

- C.4.2 测量模型

r=Rk=R×dL    即：r=R×dL                （C4-1）

式中：r- 圆弧实际半径实测值，单位mm。

R- 图像圆弧半径实测值，单位mm。

d- 试验取玻璃线纹尺刻度间距，单位mm。

L- d刻度间距放大实测值，单位mm。

由于各输入量R、L、d之间各不相关，合成标准不确定度转换为相对标准不确定度形式，钢锥尖端弧度半径的相对标准不确定度可由式（C4-2）计算。

ucrel(r)=ucrel2(R)+ucrel2(L)+ucrel2(d)              （C4-2）

即：uc(r)r=[u(R)R]2+[u(L)L]2+[u(d)d]2

- C.4.3 输入量标准不确定度来源分析

输入量R的标准不确定度来源主要是测量重复性引起的标准不确定度分项、游标卡尺示值值误差引起的标准不确定度分项和游标卡尺分度值引起的标准不确定度分项。

4.3.1 测量重复性引起的标准不确定度分项的评定

可采用连续重复多次测量直接求出标准不确定度，即采用A类方法进行评定。在重复性条件下测量放大图像钢锥尖端半径，连续10次测量，得到一测量列（单位：mm）：69.24、69.27、69.22、69.28、69.30、69.25、69.29、69.26、69.28、69.27则单次测量结果的实验标准偏差为：

单次平均值

单次标准差          (C4-3)

实际测量情况：钢锥尖端图像半径在重复性条件下连续测量2次，以2次测量算术平均值为测量结果，则可得到：

钢锥尖端图像半径测量重复性引起的标准不确定度：

(C4-4)

C.4.3.2 游标卡尺示值误差引起的标准不确定度分项的评定

游标卡尺示值误差引起的标准不确定度可根据校准证书给出的该游标卡尺的最大允许误差来评定，属均匀分布，可采用B类方法评定。

游标卡尺最大允许误差为±0.03mm，即 ，通常认为在区间内服从均匀分布，即包含因子，则游标卡尺在校准点示值的标准不确定度：

（C4-5）

- C.4.3.3 游标卡尺分辨力量化误差引起的标准不确定度的评定

数显游标卡尺分辨力为0.01mm，其量化误差以等概率分布在半宽为的区间内，属均匀分布，即包含因子，故引入的不确定度为：

（C4-6）

此次不确定度评定中，测量重复性引入的不确定度分量大于游标卡尺分辨力所引入的不确定度分量，此时重复性中已经包含分辨力校准结果的影响，故不应当再考虑分辨力所引入的不确定度分量。

- C.4.3.4 标准不确定度分量汇总

- 由于游标卡尺与钢锥彼此独立，互不相关，标准不确定度、也相互独立，各分量的灵敏系数均为1，各分量的标准不确定度汇总如表C4-1所示。

表C4-1标准不确定度分量汇总一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 类别 | 分布 | 标准不确定度(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 |  | A | 正态 | 0.0170 |
| 2 | 游标卡尺示值误差 |  | B | 均匀 | 0.0173 |

- C.4.3.4 输入量标准不确定度来源计算

(C4-7)

- C.4.4 输入量标准不确定度来源分析

- 输入量L的标准不确定度来源主要是测量重复性引起的标准不确定度分项、游标卡尺示值值误差引起的标准不确定度分项和游标卡尺分度值引起的标准不确定度分项。

C.4.4.1 测量重复性引起的标准不确定度分项的评定

可采用连续重复多次测量直接求出标准不确定度，即采用A类方法进行评定。在重复性条件下测量玻璃线纹尺0.01mm×10刻度在显微镜放大后图像的刻度间距，连续10次测量，得到一测量列（单位：mm）：17.53、17.58、17.55、17,56、17.59、17.54、17.58、17.55、17,51、17.59则单次测量结果的实验标准偏差为：

单次平均值

单次标准差          (C4-8)

实际测量情况：图像刻度间距在重复性条件下连续测量2次，以2次测量算术平均值为测量结果，则可得到：

图像刻度间距测量重复性引起的标准不确定度：

(C4-9)

C.4.4.2 游标卡尺示值误差引起的标准不确定度分项的评定

游标卡尺示值误差引起的标准不确定度可根据校准证书给出的该游标卡尺的最大允许误差来评定，属均匀分布，可采用B类方法评定。

游标卡尺最大允许误差为±0.03mm，即 ，通常认为在区间内服从均匀分布，即包含因子，则游标卡尺在校准点示值的标准不确定度：

（C4-10）

- C.4.4.3 游标卡尺分辨力量化误差引起的标准不确定度的评定

数显游标卡尺分辨力为0.01mm，其量化误差以等概率分布在半宽为的区间内，属均匀分布，即包含因子，故引入的不确定度为：

（C4-11）

此次不确定度评定中，测量重复性引入的不确定度分量大于游标卡尺分辨力所引入的不确定度分量，此时重复性中已经包含分辨力校准结果的影响，故不应当再考虑分辨力所引入的不确定度分量。

- C.4.4.4 标准不确定度分量汇总

- 由于游标卡尺与钢锥彼此独立，互不相关，标准不确定度、也相互独立，各分量的灵敏系数均为1，各分量的标准不确定度汇总如表C4-2所示。

表C4-2标准不确定度分量汇总一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 类别 | 分布 | 标准不确定度(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 |  | A | 正态 | 0.0196 |
| 2 | 游标卡尺示值误差 |  | B | 均匀 | 0.0173 |

- C.4.4.5 输入量标准不确定度来源计算

(C4-12)

- C.4.5 输入量d标准不确定度来源分析

- 输入量d的标准不确定度来源是玻璃线纹尺不确定度引起的标准不确定度分项。

玻璃线纹尺不确定度引起的标准不确定度分项的评定：

玻璃线纹尺校准证书给出的扩展不确定度为μm，。可采用B类方法评定，则玻璃线纹尺不确定度引起的标准不确定度：

- （C4-13）

- 所以  u(d)=u1(d)=0.0005mm

- C.4.6 合成标准不确定度

合成标准不确定度为相对标准不确定度形式，钢锥尖端弧度半径的相对标准不确定度可由式（C4-2）计算。

ucrel(r)=ucrel2(R)+ucrel2(L)+ucrel2(d)

即：uc(r)r=[u(R)R]2+[u(L)L]2+[u(d)d]2

- 又因为：R=69.266mm，  L=17.564mm ，d=0.01mm×10=0.1mm，

- r=R×dL=69.266×0.117.564=0.3944mm。

- 故：uc(r)0.3944=(0.024369.266)2+(0.026117.564)2+（0.00050.1）2=0.0052mm

- 得：uc(r)=0.0021mm

- C.4.7 扩展不确定度的评定

取包含因子，扩展不确定度为：

（C4-14）

- C.4.8 测量结果不确定度的报告与表示

钢锥尖端半径测量结果的扩展不确定度为：

mm  。

- C.5 钢锥锥角校准不确定度的评定

- C.5.1 概述

钢锥锥角校准的实验操作：钢锥锥角测量均匀取两个校准点，用万能角度尺（测量范围：0°～320 °,分度值：2′，MPE：±2′）分别测量两个校准点的钢锥锥角，两个校准点测量结果的算术平均值为钢锥锥角。

- C.5.2 测量模型

（C5-1）

式中： —— 钢锥锥角实测值，单位：′(1°=60′)

—— 钢锥锥角两个校准点测量结果的算术平均值，单位：′

由于万能角度尺与钢锥彼此独立，互不相关，因此，穿孔仪钢锥锥角的标准不确定度可由式（C5-2）计算。

（C5-2）

灵敏系数：

所以：                                 （C5.3)

- C.5.3 输入量标准不确定度来源分析

输入量的标准不确定度来源主要是测量重复性引起的标准不确定度分项、万能角度尺示值误差引起的标准不确定度分项和万能角度尺分度值估读误差引起的标准不确定度。

C.5.3.1 测量重复性引起的标准不确定度分项的评定

可采用连续重复多次测量直接求出标准不确定度，即采用A类方法进行评定。

在重复性条件下用万能角度尺直接测量钢锥锥角，连续10次测量，得到一测量列（单位：mm）：45°4′、45°4′、45°2′45°4′、45°4′、45°6′、

45°6′、45°2′、45°4′、45°4′，又因为1°= 60′，则单次测量结果的实验标准偏差为：

单次平均值   2704′    （C5-4）

单次标准差   ′     （C5-5）

实际测量情况：钢锥锥角在重复性条件下连续测量2次，以2次测量算术平均值为测量结果，则可得到：

钢锥锥角测量重复性引起的标准不确定度：

′      （C5-6）

C.5.3.2 万能角度尺示值误差引起的标准不确定度分项的评定

万能角度尺示值误差引起的标准不确定度可根据校准证书给出的该万能角度尺的最大允许误差来评定，属均匀分布，可采用B类方法评定。

万能角度尺最大允许误差为±2′，即 ′，通常认为在区间内服从均匀分布，即包含因子，则游标卡尺在校准点示值的标准不确定度：

′                  （C5-7）

- C.5.3.3 万能角度尺分度值估读误差引起的标准不确定度的评定

万能角度尺分度值为2′，按1分度值进行估读，其估读误差分布在半宽为′的区间内，属均匀分布，即包含因子，故引入的不确定度为：

′               （C5-8）

此次不确定度评定中，测量重复性引入的不确定度分量大于万能角度尺分度值所引入的不确定度分量，此时重复性中已经包含分度值校准结果的影响，故不应当再考虑分度值所引入的不确定度分量。

- C.5.3.4 标准不确定度分量汇总

- 由于万能角度尺与钢锥彼此独立，互不相关，标准不确定度、也相互独立，各分量的灵敏系数均为1，各分量的标准不确定度汇总如表C5-1所示。

表C5-1 标准不确定度分量汇总一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 类别 | 分布 | 标准不确定度(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 |  | A | 正态 | 0.943′ |
| 2 | 万能角度尺示值误差 |  | B | 均匀 | 1.155′ |

- C.5.4 输入量标准不确定度来源计算

=1.4910′                            （C5-9 )

由式 （C4.3)钢锥锥角的标准不确定度：

=1.4910′

- C.5.5 扩展不确定度的评定

取包含因子，扩展不确定度为：

′        （C5-10）

- C.5.6测量结果不确定度的报告与表示

穿孔仪钢锥锥角测量结果扩展不确定度为：

′    。

- C.6 量锥标称刻度直径示值误差校准不确定度的评定

- C.6.1 概述

选取量锥Φ40mm刻度校准，均匀选取两个校准点。将千分尺（测量范围：25mm～50mm，分度值：0.01mm，MPE：±0.004mm)的测钻、测微螺杆的圆柱外侧紧靠量锥刻度凹槽边缘的同一侧面，调整旋钮和测力装置，使测钻、测微螺杆卡住量锥Φ40mm刻度线，且千分尺垂直于量锥轴线，测量读取千分尺示值；旋转量锥90°，用相同方法测量另一校准点，计算两次结果的算术平均值为Φ40mm刻度直径。按公式（C6-1）计算Φ40mm刻度直径示值误差。

- C.6.2 测量模型

（ C6-1）

式中：—量锥刻度直径示值误差，单位：mm

—量锥刻度直径标称值，单位：mm

—量锥刻度直径两次测量结果算术平均值，单位：mm

由于千分尺与量锥彼此独立，互不相关，因此，量锥标称直径误差的标准不确定度可由式（C6-2）计算：

（C6-2）

灵敏系数：

所以                              （C6-3)

- C.6.3 输入量标准不确定度来源分析

输入量的标准不确定度来源主要是测量重复性引起的标准不确定度分项、千分尺尺示值误差引起的标准不确定度分项和千分尺分辨力量化误差引起的标准不确定度。

C.6.3.1 测量重复性引起的标准不确定度分项的评定

可采用连续重复多次测量直接求出标准不确定度，即采用A类方法进行评定。

在重复性条件下用千分尺直接测量标称刻度直径，连续10次测量，得到一测量列（单位：mm）：39.96、39.95、39.95、39.94、39.95、39.92、39.94、39.95、39.95、39.96。

则单次测量结果的实验标准偏差为：

单次平均值                   （C6-4）

单次标准差    （C6-5）

实际测量情况：标称刻度直径在重复性条件下连续测量2次，以2次测量算术平均值为测量结果，则可得到：

标称刻度直径测量重复性引起的标准不确定度：

（C6-6）

C.6.3.2 千分尺示值误差引起的标准不确定度分项的评定

千分尺示值误差引起的标准不确定度可根据JJG21-2008《千分尺检定规程》千分尺最大允许误差来评定，属均匀分布，可采用B类方法评定。

千分尺最大允许误差为±0.004mm，即 ，通常认为在区间内服从均匀分布，即包含因子，则游标卡尺在校准点示值的标准不确定度：

（C6-7）

- C.6.3.3 千分尺分度值量化误差引起的标准不确定度的评定

千分尺分度值为0.01mm，其量化误差以等概率分布在半宽为的区间内，属均匀分布，即包含因子，故引入的不确定度为：

（C6-8）

此次不确定度评定中，测量重复性引入的不确定度分量大于千分尺分度值所引入的不确定度分量，此时重复性中已经包含分度值校准结果的影响，故不应当再考虑分度值所引入的不确定度分量。

- 由于千分尺与量锥彼此独立，互不相关，标准不确定度、也相互独立，各分量的灵敏系数均为1，各分量的标准不确定度汇总如表C6-1所示。

表C6-1标准不确定度分量汇总一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 类别 | 分布 | 标准不确定度(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 |  | A | 正态 | 0.0082 |
| 2 | 游标卡尺示值误差 |  | B | 均匀 | 0.0023 |

- C.6.4 输入量标准不确定度来源计算

（C6-9）

由式（C5.3)可得：

标称刻度直径的标准不确定度：

- C.6.5 扩展不确定度的评定

取包含因子，扩展不确定度为：

（C6-10）

- C.6.6 测量结果不确定度的报告与表示

量锥标称刻度直径示值误差测量结果扩展不确定度为：

。