中华人民共和国工业和信息化部

电子计量技术规范

JJF(电子)0062─2021

事件顺序记录系统（SOE）测试仪

校准规范

Calibration Specification of Sequence of Event(SOE) Testers

（报批稿）

2021-××-××发布               2021-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

事件顺序记录系统（SOE）测试仪校准规范

Calibration Specification of Sequence of Event(SOE) Testers

JJF(电子)0062─2021

归  口 单 位：中国电子技术标准化研究院

主要起草单位：南京紫金计量有限公司

参加起草单位：北京华电亚太电子科技有限公司

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

宋  扬（南京紫金计量有限公司）

沈建清（南京紫金计量有限公司）

参加起草人：

韩  倩（南京紫金计量有限公司）

伍  源（南京紫金计量有限公司）

史  军（北京华电亚太电子科技有限公司）

目录

引  言	II

1  范围	1

2  概述	1

3  计量特性	1

3.1  触发时间间隔	1

3.2  触发电压	1

4  校准条件	1

4.1  环境条件	1

4.2  测量标准及其它设备	2

5  校准项目和校准方法	2

5.1  外观及工作正常性检查	2

5.2  触发时间间隔	2

5.3  触发电压	3

6  校准结果表达	4

7  复校时间间隔	5

附录A 原始记录格式	6

附录B 校准证书内页格式	7

附录C 测量不确定度评定示例	8

附录D 测试插件板	10

# 引  言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范为首次发布。

- 事件顺序记录系统（SOE）测试仪校准规范

# 1 范围

本规范适用于各类事件顺序记录系统（SOE）测试仪的校准。

# 2 概述

SOE（Sequence of Event），即事件顺序记录系统，利用它精确记录和报告预先定义好的电气重要开关量信号的状态变化，为各种机组的事故分析提供明确有效的线索和证据,SOE是电力、石化等企业DCS(集散控制系统)工作站必备的系统设备。SOE测试仪是一种用于校准SOE系统记录准确性及时间分辨能力的测试装置。其基本测试原理是：用一组标准的开关量信号（具有准确的排列顺序和时间间隔），触发SOE模件，通过比对SOE系统的触发记录与标准信号在排序和时间间隔上的差异，达到测试SOE系统记录是否准确及其时间分辨能力是否符合要求的目的。

# 3 计量特性

## 3.1触发时间间隔

输出范围：0.1ms～999.9ms，0.1ms步进可调

最大允许误差：±3μs (时间间隔≤1ms)

±0.1% (时间间隔>1ms)

## 3.2 触发电压

输出范围：（0.01～10）V

最大允许误差：±5%

注：以上范围及指标不适用于合格性判定，仅供参考。

# 4 校准条件

## 4.1 环境条件

4.1.1 环境温度：15℃~30℃。

4.1.2 环境相对湿度：30%~75%。

4.1.3 供电电源：电压(220±11)V，频率 (50±1)Hz。

4.1.4 其他：周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

## 4.2 测量标准及其它设备

4.2.1时间间隔测量仪（双通道）

测量范围： 100µs～10s

最大允许误差：±1×10-5

4.2.2数字示波器

频带宽度：≥500MHz

垂直灵敏度：1mV/div～5V /div

最大允许误差：±1.5%

时基范围：200ps /div ～5s/div

最大允许误差：±0.002%

4.2.3直流稳压电源

电压范围：（0.01～30）V

最大允许误差：±1.0%

电流范围：（0.01～1）A

最大允许误差：±1.0%

4.2.4测试插件板

提供多通道间触发时间间隔与电压的测试，插头类型：DB37，通道数：16，见附录D。

# 5 校准项目和校准方法

## 5.1 外观及工作正常性检查

被校SOE测试仪外观应完好，无明显机械损伤和变形，通电后软件界面显示正常，指示灯指示正常。检查结果记录于附录A表A.1中。

## 5.2 触发时间间隔

5.2.1触发时间间隔测量如图1所示，测试插件板插入SOE测试仪的输出插座接口，直流稳压电源调至24V输出。

+     -

S15  S13  S11  S9  S7  S5  S3  S1

S16  S14  S12  S10  S8  S6  S4  S2

COM

COM

+     -

DB37插头

A

B

SOE测试仪

时间间隔测量仪

测试插件板

直流稳压电源

图1 触发时间间隔测量示意图

5.2.2时间间隔测量仪设置为计时模式，A通道启动计时，B通道停止计时；触发电平：TTL（2.5V～4.5V）；触发方式：脉冲上升沿。

5.2.3接线检查无误后开启SOE测试仪，SOE测试仪设置为：顺序触发。

5.2.4校准点选取3～5点，建议在0.1ms、0.5ms、1.0ms、3ms、5ms、10ms、100ms中优先选取，也可根据使用要求选取。

5.2.5根据校准点设置SOE测试仪的时间间隔值，测量并记录：1-2,2-3…15-16时间值，重复操作：触发—记录数值—复位，测量三次，取三次测量值的算术平均值作为测量结果。记录于附录A表A.2中。

5.2.6对于具有多组16通道的SOE测试仪，将测试插件板依次切换到SOE测试仪的其它组输出插座接口，接通24V电源电压，重复5.2.2~5.2.5进行测量。

## 5.3 触发电压

触发电压的测量如图2所示，SOE测试仪设置合适的时间间隔值进行触发，在示波器上读取触发电压的幅度值，重复测量三次，取三次测量值的算术平均值作为测量结果。记录于附录A表A.3中。

+     -

S15  S13  S11  S9  S7  S5  S3  S1

S16  S14  S12  S10  S8  S6  S4  S2

COM

COM

+     -

DB37插头

SOE测试仪

数字示波器

测试插件板

直流稳压电源

图2 触发电压测量示意图

# 6 校准结果表达

- 校准后，出具校准证书。校准证书应至少包含以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校准对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的说明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 7 复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A

# 原始记录格式

A.1 外观及工作正常性检查

表A.1 外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观检查 |  |
| 工作正常性检查 |  |

A.2 触发时间间隔

表A.2触发时间间隔

| 接口： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道 | 标称值/ ms | 测量1次/ ms | 测量2次/ ms | 测量3次/ ms | 测量平均值/ ms | 不确定度 (k=2) |
| 1-2 | 0.5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 2-3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 15-16 |  |  |  |  |  |  |

A.3 触发电压

表A.3 触发电压

| 接口： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道 | 测量1次/ V | 测量2次/ V | 测量3次/ V | 测量平均值/ V | 不确定度(k=2) |

# 附录B

# 校准证书内页格式

B.1 外观及工作正常性检查

表B.1 外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观检查 |  |
| 工作正常性检查 |  |

B.2触发时间间隔

表B.2触发时间间隔

| 接口： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道 | 标称值/ ms | 测量值/ ms | 不确定度(k=2) |
| 1-2 | 0.5 |  |  |
|  | … |  |  |
| 2-3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 15-16 |  |  |  |

B.3触发电压

表B.3触发电压

| 接口： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 通道 | 测量值/ V | 不确定度(k=2) |

# 附录C

# 测量不确定度评定示例

C.1 触发时间间隔测量结果不确定度评定

C.1.1 测量模型

用时间间隔测量仪测量SOE测试仪触发时间间隔的测量模型为：

Tx=TO                           （C.1）

式中：

Tx——时间间隔测量仪测量值，ms；

TO——SOE测试仪设置输出值，ms；

C.1.2 不确定度来源

不确定度来源主要有：时间间隔测量仪最大允差、时间间隔测量仪示值分辨力、测量重复性引入的不确定度分量等。

C.1.3 标准不确定度评定

C.1.3.1 时间间隔测量仪最大允差引入的不确定度分量u1

时间间隔测量仪时间间隔测量误差为：时基误差±触发误差。时基最大允许相对误差为±1×10-5，当触发时间间隔为1 ms时，时基最大允差为±1×10-2μs。时间间隔测量仪示值分辨力读取1μs，对应闸门时间选取10ms,则触发相对误差为（±1×10-5）/（10×10-3）=±1×10-3，当触发时间间隔为1 ms时，触发最大允差为±1μs。故时间间隔测量最大允差为：±1×10-2μs±1μs=±1.01μs

按均匀分布，取k=3，则不确定度分量：

u1=1.01μs /3≈0. 583μs。

C.1.3.2 示值分辨力引入的不确定度分量u2

时间间隔测量仪示值分辨力为1μs，按均匀分布，k=3，由分辨力引入的不确定度分量u2=0.5μs /3≈0.289μs。

C.1.3.3 测量重复性引入的标准不确定度分量uA

对SOE测试仪触发时间间隔1 ms进行重复性测量，结果如下表（ms）：

| 测量序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 | 1.000 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.998 |
| 测量序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量结果 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 1.000 | 0.998 |
| 平均值xn | 0.999 ms |  | 标准差s | 0.789μs |  |

测量重复性引入的标准不确定度分量uA=s=10i=1(xi−xa)2(n−1)≈0.789μs。

由于测量重复性包含了人员读数时因分辨力引入的误差，因此由分辨力引入的不确定度分量u2和测量重复性引入的不确定度分量uA取大者。

C.1.4 合成标准不确定度

C.1.4.1 主要不确定度汇总表

| 不确定度来源(ui) | ai(μs) | ki | ui(μs) |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间间隔测量仪最大允差，u1 | 1.01 | 3 | 0.583 |
| 测量重复性，uA | 0.789 | 1 | 0.789 |

C.1.4.2 合成不确定度计算

以上各项不确定度分量相互独立不相关，合成标准不确定度为：

uc=u12+uA2≈0.98μs

C.1.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，则触发时间间隔1 ms扩展不确定度为：

U=kuc≈2μs，k=2。

# 附录D

# 测试插件板

D.1 概述

本规范的主要计量项目为SOE测试仪触发时间间隔测量，由于SOE测试仪开关量输出通道均为无极性模拟接点，用时间间隔测量仪（或双通道示波器）直接测量，无法测量出启动和停止信号，必须通过制作的测试插件板来测量。SOE测试仪输出通道一般由多个DB37型输出插座组成，每个插座包含16个输出通道，每个DB37插座内部引脚与通道序号对应，所以制作一个16通道的测试插件板，分组测试即可。

D.2 技术原理

D.2.1测试插件板内原理图如下：

图D.1 测试插件板原理图

D.2.2外接直流稳压电源，调至设定电压，串联电阻起到限流作用，保证发光二极管正常工作，从而正确显示每个通道的通断状态显示,时间间隔测量仪连接于S端点，设置启动电压用来触发时间间隔测量仪计数和停止，触发的时间间隔由SOE测试仪设定。时间间隔测量仪上测得的时间间隔值即为SOE测试仪设定的时间间隔值，同时在示波器上读取触发电压的幅度值。