中华人民共和国工业和信息化部

机械计量技术规范

JJF（机械）1062-2021

绝缘油耐压测试仪校准规范

(报批稿)

Calibration  Specification  for voltage tester for  Insulating  Oils

2021－XX－XX发布                                2021－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

绝缘油耐压测试仪

校准规范

Calibration Specification for

voltage tester for Insulating Oils

JJFZ(机械) 1062—2021

归 口 单 位： 中国机械工业联合会

起 草 单 位： 甘肃电器科学研究院

机械工业第二十九计量测试中心站（天水）

本规范委托中国机械工业联合会负责解释

本规范主要起草人：

[甘肃电器科学研究院］

[机械工业第二十九计量测试中心站（天水）］

参加起草人：

[甘肃电器科学研究院］

目  录

引   言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 术语和计量单位	2

5 计量特性	2

5.1 准确度等级与输出电压的最大允许误差	2

5.2 升压速度	2

5.3 电压持续时间	2

5.4 油杯电极尺寸	2

5.5 安全性能	2

6 校准条件	3

7 计量标准要求	3

7.1 计量标准器	3

7.2 辅助设备	3

8 校准项目	4

9 校准方法	4

9.1 外观检查	4

9.2 安全性能	4

9.3 输出电压示值误差校准	5

9.4 升压速度	5

9.5 、电压持续时间	6

9.6 油杯电极尺寸	6

10 校准结果表达	6

11 复校时间间隔	7

- 引   言

本规范依据JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071-2010《国家计量校准规程编写规则》等计量技术规范进行编写。

本规范为首次发布。

绝缘油耐压测试仪校准规范

- 范围

本规范规定了电压等级不高于80kV绝缘油耐压测试仪的计量特性、校准条件、校准项目和方法、校准结果的表达及复校时间间隔等内容。

本规范适用于绝缘油耐压测试仪的校准。

- 引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本文件。凡未注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T507—2002 绝缘油击穿电压测定法

JJG 795-2016 耐电压测试仪检定规程

GB/T 16927.1—2011 高电压试验技术 第1部分：一般试验要求

- 概述

绝缘油耐压测试仪是对绝缘油的介电强度进行检测的仪器，工作时按相关标准设定试验电压值，对放在油杯里的被测绝缘油施加一个按设定速率连续上升的试验电压直到设定值为止，并持续至标准规定的时间，或按设定速率连续上升直至绝缘油击穿为止，以确定被试样的绝缘油能否承受规定的介电强度试验电压。

绝缘油耐压测试仪主要由升压单元、测量单元、试验组件等部分组成。升压单元由变压器组成，测量单元由高压分压器组成，试验组件主要由试样杯和电极等部分组成，是一种源、测一体型的测试设备。

- 术语和计量单位

- 4.1  升压单元 Boost unit

- 升压单元由变压器组成。

- 4.2  测量单元 Measuring unit

- 测量单元由高压分压器组成。

- 4.3  试验组件 The components

试验组件主要由试样杯和电极等部分组成，是一种源、测一体型的测试设备。

- 计量特性

  - 准确度等级与输出电压的最大允许误差

绝缘油耐压测试仪的输出电压准确度等级分为1级、2级、5级3个等级。测试仪输出电压示值最大允许误差可按公式（1）计算。

±(a%Ux+b%Um)    （1）

式中：a 与测试仪示值相关的系数；

b 与测试仪量程相关的系数；

Ux 测试仪的电压示值；

Um 测试仪的电压量程。

注：其中，a不大于4b，且a+b之和不低于测试仪准确度等级对应的数值。

  - 升压速度

绝缘油耐压测试仪输出电压的升压速度为2kV/s或3kV/s，其误差应不超过10%。

  - 电压持续时间

在绝缘油耐压测试仪输出电压在稳定阶段所经历的时间，不包括电压上升和下降的时间。误差不应超过5%。

  - 油杯电极尺寸

标准规尺的尺寸是2.5mm，用卡尺测量实际尺寸。

  - 安全性能

    - 绝缘电阻

- 用1000V兆欧表测量绝缘油耐压测试仪的电源输入端与机壳及地之间的绝缘电阻，绝缘电阻应不小于50MΩ。

    - 工频耐压

- 电源输入端对机壳及地应能承受2 kV、50 Hz正弦波电压历时1 min，无闪络或击穿现象。

    - 安全保护

- 绝缘油耐压测试仪应具有安全连锁保护屏障，保护屏障未施加时，高压不能输出。测试仪正常升压10kV时，移去安全保护屏障，其高压输出应立即降为零。

- 校准条件

校准时的环境条件应满足以下要求：

a)环境温度：20℃±5℃；

b)相对湿度：≤75%；

c)电源电压：220V±22V；

d)电源谐波总含量：不大于3%。

- 计量标准要求

  - 计量标准器

校准时使用的标准装置应能直接测量绝缘油耐压测试仪两个高压电极之间的电压值，计量标准器指标见表1。由标准装置示值最大允许误差引入的测量不确定度不应超过被校绝缘油耐压测试仪的最大允许误差的 1/3。

表1 计量标准器

| 名称 | 测量范围 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 交流分压器 | 电压：（1～100）kV | 准确度等级优于1.0级 |
| 差分式数字电压表 | 电压：（1～100）V | 准确度等级优于0.1级 |
| 卡尺 | 0～100mm | 准确度等级优于0.1级 |
| 电子秒表 | 0～100s | 准确度等级优于0.5级 |

  - 辅助设备

安全性能测试的辅助设备见表2。

表2 辅助设备

| 序号 | 名称 | 测量范围 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电阻表 | 1000V，电阻≥50MΩ | 准确度等级优于10级 |
| 2 | 耐压测试仪 | （1～5000）V | 准确度等级优于3级 |

- 校准项目

绝缘油耐压测试仪的校准项目按表3中的规定

表3

| 校准项目 | 需要校准项目 |
| --- | --- |
| 外观 | + |
| 绝缘电阻 | - |
| 绝缘强度 | - |
| 安全保护 | - |
| 输出电压示值误差 | + |
| 升压速度 | + |
| 电压持续时间 | + |
| 油杯电极尺寸 | + |
| 注: 表中“+”表示需校准项目，“-”表示首次校准需增加的项目或适用时 |  |

- 校准方法

  - 外观检查

绝缘油耐压测试仪外观应完好，测试仪铭牌上应标明：产品名称、型号、制造厂名、出厂日期、出厂编号、准确度等级、额定电压等信息。测试仪应有专用接地端子，且有明显接地标识。对于使用中的绝缘油耐压测试仪，不允许有影响计量性能和操作安全的外观缺陷。

  - 安全性能

    - 绝缘电阻

- 用1000V兆欧表测量绝缘油耐压测试仪的电源输入端与机壳及地之间的绝缘电阻，绝缘电阻不小于50MΩ。

    - 工频耐压

- 在绝缘油耐压测试仪的电源输入端与机壳及地之间施加2kV、50Hz正弦波电压，历时1分钟，不会出现击穿现象。

    - 安全保护

- 被校绝缘油耐压测试仪打开安全保护时进行升压，测量其高压端，应无高压输出；绝缘油耐压测试仪关闭安全保护，升压至10 kV，打开安全保护，测量其高压端，高压输出应降为零。

  - 输出电压示值误差校准

基本误差校准按图1所示原理图接线,校准点为被校绝缘油耐压测试仪额定输出电压的10%、20%、40%、60%、80%和100%，共6个试验点。

- 图1输出电压示值误差校准线路图

图中：

U1，U2——被校绝缘油耐压测试仪输出端子；

F1——高压标准分压器1；

F2——高压标准分压器2；

按公式(2)计算示值误差。

ΔU=Ux-Us	………………………………………(2)

式中：

ΔU—示值误差，kV。

Ux—被校绝缘油耐压测试仪示值，kV；

Us—标准器示值，kV。

  - 升压速度

升压速度校准按图1所示原理图接线。应分别在被校测试仪最高输出电压Ut的50%和100%两点进行测量。在升压速度设置为2kV/s或3kV/s后，启动测试仪进行升压，同时用计时器分别读取从零到50%Ut持续的时间T1、零到100%Ut持续的时间 T2，升压速度按式（5）计算，试验结果应符合4.2的要求。

式中：

V1=(50% Ut)/ T1......................................................（3）

V2=(100%Ut)/ T2.....................................................（4）

Vn=(V1+V2)/2..........................................................（5）

V1——被校准测试仪试验电压从零升压到 50%最高输出电压的升压速度测量值， kV/s；

V2——被校准测试仪试验电压从零升压到 100%最高输出电压的升压速度测量值，kV/s；

Vn——被校准测试仪升压速度平均值， kV/s。

  - 、电压持续时间

- 在绝缘油耐压测试仪输出电压在稳定阶段所经历的时间，不包括电压上升和下降的时间。当耐压仪输出电压稳定时手动启动标准计时器，当耐压仪保持时间到达60s后显示值闪烁，声控提醒，手动停止标准计时器。通过计算得到电压持续时间误差。

  - 油杯电极尺寸

- 用卡尺测量耐压仪电极的标准规尺，得到实际尺寸，规尺的标准尺寸2.5mm。

- 校准结果表达

经校准的绝缘油耐压测试仪，发给校准证书或校准报告，加盖校准印章。

校准结果应在校准证书（报告）上反映。校准证书（报告）应至少包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

- 复校时间间隔

- 绝缘油耐压测试仪的复校时间间隔建议为1年，由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录 A                                         证书编号：_______

校准原始记录格式

送校单位_______________________样品编号_______________________

名称：______________型号规格_______________出厂编号：_________

制造厂：___________________ 校准依据：___________________________

标准器名称：___________设备编号：__________校准地点：_____________

环境温度：_______℃，湿度：________％RH

一、	外观、显示能力及通电检查：

二、	交流输出电压：

| 显示值（kV） | 实测值（kV） | 误差（%） |
| --- | --- | --- |

三、	升压速度：

| 显示值 （kV/s） | 升压时间和电压 |  | 实际值 （kV/s） | 误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 时间（s） | 电压（kV） |  |  |

四、电压持续时间：__________________________________________

五、油杯电极尺寸：____________________________________________

六、绝缘电阻：______________________________________________

七、绝缘强度：______________________________________________

八、安全保护：______________________________________________

校准结果不确定度：__________________________________________

校准员：     核验员：

校准日期：  年   月   日

附录 B                                         证书编号：_______

校准证书格式

送校单位_______________________样品编号_______________________

名称：______________型号规格_______________出厂编号：_________

制造厂：___________________ 校准依据：___________________________

标准器名称：___________设备编号：__________校准地点：_____________

环境温度：_______℃，湿度：________％RH

一、外观、显示能力及通电检查：

二、交流输出电压：

| 显示值（kV） | 实测值（kV） | 误差（%） |
| --- | --- | --- |

三、升压速度：

| 显示值（kV/s） | 实测值（kV/s） | 误差（%） |
| --- | --- | --- |

四、电压持续时间：__________________________________________

五、油杯电极尺寸：____________________________________________

六、绝缘电阻：______________________________________________

七、绝缘强度：______________________________________________

八、安全保护：______________________________________________

校准结果不确定度：__________________________________________

校准员：     核验员：

校准日期：  年   月   日

附录 C              绝缘油耐压测试仪测量不确定度评定

1.	概述

测量过程，将校准装置与绝缘油耐压测试仪按规定接线方式连接，绝缘油耐压测试仪持续升压，用校准装置读取实际电压，将绝缘油耐压测试仪输出的电压值与校准装置的标准电压值之差作为校准误差。

以校准LYJJ-Ⅱ绝缘油耐压测试仪为例，测量结果不确定度分量主要来源。

a）电压部分：

1）由示值分散性引入的不确定度分量u1；

2）标准装置引入的不确定度分量u2；

b）升压速度部分：

1）由试品速度示值分散性引入的不确定度分量u4；

2）由标准装置允许误差引入的不确定度分量u5；

2.数学模型

△U=UX-UN                                                                △V=Vs-Vn

式中：UX—被校电压测量值                              Vs—被校升压速度

UN—标准电压测量值								     Vn—平均升压速度

3.A类不确定度评定 不确定度分量u1，校准电压80kV，升压速度2kV/s为例。

| 序号 | 电压（kV） |  | 升压速度（kV/s） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 示值（kV） | 标准值（kV） | 示值（kV/s） | 标准值（kV/s） |
| 1 | 80.0 | 80.13 | 2 | 2.03 |
| 2 |  | 80.12 |  | 2.02 |
| 3 |  | 80.11 |  | 2.02 |
| 4 |  | 80.17 |  | 2.03 |
| 5 |  | 80.16 |  | 2.02 |
| 6 |  | 80.13 |  | 2.03 |
| 7 |  | 80.12 |  | 2.02 |
| 8 |  | 80.11 |  | 2.03 |
| 9 |  | 80.17 |  | 2.02 |
| 10 |  | 80.16 |  | 2.03 |
| 平均值 |  | 80.140 |  | 2.025 |
| 标准偏差S（x） |  | 2.4×10-2 |  | 5.3×10-3 |

4.B类不缺度的评定

4.1电压部分：

标准装置引入的不确定度分量u2。由于标准装置电压示值最大允许误差误差为±0.2%，按均匀分布考虑，则由标准器引入的不确定度分量为：

u2=0.2%*80kV/√3=9.2×10-2kV

4.2升压速度部分：

有标准器升压速度示值最大允许误差为±0.5%，按均匀分布考虑，则有标准器引入的不确定度分量u5为：

u5=0.5%×2kV/√3=5.8×10-3kV/s

5.合成不确定度

u1=2.4×10-2kV，u2=9.2×10-2kV，u4=5.3×10-3kV/s，u5= 5.8×10-3kV/s；

合成标准确定度：

电压部分：u=9.5×10-2kV

升压速度部分：u=7.6×10-3kV/s。

6.扩展不确定度

电压部分：U=9.5×10-2kV×2=1.9×10-1kV   （k=2）

升压速度部分：U=7.6×10-3kV/s×2=1.5×10-2kV/s  （k=2）