中华人民共和国工业和信息化部

电子计量技术规范

JJF(电子) 0068─2021

音频功率放大器校准规范

Calibration Specification of Audio Power Amplifiers

（报批稿）

××××-××-××发布               ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

JJF(电子) 0068─2021

音频功率放大器校准规范

Calibration Specification of

Audio Power Amplifiers

归口单位：中国电子技术标准化研究院

起草单位：中国电子科技集团公司第二十研究所

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

云智强（中国电子科技集团公司第二十研究所）

孙新莉（中国电子科技集团公司第二十研究所）

参加起草人：

陆  强（中国电子科技集团公司第二十研究所）

白  昊（中国电子科技集团公司第二十研究所）

郑玉娣（中国电子科技集团公司第二十研究所）

罗婉菁（中国电子科技集团公司第二十研究所）

目录

引言	II

1  范围	1

2  概述	1

3  计量特性	1

3.1  频率范围	1

3.2  电压增益	1

3.3  输出功率	1

3.4  频率响应	1

3.6  失真度	1

3.5  谐波失真	1

4  校准条件	1

4.1  环境条件	1

4.2  校准用设备（或测量标准及其他设备）	2

5  校准项目和校准方法	3

5.1 校准项目	3

5.2 外观及工作正常性检查	3

5.3 电压增益	3

5.4 输出功率	4

5.5 频率响应	5

5.6 失真度	6

5.7 谐波失真	6

6  校准结果表达	7

7  复校时间间隔	7

附录A 校准原始记录格式	8

附录B 校准证书内页格式	10

附录C 测量不确定度评定示例	13

# 引言

本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范为首次发布。

音频功率放大器校准规范

# 1  范围

本校准规范适用于频率范围在10Hz～1MHz的音频功率放大器的校准。

# 2  概述

音频功率放大器的作用是给负载足够大的电压驱动能力，以实现功率放大。音频功放一般由三角波发生器、比较器、功率输出级、LC低通滤波器及输出保护电路等单元组成。

# 3  计量特性

3.1  频率范围

10Hz～1MHz。

3.2  电压增益

0dB～80dB，最大允许误差：±1dB。

3.3  输出功率

1mW～3000W，最大允许误差：±4%。

3.4  频率响应

10Hz～300kHz，±1.0dB；

300kHz～1MHz，±2.0dB。

3.6  失真度

≤1%。

3.5  谐波失真

≤-10dBc，最大允许误差：±2dB。

注：因不同被校设备的性能指标各不相同，具体的计量特性应以被校设备生产厂家的技术手册及该设备的具体选件配置为参考。以上计量特性不用于合格性判别，仅供参考。

# 4  校准条件

4.1  环境条件

4.1.1 环境温度：23℃±5℃；

4.1.2 相对湿度：20%～80%；

4.1.3 供电电源：电压220V±11V，频率50Hz±1Hz；

4.1.4 周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

4.2  校准用设备（或测量标准及其他设备）

校准所用标准及设备应经过计量技术机构检定（或校准）。校准装置对应功能的最大允许误差绝对值（或不确定度）应不大于被校音频功率放大器相应功能最大允许误差绝对值的1/3。

4.2.1  正弦波发生器

正弦波输出幅度：10mV～10V，最大允许误差：±(3%设置+1mV)；

正弦波频响：10Hz～2MHz，最大允许误差：±(2%～5%)。

输出阻抗：1MΩ

4.2.2  数字多用表

电压测量：10mV～1000V（10Hz～1MHz），最大允许误差：±(0.5%～0.7%)；

4.2.3  失真度测量仪

测量范围：0.1%～30%;

测量准确度最大允许误差：±(0.005%～0.01%)；

残余失真最大允许误差：±(0.01%～0.03%)。

4.2.4  频谱分析仪

幅度测量范围：0dBm～-100dBm（3Hz～10MHz），垂直刻度误差：优于±0.1dB/10dB。

4.2.5  大功率匹配负载

电阻值：0.1Ω～1MΩ（10Hz～1MHz），应与音频功率放大器输出阻抗相匹配，稳定性优于±1%/年；

额定功率：大于被校功放额定功率的150%。

4.2.6 大功率衰减器

频率范围：10Hz～1MHz；

额定功率：1W～3500W；

衰减量：20dB～50dB；

最大允许误差：±1dB。

4.2.7 适配器

频率范围：10Hz～1MHz；

额定功率：1W～3500W。

# 5  校准项目和校准方法

5.1 校准项目

校准项目见表1。

表1 校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 | 6.2 |
| 2 | 电压增益 | 6.3 |
| 3 | 输出功率 | 6.4 |
| 4 | 频率响应 | 6.5 |
| 5 | 失真度 | 6.6 |
| 6 | 谐波失真 | 6.7 |

5.2 外观及工作正常性检查

被校音频功率放大器应结构完整，无影响正常工作的机械损伤。仪器各按键工作应保持正常。被校音频功率放大器测试端口应无明显松动，端口表面与内部需保持清洁。

5.3 电压增益

5.3.1 按照图1进行设备连接。

图1 电压增益/输出功率/频率响应校准框图

5.3.2 设置正弦波发生器为高阻输出，设置正弦波发生器频率为被校音频功率放大器起始频率，输出幅度为最小。

5.3.3将音频功率放大器增益调至最大，开启正弦波发生器输出。

5.3.4 增加正弦波发生器输出幅度（应不超过被校音频功率放大器最大允许输入电压）至音频功率放大器最大输出的80%（或参照音频功率放大器技术指标），读取当前数字多用表1所测量的被校音频功率放大器输入电压与数字多用表2所测量的被校音频功率放大器输出电压。

5.3.5 依据公式(1)计算出音频功率放大器在该频点的增益G。记录、和G于附录A表A.1中。

（1）

式中：G：被校音频功率放大器的增益，单位：dB

：数字多用表1所测量的被校音频功率放大器输入电压，单位：V

：数字多用表2所测量的被校音频功率放大器输出电压，单位：V

5.3.6 减小正弦波发生器输出幅度至最小，按照被校音频功率放大器的工作频率范围，改变正弦波发生器的频率。

5.3.7 重复步骤5.3.2至5.3.6，完成所要求频点的电压增益校准。测试频率点应覆盖音频功率放大器频率范围。频点选取可参考产品技术手册，或参考表2。

表2参考测量频点

| 参考测量频点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10Hz | 50Hz | 100Hz | 500Hz | 1kHz | 5kHz | 10kHz | 50kHz | 100kHz | 500kHz | 1MHz |

5.4 输出功率

5.4.1按照图1进行设备连接。

5.4.2设置正弦波发生器为高阻输出，设置正弦波发生器频率为被校音频功率放大器起始频率，输出幅度为最小。

5.4.3将音频功率放大器增益调至最大，开启正弦波发生器输出。

5.4.4增加正弦波发生器输出幅度（使用数字多用表1监控校音频功率放大器输入电压，应不超过被校音频功率放大器最大允许输入电压）至音频功率放大器额定最大输出功率，使用数字多用表2读出当前音频功率放大器输出电压值。

5.4.5 依据公式(2)计算出音频功率放大器在该频点的输出功率P。记录和P于附录A表A.2中。

（2）

式中：P：被校音频功率放大器的输出功率，单位：W

R：匹配负载电阻值，单位：Ω

：数字多用表2所测量的被校音频功率放大器输出电压，单位：V

5.4.6 记录当前频率正弦波发生器输出电压值，为测量5.6失真度和5.7谐波失真参数而记录参考输入电压值。

5.4.7 减小正弦波发生器输出至最小，按照被校音频功率放大器的工作频率范围，改变正弦波发生器的频率。

5.4.8 重复步骤5.4.2至5.4.7，完成所要求频点的输出功率校准。测试频率点应覆盖音频功率放大器频率范围。频点选取可参考产品技术手册，或参考表2。

5.5 频率响应

5.5.1按照图1进行设备连接。

5.5.2设置正弦波发生器为高阻输出，设置正弦波发生器频率为被校音频功率放大器起始频率，输出幅度为最小。

5.5.3 将音频功率放大器增益调至最大，开启正弦波发生器输出。

5.5.4根据仪器说明书的要求，增加正弦波发生器输出幅度，至音频功率放大器测量频率响应参数时所规定的输入电压值（应不超过被校音频功率放大器最大允许输入电压），读取当前数字多用表1所测量的被校音频功率放大器输入电压与数字多用表2所测量的被校音频功率放大器输出电压，并依据公式(1)计算出音频功率放大器在该频点的增益G。

5.5.5 减小正弦波发生器输出幅度至最小，按照被校音频功率放大器的工作频率范围，改变正弦波发生器的频率。

5.5.6 重复步骤5.5.2至5.5.5，直至被校音频功率放大器的终止频率，选出记录音频功率放大器工作频带内的最大输出电压和最小输出电压。

5.5.7 根据公式（3）计算音频功率放大器在工作频带内的频率响应。记录、和于附录A表A.3中。

（3）

式中：：音频功率放大器在工作频带内的频率响应，单位：dB

：规定的输入电压下，功率放大器工作频带内的最大增益，单位：dB

：规定的输入电压下，功率放大器工作频带内的最小增益，单位：dB

5.6 失真度

适用频率范围：10Hz～200kHz。

5.6.1按照图2进行设备连接。

图2失真度校准框图

5.6.2设置正弦波发生器为高阻输出，设置正弦波发生器频率为被校音频功率放大器起始频率，输出幅度为最小。

5.6.3将音频功率放大器增益调至最大，开启正弦波发生器输出。

5.6.4依据5.4.6中所记录正弦波发生器输出电压值，调节正弦波发生器输出电压。使用失真度测量仪测量失真度THD，并记录于附录A表A.4中。

5.6.5 重复步骤5.6.2至5.6.4，直至被校音频功率放大器的终止频率，完成所要求频点的失真度校准。

5.7 谐波失真

5.7.1按照图3进行设备连接。

图3谐波失真校准框图

5.7.2设置正弦波发生器为高阻输出，设置正弦波发生器频率为被校音频功率放大器起始频率，输出幅度为最小。

5.7.3 根据被校音频功率放大器工作频率，设置频谱分析仪的参考电平、中心频率、扫频宽度、分辨力带宽等参数。

5.7.4 将音频功率放大器增益调至最大，开启正弦波发生器输出。

5.7.5 依据5.4.6中所记录正弦波发生器输出电压值，调节正弦波发生器输出电压。使用频谱分析仪分别读取二次谐波、三次谐波与基波的幅度差，即为谐波失真，并记录于附录A表A.5中。

5.7.6 重复步骤5.7.2至5.7.5，直至被校音频功率放大器的终止频率，完成所要求频点的谐波失真校准。

# 6  校准结果表达

校准完成后的仪表应出具校准证书。校准证书应至少包含以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页和总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 7  复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过12个月。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，故送校单位可根据实际使用情况决定复校时间间隔。

# 附录A

校准原始记录格式

第    页     共    页

| 委托单位： |  | 校准证书编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址： |  | 校准依据： |  |
| 仪器名称： | 型号规格： | 出厂编号： |  |
| 制造单位： |  | 仪器状况： |  |
| 校准地点： |  | 环境温度： ℃ | 相对湿度： % |

外观及工作正常性检查：    □正常       □不正常：

A.1 电压增益

| 频率 f/kHz | 输入电压 /V | 输出电压 /V | 电压增益 G/dB | U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A.2 输出功率

| 频率 f/kHz | 数字多用表电压 /V | 输出功率 P/W | U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

A.3 频率响应

| 频率范围 f | 最大增益 /dB | 最小增益 /dB | 频率响应 /dB |
| --- | --- | --- | --- |

A.4失真度

| 频率 f/kHz | 失真度 /% | Urel (k=2) |
| --- | --- | --- |

A.5 谐波失真

| 频率 f/kHz | 二次谐波失真 /dBc | 三次谐波失真 /dBc | U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

校准人员：            核验人员：            校准日期：       年     月     日

# 附录B

校准证书内页格式

证书编号  XXXXXX-XXXX

| 校准机构授权说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ |  | 地 点 |  |  |
| 相对湿度 | % |  | 其 他 |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要测量标准： |  |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差 |  | 检定/校准 证书编号 | 证书有效期至 |

注：

1. XXXXX仅对加盖“XXXXX校准专用章”的完整证书负责。

2. 本证书的校准结果进队所校准的对象有效。

3. 未经实验室书面批准，不得部分复印证书。

第X页   共X页

证书编号  XXXXXX-XXXX

校准结果

外观及工作正常性检查： 电压增益： 频率 f/kHz; 输入电压 /V; 输出电压 /V; 电压增益 G/dB; U (k=2). 输出功率 频率 f/kHz; 输出功率 P/W; U (k=2). 频率响应 频率范围 f; 最大增益 /dB; 最小增益 /dB; 频率响应 /dB. 失真度 频率 f/kHz; 失真度 /%; Urel (k=2). 谐波失真 频率 f/kHz; 二次谐波失真 /dBc; 三次谐波失真 /dBc; U (k=2).

校准结果不确定度的评估和表述均符合JJF 1059.1的要求

敬告： - 被校准仪器修理后，应立即进行校准。 - 在使用过程中，如对被校准仪器的技术指标产生怀疑，请重新校准。 - 根据客户要求和校准文件的规定，通常情况下 个月校准一次。

校准员：                             核验员：

第X页   共X页

# 附录C

测量不确定度评定示例

C.1 电压增益测量不确定度的评定

C.1.1测量模型

使用2台数字多用表分别测量被校音频功率放大器输入电压与被校音频功率放大器输出电压，可以计算出被校音频功率放大器的增益

（C.1）

式中：G：被校音频功率放大器的增益，单位：dB

：数字多用表1所测量的被校音频功率放大器输入电压，单位：V

：数字多用表2所测量的被校音频功率放大器输出电压，单位：V

考虑到校准测试中2台数字多用表、重复性引入的不确定度分量相互独立不相关，可以得到被校音频功率放大器增益的相对合成标准不确定度。

C.1.2 主要不确定度来源

C.1.2.1数字多用表1引入的相对标准不确定度分量

C.1.2.2数字多用表2引入的相对标准不确定度分量

C.1.2.3由输入电压测量重复性引入的标准不确定度分量

C.1.2.3由输出电压测量重复性引入的标准不确定度分量

C.1.3 标准不确定度的评定

被校音频功率放大器增益的测量结果不确定度评定选择频率为100kHz。

C.1.3.1数字多用表1引入的相对标准不确定度分量、数字多用表2引入的相对标准不确定度分量

数字多用表读数的最大允许误差为±0.7%，由此引入的不确定度分量按B类方法进行评定，其测量结果服从均匀分布，包含因子，则

C.1.3.2输入电压引入的相对标准不确定度分量

C.1.3.2.1 测量重复性引入的相对标准不确定度分量

测量重复性引入的相对标准不确定度分量按照A类评定，在相同条件下，对音频功率放大器100kHz频率下输入电压进行10次重复测量，结果如下：（单位：V）

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 1.71 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.72 | 1.72 | 1.70 | 1.72 | 1.71 | 1.71 |

测量结果的平均值：

其引入的相对标准不确定度分量为

C.1.3.2.2 输入电压测量引入的相对标准不确定度

则输入电压测量引入的相对标准不确定度

（C.2）

C.1.3.3 输出电压引入的相对标准不确定度分量

C.1.3.3.1 测量重复性引入的相对标准不确定度分量

测量重复性引入的相对标准不确定度分量按照A类评定，在相同条件下，对音频功率放大器100kHz频率下输出电压进行10次重复测量，结果如下：（单位：V）

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 14.36 | 14.32 | 14.36 | 14.35 | 14.33 | 14.32 | 14.34 | 14.36 | 14.35 | 14.32 |

测量结果的平均值：

其引入的相对标准不确定度分量为

C.1.3.2.2 输入电压测量引入的相对标准不确定度

则输出电压测量引入的相对标准不确定度

（C.3）

C.1.4 合成标准不确定度

测量不确定度分量汇总如表B.1所示。

表C.1  增益不确定度分量汇总表

| 序号 | 不确定度来源 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入电压测量引入的相对标准不确定度 | 均匀 | 1 | 0.57% |
| 2 | 输出电压测量引入的相对标准不确定度 | 均匀 | 1 | 0.42% |

则相对合成标准不确定度为

（C.4）

C.1.5 相对扩展不确定度

取包含因子Error: Reference source not found,则相对扩展不确定度为：

换算成对数，表示为：

C.2 输出功率测量不确定度的评定

C.2.1 测量模型

使用数字多用表测量被校音频功率放大器输出电压，计算出被校音频功率放大器的输出功率:

（C.5）

式中：P：被校音频功率放大器的输出功率，单位：W

R：匹配负载电阻值，单位：Ω

：数字多用表所测量的被校音频功率放大器输出电压，单位：V

考虑到校准测试中各不确定度分量相互独立不相关，可以得到被校音频功率放大器输出功率的相对合成标准不确定度。

C.2.2 主要不确定度来源

C.2.2.1数字多用表引入的相对标准不确定度分量

C.2.2.2匹配负载电阻值引入的相对标准不确定度分量

C.2.2.3由测量重复性引入的标准不确定度分量

C.2.3 标准不确定度的评定

C.2.3.1 数字多用表引入的相对标准不确定度分量

数字多用表读数的最大允许误差为±0.7%，由此引入的不确定度分量按B类方法进行评定，其测量结果服从均匀分布，包含因子，则

C.2.3.2 匹配负载电阻值引入的相对标准不确定度分量

由上级量传的匹配负载电阻值的扩展不确定度，由此引入的不确定度分量按B类方法进行评定，包含因子，则

C.2.3.3 电压引入的相对不确定度分量

C.2.3.3.1 测量重复性引入的相对标准不确定度分量

电压测量重复性引入的相对标准不确定度分量按照A类评定，在相同条件下，对音频功率放大器100kHz频率下进行10次重复测量，测得电压值结果如下：（单位：V）

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 16.16 | 16.15 | 16.14 | 16.18 | 16.17 | 16.18 | 16.17 | 16.16 | 16.17 | 16.16 |

测量结果的平均值：

其引入的相对标准不确定度分量为

C.2.3.3.2 电压测量引入的相对标准不确定度

则电压测量引入的相对标准不确定度

（C.6）

C.2.4 合成标准不确定度

表C.2  输出功率不确定度分量汇总表

| 序号 | 不确定度来源 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压测量引入的相对标准不确定度 | 均匀 | 2 | 0.41% |
| 2 | 匹配负载引入的相对标准不确定度 | 均匀 | 1 | 0.25% |

则相对合成标准不确定度为

（C.7）

C.2.5 相对扩展不确定度

取包含因子Error: Reference source not found,则相对扩展不确定度为：

C.3 失真度测量不确定度的评定

C.3.1 测量模型

使用失真度测量仪读取被校音频功率放大器输出失真度值。

（C.8）

式中：y：被校音频功率放大器的失真度

x：失真度测量仪测得的失真度值

C.3.2 主要不确定度来源

C.3.2.1失真度测量仪测量准确度引入的相对标准不确定度分量

C.3.2.2失真度测量仪残余失真引入的相对标准不确定度分量

C.3.2.3由测量重复性引入的标准不确定度分量

C.3.3 标准不确定度的评定

C.3.3.1 失真度测量仪测量准确度引入的相对标准不确定度分量

失真度测量仪测量准确度指标为±0.01%，由此引入的不确定度分量按B类方法进行评定，其测量结果服从均匀分布，包含因子，则

C.3.3.2 失真度测量仪残余失真引入的相对标准不确定度分量

失真度测量仪残余失真指标为±0.03%，由此引入的不确定度分量按B类方法进行评定，其测量结果服从均匀分布，包含因子，则

C.3.3.3 测量重复性引入的不确定度分量

测量重复性引入的标准不确定度分量按照A类评定，在相同条件下，对音频功率放大器100kHz频率下进行10次重复测量，结果如下：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.14% | 0.13% | 0.14% |

测量结果的平均值：

其引入的标准不确定度分量Error: Reference source not found为

C.3.4 合成标准不确定度

表C.3  失真度不确定度分量汇总表

| 序号 | 不确定度来源 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性uA | 正态 | 1 | 0.0053% |
| 2 | 失真度测量仪测量准确度 | 均匀 | 1 | 0.0058% |
| 2 | 失真度测量仪残余失真 | 均匀 | 1 | 0.0173% |

则合成标准不确定度为

（C.9）

C.3.5 扩展不确定度

取包含因子Error: Reference source not found,则扩展不确定度为：

相对扩展不确定度为

C.4 谐波失真测量不确定度的评定

C.4.1 测量模型

使用频谱分析仪分别读取被校音频功率放大器输出的二次谐波、三次谐波与基波的幅度差。

（C.10）

式中：y：被校音频功率放大器的谐波失真，单位：dBc

x：频谱分析仪测得基波幅度值与二次/三次谐波幅度值之差，单位：dBc

C.4.2 主要不确定度来源

C.4.2.1频谱分析仪参考电平垂直刻度引入的标准不确定度分量

C.4.2.2频谱分析仪频率响应引入的标准不确定度分量

C.4.2.3由测量重复性引入的标准不确定度分量

C.4.2.4 衰减器频率响应引入的不确定度分量（可忽略）

C.4.3 标准不确定度的评定

C.4.3.1 频谱分析仪参考电平垂直刻度引入的标准不确定度分量

频谱分析仪垂直刻度指标为±0.1dB/10dB，以被校音频功率放大器在100kHz时二次谐波失真为50dBc计算，区间半宽度a=0.5dB，由此引入的不确定度分量按B类方法进行评定，其测量结果服从均匀分布，包含因子，则

C.4.3.2 频谱分析仪频率响应引入的标准不确定度分量

频谱分析仪频率响应指标为±0.3dB，由此引入的不确定度分量按B类方法进行评定，其测量结果服从均匀分布，包含因子，则

C.4.3.3 测量重复性引入的不确定度分量

测量重复性引入的标准不确定度分量按照A类评定，在相同条件下，对音频功率放大器100kHz频率下进行10次重复测量，结果如下：（单位：dBc）

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 50.4 | 50.6 | 50.5 | 50.4 | 50.6 | 50.6 | 50.2 | 50.5 | 50.4 | 50.4 |

测量结果的平均值：

其引入的标准不确定度分量Error: Reference source not found为

C.4.4 合成标准不确定度

表C.4  谐波失真不确定度分量汇总表

| 序号 | 不确定度来源 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性uA | 正态 | 1 | 0.09dB |
| 2 | 频谱分析仪垂直刻度 | 均匀 | 1 | 0.29dB |
| 3 | 频谱分析仪频率响应 | 均匀 | 1 | 0.18dB |

则合成标准不确定度为

（C.11）

C.4.5 扩展不确定度

取包含因子Error: Reference source not found,则扩展不确定度为：