（轻工）

中华人民共和国工业和信息化部

轻工计量技术规范

JJF (轻工) XXX—20XX

生活用纸及纸制品可分散性测定仪校准规范

Calibration Specification for Tissue Paper and Paper Products Dispersibility Tester

（报批稿）

20 XX-XX-XX发布                           20 XX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

生活用纸及纸制品

可分散性测定仪校准规范

Calibration Specification for Tissue Paper and Paper Products Dispersibility Tester

JJF(轻工) XXX—20XX

| 归口单位： | 中国轻工业联合会 |
| --- | --- |
| 起草单位： | 中轻纸品检验认证有限公司 |

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范起草人：

张  越（中轻纸品检验认证有限公司）

崔立国（中轻纸品检验认证有限公司）

目  录

引言	....（IV）

1  范围	1

2  概述	1

3  计量特性	1

3.1 梅花桶容积	1

3. 2 梅花桶5.0L标记线高度	1

3. 3 转子转速	2

3. 4 气体压力	2

3. 5 气体流速	24  校准条件	2

4.1 环境条件	2

4.2 测量标准及其他设备	2

5  校准项目和校准方法	2

5.1 校准项目	2

5.2 校准方法	2

6  校准结果表达	4

7  复校时间间隔	4

附录A 原始记录格式（参考件）	5

附录B 校准证书内页格式（参考件）	6

附录C 可分散性测定仪转子转速误差不确定度的评定示例(参考件）	7

引   言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范的附录A“标准记录格式(参考件）”、附录B“校准证书内页格式(参考件）”、附录C“可分散性测定仪转子转速误差不确定度的评定示例(参考件）”均为资料性附录。

本规范为首次发布。

生活用纸及纸制品可分散性测定仪校准规范

# 1  范围

本规范适用于生活用纸及纸制品可分散性测定仪的校准。

# 2  概述

可分散性测定仪（以下简称“分散仪”），是用来测定卫生纸的设备。通过模拟卫生纸在马桶抽水时产生的旋涡中分解的过程，根据在一定的时间内卫生纸是否出现碎片来判断该试样是否分散。由特殊形状的转子、梅花筒和通气系统组成。如图1所示。

图1  可分散性测定仪示意图

# 3  计量特性

3.1 梅花桶容积

在梅花筒外表面标有5.0L标记线、(5.0±0.1)L上下标记线，上下标记线的范围即为可分散性测定仪的加液体积范围，加入5.0L液体后，液体的凹液面应在上下标记线的范围内，即为符合要求。

3.2 梅花桶5.0L标记线高度

在梅花筒外表面标有5.0L标记线，此标记线距离梅花桶底端180mm，误差不应超过±5mm。

3.3 转子转速

分散仪的转子转速应为350r/min，误差不应超过±1 r/min。

3.4 气体压力

气体通过调压阀和调速阀后的压力为0.40MPa，误差不应超过±0.02MPa。

3.5 气体流速

气体通过调压阀和调速阀后的流速为10L/min，误差不应超过±0.4L/min。

## 4  校准条件

4.1 环境条件

a) 环境温度：（20±10）℃，相对湿度：≤80%；

b) 工作电压的波动范围不超出额定电压的±10%；

c) 工作台稳固，台面平整；

d) 工作环境清洁，无震动；

e) 无影响正常工作的电磁干扰。

4.2 测量标准及其他设备

- a）1000mL量入式容量瓶，准确度等级不低于B级；

- b）游标高度尺：分度值0.02mm；

- c）转速表：准确度等级不低于0.1级；

- d）数字压力计：准确度0.05级，分辨力0.001kPa；

- e）皂膜流量计：准确度1.0级，分辨力1mL/min。

# 5  校准项目和校准方法

5.1 校准项目

5.1.1校准项目见表1。

表1 校准项目一览表

| 序号 | 校 准 项 目 | 首次校准 | 后续校准 | 使用中校准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅花桶容积 | ＋ | - | - |
| 2 | 梅花桶5.0L标记线高度 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 3 | 转子转速 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 4 | 气体压力 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 5 | 气体流速 | ＋ | ＋ | ＋ |

# 5.2 校准方法

5.2.1 梅花桶容积

用1000mL容量瓶，五次量取蒸馏水，加入到梅花桶中，在梅花筒外表面刻有5.0L标记线、(5.0±0.1)L上下标记线，加入5.0L液体后，观察水位线凹液面与梅花桶外表面5.0L标记线位置关系，并将校准结果填入附录A，表A.1中。

5.2.2梅花桶5.0L标记线高度

用游标高度尺测量梅花桶底端到5.0 L标记线的高度，测量三次，取其算数平均值。并将校准结果填入附录A，表A.1中。

5.2.3 转子转速误差

在分散仪的转子上粘上一直径为约8mm的反光胶带。打开仪器，设定电机转速为350r/min，启动鼓气电机，同时打开转速表，将光斑照射在反光胶带，待电机转动平稳且转速表示值稳定后，读取转速表显示值，重复测量三次，转子转速误差按照式（1）计算。并将校准结果填入附录A，表A.1中。

ΔR=R−R                              （1）

式中：

ΔR—转子转速误差，r/min。

R—转子转速设定值，r/min。

R—转速表三次测量值的算术平均值，r/min。

5.2.4 气体压力

将数字压力计与可分散性测定仪调速阀后面的气管相连接，使数字压力计与分散仪气体管路相连通，调节分散仪气体压力为0.40MPa，待分散仪显示压力稳定后，读取数字压力计显示值，重复测量三次，气体压力误差按照式（2）计算。并将检查结果填入附录A，表A.1中。

（2）

式中：

ΔP——分散仪气体压力误差，MPa；

P——数字压力计三次测量的算术平均值，kPa；

P——分散仪示值，MPa；

5.2.5 气体流速

将皂膜流量计与分散定仪调速阀后面的气管相连接，使皂膜流量计与分散仪的气体管路相连通，调节分散仪气体流量为10L/min，待分散仪显示气体流量稳定后，读取皂膜流量计显示值，重复测量三次，气体流量误差按照式（3）计算。并将检查结果填入附录A，表A.1中。

（3）

式中：

Δq——分散仪气体流速误差，L/min；

q——皂膜流量计三次测量的算术平均值，mL/min；

q——分散仪示值，L/min；

# 6  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书至少包含以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对别校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 7  复校时间间隔

复校时间间隔根据仪器的使用的具体情况确定，建议复校时间不超过1年。更换重要部件、维修或对仪器性能有怀疑时，应及时校准。

- 附录A

- 原始记录格式（参考件）

委托单位______________________地址_______________________

器具名称______________________制造单位___________________

型号规格______________________出厂编号___________________

测量范围______________________校准地点___________________

证书编号______________________校准日期___________________

温度条件______________________相对湿度___________________

A.1 梅花桶容积

| 技术要求 | 结果 |
| --- | --- |
| 液体的凹液面应在上下标记线的范围内 |  |

A.2梅花桶5.0L标记线高度

| 5.0L标记线就梅花桶底端距离（mm） | 测量值（mm） |  |  |  | 误差(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |

A.3转子转速

| 仪器设定值（r/min） | 测量值（r/min） |  |  |  | 误差(r/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |
| 350 |  |  |  |  |  |

A.4 气体压力

| 仪器示值（MPa） | 测量值（kPa） |  |  | 平均值（kPa） | 气体压力误差(MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| 0.4 |  |  |  |  |  |

A.5 气体流速

| 仪器示值（L/min） | 测量值（mL/min） |  |  | 平均值（mL/min） | 气体流速误差(L/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |

校准员______________ 复核员_________________  日期_________________

- 附录B

- 校准证书内页格式（参考件）

B.1 梅花桶容积

| 技术要求 | 结果 |
| --- | --- |
| 液体的凹液面应在上下标记线的范围内 |  |

B.2梅花桶5.0L标记线高度

| 5.0L标记线就梅花桶底端距离（mm） | 误差(mm) | 不确定度U,k=2/(mm) |
| --- | --- | --- |

B.3转子转速

| 仪器设定值（r/min） | 误差(r/min) | 不确定度U,k=2/(r/min) |
| --- | --- | --- |

B.4 气体压力

| 仪器示值（MPa） | 气体压力误差(MPa) | 不确定度U,k=2/(MPa) |
| --- | --- | --- |

B.5 气体流速

| 仪器示值（L/min） | 气体流量误差(L/min) | 不确定度U,k=2/(L/min) |
| --- | --- | --- |

- 附录C 可分散性测定仪转子转速误差不确定度的评定示例(参考件）

C.1 概述

C.1.1 测量方法：

在规定的环境条件下，将光电转速表对准仪器的旋转部位，读取示值，重复检测三次，取平均值，已规定值减去平均值，即得速度的误差。

- C.1.6 在符合上述条件的可分散性测定仪，一般可直接使用本不确度的评定结果，其它可使用本不确定度的评定方法。

C.2 数学模型

ΔR=R−R

式中：

ΔR—旋转速度的误差，r/min。

R—旋转速度的设定值，r/min。

R—转速表三次示值的算术平均值，r/min。

C.3 输入量的标准不确定度评定

C.3.1 输入量R的标准不确定度u(R)的评定

输入量R的不确定度来源主要是可分散性测定仪的转数重复性，通过实验方法，使用转速表测量10次，测得一组数据，数值分别为=350.3 r/min、=350.4 r/min、=350.3 r/min、=349 .8r/min、=350.1 r/min、=350.0 r/min、=349.9 r/min、=349.9 r/min、=349.7 r/min、=350.1 r/min则

R=110i=110Ri=350.05r/min

s(Ri)=110−1i=110(Ri−R)2=0.23r/min

u(R)=s(Ri)10=0.07r/min

C.3.2 转速表误差引入的标准不确定度u(εR)

可根据校准证书给出的相对最大误差来评定，即B类方法进行评定。根据校准证书给出最大误差为0.1 r/min，k=3， 测量不确定度为：

u(εR)=0.1r/min3=0.06r/min

C.3.3合成标准不确定度u(R)

u(R)=u(R)2+u(εR)2=0.072+0.062=0.09r/min

C.4 扩展不确定度

取k=2，扩展不确定度

U(R)=ku(R)=0.2r/min

C.5 最佳测量能力

C.5.1 最佳测量能力的合成标准不确定度

选择一台重复性好的可分散性测定仪，通过实验方法，使用转速表测量10次，测得一组数据，数值分别为=350.1 r/min、=350.1 r/min、=350.0 r/min、=350. 1 r/min、=349.8 r/min、=349.9 r/min、=349.9 r/min、=350.0 r/min、=349.9 r/min、=350.2 r/min。按上述不确定度评定方法进行评定，可得最佳测量能力的合成标准不确定度

uc(R)=u(R)2+u(εR)2=0.042+0.062=0.07r/min

C.5.2扩展不确定度

取k=2，扩展不确定度

U=kuc(R)=0.2r/min