中华人民共和国工业和信息化部

电子计量技术规范

JJF(电子)0071─2021

电梯平衡系数检测仪校准规范

Calibration Specification of Elevator Balance Coefficient Tester Testers

(报批稿)

2021-××-××发布                       2021-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

JJF(电子)0071─2021

电梯平衡系数检测仪

校准规范

Calibration Specification of Elevator Balance Coefficient Tester Testers

归  口 单 位：中国电子技术标准化研究院

主要起草单位：广州广电计量检测股份有限公司

参加起草单位：重庆市交通规划和技术发展中心

重庆顺心仪器设备有限公司

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

吕东瑞（广州广电计量检测股份有限公司）

朱镇杰（广州广电计量检测股份有限公司）

张  辉（广州广电计量检测股份有限公司）

参加起草人：

罗  欢（重庆市交通规划和技术发展中心）

刘晓琴（广州广电计量检测股份有限公司）

何健富（重庆顺心仪器设备有限公司）

目  录

引言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和计量单位	1

3.1 平衡系数	1

3.2  空载功率法	1

4  概述	2

5  计量特性	2

5.1  运行功率	2

5.2  运行速度	3

5.3  平衡系数	3

6  校准条件	3

6.1  环境条件	3

6.2  测量标准及其他设备	3

7  校准项目和校准方法	3

7.1  外观及通电检查	3

7.2  运行功率	3

7.3  运行速度	4

7.4  平衡系数	5

8  校准结果表达	6

9  复校时间间隔	7

附录A 不同平衡系数校准点下各参数计算示例	8

附录B 转盘夹具结构示意图	9

附录C 原始记录格式	10

附录D 校准证书内页格式	11

附录E 测量结果的不确定度评定示例	12

# 引言

本规范依据国家计量技术规范JJF1071－2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1－2012《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范为首次发布。

电梯平衡系数检测仪校准规范

# 1  范围

本校准规范适用于“空载功率法”电梯平衡系数检测仪的校准。

# 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

T/CASEI T101-2015 《电梯平衡系数快捷检测方法》

注：凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3  术语和计量单位

## 3.1 平衡系数  balance factor

由对重平衡额定载重量的量，其值等于电梯对重系数质量和轿厢系数质量之差与电梯额定载重量之比。

[T/CASEI T101-2015，术语和定义3.1]

平衡系数计算如公式（1）所示：

Error: Reference source not found                                (1)

式中：

q —— 电梯平衡系数；

W —— 对重质量，kg；

G —— 轿厢质量，kg；

Q —— 电梯额定载荷，kg。

## 3.2  空载功率法  power method without loading

电梯平衡系数的一种快捷检测方法，在电梯空载工况分别测量向上与向下运行时的驱动电动机功率与轿厢速度，基于功率、速度和负载的函数关系求解电梯平衡系数。

[T/CASEI T101-2015，术语和定义3.3]

空载功率法测量平衡系数计算如公式（2）所示：

(2)

式中：

q —— 电梯平衡系数；

Vx —— 空载下行速度，m/s；

Nx —— 空载下行功率，W；

Vs —— 空载上行速度，m/s；

Ns —— 空载上行功率，W；

Q —— 电梯额定载荷，kg；

gn —— 重力加速度，m/s2。

# 4  概述

“空载功率法”电梯平衡系数检测仪，是在电梯空载工况下分别测量向上与向下运行时的驱动电动机功率与轿厢速度，然后利用功率、速度和负载的函数关系求解电梯平衡系数，由计算及显示、三相变频功率测量、和速度传感器三个模块组成。仪器的工作原理如图1所示。

图1  电梯平衡系数检测仪工作原理图

1.拽引机 2.钢丝绳 3.轿厢 4.对重 5.功率测量模块 6.计算机及显示模块 7.速度传感器

# 5  计量特性

## 5.1  运行功率

测量范围：(1～35)kW(15Hz～100Hz)，最大允许误差：±1%。

## 5.2  运行速度

测量范围：(0.3～8)m/s，最大允许误差：±1%。

## 5.3  平衡系数

测量范围：0.2～0.8，最大允许误差：±0.02。

注：以上要求不适用于合格性判别，仅供参考。具体计量特性，可参照被校电梯平衡系数检测仪的技术要求。

# 6  校准条件

## 6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：(20±5)℃。

6.1.2  相对湿度：25%～85%。

6.1.3  其他：周围无影响正常校准工作的电磁干扰和机械振动。

## 6.2  测量标准及其他设备

6.2.2.1  三相标准功率源

测量范围：(1～35)kW(15Hz～100Hz)，准确度级别0.2级及以上。

6.2.2.2  转速标准装置

测量范围：( 50～3000)r/min，准确度级别0.2级及以上。

6.2.2.3  转盘夹具

与转速标准装置配套的转盘夹具，直径范围：(100～200)mm，最大允许误差：±2mm。转盘夹具结构示意参考附录B。

# 7  校准项目和校准方法

## 7.1  外观及通电检查

被校电梯平衡系数测试仪的外观应整洁完好，无影响仪器使用性能和安全使用的机械损伤；各种必要的标志应清晰准确；检查各种调节旋钮、按键应灵活可靠。通电检查，仪器应能正常工作。检查结果记录于附录C表C.1中。

## 7.2  运行功率

7.2.1  采用功率源法，接线如图2 所示。

7.2.2  将电梯平衡系数检测仪的电压端分别连接到三相标准功率源的电压端，电梯平衡系数检测仪的电流钳分别接入三相标准功率源的电流端（当校准点电流大于三相标准功率源输出最大电流时，通过10匝的线圈接入），如果电梯平衡系数检测仪只有A1、A2两个电流接口，则只接三相标准功率源的A和B相。

三相标准功率源

检测仪

电梯平衡系数

UA

UB

UC

IA

IB

IC

U1

U2

U3

I1

I2

I3

图2 运行功率校准接线图

7.2.3  通常选取频率50Hz，电压选择常用点（220V或380V），功率因数选择1.0，在功率量程值的10%～90%围内均匀选取3～5个功率校准点。

7.2.4  设置三相标准功率源输出功率至选定的校准点，电梯平衡系数检测仪按系统设置进入运行功率检测，启动电梯平衡系数检测仪运行，待读数稳定后，读取电梯平衡系数检测仪运行功率的示值，数据记录于附录C表C.2中。

7.2.5  按公式（3）计算运行功率示值误差：

(3)

式中：

—— 被校仪器运行功率示值误差；

Px  —— 被校仪器运行功率示值，W；

Pn  —— 功率标准值，W。

7.2.6  在检测仪频率范围内选取最小频率点和最大频率点在内的2～3个频率点，或根据客户要求的频率点。改变三相标准功率源输出功率的频率值，重复7.2.4～7.2.5操作。

## 7.3  运行速度

7.3.1  按被校电梯平衡系数检测仪说明书，将速度测量模块接入主机的速度测量端口s，校准接线如图3所示，将速度传感器与转盘夹具边缘紧密接触，传感器轴心线应与转盘垂直。

7.3.2  标准转速装置设定转速为n，则运行速度v为：

(4)

式中：

v —— 运行速度，m/s

n —— 标准转速装置转速值，r/min；

D —— 转盘夹具直径，m。

检测仪

电梯平衡系数

转速标准装置

sp

转盘夹具夹具

图3 运行速度校准接线图

7.3.3  在运行速度测量范围内均匀选取3～5个校准点，包括被校检测仪的最小速度点和最大速度点（或接近最大速度点），按公式（4）计算校准点对应的标准转速值。

7.3.4  调节标准转速装置的转速至校准点对应的标准转速值，电梯平衡系数检测仪按系统设置进入运行速度检测，启动电梯平衡系数检测仪，待读数稳定后，读取电梯平衡系数检测仪运行速度的示值。

7.3.5  每个校准点测量三次，取平均值作为测得值，数据记录于附录C表C.3中。

7.3.6  按公式（5）计算运行速度示值误差。

(5)

式中：

—— 被校仪器运行速度示值误差；

vx —— 被校仪器运行速度示值，m/s；

vn —— 运行速度标准值，m/s。

## 7.4  平衡系数

7.4.1  按照图4接线，将电梯平衡系数检测仪和转速标准装置、标准功率源进行连接。

三相标准功率源

检测仪

电梯平衡系数

UA

UB

UC

IA

IB

IC

U1

U2

U3

I1

I2

I3

转速标准装置

s

转盘夹具夹具

图4 平衡系数校准接线图

7.4.2  选取0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7和0.8共7个校准点，或可选取客户要求的其他校准点。根据选定的校准点，用公式（2）计算并设置三相标准功率源的电压和电流输出值及转速标准装置的转速（也可以参考附录A选定其他合理设置）。

7.4.3  调节电梯平衡系数检测仪平衡系数进入测试界面，选择拽引比为1：1，开始上行测试，待被校平衡系数检测仪指示速度和功率稳定后，继续测试20秒以上后结束上行测试。

7.4.4  改变标准转速装置运行方向，模拟电梯下行开始下行测试。待被校平衡系数检测仪的功率和转速稳定后继续测试20秒以上，结束下行测试。

7.4.5  读取电梯平衡系数检测仪平衡系数的示值，数据记录于附录C表C.4中。按公式（6）计算平衡系数示值误差。

(6)

式中：

Δq—— 被校仪器平衡系数示值误差；

qx ——被校仪器平衡系数示值；

qn ——平衡系数标准值。

# 8  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少应包括以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的说明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 9  复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

不同平衡系数校准点下各参数计算示例

设定额定载荷为1000kg，额定速度分别为2m/s、1m/s、4m/s和6 m/s，相电压为220V，频率50Hz，功率因数1.0，则设定的电流、功率，以及速度值如表1所示：

表1 平衡系数对应功率及速度设定值示例

| 电梯平衡系数 | 额定载荷 (kg) | 下行功率 (W) | 下行速度(m/s) | 上行功率(W) | 上行速度(m/s) | 每相电压 (V) | 每相电流 (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | 1000 | 3920.4 | 2 | 3920.4 | 2 | 220 | 5.940 |
| 0.3 |  | 5880.6 | 2 | 5880.6 | 2 | 220 | 8.910 |
| 0.4 |  | 7840.8 | 2 | 7840.8 | 2 | 220 | 11.88 |
| 0.5 |  | 9801.0 | 2 | 9801.0 | 2 | 220 | 14.85 |
| 0.6 |  | 11761.2 | 2 | 11761.2 | 2 | 220 | 17.82 |
| 0.7 |  | 13721.4 | 2 | 13721.4 | 2 | 220 | 20.79 |
| 0.8 |  | 15681.6 | 2 | 15681.6 | 2 | 220 | 23.76 |
| 0.5 |  | 4990.5 | 1 | 4990.5 | 1 | 220 | 7.425 |
| 0.5 |  | 19602 | 4 | 19602 | 4 | 220 | 29.70 |
| 0.5 |  | 29403 | 6 | 29403 | 6 | 220 | 44.55 |

计算方法：

以平衡系数为0.5为例，设定额定载荷为1000kg，上、下行运行速度为2m/s，则：

根据公式（1），平衡系数的定义得出轿厢与对重之差为500kg，则空载下行时，相当于电机做功使500kg物体以2m/s的速度匀速向上运行，运行功率P=9801W；空载上行时，相当于500kg物体在重力作用下以2m/s的速度匀速向下运行的同时对电机做功，做功功率P=9801W，上行和下行时的区别为运行方向相反。

根据公式（2），功率P=9801W，电压取常用电源相电压220V，功率因数1.0，则计算得到每相电流I=P/3U=14.85A。

# 附录B

转盘夹具结构示意图

转盘夹具，形状：圆形，直径：（100~200）mm，厚度：（1~2）mm，边缘光滑的钢铁材质。

D：（100~200）mm

中心预留卡槽用于连接标准转速装置

图5  转盘夹具示意图

# 附录C

原始记录格式

C.1  外观及功能性检查

表B.1  外观及通电检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观检查 |  |
| 通电检查 |  |

C.2 运行速度

表B.2  运行速度

| 标准值(m/s) | 示值(m/s) |  |  |  | 平均值(m/s) | 误差(m/s) | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

C.3 运行功率

表B.3  运行功率

| 频率(Hz) | 标准值(W) | 示值(W) | 误差(W) | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

C.4 平衡系数

表B.4  平衡系数

| 标准值 | 示值 | 误差 | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

# 附录D

校准证书内页格式

D.1  外观及功能性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观检查 |  |
| 通电检查 |  |

D.2运行速度

| 标准值(m/s) | 示值(m/s) | 误差(m/s) | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

D.3运行功率

| 频率(Hz) | 标准值(W) | 示值(W) | 误差(W) | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

D.4平衡系数

| 标准值 | 示值 | 误差 | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

# 附录E

测量结果的不确定度评定示例

E.1  平衡系数测量结果不确定度评定

E.1.1 测量模型

⊿q=qX－qN                          （E.1）

式中：

⊿q —— 平衡系数示值误差；

qX  —— 被测仪器示值；

qN  —— 标准值。

则灵敏度系数，。

E.1.2  不确定度来源

不确定度来源主要有：被校仪器测量重复性引入的不确定度分量；标准功率源引入的不确定度分量；转速标准装置引入的不确定度分量；转盘夹具引入的不确定度分量；被校测试仪示值分辨力不足引入的不确定度分量；环境条件（温度、湿度、电源、电磁场）影响引起的误差等。由于测量是在规范规定的条件下进行，环境条件影响引起的误差可忽略不计。

E.1.2.1 测量重复性引入的不确定度分量

连接标准功率源、转速标准和电梯平衡系数检测仪，设置平衡系数为0.5（上、下行功率9801W，上、下行转速382r/min）时，在重复性条件下对平衡系数进行连续10次测量，得测量列：

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测得值 | 0.499 | 0.499 | 0.500 | 0.499 | 0.501 |
| 次数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测得值 | 0.500 | 0.500 | 0.501 | 0.499 | 0.499 |

则平均值Error: Reference source not found

根据贝塞尔公式，单次测量结果的实验偏差：

Error: Reference source not found

则相对不确定度uA=0.16%

E.1.2.2 标准功率源引入的不确定度分量

三相标准功率源在输出三相功率9801W(50Hz、PF=1)时的最大允许误差为±0.2%，设其为均匀分布，k=，则标准功率源引入相对不确定度分量

E.1.2.3 转速标准装置引入的不确定度分量

转速标准装置的最大允许误差±0.2%，设其为均匀分布，k=Error: Reference source not found，则标准功率源引入相对不确定度分量

E.1.2.4 转盘夹具引入的不确定度分量

转盘夹具直径（100mm）的最大允许误差：±2mm，设其为均匀分布，k=Error: Reference source not found，则转盘夹具引入的相对不确定度分量

E.1.2.5 被校仪器分辨力引入的不确定度分量

被校仪器分辨力为0.001，半宽区间为0.0005，设其为均匀分布，k=Error: Reference source not found，分辨力不足引入的相对不确定度分量

E.1.3 合成不确定度

E.1.3.1不确定度分量如表C1.4所示。

表C1.4  不确定度分量一览表

| 不确定度来源 | 标准不确定度 |  | 灵敏系数 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 符号 | 数值 |  |  |
| 测量重复性引入 | uA | 0.16% | 1 | 0.16% |
| 标准功率源引入 | uB1 | 0.115% | -1 | 0.115% |
| 转速标准装置引入 | uB2 | 0.115% | -1 | 0.115% |
| 转盘夹具引入 | uB3 | 0.012% | -1 | 0.012% |
| 被校仪器分辨力不足 | uB4 | 0.06% | -1 | 0.06% |

E.1.3.2 合成不确定度计算

通过以上分析得知，其不确度分量有uB1、uB2、uB3、uB4、uA 等项，且各项互不相关。由于测量重复性引入的不确定度分量与分辨力引入的不确定度分量具有包含关系，两者取较大uA。则合成标准不确定度

Error: Reference source not found= 0.228%

E.1.4 扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度为：Urel =kuc=0.46%，U =0.003

E.1.5 测量结果报告

本示例中，电梯平衡检测仪在平衡系数0.5点的测量结果为：

q =0.500±0.003（k=2）