中华人民共和国工业和信息化部

通信计量技术规范

通信计量技术规范

JJF（通信）055─2021

传导骚扰抗扰度测试仪校准规范

Calibration Specification for Conducted Disturbance Immunity Tester

（报批稿）

2021-XX-XX发布                           2021-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

JJF (通信)055-2021

传导骚扰抗扰度测试仪

校准规范

Calibration Specification for

Conducted Disturbance Immunity Tester

| 归 口 单 位： | 中国信息通信研究院 |
| --- | --- |
| 主要起草单位： | 中国信息通信研究院 |

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

陈龙泉（中国信息通信研究院）

张卫华（中国信息通信研究院）

许  伟（中国信息通信研究院）

参加起草人：

黄  震（中国信息通信研究院）

王悦欣（中国信息通信研究院）

沈岸平（中国信息通信研究院）

目     录

引   言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

3.1 术语	1

4 概述	2

5 计量特性	2

5.1 载波频率	2

5.2 试验电平	3

5.3 功率放大器线性度	3

5.5 饱和测试：与参考电平之差	3

5.5 幅度调制深度	3

5.6 幅度调制频率	3

5.7 谐波和失真	3

5.8 输出阻抗	3

5.9 电压驻波比	3

5.10 脉冲调制上升时间/下降时间	4

5.11 占空比	4

6 校准条件	4

6.1 环境条件	4

6.2 测量标准及其他设备	4

7 校准项目和校准方法	6

7.1 校准项目	6

7.2 校准方法	7

8 校准结果表达	14

9 复校时间间隔	14

附录A 推荐校准记录格式	15

附录B 推荐证书内页格式	18

附录C 测量结果的不确定度评定示例	21

附录D 示波器法测量传导骚扰抗扰度测试仪的幅度调制深度及频率	27

## 引   言

本规范依据国家计量技术规范JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2010《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范为首次制定。

传导骚扰抗扰度测试仪校准规范

## 1 范围

本规范适用于产生或模拟骚扰射频场的、应用于传导骚扰抗扰度试验的传导骚扰抗扰度测试仪的校准。其他具备类似功能的仪表校准也可参照执行。

## 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 173-2003 信号发生器检定规程

GB/T 17626.6-2017 电磁兼容试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

EN 50130-4:2011 Alarm systems - Part 4: Electromagnetic compatibility - Product family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder, hold up, CCTV, access control and social alarm systems

IEC 60601-1-2:2007 Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Electromagnetic compatibility - Requirements and tests

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

## 3 术语和计量单位

### 3.1 术语

下列术语和定义适用于本规范。

#### 3.1.1 传导骚扰抗扰度试验 Conducted Disturbance Immunity Test

传导骚扰抗扰度测试，是衡量电子设备电磁兼容指标的一项重要测试，主要考察电气电子设备对于来自9kHz~80MHz频率范围内射频发射机电磁骚扰的传导抗扰度性能，通过施加一定电平的模拟骚扰信号到被测电缆上，检验被测物对这类干扰的免疫能力是否符合标准要求。

#### 3.1.2 电压驻波比 voltage standing wave ratio：VSWR

传输路径上，相邻的最大电压与最小电压幅度的比值

## 4 概述

传导骚扰抗扰度测试仪是传导骚扰抗扰度试验的核心设备，其与注入设备(电流钳等)配合产生模拟骚扰射频场，被测设备通过连接线缆与射频场相耦合，从而使被测设备的输入或输出线路产生规定的骚扰电流，达到检验被测设备性能受骚扰信号影响的程度。传导骚扰抗扰度测试仪的主要功能是产生性能稳定、幅度合规的调制信号波形，一般具备多种调制模式，如1 kHz 80％振幅调制信号、用于医疗设备测试的2 Hz 80％振幅调制信号和用于安防设备(如火警报警器等)测试的l Hz 50％占空比脉冲调制信号等。

传导骚扰抗扰度测试仪一般由射频信号发生器、宽带功率放大器、滤波器、可变衰减器、固定衰减器和射频开关组成：射频信号发生器在试验覆盖频率范围内可以提供调幅幅度为80%的1kHz正弦波；射频功率放大器要拥有足够大的放大能力以保证到达注入端口的骚扰电压满足试验等级要求；衰减器T2为链路提供衰减以减少骚扰信号从功率放大器导注入网络的失配。低通或高通滤波器（LPF/HPF）对通过功率放大器的信号进行过滤，用来避免受试设备进行干扰。

图1 传导骚扰抗扰度测试仪的组成

## 5 计量特性

### 5.1 载波频率

频率范围应覆盖150kHz~80MHz

最大允许误差：±0.1%

### 5.2 试验电平

射频信号源的输出试验电平范围至少应覆盖1V，3V，10V试验点（分别对应于120dBμV，129.5dBμV，140dBμV）

最大允许误差：+19%，-16%

### 5.3 功率放大器线性度

最大允许误差：±1dB

### 5.5 饱和测试：与参考电平之差

最大允许误差：（5.1±2） dB

### 5.5 幅度调制深度

最大允许误差：+5%，-20%（调制深度：80%）

### 5.6 幅度调制频率

最大允许误差：±10%（调制频率：1kHz）

### 5.7 谐波和失真

功率放大器输出端测得的任何杂散信号电平应至少比载波电平低15dB。（使用未调制连续波在1.8倍试验电平条件下测量谐波和失真。）

### 5.8 输出阻抗

最大允许误差：（50±2.5）Ω

### 5.9 电压驻波比

VSWR < 1.5

### 5.10 脉冲调制上升时间/下降时间

上升时间/下降时间：<1µs

### 5.11 占空比

最大允许误差：±5%

注：以上技术指标不适用于合格性判别，仅供参考。

## 6 校准条件

### 6.1 环境条件

#### 6.1.1 环境温度：(23±5)℃

#### 6.1.2 相对湿度：≤ 80％

#### 6.1.3 电源电压：(220±11)V；频率：(50±1)Hz

#### 6.1.4 实验室应无影响测量结果的机械振动和电磁干扰。

#### 6.1.5 校准前被校仪表和校准所使用的仪表都应预热至少半小时。

### 6.2 测量标准及其他设备

#### 6.2.1 频率计

a) 频率测量上限：≥80MHz；

b) 准确度：优于±1×10-6。

#### 6.2.2 功率计

a) 频率测量上限：≥80MHz；

b) 电平测量范围：-120dBm~40dBm；

c）功率测量最大允许误差：±0.2dB。

#### 6.2.3 测量接收机

a) 频率测量上限：≥100MHz；

b) 电平测量范围：-120dBm~50dBm；

c) 电平测量最大允许误差：±0.3dB。

#### 6.2.4 调制度测量仪

a) 频率测量上限：≥100MHz；

b) 调制度测量范围及准确度：0%~100% ，±1%±1字。

#### 6.2.5 频谱分析仪

a) 频率范围应覆盖9kHz~100MHz；

b) 电平测量范围：-120dBm~50dBm；

c) 电平测量最大允许误差：±1dB。

#### 6.2.6 函数发生器/脉冲信号源

a) 频率范围:0.1Hz~10MHz；

b) 脉冲宽度:50ns~5s；

c) 脉冲幅度:0~5V。

#### 6.2.7 数字示波器

a) 模拟带宽：≥100MHz；

b) 幅度测量最大允许误差：±2%；

c) 时间测量最大允许误差：±1×10-6。

#### 6.2.8 网络分析仪

a) 频率范围：(1~100) MHz；

b) 幅度测量的动态范围：(0~70) dB；

c) 最大允许误差: ±0.35dB。

#### 6.2.8 耦合/去耦网络

a) 共模阻抗满足：

150Ω±20Ω （150kHz~24MHz）

105Ω~210Ω （24MHz~80MHz）

b) 耦合系数：±（0.01%~0.1%）

注：耦合/去耦网络可用电流钳、电磁钳等耦合/去耦装置代替。

#### 6.2.9 数字多用表

a) 电阻测量范围：10Ω~10MΩ

b) 电阻测量最大允许误差：-2dB~0dB

## 7 校准项目和校准方法

### 7.1 校准项目

校准项目见表2。

表2 校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 | 7.2.1 |
| 2 | 载波频率 | 7.2.2 |
| 3 | 试验电压电平 | 7.2.3 |
| 4 | 饱和测试：与参考电平之差 | 7.2.4 |
| 5 | 功率放大器线性度 | 7.2.5 |
| 6 | 幅度调制深度、幅度调制频率 | 7.2.6 |
| 7 | 谐波与失真 | 7.2.7 |
| 8 | 输出电阻、电压驻波比 | 7.2.8 |
| 9 | 脉冲调制上升时间/下降时间、占空比 | 7.2.9 |

### 7.2 校准方法

#### 7.2.1 外观及工作正常性检查

被校仪表外观应完好，标识清晰完整；无影响其正常工作的机械损伤；各部件安装牢固，附件及使用说明书应齐全；按说明书要求进行预热，被校仪表应能正常工作；将检查结果记录附录A.1中。

传导骚扰抗扰度测试仪一般具有信号源输出端口、功率放大器输入/输出端口、衰减器输入/输出端口等多个射频接口，至少具有一个试验电平输出端口（RF端口）。如图2连接仪表，传导骚扰抗扰度测试仪的试验电平输出端口连接到耦合/去耦网络的射频（RF）输入端口，耦合/去耦网络的被测设备（EUT）端口以共模方式通过150Ω/50Ω适配器连接到测量设备上；辅助设备（AE）端口应用150Ω/50Ω适配器以共模方式连接并端接50Ω电阻，构成基本的射频传导骚扰抗扰度试验信号发生器（以下简称试验信号发生器）。多数校准项目需要与耦合/去耦网络、150Ω/50Ω适配器等仪器组成的试验信号发生器配置下进行。

图3 试验信号发生器的配置框图

#### 7.2.2 载波频率

a) 仪器连接如图3所示

图3 频率准确度校准

b) 设置试验信号发生器为无调制载波输出，调整射频信号源的输出试验电平U0=1V或3V，将150Ω/50Ω适配器输出端口接至频率计，从最低到最高改变载波频率f0，按频段或技术说明书要求选取不少于3个频率点（一般应包括：150kHz、40MHz、80MHz），用频率计测量频率值fs，并记录于附录A表A.2中

c) 被校仪表的频率准确度按式（1）计算

（1）

#### 7.2.3 试验电平

a) 仪器连接如图4所示

图4-a 频率准确度校准（功率计）

图4-b 频率准确度校准（测量接收机）

b) 设置试验信号发生器为无调制载波输出，射频信号源的输出试验电平U0=1V，3V，10V，将射频信号源的输出端口、功率放大器输出端口的输出端口及150Ω/50Ω适配器的输出端口分别接至功率计或测量接收机，分别记录射频信号源的电平Pgen，功率放大器输出端口的前向功率Pfor以及EUT适配输出电压150Ω/50Ω适配器输出端口的电压（即试验电压电平，以下简称EUT适配输出电压）Umr。于附录A表A.2中；

c) 载波频率按高中低原则选择3~5个频率点（至少应包括150kHz、40MHz、80MHz），重复步骤(b)；

d) 利用记录的射频信号源电平Pgen、前向功率Pfor及步骤获得的电压Umr，计算在耦合/去耦网络的EUT端口产生电压Umr0（一般取Umr0=U0/6，即0.167V，0.500V，1.670V）所必要的射频信号源功率Pgen0和前向功率Pfor0。结果记录于附录A表A.3。

注：不具备射频信号源或功率放大器输出端口的传导骚扰抗扰度测试仪Pgen与Pfor只测量一组即可。

#### 7.2.4 饱和测试：与参考电平之差

a) 仪器连接如图4所示；

b) 在确保放大器不饱和的前提下，调整射频信号源的输出试验电平Pgen，使得EUT适配输出电压Umr0=1.670V或最高试验电平，按照步进5.1dB增加射频信号源功率；

c) 记录传递到功率放大器输出端口的前向功率Pfor-inc或传递至耦合/去耦网络的EUT适配输出电压Umr-inc于附录A表A.4，计算Pfor-inc与Pfor0或Umr-inc与Umr0的差值（对数形式）；

d) 如果差值在3.1 dB~7.1 dB之间则说明放大器在允许范围内且试验系统在选定的试验等级上满足需要。如果差值小于3.1 dB或大于7.1 dB则放大器处于非线性状态且不满足试验要求。

注：系数6（15.6dB）源于试验等级所规定的电压值U0，匹配的负载电平是电压值的一半，再加上端接50Ω测量设备的150Ω/50Ω适配器产生的3:1分压比。

#### 7.2.5 功率放大器线性度

a) 仪器连接如图5所示，通过调整射频信号源，使得功率放大器的输出端口电平达到最大和最小电平（最大和最小电平是指为满足调制因素以5.1dB增加的被测连续信号的最大和最小试验电平，即1.8 U0）；

图5功率放大器线性度的校准框图

b) 放大器线性度的测量应至少在功率放大器可允许频率范围内最低到最高频率进行（一般应包括：150kHz、40MHz、80MHz）；

c) 调整射频信号源的输出功率，使得功率放大器的输出端口电平为最小电平值，并记录信号源的输出和功率放大器的正向功率;

d) 设置射频信号源的输出功率提高1dB，并记录信号源的输出功率和功率放大器的正向功率的正向功率于附录A表A.5;

e) 重复步骤(d)直至达到步骤(a)所确定的功率放大器的输出端口电平达到最大电平值；

f) 其余频率的测量重复步骤(c)~步骤(e)；

g) 根据记录的结果，信号源的输出每增加1dB，测得的放大器的输出应增加1dB，即功率放大器的线性度允差为±1dB。若获得的评估结果超过±1dB时，需要进行AM调制的确认；

h) 设置信号源的试验频率是确定的所有不符合的频率；

i) 在适当的频率设置信号源，使得功率放大器的输出端口电平为最大电平值，并开启AM调制；

图6 调制深度的校准框图

j) 将图6中所示的频谱分析仪的中心频率设置为步骤(i)所定义的信号输出频率；

k) 调整频谱分析仪，使得载波频谱、上边带频谱和下边带频谱显示在屏幕上；

l) 如式(2)，计算并记录载波电平（Lcarrier）与上或下边带电平（Lsideband）之间的幅度差（Lcs）于附录A表A.5；

Lcs = Lcarrier - Lsideband                  （2）

图7 AM调制信号频谱

m) 当Lcs大于10dB（即调制深度m<64%）或Lcs小于6dB（即调制深度m>100%），应记录在附录A表A.4中。

#### 7.2.6 幅度调制深度、幅度调制频率

a) 仪器连接如图8所示

图8幅度调制深度/频率的校准

b) 设置试验信号发生器为幅度调制输出，调节信号源使得EUT适配输出电压Umr0=U0/6，按技术说明书要求选取不同的频率点，幅度调制频率fAM按被校仪表要求选择或以内调制发生器频率范围高中低原则选择，按高中低设置不同选择幅度调制深度m，一般的幅度调制频率和调制深度设置需要包括以下测试点：1kHz，80%；1kHz，95%；400Hz，80%；50Hz，80%；2Hz，80%；

c) 将试验信号发生器的输出接至调制度分析仪的输入端，按被校仪表技术说明书要求选择调制度分析仪的测量带宽，无要求时选择（50Hz~15kHz），用调制度测量仪测量并记录幅度调制频率fAM和幅度调制深度m于附录A表A.6中。调制度分析仪可用具有调制度测试功能的其他仪器替代。

d) 幅度调制频率fAM和幅度调制深度m可以通过示波器法获取，见附录D, 记录于附录A表A.6中。

e) 幅度调制频率fAM和幅度调制深度m也可参照7.2.5节中的频谱分析仪法，获取上边带或下边带峰值对应的频点，即为幅度调制频率fAM；幅度调制深度m则可用式计算：

（2）

#### 7.2.7 谐波和失真

a) 仪器连接如图9所示

图9 谐波和失真的校准

b) 设置试验信号发生器为无调制载波输出，调节信号源使得功率放大器的输出端口电平为1.8 U0，从最低到最高改变载波频率f0，按频段或技术说明书要求选取不少于3个频率点；

c) 设置频谱分析仪的扫描范围为150kHz~80MHz，记录载波频率处的信号电平值Pcarrier于附录A表A.7中，频带范围内的杂散信号电平Pscatter在屏幕上可通过光标测量，记录频带范围内最大Pscatter于附录A表A.7中，功率放大器输出端测得的任何杂散信号电平Pscatter应至少比载波电平低15dB。

d) 其余频率的测量重复步骤(c)。

#### 7.2.8 输出电阻

图10 输出电阻的校准

a) 仪器连接如图10所示

b) 将被校测试仪的RF输出端口接至数字多用表的输入端口，读取数字多用表的电阻测量值，并记录于附录A表A.8中。

#### 7.2.9 输出电阻、电压驻波比

图11电压驻波比的校准

a) 仪器连接如图11所示

b) 将被校测试仪的RF输出端口接至网络分析仪的输入端口，设置网络分析仪的扫描范围为150kHz~80MHz，选择VSWR测量模式，在被校测试仪频率范围内从最低到最高频率选择不少于3个频点（一般应包括：150kHz、40MHz、80MHz），并记录于附录A表A.9中。

#### 7.2.10 脉冲调制上升/下降时间、占空比

具备脉冲调制功能的传导骚扰抗扰度测试仪分为需要外部提供脉冲调制源及具备内部脉冲调制源两种。

##### 7.2.7.1需外部脉冲调制源的测试仪

a) 需要外部提供脉冲调制源的测试仪如图11连接

图11 外部脉冲调制源的测试仪校准

b) 试验信号发生器选择外脉冲调制，载波输出，调节输出电平为被校仪表技术说明书中规定的电平值(无要求时输出电平选0dBm)，按技术说明书的要求选取载波频率点。

c) 按技术说明书要求调节函数发生器或脉冲信号源输出(无要求时输出频率为lHz或1kHz,幅度为+5V的方波信号)。

d) 数字示波器选CH2通道触发，在CH1通道测出载波电平幅度从10%上升到90%

的时间为上升时间，从90%下降到10%的时间为下降时间，记录于附录A表A.10中。同时通过数字示波器的占空比测量功能读取占空比数值。

##### 7.2.7.2 具备内部脉冲调制源的测试仪

a) 具备内部脉冲调制源的测试仪如图7连接

图7 内部脉冲调制源的测试仪校准

b) 试验信号发生器选择脉冲调制，载波输出，调节输出电平为被校仪表技术说明书中规定的电平值(无要求时输出电平选0dBm)，按技术说明书的要求选取载波频率点。

c) 按技术说明书要求调节内部脉冲调制的输出频率、输出电平(无要求时输出频率为lHz或1kHz,幅度为+5V的方波信号)。

d) 数字示波器选CH1通道触发，设置合适的触发电平，选择单次触发模式，在CH1通道测出载波电平幅度从10%上升到90%的时间为上升时间，从90%下降到10%的时间为下降时间，记录于附录A表A.10中。同时通过数字示波器的占空比测量功能读取占空比数值。

## 8 校准结果表达

校准结束后应出具校准证书，校准证书内页格式见附录B。校准证书应准确、客观的报告校准结果。校准结果用校准数据的形式给出，并给出测量不确定评定，不确定度评定实例见附录C。校准证书至少包含以下信息：

- 标题，如“校准证书”或“校准报告”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果不在实验室内进行校准）；

- 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对抽样程序进行说明；

- 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 校准证书或校准报告测试人、审核人和签发人的签名，以及签发日期；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

## 9 复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议不超过1年。更换重要部件、维修或对仪器性能有怀疑时，应及时校准。

## 附录A 推荐校准记录格式

A.1 外观及工作正常性检查

A.2 载波频率

| 载波频率 | 测量值 | 测量不确定度 k=2 |
| --- | --- | --- |
| 150kHz |  |  |
| 1MHz |  |  |
| 10MHz |  |  |
| 40MHz |  |  |
| 80MHz |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |

A.3 试验电平

| 载波频率 | U0 (V) | Pgen (dBm) | Pfor (dBm) | Umr(V) | 容差 | 测量不确定度 k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150kHz | 1 |  |  |  | -16%/+19% |  |
|  | 3 |  |  |  | -16%/+19% |  |
|  | 10 |  |  |  | -16%/+19% |  |
| 150kHz |  |  |  | 0.167 | / |  |
|  |  |  |  | 0.500 |  |  |
|  |  |  |  | 1.667 |  |  |
| 40MHz | 1 |  |  |  | -16%/+19% |  |
|  | 3 |  |  |  | -16%/+19% |  |
|  | 10 |  |  |  | -16%/+19% |  |
| 40MHz |  |  |  | 0.167 | / |  |
|  |  |  |  | 0.500 |  |  |
|  |  |  |  | 1.667 |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

A.4 饱和测试：与参考电平之差

| 载波频率 | 与参考电平之差 (dB) | 容差 (dB) | 测量不确定度 k=2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150kHz |  | 5.1±2 |  |
| 40MHz |  |  |  |
| 80MHz |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

A.5 功率放大器线性度

| 载波频率 | Pgen (dBm) | Pfor (dBm) | 标称值 (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 150kHz |  | -2.6 | -2.6 |
|  |  | … | -1.6 |
|  |  | … | … |
|  |  | … | … |
|  |  | … | … |
|  |  | … | … |
| 40MHz |  | -2.6 | -2.6 |
|  |  | … | -1.6 |
|  |  | … | … |
|  |  | … | … |
|  |  | … | … |
|  |  | … | … |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

功率放大器线性度变化曲线

| 不合格频率 | Lcarrier (dBm) | Lsideband (dBm) | Lcs (dB) | 容差 (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 6~10 |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

A.6 幅度调制深度/频率

| 载波频率 | 调制频率 | 调幅设置值(%) | 调制频率测量值 | 测量不确定度 k=2 | 调制深度测量值 (%) | 测量不确定度 k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150kHz | 1kHz | 80 |  |  |  |  |
|  | 1kHz | 95 |  |  |  |  |
|  | 1kHz | 20 |  |  |  |  |
|  | 1kHz | 40 |  |  |  |  |
|  | 1kHz | 60 |  |  |  |  |
|  | 400Hz | 80 |  |  |  |  |
|  | 50Hz | 80 |  |  |  |  |
|  | 2Hz | 80 |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |

A.7 谐波和失真

| 载波频率 | Pcarrier (dBm) | Pscatter-MAX (dBm) | 测量不确定度 k=2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150kHz |  |  |  |
| 40MHz |  |  |  |
| 80MHz |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

A.8 输出电阻

| 标称值 | 测量值 | 测量不确定度 k=2 |
| --- | --- | --- |
| （50±2.5）Ω |  |  |

A.9 电压驻波比

| 频率 | 测量值 | 测量不确定度 k=2 |
| --- | --- | --- |
| 150kHz |  |  |
| 40MHz |  |  |
| 80MHz |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |

A.10 脉冲调制上升/下降时间、占空比

| 载波频率 | 调制频率 | 调制幅度 (V) | 设置占空比(%) | 上升时间 (us) | 下降时间 (us) | 占空比测量值 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150kHz | 1kHz | 5 | 50 |  |  |  |
|  | 1Hz | 5 | 50 |  |  |  |
| … | … | … | … |  |  |  |
| … | … | … | … |  |  |  |

测量不确定度 k=2

## 附录B 推荐证书内页格式

B.1 外观及工作正常性检查

B.2 载波频率

| 载波频率 | 测量值 | 测量不确定度 k=2 |
| --- | --- | --- |
| 150kHz |  |  |
| 1MHz |  |  |
| 10MHz |  |  |
| 40MHz |  |  |
| 80MHz |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |

B.3 试验电平

| 载波频率 | U0 (V) | Pgen (dBm) | Pfor (dBm) | Umr(V) | 容差 | 测量不确定度 k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150kHz | 1 |  |  |  | -16%/+19% |  |
|  | 3 |  |  |  | -16%/+19% |  |
|  | 10 |  |  |  | -16%/+19% |  |
| 150kHz |  |  |  | 0.167 | / |  |
|  |  |  |  | 0.500 |  |  |
|  |  |  |  | 1.667 |  |  |
| 40MHz | 1 |  |  |  | -16%/+19% |  |
|  | 3 |  |  |  | -16%/+19% |  |
|  | 10 |  |  |  | -16%/+19% |  |
| 40MHz |  |  |  | 0.167 | / |  |
|  |  |  |  | 0.500 |  |  |
|  |  |  |  | 1.667 |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

B.4 饱和测试：与参考电平之差

| 载波频率 | 与参考电平之差 (dB) | 容差 (dB) | 测量不确定度 k=2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150kHz |  | 5.1±2 |  |
| 40MHz |  |  |  |
| 80MHz |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

B.5 功率放大器线性度

| 载波频率 | Pgen (dBm) | Pfor (dBm) | 标称值 (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 150kHz |  | -2.6 | -2.6 |
|  |  | … | -1.6 |
|  |  | … | … |
|  |  | … | … |
|  |  | … | … |
|  |  | … | … |
| 40MHz |  | -2.6 | -2.6 |
|  |  | … | -1.6 |
|  |  | … | … |
|  |  | … | … |
|  |  | … | … |
|  |  | … | … |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

功率放大器线性度变化曲线

| 不合格频率 | Lcarrier (dBm) | Lsideband (dBm) | Lcs (dB) | 容差 (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 6~10 |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

B.6 幅度调制深度/频率

| 载波频率 | 调制频率 | 调幅设置值(%) | 调制频率测量值 | 测量不确定度 k=2 | 调制深度测量值 (%) | 测量不确定度 k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150kHz | 1kHz | 80 |  |  |  |  |
|  | 1kHz | 95 |  |  |  |  |
|  | 1kHz | 20 |  |  |  |  |
|  | 1kHz | 40 |  |  |  |  |
|  | 1kHz | 60 |  |  |  |  |
|  | 400Hz | 80 |  |  |  |  |
|  | 50Hz | 80 |  |  |  |  |
|  | 2Hz | 80 |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |

B.7 谐波和失真

| 载波频率 | Pcarrier (dBm) | Pscatter-MAX (dBm) | 测量不确定度 k=2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150kHz |  |  |  |
| 40MHz |  |  |  |
| 80MHz |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

B.8 输出电阻

| 标称值 | 测量值 | 测量不确定度 k=2 |
| --- | --- | --- |
| （50±2.5）Ω |  |  |

B.9 电压驻波比

| 频率 | 测量值 | 测量不确定度 k=2 |
| --- | --- | --- |
| 150kHz |  |  |
| 40MHz |  |  |
| 80MHz |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |

B.10 脉冲调制上升/下降时间、占空比

| 载波频率 | 调制频率 | 调制幅度 (V) | 设置占空比(%) | 上升时间 (us) | 下降时间 (us) | 占空比测量值 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150kHz | 1kHz | 5 | 50 |  |  |  |
|  | 1Hz | 5 | 50 |  |  |  |
| … | … | … | … |  |  |  |
| … | … | … | … |  |  |  |

测量不确定度 k=2

## 附录C 测量结果的不确定度评定示例

依据拟定的传导骚扰抗扰度测试仪校准规范的各项计量特性及校准条件与校准项目的规定进行校准。主要针对载波频率、试验电平、幅度调制深度等测量结果的不确定度进行评定。

被校传导骚扰抗扰度测试仪型号为NSG4070，出厂编号为47942，生产厂家为TESEQ，环境温度为23℃，相对湿度为40%，校准日期为2020年10月30日。

C.1  载波频率的测量不确定度评定

C.1.1 测量模型

用频率计直接读取试验信号发生器输出载波信号的频率，测量模型如式（C.1）：

（C.1）

式中：

fn—频率计上的测量频率值；

fx—被测频率；

δ—频率计时基频率偏差引入的误差；

d—频率计分辨力引入的误差。

C.1.2  标准不确定度评定

不确定度来源主要有：频率计的分辨力误差引入的不确定度分量、时基频率偏差引入的不确定度分量以及测量重复性引入的不确定度分量。

C.1.2.1 测量重复性引入的标准不确定度分量uArel

试验信号发生器设置载波频率10MHz，对输出信号的频率进行连续10次测量，结果如表C.1：

表C.1 载波频率测量结果

| 测量序号 | 测量结果（MHz） | 测量序号 | 测量结果（MHz） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.99989850 | 6 | 9.99989858 |
| 2 | 9.99989894 | 7 | 9.99989879 |
| 3 | 9.99989863 | 8 | 9.99989884 |
| 4 | 9.99989875 | 9 | 9.99989888 |
| 5 | 9.99989853 | 10 | 9.99989824 |
| 平均值xn | 9.99989867 | 标准差s | 2.2×10-7 |

则uArel=s=9.99989867 MHz，相对不确定度分量uArel=2.2×10-8。

C.1.2.2 频率计内部时基频率偏差引入的标准不确定度分量uprel

频率计内部时基的最大允许误差为±8×10-8，均匀分布，取k=√3,不确定度分量uprel=8×10-8/√3=4.7×10-8。

C.1.2.4 频率计分辨力引入的标准不确定度分量udrel

分辨力误差由频率计量化误差引起。最大量化误差在1个最低位有效数字之内。分辨力为ΔfL，则相对分辨力为ΔfL/fx，均匀分布，取k=√3, fx=9.99989867MHz，则ΔfL=0.01Hz，,不确定度分量为：

（C.2）

C.1.3 合成标准不确定度

C.1.3.1主要不确定度汇总表

| i | ui | 不确定度来源 | 类型 | 标准不确定度 | 分布 | 包含因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | uArel | 重复性 | A | 2.2×10-8 | / | / |  |
| 2 | uprel | 时基频率偏差 | B | 4,7×10-8 | 均匀 | √3 |  |
| 3 | udrel | 分辨力误差 | B | 2.9×10-10 | 均匀 | √3 | 忽略 |

测量重复性与分辨力引入的不确定度分量，取较大值即可。

C.1.3.2合成不确定度计算

以上各项不确定度分量不存在值得考虑的相关性，则合成标准不确定度为：

（C.3）

C.1.4 扩展不确定度的计算

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

（C.4）

C.2  试验电平的测量不确定度评定

C.2.1 测量模型

试验信号发生器输出载波信号的试验电平数值通过测量接收机直接读取，测量模型如式（C.5）：

（C.5）

式中：

Ln—测量接收机的输出试验电平读数；

Lx—试验信号发生器的输出试验电平；

δ—测量接收机电平测量引入的误差；

Rmis—阻抗失配引入的误差。

C.2.2  标准不确定度评定

不确定度来源主要有：测量接收机电平测量误差引入的不确定度分量、阻抗失配引入的不确定度分量以及测量重复性引入的不确定度分量。

C.2.2.1 测量重复性引入的标准不确定度分量uA

试验信号发生器选择载频10 MHz无调制试验电平114dBμV（对应0.500V），进行连续10次测量，结果如表C.2：

表C.2 输出电平测量结果

| 测量序号 | 测量结果（dBμV） | 测量序号 | 测量结果（dBμV） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 114.4 | 6 | 114.4 |
| 2 | 114.3 | 7 | 114.5 |
| 3 | 114.4 | 8 | 114.4 |
| 4 | 114.5 | 9 | 114.4 |
| 5 | 114.3 | 10 | 114.3 |
| 平均值xn | 114.4 | 标准差s | 0.08 |

则uAl=s=0.08dB。

C.2.2.2 测量接收机电平测量误差引入的标准不确定度分量uM

测量接收机电平测量的最大允许误差为±0.06dB，均匀分布，取k=√3，不确定度分量uprel=0.06/√3=0.04dB。

C.2.2.3 阻抗失配引入的标准不确定度分量umis

试验信号发生器的输出端口电压驻波比为1.4（驻波系数0.17），测量接收机的输入口电压驻波比为1.33（驻波系数0.14），则失配误差为：

（C.6）

反正弦分布，取k=√2，不确定度分量umis=ΔAm/√2=0.15dB。

C.2.3 合成标准不确定度

C.2.3.1主要不确定度汇总表

| i | ui | 不确定度来源 | 类型 | 标准不确定度 | 分布 | 包含因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | uA | 重复性 | A | 0.08 dB | / | / |  |
| 2 | uM | 电平测量误差 | B | 0.04 dB | 均匀 | √3 |  |
| 3 | umis | 阻抗失配 | B | 0.15 dB | 均匀 | √3 | 忽略 |

C.2.3.2合成不确定度计算

以上各项不确定度分量不存在值得考虑的相关性，则合成标准不确定度为：

（C.7）

C.2.4 扩展不确定度的计算

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

（C.8）

C.3  幅度调制深度的测量不确定度评定

C.3.1 测量模型

试验信号发生器输出载波信号的幅度调制深度通过测量接收机直接读取，测量模型如式（C.9）：

（C.9）

式中：

mn—测量接收机的幅度调制深度测量值；

mx—试验信号发生器输出信号的幅度调制深度；

δ—测量接收机调制度测量引入的误差；

d—测量接收机量化误差引入的误差。

C.3.2  标准不确定度评定

不确定度来源主要有：测量接收机调制度测量误差引入的不确定度分量、测量接收机量化误差引入的不确定度分量以及测量重复性引入的不确定度分量。

C.3.2.1 测量重复性引入的标准不确定度分量uA

以试验信号发生器在频率10MHz，调制频率lkHz，幅度调制深度80％为测试点，重复测量3次，获得一组独立观测值，测量数据依次分别为：79.30%，79.31%，79.31%。平均值：m=79.31%。

测量重复性引入的标准不确定度：

C.3.2.2 测量接收机调制度测量误差引入的标准不确定度分量uR

测量接收机调制度测量误差的最大允许误差为±3%，均匀分布，取k=√3,不确定度分量uR=3%×79.31%/√3=1.4%。

C.3.2.3 测量接收机量化误差引入的标准不确定度分量ud

测量接收机的量化误差为±1字，试验信号发生器输出信号的幅度调制深度为79.31%，量化误差为±0.01%，均匀分布，取k=√3,不确定度分量为：

C.3.3 合成标准不确定度

C.3.3.1主要不确定度汇总表

| i | ui | 不确定度来源 | 类型 | 标准不确定度 | 分布 | 包含因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | uA | 重复性 | A | 3.4×10-5 | / | / |  |
| 2 | uRl | 调制度测量误差 | B | 1.4% | 均匀 | √3 |  |
| 3 | ud | 量化误差 | B | 5.8×10-5 | 均匀 | √3 | 忽略 |

C.3.3.2合成不确定度计算

以上各项不确定度分量不存在值得考虑的相关性，则合成标准不确定度为：

（C.10）

C.3.4 扩展不确定度的计算

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

（C.11）

## 附录D 示波器法测量传导骚扰抗扰度测试仪的幅度调制深度及频率

设置试验信号发生器为幅度调制输出，调节信号源使得EUT适配输出电压Umr0=U0/6，按技术说明书要求选取不同的频率点，幅度调制频率fAM按被校仪表要求选择或以内调制发生器频率范围高中低原则选择，按高中低设置不同选择幅度调制深度m，一般的幅度调制频率和调制深度设置需要包括以下测试点：1kHz，80%；1kHz，95%；400Hz，80%；50Hz，80%；2Hz，80%。

图D.1 调幅波示意图

将EUT适配输出端口直接接至数字示波器，示波器输入阻抗设置为50Ω，示波器的采样率不应小于100kSa/s，通过读取示波器上的波形，如图D.1，分别读取波形的波峰点UPP-MAX、波谷点UPP-MIN，按式(D.1)计算即可获得输出幅度调制深度m的数值。

（D.1）

而幅度调制频率fAM的数值可通过测量图D.1波形包络的任意两个波峰UPP-MAX或波谷UPP-MIN之间的重复频率获取。