JJFZ(建材) 009─2019

塑料管材耐压爆破试验机校准规范

Calibration specification for pressure burst testing machines for plastic pipe

（送审稿）

××××-××-××发布                    ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部

发 布

塑料管材耐压爆破

### JJFZ（建材）009—2019

试验机校准规范

Calibration specification for pressure burst testing machines for plastic pipe

归  口 单 位：中国建筑材料联合会

主要起草单位：北京建筑材料检验研究院有限公司

承德市精密试验机有限公司

参加起草单位：河北睿索固废工程技术研究院有限公司

北京建筑材料科学研究总院有限公司

本规范委托全国建材工业计量技术委员会负责解释。

本规范主要起草人：

李延军（北京建筑材料检验研究院有限公司）

王新华（承德市精密试验机有限公司）

王春艳（承德市精密试验机有限公司）

参加起草人：

金淼（北京建筑材料检验研究院有限公司）

李佟（北京建筑材料检验研究院有限公司）

万桂贤（承德市精密试验机有限公司）

王晓军（承德市精密试验机有限公司）

吴琳（北京建筑材料检验研究院有限公司）

王林俊（河北睿索固废工程技术研究院有限公司）

郭建平（北京建筑材料科学研究总院有限公司）

目 录

引 言	II

1 范围	3

2 引用文件	3

3 概述	3

4 计量特性	3

4.1 压力示值误差	3

4.2 计时示值误差	3

4.3 温度示值误差	3

4.4 温场均匀性	3

5 校准条件	3

5.1 环境条件	3

5.2 校准用测量设备	4

6 校准项目和校准方法	4

6.1 校准前的准备	4

6.2 压力示值误差	4

6.3 计时示值误差	5

6.4 温度示值误差	5

6.5 温场均匀性	5

7 校准结果的表达	5

8 复校时间间隔	6

附录A塑料管材耐压爆破试验机校准记录参考格式	7

附录B塑料管材耐压爆破试验机校准证书内容及内页参考格式	8

附录C塑料管材耐压爆破试验机校准结果的不确定度评估	9

## 引 言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1008-2008《压力计量名词术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》和JJF 1094-2002《测量仪器特性评定》，共同构成支撑校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范参考了JJG 875-2005《数字压力计》的部分内容、参照GB/T 6111-2018《 流体输送用热塑性塑料管道系统　耐内压性能的测定》、JB/T 12724-2016《塑料管材耐压爆破试验机》和GB/T 15560-1995《流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试压方法》中爆破和静液压强度试验部分进行编写。

本规范为首次发布。

塑料管材耐压爆破试验机校准规范

## 1 范围

本规范适用于压力小于100MPa的塑料管材耐压爆破试验机（以下简称试验机）的校准。

## 2 引用文件

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

## 3 概述

试验机是根据不同种类的塑料管材在一定温度下承受内压力的性能来评定塑料管材的专用设备。试验机一般由加压系统、计时系统和温控系统组成，试验机原理示意图见图1。

试验机由加压系统进行加压，由电磁阀进行压力调整，从而使输出压力稳定达到设定压力。根据工作需要，压力输出口可以是一个或多个，多个输出口之间可以独立控制、加压、互不影响。工作介质一般为洁净水。

试验机主机部分

加压系统

计时系统

塑料管材试样

温控系统

压力输出通道

时间显示

温度显示

试验机恒温箱部分

压力显示

试验环境提供

图1

## 4 计量特性

## 4.1 压力示值误差

试验机压力示值误差不应超过±1%。

## 4.2 计时示值误差

试验机计时示值误差不得大于0.2%。

## 4.3 温度示值误差

恒温箱内温度示值误差不应超过±0.5℃。

## 4.4 温场均匀性

恒温箱内温场均匀性应不超过±1℃。

注：4.1～4.4计量特性的技术要求仅供参考，不做合格性判定。

## 5 校准条件

## 5.1 环境条件

环境温度：5℃～35℃；

环境湿度：≤85%RH；

校准时应无影响校准结果干扰。

## 5.2 校准用测量设备

### 5.2.1 数字压力计准确度等级不低于0.25级。

### 5.2.2 电子秒表分度值不大于0.01s。

### 5.2.3 玻璃水银温度计或数字温度计分度值不大于0.1℃。

## 6 校准项目和校准方法

## 6.1 校准前的准备

在被校通道校准口接上数字压力计，将试验机加压到最大试验压力下保压10min后，关闭压力源，观察5min内的系统压力值，压力下降应不大于2%。

## 6.2 压力示值误差

试验机开机预热30min，在大气压下压力清零，把数字压力计接入试验机的被校通道输出口（见图2），分别选定最大压力的10%、20%、40%、60%、80%、100%各点进行测量，记录到达选定压力时试验机压力显示值和数字压力计显示值，并按公式（1）计算压力示值误差作为校准结果。

试验机

试验机示值

数字压力计

数字压力计示值

压力输出

图2

................................................（1）

式中：

——试验机压力示值误差；

u1a——试验机压力示值，单位为兆帕（MPa）；

——数字压力计示值，单位为兆帕（MPa）。

## 6.3 计时示值误差

试验机分别设定计时时间300s、600s、1h共3个时间点，同时启动试验机计时系统和秒表，记录到达设定时间时试验机计时系统显示值和秒表显示值，并按公式（2）计算计时示值误差作为校准结果。

.................................................（2）

式中：

s(xi)=j=1n(xi,j−xi)2n−1——试验机计时示值误差；

xi——试验机计时系统显示值，单位为秒（s）；

u1a——秒表显示值，单位为秒（s）。

## 6.4 温度示值误差

将温度计置于恒温箱内与传感器接近的位置，恒温箱分别设定20℃、60℃、80℃、95℃共4个温度点。当温度达到设定温度后恒温15min，记录温度计示值与恒温箱温度显示装置示值，按公式（3）计算温度示值误差作为校准结果。

u1a=s(xi)=........................................................（3）

式中：

——温度示值误差，单位为摄氏度（℃）；

——恒温箱温度显示值，单位为摄氏度（℃）。

u1b——温度计显示值，单位为摄氏度（℃）；

## 6.5 温场均匀性

恒温箱分别设定20℃、60℃、95℃共3个温度点，分别在每个温度点将温度计分别置于恒温箱内液面下约200mm、距箱体侧面大于100mm的箱体对角线及中心5个测量点的位置，记录5个测量点的温度计显示值和恒温箱温度系统显示值，在该设定温度点的温场均匀性按公式（4）计算作为校准结果。

u1b=10×0.2%3=0.012(MPa)........................................................（4）

式中：

u1b——在设定温度下的温场均匀性，即各测量点处温度计示值与恒温箱设定温度值的温度偏差中的最大偏差，单位为摄氏度（℃）。

u1=u1a2+u1b2=0.0122+0.0122=0.017(MPa)——测量点处温度计显示值，单位为摄氏度（℃）；

u1——恒温箱温度显示值，单位为摄氏度（℃）。

## 7 校准结果的表达

校准后的试验机，出具校准证书。校准证书应给出校准结果及测量不确定度。

## 8 复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由试验机的使用情况、使用者、试验机本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际情况自主决定复校时间间隔。建议复校间隔为1年。

## 附录A

塑料管材耐压爆破试验机校准记录参考格式

送校单位_______________  _________ 校准证书编号________________________

器具名称___________________________制造厂商_______    _________________

型号规格___________ 编号________环境温度     ℃  环境湿度     %RH

校准依据_____________    校准日期___________________

校准人员 _______________  核验人员______________

校准用测量设备：

测量设备名称_____________；溯源证书号_____________ 有效期  _____________

校准内容和校准结果

- 压力示值误差：

| 通道 | 设定压力（MPa） | 10%FS | 20%FS | 40%FS | 60%FS | 80%FS | 100%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字压力计示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验机压力示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |
|  | 压力示值误差（%） |  |  |  |  |  |  |
|  | 测量不确定度 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |

- 计时示值误差：

| 通道 | 设定计时时间值 | 300s | 600s | 1h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秒表示值（s） |  |  |  |
|  | 试验机计时示值（s） |  |  |  |
|  | 计时误差% |  |  |  |
|  | 测量不确定度 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

- 温度示值误差：

| 恒温箱设定温度值 | 20℃ | 60℃ | 80℃ | 95℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒温15min后，温度计示值（℃） |  |  |  |  |
| 恒温15min后，恒温箱温度示值（℃） |  |  |  |  |
| 温度示值误差（℃） |  |  |  |  |
| 测量不确定度 |  |  |  |  |

- 温场均匀性：

| 恒温箱设定温度值 | 20℃ |  |  | 60℃ |  |  | 95℃ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 温度计显示值（℃） | 恒温箱显示值（℃） | 温度偏差（℃） | 温度计显示值（℃） | 恒温箱显示值（℃） | 温度偏差（℃） | 温度计显示值（℃） | 恒温箱显示值（℃） | 温度偏差（℃） |
| 测量点1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量点2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量点3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量点4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量点5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温场均匀性（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本校准记录允许根据校准单位技术管理要求，做适当修改。

## 附录B

塑料管材耐压爆破试验机校准证书内容及内页参考格式

B.1 校准证书至少包括以下信息：

a)标题“校准证书”；

b)实验室名称和地址；

c)进行校准的地点（如果不在实验室内进行校准）；

d)证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页的标识；

e)客户的名称和地址；

f)被校对象的描述和明确标识；

g)进行校准的日期；

h)对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i)本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j)校准环境的描述；

k)校准结果及测量不确定度的说明；

l)校准证书签发人的签名，职务以及签发日期；

m)校准结果仅对被校对象有效的声明；

n)未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

B.2 推荐的校准证书（内页）格式见表B.1。

表B.1 校准结果

| 序号 | 校准项目 | 校准结果（结果是数据的应填实际最大值） |  | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力示值误差 | 第 通道 | 压力示值误差 % |  |
| 2 | 计时示值误差 | 第 通道 | 时间示值误差 % |  |
| 3 | 温度示值误差 | —— | 温度示值误差 ℃ |  |
| 4 | 温场均匀性 | —— | 温场均匀性 ℃ |  |

## 附录C

塑料管材耐压爆破试验机校准结果的不确定度评估

C1 压力校准结果的不确定度评估

C1.1  测量不确定度来源分析

按照规范要求，压力校准是采用数字压力计同试验机压力系统进行比对的方式进行，校准结果的不确定度主要由两部分组成：重复性引入的标准不确定度分量，此项按照A类评定；测量标准器引入的标准不确定度分量，此项按照B类评定。

C1.2 标准不确定度评定

C1.2.1 测量重复性引入的标准不确定度分量u1a

根据校准规范的要求，需要在最大压力的10%、20%、40%、60%、80%、100%各点进行测量，由于规定每点只测量一次，为保证评估的合理性，在最大压力10MPa的试验机的60%点重复性测量10次，取标准偏差作为校准过程的重复性引入的标准不确定度。10次测量结果如下：

| 次 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结果（MPa） | 6.04 | 6.01 | 6.03 | 6.02 | 6.05 | 6.03 | 6.04 | 60.2 | 6.04 | 6.03 |

标准偏差按照公式（1）计算：

s(xi)=j=1n(xi,j−xi)2n−1……………………………………（1）

式中：

n——重复测量次数；

xi,j——压力的第j次测试值；

xi——压力的n次平均值；

s(xi)——标准偏差。

由于只测量一次，标准偏差即为测量重复性引入的标准不确定度分量u1a ，经计算得到：

u1a=s(xi)=0.012（MPa）

C1.2.2 测量标准器引入的不确定度分量u1b

根据校准规范的要求，测量压力选用的是0.2级数字压力计，查JJG875-2019《数字压力计》检定规程得其最大允许误差：±1%FS，满量程为10MPa计算，按照平均分布引入的不确定度分量按照公式（2）计算：

u1b=10×0.2%3=0.012(MPa)…………………………………………（2）

式中：

u1b——测量标准器引入的不确定度分量。

C.1.3 压力校准结果的合成不确定度

由于各标准不确定度分量相互无关，故合成标准不确定度按照公式（3）计算：

u1=u1a2+u1b2=0.0122+0.0122=0.017(MPa)………………………………（3）

式中：

u1——压力的合成标准不确定度。

C.1.4 压力校准结果的扩展不确定度

取k=2，故扩展不确定度按照公式（4）计算：

U=k×u1=2×0.017=0.034(MPa)……………………………………………（4）

换算为相对误差：Urel=0.0346×100%=0.57%,k=2……………………………………（5）

C2 温度校准结果的不确定度评估

C2.1  测量不确定度来源分析

按照规范要求，温度校准是采用温度计测量温度箱中的温度进行，校准结果的不确定度主要是由两部分组成：重复性引入的标准不确定度分量，此项按照A类评定；测量标准器引入的标准不确定度分量，此项按照B类评定。

C2.2 标准不确定度评定

C2.2.1 测量重复性引入的标准不确定度分量u1a

根据校准规范的要求，需要在20℃、60℃、95℃3个温度点进行测量，由于规定每点只测量一次，为保证评估的合理性，在60℃点重复性测量10次，取标准偏差作为校准过程的重复性引入的标准不确定度。10次测量结果如下：

| 次 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结果（℃） | 60.2 | 60.1 | 60.3 | 60.2 | 60.1 | 60.2 | 60.4 | 60.2 | 60.2 | 60.1 |

标准偏差按照公式（6）计算：

s(xi)=j=1n(xi,j−xi)2n−1……………………………………（6）

式中：

n——重复测量次数；

xi,j——温度的第j次测试值；

xi——温度的n次平均值；

s(xi)——标准偏差。

由于只测量一次，标准偏差即为测量重复性引入的标准不确定度分量u2a ，经计算得到：

u2a=s(xi)=0.093（℃）

C2.2.2 测量标准器引入的不确定度分量u2b

根据校准规范的要求，测量压力温度选用的是分度值不大于0.1℃温度计，查温度计溯源证书，给出的不确定度为0.6℃（k=2），其引入的不确定度分量按照公式（7）计算：

u2b=0.62=0.3(∘C)…………………………………………（7）

式中：

u2b——测量标准器引入的不确定度分量。

C2.3 温度校准结果的合成不确定度

由于各标准不确定度分量相互无关，故合成标准不确定度按照公式（8）计算：

u2=u2a2+u2b2=0.0932+0.32=0.32(∘C)………………………………（8）

式中：

u2——温度校准结果的合成标准不确定度。

C2.4 温度校准结果的扩展不确定度

取k=2，故扩展不确定度按照公式（9）计算：

U=k×u2=2×0.32=0.64(∘C)……………………………………………（9）