(轻工)

中华人民共和国工业和信息化部

轻工计量技术规范

JJF（轻工）XXXX—XXXX

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

自行车盐雾试验箱校准规范

Calibration Specification for Salt Spray Testing Box of Bicycle

| （报批稿） |  |
| --- | --- |

中华人民共和国工业和信息化部  发 布

JJF（轻工）XXXX-20XX

代替JJG（轻工）21-1989

、

自行车盐雾试验箱校准规范

Calibration Specification for Salt Spray

Testing Box of Bicycle

归 口 单 位：中国轻工业联合会

起 草 单 位：天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心

本规范委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

王  羽（天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心）

周  伟（天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心）

张  荣（天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心）

孙  搏（天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心）

刘淑云（天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心）

参加起草人：

黄  伟（天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心）

陈  玮（天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心）

目   录

引言………………………………………………………………………………（Ⅱ）

1  范围 …………………………………………………………………………（1）

2  概述 …………………………………………………………………………（1）

3  计量特性 ……………………………………………………………………（1）

3.1  盐雾箱温度 ………………………………………………………………（1）

3.2  温度偏差 …………………………………………………………………（1）

3.3  温度示值误差 ……………………………………………………………（1）

3.4  盐雾沉降量 ………………………………………………………………（1）

4  校准条件 ……………………………………………………………………（1）

4.1  环境条件 …………………………………………………………………（2）

4.2  外观及各部分相互作用 …………………………………………………（2）

4.3  校准项目及标准器 ………………………………………………………（2）

4.4  其他条件 …………………………………………………………………（2）

5  校准方法 ……………………………………………………………………（3）

5.1  盐雾箱温度 ………………………………………………………………（3）

5.2  温度偏差 …………………………………………………………………（3）

5.3  温度示值误差 ……………………………………………………………（4）

5.4  盐雾沉降量 ………………………………………………………………（4）

6  校准结果表达 ………………………………………………………………（4）

7  复校时间间隔 ………………………………………………………………（5）

附录A  自行车盐雾试验箱温度测量结果不确定度评定示例（参考件）…（6）

附录B  自行车盐雾试验箱沉降量测量结果不确定度评定示例（参考件）…（7）

引   言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范是对JJG（轻工）21-1989《自行车喷雾试验箱》的修订。

与JJG（轻工）21-1989相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——增加了温度偏差的校准内容。

本规范附录A“自行车盐雾试验箱温度测量结果不确定度评定示例（参考件）”为资料性附录。

本规范所替代规范的历次版本发布情况：

——JJG（轻工）21-1989。

自行车盐雾试验箱校准规范

- 范围

本规范适用于自行车、电动自行车以及童车等盐水喷雾试验箱的校准。其他同类型试验装置的校准可参照本规范执行。

- 概述

自行车盐雾试验箱（以下简称“盐雾箱”）是作为自行车、电动自行车以及童车等零部件防腐蚀能力检测的专用试验设备。其主要结构形式如图1所示。

L1

5

1

L2

L3

4

3

2

图1 自行车盐雾试验箱结构示意图

1—箱盖顶角；2—喷雾室底板；3—收集器；4—电加热装置；5—控制柜

- 计量特性

3.1 盐雾箱温度

盐雾箱工作空间内各测试点的平均温度：35℃±2℃。

3.2 温度偏差

在任意时间间隔内，工作空间中心温度的平均值和工作空间内其他点的温度平均值之差≤2℃。

3.3 温度示值误差

试验箱控制装置设定温度与中心点温度之差：±5℃。

3.4 盐雾沉降量

工作空间内平均沉降量：（1.0～2.0）ml/（80cm2·h）。

4  校准条件

4.1 环境条件

被校盐雾箱的实验室温度为（20±10）℃，并在空载条件下进行。

4.2 外观条件

4.2.1 盐雾箱内与盐溶液和盐雾直接接触的材料不应与盐溶液和盐雾起化学反应，不直接接触的部分应耐盐雾腐蚀。

4.2.2 箱体有效容积应符合表1的要求。

表1 盐雾试验箱箱体容积

| L1（m） | L2（m） | L3（m） | 容积（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| 1.6 | 0.9 | 0.8 | 1.2 |
| 2.0 | 1.0 | 0.8 | 1.6 |
| 2.0 | 1.1 | 0.9 | 2.0 |
| 2.4 | 1.1 | 0.9 | 2.4 |
| 2.0 | 1.4 | 1.0 | 2.8 |

4.2.3 箱盖顶角不大于100°。

4.2.4 箱体内应有放置或悬挂样品的样品架，样品架不应与试验样品产生电化学腐蚀。

4.2.5 试验设备应有温度调节、气压调节、指示等仪器仪表或装置。

4.2.6 喷嘴个数及压缩空气量，应保证其沉降量达到规定的数值。

4.2.7 外观涂镀层应平整光滑、色泽均匀，不应有露底、起泡、起层或擦伤痕迹。

4.2.8 盐雾箱内外压力应平衡，应在箱后壁设压力平衡排气孔。

4.2.9 盐雾箱要求加温、调温迅速可靠，压缩空气的压力应能在（70～170）kPa范围内调节，并应保持稳定。

4.2.10 喷雾器产生的盐雾应微小分散、湿润、浓密；经雾化后的收集液除挡板挡回部分外，不应重复用于喷雾。

4.2.11 压缩空气应先过滤油污杂质，并经加热后的蒸馏水加以饱和。

4.2.12 箱盖应采用水密封，不应漏气或有盐雾溢出。

4.2.13 盐雾箱应符合相应的电器安全规范。

4.3  校准项目及标准器

校准项目及标准器见表2。

表2 校准项目及标准器

| 序号 | 校准项目 | 测量仪器 | 计量性能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐雾箱温度 | 点温计或其他计量性能相同的计量器具 | U = 0.06℃，k = 2 |
| 2 | 温度偏差 |  |  |
| 3 | 温度示值误差 |  |  |
| 4 | 饱和空气温度 |  |  |
| 5 | 盐雾沉降量 | 量筒 | 容量：50mL MPE：±0.25mL |

4.4  其他条件

4.4.1 盐雾箱应有铭牌，其字迹应清晰耐久。铭牌内容应包括：产品名称、型号、温度范围、盐雾沉降量、电压、频率、功率、产品编号、生产单位及生产日期。

4.4.2 在检查外观及各部分相互作用后，确定没有影响校准计量特性的因素，方可进行校准。

5  校准方法

5.1 盐雾箱温度

盐雾箱运行稳定后，在盐雾箱工作空间内，取通过工作空间几何中心的水平平面为测量面，测量点到工作空间壁的距离为各自边长（L1、L2）的1/10，如图2所示。

注：对于带有特殊结构的盐雾箱，中心点的位置可按具体情况与客户协商解决。

L1

L1/10

L2/10

A

B

L2

O

C

D

图2 盐雾箱温度测量点分布示意图

将盐雾箱的温度调节到试验温度，并连续喷雾。当工作空间中心点O的温度第一次达到规定值并稳定2h，在30min内每隔10min对全部测量点的温度值测量1次，共测3次，按式（1）计算每点3次测得值的平均值：

…………………………………………（1）

式中：

——盐雾箱温度平均值，℃；

Ti ——第i次测量值，℃；

n ——测量次数。

注：所有测试点的温度均应符合35℃±2℃的计量性能要求。

5.2 温度偏差

按式（2）计算盐雾箱工作空间各点相对中心点的温度偏差：

………………………………………（2）

式中：

ΔTi ——温度偏差，℃；

To——工作空间中心点的温度平均值，℃；

Ti——工作空间其他点的温度平均值，℃。

取各点温度偏差最大值为测量结果。

5.3 温度示值误差

盐雾箱运行稳定后，其控制装置的设定温度与工作空间中心点的温度平均值之差作为测量结果。

5.4 盐雾沉降量

将φ100mm的玻璃漏斗穿过橡皮塞并固定在50mL的量筒上，并将量筒按图3要求置放在工作空间底面上。每个测量点的玻璃漏斗中心距工作空间内壁为150mm。中心位置遇有喷雾塔时，中心点可离喷雾塔适当距离。待盐雾箱的温度上升到规定的温度后，连续喷雾4h。喷雾停止后，立即取出量筒，记下各量筒中盐溶液的量，按式（3）计算盐雾沉降量：

G = V / t ………………………………………（3）

式中：

G——每小时盐雾沉降量，ml/（80cm2·h）

t ——连续喷雾时间，h；

V——连续沉降量，ml/（80cm2）。

注：每个测量点的盐雾沉降量均应符合（1.0～2.0）ml/（80cm2·h）的计量性能要求。

150mm

1

5

3

2

4

150mm

图3 盐雾沉降量测量点分布示意图

6  校准结果表达

经校准后的盐雾箱出具校准证书，校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少应包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f ) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i ) 本次校准所使用测量标准的溯源性及有效性说明；

j ) 校准环境的描述；

k) 校准结果及测量不确定度的说明；

l ) 对校准规范偏离的说明；

m) 校准证书或校准报告签发人、职务或等效标识；

n) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

o) 未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

7  复校时间间隔

复校时间间隔根据使用的具体情况确定，建议不超过一年。

附录A

自行车盐雾试验箱温度测量结果不确定度评定示例（参考件）

A.1 测量方法

自行车盐雾试验箱的温度校准是采用数字式温度计进行测量的。将温度传感器测头置于箱体内，取箱体中层空间位置作为测量点，当盐雾箱温度达到设定值并稳定2h后（设定值根据自行车检测项目设定），每间隔10min记录一次测量值。

A.2 测量模型

Tc = T

式中：

Tc——盐雾箱温度，℃；

T——数字式温度计3次示值的算数平均值，℃；

A.3 各输入量的标准不确定度分量的评定

A.3.1 输入量T的标准不确定度分量u(T1)的评定

该分量是由数字式温度计示值误差引入的，采用B类评定。

已知作为标准的数字式温度计U = 0.03℃，k = 2，则

u(T1) = U/ k = 0.03/2 = 0.015℃

A.3.2 输入量T的标准不确定度分量u(T2)的评定

该分量是由测量重复性引入的，采用A类评定。

进行10次重复测量，得单次实验标准偏差s = 0.46℃，实际测量是以3次测量的算术平均值做为测量结果，则

u(T2) = s3= 0.27℃

A.3.3 输入量T的标准不确定度分量u(T3)的评定

该分量是由被测盐雾箱温场均匀性引入的，采用B类评定。

根据盐雾箱要求，其均匀性为0.1℃，估计为均匀分布，则

u2(T3)= 0.053 = 0.03℃

A.4 合成标准不确定度的评定

由于各输入量相互独立不相关，所以合成标准不确定度为：

u(Tc)=u(T1)2+u(T2)2+u(T3)2= 0.27℃

A.5 扩展不确定度的评定

取包含概率p = 95%，包含因子k = 2

U = k·u(Tc) = 2×0.27 = 0.6℃

附录B

自行车盐雾试验箱沉降量测量结果不确定度评定示例（参考件）

B.1 测量方法

将φ100mm的收集器置放在盐雾箱工作空间底面的四角及中间位置，用秒表计时4h后用量筒测量收集器中的液体量即为盐雾箱4h连续沉降量，经计算后即得盐雾箱的沉降量。

B.2 测量模型

ΔG = Gs－Gm

式中：

Gs ——被校盐雾箱沉降量，ml/(80cm2·h)；

Gm——标准装置测量值，ml/(80cm2·h)。

根据标准装置测量原理公式（1）可写为：

ΔG = Gs－Vt

式中：V ——连续沉降量，ml/(80cm2)；

t ——连续喷雾时间，h。

B.3 各输入量的标准不确定度分量的评定

B.3.1 输入量Gs的标准不确定度分量u(Gs)的评定

该分量是由测量重复性引入的，采用A类评定。

按试验要求，进行10次重复测量，得单次实验标准偏差s = 0.09 ml/(80cm2·h)，实际测量是以3次测量的算术平均值做为测量结果，则

u(Gs) =s3= 0.052 ml/(80cm2·h)

B.3.2 输入量V的标准不确定度分量u(V)的评定

该分量是由量筒示值误差引入的，采用A类评定。

已知量筒的最大允许误差为±0.25ml，按均匀分布，则

u(V) = 0.253= 0.144ml/(80cm2)

B.3.3 输入量t的标准不确定度分量u(t)的评定

该分量是由秒表示值误差引入的，采用B类评定。

已知秒表在1h范围内最大允许误差为±0.1s，按均匀分布，则

u(t) = 0.13 = 0.058s = 1.61×10-5 h

B.4 合成标准不确定度的评定

B.4.1 灵敏系数

根据数学模型                ΔG = Gs－Vt

灵敏系数                     c1 =∂ΔG∂Gs= 1

c2 =∂ΔG∂V=−1t

c3= ∂ΔG∂t=−Vt2

由实际测量可知，量筒内的溶液示值5.8ml，即V = 5.8ml/(80cm2)，且盐雾试验箱用时t =4h，则

c1= 1，

c2 = -1/4h = -0.25/h，

c3 = -5.8ml/(80cm2)/(4h)2= -0.3625ml/(80cm2) ·h 2

B.4.2 标准不确定度汇总

各输入量的标准不确定度汇总见表B.1

表B.1 各输入量的标准不确定度汇总

| 标准不确定度分量u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度 | ci | ¦ci¦u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(Vs) | 测量重复性 | 0.052 ml/(80cm2) ·h | 1 | 0.052 ml/(80cm2·h) |
| u(V) | 量筒 | 0.144ml/(80cm2) | -0.25/h | 0.036 ml/(80cm2·h) |
| u(t) | 秒表 | 1.61×10-5 h | -0.3625/(80cm2·h2) | 5.8×10-6 ml/(80cm2·h) |

B.4.3 合成标准不确定度

由于各输入量相互独立不相关，所以合成标准不确定度为：

uc(ΔG)=(c1u(Gs))2+(c2u(V))2+(c3u(t))2= 0.063 ml/(80cm2·h)

B.5 扩展不确定度的评定

取包含概率p = 95%，包含因子k = 2

U = k×uc(ΔG) = 2×0.063 = 0.13 ml/(80cm2·h)

_________________________________

JJF(轻工)XXXX-XXXX