（轻工）

中华人民共和国工业和信息化部

轻工计量技术规范

JJF（轻工）xxx-20xx

生活用纸及纸制品掉粉率测定仪校准规范

Calibration Specification for Tissue Paper and Paper Products Powder Drop Determination

（报批稿）

20xx-xx-xx发布                           20xx-xx-xx实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

生活用纸及纸制品

JJF（轻工）xxx—20xx

掉粉率测定仪校准规范

Calibration Specification for Tissue

Paper and Paper Products Powder Drop Determination

| 归口单位： | 中国轻工业联合会 |
| --- | --- |
| 起草单位： | 中轻纸品检验认证有限公司 |

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范起草人：

张  越（中轻纸品检验认证有限公司）

崔立国（中轻纸品检验认证有限公司）

目录

引言…………………………………………………………………………………..………（Ⅲ）

1 范围…………………………………………………………………………….……………（1）

2 概述…………………………………………………………………………………………（1）

3 计量特性……………………………………………………………………………………（1）

3.1摆动速度……………………………………………………………………………………（1）3.2 摆动时间………………………………………………………….………………………（2）3.3 摆动距离………………………………………………………….………………………（2）

3.4 示值误差………………………………………………………….………………………（2）

3.5 示值变动性……………………………………………………….………………………（2）

3.6 回零误差………………………………………………………….………………………（2）

3.7 噪声……………………………………………………………….………………………（2）

4 校准条件……………………………………………………………………………………（2）

4.1 环境条件………………………………………………………….………………………（2）

4.2 测量标准及其他设备…………………………………………….………………………（2）

5 校准项目和校准方法………………………………………………………………………（2）5.1 校准项目………………………………………………………….………………………（2）5.2 校准方法………………………………………………………….………………………（3）

5.2.1 摆动速度………………………………………………………….….…………………（3）5.2.2 摆动时间………………………………………………………….….…………………（3）5.2.3 摆动距离………………………………………………………….….…………………（3）

5.2.4 示值误差、示值变动性、回零误差…………………………….….…………………（3）

5.2.5 噪声……………………………………………………………….….…………………（4）

6 校准结果表达………………………………………………………………………………（4）7 复校时间间隔………………………………………………………………………………（4）

附录A 原始记录格式（参考件）……………………………………………………………（5）

附录B 校准证书内页格式（参考件）………………………………………………………（6）

附录C 掉粉率测定仪测量不确定度评定示例（参考件）……………………………………（7）

引言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范的附录A“推荐原始记录格式（参考件）”、附录B“推荐校准证书内页格式（参考件）”、附录C“掉粉率测定仪测量不确定度评定示例（参考件）”均为资料性附录。

本规范为首次发布。

- 生活用纸及纸制品掉粉率测定仪校准规范

  - 范围

本规范适用于生活用纸及纸制品掉粉率测定仪的校准。

  - 概述

- 掉粉率测定仪（以下简称“掉粉仪”）是用来测定卫生纸、纸巾纸掉粉率的设备，通过传动盘的转动，带动滑块和摆动杆往复运动，进而使卫生纸、纸巾纸抖动掉粉。掉粉仪由电机、气缸、抖动装置、称重装置、夹持装置、PLC、打印机、显示屏和机箱组成，如图1所示。

图1  掉粉率测定仪示意图

- 3  计量特性

- 3.1  摆动速度

- 摆动速度应为180次/分，误差应不超过±2次/分。

- 3.2  摆动时间

摆动时间应为120s，误差应不超过±1s。

- 3.3  摆动距离

摆动距离应为100mm，误差应不超过±2mm。

- 3.4  示值误差

示值误差应为：±1.0%。

3.5  示值变动性

示值变动性不大于1.0%。

3.6  回零误差

回零误差应为：±0.05%FS。

- 3.7  噪声

噪声声压级应不超过65dB(A)。

- 校准条件

- 4.1环境条件

环境条件如下：

a) 环境温度：(10~30)℃；

b) 相对湿度：≤80％；

c) 工作台稳固，台面平整；

d) 工作环境清洁，无震动和腐蚀性气体；

e) 工作电压的波动范围不超出额定电压的±10%。

- 4.2 测量标准及其他设备

- 4.2.1 电子秒表

- 分辨力为0.01s。

- 4.2.2 游标卡尺

分辨力为0.02mm。

4.2.3 砝码

准确度级别不低于M2级标准砝码。

4.2.4  声级计

经检定合格的声级计。

- 校准项目和校准方法

5.1  校准项目

- 校准项目按表1进行。

表1  校准项目一览表

| - 序号 | - 校准项目 | - 首次校准 | - 后续校准 | - 使用中校准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 摆动速度 | - ＋ | - ＋ | - ＋ |
| - 2 | - 摆动时间 | - ＋ | - ＋ | - ＋ |
| - 3 | - 摆动距离 | - ＋ | - ＋ | - ＋ |
| - 4 | - 示值误差 | - ＋ | - ＋ | - ＋ |
| - 5 | - 示值变动性 | - ＋ | - ＋ | - ＋ |
| - 6 | - 回零误差 | - ＋ | - ＋ | - ＋ |
| - 7 | - 噪声 | - ＋ | - - | - - |
| - 注：表中“+”表示需校准项目，“-”表示不需要校准项目。 |  |  |  |  |

- 5.2 校准方法

5.2.1摆动速度

掉粉仪在正常工作状态下，启动测试，同时启动秒表计时，当达到1分钟时，记录夹持装置摆动次数。重复测量三次，取三次读数的算术平均值,表示测量结果。

5.2.2 摆动时间

掉粉仪在正常工作状态下，启动测试，同时启动秒表计时，当掉粉仪停止摆动时停止秒表，记录秒表时间。重复测量三次，取三次读数的算术平均值,表示测量结果。

5.2.3 摆动距离误差

掉粉仪在正常工作状态下，启动测试，使用游标卡尺测量夹持装置往复运动距离并记录，重复测量三次，取三次读数的算术平均值,表示测量结果。

5.2.4 示值误差、示值变动性、回零误差

将仪器置零，在传感器上轻轻地放上砝码进行校准。在测量范围上限值的10％～90％范围内选择大致均匀分布的五个校准点，一般选在测量上限值的10％、30％、50％、70％、90％处。然后按进程顺序分别将砝码放在传感器上，以砝码标称值为依据，在显示器上读数。每个检测点重复检测三次，以仪器3次示值的平均值减去标准值，即得该测量点的示值误差。校准数据记入附录A中A.2.1表。以标准砝码标称值为依据，示值误差、示值变动性和回零误差按式（1）、式（2）和式(3)计算。

q=Gi−GG×100………………………………（1）

b=Gimax−GiminG×100………………………………（2）

式中：q ——示值误差，％；

b ——示值变动性，％；

Gi——同一校准点三次测量读数的算术平均值，g；

G——砝码标称值，g；

Gimax、Gimin——同一校准点三次测量示值中的最大值和最小值，g。

f0=Gi0Gn×100………………………………（3）

式中：f0 ——回零误差，% FS；

Gi0——每一进程检测卸荷后零点的残余示值的三次平均值，g；

Gn —— 试验仪测量范围上限值，g。

5.2.5 噪声

在掉粉仪正常工作状态下，仪器正前方，距离掉粉仪传动机构处，约50cm测量噪声并记录，重复测量三次，取三次读数的算术平均值表示测量结果。

- 6  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书至少包括以下信息：

a) 标题：“校准证书”

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性应有有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

n) 校准结果仅对被校对象有限的声明；

o) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

- 7  复校、复测时间间隔

复校时间间隔根据仪器的使用的具体情况确定，建议复校时间不超过1年。更换重要部件、维修或对仪器性能有怀疑时，应及时校准。

附录A

推荐原始记录格式（参考件）

委托单位______________________地址_______________________

器具名称______________________制造单位___________________

型号规格______________________出厂编号___________________

测量范围______________________校准地点___________________

证书编号______________________校准日期___________________

温度条件______________________相对湿度___________________

- A.1 摆动速度校准记录见表A1

- 表A.1  摆动速度

| 校准次数 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（次/分） |  |  |  |  |

- A.2 摆动时间校准记录见表A2

- 表A.2  摆动时间

| 校准次数 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值(s) |  |  |  |  |

- A.3 摆动距离校准记录见表A3

- 表A.3摆动距离

| 校准次数 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 摆动距离（mm） |  |  |  |  |

- A.4 示值误差、示值变动性

- 表A.4示值误差、示值变动性

| 标准点（g） | 示值误差（%） | 变动性(%) |
| --- | --- | --- |

- A.5 回零误差

- 表A.5回零误差

| 技术要求（%） | 测量值（%） |
| --- | --- |

- A.6 噪声

- 表A.6  噪声

| 校准次数 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（dB） |  |  |  |  |

- 附录B

推荐校准证书内页格式（参考件）

- （校准单位）校准证书编号：

- 本次校准所使用的标准 - 名称： - 型号： - 出厂编号： - 测量范围： - 不确定度： - 证书编号： - 有效期至：

- 校准的地点、时间、环境条件 - 地点：日期： - 温度：℃，相对湿度： %RH - 其他：

- 校准结果、限制使用范围及条件 - 本次校准结果的不确定度：

- 3.其他 - 本次校准只对所给数据有效。

附录 C

掉粉率测定仪测量不确定度评定示例（参考件）

- C.1  掉粉率测定仪示值误差测量结果不确定度评定

C.1.1  测量方法

将仪器置零，在传感器上轻轻地放上砝码进行校准。在测量范围上限值的10％～90％范围内选择大致均匀分布的五个校准点，一般选在测量上限值的10％、30％、50％、70％、90％处。然后按进程顺序分别将砝码放在传感器上，以砝码标称值为依据，在显示器上读数。每个检测点重复检测三次，以仪器3次示值的平均值减去标准值，即得该测量点的示值误差。

C.1.2  测量模型

q=Gi−GG×100

式中：

q——示值误差，%。

Gi——掉粉仪3次示值的算术平均值，g。

G——砝码的标准值，g。

C.1.3  测量不确定度主要来源

1）测量重复性引入的不确定度；

2）砝码准确性引入的不确定度。

C.1.4  测量数据

重复10次测量100g砝码的仪器示值，见表C.1。

表C.1仪器示值

| 砝码标称值 | 100.00g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器示值，g | 100.001 | 100.004 | 100.006 | 100.008 | 99.997 | 99.996 | 100.011 | 100.004 | 100.016 | 100.011 |
| 平均值，g | 100.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| s(r) | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C.1.5  标准不确定度分量的评价

（1）测量重复性引入的不确定度分量

实际测量时，取测量三次的平均值作为测量结果，重复性引入的不确定度分量应采用A类方法进行评定，因此

（2）砝码准确性引入的不确定度分量

砝码不确定度按B类评价，根据检定证书给出的相对最大误差为0.016%，估计为均匀分布，取k=3，测量不确定度为：

C.1.6  由于各个分量彼此不相关，合成标准不确定度为

C.1.7  扩展不确定度

取包含因子为k=2，则