JJF（建材） ***-****

智能坐便器温升及水温稳定性试验机校准规范

Calibration Specification for Temperature Rise and Water Temperature Stability Testing Machine for Smart Water Closets

××××-××-××发布               ××××-××-××实施

发 布

中华人民共和国工业和信息化部

智能坐便器温升及水温

JJF（建材）***-****

稳定性试验机校准规范

Calibration Specification for Temperature Rise and Water Temperature Stability Testing Machine for Smart Water Closets

归 口 单 位：中国建筑材料联合会

主要起草单位：中国建材检验认证集团（陕西）有限公司

参加起草单位：浙江省轻工业品质量检验研究院

台州市产品质量安全检测研究院

山东省产品质量监督检验研究院

本规范委托全国建材工业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：张帆（中国建材检验认证集团（陕西）有限公司）

黄金飞（浙江省轻工业品质量检验研究院）、翁晓伟（台州市产品质量安全检测研究院）

本规范参加起草人：王哲（山东省产品质量检验研究院）

陈文彬（中国建材检验认证集团（陕西）有限公司）

王泽（中国建材检验认证集团（陕西）有限公司）

白千金（中国建材检验认证集团（陕西）有限公司）

目 录

引 言	I

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	1

5 校准条件	2

6 校准项目和校准方法	2

7 校准结果的表达	3

8 复校时间间隔	4

附录A智能坐便器温升及水温稳定性试验机校准记录参考格式	5

附录B智能坐便器温升及水温稳定性试验机校准证书内页参考格式	7

附录C智能坐便器温升及水温稳定性试验机校准结果的测量不确定度评定示例	8

- 引 言

本规范是以JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行起草的。

本规范为首次发布。

智能坐便器温升及水温稳定性试验机校准规范

- 1 范围

本规范适用于智能坐便器温升及水温稳定性试验机（以下简称试验机）的校准。

- 2 引用文件

本规范引用下列文件：

GB/T 34549 卫生洁具智能坐便器

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3 概述

试验机的主要用途是用测温传感器进行智能坐便器温升及水温稳定性的测试。试验机主要测试范围是用于GB/T 34549 卫生洁具智能坐便器标准中的升温性能、水温稳定性、暖风温度、坐圈加热功能等与温度相关的测试项目。

图1 智能坐便器温升及水温稳定性试验机示意图

试验机主体由检测安装台架、供水系统、测试系统几部分组成，试验机示意图见图1。供水系统主要是提供GB/T 34549 卫生洁具智能坐便器标准中要求的试验条件，测试系统是试验机的核心部件，主要是利用测温装置进行GB/T 34549 卫生洁具智能坐便器标准中相关指标的测试，并最终输出一个系统测试值。

- 4 计量特性

表1计量特性及技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统温度示值误差 | ±0.5℃ |
| 2 | 系统温度重复性 | ≤0.5℃ |

- 5 校准条件

- 5.1环境条件

### 5.1.1环境温度:（10～35）℃；

### 5.1.2相对湿度:不大于80%；

### 5.1.3测试环境温度稳定性:两小时内温度变化不大于2℃；

- 5.2校准用设备

- 干式温度炉：温度最大允许误差：±0.1℃

- 温度稳定性：±0.05℃

- 孔间温差：±0.05℃

轴向温场均匀性：±0.05℃

- 6 校准项目和校准方法

## 6.1校准项目

系统温度示值误差、系统温度重复性

## 6.2校准方法

6.2.1校准前准备

A:检查外观，确定试验机连接无松动、数据显示清楚无干扰后再进行校准。

B:将被校试验机测温传感器分别置于干式温度炉不同测量孔内，热机10min。

C:调零步骤：校准开始前，先对试验机的测温传感器进行零度测试点的校准，若试验机的测温传感器的零度测试点与干式温度炉的零度测试点不一致，应对试验机的测温传感器进行调节使零度测试点一致。

### 6.2.2系统温度示值误差

将干式温度炉的温度分别设置为5℃、15℃、25℃、35℃、45℃、55℃、65℃，每次温度变化需干式温度炉温度稳定后，再记录干式温度炉的温度值（T）。

试验机每个测温传感器在对应温度下连续测试3次，每次温度变化试验机的测温传感器应在2s后开始测试，并记录每次测试的温度值（T'），每次温度值记录的间隔为5s。

按照公式（1）计算每个测温传感器在对应温度下的温度平均值（T'），干式温度炉的温度值（T）与每个测温传感器在对应温度下的温度平均值（T'）的差值按公式（2）计算。并按公式（3）将试验机m组传感器温度的平均值与干式温度炉的温度值最大差值作为系统温度示值误差ΔS。

T'=1ni=1nTi'………………………………………（1）

ΔT=T'-T………………………………………（2）

ΔS=maxΔT1,ΔT2,ΔT3...ΔTm………………………………………（3）

式中:

Ti'——i次测温传感器温度值；℃；

T'——n次测温传感器温度值的平均值（n=3）；℃；

T——干式温度炉的温度值；℃；

ΔT——n次测温传感器温度值的平均值（n=3）与干式温度炉的温度值的差值；℃；

ΔS——n次测温传感器温度值的平均值（n=3）与干式温度炉的温度值的差值的最大值；℃。

### m——试验机测温传感器数量

### 6.2.3系统温度重复性

将干式温度炉的温度设定为35℃，待干式温度炉稳定后，试验机上每个测温传感器在35℃下连续测试6次并记录每次测试的温度值（t），每次温度值记录的间隔为5s。取m组测温传感器6次测量值，并按公式（4）计算合并样本标准差作为试验机的系统温度重复性（s）。

s=j=1mi=1ntij−tjm(n−1)2…………………………………（4）

tij——第j组测温传感器第i次测量的温度值；℃；

tj——第j组测温传感器温度值的平均值；℃；

m——试验机测温传感器数量；

n——每个传感器的测量次数，n=6；

s——合并样本标准差；℃。

- 7 校准结果的表达

校准后，出具校准证书。校准证书至少应包含以下信息:

- 标题，“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 证书或报告的唯一性标识(如编号)，每页及总页数的标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度；

- 校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期。

- 8 复校时间间隔

校准时间间隔由用户根据使用情况自行确定，建议复校时间为1年。

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

- 附录 A  试验机校准记录参考格式

送校单位________________________ 试验机名称________________________

制造厂商________________________ 型号规格___________________________

试验机编号________________________

校准环境：温度：_______℃； 相对湿度：________%

校准日期_____________________

校准员_______________ 核验员______________

校准依据_____________ 校准设备：

校准设备编号________________________校准日期________________________

证书编号________________________

1、系统温度示值误差 T'=1ni=1nTi'  ΔT=T'-T  ΔS=maxΔT1,ΔT2,ΔT3...ΔTm

| 校准点 测量值 | T'（℃） |  |  |  | T'（℃） |  |  |  | T（℃） | ΔT（℃） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1＃ | 2＃ | …… | m＃ | 1＃ | 2＃ | …… | m＃ |  | 1＃ | 2＃ | …… | m＃ |
| 5℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、系统温度重复性 s=j=1mi=1ntij−tjm(n−1)2

| 通道号 通道号（m） 测量值 | t（℃） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1＃ |  |  |  |  |  |  |
| 2＃ |  |  |  |  |  |  |
| 3＃ |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| m＃ |  |  |  |  |  |  |
| - s |  |  |  |  |  |  |

- 附录 B  试验机校准证书内页参考格式

B.1 校准条件

温    度：_______℃

相对湿度：________%

B.2 校准结果

| 校准项目 | 技术要求 | 校准结果 |
| --- | --- | --- |
| 系统温度示值误差 |  |  |
| 系统温度重复性 |  |  |
| 系统温度示值误差测量不确定度 |  |  |

- 附录 C  试验机校准结果的测量不确定度评定示例

C.1 系统温度示值误差的测量不确定度评定

C.1.1 测量方法：

校准开始前，先对设备进行零度测试点的校准，若试验机的零度测试点与干式温度炉的零度测试点不一致，应对设备进行调节使零度测试点一致。

将干式温度炉的温度设置为45℃，并记录干式温度炉的温度值（T）。试验机上每个测温传感器在对应温度下连续测试3次并记录每次测试的温度值（T'），每次温度值记录的间隔为5s。

按照公式（1）计算每个测温传感器在对应温度下的温度平均值（T'），干式温度炉的温度值（T）与每个测温传感器在对应温度下的温度平均值（T'）的差值按公式（2）计算。并按公式（3）将试验机m组传感器温度的平均值与干式温度炉的温度值最大差值作为系统温度示值误差ΔS。

C.1.2 数学模型：

T'=1ni=1nTi'………………………………………（1）

ΔT=T'-T………………………………………（2）

ΔS=maxΔT1,ΔT2,ΔT3...ΔTm………………………………………（3）

式中:

Ti'——i次测温传感器温度值；℃；

T'——n次测温传感器温度值的平均值（n=3）；℃；

T——干式温度炉的温度值；℃；

ΔT——n次测温传感器温度值的平均值（n=3）与干式温度炉的温度值的差值；℃；

ΔS——n次测温传感器温度值的平均值（n=3）与干式温度炉的温度值的差值的最大值；℃。

C.1.3标准不确定度评定和分析（取所有通道测量不确定度的最大值作为试验机系统温度示值误差的测量不确定度）

C.1.3.1 测量重复性引入的不确定度

在校准规范规定条件下进行6次测量，得到被校设备温度示值分别为45.12℃、45.08℃、45.14℃、45.18℃、45.11℃、45.07℃，计算出：

sT'=i=1nT'i−T'2n−1=0.040℃

所以u1=0.040℃。

C.1.3.2 标准器最大允许误差引入的不确定度

干体温度炉的最大允许误差为±0.1℃，服从均匀分布，k=3   u2=0.13=0.058℃

C.1.3.3 干式温度炉分辨力引入的不确定度

干式温度炉分辨力为0.01℃，服从均匀分布，k=3

u3=0.0123=0.003℃

C.1.3.4 标准不确定度汇总

| 不确定度分量 | 标准不确定度分量来源 | 标准不确定度分量值 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性引入的不确定度u1 | 0.040℃ | 0.040℃ |
| u2 | 标准器的最大允许误差引入的不确定度u2 | 0.058℃ | 0.058℃ |
| u3 | 标准器的分辨力引入的不确定度u3 | 0.003℃ | 0.003℃ |

C.1.4 灵敏度系数

c1=1        c2=−1

C.1.5 合成标准不确定度

uc=c12u12+c22(u22+u32)=0.071℃

C.1.6 扩展不确定度与测量结果的表示

取k=2，  则U=2uc=0.14℃

测量结果的表示：

Y=y±U=(45.12±0.14)℃   (k=2)