中华人民共和国工业和信息化部

通信计量技术规范

通信计量技术规范

JJF（通信）053-2021

增强机器类通信（eMTC）综合测试仪校准规范

Calibration Specification of Enhanced Machine Type Communication Testers

2021-XX-XX发布                                 2021-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

增强机器类通信（eMTC）综合测试仪校准规范

Calibration Specification of Enhanced Machine Type Communication Testers

JJF(通信) 053-2021

JJF(通信) 023-2018

归 口 单 位：中国信息通信研究院

起 草 单 位：中国信息通信研究院

参加起草单位：北京星河亮点技术股份有限公司

本规程技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

牟  丹（中国信息通信研究院）

纪  锐（中国信息通信研究院）

张小雨（中国信息通信研究院）

参加起草人：

王  跃（北京星河亮点技术股份有限公司）

张培艳（中国信息通信研究院）

张向阳（中国信息通信研究院）

目    录

引言	（II）

1  范围	（1）

2  术语	（错误!未定义书签。）

3  概述	（1）

4  计量特性	（1）

5  校准条件	（2）

5.1  环境条件	（2）

5.2  校准用设备	（2）

6  校准项目和校准方法	（2）

6.1  外观及工作正常性检查	（错误!未定义书签。）

6.2  参考晶体振荡器频率准确度	（3）

6.3  射频信号发生器频率准确度	（3）

6.4  射频信号发生器输出电平	（4）

6.5  射频信号发生器频谱纯度	（4）

6.6  射频信号发生器单边带相位噪声	（5）

6.7  eMTC信号发生器数字调制质量	（5）

6.8  eMTC信号发生器占用带宽	（6）

6.9  eMTC信号发生器邻道功率比	（6）

6.10  eMTC信号发生器频谱发射模板	（6）

6.11  射频功率分析	（6）

6.12  eMTC信号数字调制质量参数分析	（7）

6.13  eMTC信号分析仪占用带宽	（8）

6.14  eMTC信号分析仪邻道功率比	（8）

6.15  eMTC信号分析仪频谱发射模板	（8）

7  校准结果表达	（8）

8  复校时间间隔	（9）

附录A  原始记录推荐格式	（10）

附录B  校准证书内页推荐格式	（16）

附录C  不确定度评定示例	（22）

引    言

本规范依据JJF 1071-2010 《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范针对增强机器类通信（eMTC）综合测试仪的校准方法，分别从频率、功率、调制等参数测量进行了规定，并在附录中给出了校准项目的测量不确定度评定示例。

本规范为首次发布。

增强机器类通信（eMTC）综合测试仪校准规范

# 1  范围

本规范适用于增强机器类通信（eMTC，Enhanced Machine Type Communication）综合测试仪（以下简称eMTC综测仪）的校准。对于带有eMTC调制的矢量信号发生器和带有eMTC解调选件的矢量信号分析仪也可参照执行。

- 2  术语

误差矢量幅度 Error Vector Magnitude（EVM）

误差矢量幅度（EVM）用来衡量参考波形与测量波形之间的差异。EVM定义为平均误差矢量功率与平均参考功率之比的平方根，用百分比表示。

- 3  概述

eMTC综测仪是由晶体振荡器、矢量信号发生器（带eMTC调制制式）、射频功率分析仪和矢量信号分析仪（带eMTC解调制式）等功能模块构成的综合测试仪器，在eMTC终端生产、研发和测试过程中用于功率、频谱、调制等参数的测试。

- 4  计量特性

4.1  参考晶体振荡器

4.1.1  频率：10 MHz；

4.1.2  准确度：1×10-6。

4.2  eMTC矢量信号发生器

4.2.1  频率范围：100 MHz~6 GHz；

4.2.2  频率准确度：1×10-6；

4.2.3  功率电平范围：-120 dBm~+10 dBm；

4.2.4  二次谐波：<-25 dBc；

4.2.5  三次谐波：<-25 dBc；

4.2.6  二分之一次谐波：<-40 dBc；

4.2.7  非谐波：<-50 dBc；

4.2.8  单边带相位噪声：<-120 dBc/Hz（偏置频率1 MHz）；

4.2.9  均方根值误差矢量幅度：<12 %；

4.2.10  占用带宽：1.4 MHz；

4.2.11  邻道功率比：<-45 dB。

4.3  射频功率分析仪

4.3.1  频率范围：100 MHz~6 GHz；

4.3.2  功率电平测量范围：-65 dBm~+30 dBm；

4.3.3  功率测量最大允许误差：±1.0 dB。

4.4  eMTC矢量信号分析仪

4.4.1  频率误差：测量范围：±100 kHz，最大允许误差：±15 Hz；

4.4.2  误差矢量幅度：测量范围：0 %~17.5 %，最大允许误差：±2 %。

注：以上所有指标不用于合格性判别，仅提供参考。

- 5  校准条件

- 5.1  环境条件

5.1.1  环境温度：23℃±5℃；

5.1.2  相对湿度：20%~80%；

5.1.3  电源要求：220(1±10%) V、(50±1) Hz；

5.1.4  周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

- 5.2  校准用设备

5.2.1  功率计

频率范围：100 MHz~6 GHz；

功率测量范围：-65 dBm~+20 dBm；

最大允许误差：±3.0 %。

5.2.2  频率计数器

频率范围：100 MHz~6 GHz；

准确度：1×10-7。

5.2.3  eMTC矢量信号发生器

频率范围：100 MHz~6 GHz；

输出功率电平范围：-65 dBm~+10 dBm；

功率电平最大允许误差：±1.0 dB；

误差矢量幅度：<1 %。

5.2.4  频谱分析仪

频率范围：100 MHz~20 GHz；

电平测量范围：-130 dBm~+30 dBm；

单边带相位噪声：<-126 dBc/Hz（偏置频率1 MHz）。

5.2.5  eMTC矢量信号分析仪

频率误差测量最大允许误差：±5 Hz；

误差矢量幅度（EVM）测量最大允许误差：±1 %。

5.2.6  功率放大器

频率范围：100 MHz~6 GHz；

增益：>30 dB；

最大输出功率：>3 W。

5.2.7  定向耦合器

频率范围：100 MHz~6 GHz；

方向性：>30 dB；

输入功率：>3 W。

5.2.8  测量接收机

频率范围：100 MHz~6 GHz；

电平测量范围：-120 dBm~+10 dBm。

最大允许误差：±0.15dB。

5.2.9  中功率计

频率范围：100 MHz~6 GHz；

功率测量范围：-30 dBm~+40 dBm；

最大允许误差：±6.0 %。

- 6  校准项目和校准方法

校准项目一览表见表1。

表1  校准项目一览表

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 |
| 2 | 参考晶体振荡器频率准确度 |
| 射频信号发生器 |  |
| 3 | 射频信号发生器频率准确度 |
| 4 | 射频信号发生器输出电平 |
| 5 | 射频信号发生器频谱纯度 |
| 6 | 射频信号发生器单边带相位噪声 |
| eMTC信号发生器 |  |
| 7 | eMTC信号发生器数字调制质量 |
| 8 | eMTC信号发生器占用带宽 |
| 9 | eMTC信号发生器邻道功率比 |
| 10 | eMTC信号发生器频谱发射模板 |
| 射频分析仪 |  |
| 11 | 射频功率分析 |
| eMTC信号分析仪 |  |
| 12 | eMTC信号数字调制质量参数分析 |
| 13 | eMTC信号分析仪占用带宽 |
| 14 | eMTC信号分析仪邻道功率比 |
| 15 | eMTC信号分析仪频谱发射模板 |

- 6.1  外观及工作正常性检查

6.1.1  eMTC综测仪应有说明书及全部配套附件。

6.1.2  eMTC综测仪各开关、旋钮、按键等应安装牢固，调节正常。仪表不应有影响电气性能的机械损伤。

6.1.3  进行以下校准时，eMTC综测仪及校准用设备应按规定时间预热。

- 6.2  参考晶体振荡器频率准确度

- 6.2.1  仪表连接如图1所示。

图1  参考晶体振荡器频率准确度

6.2.2  将eMTC综测仪参考输出端接到频率计数器的输入端，由频率计数器读出参考频率的实际值fs。并记录于附录A表A.2。

6.3  射频信号发生器频率准确度

6.3.1  仪器连接如图2所示。

图2  射频信号发生器频率准确度

6.3.2  将eMTC综测仪射频输出端口通过射频电缆连接到频率计数器的输入端。eMTC综测仪选择射频信号发生器连续波（CW）模式，将相应的射频输入输出端口的衰减设为零。设置射频信号发生器输出功率为-10 dBm，频率为射频频率范围的最低频率fu，测量实际频率值fs，并记录于附录A表A.3。

6.3.3  改变eMTC综测仪射频信号发生器的输出频率，重复步骤6.3.2一直到射频频率范围的最高频率。

6.4  射频信号发生器输出电平

6.4.1  仪器连接如图3所示。

图3  射频信号发生器输出电平

6.4.2  eMTC综测仪选择射频信号发生器CW模式，将相应的射频输入输出端口的衰减设为零。设置输出频率为f，输出电平为最高电平。

6.4.3  将测量接收机与eMTC综测仪射频输出端口通过功率传感器连接，测量接收机选择功率测量模式，根据eMTC综测仪的输出信号设置测量接收机的频率，从测量接收机上读取实际功率电平值PS，记录于附录A表A.4。

6.4.4  改变eMTC综测仪射频信号发生器的输出电平，重复步骤6.4.3，将电平测量至-120 dBm为止。

6.4.5  改变eMTC综测仪射频信号发生器输出频率，重复步骤6.4.2～6.4.4，将测量结果记录于附录A表A.4。

6.5  射频信号发生器频谱纯度

6.5.1  仪表连接如图4所示。

图4  射频信号发生器频谱纯度

6.5.2  将eMTC综测仪射频输出端口通过射频电缆连接到频谱分析仪的输入端，频谱分析仪的10MHz参考输出连接eMTC综测仪的10MHz参考输入。eMTC综测仪选择射频信号发生器CW模式，将相应的射频输入输出端口的衰减设为零。设置射频频率为f，输出电平为-10 dBm。

6.5.3  设置频谱分析仪中心频率为f，设置参考电平尽可能接近实际电平，扫宽为10kHz，输入衰减、分辨力带宽等设置为自动模式。将频谱分析仪的标记功能（Marker）打开，设置在中心频率f处，记录标记处的电平值P1，并记录在附录A表A.5中。

6.5.4  将频谱分析仪的中心频率分别设为2 f、3 f和1/2 f，使用标记功能（Marker）分别读出三个频率点的功率电平P2、P3和P1/2，并记录在附录A表A.5中。

6.5.5  分别使用公式（1）、公式（2）和公式（3）计算载波频率为f的二次谐波、三次谐波和1/2次谐波，并记录在附录A表A.5中。

二次谐波        a2=P2−P1								      									                  （1）

三次谐波        a3=P3−P1							        								      					         	（2）

1/2次谐波       a12=P12−P1							        			       					        （3）

6.5.6  改变eMTC综测仪的输出频率f，重复步骤6.5.2～6.5.5。

6.5.7  eMTC综测仪选择射频信号发生器CW模式，将相应的射频输入输出端口的衰减设为零。根据eMTC综测仪说明书中射频信号发生器杂散信号频谱纯度的要求，设置射频频率f和输出电平L。

6.5.8  设置频谱分析仪中心频率为f，将频谱分析仪的标记功能（Marker）打开，设置在中心频率f处，记录标记处的功率电平值PC，并记录在附录A表A.6中。

6.5.9  设置频谱分析仪的中心频率为杂散测量频率点fs，使用标记功能读出该杂散频率点的功率电平Ps，并记录在附录A表A.6中。

6.5.10  使用公式（4）计算非谐波频谱纯度，并记录在附录A表A.6中。

as=Ps−Pc											                                 （4）

6.5.11  改变eMTC综测仪的输出频率和电平，重复步骤6.5.7～6.5.10。

6.6  射频信号发生器单边带相位噪声

6.6.1  仪表连接如图5所示。

图5  射频信号发生器单边带相位噪声

6.6.2  将eMTC综测仪射频输出端口通过射频电缆连接到频谱分析仪的输入端。eMTC综测仪选择射频信号发生器CW模式，将相应的射频输入输出端口的衰减设为零。设置射频频率为f，输出电平为-10 dBm。

6.6.3  设置频谱分析仪中心频率为f，分辨力带宽为fBW，相位噪声测量处频率偏移为Δf，则频谱分析仪的扫频宽度大于2×Δf。如果频率存在频率偏移，需将频谱移动到频谱仪中心频率位置。

6.6.4  将频谱分析仪的标记功能（Marker）打开，平均次数20次，分别测量载波频率f和偏离载波Δf 处的功率电平P和PΔ，并记录在附录A表A.7中。

6.6.5  使用公式（5）计算射频信号发生器单边带相位噪声，并记录在附录A表A.7中。

L=PΔ−P−10⋅lgfBW(Hz)				                     			（5）

6.6.6  改变频率偏移Δf，重复步骤6.6.3～6.6.5。

6.6.7  改变eMTC综测仪的载波频率，重复步骤6.6.2～6.6.6。

6.7  eMTC信号发生器数字调制质量

6.7.1  仪表连接如图6所示。

图6  eMTC信号发生器数字调制质量

6.7.2  将eMTC综测仪射频输出端口通过射频电缆连接到矢量信号分析仪的输入端，矢量信号分析仪的10MHz参考输出连接eMTC综测仪的10MHz参考输入。eMTC综测仪选择矢量信号发生器模式，将相应的射频输入输出端口的衰减设为零。设置输出频率为f，输出电平为-10 dBm，打开数字调制，信道带宽为BW，其他设置为默认。

6.7.3  矢量信号分析仪选择解调模式，将中心频率设为f，参考电平量程设置为自动（或者在输入功率电平不过载的情况下，参考电平量程尽可能的接近输入的被测信号），矢量信号分析仪信道带宽为BW，链路设置为下行模式，其他设置为默认。选择数字解调测量模式，在测量结果中读取频率误差、误差矢量幅度等参数，并记录于附录A表A.8中。

6.7.4  改变eMTC综测仪的载波频率f，重复步骤6.7.2～6.7.3。

6.8  eMTC信号发生器占用带宽

6.8.1  仪表连接如图6所示。

6.8.2  设置同6.7.2。

6.8.3  矢量信号分析仪中心频率设为f，参考电平为0 dBm，扫频宽度为2倍的信道带宽BW，分辨力带宽为自动，检波方式为RMS检波，增加扫描时间使测量结果稳定（一般大于5 s），选择占用带宽测量模式，平均次数20 次，在测量结果表中读出占用带宽，并记录于附录A表A.9中。

6.8.4  改变eMTC综测仪的载波频率，重复步骤6.8.2～6.8.3。

6.9  eMTC信号发生器邻道功率比

6.9.1  仪表连接如图6所示。

6.9.2  设置同6.7.2。

6.9.3  矢量信号分析仪选择矢量解调模式，将中心频率设为f，参考电平量程设置为自动（或者在输入功率电平不过载的情况下，参考电平量程尽可能的接近输入的被测信号），信号分析仪选择邻道功率比测量模式，调用信道带宽为BW的自动设置，在测量结果中读取偏离中心频率BW和2倍BW的邻道功率比，并记录于附录A表A.10中。

6.9.4  改变eMTC综测仪的载波频率f，重复步骤6.9.2～6.9.3。

6.10  eMTC信号发生器频谱发射模板

6.10.1  仪表连接如图6所示。

6.10.2  设置同6.7.2。

6.10.3  矢量信号分析仪选择解调模式，将中心频率设为f，参考电平量程设置为自动（或者在输入功率电平不过载的情况下，参考电平量程尽可能的接近输入的被测信号），矢量分析仪选择频谱发射模板测量模式，调用信道带宽为BW的自动设置，在测量结果中读取频率偏移，以及对应的频谱发射模板的测量结果，并记录于附录A表A.11中。

6.10.4  改变eMTC综测仪的载波频率f，重复步骤6.10.2～6.10.3。

6.11  射频功率分析

6.11.1  小功率电平（-65 dBm~+10 dBm）

6.11.1.1  仪表连接如图7所示。

图7  射频功率分析（小功率电平）

6.11.1.2  将信号发生器输出端口通过射频电缆与功率计连接。

6.11.1.3  信号发生器输出连续波信号，输出频率设为f1。

6.11.1.4  调节信号发生器输出电平，使得功率计的指示值为Ps。

6.11.1.5  信号发生器输出设置保持不变，将此射频电缆与eMTC综测仪的射频输入连接，并连接外参考。

6.11.1.6  eMTC综测仪选择射频分析仪功率测量模式，设置接收频率为f1，接收电平大于（或等于）Ps，设置好相应的分析带宽，在eMTC综测仪上读出功率测量值P，并记录于附录A表A.12中。

6.11.1.7  改变信号发生器输出功率和频率，重复步骤6.11.1.3～6.11.1.6，并将测量结果记录于附录A表A.13中。

6.11.2  中功率电平（+10 dBm~+30 dBm）

6.11.2.1  仪表连接如图8所示。

图8  射频功率分析（中功率电平）

6.11.2.2  信号发生器输出连续波信号，输出频率设为f1。

6.11.2.3  将定向耦合器的射频输出端口和中功率计连接。调节信号发生器输出电平，使得中功率计的指示值为Ps，记住此时端口3旁臂功率Pc。

6.11.2.4  关闭信号发生器的输出，将定向耦合器的射频输出端口与中功率计断开。将定向耦合器的射频输出端口接到eMTC综测仪射频输入端口。eMTC综测仪选择射频分析仪功率测量模式，设置接收频率为f1，接收电平大于（或等于）Ps，设置好相应的分析带宽。调节信号发生器输出电平，使得端口3旁臂功率指示为Pc，这时可认为端口2送出的功率为Ps。在eMTC综测仪上读出功率测量值P，并记录于附录A表A.12中。

6.11.2.5  改变信号发生器输出功率和频率，重复步骤6.11.2.2～6.11.2.4，并将测量结果记录于附录A表A.13中。

6.12  eMTC信号数字调制质量参数分析

6.12.1  仪表连接如图9所示。

图9  eMTC信号数字调制质量参数分析

6.12.2  矢量信号发生器输出频率设为f，输出电平设为-10 dBm，选择eMTC数字调制模式，链路设置为上行，其他设置自动模式，信道带宽为BW。

6.12.3  矢量信号分析仪和eMTC综测仪频率设为f，参考电平为0 dBm，选择解调模式，链路设置为上行，其他设置自动模式，信道带宽为BW，分别在矢量信号分析仪和eMTC综测仪的测量结果中读出频率误差、误差矢量幅度等解调参数，并记录于附录A表A.14中。

6.12.4  改变矢量信号发生器输出频率f，重复步骤6.12.2～6.12.3，并记录于附录A表A.14中。

6.13  eMTC信号分析仪占用带宽

6.13.1  仪表连接如图9所示。

6.13.2  矢量信号发生器输出频率设为f，输出电平设为-10 dBm，选择数字调制模式，链路设置为上行，其他设置自动模式，信道带宽为BW。

6.13.3  矢量信号分析仪和eMTC综测仪频率设为f，参考电平为0 dBm，选择解调模式，链路设置为上行，其他设置自动模式，信道带宽为BW，分别在矢量信号分析仪和eMTC综测仪的测量结果中读出占用带宽，并记录于附录A表A.15中。

6.13.4  改变矢量信号发生器输出频率f，重复步骤6.13.2～6.13.3。

6.14  eMTC信号分析仪邻道功率比

6.14.1  仪表连接如图9所示。

6.14.2  矢量信号发生器输出频率设为f，输出电平设为0 dBm或最大值，选择数字调制模式，链路设置为上行，其他设置自动模式，信道带宽为BW。

6.14.3  矢量信号分析仪和eMTC综测仪频率设为f，参考电平为0 dBm，选择解调模式，链路设置为上行，其他设置自动模式，信道带宽为BW，以及相应的频率偏置，分别在矢量信号分析仪和eMTC综测仪的测量结果中读出邻道功率比，并记录于附录A表A.16中。

6.14.4  改变矢量信号发生器输出频率f，重复步骤6.14.2～6.14.3。

6.15  eMTC信号分析仪频谱发射模板

6.15.1  仪表连接如图9所示。

6.15.2  矢量信号发生器输出频率设为f，输出电平设为0 dBm，选择数字调制模式，链路设置为上行，其他设置自动模式，信道带宽为BW。

6.15.3  矢量信号分析仪和eMTC综测仪频率设为f，参考电平为0 dBm，选择解调模式，链路设置为上行，其他设置自动模式，信道带宽为BW，以及相应的频率偏置，分别在矢量信号分析仪和eMTC综测仪的测量结果中读出频谱发射模板，并记录于附录A表A.17中。

6.15.4  改变矢量信号发生器输出频率f，重复步骤6.15.2～6.15.3。

- 7  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的说明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

- 8  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议不超过1年。

# 附录A

- 原始记录推荐格式

- 表A.1  外观及工作正常性检查

| 检查项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观及工作正常性检查 |  |

- 表A.2  参考晶体振荡器频率准确度

| 标称值(MHz) | 实测值fs (MHz) |
| --- | --- |
| 10 |  |

- 表A.3  射频信号发生器频率准确度

| 标称值f (MHz) | 实测值fs (MHz) |
| --- | --- |

- 表A.4  射频信号发生器输出电平（频率f）

| 标称值(dBm) | 实测值Ps (dBm) |
| --- | --- |

表A.5  谐波失真

| 测试项目 | 频率(MHz) | 载波功率P1 (dBm) | 谐波功率Pn (dBm) | 实测值an (dBc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二次谐波 |  |  |  |  |
| 三次谐波 |  |  |  |  |
| 1/2次谐波 |  |  |  |  |

- 表A.6  杂散信号、非谐波

| 电平L (dBm) | 载波频率 f (MHz) | 杂散信号频率 fs (MHz) | 载波功率Pc (dBm) | 杂散信号功率Ps (dBm) | 实测值as (dBc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 表A.7  射频信号发生器单边带相位噪声

| 载波频率f (MHz) | 频偏Δf (kHz) | 载波功率P (dBm) | 频率偏移点功率PΔ (dBm) | 实测值L (dBc/Hz) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 表A.8  eMTC信号发生器数字调制质量参数

| 载波频率f (MHz) | 参数 | 实测值 |
| --- | --- | --- |
|  | 误差矢量幅度(%) |  |
|  | 频率误差(Hz) |  |
|  | .... |  |
|  | 误差矢量幅度(%) |  |
|  | 频率误差(Hz) |  |
|  | .... |  |
|  | 误差矢量幅度(%) |  |
|  | 频率误差(Hz) |  |
|  | .... |  |

- 表A.9  eMTC信号发生器占用带宽

| 测试项目 | 载波频率f (MHz) | 实测值(MHz) |
| --- | --- | --- |
| 占用带宽 |  |  |

- 表A.10  eMTC信号发生器邻道功率比

| 载波频率f (MHz) | 频偏(MHz) | 实测值(dB) |
| --- | --- | --- |
|  | +BW |  |
|  | +2×BW |  |
|  | -BW |  |
|  | -2×BW |  |
|  | +BW |  |
|  | +2×BW |  |
|  | -BW |  |
|  | -2×BW |  |
|  | +BW |  |
|  | +2×BW |  |
|  | -BW |  |
|  | -2×BW |  |

- 表A.11  eMTC信号发生器频谱发射模板

| 载波频率(MHz) | 测量滤波器中心频率点 的频率偏移f_offset | 测量带宽 | 实测值(dB) |
| --- | --- | --- | --- |

- 表A.12  射频功率分析（频率f1）

| 输入电平实际值Ps (dBm) | 示值P (dBm) |
| --- | --- |

- 表A.13  射频功率分析（频率fn）

| 输入电平实际值Ps (dBm) | 示值P (dBm) |
| --- | --- |

表A.14  eMTC信号数字调制质量参数分析

| 载波频率(MHz) | 参数 | 标准值 | 示值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 误差矢量幅度(%) |  |  |
|  | 频率误差(Hz) |  |  |
|  | …. |  |  |
|  | 误差矢量幅度(%) |  |  |
|  | 频率误差(Hz) |  |  |
|  | …. |  |  |
|  | 误差矢量幅度(%) |  |  |
|  | 频率误差(Hz) |  |  |
|  | …. |  |  |

- 表A.15  eMTC信号分析仪占用带宽

| 测试项目 | 载波频率f (MHz) | 标准值(MHz) | 实测值(MHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 占用带宽 |  |  |  |

- 表A.16  eMTC信号分析仪邻道功率比

| 载波频率f (MHz) | 频偏(MHz) | 标准值(dB) | 实测值(dB) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | +BW |  |  |
|  | +2×BW |  |  |
|  | -BW |  |  |
|  | -2×BW |  |  |
|  | +BW |  |  |
|  | +2×BW |  |  |
|  | -BW |  |  |
|  | -2×BW |  |  |
|  | +BW |  |  |
|  | +2×BW |  |  |
|  | -BW |  |  |
|  | -2×BW |  |  |

表A.17  eMTC信号分析仪频谱发射模板

| 载波频率(MHz) | 测量滤波器中心频率点 的频率偏移f_offset | 测量带宽 | 标准值(dB) | 实测值(dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 附录B

- 校准证书内页推荐格式

- 表B.1  外观及工作正常性检查

| 检查项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观及工作正常性检查 |  |

- 表B.2  参考晶体振荡器频率准确度

| 标称值(MHz) | 实测值(MHz) |
| --- | --- |
| 10 |  |

- 表B.3  射频信号发生器频率准确度

| 标称值(MHz) | 实测值(MHz) |
| --- | --- |

- 表B.4  射频信号发生器输出电平（频率f）

| 标称值(dBm) | 实测值(dBm) |
| --- | --- |

- 表B.5  谐波失真

| 测试项目 | 频率(MHz) | 实测值(dBc) |
| --- | --- | --- |
| 二次谐波 |  |  |
| 三次谐波 |  |  |
| 1/2次谐波 |  |  |

- 表B.6  杂散信号、非谐波

| 电平(dBm) | 载波频率(MHz) | 杂散信号频率(MHz) | 实测值(dBc) |
| --- | --- | --- | --- |

- 表B.7  射频信号发生器单边带相位噪声

| 载波频率(MHz) | 频偏(kHz) | 实测值(dBc/Hz) |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| . |  |  |
| . |  |  |
| . |  |  |
| ... |  |  |

- 表B.8  eMTC信号发生器数字调制质量参数

| 载波频率f (MHz) | 参数 | 实测值 |
| --- | --- | --- |
|  | 误差矢量幅度(%) |  |
|  | 频率误差(Hz) |  |
|  | .... |  |
|  | 误差矢量幅度(%) |  |
|  | 频率误差(Hz) |  |
|  | .... |  |
|  | 误差矢量幅度(%) |  |
|  | 频率误差(Hz) |  |
|  | .... |  |

- 表B.9  eMTC信号发生器占用带宽

| 测试项目 | 载波频率f (MHz) | 实测值(MHz) |
| --- | --- | --- |
| 占用带宽 |  |  |

- 表B.10  eMTC信号发生器邻道功率比

| 载波频率f (MHz) | 频偏(MHz) | 实测值(dB) |
| --- | --- | --- |
|  | +BW |  |
|  | +2×BW |  |
|  | -BW |  |
|  | -2×BW |  |
|  | +BW |  |
|  | +2×BW |  |
|  | -BW |  |
|  | -2×BW |  |
|  | +BW |  |
|  | +2×BW |  |
|  | -BW |  |
|  | -2×BW |  |

- 表B.11  eMTC信号发生器频谱发射模板

| 载波频率(MHz) | 测量滤波器中心频率点 的频率偏移f_offset | 测量带宽 | 实测值(dB) |
| --- | --- | --- | --- |

- 表B.12  射频功率分析（频率f1）

| 输入电平实际值Ps (dBm) | 示值P (dBm) |
| --- | --- |

- 表B.13  射频功率分析（频率fn）

| 输入电平实际值Ps (dBm) | 示值P (dBm) |
| --- | --- |

表B.14  eMTC信号数字调制质量参数分析

| 载波频率(MHz) | 参数 | 标准值 | 示值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 误差矢量幅度(%) |  |  |
|  | 频率误差(Hz) |  |  |
|  | …. |  |  |
|  | 误差矢量幅度(%) |  |  |
|  | 频率误差(Hz) |  |  |
|  | …. |  |  |
|  | 误差矢量幅度(%) |  |  |
|  | 频率误差(Hz) |  |  |
|  | …. |  |  |

- 表B.15  eMTC信号分析仪占用带宽

| 测试项目 | 载波频率f (MHz) | 标准值(MHz) | 实测值(MHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 占用带宽 |  |  |  |

- 表B.16  eMTC信号分析仪邻道功率比

| 载波频率f (MHz) | 频偏(MHz) | 标准值(dB) | 实测值(dB) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | +BW |  |  |
|  | +2×BW |  |  |
|  | -BW |  |  |
|  | -2×BW |  |  |
|  | +BW |  |  |
|  | +2×BW |  |  |
|  | -BW |  |  |
|  | -2×BW |  |  |
|  | +BW |  |  |
|  | +2×BW |  |  |
|  | -BW |  |  |
|  | -2×BW |  |  |

- 表B.17  eMTC信号分析仪频谱发射模板

| 载波频率(MHz) | 测量滤波器中心频率点 的频率偏移f_offset | 测量带宽 | 标准值(dB) | 实测值(dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 附录C

- 不确定度评定示例

C.1  eMTC信号发生器误差矢量幅度（EVM）校准不确定度评定

用N9020B型矢量信号分析仪测量被校eMTC综测仪矢量信号的误差矢量幅度。

C.1.1 不确定度来源

测量模型

Vx = VN

式中：

Vx——被校eMTC综测仪矢量信号的误差矢量幅度；

VN——矢量信号分析仪的测量值。

C.1.2 不确定度来源

（1）矢量信号分析仪测量不准确引入的标准不确定度分量u(VN)；

（2）矢量信号分析仪的测量分辨力误差引入的标准不确定度分量u(VR)；

（3）校准过程中测量重复性引入的不确定度u(VS)。

C.1.3 不确定度分析

（1）矢量信号分析仪测量不准确引入的标准不确定度分量u(VN)

由矢量信号分析仪的指标说明书得到调制参数测量最大允许误差为0.44%，测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布k＝3，标准不确定度分量为u(VN)＝0.44/ k=0.25%。

（2）矢量信号分析仪的测量分辨力误差引入的标准不确定度分量u(VR)

由矢量信号分析仪的指标说明书得到测量分辨力指标，测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布k＝3，标准不确定度分量为u(VR)＝0.01/ k=0.0058%。

（3）校准过程中测量重复性引入的不确定度u(VS)

eMTC综测仪输出调制信号，频率2160MHz，功率-10dBm处，使用矢量信号分析仪对eMTC综测仪重复测量10次，测量结果如下：

表C.1  eMTC信号发生器误差矢量幅度测量结果

| 测量次数 | 误差矢量幅度实测值(%) |
| --- | --- |
| 1 | 0.76 |
| 2 | 0.72 |
| 3 | 0.74 |
| 4 | 0.73 |
| 5 | 0.78 |
| 6 | 0.75 |
| 7 | 0.78 |
| 8 | 0.82 |
| 9 | 0.83 |
| 10 | 0.79 |

则单次测量结果的试验标准差s，标准不确定度使用试验标准差表示，则u(VS)=s=0.04%

C.1.4 不确定度合成

| 序号 | 不确定度分量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不确定度来源 | 类型 | 测量误差或准确度 | 分布类型 | 包含因子 | 标准不确定度 |
| 1 | 矢量信号分析仪测量不准确 | B | 0.44% | 均匀分布 | 3 | 0.25% |
| 2 | 矢量信号分析仪的测量分辨力误差 | B | 0.01% | 均匀分布 | 3 | 0.0058% |
| 3 | 校准过程中测量重复性 | A | / | / | / | 0.04% |

各标准不确定度分量互不相关，则

合成标准不确定度uc=i=12ui2=0.25%

C.1.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度U= k×uc=0.50%