中华人民共和国工业和信息化部

电子计量技术规范

JJF(电子)0063─2021

半导体激光器控制器校准规范

- Calibration Specification of Laser Diode Controllers

（报批稿）

2021-××-××发布               2021-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

JJF(电子)0063─2021

半导体激光器控制器

校准规范

Calibration Specification of Laser Diode Controllers

归  口 单 位：中国电子技术标准化研究院

主要起草单位：广州广电计量检测股份有限公司

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范起草人：

李文兴（广州广电计量检测股份有限公司）

张  辉（广州广电计量检测股份有限公司）

潘  乔（广州广电计量检测股份有限公司）

吕东瑞（广州广电计量检测股份有限公司）

参加起草人：

曾  昕（广州广电计量检测股份有限公司）

王卓念（广州广电计量检测股份有限公司）

胡婉君（广州广电计量检测股份有限公司）

目录

- 引言……………………………………………………………………………………………Ⅱ

- 1 范围…………………………………………………………………………………………………………1

- 2 引用文件……………………………………………………………………………………………………1

- 3 术语和计量单位……………………………………………………………………………………………1

- 4 概述………………………………………………………………………………………………………….1

- 5 计量特性……………………………………………………………………………………………………1

- 6 校准条件……………………………………………………………………………………………………2

- 6.1 环境条件 ………………………………………………………………………………………………… 3

- 6.2 测量标准及其他设备………………………………………………………………………… 3

- 7 校准项目和校准方法……………………………………………………………………………………3

- 7.1 外观及工作正常性检查…………………………………………………………………………………3

- 7.2 半导体激光器驱动电流源部分 ………………………………………………………………………4

- 7.3 温度控制单元部分………………………………………………………………………………………8

- 8 校准结果表达……………………………………………………………………………………………14

- 9 复校时间间隔……………………………………………………………………………………………15

- 附录A 原始记录格式………………………………………………………………………………………16

- 附录B 校准证书内页格式……………………………………………………………………22

- 附录C 主要项目校准结果不确定度评定示例………………………………………………………26

引言

本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》及JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范为首次发布。

半导体激光器控制器校准规范

1  范围

本规范适用于驱动输出电流20A及以下、温控输出电流30A及以下的半导体激光器控制器的校准，其他具有半导体激光器驱动电流源、半导体激光器温度控制器功能的仪器校准也可参照执行。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1007-2007 温度计量名词术语及定义

注：凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

3.1 热敏电阻 thermistor

电阻值随温度变化而变化的一种半导体电阻器。

3.2 铂电阻 platinum resistance

电阻式温度检测器（又称为测温电阻resistance temperature detector – RTD）的一种，阻值会随着温度变化而变化。

4  概述

半导体激光器控制器（以下简称控制器）广泛应用于光芯片、光发射组件、光模块等有源器件的生产，以及材料加工、激光照明、科学研究等领域，主要用于半导体激光器的电流驱动及温度控制，同时可对半导体激光器的特征参数，如光电流、光电压、温度、反馈电压等进行测试，也可对半导体激光器的电压电流特性、输出特性进行表征。按照其通道数量，可分为单通道式和多通道式，按组装方式，可分为模块式和台式，控制器一般由半导体激光器驱动电流源和半导体激光器温度控制器两部分组成。

5  计量特性

5.1半导体激光器驱动电流源部分：

5.1.1 驱动电流输出

范围：(0.001~20)A，最大允许误差：±(0.02%~0.5%)×满量程值。

5.1.2 驱动电流限值

范围：(0.001~20.2)A，最大允许误差：±(0.02%~2%)×满量程值。

5.1.3 激光器正向电压测量

范围：(0.1~35)V，最大允许误差：±(0.01%~0.2%)×满量程值。

5.1.4 光电流测量

范围：(0.1~25)mA，最大允许误差：±(0.02%~0.2%)×满量程值。

5.1.5 光电压测量

范围：(0.1~10)V，最大允许误差：±(0.05%~0.2%)×满量程值。

5.2 半导体激光器温度控制器部分：

5.2.1 温控电流输出

范围：±(0.01~30)A，最大允许误差：±(0.1%~3%)×满量程值。

5.2.2 温控电流限值

范围：±(0.01~30)A，最大允许误差：±(0.1%~3.5%)×满量程值。

5.2.3 温控电压测量

范围：±(0.1~56)V，最大允许误差：±(0.06%~0.8%)×满量程值。

5.2.4 热敏电阻测量

范围：1Ω~2.5MΩ，最大允许误差：±(0.03%~1%)×满量程值。

5.2.5 表头输出电压(电压型温度传感器)

范围：(0.1~6)V，最大允许误差：±(0.01%~0.3%)×满量程值。

5.2.6 表头输出电流(电流型温度传感器)

范围：(100~600)μA，最大允许误差：±(0.03%~0.05%)×满量程值。

5.2.7 铂电阻测量

范围：(1~1500)Ω或(-55~150)℃，最大允许误差：±(0.05%~0.6%)×满量程值。

以上指标仅供参考，不作为合格性判断依据。

6  校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：(20±5)℃；

6.1.2  相对湿度：≤80%；

6.1.3  电源要求：(110±11)V 或(220±22)V、(50~60)Hz；

6.1.4  周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动，并具有良好的接地。

6.2  测量标准及其他设备

校准用设备应经过计量技术机构检定或校准，满足校准使用要求，并在有效期内。

6.2.1 标准直流电压表

直流电压(0.1~10)V，最大允许误差±(3×10-5~1×10-3)。

6.2.2 标准直流电流表

直流电流100µA~30A，最大允许误差±(6×10-5~2×10-2)。

6.2.3 多功能校准仪

直流电压(0.1~100)V，最大允许误差±(3×10-5~3×10-3)。

直流电流(0.1~30)mA，最大允许误差±(6×10-5~7×10-4)。

测温电阻（RTD）模拟输出(1~1500)Ω，最大允许误差±(1×10-4~2×10-3)。

6.2.4 标准电阻

阻值：1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ、100kΩ、1MΩ、10MΩ，最大允许误差±(0.01%~0.4%)。

6.2.5 可变电阻箱

直流电阻1Ω~10MΩ，最大允许误差±(0.01%~0.4%)。

6.2.6 直流电流/电压转换器或标准直流分流器

直流电流(1~50)A，最大允许误差±(0.01%~2%)。

以上指标仅供参考，需要根据具体被校仪器进行选择。

7  校准项目和校准方法

7.1 外观及工作正常性检查

被校控制器的仪器名称、型号、制造厂名或商标、出厂编号、额定输入电压和频率、端钮标志等信息应齐全；端钮、开关、按键和调节旋钮应无松动、损伤、脱落；各种功能标志应齐全正确。

通电后开关、按键、调节旋钮、显示屏、测量仪表和各种状态指示灯（标志）应工作正常。

7.2 半导体激光器驱动电流源部分

7.2.1 驱动电流输出

7.2.1.1 标准直流电流表法

a) 标准直流电流法的接线如图1所示。

b) 在被校控制器量程的10%~100%范围内均匀选取3~5个点，按校准点设置被校仪表的驱动电流输出Ix。若被校仪表有过电流保护功能，应将其过电流保护设置值设为最大；若被校仪表有内部锁定功能，应将其内部锁定端子的正负极短接。若被校仪表的驱动电流输出值超出标准直流电流表的测量能力，则应使用直流电流/电压转换器法。

c) 输出稳定后，读取标准直流电流表的测量值I0，记录至表A.2.1.1。

d) 按公式（1）计算被校控制器的驱动电流输出示值误差，记录至表A.2.1.1。

图1 标准直流电流表法接线图

ΔI=Ix-I0                             （1）

式中：

ΔI——被校控制器驱动电流输出示值误差，A；

Ix——被校控制器驱动电流输出设置值，A；

I0——标准直流电流表测量值，A。

e) 重复步骤b)~d)，对其他校准点进行测量。

f) 切换量程，重复步骤b)~e)，对其他量程进行测量。

7.2.1.2 直流电流/电压转换器法

a) 直流电流/电压转换器法的接线如图2所示。

b) 在被校控制器量程的10%~100%范围内均匀选取3~5个点，按校准点设置被校仪表的驱动电流输出Ix。若被校仪表有过电流保护功能，应将其过电流保护设置值设为最大；若被校仪表有内部锁定功能，应将其内部锁定端子的正负极短接。

c) 输出稳定后，读取标准直流电压表的测量值U0，记录至表A.2.1.2。

d) 按公式（2）计算被校控制器的驱动电流输出示值误差，记录至表A.2.1.2。

图2 直流电流/电压转换器法接线图

ΔI=Ix-GU0                           （2）

式中：

ΔI——被校控制器驱动电流输出示值误差，A；

Ix——被校控制器驱动电流输出设置值，A；

U0——标准直流电压表测量值，V；

G——直流电流/电压转换器的电流/电压转换比例系数，A/V。

注：若采用标准直流分流器，则G=1/R，式中R为标准直流分流器电阻值，Ω。

e) 重复步骤b)~d)，对其他校准点进行测量。

f) 切换量程，重复步骤b)~e)，对其他量程进行测量。

7.2.2 驱动电流限值

若被校控制器具有驱动电流限值或保护功能，则需要对其驱动电流限值进行校准。

7.2.2.1 标准直流电流表法

a) 标准直流电流表法的接线如图1所示。

b) 在被校控制器量程的10%~100%范围内均匀选取3~5个点，按校准点设置被校仪表的驱动电流限值ILx。若被校仪表有内部锁定功能，应将其内部锁定端子的正负极短接。若被校仪表的驱动电流输出值超出标准直流电流表的测量能力，则应使用直流电流/电压转换器法。

c) 逐步增大驱动电流输出至设定电流限值，被校仪表应能发出告警，待输出稳定后，读取标准直流电流表的测量值IL0，记录至表A.2.2.1。

d) 按公式（3）计算被校控制器的驱动电流限值示值误差，记录至表A.2.2.1。

ΔIL=ILx-IL0                           （3）

式中：

ΔIL——被校控制器驱动电流限值示值误差，A；

ILx——被校控制器驱动电流限值设置值，A；

IL0——标准直流电流表测量值，A。

e) 重复步骤b)~d)，对其他校准点进行测量。

f) 切换量程，重复步骤b)~e)，对其他量程进行测量。

7.2.2.2 直流电流/电压转换器法

a) 直流电流/电压转换器法的接线如图2所示。

b) 在被校控制器量程的10%~100%范围内均匀选取3~5个点，按校准点设置被校仪表的驱动电流限值ILx。若被校仪表有内部锁定功能，应将其内部锁定端子的正负极短接。

c) 逐步增大驱动电流输出至设定电流限值，被校仪表应能发出告警，待输出稳定后，读取标准直流电压表的测量值UL0，记录至表A.2.2.2。

d) 按公式（4）计算被校控制器的驱动电流限值示值误差，记录至表A.2.2.2。

ΔIL=ILx-GUL0                         （4）

式中：

ΔIL——被校控制器驱动电流限值示值误差，A；

ILx——被校控制器驱动电流限值设置值，A；

UL0——标准直流电压表测量值，V；

G——直流电流/电压转换器的电流/电压转换比例系数，A/V。

注：若采用标准直流分流器，则G=1/R，式中R为标准直流分流器电阻值，Ω。

e) 重复步骤b)~d)，对其他校准点进行测量。

f) 切换量程，重复步骤b)~e)，对其他量程进行测量。

7.2.3 激光器正向电压测量

7.2.3.1 激光器正向电压测量功能的校准接线如图3所示。

7.2.3.2 在被校控制器量程的10%~90%范围内均匀选取3~5个点，按校准点设置多功能校准仪输出标准电压值UF0。

7.2.3.3 读取被校仪表的激光器正向电压测量值UFx，按公式（5）计算激光器正向电压测量的示值误差，记录至表A.2.3。

图3 激光器正向电压测量功能的校准接线图

ΔUF=UFx-UF0                         （5）

式中：

ΔUF——被校控制器的激光器正向电压测量示值误差，V；

UFx——被校控制器的激光器正向电压测量值，V；

UF0——多功能校准仪输出的标准电压值，V。

7.2.3.4 重复步骤7.2.3.2、7.2.3.3，对其他校准点进行测量。

7.2.3.5 切换量程，重复步骤7.2.3.2~7.2.3.4，对其他量程进行测量。

7.2.4 光电流测量

7.2.4.1 光电流测量功能的校准接线如图4所示。

7.2.4.2 在被校控制器量程的10%~90%范围内均匀选取3~5个点，按校准点设置多功能校准仪输出标准电流值IP0。

7.2.4.3 读取被校仪表的光电流测量值IPx，按公式（6）计算光电流测量的示值误差，记录至表A.2.4。

图4 光电流测量功能的校准接线图

ΔIP=IPx-IP0                           （6）

式中：

ΔIP——被校控制器的光电流测量示值误差，A；

IPx——被校控制器的光电流测量值，A；

IP0——多功能校准仪输出的标准电流值，A。

7.2.4.4 重复步骤7.2.4.2、7.2.4.3，对其他校准点进行测量。

7.2.4.5 切换量程，重复步骤7.2.4.2~7.2.4.4，对其他量程进行测量。

7.2.5 光电压测量

7.2.5.1 光电压测量功能的校准接线如图5所示。

7.2.5.2 在被校控制器量程的10%~90%范围内均匀选取3~5个点，按校准点设置多功能校准仪输出标准电压值UT0。

7.2.5.3 读取被校仪表的光电压测量值UTx，按公式（7）计算光电压测量的示值误差，记录至表A.2.5。

图5 光电压测量功能的校准接线图

ΔUT=UTx-UT0                         （7）

式中：

ΔUT——被校控制器的光电压测量示值误差，V；

UTx——被校控制器的光电压测量值，V；

UT0——多功能校准仪输出的标准电压值，V。

7.2.5.4 重复步骤7.2.5.2、7.2.5.3，对其他校准点进行测量。

7.2.5.5 切换量程，重复步骤7.2.5.2~7.2.5.4，对其他量程进行测量。

7.3 半导体激光器温度控制器部分

7.3.1 温控电流输出

7.3.1.1 标准直流电流表法

a) 标准直流电流表法的接线如图6所示。

b) 在被校控制器量程的10%~100%范围内均匀选取3~5个点，按校准点设置被校仪表的温控电流输出ICx。若被校仪表有过电流保护功能，应将其过电流保护设置值设为最大；若被校仪表有内部锁定功能，应将其内部锁定端子的正负极短接。若被校仪表的温控电流输出值超出标准直流电流表的测量能力，则应使用直流电流/电压转换器法。

c) 输出稳定后，读取标准直流电流表的测量值IC0，记录至表A.3.1.1。

d) 按公式（8）计算被校控制器的温控电流输出示值误差，记录至表A.3.1.1。

图6 标准直流电流表法接线图

ΔIC=ICx-IC0                           （8）

式中：

ΔIC——被校控制器温控电流输出示值误差，A；

ICx——被校控制器温控电流输出设置值，A；

IC0——标准直流电流表测量值，A。

e) 重复步骤b)~d)，对其他校准点进行测量。

f) 切换量程，重复步骤b)~e)，对其他量程进行测量。

7.3.1.2 直流电流/电压转换器法

a) 直流电流/电压转换器法的接线如图7所示。

b) 在被校控制器量程的10%~100%范围内均匀选取3~5个点，按校准点设置被校仪表的温控电流输出ICx。若被校仪表有过电流保护功能，应将其过电流保护设置值设为最大；若被校仪表有内部锁定功能，应将其内部锁定端子的正负极短接。

c) 输出稳定后，读取标准直流电压表的测量值UC0，记录至表A.3.1.2。

d) 按公式（9）计算被校控制器的驱动电流输出示值误差，记录至表A.3.1.2。

图7 直流电流/电压转换器法接线图

ΔIC=ICx-GUC0                        （9）

式中：

ΔIC——被校控制器温控电流输出示值误差，A；

ICx——被校控制器温控电流输出设置值，A；

UC0——标准直流电压表测量值，V；

G——直流电流/电压转换器的电流/电压转换比例系数，A/V。

注：若采用标准直流分流器，则G=1/R，式中R为标准直流分流器电阻值，Ω。

e) 重复步骤b)~d)，对其他校准点进行测量。

f) 切换量程，重复步骤b)~e)，对其他量程进行测量。

7.3.2 温控电流限值

若被校控制器具有温控电流限值或保护功能，则需要对其温控电流限值进行校准。

7.3.2.1 标准直流电流表法

a) 标准直流电流表法的接线如图6所示。

b) 在被校控制器量程的10%~100%范围内均匀选取3~5个点，按校准点设置被校仪表的温控电流限值I’Lx。若被校仪表有内部锁定功能，应将其内部锁定端子的正负极短接。若被校仪表的温控电流输出值超出标准直流电流表的测量能力，则应使用直流电流/电压转换器法。

c) 逐步增大温控电流输出至设定电流限值，被校仪表应能发出告警，待输出稳定后，读取标准直流电流表的测量值I’L0，记录至表A.3.2.1。

d) 按公式（10）计算被校控制器的温控电流限值示值误差，记录至表A.3.2.1。

ΔI’L=I’Lx-I’L0                        （10）

式中：

ΔI’L——被校控制器温控电流限值示值误差，A；

I’Lx——被校控制器温控电流限值设置值，A；

I’L0——标准直流电流表测量值，A。

e) 重复步骤b)~d)，对其他校准点进行测量。

f) 切换量程，重复步骤b)~e)，对其他量程进行测量。

7.3.2.2 直流电流/电压转换器法

a) 直流电流/电压转换器法的接线如图7所示。

b) 在被校控制器量程的10%~100%范围内均匀选取3~5个点，按校准点设置被校仪表的温控电流限值I’Lx。若被校仪表有内部锁定功能，应将其内部锁定端子的正负极短接。

c) 逐步增大温控电流输出至设定电流限值，被校仪表应能发出告警，待输出稳定后，读取标准直流电压表的测量值U’L0，记录至表A.3.2.2。

d) 按公式（11）计算被校控制器的温控电流限值示值误差，记录至表A.3.2.2。

ΔI’L=I’Lx-GU’L0                      （11）

式中：

ΔI’L——被校控制器温控电流限值示值误差，A；

I’Lx——被校控制器温控电流限值设置值，A；

U’L0——标准直流电压表测量值，V；

G——直流电流/电压转换器的电流/电压转换比例系数，A/V。

注：若采用标准直流分流器，则G=1/R，式中R为标准直流分流器电阻值，Ω。

e) 重复步骤b)~d)，对其他校准点进行测量。

f) 切换量程，重复步骤b)~e)，对其他量程进行测量。

7.3.3 温控电压测量

7.3.3.1 温控电压测量功能的校准接线如图8所示。

7.3.3.2 在被校控制器量程的10%~90%范围内均匀选取3~5个点，按校准点设置多功能校准仪输出标准电压值UE0。

7.3.3.3 读取被校仪表的温控电压测量值UEx，按公式（12）计算温控电压测量的示值误差，记录至表A.3.3。

图8 温控电压测量功能的校准接线图

ΔUE=UEx-UE0                        （12）

式中：

ΔUE——被校控制器的温控电压测量示值误差，V；

UEx——被校控制器的温控电压测量值，V；

UE0——多功能校准仪输出的标准电压值，V。

7.3.3.4 重复步骤7.3.3.2、7.3.3.3，对其他校准点进行测量。

7.3.3.5 切换量程，重复步骤7.3.3.2~7.3.3.4，对其他量程进行测量。

7.3.4 热敏电阻测量

7.3.4.1 热敏电阻测量功能的校准接线如图9所示。

7.3.4.2 在被校控制器量程的10%~90%范围内均匀选取3~5个点，按校准点选取标准电阻或设置高精度可变电阻箱的电阻值RT0。

7.3.4.3 读取被校仪表的热敏电阻测量值RTx，按公式（13）计算热敏电阻测量的示值误差，记录至表A.3.4。

图9 热敏电阻测量功能的校准接线图

ΔRT=RTx-RT0                        （13）

式中：

ΔRT——被校控制器的热敏电阻测量示值误差，Ω；

RTx——被校控制器的热敏电阻测量值，Ω；

RT0——标准电阻或高精度可变电阻箱的标准电阻值，Ω。

7.3.4.4 重复步骤7.3.4.2、7.3.4.3，对其他校准点进行测量。

7.3.4.5 切换量程，重复步骤7.3.4.2~7.3.4.4，对其他量程进行测量。

7.3.5 表头输出电压(电压型温度传感器)

7.3.5.1 表头输出电压(电压型温度传感器)的校准接线如图10所示。

7.3.5.2 将被校仪表切换到电压型温度传感器测试模式，按照说明书要求调节可变电阻箱的阻值使控制器的(电压型温度传感器)表头输出处于正常工作状态。

7.3.5.3 输出稳定后，读取被校仪表的表头输出电压值U’x和标准直流电压表的测量值U’0，记录至表A.3.5。

7.3.5.4 按公式（14）计算被校控制器的表头输出电压(电压型温度传感器)示值误差，记录至表A.3.5。

图10 表头输出电压(电压型温度传感器)的校准接线图

ΔU’=U’x-U’0                        （14）

式中：

ΔU’——被校控制器的表头输出电压(电压型温度传感器)示值误差，V；

U’x——被校控制器的表头输出电压(电压型温度传感器)显示值，V；

U’0——标准直流电压表测量值，V。

7.3.5.5 切换电压型温度传感器表头的类型，重复步骤7.3.5.2~7.3.5.4，对其他类型进行测量。

7.3.6 表头输出电流(电流型温度传感器)

7.3.6.1 表头输出电流(电流型温度传感器)的校准接线如图11所示。

7.3.6.2 将被校仪表切换到电流型温度传感器测试模式，按照说明书要求调节可变电阻箱的阻值使控制器的(电流型温度传感器)表头输出处于正常工作状态。

7.3.6.3 输出稳定后，读取被校仪表的表头输出电流值I’x和标准直流电流表的测量值I’0，记录至表A.3.6。

7.3.6.4 按公式（15）计算被校控制器的表头输出电流(电流型温度传感器)示值误差，记录至表A.3.6。

图11 表头输出电流(电流型温度传感器)的校准接线图

ΔI’=I’x-I’0                          （15）

式中：

ΔI’——被校控制器的表头输出电流(电流型温度传感器)示值误差，A；

I’x——被校控制器的表头输出电流(电流型温度传感器)显示值，A；

I’0——标准直流电流表测量值，A。

7.3.6.5 切换电流型温度传感器表头的类型，重复步骤7.3.6.2~7.3.6.4，对其他类型进行测量。

7.3.7 铂电阻测量

7.3.7.1 铂电阻测量功能的校准接线如图12所示。

7.3.7.2 在被校控制器量程的10%~90%范围内均匀选取3~5个点，按校准点设置多功能校准仪的测温电阻模拟输出（RTD）电阻值RP0，多功能校准仪的测温电阻模拟输出类型要与被校仪表设置一致。

7.3.7.3 读取被校仪表的铂电阻测量值RPx，按公式（16）计算铂电阻测量的示值误差，记录至表A.3.7。

图12 铂电阻测量功能的校准接线图

ΔRP=RPx-RP0                        （16）

式中：

ΔRP——被校控制器的铂电阻测量示值误差，Ω；

RPx——被校控制器的铂电阻测量值，Ω；

RP0——多功能校准仪输出的标准测温电阻模拟值，Ω。

7.3.7.4 重复步骤7.3.7.2、7.3.7.3，对其他校准点进行测量。

7.3.7.5 切换量程，重复步骤7.3.7.2~7.3.7.4，对其他量程进行测量。

7.3.7.6 切换铂电阻类型，重复步骤7.3.7.2~7.3.7.5，对其他类型进行测量。

7.3.7.7 本项目也可以使用标准电阻进行校准，操作方法与7.3.7.1~7.3.7.6相同。

8  校准结果表达

校准后，出具校准证书。校准证书至少应包含以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的说明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9  复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

______________________________

附录A

原始记录格式

A.1　外观及工作正常性检查

表A.1 外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观检查 |  |
| 工作正常性检查 |  |

A.2　半导体激光器驱动电流源部分

A.2.1　驱动电流输出

表A.2.1.1　驱动电流输出（标准直流电流表法）

| 量程 | 设置值 | 标准值 | 示值误差 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表A.2.1.2　驱动电流输出（直流电流/电压转换器法）

| 量程 | 设置值 | 标准直流电压表指示值 | 电流/电压转换比例系数 | 标准值 | 示值误差 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A.2.2　驱动电流限值

表A.2.2.1　驱动电流限值（标准直流电流表法）

| 量程 | 设置值 | 标准值 | 示值误差 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表A.2.2.2　驱动电流限值（直流电流/电压转换器法）

| 量程 | 设置值 | 标准直流电压表指示值 | 电流/电压转换比例系数 | 标准值 | 示值误差 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A.2.3　激光器正向电压测量

表A.2.3　激光器正向电压测量

| 量程 | 标准值 | 显示值 | 示值误差 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A.2.4　光电流测量

表A.2.4　光电流测量

| 量程 | 标准值 | 显示值 | 示值误差 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A.2.5　光电压测量

表A.2.5　光电压测量

| 量程 | 标准值 | 显示值 | 示值误差 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A.3　半导体激光器温度控制器部分

A.3.1　温控电流输出

表A.3.1.1　温控电流输出（标准直流电流表法）

| 量程 | 设置值 | 标准值 | 示值误差 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表A.3.1.2　温控电流输出（直流电流/电压转换器法）

| 量程 | 设置值 | 标准直流电压表指示值 | 电流/电压转换比例系数 | 标准值 | 示值误差 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A.3.2　温控电流限值

表A.3.2.1　温控电流限值（标准直流电流表法）

| 量程 | 设置值 | 标准值 | 示值误差 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表A.3.2.2　温控电流限值（直流电流/电压转换器法）

| 量程 | 设置值 | 标准直流电压表指示值 | 电流/电压转换比例系数 | 标准值 | 示值误差 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A.3.3　温控电压测量

表A.3.3　温控电压测量

| 量程 | 标准值 | 显示值 | 示值误差 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A.3.4　热敏电阻测量

表A.3.4　热敏电阻测量

| 量程 | 标准值 | 显示值 | 示值误差 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A.3.5　表头输出电压(电压型温度传感器)

表A.3.5　表头输出电压(电压型温度传感器)

| 类型 | 设置值 | 标准值 | 示值误差 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A.3.6　表头输出电流(电流型温度传感器)

表A.3.6　表头输出电流(电流型温度传感器)

| 类型 | 设置值 | 标准值 | 示值误差 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A.3.7　铂电阻测量

表A.3.7　铂电阻测量

| 类型 | 量程 | 标准值 | 显示值 | 示值误差 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

____________________________

附录B

校准证书内页格式

B.1　外观及工作正常性检查

表B.1 外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观检查 |  |
| 工作正常性检查 |  |

B.2　半导体激光器驱动电流源部分

B.2.1　驱动电流输出

表B.2.1　驱动电流输出

| 量程 | 设置值 | 标准值 | 示值误差 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

B.2.2　驱动电流限值

表B.2.2　驱动电流限值

| 量程 | 设置值 | 标准值 | 示值误差 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

B.2.3　激光器正向电压测量

表B.2.3　激光器正向电压测量

| 量程 | 标准值 | 显示值 | 示值误差 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

B.2.4　光电流测量

表B.2.4　光电流测量

| 量程 | 标准值 | 显示值 | 示值误差 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

B.2.5　光电压测量

表B.2.5　光电压测量

| 量程 | 标准值 | 显示值 | 示值误差 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

B.3　半导体激光器温度控制器部分

B.3.1　温控电流输出

表B.3.1　温控电流输出

| 量程 | 设置值 | 标准值 | 示值误差 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

B.3.2　温控电流限值

表B.3.2　温控电流限值

| 量程 | 设置值 | 标准值 | 示值误差 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

B.3.3　温控电压测量

表B.3.3　温控电压测量

| 量程 | 标准值 | 显示值 | 示值误差 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

B.3.4　热敏电阻测量

表B.3.4　热敏电阻测量

| 量程 | 标准值 | 显示值 | 示值误差 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

B.3.5　表头输出电压(电压型温度传感器)

表B.3.5　表头输出电压(电压型温度传感器)

| 类型 | 设置值 | 标准值 | 示值误差 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

B.3.6　表头输出电流(电流型温度传感器)

表B.3.6　表头输出电流(电流型温度传感器)

| 类型 | 设置值 | 标准值 | 示值误差 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

B.3.7　铂电阻测量

表B.3.7　铂电阻测量

| 类型 | 量程 | 标准值 | 显示值 | 示值误差 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

____________________________

# 附录C

测量不确定度评定示例

C.1 驱动电流输出结果不确定度的评定

C.1.1 测量方法

依据本规范7.2.1.1的规定，使用数字多用表34461A对型号为ITC4001的半导体激光器控制器进行驱动电流输出的校准。

C.1.2 测量模型

以标准直流电流表法校准驱动电流输出的测量模型可用式（C.1）表示：

ΔI=Ix-I0                           （C.1）

式中：

ΔI——被校控制器驱动电流输出示值误差，A；

Ix——被校控制器驱动电流输出设置值，A；

I0——标准直流电流表测量值，A。

C.1.3 不确定度来源

a) 标准直流电流表示值误差引入的标准不确定度u1(I0)；

b) 标准直流电流表测量重复性引入的标准不确定度u2(I0)；

c) 被校控制器驱动电流输出设置分辨力引入的标准不确定度u1(Ix)；

d) 被校控制器驱动电流输出设置准确度引入的标准不确定度u2(Ix)；

C.1.4 标准不确定度评定

C.1.4.1 标准直流电流表示值误差引入的标准不确定度u1(I0)

按B类进行评定。根据标准直流电流表在0.5A测量点的技术指标，其最大允许误差为±0.00031A，则区间的半宽度为a1=0.00031A，为均匀分布，包含因子k=3，标准直流电流表示值误差引入的标准不确定度为：

u1(I0)=a1/k=0.00018A

C.1.4.2 标准直流电流表测量重复性引入的标准不确定度u2(I0)

测量重复性引入的标准不确定度，通过多次重复测量进行A类评定。在重复性条件下，对被校控制器的0.5A驱动电流点进行多次重复测量，结果如表C.1所示，用贝塞尔公式计（C.2）算实验标准差：

（C.2）

式中：

——被校控制器驱动电流输出多次测量值的平均值，A；

I0i——被校控制器驱动电流输出的第i次测量值，A；

n——重复测量次数

表C.1 标准直流电流表0.5A点重复性测量数据

| 第i次测量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值/A | 0.50015 | 0.50018 | 0.50014 | 0.50015 | 0.50012 | 0.50023 | 0.50017 | 0.50015 | 0.50014 | 0.50022 |

根据C.1表中的数据，可由公式（C.2）计算出电流重复测量的实验标准差：

s(I0)=0.000036A

校准时取单次测量结果，故测量重复性引入的标准不确定度为：

u2(I0)=s(I0)=0.000036A

C.1.4.3 被校控制器驱动电流输出设置分辨力引入的标准不确定度u1(Ix)

根据说明书可知，被校控制器驱动电流输出设置分辨力为0.000016A，按B类进行评定，其区间半宽度为a2=0.000008A，为均匀分布，包含因子k=3，则被校控制器驱动电流输出设置分辨力引入的标准不确定度为：

u1(Ix)=a2/k=0.0000046A

C.1.4.4 被校控制器驱动电流输出设置准确度引入的标准不确定度u2(Ix)

根据说明书可知，被校控制器驱动电流输出设置准确度为±0.001A，则区间的半宽度为a3=0.001A，为均匀分布，包含因子k=3，则被校控制器驱动电流输出设置准确度引入的标准不确定度为：

u2(Ix)=a3/k=0.00058A

由于测量重复性引入的不确定度分量包含分辨力引入的不确定度分量，为避免重复计算，取两者中的最大值，

C.1.5 不确定度分量一览表

表C.2 半导体激光器控制器驱动电流示值误差校准的不确定度分量表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 分布类型 | k值 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1(I0) | 标准直流电流表示值误差引入 | 均匀 | 3 | 0.00018A |
| u2(I0) | 标准直流电流表测量重复性引入 | 正态 | 1 | 0.000036A |
| u1(Ix) | 被校仪器驱动电流输出设置分辨力引入 | 均匀 | 3 | 0.0000046A |
| u2(Ix) | 被校仪器驱动电流输出设置准确度引入 | 均匀 | 3 | 0.00058A |

C.1.6 合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度按下式计算：

=0.00061A

C.1.7 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U(ΔI)=k×uc(ΔI)=0.0013A

C.2 光电流测量结果不确定度的评定

C.2.1 测量方法

依据本规范7.2.4的规定，使用多功能校准仪5522A对型号为ITC4001的半导体激光器控制器进行光电流测量的校准。

C.2.2 测量模型

校准光电流测量的测量模型可用式（C.3）表示：

ΔIPD=IPx-IP0                       （C.3）

式中：

ΔIPD——被校控制器的光电流测量示值误差，mA；

IPx——被校控制器的光电流测量值，mA；

IP0——多功能校准仪输出的标准电流值，mA。

C.2.3 不确定度来源

a) 多功能校准仪准确度引入的标准不确定度u1(IP0)；

b) 多功能校准仪噪声引入的标准不确定度u2(IP0)；

c) 被校控制器光电流测量分辨力引入的标准不确定度u1(IPx)；

d) 被校控制器光电流测量重复性引入的标准不确定度u2(IPx)；

C.2.4 标准不确定度评定

C.2.4.1 多功能校准仪准确度引入的标准不确定度u1(IP0)

按B类进行评定。根据多功能校准仪在10mA测量点的技术指标，其最大允许误差为±0.0012mA，则区间的半宽度为a1=0.0012mA，为均匀分布，包含因子k=3，多功能校准仪准确度引入的标准不确定度为：

u1(IP0)=a1/k=0.00069mA

C.2.4.2 多功能校准仪噪声引入的标准不确定度u2(IP0)

按B类进行评定。根据多功能校准仪在10mA测量点噪声的技术指标，其典型值为0.002mA，则区间的半宽度为a2=0.001mA，为均匀分布，包含因子k=3，多功能校准仪噪声引入的标准不确定度为：

u2(IP0)=a2/k=0.00058mA

C.2.4.3 被校控制器光电流测量分辨力引入的标准不确定度u1(IPx)

根据说明书可知，被校控制器光电流测量分辨力为0.00032mA，按B类进行评定，其区间半宽度为a3=0.00016mA，为均匀分布，包含因子k=3，则被校控制器光电流测量分辨力引入的标准不确定度为：

u1(IPx)=a3/k=0.000092mA

C.2.4.4 被校控制器光电流测量重复性引入的标准不确定度u2(IPx)

在重复性条件下，多功能校准仪输出直流电流10mA，被校控制器切换到光电流测量功能并进行多次重复测量，结果如表C.3所示

表C.3 光电流测量10mA点重复性测量数据

| 第i次测量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值/mA | 10.0052 | 10.0046 | 10.0064 | 10.0058 | 10.0063 | 10.0038 | 10.0065 | 10.0056 | 10.0048 | 10.0079 |

根据C.3表中的数据，可由公式（C.2）计算出光电流重复测量的实验标准差：

s(IPx)=0.0012mA

校准时取单次测量结果，故测量重复性引入的标准不确定度为：

u2(IPx)=s(IPx)=0.0012mA

由于测量重复性引入的不确定度分量包含分辨力引入的不确定度分量，为避免重复计算，取两者中的最大值

C.2.5 不确定度分量一览表

表C.4 半导体激光器控制器光电流测量示值误差校准的不确定度分量表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 分布类型 | k值 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1(IP0) | 多功能校准仪准确度引入 | 均匀 | 3 | 0.00069mA |
| u2(IP0) | 多功能校准仪噪声引入 | 均匀 | 3 | 0.00058mA |
| u1(IPx) | 被校仪器光电流测量分辨力引入 | 均匀 | 3 | 0.000092mA |
| u2(IPx) | 被校仪器光电流测量重复性引入 | 正态 | 1 | 0.0012mA |

C.2.6 合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度按下式计算：

=0.0015mA

C.2.7 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U(ΔIPD)=k×uc(ΔIPD)=0.003mA

C.3 光电压测量结果不确定度的评定

C.3.1 测量方法

依据本规范7.2.5的规定，使用多功能校准仪5522A对型号为ITC4001的半导体激光器控制器进行光电压测量的校准。

C.3.2 测量模型

校准光电压测量的测量模型可用式（C.4）表示：

ΔU=UTx-UT0                      （C.4）

式中：

ΔU——被校控制器的光电压测量示值误差，V；

UTx——被校控制器的光电压测量值，V；

UT0——多功能校准仪输出的标准电压值，V。

C.3.3 不确定度来源

a) 多功能校准仪准确度引入的标准不确定度u1(UT0)；

b) 多功能校准仪噪声引入的标准不确定度u2(UT0)；

c) 被校控制器光电压测量分辨力引入的标准不确定度u1(UTx)；

d) 被校控制器光电压测量重复性引入的标准不确定度u2(UTx)；

C.3.4 标准不确定度评定

C.3.4.1 多功能校准仪准确度引入的标准不确定度u1(UT0)

按B类进行评定。根据多功能校准仪在1V测量点的技术指标，其最大允许误差为±0.000013V，则区间的半宽度为a1=0.000013V，为均匀分布，包含因子k=3，多功能校准仪准确度引入的标准不确定度为：

u1(UT0)=a1/k=0.0000075V

C.3.4.2 多功能校准仪噪声引入的标准不确定度u2(UT0)

按B类进行评定。根据多功能校准仪在1V测量点噪声的技术指标，其典型值为0.00006V，则区间的半宽度为a2=0.00003V，为均匀分布，包含因子k=3，多功能校准仪噪声引入的标准不确定度为：

u2(UT0)=a2/k=0.000017V

C.3.4.3 被校控制器光电压测量分辨力引入的标准不确定度u1(UTx)

根据说明书可知，被校控制器光电压测量分辨力为0.00016V，按B类进行评定，其区间半宽度为a3=0.0008V，为均匀分布，包含因子k=3，则被校控制器光电压测量分辨力引入的标准不确定度为：

u1(UTx)=a3/k=0.00046V

C.3.4.4 被校控制器光电压测量重复性引入的标准不确定度u2(UTx)

在重复性条件下，多功能校准仪输出直流电压1V，被校控制器切换到光电压测量功能并进行多次重复测量，结果如表C.5所示

表C.5 光电压测量1V点重复性测量数据

| 第i次测量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值/V | 0.9993 | 0.9982 | 0.9997 | 0.9988 | 0.9990 | 0.9999 | 0.9993 | 0.9989 | 0.9998 | 0.9994 |

根据C.5表中的数据，可由公式（C.2）计算出光电流重复测量的实验标准差：

s(UTx)=0.00052V

校准时取单次测量结果，故测量重复性引入的标准不确定度为：

u2(UTx)=s(UTx)=0.00052V

由于测量重复性引入的不确定度分量包含分辨力引入的不确定度分量，为避免重复计算，取两者中的最大值

C.3.5 不确定度分量一览表

表C.6 半导体激光器控制器光电压测量示值误差校准的不确定度分量表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 分布类型 | k值 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1(UT0) | 多功能校准仪准确度引入 | 均匀 | 3 | 0.0000075V |
| u2(UT0) | 多功能校准仪噪声引入 | 均匀 | 3 | 0.000017V |
| u1(UTx) | 被校仪器光电压测量分辨力引入 | 均匀 | 3 | 0.00046V |
| u2(UTx) | 被校仪器光电压测量重复性引入 | 正态 | 1 | 0.00052V |

C.3.6 合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度按下式计算：

=0.00052V

C.3.7 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U(ΔU)=k×uc(ΔU)=0.0011V。