中华人民共和国工业和信息化部

通信计量技术规范

通信计量技术规范

JJF（通信）060-2022

偏振消光比测试仪校准规范

Calibration Specification for Polarization Extinction Ratio Meters

（报批稿）

202X-XX-XX发布                                 202X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

偏振消光比测试仪校准规范

Calibration Specification for Polarization Extinction Ratio Meters

JJF（通信）060-2022

归 口 单 位：中国信息通信研究院

主要起草单位：中国信息通信研究院

中国计量科学研究院

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

傅栋博（中国信息通信研究院）

孙小强（中国信息通信研究院）

徐  楠（中国计量科学研究院）

参加起草人：

付  康（中国信息通信研究院）

周轩羽（中国信息通信研究院）

目    录

引言	II

1	范围	1

2	引用文件	1

3	概述	1

4	计量特性	1

4.1偏振消光比	1

5	校准条件	1

5.1环境条件	1

5.2测量标准及其他设备	1

6	校准项目和校准方法	2

6.1校准前检查	2

6.2校准前准备	2

6.3偏振消光比校准	2

7	校准结果表达	4

8 复校时间间隔	4

附录A原始记录推荐格式	5

附录B  校准证书内页推荐格式	6

附录C  偏振消光比测试仪测量不确定度评定示例	7

引    言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

偏振消光比测试仪校准规范

# 范围

本规范适用于工作波长为1310nm、1550nm，测量范围为（0~40）dB的偏振消光比测试仪的校准。其他波长及测量范围的偏振消光比测试仪校准可参照本规范执行。

# 引用文件

JJF 1456 通信用光偏振度测试仪校准规范

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 概述

偏振消光比是表征保偏光纤等光学元件偏振保持能力的重要参数。线偏振光沿保偏光纤传输时，有部分能量从激发模耦合到与入射主轴正交的另一主轴上，形成耦合模，偏振消光比为光信号从保偏光纤等光学元件输出时激发模与耦合模的功率比值，单位为dB。

偏振消光比测试仪是测量偏振消光比的重要仪器，广泛用于光纤激光器、光纤光栅、光纤传感、光纤陀螺等领域。偏振消光比测试仪组成结构主要包括可旋转的检偏器和光功率探测器。

# 计量特性

## 4.1偏振消光比

最大允许误差：±0.5 dB

注：以上指标不用于合格性判定，仅供参考。

# 校准条件

## 5.1环境条件

5.1.1环境温度：(23±5)℃，校准过程中环境温度变化不大于±2℃

5.1.2相对湿度：≤80％

5.1.3电源电压：AC(220±11)V；频率：(50±1)Hz

5.1.4实验室应无剧烈振动和影响测量结果的电磁场干扰。

## 5.2测量标准及其他设备

5.2.1光电型光功率计

a)	工作波长：（800 ~ 1700）nm

b)	线性度：优于±0.015dB（-40dBm ~ +10dBm）

c)	偏振相关响应误差：±0.01dB

d)	最大允许误差：±0.15dB

e)	分辨力：0001dB

5.2.2	光源

a)	中心波长：1310nm±10nm、1550nm±10nm

b)	输出功率：≥10dBm

c)	输出功率稳定度：优于±0.01dB/15min

d)	光谱宽度：≤5nm

5.2.3	偏振控制器

a)	工作波长：（1250 ~ 1600）nm

b)	偏振消光比：≥40dB

c)	插入损耗：≤3dB

5.2.4	可旋转起(检)偏器

a)	工作波长：1310nm±10nm、1550nm±10nm

b)	偏振消光比: ≥50dB

c)	最小刻度：≤5°

d)	插入损耗：≤3dB

5.2.5	消偏器

a)	工作波长：1310nm±10nm、1550nm±10nm

b)	残余消光比: ≤0.5dB

5.2.6	偏振消光比标准器

a)	工作波长：1310nm±10nm、1550nm±10nm

b)	偏振消光比最大允许误差: ±0.1dB

5.2.7	保偏光纤

a)	工作波长：1310nm±10nm、1550nm±10nm

b)	偏振消光比: ≥40dB

5.2.8	光纤活动连接器及法兰盘：建议采用 FC/PC 型。

# 校准项目和校准方法

## 6.1校准前检查

- 被校测试仪应具备规格、型号、制造厂名、设备编号及相应的警示标志等。

- 被校测试仪应带有必要的附件、说明书。

- 被校测试仪各部件应安装牢固，能确保正常工作。

- 被校测试仪通电后显示功能正常。

## 6.2校准前准备

所有校准用设备和被校测试仪均置于工作台上，并按照说明书的要求进行预热。校准用设备应在检定或校准周期内使用。各段连接光纤的位置在整个测试过程中应保持固定，光纤接头应保持清洁。

## 6.3偏振消光比校准

6.3.1旋转检偏法

图1旋转检偏法校准装置示意图

- 此方法为偏振消光比校准的基准法。

- 光源、消偏器和可旋转起偏器，可由满足校准要求的可旋转线偏振稳定光源代替。

- 按图1连接设备，连接保偏光纤至可旋转检偏器和光功率计。旋转检偏器，在光功率最小值附近进行微调，找到光功率最小值，设置光功率计以参考模式显示为0dB。

- 旋转检偏器90°，在光功率最大值附近进行微调，寻找相对光功率最大值并记录在原始记录，即为标准偏振消光比。

- 将保偏光纤接入被校偏振消光比测试仪，读取测量值并记录在原始记录。

- 重复步骤c）至e）i次（i＝1，2，…n；n≥2）。按照公式（1）分别计算标准值和测量值的平均值、并记录在原始记录。

- （1）

- 按公式（2）计算偏振消光比的示值误差并记录在原始记录。

- （2）

- 调节偏振控制器并重复以上步骤，完成被校偏振消光比测试仪量程内其他偏振消光比示值误差校准。原始记录推荐格式见附录A。

6.3.2标准器校准法

图2标准器校准法装置示意图

- 按图2连接各个设备。

- 读取偏振消光比测试仪测量值并记录在原始记录。

- 重复步骤b）i次（i＝1，2，…n；n≥2）。按照公式（1）分别计算测量值的平均值并记录在原始记录。

- 将偏振消光比标准器给定的标准偏振消光比代入公式（2）计算示值误差并记录在原始记录。

- 改变标准器标准值或更换不同标准器后重复以上步骤，完成被被校偏振消光比测试仪量程内其他偏振消光比示值误差校准。原始记录推荐格式见附录A。

# 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，推荐校准证书内页格式见附录B。校准证书应准确、客观的报告校准结果。校准结果用校准数据的形式给出，并给出测量不确定度，不确定度评定实例见附录C。校准证书应至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

- 8 复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议不超过1年。更换重要部件、维修或对仪器性能有怀疑时，应及时校准。

- 附录A原始记录推荐格式

证书编号：

共        页  第        页

- 偏振消光比

波长：    nm                                             单位：dB

| 校准点 | 测量次数 | 标准值 | 标准值 平均值 | 测量值 | 测量值 平均值 | 示值误差 | 扩展不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |

注：采用标准器校准法时，直接将标准值记录在“标准值平均值”列，“标椎值”列不记录数据。

| 温度 |  | ℃ | 相对湿度 |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准日期 |  |  |  |  |  |

校准人（签名）                                     核验人（签名）

- 附录B  校准证书内页推荐格式

证书编号：

共		页	第		页

- 偏振消光比

波长：    nm                                             单位：dB

| 校准点 | 标准值 | 测量值 | 示值误差 | 扩展不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 附录C  偏振消光比测试仪测量不确定度评定示例

依据偏振消光比测试仪校准规范的各校准项目的计量特性、校准条件及校准方法的规定，对型号为ERM-202编号为03210000398的偏振消光比测试仪进行了校准，并对测量结果的不确定度进行了评定。

C.1偏振消光比测量模型（旋转检偏法）

（C.1）

式中：	——偏振消光比示值误差，dB；

——偏振消光比示值，dB；

——偏振消光比标准值，dB。

C.1.1不确定度来源

  - 偏振相关响应误差引入的不确定度u1；

  - 光功率计线性度引入的不确定度u2；

  - 光源稳定性引入的不确定度u3；

  - 由于测量重复性引入的不确定度u4；

  - 由仪表分辨力引入的不确定度u5。

C.1.2不确定度评定

C.1.2.1偏振相关响应误差引入的不确定度u1

偏振相关响应误差优于a1(±0.005dB)，均匀分布,  k=3，则：

dB                                 (C.2)

C.1.2.2光功率计线性度引入的不确定度u2

标准光功率计线性度为a2(±0.01dB)，均匀分布,  k=3，则：

dB                                 (C.3)

C.1.2.3光源稳定性引入的不确定度u3

光源的15分钟稳定度优于a3(±0.01dB)，均匀分布,  k=3，则：

dB                               (C.4)

C.1.2.4由测量重复性引入的不确定度u4

测量重复性主要指被校偏振消光比测试仪在多次测量时候引入的不确定度。重复测量三次，得到测量结果分别为25.63dB、25.58dB、25.57dB。采用极差法,查表得测量次数n=3时, C=1.69，由于以平均值作为测量结果，则：

dB                      (C.5)

C.1.2.5由仪表分辨力引入的不确定度u5

被校偏振消光比测试仪分辨力为0.01dB，均匀分布, k=3，则：

dB                            (C.6)

C.1.3不确定度合成

C.1.3.1 不确定度分量评定

表C.1标准不确定度评定表

| i | ui | 不确定度来源 | 分布 | ki | ui/ dB | 评定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u1 | 偏振相关响应误差 | 均匀 | 3 | 0.003 | B |
| 2 | u2 | 光功率计线性度 | 均匀 | 3 | 0.006 | B |
| 3 | u3 | 光源稳定度 | 均匀 | 3 | 0.006 | B |
| 4 | u4 | 测量重复性 | 正态 | —— | 0.021 | A |
| 5 | u5 | 分辨力 | 均匀 | 3 | 0.003 | B |
| uc=0.022 dB |  |  |  |  |  |  |
| U=kuc=0.05 dB |  |  |  |  |  |  |

C.1.3.2合成标准不确定度

由于各不确定度分量间不相关，则合成标准不确定度为

dB                       (C.6)

其中测量重复性和分辨力引入的测量不确定度分量（u4 和u5）因重复计算，合成时取较大的分量计算。

C.1.3.3扩展不确定度

取包含因子k=2，则U=kuc=0.05 dB。

可得到偏振消光比校准结果的扩展不确定度U=0.05dB（k=2）。

C.2偏振消光比测量模型（标准器校准法）

测量模型见公式C.1。

C.2.1不确定度来源

- 由标准器引入的不确定度u1；

- 由于测量重复性引入的不确定度u2；

- 由仪表分辨力引入的不确定度u3。

C.2.2不确定度评定

C.2.2.1标准器引入的不确定度u1

标准器最大允许误差为a1(±0.1dB)，均匀分布,k=3，则：

dB                                 (C.7)

C.2.2.2光由测量重复性引入的不确定度u2

测量重复性主要指被校偏振消光比测试仪在多次测量时候引入的不确定度。重复测量三次，得到测量结果分别为26.72 dB、26.65 dB、26.68 dB。采用极差法,查表得测量次数n=3时, C=1.69，由于以平均值作为测量结果，则：

dB                      (C.8)

C.2.2.3由仪表分辨力引入的不确定度u3

被校偏振消光比测试仪分辨力为0.01dB，均匀分布, k=3，则：

dB                            (C.9)

C.2.3不确定度合成

C.2.3.1 不确定度分量评定

表C.1标准不确定度评定表

| i | ui | 不确定度来源 | 分布 | ki | ui/ dB | 评定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u1 | 标准器 | 均匀 | 3 | 0.058 | B |
| 2 | u2 | 测量重复性 | 正态 | —— | 0.021 | A |
| 3 | u3 | 分辨力 | 均匀 | 3 | 0.003 | B |
| uc=0.063 dB |  |  |  |  |  |  |
| U=kuc=0.13 dB |  |  |  |  |  |  |

C.2.3.2合成标准不确定度

由于各不确定度分量间不相关，则合成标准不确定度为

dB                       (C.10)

其中测量重复性和分辨力引入的测量不确定度分量（u4 和u5）因重复计算，合成时取较大的分量计算。

C.2.3.3扩展不确定度

取包含因子k=2，则U=kuc=0.13 dB。

可得到偏振消光比校准结果的扩展不确定度U=0.13dB（k=2）。