中华人民共和国工业和信息化部

机械计量技术规范

JJF（机械）1101－2022

暂态过电压（TOV）测试仪校准规范

(报批稿)

Calibration specification for transient overvoltage (TOV) tester

202X－XX－XX发布

202X－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

暂态过电压（TOV）测试仪校准规范

Calibration specification for transient overvoltage (TOV) tester

JJF（机械）1101－2022

归 口 单 位：中国机械工业联合会

起 草 单 位：甘肃中测国信计量检测有限公司

甘肃省天水市职业技术学校

甘肃电器科学研究院

北京雷电防护装置测试中心

深圳市国家气候观象台

本规范委托全国机械汽车专业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

尹  泉：[甘肃中测国信计量检测有限公司］

魏凤杰：[甘肃省天水市职业技术学校］

任稳柱：[甘肃中测国信计量检测有限公司］

参加起草人：

韩  兴：[甘肃电器科学研究院］

张利华：[北京雷电防护装置测试中心］

张  峻：[深圳市国家气候观象台]

目   录

引言	IV

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语	1

4  概述	2

5  计量特性	2

6  校准条件	2

6.1 环境条件	2

6.2 测量标准及其他设备	3

7   校准项目和校准方法	4

7.1  校准项目	4

7.2  校准方法	4

8   校准结果表达	9

9   复校时间间隔	9

附录A 	暂态过电压（TOV）测试仪测量不确定度评定示例	10

附录B 	校准原始记录格式	12

附录C 	校准内页格式	14

引言

本规范依据国家计量技术规范JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本校准规范为首次发布。

暂态过电压（TOV）测试仪校准规范

- 1  范围

本规范适用于新制造、使用中和修理后的高（中）低压TOV试验仪用来测量防雷元件暂态过电压试验的校准。

- 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T16927.1-2011    高电压试验技术第1部分：一般定义及实验要求

GB18802.1-2011     低压配电系统的电涌保护器(SPD) 第一部分:性能要求和试验方法。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改版)适用于本规范。

- 3  术语和计量单位

3.1 电涌保护器（SPD） surge protective device

用于限制瞬态过电压和泄放电涌电流的电器，它至少包含一非线性的元件。

3.2 保护模式 modes of protection

SPD保护元件可以连接在相对相、相对地、相对中线、中线对地及其组合。这些连接方式称作保护模式。

3.3 暂态过电压 temporary over voltage test value

在 TOV 条件下的应力，施加在 SPD 上的试验电压值。

3.4 额定短路电流 rated short-circuit current

用于评定 SPD 和所连接的指定脱离器的电源系统的最大预期短路电流额定值。

3.5 预期短路电流 prospective short-circuit current

在电路中的给定位置,用一个阻抗可忽略的连接短路时可能流过的电流。

- 4  概述

由于电气故障而引发的暂态过电压所造成的电气事故越来越受到人们的重视，暂态过电压（TOV）试验作为低压配电系统电涌保护器（SPD）型式试验的一部分，也是十分重要的。防雷元件试验中加到试品上的高中低压系统故障引起的暂态过电压试验。其功能是将交流电压施加于防雷元件上进行暂态过电压试验。因此要求暂态过电压（TOV）测试仪稳定而准确。

- 5  计量特性

- 5.1 典型试验设备：暂态过电压测试系统（型号 TOV 380H）

测量范围：电压：1200V

电流：300A

持续时间：200ms

准确度：3级

5.2 主要计量特性：电压：100V～4kV

电流：小于等于300A

持续时间：200ms±10ms

- 6  校准条件

- 6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：（20±10）℃；

6.1.2 相对湿度：小于80%RH；

6.1.3 电源要求：220（1±10%）V；

6.1.4 电源频率：（50±0.5）Hz；

- 6.2 测量标准及其他设备

6.2.1 测量标准使用的是标准高压探头，测量范围：电压100V~4kV；

6.2.2 测量标准使用的是标准电流线圈，测量范围：电流 1A~500A；

6.2.3 波形记录仪记录持续时间：1ms~500ms。

原则上标准不确定度小于被校测量允许误差的1/3。

- 7  校准项目和校准方法

- 7.1 校准项目

校准项目表1中给出：

表1  校准项目

| - 序号 | - 项目名称 | - 需校准项目 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 外观及工作正常性检查 | - + |
| - 2 | - 最大持续工作电压校准 | - + |
| - 3 | - 预期短路电流校准 | - + |
| - 4 | - 持续时间校准 | - + |
| - 5 | - 电角度校准 |  |
| - 注：“+”为需校准项目。 |  |  |

- 7.2 校准方法

7.2.1 外观及工作正常性检查

被校准暂态过电压（TOV）测试仪应外观完好，各组成部分应功能正常、各开关和按钮灵活可靠，铭牌上名称、生产厂家、型号、编号等信息等标识清晰。

在校准之前应该对被校暂态过电压（TOV）测试仪按照说明书进行预热，开机后被检仪器应能正常工作，各种显示正确，各开关及功能键显示正常，量程切换正常，基本功能能正常工作。

7.2.2最大持续工作电压校准

校准连接线及校准点的选取：

TOV高压端

TOV低压端

高压探头高压端

高压探头低压端

图 1

基本误差采用如图1所示的直接比较法进行校准。即同时用标准高压探头和被校准暂态过电压（TOV）测试仪测量同一电压，两个测量系统同时读数，标准测量系统测出实际高压值U1,被校准测量系统测出高压值U2,利用公式（1）计算出被校测量系统的基本误差。

暂态过电压（TOV）测试仪电压测量系统的基本误差表达式为公式（1）。

γ=U2−U1U1×100%            （1）

式中： γ——被校电压值基本误差；

U1—— 被测电压的实际值；

U2—— 被校电压的测量值；

一般按照量程选取3～5个校准点，或者根据客户需求自行选择校准点。

图2在高(中)压系统故障引起的TOV下试验电路示例

说明:

S1 ———主开关;

S2 ———定时开关———在主开关闭合200ms后闭合;

F1 ———按制造商的说明书推荐的最大过电流保护;

F2 ———TOV 变压器保护熔断器(需要耐受300A 持续时间200ms);

T1 ———二次绕组电压为UREF的电源变压器;

T2 ———TOV 变压器,一次绕组电压为UREF,二次绕组电压为1200V;

R1 ———调节UREF电源的预期短路电流的限流电阻;

R2 ———调节 TOV 电路的预期短路电流至300A 的限流电阻(约4Ω);

DUT———被试装置。

7.2.3预期短路电流校准

整套TOV测量系统的电流值是通过与标准测量线圈的比对确定的。标准测量系统与被校测量系统串联连接（如图2所示）。应采取措施避免转换装置和测量仪器间的接地环路造成不可接受的影响。

图4

两个电流系统应同时读数。由标准测量线圈读到的每次测量的输入量除以被校测量系统仪器的相应读数求得在电流水平Ig下测量的刻度因数Fi,g值。重复该测量n次，求取被校TOV测量系统在某一电流水平Ig下的刻度因数的算术平均值。平均值由下式给出：

（1）

Fi,g的相对实验标准偏差Sg由下式给出：

（2）

平均值的A类相对标准不确定度ug由下式求得。

（3）

7.2.4持续时间校准

将高压探头系统接入回路中，在波形记录仪中采集对应的波形，通过测量得到持续时间，以此计算出被校TOV测试系统和标准测量系统之间的时间误差。

7.2.5电角度校准

如图2所示，通过闭合试验系统主开关S1在L1相90°电角度处对试验试品施加暂时过电压。我们需要校准电角度的数值是否满足要求。波形记录仪中采集对应的波形，通过测量得到电角度值。

电压波实际起始角度测量方法为T=(Δt-20)/20*360°。

- 8  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

- 标题，如“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 送校单位的名称和地址；；

- 被校对像的描述和明确标识；

- 进行校准的日期；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

- 校准记录格式见附录B，校准证书内页格式见附录C。

- 9  复校时间间隔

建议复校时间间隔为1年。送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

仪器在修理或调整后，应经校准才能使用。

附录A

暂态过电压（TOV）测试仪不确定度评定报告

A1 电压不确定度

A1.1  概述

环境条件：温度20.5℃，相对湿度：56%；

测量标准：高压探头；

被测对象：暂态过电压（TOV）测试仪；

校准点：TOV测试仪输出电压100V。

A1.2  建立数学模型

数学模型：

TOV电压示值误差为：

rU=UX−USUS×100%

式中：

rU___被校TOV测试仪电压相对误差%

UX____被校TOV电压输出示值V

US___高压探头标准读数值V

A1.3  不确定度分量来源分析

影响TOV测试仪校准测量结果不确定度主要因素有：

（a）TOV测试仪测量重复性引入的不确定度；

（b）高压探头最大允许误差引入的不确定度；

（c）数字多用表分辨力引入的不确定度；

A1.3.1 测量重复性的不确定度分量u1

我们对TOV测试仪电压100V值进行10次短期重复测量，得到以下表；

表A1高压探头10次测量数据

| 序号 | 读数/V |
| --- | --- |
| 1 | 100.3 |
| 2 | 100.2 |
| 3 | 100.4 |
| 4 | 100.4 |
| 5 | 100.3 |
| 6 | 100.3 |
| 7 | 100.1 |
| 8 | 100.4 |
| 9 | 100.5 |
| 10 | 100.3 |

根据实验方差公式:

snx=i=1nRi−R210−1= 0.1135V

u1=0.1135V

A1.3.2 高压探头最大允许误差引入的不确定度分量u2

高压探头经校准，符合技术指标要求，高压探头的精度为0.2级，其最大允许误差为±0.2V

设其变化量R1为均匀概率分布，则标准不确定度为；

u2=0.2/3=0.1155V

A1.3.3 数字多用表分辨力引入的不确定度分量u3

数字多用表100V分辨力为0.001V,取其半款0.0005 V为均匀概率分布引入的不确定度u3

其不确定度分量为:

u3 =0.0005/3= 2.89×10-4V

A1.4  标准不确定度一览表

见表A2：

表A2  标准不确定度一览表

| 项目 | 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值ux |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压 | u1 | 重复性 | 0.1135V |
|  | u2 | 最大允许误差 | 0.1155V |
|  | u3 | 分辨力 | 2.89×10-4 |

A1.5  合成不确定度

电压100V合成标准不确定度

uc(y)= u12+u22+u32=0.162V

A1.6  扩展不确定度

电压100V选取扩展因子k=2，扩展不确定度为：

U = kuc(y) = 2×0.162V=0.324V

Urel=0.324V/100V=3.24×10-3

A2 电流测量不确定度

A2.1 概述

环境条件：温度20.5℃，相对湿度：56%；

测量标准：电流线圈；

被测对象：TOV测试仪；

校准点：电流100A

A2.2 建立数学模型

数学模型：

TOV电流示值误差为：

rI=Ix−IsIs×100%

式中：

rI___被校TOV电流相对误差%

Uhx____被校TOV电流输出示值A

Uhs___电流线圈标准读数值A

A2.3  不确定度分量来源分析

影响TOV测试仪电流测量结果不确定度主要因素有：

（a）TOV测试仪重复性引入的不确定度分量；

（b）电流线圈最大允许误差引入的不确定度分量；

（c）示波器分辨力引入的不确定度分量。

A2.3.1测量重复性的不确定度分量u1

我们对TOV测试仪100A，进行10次短期重复测量，见表A3：

表A3  电流线圈10次测量测量结果

| 序号 | 读数/A |
| --- | --- |
| 1 | 100.2 |
| 2 | 100.2 |
| 3 | 100.3 |
| 4 | 100.2 |
| 5 | 100.2 |
| 6 | 100.3 |
| 7 | 100.3 |
| 8 | 100.3 |
| 9 | 100.3 |
| 10 | 100.2 |

snx=i=1nRi−R210−1=5.27×10-2A

u1=5.27×10-2A

A2.3.2电流线圈不确定度引入的不确定度分量u2

电流线圈经校准，符合技术指标要求，由电流线圈说明书得知该仪器精度0.2级，其最大允许误差为±0.2A

u2=0.2%/3=1.15×10-2A

A2.3.3 示波器分辨力引入的不确定度分量u3

示波器1V分辨率为0.01V,取其半款0.005 V为均匀概率分布引入的不确定度u3

其不确定度分量为:

u3 =0.005/3= 2.89×10-3A

A2.4  标准不确定度一览表

见表A4：

表A4  标准不确定度一览表

| 项目 | 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值ux |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流 | u1 | 重复性 | 5.27×10-2A |
|  | u2 | 最大允许误差 | 1.15×10-2A |
|  | u3 | 分辨力 | 2.89×10-3A |

A2.5  合成不确定度

谐波合成标准不确定度：

uc(y)= u12+u22+u32=5.39×10-2A

A2.6  扩展不确定度

电流点选取扩展因子k=2，扩展不确定度为：

U=kuc(y)=2×5.39×10-2A=0.108A

附录B

校准原始记录格式

| 原始记录编号: |  | 样品编号: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收样日期： |  | 委托方: |  |
| 委托方地址： |  | 器具名称: |  |
| 制造厂/商: |  | 出厂编号: |  |
| 型号规格: |  |  |  |
| 标准器名称: | 型号规格: |  | 出厂编号: |
| 最大允许误差/准确度等级/标准器不确定度: |  | 溯源机构及证书编号: |  |
|  |  | 证书有效期： |  |
| 环境条件： 温度： 相对湿度： |  | 校准地点: |  |
| 依据的技术文件: |  |  |  |

| 1、电压误差： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相别 | 设定值（V） |  | 输出值（V） |  | 实测值（V） |  | 误差（%） |  |
| 测量结果的不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、电流误差： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相别 |  | 设定值（A） |  | 输出值（A） |  | 实测值（A） |  | 误差（%） |
| 测量结果的不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3、时间误差： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 相别 | 输出值（ms） | 实测值（ms） | 误差（%） |
| 测量结果的不确定度： |  |  |  |

附录C

校准证书内页格式

| 本次校准依据的技术文件（代号、名称） Reference Documents For The Calibration（Code Name） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校测量器具信息说明： |  |  |  |  |  |  |
| 本次校准所使用的主要校准计量器具 Main Standards Of Measurement Used in The Calibration |  |  |  |  |  |  |
| 名称 Name | 编号 No. | 测量范围 Measuring Range | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error | 溯源机构及证书编号 Traceability agency and certificate number |  | 有效期至 Effective date |
| 校准地点： Place |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度： Ambient Temperature |  | 相对湿度： Relative Humidity |  |  | 其 它： Others |  |
| 其它说明： Remarks |  |  |  |  |  |  |
| 校准数据/结果 Data/Results Of Calibration |  |  |  |  |  |  |
| 数据结果请见下页 |  |  |  |  |  |  |

第×页    共×页