中华人民共和国工业和信息化部机械计量技术规范

JJF（机械）1093-2022

液压悬挂试验台校准规范

（报批稿）

- Calibration Specification for

- Hydraulic Suspension Test Bench

2021—**—**发布

2021—**—**实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

液压悬挂试验台校准规范

- Calibration Specification for Hydraulic Suspension Test Bench

JJF（机械）1093-2022

归 口 单  位：中国机械工业联合会

负责起草单位：洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司

本规范委托中国机械工业联合会负责解释

本规范主要起草人：

李艳波（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）

步雨辰（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）

刘  惠（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）

朱  健（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）

参加起草人：

杜晓珂（河南省机械设计研究院）

李占博（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）

唐鑫林（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）

目录

引   言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  概述	1

4  计量特性	2

4.1 外观检查	2

4.2 主要计量特性	2

5  校准条件	2

5.1 环境条件	2

5.2 校准用仪器设备	2

6  校准项目和校准方法	3

6.1 校准项目	3

6.2 校准方法	3

7  校准结果表达	6

8  复校时间间隔	6

9  附录	6

附录A 测量不确定度评定示例	8

附录 B 校准原始记录格式	24

附录 C 校准证书或校准报告内容	26

- 引   言

本规范按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的要求编写。

本规范部分参考JJF 1915-2021 《倾角仪校准规范》、JJF 1305-2011《线位移传感器校准规范》、JJG 875-2019《数字压力计检定规程》、JJF 1366-2012 《温度数据采集仪校准规范》、JJG 455-2000《工作测力仪检定规程》、JJF（机械）1002-2018 《发动机试验台架校准规范》、GB/T 3871.3-2006 《农业拖拉机 试验规程 第4部分：后置三点悬挂装置提升能力》及GB/T 1593-2015 《农业轮式拖拉机后置式三点悬挂装置 0、1N、1、2N、2、3N、3、4N和4类》。

本规范为首次发布。

# 液压悬挂试验台校准规范

- 1  范围

本规范适用于新制造、使用中和维修后的拖拉机后置三点悬挂装置提升能力试验台（下称液压悬挂试验台）的校准。

- 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1915-2021 倾角仪校准规范

JJF 1305-2011 线位移传感器校准规范

JJG 875-2019数字压力计检定规程

JJF 1366-2012 温度数据采集仪校准规范

JJG 455-2000 工作测力仪检定规程

JJF（机械）1002-2018 发动机试验台架校准规范

GB/T 3871.4-2006 农业拖拉机试验规程第4部分：后置三点悬挂装置提升能力

GB/T 1593-2015 农业轮式拖拉机后置式三点悬挂装置 0、1N、1、2N、2、3N、3、4N和4类

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3  概述

液压悬挂试验台是用于测试轮式拖拉机后置三点悬挂提升能力的拖拉机整机试验设备，由张紧机构、提升机构、液压加载系统、拉力传感器标定装置、伺服控制系统、测量系统、电气控制系统、计算机数据处理软件组成。试验台可进行农业拖拉机后置三点悬挂装置下悬挂点处最大提升力、悬挂点后610mm处最大提升力和静沉降的试验以及提升时间试验。

液压悬挂试验台通过下悬挂提升框架或专用框架跟拖拉机悬挂机构连接，提升框架和加载油缸连接。系统通过控制比例阀开度实现油缸加载，通过伺服机构自动控制加载框架倾角，利用位移传感器测量提升高度。测量时，拖拉机提升加载机构，油缸加载负荷，测量各高度点的最大提升力；拖拉机提升到最高处，加载负荷，做静沉降试验。

- 4  计量特性

4.1 外观检查

液压悬挂试验台应有唯一性的识别标识。各部件操作灵活，显示清晰，不应有影响校准的缺陷。

4.2 主要计量特性

主要计量特性如表1所示。

表1  主要计量特性

| 序号 | 设备参数 | 计量特性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量范围 | 允许误差 |
| 1 | 提升力 | （0～300）kN | ±1% |
| 2 | 高度 | （0～2000）mm | ±0.5% |
| 3 | 压力 | （0～35）MPa | ±1% |
| 4 | 角度 | -20°～20° | ±0.4% |
| 5 | 温度 | （0～150）℃ | ±0.5℃ |

- 5  校准条件

5.1 环境条件

环境温度：（5～40）℃；

相对湿度：≤85%RH

校准应在周围的污染、振动、电磁干扰对测量结果无影响的环境下进行。

5.2 校准用仪器设备

5.2.1校准用仪器设备如表2所示。

表2  校准用仪器设备一览表

| 序号 | 仪器设备名称 | 准确度等级/示值误差/测量不确定度 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力标准装置，如叠加式力标准机，或其他符合要求的测量标准 | 0.3级 | 提升力校准 |
| 2 | 长度测量标准，如拉绳传感器，或其他符合要求的测量标准 | ±0.1% | 高度校准 |
| 3 | 标准压力发生器 | 0.1级 | 压力校准 |
| 4 | 数显倾角仪 | ±0.02° | 角度校准 |
| 5 | 带有外部参考标准的干体炉 | 参考标准：±0.1℃ 干体炉：径向一致性：±0.05℃ | 温度校准 |
| 6 | 标准铂电阻温度计（选用） | 二等 | 温度校准 |
| 7 | 恒温槽或干体炉（选用） | 均匀性：±0.05℃ | 为温度校准提供温场 |

- 5.2.2校准用仪器设备的测量范围应覆盖被校参数的示值范围，且具有足够的分辨力。

- 6  校准项目和校准方法

6.1 校准项目

校准项目如表3所示。

表3  校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 |  |  |
| 2 | 提升力 | 示值误差 |  |
|  |  | 重复性 |  |
|  |  | 进回程差 |  |
| 3 | 高度示值误差 |  |  |
| 4 | 压力示值误差 |  |  |
| 5 | 角度示值误差 |  |  |
| 6 | 温度示值误差 |  |  |

6.2 校准方法

6.2.1 外观检查

通过目测和手动检查，应满足4.1的要求。

6.2.2 预热

校准用标准设备以及被校液压悬挂试验台按照各自的说明书要求，进行预热。

6.2.3 提升力校准

1）以液压悬挂试验台的测力仪测量下限为校准起始点，在测量范围内，至少校准5个点，各点应大致均匀分布，一般取测量上限的20%、40%、60%、80%、100%等5个点。

2）将液压悬挂试验台的测力仪与力标准装置串接，使其受力轴线与重力轴线相重合，处于工作状态，示值指示装置调至零点（或作为零点的起始位置），沿测力仪受力轴线逐点递增标准力值，在各校准点保持稳定后记录相应进程示值，至测量上限后逐点递减卸除标准力值，在各校准点保持稳定后记录相应回程示值。该校准过程连续进行3次，每次校准前均应将示值指示装置调至零点（或作为零点的起始位置）。

3）液压悬挂试验台提升力的有关技术指标按下列各式计算：
    进程示值                     （1）

回程示值                （2）

示值误差                                （3）

重复性                            （4）

进回程差                             （5）

式中：FN——液压悬挂试验台测力仪的量程，kN；

Xij，Xij’——在标准力Fi作用下液压悬挂试验台测力仪第i点、第j次测量的进程和回程示值，kN；

X0j，X0j’——第j次测量时，进程与回程零负荷下的零点示值，kN；

Xi，Xi’——在标准力Fi作用下，液压悬挂试验台测力仪第i校准点的进程示值和回程示值，kN；

Fi ，Xn——分别为校准第i点的标准力和对应液压悬挂试验台测力仪测量上限的进程示值，kN；

Ximax，Ximin——在标准力Fi作用下3次重复测量的最大与最小示值，kN。

6.2.4 高度校准

1）提升高度示值误差采用与长度测量标准直接比较的测量方法。

2）将液压悬挂试验台加载缸调整成工作状态，其示值指示装置和长度测量标准同时调至零点。以液压悬挂试验台的提升高度测量下限为校准起始点，在测量范围内，按校准点调整加载缸行程，至少校准5个点，各点应大致均匀分布，一般取测量上限的20%、40%、60%、80%、100%等5个点。

3）提升高度示值误差按公式（6）计算。

（6）

式中：

δL——提升高度示值误差，%FS；

Lb——长度测量标准的标准值，mm；

L——提升高度示值，mm；

LF——提升高度的量程，mm。

6.2.5 压力校准

1）接线方式如图1所示。

标准压力发生器器

压力传感器

压力显示

图1 压力传感器校准接线方式

2）校准前如图1连接，在压力传感器测量范围内，均匀选择至少5个校准点（也可以根据用户的要求选择校准点），用标准压力发生器输出标准压力值，每个校准点重复测量2次，分别读取各点相应的示值。

3）示值误差的计算

按公式（7）计算示值误差：

（7）

式中：—压力示值误差，%FS；

—第校准点仪表2次示值的平均值，kPa；

—标准装置第校准点示值，kPa；

—被校压力测量系统满量程值，kPa。

6.2.6 角度校准

1）液压悬挂试验台的角度示值误差采用与角度测量标准直接比较的测量方法。

2）将角度测量标准（如数显倾角仪）水平吸附在液压悬挂试验台加载缸的轴向。调整加载缸，在角度测量标准显示零值时，对液压悬挂试验台角度调零，以水平位置（即0°）为校准起始点，依轴向向下或向上调整角度，在测量范围内，至少校准5个点，各点应大致均匀分布，一般取测量上限或测量下限的20%、40%、60%、80%、100%等5个点。

3）角度示值误差按公式（8）计算。

（8）

式中：

δθ——角度示值误差，°；

θb——角度测量标准的标准值，°；

θ——角度示值，°。

6.2.7 温度校准

1) 在校准前先将被校温度传感器与二等标准铂电阻温度计（或干体炉外接标准）感温点置于油槽（或干体炉）中同一高度，将温度传感器与温度通道作为一个系统整体校准，在其测量范围内，均匀选择至少5个校准点（也可以根据用户的要求选择校准点），待油槽（或干体炉）恒温后5min，以标准→被校→被校→标准的方式读数，分别以被校和标准两次读数平均值之差作为该测温系统的示值误差。重复以上步骤，完成其余校准点的校准。

2）示值误差的计算

按公式（9）计算温度示值误差：

（9）

式中：—第校准点示值误差，℃；

—被校测温系统第校准点2次示值的平均值，℃；

—标准装置第校准点2次示值的示值，℃。

- 7  校准结果表达

经校准的液压悬挂试验台，出具校准证书或校准报告。校准结果应在校准证书或校准报告上反映，校准证书或校准报告应至少包括附录C的信息。

- 8  复校时间间隔

液压悬挂试验台的复校时间间隔由用户自定，一般建议不超过1年。

- 9  附录

附录A 测量不确定度评定示例

附录B 校准原始记录格式

附录C 校准证书内容

- 附录A                测量不确定度评定示例

- A.1                提升力示值误差的测量不确定度评定示例

A.1.1  概述

A.1.1.1 测量方法

液压悬挂试验台提升力校准是通过力标准机与液压悬挂试验台测力仪串联后，对其测力仪施加标准力值，使测力仪产生微形变，从试验台上读取提升力示值，重复测量3次，以3次示值的算术平均值与标准力值的差值为测力仪的示值误差。

A.1.1.2 测量依据

JJF（机械）1093-2022《液压悬挂试验台校准规范》

A.1.1.3 测量环境

温度：21.6℃～21.9℃；相对湿度：46%RH。满足检定规程的要求。

A.1.1.4 测量标准

500kN叠加式力标准机；测量范围：（0～500） kN；准确度等级：0.03级。

A.1.1.5 测量对象

测力仪（共4个，10kN、50kN、100kN、300kN）；测量范围：（0～10）kN、（0～50）kN、（0～100）kN、（0～300）kN；准确度等级：0.1级。

A.1.2  测量模型及灵敏系数

A.1.2.1 测量模型

式中：----测力仪的示值误差；

----测力仪3次示值的算术平均值；

----力标准机施加的标准力值。

A.1.2.2 灵敏系数

，

A.1.3  标准不确定度的评定

主要有4个不确定度来源：测力仪测量重复性；测力仪指示器分辨力；测力仪回零差；力标准机示值误差。其它影响因素因影响分量较小忽略不计。

A.1.3.1 测力仪测量重复性引入的不确定度的评定

根据校准规范要求，在重复性条件下对10kN测力仪中2kN、5kN、10kN点，50kN测力仪中10kN、25kN、50kN点，100kN测力仪中20kN、50kN、100kN点，300kN测力仪中60kN、150kN、300kN点，共计12个点测量10次计算平均值，由贝塞尔公示计算得各校准点的单次实验标准差s。在实际测量中，重复条件下测量3次，以3次测量结果的算术平均值为测量结果。实验标准差和该项的标准不确定度计算公式如下：

，

| 测力仪 （kN） | 测量点 （kN） | 第1次 （kN） | 第2次 （kN） | 第3次 （kN） | 第4次 （kN） | 第5次 （kN） | 第6次 （kN） | 第7次 （kN） | 第8次 （kN） | 第9次 （kN） | 第10次 （kN） | 平均值 （kN） | （kN） | （kN） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2 | 1.9985 | 1.9984 | 1.9985 | 1.9986 | 1.9987 | 1.9986 | 1.9988 | 1.9985 | 1.9986 | 1.9988 | 1.9986 | 0.000133 | 0.000077 |
|  | 5 | 4.9983 | 4.9981 | 4.9982 | 4.9987 | 4.9984 | 4.9986 | 4.9987 | 4.9985 | 4.9986 | 4.9984 | 4.9984 | 0.000207 | 0.00012 |
|  | 10 | 9.9964 | 9.9959 | 9.9961 | 9.9966 | 9.9964 | 9.9966 | 9.9968 | 9.9962 | 9.9962 | 9.9964 | 9.9964 | 0.000267 | 0.000154 |
| 50 | 10 | 9.9971 | 9.9963 | 9.9967 | 9.9974 | 9.9966 | 9.997 | 9.9975 | 9.9966 | 9.9972 | 9.9969 | 9.9969 | 0.000383 | 0.000221 |
|  | 25 | 24.9996 | 24.9984 | 24.9991 | 24.9998 | 24.9985 | 24.9993 | 25 | 24.9986 | 24.9992 | 24.9992 | 24.9992 | 0.000544 | 0.000314 |
|  | 50 | 49.9987 | 49.9994 | 49.999 | 49.9988 | 49.9996 | 49.9991 | 49.9988 | 49.9996 | 49.999 | 49.9992 | 49.9991 | 0.000326 | 0.000188 |
| 100 | 20 | 20.001 | 20.002 | 20.003 | 20.003 | 20.002 | 20.002 | 20.003 | 20.002 | 20.003 | 20.003 | 20.0024 | 0.000699 | 0.000404 |
|  | 50 | 50.01 | 50.003 | 50.007 | 50.01 | 50.006 | 50.007 | 50.012 | 50.003 | 50.009 | 50.007 | 50.0074 | 0.002951 | 0.001704 |
|  | 100 | 99.998 | 100.002 | 100 | 99.999 | 100.005 | 100 | 100.001 | 100.004 | 100.001 | 100 | 100.001 | 0.00216 | 0.001247 |
| 300 | 60 | 60.007 | 60.005 | 60.009 | 60.008 | 60.006 | 60.012 | 60.009 | 60.006 | 60.011 | 60.009 | 60.0082 | 0.002251 | 0.0013 |
|  | 150 | 150.008 | 150.01 | 150.008 | 150.011 | 150.013 | 150.011 | 150.01 | 150.011 | 150.008 | 150.01 | 150.01 | 0.001633 | 0.000943 |
|  | 300 | 300.012 | 300.016 | 300.019 | 300.015 | 300.018 | 300.022 | 300.019 | 300.017 | 300.019 | 300.021 | 300.0178 | 0.002936 | 0.001695 |

A.1.3.2 测力仪指示器分辨力引入的不确定度的评定

测力仪在各校准点由分辨力引入的标准不确定度在区间内服从均匀分布，，则

| 测力仪（kN） | 测量点（kN） | 分辨率（kN） | （kN） |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2 | 0.0001 | 0.000029 |
|  | 5 | 0.0001 | 0.000029 |
|  | 10 | 0.0001 | 0.000029 |
| 50 | 10 | 0.0001 | 0.000029 |
|  | 25 | 0.0001 | 0.000029 |
|  | 50 | 0.0001 | 0.000029 |
| 100 | 20 | 0.001 | 0.00029 |
|  | 50 | 0.001 | 0.00029 |
|  | 100 | 0.001 | 0.00029 |
| 300 | 60 | 0.001 | 0.00029 |
|  | 150 | 0.001 | 0.00029 |
|  | 300 | 0.001 | 0.00029 |

A.1.3.3 测力仪回零差引入的不确定度的评定

测力仪回零差引入的标准不确定度在区间内服从均匀分布，，则

| 测力仪（kN） | 回零差（kN） | （kN） |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0.0001 | 0.000029 |
| 50 | 0.0004 | 0.00012 |
| 100 | 0.005 | 0.0014 |
| 300 | 0.007 | 0.0020 |

A.1.3.4 力标准机示值误差引入的不确定度的评定

力标准机的准确度等级（由校准证书给出）：0.03级，在区间内服从均匀分布，，则

| 测力仪（kN） | 测量点（kN） | 区间半宽度（kN） | （kN） |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2 | 0.0006 | 0.00035 |
|  | 5 | 0.0015 | 0.00086 |
|  | 10 | 0.003 | 0.0017 |
| 50 | 10 | 0.003 | 0.0017 |
|  | 25 | 0.0075 | 0.0043 |
|  | 50 | 0.015 | 0.0087 |
| 100 | 20 | 0.006 | 0.0035 |
|  | 50 | 0.015 | 0.0087 |
|  | 100 | 0.03 | 0.017 |
| 300 | 60 | 0.018 | 0.010 |
|  | 150 | 0.045 | 0.026 |
|  | 300 | 0.09 | 0.052 |

A.1.4  合成标准不确定度

测力仪测量重复性引入的不确定度和测力仪指示器分辨力引入的不确定度，两者取其大，，故可忽略。测力仪示值测量结果的各项影响因素互不相关，因此其合成标准不确定度：

| 测力仪（kN） | 10 |  |  | 50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准点（kN） | 2 | 5 | 10 | 10 | 25 | 50 |
| 测力仪测量重复性（kN） | 0.000077 | 0.00012 | 0.00016 | 0.00022 | 0.00032 | 0.00019 |
| 测力仪回零差（kN） | 0.000029 | 0.000029 | 0.000029 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 |
| 力标准机示值误差（kN） | 0.00035 | 0.00086 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0043 | 0.0087 |
| 合成标准不确定度（kN） | 0.00035 | 0.00086 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0043 | 0.0087 |

| 测力仪（kN） | 100 |  |  | 300 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准点（kN） | 20 | 50 | 100 | 60 | 150 | 300 |
| 测力仪测量重复性（kN） | 0.00041 | 0.0017 | 0.001247 | 0.0013 | 0.00094 | 0.0017 |
| 测力仪回零差（kN） | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 |
| 力标准机示值误差（kN） | 0.0035 | 0.0087 | 0.017 | 0.010 | 0.026 | 0.052 |
| 合成标准不确定度（kN） | 0.0038 | 0.0091 | 0.017 | 0.010 | 0.026 | 0.052 |

A.1.5  相对扩展不确定度

取包含因子，则相对扩展不确定度，各校准点的相对扩展不确定度如下表所示：

| 测力仪（kN） | 10 |  |  | 50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准点（kN） | 2 | 5 | 10 | 10 | 25 | 50 |
| （kN） | 0.00036 | 0.00087 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0043 | 0.0087 |
| （%） | 0.036 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.035 |

| 测力仪（kN） | 100 |  |  | 300 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准点（kN） | 20 | 50 | 100 | 60 | 150 | 300 |
| （kN） | 0.0038 | 0.0090 | 0.017 | 0.010 | 0.026 | 0.052 |
| （%） | 0.038 | 0.036 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.035 |

A.1.6  说明

在力标准机（0～500）kN测量范围内10kN、50kN、100kN、300kN测力仪相对扩展不确定度无显著差异，提升力示值误差测量结果的相对扩展不确定度在力标准机相应测量范围内按最大单一值表示为：

相对扩展不确定度（）：

在环境等条件满足检定规程的条件下，在相应测量范围内提升力的相对扩展不确定度可引用此结果。

- A.2                   高度示值误差的测量不确定度评定示例

A.2.1  概述

- A.2.1.1测量方法

- 将拉绳传感器与加载缸提升高度传感器起始位置固定在同一平面，并使得拉绳传感器与加载缸高度传感器的零位对齐，在量程范围内同时读取试验台上提升高度示值，和拉绳传感器指示装置上的示值，以两者之差作为示值误差。

A.2.1.2 测量依据

JJFZ (机械)015—2020《液压悬挂试验台校准规范》

A.2.1.3 测量条件

温度：21.6℃～21.9℃；相对湿度：46%RH。满足校准规范的要求。

A.2.1.4 测量标准

拉绳传感器，测量范围：（0～2000）mm；分辨力为：0.01mm。

A.2.1.5 测量对象

加载缸提升高度传感器，测量范围为（0～1500）mm，分辨力1mm；测量点300mm，500mm，1000mm，1200mm，1500mm的示值误差。

A.2.2  测量模型

A.2.2.1测量模型为：

ΔL=L-L0

式中：ΔL—示值误差；

L—提升高度传感器的测量值；

L0—拉绳传感器的示值。

A.2.2.2方差及灵敏系数的确定

灵敏系数：

c1=∂∆L∂L=1；          c2=∂∆L∂L0=−1

则

A.2.3  计算各分量标准不确定度

A.2.3.1拉绳传感器引入的不确定度分量

A.2.3.1.1 由校准证书知，编号为19576340的拉绳传感器的不确定度为±0.02%，，则

| 校准点（mm） | 300 | 500 | 1000 | 1200 | 1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉绳传感器引入的（mm） | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.15 |

A.2.3.2 由提升高度引入的不确定度分量

A.2.3.2.1测量重复性引入的不确定度分量

同一条件下，重复测量10次，结果如下：

单位：mm

| 校准点 | 误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 误差均值 | 标准偏差s | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0.9 | 0.32 | 0.32 |
| 500 | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1.1 | 0.57 | 0.57 |
| 1000 | -2 | -1 | -2 | 0 | -2 | 1 | -3 | -1 | -2 | -1 | -1.3 | 1.16 | 1.16 |
| 1200 | -2 | 1 | -2 | 1 | -1 | -2 | -3 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1.33 | 1.33 |
| 1500 | -2 | -1 | -2 | 3 | 1 | -2 | -2 | -1 | 2 | -1 | -0.5 | 1.84 | 1.84 |

其中，，

A.2.3.2.2 由分辨力引入的不确定度分量

提升高度在各校准点由分辨力引入的标准不确定度在区间内服从均匀分布，δ=1mm，，则

=0.29mm

由于，则由被校拉绳传感器引入的不确定度分量=，即

| 校准点（mm） | 300 | 500 | 1000 | 1200 | 1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提升高度引入的（mm） | 0.32 | 0.57 | 1.16 | 1.33 | 1.84 |

A.2.4  合成标准不确定度：

| 校准点（mm） | 300 | 500 | 1000 | 1200 | 1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉绳传感器引入的（mm） | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
| 提升高度引入的（mm） | 0.32 | 0.57 | 1.2 | 1.3 | 1.8 |
| 合成标准不确定度（mm） | 0.32 | 0.57 | 1.2 | 1.3 | 1.8 |

A.2.5  扩展不确定度

扩展不确定度为，k=2，因此

| 校准点（mm） | 300 | 500 | 1000 | 1200 | 1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （mm） | 0.32 | 0.57 | 1.2 | 1.3 | 1.8 |
| (%) | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.24 |

A.2.6  说明

在拉绳传感器（0～1500）mm测量范围内，300mm、500mm、1000mm、1200mm、1500mm测量点的相对扩展不确定度无显著差异，提升高度示值误差测量结果的相对扩展不确定度在拉绳传感器相应测量范围内按最大单一值表示为：

相对扩展不确定度（）：

在环境等条件满足检定规程的条件下，在相应测量范围内提升力的相对扩展不确定度可引用此结果。

- A.3                   压力示值误差的测量不确定度评定示例

A.3.1 概述

A.3.1.1测量方法

按本规范6.2.5。

A.3.1.2测量模型

式中：—压力示值误差，%FS；

—第校准点仪表2次示值的平均值，kPa；

—标准装置第校准点示值，kPa；

—被校压力测量系统满量程值，kPa。

A.3.1.2.1方差

因为各输入量彼此独立，依不确定度传播定律：

uc2(y)=i=1nciu(xi)2

由上式得方差：

式中：  ─被校压力传感器的不确定度分量；

u(Pi)─标准装置的不确定度分量。

A.3.1.2.2灵敏系数：

c1=∂(δP)∂(pi)=1PFS

c2=∂(δP)∂(Pi)=−1PFS

根据上式得标准不确定度：

A.3.1.3标准不确定度分量

A.3.1.3.1由台架压力测量引入的标准不确定度

由被校压力测量重复性引入的标准不确定度分量u1

以机油压力为例，机油压力满量程是1000kPa,选择压力为200kPa输入，进行10次独立、等精度测量，测量结果如下表所示。

（单位：kPa）

| 200.1 | 200.2 | 199.3 | 199.4 | 199.9 | 199.4 | 199.8 | 199.3 | 200.2 | 199.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

得单次测量的实验标准差：

s(pi)=i=110(Pi−P)29＝0.390kPa

在实际测量中，重复条件下测量3次，以3次测量结果的算术平均值为测量结果，其标准不确定度分量为：

u1=s(Pi)3=0.225kPa

由压力数显量化误差引入的标准不确定度分量u2

压力显示仪表的分辨力为:±0.1kPa,其量化误差以等概率分布在半宽为0.05kPa的区间内，取包含因子k=3，其引入的标准不确定度为：

u2=0.053= 0.029kPa

由重复性引入的不确定度分量大于由分辨力引入的不确定度分量，因此可以不考虑分辨力引入的不确定度。

由压力测量引入的标准不确定度为：

=u1=0.225kPa

A.3.1.3.2标准装置引入的标准不确定度分量u(Pi)

根据仪器使用手册提供的信息，压力标准装置给定最大允许误差为±0.075%FS, 压力标准装置满量程是2000kPa，即标准器的最大允许误差限为±1.5kPa。其不确定度为：

u(Pi)=13×1.5=0.867kPa

A.3.1.4合成相对标准不确定度为：

ucr(δP)=u2(pi)+u2(Pi)PFS2=0.2252+0.867210002=0.09%FS

A.3.1.5相对扩展不确定度：

按置信因子k=2，则相对扩展不确定度为：

U=2×0.09%FS=0.18%FS

结论：上述分析及计算得到压力示值误差测量结果的相对扩展不确定度为：U=0.18%FS（k=2）。

- A.4                   角度示值误差的测量不确定度评定示例

A.4.1 概述

A.4.1.1 校准依据：JJFZ (机械)015—2020《液压悬挂试验台校准规范》。

A.4.1.2 校准方法：在满足现场校准条件下，对液压悬挂试验台的角度采用直接比较的测量方法依次进行校准，根据校准规范6.2.6条，可得到其示值误差。

A.4.1.3 不确定度分析

A.4.1.3.1 测量模型

式中：δθ——液压悬挂试验台角度示值误差，°；

θb——角度测量标准的标准值，°；

θ——液压悬挂试验台角度示值，°。

各输入量彼此独立不相关，合成标准不确定度可按上式计算得到：

A.4.1.3.2 灵敏系数

，

A.4.1.3.3 不确定度来源

经分析，测量不确定度的主要来源有角度测量标准的标准不确定度、被校液压悬挂试验台角度的测量重复性等因素带来的不确定度分量。

A.4.1.4 不确定度分量评定

A.4.1.4.1被校液压悬挂试验台角度示值引入的标准不确定度分量

（1）被校液压悬挂试验台角度测量重复性引入的标准不确定度分量

示值重复性按A类评定。在相应角度点下进行校准得到数据如下表所示。

| 校准点 （°） | 的观测值 （°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准差S （°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 0.05 |
| 30 | 29.9 | 29.9 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 30.0 | 29.9 | 30.1 | 30.0 | 0.07 |
| 45 | 44.8 | 44.7 | 44.8 | 44.7 | 44.8 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 44.8 | 44.8 | 0.07 |

按计算得各校准点的单次实验标准差，见上表，最大的标准差为0.07°。校准时取单次示值来计算示值误差，故。

- 被校液压悬挂试验台角度分辨力量化误差引入的标准不确定度

- 被校液压悬挂试验台角度分辨力为0.1°，服从均匀分布。故

因为                         >

所以

A.4.1.4.2 角度测量标准引入的标准不确定度分量

根据液压悬挂试验台校准规范要求角度测量标准的最大允差为±0.1°，则不确定度区间半宽a=0.1°，服从均匀分布，

A.4.1.5 合成标准不确定度

A.4.1.5.1标准不确定度一览表见下表。

标准不确定度一览表

| 序号 | 分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 被校液压悬挂试验台角度测量重复性 | 0.07° |
| 2 |  | 角度测量标准 | 0.06° |

A.4.1.5.2合成标准不确定度

A.4.1.6 校准结果的扩展不确定度

取包含因子k=2，则液压悬挂试验台角度校准结果的扩展不确定度

。

- A.5                   温度示值误差的测量不确定评定示例

A.5.1 概述：

A.5.1.1 测量依据：JJFZ (机械)015—2020《液压悬挂试验台校准规范》

A.5.1.2 测量环境：温度：22.5℃；相对湿度：42%

A.5.1.3 测量标准：名称：过程校验仪，型号：FLUKE754，量程：温度-200℃～800℃

测量不确定度/准确度等级/最大允许示值误差：0.04%×读数 + 0.10 °C

A.5.1.4 测量对象：液压悬挂试验台油温，分度值0.01℃

A.5.1.5 测量方法：标准源法

A.5.2 建立测量模型：

△=Tx-TN

式中：

△——被校表示值误差；

Tx——过程校验仪显示值；

TN——标准器输出的电阻对应温度值。

A.5.3 输出量的标准不确定度评定：根据测量模型，被检表的测量不确定度取决于输入量Tx、TN的不确定度。

A.5.3.1 标准不确定度的u（Tx）的评定：

A.5.3.1.1示值测量的重复性引起的不确定度分量u（Tx1），可用A类不确定度评定。

在0℃处重复测量10次，结果如下

| 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u(Tx1)=S(Tx)=110−1110Tx1−T2=0.0088℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

在100℃处重复测量10次，结果如下

| 100.03 | 100.01 | 100.02 | 100.01 | 100.03 | 100.02 | 100.03 | 100.01 | 100.03 | 100.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u(Tx1)=S(Tx)=110−1110Tx1−T2=0.0094℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

在200℃处重复测量10次，结果如下

| 200.03 | 200.02 | 200.03 | 200.03 | 200.03 | 200.02 | 200.03 | 200.03 | 200.02 | 200.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u(Tx1)=S(Tx)=110−1110Tx1−T2=0.0052℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.5.3.1.2由过程校验仪分辨力引入的不确定度u（Tx2）

液压悬挂试验台温度的分辨力为0.01℃，设读数变化区间的半宽a为分辨力的一半，其概率分布为均匀分布，包含因子k=3，则其标准不确定分量u（Tx2）=ak=0.005℃3=0.0029℃。

由重复性带来的不确定度分量在各点，都大于由分辨力引入不确定度分量因此取

u（Tx）= u（Tx1）

A.5.3.2 标准不确定度u(TN)的评定，可用B类不确定度评定。

过程校验仪允许误差为0.04%×读数 + 0.10 °C，一般认为服从均匀分布，此时的不确定度为

uTN=a3

则0℃处，过程校验仪允许误差为0.10℃:

在0℃处，uTN=a3=0.10℃3=0.058℃

则100℃处，过程校验仪允许误差为0.14℃:

在100℃处，uTN=a3=0.14℃3=0.081℃

则200℃处，过程校验仪允许误差为0.18℃:

在200℃处，uTN=a3=0.14℃3=0.104℃

A.5.4 合成标准不确定度的评定：

测量模型                          ∆=Tx−TN

灵敏系数                Cx=∂∆∂Tx=1

CN=∂∆∂TN=−1

A.5.4.1 标准不确定度汇总表

标准不确定度汇总表如下：

| 输入量 | 不确定度来源 | 标准不确定度 | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tx | 被校表示值量重复性 | u(Tx) | 1 |
| TN | 标准源示值误差 | u(TN) | -1 |

A.5.4.2 合成标准不确定度的估算

输入量Tx和TN相互独立，因此合成标准不确定度可由下式得到：

uc∆=CxuTx2+CNuTN2

0℃，uc∆=0.0088℃2+（0.058℃）2=0.06℃

U=kuc∆=2×0.06℃=0.12℃，（k=2）

100 ℃，uc∆=0.0094℃2+（0.081℃）2=0.08℃

U=kuc∆=2×0.08℃=0.16℃，（k=2）

200℃，uc∆=0.0052℃2+（0.104℃）2=0.11℃

U=kuc∆=2×0.11℃=0.22℃，（k=2）

- 附录 B

- 校准原始记录格式

| 被校仪器信息 | 被校仪器名称 |  |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产厂家 |  |  |  |  |  |  | 量程 |  |  |  |  |  |  | 分辨力 |  |  |  |  |
| 标准器具信息 | 标准器具名称 |  |  | 型号规格 |  |  |  | 编号 |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  |  |  | 溯源机构/ 证书编号 |  |  | 证书有效期 |  |
| 校准信息 | 校准地点 |  |  | 校准依据 |  |  |  | 校准日期 |  | 环境温度 |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  | 其它 |  |
| 校准项目及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提升力校准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验力 | 进程示值 |  | （ ） |  |  | 均值 | 示值误差 |  | 重复性 |  |  | 回程示值 |  | （ ） |  |  | 均值 |  | 进回程差 |
| （ ） | 1 | 2 | 3 |  |  | （ ） | δ'（%FS） |  | R'（%FS） |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | （ ） |  | H'（%FS） |
| 测量不确定度（k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准点（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值1（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值2（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准均值（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值1（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值2（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值均值（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量不确定度（k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准点（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值1（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值2（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准均值（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值1（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值2（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值均值（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量不确定度（k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准点（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值1（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值2（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准均值（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值1（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值2（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值均值（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量不确定度（k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 角度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准点（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值1（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值2（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准均值（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值1（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值2（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值均值（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量不确定度（k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准编号：

校准员：                   审核员：                  批准人：

- 附录 C

- 校准证书或校准报告内容

- 标题，如“校准证书”或“校准报告”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点；

- 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页的标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 被校对象的接收日期、进行校准的日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对抽样程序进行说明；

- 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及测量不确定度的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 如可获得，任何调整或修理前后的结果；

- 适当时，给出意见和解释；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。