中华人民共和国工业和信息化部

机械计量技术规范

JJF（机械）1089-2022

标准喷砂硬度块校准规范

Calibration Specification for

Standard sand blasting hardness block

(报批稿)

20**－**－**发布

20**－**－**实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

JJF(机械)1089-2022

标准喷砂硬度块校准规范Calibration Specification for Standard sand blasting hardness block

归 口 单  位：中国机械工业联合会

主要起草单位：郑州磨料磨具磨削研究所有限公司

参加起草单位：国机精工股份有限公司郑州分公司

国家磨料磨具质量检验检测中心

本规范委托全国机械汽车专业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

史纪民（郑州磨料磨具磨削研究所有限公司）

邢  波（郑州磨料磨具磨削研究所有限公司）

张克选（郑州磨料磨具磨削研究所有限公司）

高艳兵（国家磨料磨具质量检验检测中心）

参加起草人：

刘玉红（国机精工股份有限公司郑州分公司）

赵  鹏（国家磨料磨具质量检验检测中心）

赵金坠（国家磨料磨具质量检验检测中心）

郭雪菲（国机精工股份有限公司郑州分公司）

目   录

引   言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	1

4.1优先选用的硬度块的标准值范围、均匀度	1

4.2 其他硬度块的标准值范围、均匀度	2

5 校准条件	2

5.1 环境条件	2

5.2 测量标准及其他设备	2

6 校准项目和校准方法	3

6.1 外观检查	3

6.2 校正玻璃喷砂坑深测量	3

6.3 硬度块的标准值及均匀度	3

7 校准结果表达	4

8 复校时间间隔	4

附录A  校准记录	5

附录B  校准证书	6

附录C  标准喷砂硬度块校准不确定度的评定示例	8

附录D  标准机的校准方法	10

- 引   言

本规范依据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范为首次发布。

1 范围

标准喷砂硬度块校准规范

校准规范

本规范适用于新制造的和使用中的标准喷砂硬度块的校准定值。

2 引用文件

本规范引用下列文件：

GB/T2485 固结磨具 技术条件

GB/T2490 固结磨具 硬度检验

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 概述

标准喷砂硬度块（以下简称硬度块）是用于喷砂硬度机示值误差校准的计量器具。硬度块采用直径200mm、厚度20mm、孔径32mm的陶瓷平形砂轮，砂轮的磨料粒度为F90和F150。硬度块在标准喷砂硬度机上进行喷砂硬度测量，以标准喷砂硬度机喷砂形成的坑深测量值作为硬度块的标准值。

4 计量特性

4.1优先选用的硬度块的标准值范围、均匀度

硬度块在标准喷砂硬度机上进行喷砂硬度测量后，优先选用的硬度块的标准值范围、均匀度见表1：

表1：优先选用的硬度块的标准值范围、均匀度

| 5cm3 砂室 | 标准值范围h/mm | 1.60±0.30 | 2.60±0.30 | 3.60±0.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 磨料粒度 | F150 | F150 | F150 |
| 均匀度 |  | ≤3.0% | ≤5.0% | ≤5.0% |
| 28cm3 砂室 | 标准值范围h/mm | 1.60±0.30 | 2.60±0.30 | 3.60±0.30 |
|  | 磨料粒度 | F90 | F150 | F150 |
| 均匀度 |  | ≤4.0% | ≤3.0% | ≤3.0% |

4.2 其他硬度块的标准值范围、均匀度

硬度块在标准喷砂硬度机上进行喷砂硬度测量后，坑深测量值不在表1范围内的其他硬度块的标准值范围、均匀度见表2：

表2：其他硬度块的标准值范围、均匀度

| 5cm3砂室 | 标准值范围h/mm | ≤2.10 | ＞2.10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 磨料粒度 | F150 | F150 |
| 均匀度 |  | ≤3.0% | ≤5.0% |
| 28cm3砂室 | 标准值范围h/mm | ≤2.10 | ＞2.10 |
|  | 磨料粒度 | F90 | F150 |
| 均匀度 |  | ≤4.0% | ≤3.0% |

- 5 校准条件

5.1 环境条件

环境温度:（25±10）℃；

环境湿度：≤80%RH；

校准环境中无其他产生振动的设备。

5.2 测量标准及其他设备

标准喷砂硬度机（以下简称标准机）应符合以下要求，并按附录D的方法进行校准。

5.2.1 标准机的喷嘴孔径、锥形喷嘴的锥底孔径、接口嘴孔径、测杆外径及喷嘴至磨具表面距离应符合GB/T2490。

5.2.2 配用的空气压缩气源应充足、稳定，电气系统应安全可靠。指示喷砂气压的压力表准确度等级不低于0.4级,喷砂时压力值0.15Mpa应按校准结果修正后使用。

5.2.3 使用的石英砂应干燥、粒度应均匀，化学成分、密度、粒度等应符合GB/T2490。

5.2.4 砂室容积

5.2.4.1  5cm3砂室石英砂重量:（7.5±0.2）g；

5.2.4.2  28cm3砂室石英砂重量:（42±0.5）g。

5.2.5 坑深测量显示应稳定、清晰，坑深测量值示值误差的最大允许误差MPE：±0.01mm。

5.2.6 测量校正玻璃应满足：

5.2.6.1  5cm3砂室坑深测量值:（0.53±0.01）mm；

5.2.6.2  28cm3砂室坑深测量值:（2.13±0.02）mm。

- 6 校准项目和校准方法

6.1 外观检查

硬度块应具有产品合格证，新制造的硬度块的外观、磨料粒度、外径、厚度、不平衡量应符合GB/T2485的规定。目测检查产品合格证。

6.2 校正玻璃喷砂坑深测量

用标准机测量厚度不小于5mm钠钙硅平板玻璃喷砂坑深测量值，5次测量结果的算术平均值应符合5.2.6。

6.3 硬度块的标准值及均匀度

6.3.1 在硬度块端面均匀选择测量点，测量点沿圆周相隔120°并分别延径向距离内圆边、外圆边约20mm、环宽约1/2三个位置，进行喷砂硬度测量，测量坑深值。测量点位置如图1所示。

图1 喷砂硬度测量点位置图

6.3.2按式（1）和式（2）计算坑深值平均值及均匀度，均匀度符合4.1款规定时，平均值及均匀度作为硬度块校准结果的标准值h及均匀度σ。

------(1)

------(2)

其中：hi---硬度块的3个有效测量值；

h---有效测量值的算数平均值；

himax、himin---3个有效测量值中最大值和最小值。

6.3.3当均匀度不符合4.1规定时，需在偏差平均值较大的测量点处进行沿圆周方向补测一或二次，补测点与原测量点的距离以喷砂时不发生漏气即可。以补测值代替该点作为有效测量值，重新按式（1）和式（2）计算标准值及均匀度，均匀度符合4.1款规定时，重新计算的平均值及均匀度作为硬度块校准结果的标准值h及均匀度σ。

6.3.4如果补测后均匀度仍不符合，该片硬度块不作为硬度块使用。

- 7 校准结果表达

校准记录格式见附录A；硬度块校准后出具校准证书，校准证书包含的内容见附录B。

- 8 复校时间间隔

硬度块的复校时间间隔的长短是由硬度块的使用情况、使用者等因素决定，使用单位可根据使用情况自主决定复校时间间隔，但原则上复校时间间隔不超过三年。

附录A                       校准记录

| 证书编号 |  |  |  |  |  | 委托单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  | 名 称 |  |  |  |  |
| 制造单位 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  | 校准地点 |  |  |  |  |
| 温度 | ℃ |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  | % |  |
| 测量标准 | 名称 |  | 编号 | 测量范围/型号规格 |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  | 溯源单位/ 证书编号 | 有效 期至 |
| 校准依据 的技术文件 |  |  |  |  |  | 测量标准使用状态 |  |  | □正常 □异常见备注 |  |
| 校准项目及校准数据 - 外观： - 校正玻璃坑深测量值/mm - 砂室容积 /cm3; - 测量结果; - 平均值. - 标准硬度块校准结果： - 编号; - 砂室容积/cm3; - 硬度块有效测量值hi/mm; - 标准值h/mm; - 均匀度σ - %. - 1; - 2; - 3. - 标准值测量结果相对扩展不确定度：Urel= ， k=2. |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接收日期 |  | 年 月 日 |  |  | 校准日期 |  | 年 月 日 | 复校时间间隔建议: 年 |  |  |
| 校准员 |  |  |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |

- 附录B                       校准证书

校准证书应至少包含以下信息：

1）标题：“校准证书”；

2）实验室名称和地址；

3）进行校准的地点；

4）证书编号、页码和总页码；

5）委托单位的名称和地址；

6）被校对象的名称、生产单位、型号规格和编号；

7）校准员、核验员和批准人的签字；

8）样品接收日期、校准日期、发布日期；

9）校准环境条件；

10）使用本规范作为校准依据的说明；

11）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

12）校准结果及测量不确定度的说明；

13）复校时间间隔的建议；

14）校准结果仅对被校对象有效的声明；

15）未经校准单位的书面批准，不得部分复制该校准证书或报告的声明。

校准证书内页

校准结果

- 外观：

- 校正玻璃测量值：        mm

- 标准硬度块校准结果：

| 编号 | 砂室容积/cm3 | 标准值/mm | 均匀度/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准值测量结果相对扩展不确定度：Urel= ， k=2 |  |  |  |

附录C       标准喷砂硬度块校准不确定度的评定示例

C1测量方法

依据本规范的校准方法。

C2测量环境条件

环境温度:（25±10）℃；

环境湿度：≤80%RH；

校准环境无振动存在。

δ=hC3 数学模型

式中： δ— 标准块示值；

h— 标准机喷砂坑深测量值。

C4 标准不确定度的评定

C4.1测量重复性引起的标准不确定度u1

由于硬度测量的特殊性，即不能在同一点重复测量，因此测量重复性中包含了标准块均匀性和标准机重复性引起的不确定度。对一标准硬度块测量10次，得到测量列2.564mm、2.556mm、2.560mm、2.560mm、2.558mm、2.556mm、2.554mm、2.561mm、2.563mm、2.563mm，按下式算术平均值和实验标准差：

h=1ni=1nhi=2.5595mm

s=i=1nhi−h2n−1=0.0034mm

在实际测量过程中，以三次测量结果的平均值作为校准结果：

u1=0.00343=0.0020mm

C4.2标准机的引入的标准不确定度u2

由标准机校准结果，标准机的扩展不确定度为：

U=kuc=0.003mm，k=2

标准机的引入的标准不确定度u2为：

u2=0.0032=0.0015mm

C4.3标准不确定度汇总

| 标准不确定度 | 来源 | 灵敏系数 | 标准不确定度值（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 1 | 0.0020 |
| u2 | 标准机 | 1 | 0.0015 |
| uc=0.0025mm |  |  |  |

C5合成标准不确定度

uc=u12+u22=0.0025mm    各影响量相互独立，合成标准不确定度为：

C6 扩展不确定度

U=kuc=0.005mm，k=2

C7 相对扩展不确定度

Urel=Uh=0.0052.5595=0.2%，k=2

附录D                  标准机的校准方法

- D1 校准方法

- D1.1 用分度值不大于0.02mm的游标卡尺测量喷嘴孔径、锥形喷嘴的锥底孔径、接口嘴孔径及测杆外径，分度值不大于0.02mm的深度游标卡尺测量喷嘴至磨具表面距离；目测喷嘴内壁接缝处不得有明显台阶。不符合本规范5.2.1的，应予更换至符合。

D1.2 喷砂气压按压力表校准结果修正值调整至0.15MPa使用。

D1.3 每批次石英砂应具有化学成分、密度、粒度的检验结果报告，不符合本规范5.2.3的不能使用。

D1.4 砂室容积：砂室容积采用称量法称量砂室中的石英砂质量，使用分度值0.01g、称量范围200g的电子天平对每种砂室称量5次，不符合本规范5.2.4时应予更换相应砂室。

D1.5 坑深测量值示值误差：使用分度值为0.001mm的专用测微计，置于测杆的正下方，标准机机头压紧测微计，将测微计调整至零刻度，测杆下降至测微计测量面，标准机测量显示值清零，.旋动测微计选择0mm~6mm整数校准值逐点测量，标准机测量显示值与测微计之差为坑深测量值示值误差。

D1.6 测量校正玻璃：用标准机测量厚度不小于５mm的钠钙硅平板玻璃，每种砂室测量5次，5次测量结果均应符合本规范5.2.6，不符合时应予调试至符合要求。

D1.7  经校准的标准机应出具校准证书。校准记录见D2，校准证书应包含信息内容见附录B和D3。

D1.8  标准机原则上复校时间间隔不超过一年。

D2                      标准机校准记录

| 证书编号 |  |  |  |  |  | 委托单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  | 名 称 |  |  |  |  |
| 制造单位 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  | 校准地点 |  |  |  |  |
| 温度 | ℃ |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  | % |  |
| 测量标准 | 名称 |  | 编号 | 测量范围/型号规格 |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  | 溯源单位/ 证书编号 | 有效 期至 |
| 校准依据 的技术文件 |  |  |  |  |  | 测量标准使用状态 |  |  | □正常 □异常见备注 |  |
|  |  |  |  |  |  | 现场校准条件确认 |  |  | □符合£不符合见备注 |  |
| 校准项目及校准数据 - 1.机头内部件 - 喷嘴孔径： mm 锥形喷嘴的锥底孔径： mm 接口嘴孔径： mm - 测杆外径： mm 测量喷嘴至磨具表面距离： mm - 喷嘴内壁 明显台阶 - 2.压力表校准结果0.15MPa： MPa，修正值 MPa 有效期至： - 3.石英砂检验报告：化学成分SiO2 灼减 杂质 ,密度 g/ cm3 - 4.砂室容积:（g） - 校准项目; - 1; - 2; - 3; - 4; - 5; - 平均值. - 5cm3砂室石英砂质量. - 28cm3砂室石英砂质量. - 5.坑深测量值示值误差（mm） - 校准项目; - 校准值. - 测微计示值; - 0.000; - 1.000; - 2.000; - 3.000; - 4.000; - 5.000; - 6.000. - 标准机示值. - 示值误差. - 扩展不确定度U= K=2. - 6.测量校正玻璃（mm） - 校准项目; - 1; - 2; - 3; - 4; - 5; - 平均值. - 5cm3砂室坑深测量值. - 28cm3砂室坑深测量值. |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接收日期 |  | 年 月 日 |  |  | 校准日期 |  | 年 月 日 | 复校时间间隔建议: 年 |  |  |
| 校准员 |  |  |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |

D3                         校准证书内页

校准结果

- 1.喷砂时压力指示修正值：       MPa

- 2.坑深测量值示值误差（mm）

| - 校准点 | - 0.000 | - 1.000 | - 2.000 | - 3.000 | - 4.000 | - 5.000 | - 6.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 扩展不确定度U= K=2 |  |  |  |  |  |  |  |

- 测量校正玻璃

- 5cm3砂室坑深测量值          mm

- 28cm3砂室坑深测量值         mm

D4                标准机测量结果不确定度评定

D4.1测量方法

依据本规范标准机的校准方法。

D4.2测量环境条件

环境温度:（25±10）℃；

环境湿度：≤80%RH；

校准环境无振动存在。

Δ=x−xsD4.3 数学模型

式中： Δ— 标准机测量误差；

x— 标准机测量显示值；

xs—测微计值 。

D4.4标准不确定度的评定

D4.4.1测量重复性引起的标准不确定度u(x1)

将测微计、标准机清零，旋转测微计到1mm，反复测量10次，得到测量列1.000mm、1.001mm、1.002mm、1.000mm、1.002mm、1.000mm、1.001mm、1.000mm、1.000mm、1.001mm，计算算术平均值和实验标准差如下：

x=1ni=1nxi=1.0007mm

u(x1)=s=i=1nxi−x2n−1=0.82μm

D4.4.2标准机的分辨力引入的标准不确定度u(x2)

标准机的分辨力是0.001mm，符合均匀分布：

u(x2)=0.00123=0.29μm

测量重复性引入的标准不确定度大于标准机分辨力引起的标准不确定度，不再考虑分辨力所引起的不确定度分量。

D4.4.3测微计示值误差引入的标准不确定度u(xs1)

测微计的最大允许误差为±2μm，符合均匀分布：

u(xs1)=23=1.15μm

D4.4.4标准不确定度汇总

| 标准不确定度 | 来源 | 灵敏系数 | 标准不确定度值（μm） |
| --- | --- | --- | --- |
| u(x1) | 测量重复性 | 1 | 0.82 |
| u(xs1) | 测微计示值误差 | -1 | 1.15 |
| uc=1.414μm |  |  |  |

D4.5合成标准不确定度

各影响量相互独立，合成标准不确定为：

uc=u2(x1)+u2(xs1)=1.414μm

D4.6扩展不确定度

U=kuc=0.003mm，k=2