JJF（建材） ***-****

智能坐便器能效水效测试装置

校准规范

Calibration Specification for Energy Efficiency and Water Efficiency Testing Device of Smart Water Closets

××××-××-××发布               ××××-××-××实施

发 布

中华人民共和国工业和信息化部

智能坐便器能效水效

JJF（建材）***-****

测试装置校准规范

Calibration Specification for The Energy Efficiency

and Water Efficiency Testing Device of Smart Water Closets

归 口 单 位：中国建筑材料联合会

主要起草单位：中国国检测试控股集团陕西有限公司

参加起草单位：中国标准化研究院

台州市产品质量安全检测研究院

浙江方圆检测集团股份有限公司

淄博市产品质量监督检验所

本规范委托全国建材工业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

张  帆（中国国检测试控股集团陕西有限公司）

白  雪（中国标准化研究院）

陶嘉威（台州市产品质量安全检测研究院）

参加起草人：

何正罡（浙江方圆检测集团股份有限公司）

崔立明（淄博市产品质量监督检验所）

王  泽（中国国检测试控股集团陕西有限公司）

邵佳佳（中国标准化研究院）

李  立（招商局检测认证（重庆）有限公司）

目 录

引 言	I

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	2

5 校准条件	2

6 校准项目和校准方法	3

7 校准结果的表达	8

8 复校时间间隔	8

附录A智能坐便器能效水效测试装置校准记录参考格式	9

附录B智能坐便器能效水效测试装置校准证书内页参考格式	13

附录C智能坐便器能效水效测试装置校准结果的测量不确定度评定示例	14

- 引 言

本规范是以JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行起草的。

本规范为首次发布。

智能坐便器能效水效测试装置校准规范

- 1 范围

本规范适用于智能坐便器能效水效测试装置（以下简称测试装置）的校准。

- 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB 38448 智能坐便器能效水效限定值及等级

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3 概述

测试装置主是用于GB 38448 智能坐便器能效水效限定值及等级标准中清洗功能、冲洗功能、坐圈加热功能、智能坐便器能效水效限定值等检测项目的测试。

图1 智能坐便器能效水效测试装置示意图

1—主体机架；2—操作面板；3—供水系统；4—测试系统

图2 智能坐便器能效水效测试装置供水系统示意图

1—供水水源；2—气囊稳压罐；3—流量计；4—阀门；5—压力计；

6—阀门；7—测试样品；8—集水槽；9— 电子秤

测试装置主体由操作面板、供水系统、测试系统、机架组成，测试装置示意图见图1。供水系统主要是提供GB 38448 智能坐便器能效水效限定值及等级标准中要求的试验条件，测试系统是测试装置的核心部件，主要是通过冲洗用水量测试装置、能耗测试装置、温度测试装置等进行智能能效水效及相关检测项目的测试。

测试装置的主要工作原理是通过供水系统见图2，提供测试需要的试验条件，包括供水压力、供水温度等，然后将智能坐便器按照标准要求连接到供水管路上，并按照GB 38448 智能坐便器能效水效限定值及等级规定的测试步骤进行试验，最终通过测试装置的测试系统得出对应指标的测试值。

- 4 计量特性

表1计量特性及技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位周期能耗示值误差 | -2.0%~2.0% |
| 2 | 单位周期能耗重复性 | ≤2.0% |
| 3 | 冲洗用水量示值误差 | -0.05L~0.05L |
| 4 | 冲洗用水量重复性 | ≤0.05L |
| 5 | 系统温度示值误差 | -0.5℃~0.5℃ |
| 6 | 系统温度重复性 | ≤0.5℃ |

- 注：以上所有指标不是用于合格判别，仅供参考。

- 5 校准条件

- 5.1环境条件

### 5.1.1环境温度:（10～35）℃；

### 5.1.2相对湿度:不大于80%；

### 5.1.3测试环境温度稳定性:两小时内温度变化不大于2℃；

- 5.2校准用标准计量器具

- 表2标准计量器具和校准项目

| 序号 | 标准计量器具 | 校准项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准功率源，标准装置的扩展不确定度应小于被校测量仪的最大允许误差绝对值的 1/3。标准装置的功能和测量范围要完全覆盖被校测量仪的功能和测量范围。 电子秒表：（0~1）h；±0.5s | 单位周期能耗示值误差 |
|  |  | 单位周期能耗重复性 |
| 2 | 数字指示秤：Ⅲ 级，测量范围：（0～30）kg，检定分度值不大于0.01kg。 | 冲洗用水量示值误差 |
|  |  | 冲洗用水量重复性 |
| 3 | 干式温度炉：温度最大允许误差：±0.1℃，温度稳定性：±0.05℃，孔间温差：±0.05℃，轴向温场均匀性：±0.05℃ | 系统温度示值误差 |
|  |  | 系统温度重复性 |

- 6 校准项目和校准方法

- 6.1校准项目

单位周期能耗示值误差、单位周期能耗重复性、冲洗用水量示值误差、冲洗用水量重复性、系统温度示值误差、系统温度重复性。

- 6.2校准方法

检查外观，确定测试装置连接无松动、数据显示清楚无干扰后再进行校准。

- 6.2.1 单位周期能耗示值误差

用标准功率源确定功率Pij，同时用电子秒表测量测试装置在恒定功率下工作的时间Tij，该时间与恒定功率的乘积所得标准单位周期能耗，与测试装置测定的实际单位周期能耗相比较来确定电能表的相对误差。将标准功率源分别设定为500W、1000W、1500W、2000W、2500W作为单位周期能耗示值误差的校准点，具体步骤如下：

a）将测试装置单位周期能耗测试进行调零；

b）先将标准功率源设定为500W，并记录测试装置工作（60±5）s时，测试装置测定的实际单位周期能耗，重复测量6次，并记录每次实际单位周期能耗Cj（j=1~6）；

c）按照公式（1）计算标准单位周期能耗C0j，按照公式（2）计算单位周期能耗示值误差γij，并按照公式（3）计算该校准点的单位周期能耗示值误差平均值γi（i=1~5）；

d）每个校准点按照步骤b）和步骤c），得出对应标准恒定功率的单位周期能耗示值误差平均值γi，并按照公式（4）取单位周期能耗示值误差的平均值的最大值作为测试装置的单位周期能耗示值误差ϕ。

C0j=PijTij3.6×106………………………………………（1）

γij=Cj−C0jC0j×100%………………………………………（2）

γi=j=16γij6………………………………………（3）

ϕ=Max(γ1,γ2,……,γi)………………………………………（4）

式中:

Cj——实际单位周期能耗；kW⋅h；

C0j——标准单位周期能耗；kW⋅h；

Pij——标准功率源确定的功率；W；

Tij——测试装置在恒定功率下工作的时间；s；

γij——i校准点j次单位周期能耗示值误差；

γi——i校准点的单位周期能耗示值误差平均值；

ϕ——测试装置的单位周期能耗示值误差。

- 6.2.2 单位周期能耗重复性

第i校准点单位周期能耗重复性s1按式（5）计算，并按式（6）将所有校准点单位周期能耗重复性的最大值作为测试装置单位周期能耗重复性。

s1i=j=16γij−γi6−12…………………………………（5）

式中:

s1i——第i校准点单位周期能耗重复性。

- 6.2.3冲洗用水量示值误差

使用额定出水量装置具体装置如图3所示，将装置进水口与测试装置连接，使额定出水量装置装满水，将额定出水量装置的出水量分别设置为3L、5L、6L、8L。

校准开始前先将额定出水量装置预操作一次，然后开始校准，校准时将额定出水量装置所排出的水用塑料材质的容器完全收集起来，在收集前将塑料材质的容器在数字指示秤上去皮，收集后使用数字指示秤称量并记录为Mi（i=1,2,3），使用公式（6）将数字指示秤称量的水量Mi转化为V1i（默认水的密度ρ=1kgL），并将V1i作为冲洗用水量标准值。

读取此时测试装置的冲洗用水量测试值并记录为V2i。按公式（7）计算冲洗用水量测试值与标准值之差ΔVi，每个水量连续测试3次，每次测量开始前均需要将塑料材质的收集容器在数字指示秤上去皮，将所有出水量测试结果ΔVi的最大值作为示值误差。

V1i=Mρ………………………………………（6）

ΔVi=V2i−V1i………………………………………（7）

式中:

M——数字指示秤称量的水量；kg；

V1i——冲洗用水量标准值；L；

V2i——冲洗用水量测试值；L；

ΔVi——冲洗用水量测试值与标准值之差；L。

图3额定出水量装置示意图

1—出水口；2—出水控制阀；3—足量水容器；4—水量感应器；5—水量驱动器；6—水量条件杆；

7—定量出水装置；8—触摸屏；9—电控系统；10—排气阀；11—进水电磁阀；12—进水口

- 6.2.4冲洗用水量重复性

使用额定出水量装置具体装置如图3所示，将装置进水口与测试装置连接，使额定出水量装置装满水，将额定出水量装置的出水量设置为6L，校准开始前先将额定出水量装置预操作一次，然后使用测试装置连续测量10次，并记录测试装置的测试数据vi(i=1，2，3，……，10），10次测量数据中的最大值与最小值之差Δv按照公式（8）计算，并将所得差值作为用水量重复性。

Δv=vimax−vimin………………………………………（8）

式中:

vimax——10次的测量值中的最大值；L；

vimin——10次的测量值中的最小值；L；

Δv——10次的测量值最大值与最小值之差；L。

- 6.2.5系统温度示值误差及系统温度重复性校准前准备

A:将被校测试装置测温传感器分别置于干式温度炉不同测量孔内，热机10min。

B:调零步骤：校准开始前，先对测试装置的测温传感器进行零度测试点的校准，若测试装置的测温传感器的零度测试点与干式温度炉的零度测试点不一致，应对测试装置的测温传感器进行调节使零度测试点一致。

- 6.2.6系统温度示值误差

将干式温度炉的温度分别设置为25℃、35℃、45℃、50℃，每次温度变化需干式温度炉温度稳定后，再记录干式温度炉的温度值（T）。

测试装置每个测温传感器在对应温度下连续测试3次，每次温度变化测试装置的测温传感器应在2s后开始测试，并记录每次测试的温度值（T'），每次温度值记录的间隔为5s。

按照公式（9）计算每个测温传感器在对应温度下的温度平均值（T'），干式温度炉的温度值（T）与每个测温传感器在对应温度下的温度平均值（T'）的差值按公式（10）计算。并按公式（11）将测试装置m组传感器温度的平均值与干式温度炉的温度值最大差值作为系统温度测试示值误差ΔS。

T'=1ni=1nTi'………………………………………（9）

ΔT=T'-T………………………………………（10）

ΔS=maxΔT1,ΔT2,ΔT3...ΔTm………………………………………（11）

式中:

Ti'——i次测温传感器温度值；℃；

T'——n次测温传感器温度值的平均值（n=3）；℃；

T——干式温度炉的温度值；℃；

ΔT——n次测温传感器温度值的平均值（n=3）与干式温度炉的温度值的差值；℃；

ΔS——n次测温传感器温度值的平均值（n=3）与干式温度炉的温度值的差值的最大值；℃；

m——测试装置测温传感器数量。

- 6.2.7系统温度测试重复性

将干式温度炉的温度设定为35℃，待干式温度炉稳定后，测试装置上每个测温传感器在35℃下连续测试6次并记录每次测试的温度值（t），每次温度值记录的间隔为5s。取m组测温传感器6次测量值，并按公式（12）计算合并样本标准差作为测试装置的系统温度测试重复性（s）。

s2=j=1mi=1ntij−tjm(n−1)2…………………………………（12）

式中:

tij——第j组测温传感器第i次测量的温度值；℃；

tj——第j组测温传感器温度值的平均值；℃；

m——测试装置测温传感器数量；

n——每个传感器的测量次数，n=6；

s——合并样本标准差；℃。

- 7 校准结果的表达

校准后，出具校准证书。校准证书至少应包含以下信息:

- 标题，“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 证书或报告的唯一性标识(如编号)，每页及总页数的标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度；

- 校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期。

- 8 复校时间间隔

校准时间间隔由用户根据使用情况自行确定，建议复校时间为1年。

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

- 附录 A

- 智能坐便器能效水效测试装置校准规范校准记录参考格式

送校单位________________________ 测试装置名称________________________

制造厂商________________________ 型号规格___________________________

测试装置编号________________________

校准环境：温度：_______℃； 相对湿度：________%

校准日期_____________________

校准员_______________ 核验员______________

校准依据_____________ 校准设备：

校准设备编号________________________校准日期________________________

证书编号________________________

A.1、单位周期能耗示值误差C0j=PijTij3.6×106 γij=Cj−C0jC0j×100% γi=j=16γij6 ϕ=Max(γ1,γ2,……,γi)

| 序号 | Pij（W） | Tij（s） |  |  |  |  |  | C0j（kW⋅h） |  |  |  |  |  | Cj（kW⋅h） |  |  |  |  |  | γ（%） |  |  |  |  |  | γi（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ϕ（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.2、单位周期能耗重复性 s1i=j=16γij−γi6−12

| 序号 | Pij（W） | - γij（%） |  |  |  |  |  | - γi（%） | - s1i（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 最大值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.3、用水量测量示值误差   V1i=Mρ ΔVi=V2i−V1i

| 额定出水量 | M（kg） | V1i（L） | V2i（L） | ΔVi（L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3L |  |  |  |  |
| 5L |  |  |  |  |
| 6L |  |  |  |  |
| 8L |  |  |  |  |
| 最大值 |  |  |  |  |

A.4、用水量测量重复性 Δv=vimax−vimin

| 测量次数 | vi（L） |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| Δv（L） |  |

A.5、系统温度测试示值误差 T'=1ni=1nTi'  ΔT=T'-T  ΔS=maxΔT1,ΔT2,ΔT3...ΔTm

| 校准点 测量值 | T'（℃） |  |  |  | T'（℃） |  |  |  | T（℃） | ΔT（℃） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1＃ | 2＃ | …… | m＃ | 1＃ | 2＃ | …… | m＃ |  | 1＃ | 2＃ | …… | m＃ |
| 25℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔS（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.6、系统温度测试重复性 s=j=1mi=1ntij−tjm(n−1)2

| 通道号 通道号（m） 测量值 | t（℃） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1＃ |  |  |  |  |  |  |
| 2＃ |  |  |  |  |  |  |
| 3＃ |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| m＃ |  |  |  |  |  |  |
| - s（℃） |  |  |  |  |  |  |

- 附录 B

- 智能坐便器能效水效测试装置校准规范校准证书内页参考格式

B.1 校准条件

温    度：_______℃

相对湿度：________%

B.2 校准结果

| 校准项目 | 技术要求 | 校准结果 | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位周期能耗示值误差 |  |  |  |
| 单位周期能耗重复性 |  |  |  |
| 冲洗用水量示值误差 |  |  |  |
| 冲洗用水量重复性 |  |  |  |
| 系统温度示值误差 |  |  |  |
| 系统温度重复性 |  |  |  |

- 附录 C

- 智能坐便器能效水效测试装置校准规范校准结果的测量不确定度评定示例

C.1单位周期能耗示值误差的测量不确定度评定

C.1.1 测量方法：

用标准功率源确定功率Pij，同时用电子秒表测量测试装置在恒定功率下工作的时间Tij，该时间与恒定功率的乘积所得标准单位周期能耗，与测试装置测定的实际单位周期能耗相比较来确定电能表的相对误差。将标准功率源分别设定为500W、1000W、1500W、2000W、2500W作为单位周期能耗示值误差的校准点，具体步骤如下：

a）将测试装置单位周期能耗测试进行调零；

b）先将标准功率源设定为500W，并记录测试装置工作（60±5）s时，测试装置测定的实际单位周期能耗，重复测量6次，并记录每次实际单位周期能耗Cj（j=1~6）；

c）按照公式（C.1）计算标准单位周期能耗C0j，按照公式（C.2）计算单位周期能耗示值误差γij，并按照公式（C.3）计算该校准点的单位周期能耗示值误差平均值γi（i=1~5）；

d）每个校准点按照步骤b）和步骤c），得出对应标准恒定功率的单位周期能耗示值误差平均值γi，并按照公式（C.4）取单位周期能耗示值误差的平均值的最大值作为测试装置的单位周期能耗示值误差ϕ。

C.1.2数学模型

C0j=PijTij3.6×106………………………………………（C.1）

γij=Cj−C0jC0j×100%………………………………………（C.2）

γi=j=16γij6………………………………………（C.3）

ϕ=Max(γ1,γ2,……,γi)………………………………………（C.4）

式中:

Cj——实际单位周期能耗；kW⋅h；

C0j——标准单位周期能耗；kW⋅h；

Pij——标准功率源确定的功率；W；

Tij——测试装置在恒定功率下工作的时间；s；

γij——i校准点j次单位周期能耗示值误差；

γi——i校准点的单位周期能耗示值误差平均值；

ϕ——测试装置的单位周期能耗示值误差。

C.1.3标准不确定度分析

测量不确定度的主要来源有标准器的不确定度、被校测试装置的测量重复性、启停时间不同步、分辨力等综合影响等组成。

C.1.3.1测量重复性引入的不确定度分量u(γ)

按照校准方法得出在标准功率源为500W时，得到的单位周期能耗示值误差分别为-0.4%、-0.4%、-1.6%、-0.4	%、-0.4%、-1.6%，计算出：

s（γ）=i=1nγi−γ2n−1=0.62%

所以

C.1.3.2 标准器最大允许误差引入的不确定度分量u(γs)

电子秒表最大允许误差为±0.5s，服从均匀分布，k=3

u(T)=0.53×60=0.48%

标准功率源准确度等级为0.1级，服从均匀分布，k=3

u(P)=0.13=0.05%

所以

C.1.3.3 标准不确定度汇总

| 不确定度分量 | 标准不确定度分量来源 | 分量大小（%） | 标准不确定度分量值（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| u(γ) | 测量重复性引入的不确定度u(γ) | 0.62 | 0.62 |
| u(γs) | 输入量γs | 0.49 | 0.49 |
| — | 电子秒表u(T) | 0.48 | — |
| — | 标准功率源u(P) | 0.05 | — |

C.1.4 灵敏系数

c1=1        c2=−1

C.1.5 合成标准不确定度

uc=c12u12+c22u22=0.79%

C.1.6 扩展不确定度与测量结果的表示

取k=2，  则

测量结果的表示：

(k=2)

C.2 冲洗用水量示值误差的测量不确定度评定

C.2.1 测量方法：

使用额定出水量装置具体装置如图3所示，将装置进水口与测试装置连接，使额定出水量装置装满水，将额定出水量装置的出水量分别设置为3L、5L、6L、8L。

校准开始前先将额定出水量装置预操作一次，然后开始校准，校准时将额定出水量装置所排出的水用塑料材质的容器完全收集起来，在收集前将塑料材质的容器在数字指示秤上去皮，收集后使用数字指示秤称量并记录为Mi（i=1,2,3），使用公式（C.5）将数字指示秤称量的水量Mi转化为V1i（默认水的密度ρ=1kgL），并将V1i作为冲洗用水量标准值。

读取此时测试装置的冲洗用水量测试值并记录为V2i。按公式（C.6）计算冲洗用水量测试值与标准值之差ΔVi，每个水量连续测试3次，每次测量开始前均需要将塑料材质的收集容器在数字指示秤上去皮，将所有出水量测试结果ΔVi的最大值作为示值误差。

C.2.2数学模型

V1i=Mρ………………………………………（C.5）

ΔVi=V2i−V1i………………………………………（C.6）

式中:

M——数字指示秤称量的水量；kg；

V1i——冲洗用水量标准值；L；

V2i——冲洗用水量测试值；L；

ΔVi——冲洗用水量测试值与标准值之差；L。

C.2.3标准不确定度评定和分析

C.2.3.1 测量重复性引入的不确定度分量u'(V)

在校准规范规定条件下进行6次测量，得到被校设备冲洗用水量测试值V2分别为6.03L、6.02L、6.04L、6.02L、6.02L、6.03L，数字指示秤得到的M值分别为6.05kg、6.07kg、6.06kg、6.04kg、6.03kg、6.05kg，由于默认水的密度ρ=1kgL，则ΔV分别为-0.02L、-0.05L、-0.02L、-0.02L、-0.01L、-0.02L，计算出：

s'V=i=1nΔVi−ΔV2n−1=0.014L

所以u'(V)=s'(V)=0.014L。

C.2.3.2 标准器最大允许误差引入的不确定度分量u'(Vs)

水密度的变化对测量结果的影响可忽略不计，所以不作为不确定度分量引入。

数字指示秤的最大允许误差为±0.01kg，服从均匀分布，k=3

u'(M)=0.013=0.006kg

u'(Vs)=u(M)=0.006L

C.2.3.3 标准不确定度汇总

| 不确定度分量 | 标准不确定度分量来源 | 标准不确定度分量值 |
| --- | --- | --- |
| u'(V) | 测量重复性引入的不确定度u'(V) | 0.014L |
| u'(Vs) | 数字指示秤的最大允许误差引入的不确定度u'(Vs) | 0.006L |

C.2.4 灵敏系数

c1'=1              c2'=−1

C.2.5 合成标准不确定度

uc'=c1'u(V)+c22'u(Vs)=0.015L

C.2.6 扩展不确定度

取k=2，  则U'=2uc'=0.03L

测量结果的表示：

Y'=V±U'=−0.05±0.03L   (k=2)

C.3 系统温度测试示值误差的测量不确定度评定

C.3.1 测量方法：

校准开始前，先对设备进行零度测试点的校准，若测试装置的零度测试点与干式温度炉的零度测试点不一致，应对设备进行调节使零度测试点一致。

将干式温度炉的温度设置为45℃，并记录干式温度炉的温度值（T）。测试装置上每个测温传感器在对应温度下连续测试3次并记录每次测试的温度值（T'），每次温度值记录的间隔为5s。

按照公式（C.7）计算每个测温传感器在对应温度下的温度平均值（T'），干式温度炉的温度值（T）与每个测温传感器在对应温度下的温度平均值（T'）的差值按公式（C.8）计算。并按公式（C.9）将测试装置m组传感器温度的平均值与干式温度炉的温度值最大差值作为系统温度测试示值误差ΔS。

C.3.2 数学模型：

T'=1ni=1nTi'………………………………………（C.7）

ΔT=T'-T………………………………………（C.8）

ΔS=maxΔT1,ΔT2,ΔT3...ΔTm………………………………………（C.9）

式中:

Ti'——i次测温传感器温度值；℃；

T'——n次测温传感器温度值的平均值（n=3）；℃；

T——干式温度炉的温度值；℃；

ΔT——n次测温传感器温度值的平均值（n=3）与干式温度炉的温度值的差值；℃；

ΔS——n次测温传感器温度值的平均值（n=3）与干式温度炉的温度值的差值的最大值；℃；

m——测试装置测温传感器数量。

C.3.3标准不确定度评定和分析（取所有通道测量不确定度的最大值作为测试装置系统温度测试示值误差的测量不确定度）

C.3.3.1 测量重复性引入的不确定度分量u''(T)

在校准规范规定条件下进行6次测量，得到被校设备温度示值分别为45.12℃、45.08℃、45.14℃、45.18℃、45.11℃、45.07℃，计算出：

s''T'=i=1nT'i−T'2n−1=0.04℃

所以u''(T)=s''(T')=0.04℃。

C.3.3.2 标准器最大允许误差引入的不确定度分量u1''

干体温度炉的最大允许误差为±0.1℃，服从均匀分布，k=3

u1''=0.13=0.058℃

C.3.3.3 干式温度炉分辨力引入的不确定度分量u2''

干式温度炉分辨力为0.01℃，服从均匀分布，k=3

u2''=0.0123=0.003℃

C.3.3.4 标准不确定度汇总

| 不确定度分量 | 标准不确定度分量来源 | 标准不确定度分量值 |
| --- | --- | --- |
| u''(T) | 测量重复性引入的不确定度u''(T) | 0.040℃ |
| u1'' | 标准器的最大允许误差引入的不确定度u1'' | 0.058℃ |
| u2'' | 标准器的分辨力引入的不确定度u2'' | 0.003℃ |

C.3.4 灵敏系数

c1''=1        c2''=−1

C.3.5 合成标准不确定度

uc''=c12''u''(T)2+c22''(u1+u2)=0.071℃

C.3.6 扩展不确定度与测量结果的表示

取k=2，  则U''=2uc''=0.14℃

测量结果的表示：

Y''=T±U''=(45.12±0.14)℃   (k=2)