中华人民共和国工业和信息化部

机械计量技术规范

JJF（机械）1097-2022

磨具制造过程温度测量装置校准规范

Calibration Specification for Temperature Measuring Devices in Die

Manufacturing Processes

（报批稿）

20**－**－**发布

20**－**－**实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

JJF（机械）1097-2022

磨具制造过程温度测量装置校准规范

Calibration Specification for Temperature Measuring Devices in Die Manufacturing Processes

归 口 单  位：中国机械工业联合会

主要起草单位：郑州磨料磨具磨削研究所有限公司

参加起草单位：国机精工股份有限公司郑州分公司

国家磨料磨具质量检验检测中心

白鸽磨料磨具有限公司

本规范委托全国机械汽车专业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

邢  波（郑州磨料磨具磨削研究所有限公司）

史纪民（郑州磨料磨具磨削研究所有限公司）

陈学彬（郑州磨料磨具磨削研究所有限公司）

任冠青（国机精工股份有限公司郑州分公司）

参加起草人：

张耘硕（国机精工股份有限公司郑州分公司）

张林州（国家磨料磨具质量检验检测中心）

苏伟波（国机精工股份有限公司郑州分公司）

丁国伟（白鸽磨料磨具有限公司）

目   录

引   言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	1

5 校准条件	1

5.1 校准环境条件	1

5.2 测量标准及其他设备	1

6 校准项目和校准方法	2

6.1 外观检查	2

6.2 温度示值误差	2

6.3 温度波动度	2

7 校准结果表达	3

8 复校时间间隔	3

附录A  校准记录	4

附录B  校准证书	5

附录C  温度示值误差的测量不确定度评定	7

- 引   言

本规范依据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范为首次发布。

1 范围

磨具制造过程温度测量装置校准规范

校准规范

本规范适用于新制造、使用中和维修后的磨具制造过程中使用温度(50~650)℃的热油压机、烧结压机、固化炉、烧结炉等生产设备上配置的温度测量显示装置的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件：

JJF1059.1 测量不确定度评定与表示

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 概述

磨具制造过程中，固结磨具、涂附磨具、超硬材料制品等成型、固化工序的热油压机、烧结压机、固化炉、烧结炉等生产设备，需要通过测量温度并控制工序生产，温度测量显示装置（以下简称温测装置）由温度计（热电阻或热电偶等）及温度显示仪表组成。

4 计量特性

4.1温度示值误差

最大允许误差MPE：±5℃。

4.2温度波动度

最大允许误差MPE：±1℃。

注：以上指标不用于合格性判别，仅供参考，生产工艺另有规定的按生产工艺规定的要求。

5 校准条件

- 5.1 校准环境条件

温度：（15～35）℃；

湿度：≤85%RH。

- 5.2 测量标准及其他设备

5.2.1干体炉：

- 控温范围（50~650）℃；

- 控温准确度MPE:±0.50℃；

- 径向均匀性MPE:±0.1℃；

- 控温稳定性MPE:0.04℃；

- 干体炉干井深度不得低于150mm。

5.2.2 二等标准铂电阻温度计

5.2.3 二等标准铂铑 10-铂热电偶

6 校准项目和校准方法

- 6.1 外观检查

目测检查温测装置线路连接应安全、可靠，外露部件不应松动、破损，温度显示仪表不应有影响读数的缺陷。

- 6.2 温度示值误差

6.2.1 设定温测装置为温度测量状态，停止设备的加热功能。

6.2.2 在温测装置使用范围内，选择3~5个温度测量点校准，通常情况下选择使用下限、接近温度使用上限和及两者之间的均匀分布点，也可按使用者的使用要求选择校准点。

6.2.3 将测温装置温度计与标准铂电阻温度计（或铂铑10-铂热电偶，以下简称标准温度计）同时插入干体炉测温孔中，插入时应选择与温度计适合的测温孔（或使用配合衬套的测温孔），测温孔内径与温度计外径之差应不大于0.5mm，温度计应插入测温孔底部，将标准温度计与干体炉连接进行温度测量。

6.2.4 设定干体炉校准温度点t，开始加热。在干体炉达到校准温度并稳定后，每次间隔2min，分别记录一次温测装置温度测量值tci和标准温度计测量值tsi，记录10次。

6.2.5按式（1）计算温度示值误差。

------（1）

------为温测装置温度测量值tci的算术平均值，

------为标准温度计温度测量值tsi的算术平均值。

- 6.3 温度波动度

按式（2）计算温度波动度。

------（2）

tcimax------为温测装置温度测量值tci中的最大测量值，

Tcimin------为温测装置温度测量值tci中的最小值测量值。

7 校准结果表达

校准记录见附录A；经校准的温测装置出具校准证书，校准证书包含的内容和信息见附录B。

8 复校时间间隔

磨具制造过程温度测量装置的复校时间间隔的长短是由其使用情况、使用者、仪器本身质量等因素决定，使用单位可根据使用情况自主决定复校时间间隔，但原则上复校时间间隔不超过一年。

| 证书编号 |  |  |  |  |  | 委托单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  | 设备名称 |  |  |  |  |
| 制造单位 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  | 校准地点 |  |  |  |  |
| 温度 | ℃ |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  | % |  |
| 测量标准 | 名称 |  | 编号 | 测量范围/型号规格 |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  | 溯源单位/ 证书编号 | 有效 期至 |
| 校准依据 的技术文件 |  |  |  |  |  | 测量标准使用状态 |  |  | □正常 □异常见备注 |  |
|  |  |  |  |  |  | 现场校准条件确认 |  |  | □符合£不符合见备注 |  |
| 校准项目及校准数据 - 外观 - 温度示值误差及波动度 ℃ - 校准点. - 温度测量值; - 标准温度计; - 温测装置; - 标准温度计; - 温测装置. - 平均值. - 示值误差. - 波动度. - 扩展不确定度; - U= ， k=2; - U= ， k=2. |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接收日期 |  | 年 月 日 |  |  | 校准日期 |  | 年 月 日 | 复校时间间隔建议: 年 |  |  |
| 校准员 |  |  |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |

附录B                      校准证书

校准证书应至少包含以下信息：

1）标题：“校准证书”；

2）实验室名称和地址；

3）进行校准的地点；

4）证书编号、页码和总页码；

5）委托单位的名称和地址；

6）被校对象的名称、生产单位、型号规格和编号；

7）校准员、核验员和批准人的签字；

8）样品接收日期、校准日期、发布日期；

9）校准环境条件；

10）使用本规范作为校准依据的说明；

11）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

12）校准结果及测量不确定度的说明；

13）复校时间间隔的建议；

14）校准结果仅对被校对象有效的声明；

15）未经校准单位的书面批准，不得部分复制该校准证书或报告的声明。

校准证书内页

校准结果

- 外观：

- 温度示值误差及波动度             ℃

| 校准值 | - 测量结果 | - 示值误差 | - 波动度 | - 扩展不确定度 U= ，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- C1 概述

干体炉提供稳定温度热源，将被校准温测装置的温度计与标准温度计插入干体炉测温孔中，温度示值误差是被校准温测装置温度测量值与标准温度计温度测量值之差。

C2 环境条件

温度：（15～35）℃；

湿度：≤85%RH。

- C3测量模型和灵敏系数

- C3.1测量模型

- c2=∂Δt∂ts=−1

式中： c2=∂Δt∂ts=−1：温度示值误差；

c2=∂Δt∂ts=−1：温测装置测量值；

c2=∂Δt∂ts=−1：标准温度计的测量值；

c2=∂Δt∂ts=−1：两测温孔之间的偏差。

- C3.2灵敏系数

式中c2=∂Δt∂ts=−1，c2=∂Δt∂ts=−1，c2=∂Δt∂ts=−1互为独立

c1=∂Δt∂tc=1c2=∂Δt∂ts=−1c3=∂Δt∂δt=1

C4测量不确定度来源及标准不确定度评定

C4.1由测量重复性引入的不确定度度u1

对测温点做10次独立重复测量，温测装置上读取10次测量值。得到一测量列（℃）：200.5、200.1、200.2、200.4、200.6、200.3、200.5、200.4、200.1、200.6。算术平均值和实验标准差如下：

s(tc)=i=1ntci−tc2n(n−1)=0.060℃

s=i=1ntci−tc2n(n−1)=0.060℃

由10次独立重复测量引入的标准不确定度分量：

u12=0.05℃3=0.029℃

C4.1.2 由被测温度测量装置显示仪表分辨力引入的不确定度

u12=0.053=0.029℃温测装置的分辨力是0.1℃，取其半宽是0.05℃，采用B类方法进行评定，按均匀分布：

重复性引入的不确定度和分辨力引入的不确定度取较大值，故u12舍去。

C4.1.3 干体炉测温孔温度的稳定性引入的不确定分量

由干体炉说明书可知，在200℃时炉温稳定性的允许误差±0.04℃，采用B类方法进行评定，按均匀分布：

u13=0.043=0.023℃

由于输入量u11、u13，相互独立：

u1=u112+u132=0.064℃

C4.2 测量标准引入的标准不确定度

C4.2.1 由干体炉温度误差引入的标准不确定度

由干体炉说明书可知，在内控温（33~420）℃时的炉温允许误差±0.3℃、（420~660）℃时的炉温允许误差±0.3℃，在炉温200℃时，采用B类方法进行评定，按均匀分布：

u21=0.33=0.173℃

C4.2.2 由二等标准铂电阻温度计引入的标准不确定度

由二等标准铂电阻温度计校准证书可知，由其引入的不确定为：

u22=0.012℃

输入量u21、u22相互独立：

u2=u212+u222=0.173℃

C4.3 由测温孔之间的偏差引入的标准不确定度

由干体炉说明书可知，200℃时干体炉径向均匀性的误差±0.05℃，采用B类方法进行评定，按均匀分布：

u3=0.053=0.029℃

C4.4 标准不确定度汇总

| 标准不确定度 | 来源 | 灵敏系数ci | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 1 | 0.064℃ |
| u2 | 测量标准 | -1 | 0.173℃ |
| u3 | 测温孔之间的偏差 | 1 | 0.029℃ |
| uc=0.065℃ |  |  |  |

C5 合成标准不确定度

u=c12u12+c22u22+c32u32=0.187℃

C6扩展不确定度

取，扩展不确定度：

U=kuc=0.38℃