JJF（建材） ***-****

合成材料面层冲击吸收测试装置

校准规范

Calibration Specification for Impact Absorption Test Device of Synthetic Material Surface Layer

××××-××-××发布               ××××-××-××实施

发 布

中华人民共和国工业和信息化部

合成材料面层冲击吸收

JJF（建材）***-****

测试装置校准规范

Calibration Specification for Impact Absorption Test Device of Synthetic Material Surface Layer

归 口 单 位：中国建筑材料联合会

主要起草单位：浙江省轻工业品质量检验研究院

中国国检测试控股集团陕西有限公司

参加起草单位：中国计量大学

浙江工商大学

浙江惠美工贸有限公司

本规范委托全国建材工业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

黄金飞（浙江省轻工业品质量检验研究院）

楼才英（浙江省轻工业品质量检验研究院）

王  泽（中国国检测试控股集团陕西有限公司）

参加起草人：

赵鑫泽（浙江省轻工业品质量检验研究院）

徐  峰（浙江工商大学）

陈  敏（浙江惠美工贸有限公司）

石  炜（中国计量大学）

目 录

引 言	I

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	1

5 校准条件	2

6 校准项目和校准方法	2

7 校准结果的表达	3

8 复校时间间隔	3

附录A合成材料面层冲击吸收测试装置校准记录参考格式	4

附录B合成材料面层冲击吸收测试装置校准证书内页参考格式	7

附录C合成材料面层冲击吸收测试装置校准结果的测量不确定度评定示例	8

- 引 言

本规范是以JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行起草的。

本规范为首次发布。

合成材料面层冲击吸收测试装置校准规范

- 1 范围

本规范适用于合成材料面层冲击吸收测试装置（以下简称测试装置）的校准。

- 2 引用文件

本规范引用下列文件：

GB 36246 中小学合成材料面层运动场地

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3 概述

测试装置主是用于GB 36246中小学合成材料面层运动场地标准中合成材料冲击吸收性能检测项目的测试。

图1 合成材料面层冲击吸收测试装置示意图

1—测试台；2—力值传感器；3—冲击吸收弹簧；4—铁砧；5---重锤

测试装置主体由检测测试台、力值传感器、冲击吸收弹簧、铁砧及重锤组成，测试装置示意图见图1。测试系统中的弹簧是测试装置的核心部件，主要是利用弹簧及冲击装置的回弹，力值传感器采集瞬间力的峰值，以此来进行合成材料面层冲击吸收性能的测试和判定。

- 4 计量特性

表1计量特性及技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统冲击吸收示值误差 | -0.5%~0.5% |
| 2 | 系统冲击吸收重复性 | ≤0.5% |

- 注：以上所有指标不是用于合格判别，仅供参考。

- 5 校准条件

- 5.1环境条件

### 5.1.1环境温度:（10～35）℃。

### 5.1.2相对湿度:不大于80%。

- 5.2校准用标准计量器具

- 标准测力仪：具备峰值测量功能；

- 范围1kN~10kN；

- 准确度：0.1级。

- 6 校准项目和校准方法

## 6.1校准项目

系统冲击吸收示值误差、系统冲击吸收重复性。

## 6.2校准方法

### 6.2.1系统冲击吸收示值误差

将标准测力仪安装成工作状态，示值指示装置归零（或作为零点的起始位置），并且将标准测力仪选定进入峰值保持测量状态。

将测试装置垂直地放置在符合GB 36246 冲击力值要求的混凝土表面上，将下落重物的下端调整到距离铁砧（55±0.25）mm的正上方，释放下落重物，使其自由落体砸在铁砧上。记录在冲击过程中，混凝土表面所受到的冲击力的峰值数值。标准测力仪的测量模块放置在测试台与力值传感器，标准测力仪测量的峰值记录为F，测试装置测量的峰值记录为f。

重复上述的测试过程10次。单次冲击吸收示值误差F'按照公式（1）计算。按公式（2）取10次冲击示值误差最大值作为系统冲击吸收示值误差ΔF。

Fj'=fj−FjFj×100%………………………………………（1）

ΔF=Max（F1'，F2'，……，F10'）………………………………………（2）

式中：

F'——单次冲击吸收示值误差；

ΔF——系统冲击吸收示值误差；

F——标准测力仪测量的峰值；N；

f——试装置测量的峰值；N；

### 6.2.2系统冲击吸收重复性

将6.2.1系统冲击示值误差计量过程中记录的数据，按照公式（3）计算，得出系统冲击吸收重复性（s）。

s=j=1nFj'−F'n−12………………………………………（3）

式中：

F'——冲击示值误差平均值；

s——系统冲击重复性；

- 7 校准结果的表达

校准后，出具校准证书。校准证书至少应包含以下信息:

- 标题，“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 证书或报告的唯一性标识(如编号)，每页及总页数的标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度；

- 校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期。

- 8 复校时间间隔

校准时间间隔由用户根据使用情况自行确定，建议复校时间为1年。

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

- 附录 A

- 合成材料面层冲击吸收测试装置校准记录参考格式

送校单位________________________ 测试装置名称________________________

制造厂商________________________ 型号规格___________________________

测试装置编号________________________

校准环境：温度：_______℃； 相对湿度：________%

校准日期_____________________

校准员_______________ 核验员______________

校准依据_____________ 校准设备：

校准设备编号________________________校准日期________________________

证书编号________________________

A.1、系统冲击吸收示值误差   F'=fj−FF×100% ΔF=Max（F1'、F2'、F3'……Fi'）

| 序号 | f（N） | F（N） | F'（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔF（%） |  |  |  |

- A.2、系统冲击吸收重复性       s=j=1nFj'−F'n−12

| 序号 | F'（%） | F'（%） | s（%） |
| --- | --- | --- | --- |

- 附录 B

- 合成材料面层冲击吸收测试装置校准证书内页参考格式

B.1 校准条件

温    度：_______℃

相对湿度：________%

B.2 校准结果

| 校准项目 | 技术要求 | 校准结果 |
| --- | --- | --- |
| 系统冲击吸收示值误差 | ±0.5% |  |
| 系统冲击吸收重复性 | ±0.5% |  |
| 系统冲击吸收示值误差测量不确定度 |  |  |

- 附录 C

- 合成材料面层冲击吸收测试装置校准结果的测量不确定度评定示例

C.1 系统冲击吸收示值误差的测量不确定度评定

C.1.1 测量方法：

将标准测力仪安装成工作状态，示值指示装置归零（或作为零点的起始位置），并且将标准测力仪选定进入峰值保持测量状态。

将测试装置垂直地放置在符合GB 36246 冲击力值要求的混凝土表面上，将下落重物的下端调整到距离铁砧（55±0.25）mm的正上方，释放下落重物，使其自由落体砸在铁砧上。记录在冲击过程中，混凝土表面所受到的冲击力的峰值数值。标准测力仪的测量模块放置在测试台与力值传感器，标准测力仪测量的峰值记录为F，测试装置测量的峰值记录为f。

重复上述的测试过程10次。单次冲击吸收示值误差F'按照公式（C.1）计算。按公式（C.2）取10次冲击示值误差最大值作为系统冲击吸收示值误差ΔF。

C.1.2 数学模型：

Fj'=fj−FjFj×100%…………………………………（C.1）

ΔF=Max（F1'，F2'，……，F10'）……………………………（C.2）

式中：

F'——单次冲击吸收示值误差；

ΔF——系统冲击吸收示值误差；

F——标准测力仪测量的峰值；N；

f——试装置测量的峰值；N；

C.1.3标准不确定度评定和分析

测量不确定度的主要来源有标准器的不确定度、被校测试装置的测量重复性。

C.1.3.1 测量重复性引入的不确定度分量

在校准规范规定条件下进行10次测量，得到测量误差数据列为0.11%、0.12%、0.12%、0.13%、0.12%、0.10%、0.12%、0.11%、0.12%、0.13%，计算出：

示值平均误差：          x=1ni=1nxi=0.118%

单次试验标准差：    s(x)=i=1n(xi−x)2n−1=0.009%

u1=s(x)=0.009%

C.1.3.2 标准器最大允许误差引入的不确定度分量

由于是峰值测量，标准测力仪的测量频率也因作为不确定度分量引入，但经验证，按照目前标准测力仪的普遍测试频率，对于测量结果的影响可忽略不计，故可不引入该分量。

标准测力仪的准确度：0.1级，服从均匀分布，k=3

u2=0.13=0.058%

C.1.3.3 标准不确定度分量汇总

| 不确定度分量 | 标准不确定度分量来源 | 标准不确定度分量值 |
| --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性引入的不确定度u1 | 0.009% |
| u2 | 标准器的最大允许误差引入的不确定度u2 | 0.058% |

C.1.4 灵敏系数

c1=1        c2=−1

C.1.5 合成标准不确定度

uc=c12u12+c22u22=0.058%

C.1.6 扩展不确定度与测量结果的表示

取k=2，  则U=2uc=0.12%