中华人民共和国工业和信息化部

通信计量技术规范

通信计量技术规范

JJF（通信）058-2022

5G NR矢量信号分析仪校准规范

Calibration Specification for 5G NR Vector Signal Analyzer

（报批稿）

2022-XX-XX发布                                 2022-12-31实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

5G NR矢量信号分析仪校准规范

Calibration Specification for

5G NR Vector Signal Analyzer

JJF(通信) 058-2022

归 口 单 位：中国信息通信研究院

起 草 单 位：中国信息通信研究院

本规程技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

纪  锐（中国信息通信研究院）

张培艳（中国信息通信研究院）

成  锴（中国信息通信研究院）

参加起草人：

张向阳（中国信息通信研究院）

孙景禄（中国信息通信研究院）

牟  丹（中国信息通信研究院）

目    录

引言................................................................（II）

1  范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  概述	（1）

4  计量特性	（1）

4.1  参考频率	（1）

4.2  信道功率	（1）

4.3  邻道功率	（1）

4.4  占用带宽	（1）

4.5  5G NR数字调制质量参数	（2）

4.6  射频端口电压驻波比	（2）

5  校准条件	（2）

5.1  环境条件	（2）

5.2  校准用设备	（2）

6  校准项目和校准方法	（3）

6.1  外观及工作正常性检查	（3）

6.2  校准前准备	（4）

6.3  参考频率	（3）

6.4  5G NR信号数字调制质量参数分析	（4）

6.5  信道功率	（7）

6.6  占用带宽	（8）

6.7  邻道功率	（8）

6.8  射频端口电压驻波比	（9）

7  校准结果表达	（9）

8  复校时间间隔	（10）

附录A  原始记录推荐格式	（11）

附录B  校准证书内页推荐格式	（16）

附录C  不确定度评定实例	（18）

附录D  5G NR信号数字调制质量参数分析计量校准实例	（24）

引    言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次制定。

5G NR矢量信号分析仪校准规范

# 范围

本规范适用于5G NR矢量信号分析仪的校准。

# 参考文件

JJF 1396-2013 频谱分析仪校准规范

JJF 1128-2004 矢量信号分析仪校准规范

JJF(通信) 052-2021 5G移动通信综合测试仪校准规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。

# 概述

5G NR矢量信号分析仪（以下简称5G分析仪），可以对5G NR信号进行解调分析，是基站、终端等通信设备研发、生产和一致性测试过程中必不可少的高端通用电子测量仪器。

5G分析仪主要由以下几部分组成：量程控制，ADC，I/Q分离及滤波，取样存储，5G NR数字解调等。本规范主要针对5G NR矢量信号分析仪的信道功率、邻道功率、占用带宽、数字调制质量参数、驻波比等参数进行了说明。

# 计量特性

## 4.1 参考频率

频率：10 MHz

最大允许误差：±(1×10-10~1×10-5)

## 4.2 信道功率

频率范围：100 MHz~50 GHz

功率范围：-50dBm~+30dBm

最大允许误差：3.7 dB

## 4.3 邻道功率

频率范围：100 MHz~50 GHz

功率范围：-50dBm~-10dBm

最大允许误差：2.8 dB

## 4.4 占用带宽

频率范围：100 MHz~50 GHz

占用带宽范围：5MHz~400MHz；

最大允许误差：± 200 kHz

## 4.5 5G NR数字调制质量参数

频率范围：100 MHz~50 GHz

误差矢量幅度测量范围：0.2%~17.5%

最大允许误差：±2%（绝对值）

## 4.6 射频端口电压驻波比

频率范围：100 MHz~50 GHz

射频端口电压驻波比：≤2.0

注：以上指标仅供参考，实际以说明书给出的指标为准。

# 校准条件

## 5.1环境条件

5.1.1环境温度：(23±5)℃，校准过程中环境温度变化不大于±2℃

5.1.2相对湿度：≤80％

5.1.3电源电压：AC(220±11)V；频率：(50±1)Hz

5.1.4周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

## 5.2校准用设备

5.2.1参考频标

输出频率：10MHz；

频率稳定度应优于被检时基相应取样时间频率稳定度的3倍,其他技术指标应优于被检时基相应技术指标的10倍。

5.2.2 功率计

频率范围：100MHz ~50GHz

功率测量范围：-55dBm~+20dBm

最大允许误差：±0.8%

5.2.3 频率计数器

频率范围：1MHz~200MHz

最大允许误差：±1×10-7

5.2.4 5G NR矢量信号发生器

频率范围：100MHz~50GHz

输出功率电平范围：-60dBm~+10dBm

功率电平最大允许误差：±1.0dB

误差矢量幅度：<1%

5.2.5 5G NR矢量信号分析仪

频率范围：100MHz~50GHz

误差矢量幅度测量最大允许误差：±0.5%

5.2.6信号发生器

频率范围：100MHz ~50GHz

输出功率电平范围：-80dBm~+10dBm

功率电平最大允许误差：±1.0 dB

5.2.7 频谱分析仪

频率范围：100MHz~50GHz

电平测量范围：-130dBm~+30dBm

电平测量最大允许误差：±3 dB

5.2.8 网络分析仪

频率范围：100MHz~50GHz

方向性：>40dB

反射端口回波损耗：±2.0dB

5.2.9 功分器

幅度不一致性：±1.0dB

5.2.10合路器

幅度不一致性：±1.0dB

# 校准项目和校准方法

表1 校准项目一览表

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 |
| 2 | 参考频率 |
| 3 | 5G NR信号数字调制质量参数分析 |
| 4 | 信道功率 |
| 5 | 占用带宽 |
| 6 | 邻道功率 |
| 7 | 射频端口电压驻波比 |

## 6.1外观及工作正常性检查

- 被校测试仪应具备规格、型号、制造厂名、设备编号及相应的警示标志等。

- 被校测试仪应带有必要的附件、说明书。

- 被校测试仪各部件应安装牢固，能确保正常工作。

- 被校测试仪通电后显示功能正常。

## 6.2校准前准备

所有校准用设备和被校测试仪均置于工作台上，并按照说明书的要求进行预热。校准用设备应在检定或校准周期内使用。被校矢量信号分析仪应按照技术说明书要求完成全自校。

## 6.3 参考频率

6.3.1仪表连接如图1所示。

图1 参考频率连接示意图

6.3.2 将5G NR矢量信号分析仪参考频率输出端接到频率计数器的输入端，由频率计数器读出参考频率的实际值fs。并记录于附录A。原始记录推荐格式见附录A。

## 6.4 5G NR信号数字调制质量参数分析

## 6.4.1 连续波组合法

6.4.1.1仪表连接如图2所示。

图2 5G NR信号数字调制质量参数分析-连续波组合法连接示意图

6.4.1.2信号发生器（连续波信号）保持信号关闭。矢量信号发生器选择5G数字调制模式，按要求设置输出频率，功率，信道带宽，子载波间隔和调制方式，打开调制信号。

6.4.1.3合路器输出端连接标准5G NR矢量信号分析仪，选择5G解调模式，设置与矢量信号发生器相对应的频率、信道带宽、子载波间隔、调制方式等。在测量结果中选择子载波，读出子载波频率fsc、功率P0及初始子载波误差矢量幅度EVMscRMS0，基于公式（1）计算初始底噪与有用信号的比值NSRsc0。

（1）

式(1)中

NSRsc0–––初始底噪功率与有用子载波信号功率比；

EVMscRMS0–––初始子载波误差矢量幅度均方根。

6.4.1.4关闭矢量信号发生器的输出信号，设置信号发生器（连续波信号）频率为子载波频率fsc，设置合适的输出功率。

6.4.1.5 矢量信号分析仪读取实际连续波功率Pcw，则加入连续波干扰后的误差矢量幅度的实际值EVMcwRMS由公式（2）计算得到，

（2）

式(2)中

EVMscRMS–––子载波误差矢量幅度均方根；

ISR–––连续波干扰功率（Pcw）与有用信号子载波功率（P0）比，即

6.4.1.6 调节信号发生器（连续波信号）功率，重复步骤6.4.1.4~6.4.1.5直至误差矢量幅度从EVMscRMS0增至规定的限值，将其作为实际值记录于附录A中。

6.4.1.7 合路器输出端连接被校5G分析仪，打开矢量信号发生器及连续波信号发生器的输出信号，设置相应的参数，读取相应的子载波EVM值作为实测值，并记录于附录A。

6.4.1.8 改变矢量信号发生器输出频率f，重复步骤6.4.1.2～6.4.1.7。原始记录推荐格式见附录A。

## 6.4.2 白噪声法

6.4.2.1仪表连接如图3所示，

图3 5G NR信号数字调制质量参数分析-白噪声法连接示意图

6.4.2.2信号发生器（高斯白噪声信号）保持关闭。矢量信号发生器选择5G数字调制模式，按要求设置输出频率，功率，信道带宽，子载波间隔和调制方式，打开调制信号。

6.4.2.3合路器输出端连接标准5G NR矢量信号分析仪，选择5G解调模式，设置与矢量信号发生器相对应的频率、信道带宽、子载波间隔、调制方式等。在测量结果中读出信道功率Ps以及误差矢量幅度EVMRMS0。基于公式（3）计算出信道带宽内底噪与有用信号功率比NSR0。

（3）

式(3)中

NSR0–––初始底噪功率与有用子载波功率比；

EVMRMS0–––初始误差矢量幅度均方根。

6.4.2.4关闭矢量信号发生器的输出信号，设置信号发生器（高斯白噪声信号）中心频率，带宽，设置合适的输出功率。

6.4.2.5矢量信号分析仪读取实际信道功率PG，则加入干扰后的误差矢量幅度EVMRMS由公式（4）计算得到，将其作为实际值记录于附录A表中

（4）

式(4)中

EVMRMS–––加入连续波干扰后的误差矢量幅度；

NSR–––高斯白噪声功率（PG）与有用信号功率（Ps）比，即

6.4.2.6调节信号发生器（高斯白噪声信号）功率PG，重复步骤6.4.2.4~6.4.2.5直至误差矢量幅度从EVMRMS0增至规定的限值，并记录于附录A中。

6.4.2.7合路器输出端连接被校5G分析仪，打开矢量信号及高斯白噪声信号，设置相应的参数，读取EVM值作为实测值，并记录于附录A中。

6.4.2.8 改变输出频率f，重复步骤6.4.2.2~6.4.2.7。原始记录推荐格式见附录A。

## 6.4.3 比对法

6.4.3.1仪表连接如图4所示。

图4 5G NR信号数字调制质量参数分析-比对法连接示意图

6.4.3.2矢量信号发生器输出频率设为f，输出电平设为-10dBm，选择数字调制模式，设置相应的子载波间隔、信道带宽等。

6.4.3.3标准矢量信号分析仪和被校5G分析仪频率设为f，参考电平为0dBm，选择解调模式，设置相应的子载波间隔、信道带宽等，分别在标准矢量信号分析仪和被校5G分析仪的测量结果中读出误差矢量幅度等解调参数，并记录于附录A中。

6.4.3.4改变矢量信号发生器输出频率f，重复步骤6.4.3.2～6.4.3.3，并记录于附录A中。原始记录推荐格式见附录A。

## 6.5 信道功率

6.5.1仪表连接如图5所示。

图5信道功率连接示意图

6.5.2信号发生器输出频率设为f，输出电平设为-10 dBm，打开射频输出。

6.5.3 设置功率计频率为f，读取功率计示值作为标准值，并记录于附录A。

6.5.4 被校5G分析仪频率设为f，参考电平为自动，选择信道功率测量，在5G NR矢量信号分析仪测量结果中读出信道功率，并记录于附录A。

6.5.5改变信号发生器输出功率和输出频率，重复步骤6.5.2～6.5.4。原始记录推荐格式见附录A。

## 6.6 占用带宽

6.6.1仪表连接如图6所示。

图6占用带宽连接示意图

6.6.2 被校5G分析仪频率设为f，参考电平为自动，选择占用带宽测量功能，设置测量带宽SPAN。

6.6.3 信号发生器1输出频率设为f-offset，（offset=0.25×SPAN），调节信号源输出电平使功率计显示为-10dBm，打开射频输出。

6.6.4 设置被校5G分析仪占用带宽的功率比为98%，测量该连续波的占用带宽，并记录为OBW1，关闭信号发生器1。

6.6.5 信号发生器2输出频率设为f+ offset，调节信号源输出电平使功率计显示为-10dBm，打开射频输出。

6.6.6 信号发生器1和信号发生器2的频率差值为OBW的实际值，记为OBW实际，将其记录于原始记录中。

6.6.7设置被校5G分析仪占用带宽的功率比为98%，测量该连续波的占用带宽，并记录为OBW2，关闭信号发生器2。

6.6.8同时打开信号发生器1和信号发生器2，设置被校5G分析仪占用带宽的功率比为99%，读取OBW3，并记录，根据公式计算占用带宽：

OBW实测=OBW3-（OBW1+OBW2）/2

6.6.9改变offset，测量不同的OBW，重复步骤6.6.3～6.6.6。

6.6.10改变频率f，重复步骤6.6.2～6.6.8。原始记录推荐格式见附录A。

## 6.7 邻道功率

6.7.1仪表连接如图7所示。

图7邻道功率连接示意图

6.7.2 5G NR矢量信号分析仪频率设为f，参考电平为自动，选择邻道功率测量，设置相应的信道带宽BW。

6.7.3 信号发生器1输出频率设为f1=f，输出电平设为0 dBm，打开射频输出。

6.7.4设置信号发生器2输出频率f2=f+频偏，输出电平设为-10 dBm，打开射频输出。

6.7.5 连接功分器到频谱分析仪，在频谱分析仪读取f1和f2的峰值功率差值Delta作为标准值。

6.7.6连接功分器到5G NR矢量信号分析仪，在5G NR矢量信号分析仪读取邻道功率，并记录。

6.7.7改变信号发生器2输出功率，直到规定的限值，重复步骤6.7.4～6.7.6。

6.7.8改变频率f，重复步骤6.7.2～6.7.7。原始记录推荐格式见附录A。

## 6.8射频端口电压驻波比

6.8.1 仪器连接如图8所示。

图8 射频端口电压驻波比连接示意图

6.8.2 网络分析仪起始频率和终止频率设为被校矢量信号分析仪射频输入端口的频率范围，网络分析仪设置相应的扫描点数、中频带宽、使用校准件进行单端口自校准。

6.8.3网络分析仪连接到校准面/测试面，在网络分析仪上读出被测频率处的电压驻波比，并记录。

# 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，推荐校准证书内页格式见附录B。校准证书应准确、客观的报告校准结果。校准结果用校准数据的形式给出，并给出测量不确定度，不确定度评定实例见附录C。校准证书应至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

- 8 复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议不超过1年。更换重要部件、维修或对仪器性能有怀疑时，应及时校准。

- 附录A

- 原始记录推荐格式

证书编号：

共        页  第        页

- 外观及工作正常性检查

| 检查项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观及工作正常性检查 |  |

- 参考频率

| 实际值(MHz) | 实测值fs (MHz) |
| --- | --- |
| 10 |  |

- 5G NR信号数字调制质量参数分析（连续波组合法）

| 载波频率(MHz) | 子载波频率（MHz） | 子载波功率(dBm) | 连续波功率(dBm) | 子载波误差矢量幅度实际值(％) | 子载波误差矢量幅度实测值(％) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 5G NR信号数字调制质量参数分析（白噪声法）

| 载波频率(MHz) | 信道功率(dBm) | 白噪声功率(dBm) | 误差矢量幅度实际(％) | 误差矢量幅度实测值(％) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 5G NR信号数字调制质量参数分析（比对法）

| 载波频率(MHz) | 参数 | 实际值 | 实测值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 误差矢量幅度(％) |  |  |
|  | …. |  |  |
|  | 误差矢量幅度(％) |  |  |
|  | …. |  |  |
|  | 误差矢量幅度(％) |  |  |
|  | …. |  |  |

- 信道功率

| 测试项目 | 载波频率f (MHz) | 实际值(dBm) | 实测值(dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 信道功率 |  |  |  |

- 占用带宽

| 载波频率f (MHz) | OBW1 (MHz) | OBW2 (MHz) | OBW3 (MHz) | OBW实际 (MHz) | OBW实测 (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 邻道功率

| 载波频率f (MHz) | 频偏 (MHz) | 实际值 (dBc) | 实测值 (dBc) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | +1*BW |  |  |
|  | +2*BW |  |  |
|  | -1*BW |  |  |
|  | -2*BW |  |  |
|  | +1*BW |  |  |
|  | +2*BW |  |  |
|  | -1*BW |  |  |
|  | -2*BW |  |  |
|  | +1*BW |  |  |
|  | +2*BW |  |  |
|  | -1*BW |  |  |
|  | -2*BW |  |  |

- 射频端口电压驻波比

| 频率(MHz) | 测试端口 | 实测值 |
| --- | --- | --- |

| 温度 |  | ℃ | 相对湿度 |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 |  | V | 校准日期 |  |  |

校准人（签名）                                     核验人（签名）

- 附录B

- 校准证书内页推荐格式

证书编号：

共        页  第        页

- 外观及工作正常性检查

| 检查项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观及工作正常性检查 |  |

- 参考频率

| 实际值(MHz) | 实测值fs (MHz) |
| --- | --- |
| 10 |  |

- 5G NR信号数字调制质量参数分析

| 载波频率(MHz) | 参数 | 实际值 | 实测值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 误差矢量幅度(％) |  |  |
|  | …. |  |  |
|  | 误差矢量幅度(％) |  |  |
|  | …. |  |  |
|  | 误差矢量幅度(％) |  |  |
|  | …. |  |  |

- 信道功率

| 测试项目 | 载波频率f (MHz) | 实际值(dBm) | 实测值(dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 信道功率 |  |  |  |

- 占用带宽

| 测试项目 | 载波频率f (MHz) | 实际值(MHz) | 实测值(MHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 占用带宽 |  |  |  |

- 邻道功率

| 载波频率f (MHz) | 频偏 (MHz) | 实际值 (dBc) | 实测值 (dBc) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | +1*BW |  |  |
|  | +2*BW |  |  |
|  | -1*BW |  |  |
|  | -2*BW |  |  |
|  | +1*BW |  |  |
|  | +2*BW |  |  |
|  | -1*BW |  |  |
|  | -2*BW |  |  |
|  | +1*BW |  |  |
|  | +2*BW |  |  |
|  | -1*BW |  |  |
|  | -2*BW |  |  |

- 射频端口电压驻波比

| 频率(MHz) | 测试端口 | 实测值 |
| --- | --- | --- |

- 附录C

- 5G NR矢量信号分析仪测量不确定度评定示例

依据5G NR矢量信号分析仪校准规范的各校准项目的计量特性、校准条件及校准方法的规定，对型号为N9020B的5G NR矢量信号分析仪进行了校准，并对测量结果的不确定度进行了评定。

C.1 误差矢量幅度测量校准不确定度评定（以连续波组合法为例）

C.1.1 测量模型

式中：

EVMscRMS——被校5G分析仪的子载波误差矢量幅度的均方根；

NSRsc0——初始仪表噪声功率与有用子载波功率比，, 其中EVMscRMS0是初始子载波误差矢量幅度，该值是由仪器内部噪声干扰产生的；

ISR——连续波干扰功率（Pcw）与有用信号子载波功率（P0）比，即。

则EVMscRMS的标准不确定度：

C.1.2 不确定度来源

根据上式分析不确定来源，主要包括：

（1）标准矢量信号分析仪EVMscRMS0重复性测量引入的不确定度u1；

（2）标准矢量信号分析仪EVMscRMS0测量误差引入的不确定度u2；

（3）ISR测量最大允许误差引入的不确定度u3；

（4）被校5G分析仪EVM重复性测量引入的不确定度u4。

C.1.3 不确定度分析

（1）标准矢量信号分析仪EVMscRMS0重复性测量引入的不确定度u1

5G信号发生器输出5G调制信号，频率5000MHz，功率-10dBm处，使用标准矢量信号分析仪重复测量10次，得到单次测量结果的试验标准差s=0.032%。

EVMscRMS0重复性测量引入的不确定度：u1=s=0.032%。

（2）标准矢量信号分析仪EVMscRMS0测量误差引入的不确定度u2；

矢量信号分析仪的指标说明书得到误差矢量幅度测量最大允许误差为0.29%，且该分量为均匀分布即k2＝3，则EVMscRMS0测量误差引入的不确定度u2=0.17%。

则

（3）ISR测量最大允许误差引入的不确定度u3。

ISR测量最大允许误差是由标准矢量信号分析仪的功率线性度引起的，指标说明书得到该值为±0.10dB，且该分量为均匀分布即k3＝3，则子载波功率测量最大允许误差引入的不确定度u3＝0.0013%。

（4）被校5G分析仪EVM重复性测量引入的不确定度u4。

5G信号发生器输出5G调制信号，频率5000MHz，功率-10dBm，连续波功率-85.87dBm，使用被校5G分析仪重复测量10次，得到单次测量结果的试验标准差s，标准不确定度使用试验标准差表示，则u4=s=0.034%。

C.1.4 不确定度合成

（1）合成标准不确定度：

（2）扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度U= k×uc=0.10%。

C.2信道功率校准

C.2.1 测量方法

采用可以输出标准射频功率的源以及功率计对5G NR矢量信号分析仪的信道功率测量进行校准。以使用矢量信号发生器M9384B和功率计NRP-Z57对5G NR矢量信号分析仪信道测量进行校准为例（频率5000MHz，功率-10dBm），进行不确定度评定。

C.2.2 测量不确定度来源

  - 功率计参考功率电平最大允许误差引入的不确定度u1；

  - 功率计的线性误差引入的不确定度u2；

  - 双阴接头引起的插损引入的不确定度u3；

  - 测量过程中，连接及读数重复性引入的不确定度u4；

  - 功率计与标准信号源连接过程中的失配误差引入的不确定度u5；

  - 被校5G NR矢量信号分析仪与标准信号源连接过程中的失配误差引入的不确定度u6。

C.2.3测量不确定度分析

- 功率计参考功率电平最大允许误差引入的不确定度u1；

标准功率计在功率参考点上测量结果的不确定度由上一级的校准证书得到：Up1＝0.8％（k1=2），即Up1＝（0.008×4.34）dB=0.035dB（k1=2）。

标准不确定度u1=Up1/k1≈0.017dB。

- 功率计的线性误差引入的不确定度分量

由功率探头的指标说明书得到，功率探头功率测量线性度最大允许误差为a2＝0.03dB，测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布k2=3。

标准不确定度u2=a2/k2≈0.0173dB。

- 双阴接头引起的插损引入的不确定度分量

经过实验得到，双阴接头的测量误差为 a3＝0.02dB，测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布k3=3

标准不确定度u3=a3/k3=0.0115dB

- 连接及读数重复性引入的不确定度分量

信号发生器输出频率5000MHz，调节信号发生器输出功率使得功率计显示为-10dBm，将此信号输入5G NR矢量信号分析仪，重复测量10次，测量结果如下表：

表4信道功率测量结果

| 测量次数 | 5G NR矢量信号分析仪实测值(dBm) |
| --- | --- |
| 1 | -10.10 |
| 2 | -10.11 |
| 3 | -10.12 |
| 4 | -10.15 |
| 5 | -10.13 |
| 6 | -10.05 |
| 7 | -10.17 |
| 8 | -10.11 |
| 9 | -10.12 |
| 10 | -10.14 |

则单次测量结果的试验标准差s =i=1n(xi−x)2n−1=0.02dB

标准不确定度使用试验标准差表示，则u4=s=0.02dB

- 功率计与标准信号源连接过程中的失配误差引入的不确定度分量

根据仪表的指标说明书得到，功率探头输入端口电压驻波比<1.1 ，即|Гs|=0.0476，标准信号发生器输入输出端口电压驻波比≤1.2，即|Гu =0.091，则失配误差a3=4.34×2×0.0476×0.2=0.0826dB，测量值落在该区间内的概率分布为反正弦分布k5=2。

标准不确定度u5=a5/k5≈0.0266dB

- 被测5G NR矢量信号分析仪与标准信号源连接过程中的失配误差引入的不确定度

根据仪表的指标说明书得到，标准信号发生器输入输出端口电压驻波比≤1.2，即|Гu|=0.091，被测5GNR 矢量信号分析仪输入输出端口电压驻波比<1.25，即|Гs|=0.111，则失配误差a6=4.34×2×0.091×0.111=0.0877dB，测量值落在该区间内的概率分布为反正弦分布k6=2

标准不确定度u6=a6/k6≈0.0620dB。

C.2.4合成标准不确定度

以上不确定度分量彼此不相关，则

取包含因子k=2，扩展不确定度U为：U=k×uc=0.15dB。

C.3占用带宽校准

C.3.1 测量不确定度来源

- 被测5G分析仪分辨力引入的不确定度u1；

- 连接及读数重复性引入的不确定度u2；

C.3.2 测量不确定度分析

- 被测5G分析仪分辨力引入的不确定度u1；

由被测5G分析仪的指标说明书得到，由分辨率引入的最大误差为0.01MHz/100MHz，设测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布k1 =3

则标准不确定度u1=0.0001/3=0.0058%。

- 连接及读数重复性引入的不确定度u2；

输出频率5000MHz，功率为-10dBm处，信号发生器1频率为4.95GHz，信号发生器2频率为5.05GHz，重复测量10次，占用带宽实测结果如下：

| 测量次数 | 占用带宽实测值(MHz) |
| --- | --- |
| 1 | 100.00 |
| 2 | 100.01 |
| 3 | 100.00 |
| 4 | 100.00 |
| 5 | 100.01 |
| 6 | 100.00 |
| 7 | 100.01 |
| 8 | 100.00 |
| 9 | 100.00 |
| 10 | 100.01 |

则单次测量结果的试验标准差s =i=1n(xi−x)2n−1/x≈0.0049%

标准不确定度使用试验标准差表示，则u2=s=0.0049%。

C.3.2不确定度合成

| 序号 | 不确定度分量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不确定度来源 | 类型 | 测量误差或准确度 | 分布类型 | 包含因子 | 标准不确定度 |
| 1 | 被测5G分析仪分辨力 | B | 0.0001 | 均匀分布 | 3 | 0.0058% |
| 2 | 连接及读数重复性 | A | / | / | / | 0.0049% |

合成标准不确定度uc=i=12ui2≈0.0075%

扩展因子k=2，扩展不确定度Ur = k×uc=2×0.075%=0.02%。

C.4邻道功率校准

C.4.1 测量不确定度来源

- 频谱分析仪线性度引入的不确定度u1；

- 信噪比引入的不确定度u2；

- 连接及读数重复性引入的不确定度u3；

C.4.2 测量不确定度分析

- 频谱分析仪线性度引入的不确定度u1；

根据频谱分析仪的指标说明书，测量线性度最大允许误差a1=0.1dB，测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布k1=3

标准不确定度分量u1=a1/ k1≈0.0577dB

- 信噪比引入的不确定度u2；

输出频率5GHz，信号发生器1输出功率0dBm，信号发生器2输出功率为-30dBm，测量平均次数10次，RBW=100kHz，噪声功率为-94.56dBm。

信噪比引入的标准不确定度分量

- 连接及读数重复性引入的不确定度u3；

输出频率5GHz，信号发生器1输出功率0dBm，信号发生器2输出功率为-30dBm，重复测量10次，占用带宽实测结果如下：

| 测量次数 | 邻道功率实测值(dBc) |
| --- | --- |
| 1 | -30.02 |
| 2 | -30.05 |
| 3 | -30.03 |
| 4 | -30.02 |
| 5 | -30.01 |
| 6 | -30.05 |
| 7 | -30.02 |
| 8 | -30.04 |
| 9 | -30.02 |
| 10 | -30.03 |

则单次测量结果的试验标准差s =i=1n(xi−x)2n−1/x≈0.014dB

标准不确定度使用试验标准差表示，则u3=s=0.014dB。

C.4.2不确定度合成

| 序号 | 不确定度分量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不确定度来源 | 类型 | 测量误差或准确度 | 分布类型 | 包含因子 | 标准不确定度 |
| 1 | 频谱分析仪线性度 | B | 0.1dB | 均匀分布 | 3 | 0.0577dB |
| 2 | 信噪比 | B | / | / | / | 0.0016 |
| 3 | 连接及读数重复性 | A | / | / | / | 0.014 |

合成标准不确定度uc=i=12ui2≈0.059dB

扩展因子k=2，扩展不确定度Ur = k×uc=2×0.059=0.12dB。

- 附录D

- 5G NR信号数字调制质量参数分析计量校准示例

本附录以连续波法为例进行说明。

1. 仪器连接如图2所示。

2. 信号发生器（连续波信号）保持信号关闭。矢量信号发生器选择5G数字调制模式，设置输出频率3500MHz，信道功率-8.64dBm，信道带宽20MHz，子载波间隔30kHz、调制方式QPSK，打开调制信号。

3. 合路器输出端连接标准5G NR矢量信号分析仪，选择5G解调模式，设置与矢量信号发生器相对应的频率、信道带宽、子载波间隔、调制方式等。在测量结果中选择子载波，读出子载波频率fsc=3503MHz、功率P0=-33.50dBm及初始子载波误差矢量幅度EVMscRMS0=0.18%，基于公式（1）计算初始底噪与有用信号的比值NSRsc0=3.24×10-6。

4. 关闭矢量信号发生器的输出信号，设置信号发生器（连续波信号）频率为子载波频率3503MHz，设置输出功率为-65dBm。

5. 矢量信号分析仪读取实际连续波功率Pcw=-73.31dBm，则加入连续波干扰后的误差矢量幅度的实际值EVMcwRMS由公式（2）计算得到，为1.04%。

6. 合路器输出端连接被校5G分析仪，打开矢量信号发生器及连续波信号发生器的输出信号，设置参数与步骤3相同，测试结果1.09%为实测值。

2021年9月第1版   2021年9月第1次印制