中华人民共和国工业和信息化部

电子计量技术规范

JJF(电子)0083─2022

管状波耦合器校准规范

Calibration Specification for Tubular Wave Couplers

（报批稿）

2022-××-××发布                   2022-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

管状波耦合器校准规范

Calibration Specification for

Tubular Wave Couplers

JJF(电子)0083─2022

归  口 单 位：中国电子技术标准化研究院

主要起草单位：广州广电计量检测股份有限公司

河南广电计量检测有限公司

广电计量检测（南宁）有限公司

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范起草人：

张  辉（广州广电计量检测股份有限公司）

徐静霞（广州广电计量检测股份有限公司）

吕东瑞（广州广电计量检测股份有限公司）

师  航（河南广电计量检测有限公司）

魏  亮（河南广电计量检测有限公司）

赵振飞（广电计量检测（南宁）有限公司）

目录

引  言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	2

4.1 插入损耗	2

5 校准条件	2

5.1 环境条件	2

5.2 测量标准及其它设备	2

6 校准项目和校准方法	3

6.1 外观及工作正常性检查	3

6.2 插入损耗	3

7 校准结果表达	4

8 复校时间间隔	5

附录A原始记录格式	6

附录B校准证书内页格式	7

附录C测量不确定度评定示例	8

# 引  言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范为首次发布。

- 管状波耦合器校准规范

# 1 范围

本规范适用于频率400MHz~3000MHz范围内管状波耦合器的校准。

# 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

ISO 11452-1:2015《道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法第1部分：一般规定和术语》 (Road vehicles—Component test methods for electrical disturbance from narrowband radiated electromagnetic energy—Part 1: General principles and terminology)。

ISO 11452-4:2020《道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法第4部分：线束激励法》 (Road vehicles—Component test methods for electrical disturbance from narrowband radiated electromagnetic energy—Part 4:Harness excitation methods)。

注：凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3 概述

管状波耦合器（Tubular Wave Coupler，简称TWC）用于将电磁干扰信号耦合到被测样品的线束中，并在测试频率范围内有较高的耦合功率。管状波耦合器是有两个输入端子的同轴结构系统，中间是管状的耦合装置，由内外两个同轴的管状电极组成，内外电极之间用硬绝缘材料填充，输入端子的内芯和内电极连接，外电极与屏蔽层连接，使用时两个输入端子一个连接功放作为信号输入，另一个接50Ω负载，其测量原理及结构如下图1所示。

C1

R1

C2

R2

被测样品

管状波耦合器接地端

信号源

R3

图1 管状波耦合器的测量原理及结构

图中：

R1——被测样品的阻抗；

R2——50Ω负载；

R3——信号源的内阻；

C1——内电极与被测电缆之间的电容；

C2——内电极与外电极之间的电容。

# 4 计量特性

## 4.1 插入损耗

插入损耗：≤20dB；

频率范围：400MHz~3000MHz。

注：以上范围及指标不适用于合格性判定，仅供参考。

# 5 校准条件

## 5.1 环境条件

5.1.1 环境温度：(23±5)℃。

5.1.2 环境相对湿度：30%~75%。

5.1.3 供电电源：电压(220±11)V，频率 (50±1)Hz。

5.1.4 其他：周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

## 5.2 测量标准及其它设备

5.2.1 网络分析仪

频率范围：400MHz~3000MHz；

动态范围：≥80dB；

传输系数误差：±0.1dB。

5.2.2 校准夹具

频率范围：400MHz~3000MHz；

插入损耗：＜1.5dB。

5.2.3 同轴负载

频率范围：400MHz~3000MHz；

阻值：50Ω；

电压驻波比：≤1.2。

# 6 校准项目和校准方法

## 6.1 外观及工作正常性检查

被校管状波耦合器外观应完好，无明显机械损伤和变形；开口处电极端面平整，旋钮锁紧后内外管状电极应同心。检查结果记录于附录A表A.1中。

## 6.2 插入损耗

6.2.1 设置网络分析仪为传输测量S21，源信号功率设置为-10dBm，中频带宽设为不大于100Hz，起始频率400MHz，终止频率3000MHz，将测试线缆接网络分析仪的输入输出端口，在线缆端口对网络分析仪进行双端口自校准。

6.2.2 如图2所示，将网络分析仪输出端线缆接校准夹具的输入端，校准夹具的另一端接网络分析仪的输入端线缆，按原始记录频率取点记录校准夹具的插入损耗F，其中频率在400MHz~1000MHz时步进为20MHz，频率1000M Hz~3000M Hz时步进为40MHz。

输入

输出

网络分析仪

校准夹具

图2 校准夹具插入损耗校准示意图

6.2.3 如图3所示，被校管状波耦合器放置于校准夹具中，校准夹具的导体通过管状波耦合器内腔，调整管状波耦合器的位置并用绝缘垫脚支撑，使校准夹具的导体通过其中心，且到校准夹具两端的距离相等；网络分析和校准夹具的连接不变，管状波耦合器的两个输入端接50Ω负载。网络分析仪设置不变，对网络分析仪进行归一化校准。

输入

输出

50Ω负载

网络分析仪

管状波耦合器

图3 归一化校准示意图

6.2.4 管状波耦合器的插入损耗测量如图4所示，网络分析仪输出接管状波耦合器的输入端，管状波耦合器的另一端接50Ω负载。网络分析仪的输入端接校准夹具，校准夹具的另一端接50Ω负载，按原始记录频率取点记录网络分析仪示值S21。

输入

输出

50Ω负载

网络分析仪

管状波耦合器

图4 插入损耗测量示意图

6.2.5 用下式计算管状波耦合器插入损耗。

IL=|S21|－F                           （1）

式中：

IL——管状波耦合器的插入损耗，dB；

S21——网络分析仪示值，dB；

F——校准夹具的插入损耗，dB。

# 7 校准结果表达

- 校准后，出具校准证书。校准证书应至少包含以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校准对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的说明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 8 复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A

# 原始记录格式

A.1 外观及工作正常性检查

表A.1 外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观及工作正常性检查 |  |

A.2 插入损耗

表A.2 插入损耗

| 频率MHz | 网络分析仪 示值S21(dB) | 校准夹具 插入损耗F(dB) | 插入损耗IL (dB) | 不确定度 (dB)k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 |  |  |  |  |
| 420 |  |  |  |  |
| 440 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |
| 1040 |  |  |  |  |
| 1080 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 3000 |  |  |  |  |

# 附录B

# 校准证书内页格式

B.1 外观及工作正常性检查

表B.1 外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观及工作正常性检查 |  |

B.2 插入损耗

表B.2 插入损耗

| 频率/MHz | 插入损耗IL (dB) | 不确定度 (dB) k=2 |
| --- | --- | --- |
| 400 |  |  |
| 420 |  |  |
| 440 |  |  |
| … |  |  |
| 1000 |  |  |
| 1040 |  |  |
| 1080 |  |  |
| … |  |  |
| 3000 |  |  |

# 附录C

# 测量不确定度评定示例

C.1 插入损耗测量结果不确定度评定

C.1.1 测量模型

管状波耦合器插入损耗的测量模型为：

IL=|S21|－F                           （C.1）

式中：

IL——管状波耦合器的插入损耗，dB；

S21——网络分析仪示值，dB；

F——校准夹具的插入损耗，dB。

C.1.2 不确定度来源

不确定度来源主要有：网络分析仪传输系数误差、校准夹具引入的误差、系统失配误差、测量重复性等引入的不确定度分量。

C.1.3 标准不确定度评定

C.1.3.1 网络分析仪传输系数误差引入的不确定度分量u1

由网络分析仪技术指标可知，网络分析仪传输系数误差最大为±0.1dB，按均匀分布，取k=3，则不确定度分量u1=0.1dB/3=0.058dB。

C.1.3.2 校准夹具误差引入的不确定度分量u2

被校管状波耦合器在校准夹具中因位置变化及校准夹具导体和管状波耦合器内腔不同心的误差按0.3dB计算，按均匀分布，取k=3，则由此引入的不确定度分量为u2=0.3dB/3=0.17dB。

C.1.3.3 系统失配误差引入的标准不确定度分量u3

校准系统失配误差最大按0.45dB计算，按反正弦分布，k=2，由此引入的不确定度分量为：u3=0.45 dB /2=0.32dB。

C.1.3.4 示值分辨力引入的不确定度分量u4

网络分析仪示值分辨力为0.01dB，按均匀分布，k=3，由分辨力引入的不确定度分量u4=0.005 dB /3=0.0029dB。

C.1.3.5 测量重复性引入的标准不确定度分量uA

对管状波耦合器2000MHz时的插入损耗进行重复性测量，结果如下表（dB）：

| 测量序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 | 2.82 | 2.69 | 2.48 | 2.56 | 2.64 |
| 测量序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量结果 | 2.55 | 2.91 | 2.72 | 2.68 | 2.96 |
| 平均值xn | 2.701dB |  | 标准差s | 0.16dB |  |

测量重复性引入的标准不确定度分量uA=s=10i=1(xi−xa)2(n−1)=0.16dB。

由于测量重复性包含了人员读数时因分辨力引入的误差，因此由分辨力引入的不确定度分量u4和测量重复性引入的不确定度分量uA取大者。

C.1.4 合成标准不确定度

C.1.4.1 主要不确定度汇总表

| 不确定度来源(ui) | ai(dB) | ki | ui(dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络分析仪传输系数误差，u1 | 0.1 | 3 | 0.058 |
| 校准夹具误差，u2 | 0.3 | 3 | 0.17 |
| 系统失配误差，u3 | 0.45 | 2 | 0.32 |
| 测量重复性，uA | 0.16 | 1 | 0.16 |

C.1.4.2 合成不确定度计算

以上各项不确定度分量相互独立不相关，合成标准不确定度为：

uc=u12+u22+u32+u2A=0.40dB

C.1.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U=kuc=0.80dB，k=2。