2022-**-**发布

中华人民共和国工业和信息化部 发布

2022-**-** 实施

漏磁检测参考试块校准规范

Calibration Specification for Reference Block

used in Magnetic Flux Leakage Testing

中华人民共和国工业和信息化部机械计量校准规范

JJF(机械) 1092-2022

JJF(机械) 1092-2022

漏磁检测参考试块校准规范

Calibration Specification for Reference Block

used in Magnetic Flux Leakage Testing

JJF（机械）1092—2022

归 口 单  位：全国机械汽车专业计量技术委员会

负责起草单位：沈阳国仪检测技术有限公司

参加起草单位：国家仪器仪表元器件质量监督检验中心

机械工业第二十四计量测试中心站

图迈检测技术（成都）有限公司

辽宁省计量科学研究院

河南省锅炉压力容器安全检测研究院

抚顺伦成技术工程有限公司

铁岭市计量测试所

国家管网集团北方管道有限责任公司沈阳检测

技术分公司

本规范条文由全国机械汽车专业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

李洪伟（沈阳国仪检测技术有限公司）

张  盼（图迈检测技术（成都）有限公司）

付明东（沈阳国仪检测技术有限公司）

于振毅（国家仪器仪表元器件质量监督检验中心）

韩志诚（辽宁省计量科学研究院）

参加起草人：

吕  博（图迈检测技术（成都）有限公司）

霍  岩（抚顺伦成技术工程有限公司）

朱艳红（铁岭市计量测试所）

赵向南（河南省锅炉压力容器安全检测研究院）

李中宇（机械工业第二十四计量测试中心站）

李  博（国家管网集团北方管道有限责任公司沈阳检测技术分公司）

张  琳（国家管网集团北方管道有限责任公司沈阳检测技术分公司）

目   录

引言	II

1 范围	2

2 引用文件	2

3 术语	2

4 概述	2

5 计量特性	2

5.1 表面粗糙度	2

5.2 几何尺寸	2

5.3 涂层厚度	2

6 通用技术要求	2

7 校准条件	2

7.1 环境条件	2

7.2 测量标准及设备	2

7.3校准前试块预处理	2

8 校准项目和校准方法	2

8.1 表面粗糙度	2

8.2 几何尺寸	2

8.3 涂层厚度	2

9 校准结果表达	2

10 复校时间间隔	2

附录 A 用千分尺测量漏磁参考试块厚度尺寸校准结果的测量不确定度评定	2

附录 B 漏磁检测参考试块涂层厚度校准结果的测量不确定度评定	2

附录 C 用工具显微镜测量试块槽宽尺寸的测量不确定度评定	2

附录 D 校准证书内页信息及格式	2

引言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1130-2005《几何量测量设备校准中的不确定度评定指南》、JJF 1094-2002《测量仪器特性评定》，共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列规范。

规范编制中参考了以下文件中关于漏磁校准试块的内容：GB/T 20737-2006《无损检测 通用术语和定义》、NB/T 47013.12-2015《承压设备无损检测 第12部分：漏磁检测》、JB/T 10765-2007《无损检测 常压金属储罐漏磁检测方法》、JJF 1487-2014《超声波探伤试块校准规范》等相关标准。

本规范为首次发布。

漏磁检测参考试块校准规范

范围

本规范适用于在无损检测领域进行漏磁检测的参考试块的校准。

引用文件

本规范引用下列文件：

GB/T 12606-2016 无缝和焊接（埋弧焊除外）铁磁性钢管纵向和/或横向缺欠的全圆周自动漏磁检测

GB/T 20737-2006 无损检测 通用术语和定义

JB/T 10765-2007 无损检测 常压金属储罐漏磁检测方法

NB/T 47013.12-2015 承压设备无损检测第12部分：漏磁检测

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本规范。

术语

GB/T 20737界定的及以下术语及定义适用于本规范

参考试块 reference block（GB/T 20737-2006）

具有规定的冶金、几何形状和尺寸特性的材料块，用来校准和评价设备。

注：可含有一个或多个人工不连续。

概述

漏磁检测参考试块（以下简称试块）包括校准试件（NB/T 47013.12-2015,4.2.2.1）,亦称校准试板（JB/T 10765-2007,7.2.1）和对比试件（NB/T 47013.12-2015,4.2.2.1），亦称对比试样/对比样管（GB/T 12606-2016）、对比试板（JB/T 10765-2007,7.2.2）。 试块主要用于校准漏磁检测设备。

试块分为外检测试块和内检测试块，平板校准试件见图1，平板对比试件见图2，管件校准试件见图3，管件对比试件见图4。

平板对比试件人工缺陷孔的阶梯数及直径见表1。

图1  平板校准试件

a）圆孔示意图

b）40%阶梯孔示意图

图2 平板对比试件

表1 平板对比试件人工缺陷孔的阶梯数及直径

| 公称厚度t mm | 孔号 | 阶梯数 | 阶梯深度 mm | 孔径/mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
| 6 | 1 | 2 | 0.6 | 6 | 3 | — |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 0.8 | 12 | 8 | 3 | — |  |  |
|  | 3 | 4 | 0.9 | 18 | 12 | 8 | 3 | — |  |
|  | 4 | 6 | 0.8 | 24 | 18 | 14 | 10 | 6 | 3 |
| 8 | 1 | 2 | 0.8 | 8 | 4 | — |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 1.1 | 16 | 10 | 5 | — |  |  |
|  | 3 | 4 | 1.2 | 24 | 18 | 12 | 6 | — |  |
|  | 4 | 6 | 1.1 | 32 | 24 | 18 | 12 | 6 | 4 |
| 10 | 1 | 2 | 1.0 | 10 | 5 | — |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 1.33 | 20 | 13.5 | 6.5 | — |  |  |
|  | 3 | 4 | 1.5 | 30 | 20 | 13.5 | 5 | — |  |
|  | 4 | 6 | 1.33 | 40 | 30 | 24 | 16 | 10 | 5 |
| 12 | 1 | 2 | 1.2 | 12 | 6 | — |  |  |  |
|  | 2 | 4 | 1.2 | 24 | 18 | 12 | 6 | — |  |
|  | 3 | 4 | 1.8 | 36 | 24 | 16 | 6 | — |  |
|  | 4 | 6 | 1.6 | 48 | 36 | 28 | 20 | 12 | 6 |

图3  管件试块

a） 标准清晰度检测器一般金属损失对比试件

b） 标准清晰度检测器坑状金属损失对比试件

c） 标准清晰度检测器轴向凹沟金属损失对比试件

d） 准清晰度检测器周向凹槽金属损失对比试件

e） 准清晰度检测器周向凹沟金属损失对比试件

f） 准清晰度检测器周向凹沟金属损失对比试件

g） 高清晰度检测器一般金属损失对比试件

h） 高清晰度检测器坑状金属损失对比试件

i） 高清晰度检测器轴向凹沟金属损失对比试件

j） 高清晰度检测器周向凹槽金属损失对比试件

k） 高清晰度检测器周向凹沟金属损失对比试件

m） 高清晰度检测器周向凹沟金属损失对比试件

n） 超高清晰度检测器一般金属损失对比试件

o） 超高清晰度检测器坑状金属损失试件

p） 超高清晰度检测器轴向凹槽金属损失对比试件

q） 超高清晰度检测器轴向凹沟金属损失对比试件

r） 超高清晰度检测器周向凹槽金属损失对比试件

s） 超高清晰度检测器周向凹沟金属损失对比试件

t） 超高清晰度检测器周向凹沟金属损失对比试件

注1：t为被检管道的公称壁厚。

注2：A是几何参数，当t＜10mm，A=10mm；当t≥10mm，A=t。

注3：l，m表示人工缺陷的周向中心间距，l≥A+20mm，m≥5A.

注4：K表示人工缺陷轴向中心间距，K≥φ0，φ0为管道管径。

图4  管件试件

计量特性

表面粗糙度

试块工作面表面粗糙度Ra≤6.3μm。

几何尺寸

平板校准试件长度应大于1250mm；平板对比试件长度应大于1200mm；管件校准试件及对比试件长度应大于2000mm；厚度尺寸偏差应不超过±0.5mm。

平板试件槽深及槽宽偏差应不超过±0.2mm，槽与槽间距应不小于200mm。

平板对比试件缺陷深度偏差应不超过±0.2mm，孔与孔间距应不小于200mm。

管件对比试件缺陷深度偏差应不超过±0.5mm，槽与槽间距应不小于200mm。

涂层厚度

试块涂层厚度偏差应不超过±0.2mm。

通用技术要求

新制造试块的表面，不应有划痕、碰伤、锈蚀和污物；使用中和修理后的试块表面，允许有不妨碍正常使用的上述缺陷。

校准条件

环境条件

温度条件：(20±5)℃。

相对湿度：＜80%。

大气压力：86kPa～106kPa。

测量标准及设备

试块的校准项目、测量标准及设备见表3。

表2  校准项目、测量标准及设备

| 序号 | 校准项目 | 测量标准及设备 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表面粗糙度 | 表面粗糙度比较样块MPE：＋12%～－17% 或粗糙度测量仪MPE：±7% |
| 2 | 几何尺寸 | 坐标测量机 MPE：±(2μm+3×10−6L) |
|  |  | 影像测量仪 MPE：±(3μm+5×10−6L) |
|  |  | 万能工具显微镜 MPE：±(1μm+10×10−6L) |
|  |  | 游标类量具（分度值不低于0.02mm） MPE：±0.02~0.05mm |
|  |  | 千分尺（分度值不低于0.01mm）MPE：±4μm |
|  |  | 深度指示表MPE：±(4 ~50)μm |
|  |  | 平尺（分度值不低于1mm）MPE：±0.2mm |
|  |  | 内径表 MPEV：(7~20) μm |
| 3 | 涂层厚度 | 涂层厚度测量仪器MPE：±2μm |
| 注：L为测量长度 |  |  |

校准方法和标准器及配套设备的选取，可根据测量结果最大允差的要求确定。

7.3 校准前试块预处理

校准前应使用丙酮清洗试块，并确认无影响校准结果的因素，清洗结果应满足第6章的要求。

校准项目和校准方法

表面粗糙度

试块的表面粗糙度用表面粗糙度比较样块进行比较测量，表面粗糙度测量时选择最接近被测表面粗糙度值的样块标称值作为测量结果，也可以用表面粗糙度测量仪进行测量。

几何尺寸

可采用接触测量或非接触测量的方法。

用游标类量具或千分尺测量

长度及厚度尺寸可选用相应分度值的游标类量具直接测量，尺寸应在全长范围内均布测量，位置不少于3处；厚度尺寸可用千分尺在试块阶梯两侧进行测量；每个位置测量值均应不超过公差。

选用量具的最大允许误差应不超过被测尺寸公差的1/3。

用万能工具显微镜或影像测量仪测量

测量时调整仪器，试块边缘清晰地出现在仪器视场内，按仪器操作方法进行测量，测量时要避让试块被测几何体的边缘倒角和毛刺等影响测量结果的因素。用影像仪测量时，有限使用仪器自动寻边的方式瞄准和选点。

孔、槽尺寸测量

      - 用内径表测量孔直径

首先用内径表的校对环规调整好内径表的初始值，然后直接用内径表测量孔直径，读数值即为孔直径。

      - 用深度指示表测量深度尺寸

根据被测孔、槽等深度尺寸读取合适的深度指示表，如果指示表的测头尺寸过大，可换上合适尺寸的探针。测量时，将深度指示表的基座放在试块基面上，调整指示表的测量端于孔（或槽）的顶部并记下指示标初始值，在试块基面上移动深度指示表的基座慢慢使指示表的测头插入孔（或槽）的底部，此时指示表的读数与初始值之差的绝对值即为该孔（或槽）的深度尺寸。

涂层厚度

当试块表面带有涂层时，使用涂层厚度测量仪器测量涂层厚度。

试块表面涂层厚度至少均布6个位置测量，测量位置参照图5。

图5 涂层测量位置示意图

校准结果表达

经过校准的试块出具校准证书，校准证书内页信息及格式见附录C。

复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由试块的使用频率、保养情况、使用者以及试块本身质量等因素所决定，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，一般不超过1年。

- 用千分尺测量漏磁参考试块厚度尺寸校准结果的测量不确定度评定

用千分尺测量漏磁参考试块厚度尺寸校准结果的测量不确定度评定(通用量具，线尺寸，以千分尺为例)

  - 测量方法

使用千分尺进行测量。

  - 数学模型

由测量方法可得到数学模型为：

T=T'+△T                                  (A.1)

式中：

T——试块厚度，mm；

T'——千分尺读数，mm。

△T——测量重复性引起的误差，mm；

  - 测量不确定度来源分析

测量不确定度来源及说明见表A.1。

表A.1 测量不确定度来源及说明

| 序号 | 不确定度来源 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 | A类不确定度分量 |
| 2 | 千分尺最大允差 | 千分尺存在的最大允差 |
| 3 | 线膨胀系数 | 试块和千分尺间线膨胀系数差 |
| 4 | 温度 | 试块和千分尺温度差 |
| 5 | 试块形状误差 | 试块的表面形状会对测量结果产生影响，主要影响因素是平面度误差 |

  - 标准不确定度评定

    - 由测量重复性引入的不确定度分量u1

在重复测量条件下，对试块厚度进行10次重复测量。得到结果为：8.028mm，8.022，8.024，8.014，8.020，8.024，8.024，8.016，8.018，8.026，由贝塞尔公式计算得到s=4.5μm，则测量重复性引入的不确定度分量为：

u1=s=4.5μm

    - 由千分尺最大允差引入的不确定度分量u2

经检定合格的千分尺最大允许误差为4μm，置信区间半宽则为a= 2μm，在区间内均匀分布，k=3。则由千分尺示值误差引入的不确定度分量为：

u2=a3=23=1.2μm

    - 由试块和千分尺线膨胀系数差引入的标准不确定度分量u3

取试块和千分尺线膨胀系数均为α=11.5±1×10-6℃-1，线膨胀系数差δα的界限为±2×10-6℃-1，符合三角分布，k=6，则：

u3=2×10-6℃-1/6=0.816×10-6℃-1

    - 由试块和千分尺温度差引入的标准不确定度分量u4

试块和千分尺间有一定的温度差存在，并以等概率落于估计区间为-0.3~+0.3℃内，符合均匀分布，k=3，则：

u4=0.3℃/3=0.173℃

    - 由试块形状误差引入的标准不确定度分量u5

试块形状误差对测量结果产生影响的主要因素是平面度误差，实测试块平面度为30 μm，半宽为15 μm，符合均匀分布，k=3，则：

u5=15μm/3=8.7μm

  - 合成标准不确定度

标准不确定度分量汇总表见表A.2。

表A.2  标准不确定度分量汇总表

| 序号 | 标准不确定度分量 ui | 不确定度来源 | 标准不确定值 ui | 灵敏度系数 ci | ci×ui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u1 | 测量重复性 | 1.2μm | 1 | 4.5μm |
| 2 | u2 | 千分尺最大允差 | 1.2μm | 1 | 1.2μm |
| 3 | u3 | 线膨胀差 | 0.816×10-6℃-1 | L∙∆t=0.020× 106×5℃∙μm | 0.1μm |
| 4 | u4 | 温度差 | 0.173℃ | L∙α=0.020× 11.5μm/℃ | 0.1μm |
| 5 | u5 | 试块形状误差 | 5.8μm | 1 | 8.7μm |

合成标准不确定度为：

规范要求温度允许偏差∆t=±5℃，线膨胀系数取α=11.5±1×10-6℃-1

uc2=u12+u22+L∙∆tu32+L∙αu42+u52

=4.5μm2+1.2μm2+0.020×106μm×5℃×0.816×10-6℃-12+

0.020×106μm×11.5×10-6℃-1×0.173℃2+8.7μm2

=97.4μm2

uc=9.9μm

  - 扩展不确定度

测量结果近似为正态分布，取k=2，扩展不确定度为：

U=kuc=2×9.9μm=20 μm

漏磁检测参考试块涂层厚度校准结果的测量不确定度评定

漏磁检测参考试块涂层厚度校准结果的测量不确定度评定

  - 测量方法

在重复测量条件下，使用涂层测厚仪对试块涂层进行10次测量，以测量结果的平均值作为涂层厚度的测量结果。测量方法属于直接测量法。

  - 测量模型

L=L1+∆L                            (C.1)

式中：

L——涂层厚度，μm；

L1——涂层厚度的仪器测量值，μm；

∆L——测量重复性引起的误差，μm；

  - 灵敏度系数

c1=∂L/∂L1=1 ；

c2=∂L/∂∆L=1

  - 测量不确定度来源分析

测量不确定度来源及说明见表B.1。

表B.1 测量不确定度来源及说明

| 序号 | 不确定度来源 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 涂层测厚仪最大允差 | 涂层测厚仪最大允差 |
| 2 | 测量重复性 | A类不确定度分量 |

  - 标准不确定度评定

    - 由涂层测厚仪最大允许误差引入的标准不确定度分量u1

经检定合格的涂层测厚仪最大允许误差为±(1+3%H)，置信区间半宽则为a=(1+3%×22.86)=1.68μm，在区间内均匀分布，k=3。则由涂层测厚仪最大允许误差引入的不确定度分量为：

u1=a3=1.68583=0.98μm

    - 由测量重复性引入的不确定度分量u2

在重复测量条件下，对涂层厚度进行10次重复测量。得到结果见下表B.2。则测量重复性引入的不确定度分量为：

表B.2 测量不确定度来源及说明

μm

| 1 | L1 | 1000.4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | L2 | 1000.6 |
| 3 | L3 | 1000.5 |
| 4 | L4 | 1000.7 |
| 5 | L5 | 1000.1 |
| 6 | L6 | 1000.2 |
| 7 | L7 | 1000.7 |
| 8 | L8 | 1000.3 |
| 9 | L9 | 1000.5 |
| 10 | L10 | 1000.8 |
| L |  | 1000.48 |
| S |  | 0.23 |

u2=s=0.23μm

  - 合成标准不确定度

标准不确定度分量汇总表见表B.3。

表B.3  标准不确定度分量汇总表

| 序号 | 标准不确定度分量 ui | 不确定度来源 | 标准不确定值 ui | 灵敏度系数 ci | ci×ui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u1 | 涂层测厚仪最大允差 | 0.9733μm | 1 | 0.98μm |
| 2 | u2 | 测量重复性 | 0.23mm | 1 | 0.23mm |

合成标准不确定度为：

uc=u12+u22=1.01μm

  - 扩展标准不确定度

涂层厚度测量结果近似为正态分布，取k=2，扩展不确定度为：

U=kuc=2×1.01μm=2.1μm

用工具显微镜测量试块槽宽尺寸的测量不确定度评定

用工具显微镜测量试块槽宽尺寸的测量不确定度评定

  - 测量方法

使用工具显微镜进行测量。

  - 数学模型

由测量方法可得到数学模型为：

L=A-A0                                  (C.1)

式中：

L——试块被测尺寸，mm；

A——第二个位置（终点）读数，mm；

A0——第一个位置（起点）读数，mm。

  - 测量不确定度来源分析

测量不确定度来源及说明见表C.1。

表C.1 测量不确定度来源及说明

| 序号 | 不确定度来源 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 瞄准误差 | 由于物镜瞄准引起的误差 |
| 2 | 读数误差 | 由于工具显微镜读数分辨力引起的误差 |
| 3 | 示值误差 | 试块和千分尺间线膨胀系数差 |

  - 计算分量的标准不确定度评定

    - 工具显微镜测量瞄准的标准不确定度分量u1

实际测量时，采用3×物镜测量（使用12×目镜时，系统放大倍数36×），其瞄准不可靠性60″，整个测量要进行两次瞄准，其瞄准误差为

δ1=2×250αρK=250×60″×236×2×105μm=2.95μm

式中：

α——瞄准精度，（″）；

ρ——弧度和秒的换算系数；

K——放大倍数。

该项瞄准误差主要以均匀分布的方式影响，所以其标准不确定度为

u1=δ3=2.95μm3=1.70μm

    - 读数误差的标准不确定度分量u2

所用万能工具显微镜的分辨力为0.2μm，其量化误差的标准不确定度为

u2=δ2×3=0.2μm2×3=0.06μm

    - 工具显微镜示值误差估算的标准不确定度分量u3

由检定证书及相应的检定规程可知，在测量范围2mm内为1.04μm，为均匀分布，k=3，则：

u3=δ3=1.04μm3=0.60μm

考虑在2mm测量范围内，工具显微镜刻度尺和被测件线膨胀系数差的标准不确定度，以及工具显微镜刻度尺和被测件温度差的标准不确定度，其影响相比于其他影响量，可以忽略不计。

    - 合成标准不确定度

标准不确定度分量汇总表见表C.2。

表C.2  标准不确定度分量汇总表

| 序号 | 标准不确定度分量 ui | 不确定度来源 | 标准不确定值 ui | 灵敏度系数 ci | ci×ui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u1 | 瞄准误差 | 1.7μm | 1 | 1.7μm |
| 2 | u2 | 读数误差 | 0.06μm | 1 | 0.06μm |
| 3 | u3 | 示值误差 | 0.60μm | 1 | 0.60μm |

合成标准不确定度为：

uc2=u12+u22+u32

=1.7μm2+0.06μm2+0.13μm2

=3.2μm2

uc=1.8μm

  - 扩展不确定度

测量结果近似为正态分布，取k=2，扩展不确定度为：

U=kuc=2×1.8μm≈4 μm

校准证书内页信息及格式

校准证书内页信息及格式

  - 校准证书至少包括一下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和引用相关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

  - 推荐得校准证书内页格式见表D.1。

表D.1  校准证书内页格式

| 序号 | 校准项目 | 校准结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表面粗糙度 |  |
| 2 | 几何尺寸 |  |
| 3 | 涂层厚度 |  |