中华人民共和国工业和信息化部

通信计量技术规范

通信计量技术规范

JJF（通信）057─2022

在线磁场监测系统现场校准规范

Field Calibration Specification for Online Monitoring Systems of Magnetic Field

（报批稿）

2021-XX-XX发布                                 202X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

在线磁场监测系统现场校准规范

Field Calibration Specification for Online Monitoring Systems of Magnetic Field

JJF(通信) 057-2022

归 口 单 位：中国信息通信研究院

起 草 单 位：中国信息通信研究院

本规程技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

袁修华（中国信息通信研究院）

周  峰（中国信息通信研究院）

张向阳（中国信息通信研究院）

参与起草人：

陆德坚（北京森馥科技股份有限公司）

陈坚剑（上海怡星机电设备有限公司）

目    录

引言................................................................（II）

1 范围	1

2 参考文件	1

3 概述	1

4 计量特性	1

4.1频率范围	1

4.2磁场（磁场强度或磁感应强度）频率响应	1

4.3磁场（磁场强度或磁感应强度）线性度	1

5 校准条件	1

5.1环境条件	1

5.2测量标准及其他设备	2

6 校准项目和校准方法	3

6.1校准项目	3

6.2校准方法	3

7 校准结果表达	6

8 复校时间间隔	6

附录A 原始记录推荐格式	7

附录B 校准证书内页格式	9

附录C 不确定度评定示例	10

引    言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范针对在线磁场监测系统的校准方法，分别对磁场（磁场强度或磁感应强度）频率响应、磁场（磁场强度或磁感应强度）线性度等参数测量进行了规定，并在附录中给出了校准项目的测量不确定度评定示例。

本规范为首次制定。

在线磁场监测系统现场校准规范

# 范围

本校准规范适用于频率范围1Hz～400kHz安装后不可拆卸的在线磁场监测系统现场校准，对于手持式的电磁辐射监测仪器不适用。其他频段的在线磁场监测系统现场校准也可参考。

# 引用文献

IEEE 1309-2013 IEEE电磁场传感器及探头校准标准(9kHz-40GHz, 天线除外)（IEEE Standard for Calibration of Electromagnetic Field Sensors and Probes（Excluding Antennas）from 9kHz to 40GHz）。

IEC 61786-1-2013 关于人体暴露于1 Hz至100 kHz直流电磁场、交流电磁场及交流电场的测量(Measurement of DC magnetic, AC magnetic and AC electric fields from 1 Hz to 100 kHz with regard to exposure of human beings - Part 1: Requirements for measuring instruments)。

# 概述

在线磁场监测系统磁场监测系统安装以后一般是固定的,通常由以下部分组成：磁场探头，磁场探头外壳，读出装置。磁场探头用于测量安装处的磁场强度，外壳用于保护磁场强度不受外力和外界气候因素的破坏，无网络连接时，读出装置用于现场读出此时的磁场数值。

# 计量特性

## 4.1频率范围

1Hz～400kHz

## 4.2磁场（磁场强度或磁感应强度）频率响应

0.01A/m～100A/m（0.0126μT～126μT）

## 4.3磁场（磁场强度或磁感应强度）线性度

0.01A/m～100A/m（0.0126μT～126μT）

# 校准条件

## 5.1环境条件

5.1.1环境温度：-10℃~35℃

5.1.2相对湿度：≤80％

5.1.3电源电压：AC(220±11)V；频率：(50±1)Hz

5.1.4无影响仪器正常工作的电磁干扰及机械振动。

## 5.2测量标准及其他设备

5.2.1测量标准

## 5.2.1.1低频信号发生器

- 频率范围：1Hz～400kHz；

- 最大输出功率：≥0dBm；

- 幅度稳定度：优于1﹪/15min；

- 频率稳定度：优于1×10-4/15 min。

## 5.2.1.2功率放大器（可选）

- 频率范围：1Hz～400kHz；

- 最大输出功率：≥20W；

- 谐波和杂散信号应该低于载频至少20dBc；

- 输出端电压驻波比：≤1.5。

注：可利用多个功率放大器覆盖1Hz～400kHz频率范围。

## 5.2.1.3磁场线圈

- 磁场线圈的频率范围至少覆盖1Hz～400kHz；

- 特性阻抗：50Ω；

- 磁场线圈内径尺寸直径至少20厘米，大于被校准探头直径；

- 端口电压驻波比：≤2。

## 5.2.1.4场强传递标准

- 频率范围：至少覆盖1Hz～400kHz频率范围；

- 场强测量范围：满足校准需求；

- 经过有效校准，可溯源至国家标准。

## 5.2.2其他设备

## 5.2.2.1量具

- 包括直尺、卷尺或其他高度测量工具，测量范围：满足校准需求；

- 最小分度值：1mm；

- 最大允许误差: ±0.5mm。

## 5.2.2.2 磁场线圈支架

支架具有足够强度，可实现支撑功能，磁场线圈不会倒伏或者跌落。

# 校准项目和校准方法

## 6.1校准项目

- 外观及工作正常性检查；

- 磁场（磁场强度或磁感应强度）频率响应；

- 磁场（磁场强度或磁感应强度）线性度。

## 6.2校准方法

### 外观及工作正常性检查

- 被校磁场监测系统的外观应完好，外壳无污损、破损；

- 显示装置能够正常显示，屏幕清晰可见；

- 将结果记录在表A.1中。

### 磁场（磁场强度或磁感应强度）频率响应

- 所有测量用设备通电，按技术说明书规定时间预热。按图1连接仪器，组成磁场线圈校准系统。

图1 磁场线圈校准原理图

- 将磁强传递标准穿过磁场线圈中，传感器部分的几何中心放置于线圈中心位置，此为参考点位置。设置场强传递标准磁场探头为的工作状态，关闭信号源功率输出，将此时传递标准磁场探头的读数称之为环境噪声磁场强度HN或磁感应强度BN，并记录在附录A表A.2中。

图2 使用传递标准

- 设定信号发生器频率为校准频率点，并记录在附录A表A.2中。

- 对照场强传递标准磁场探头的校准证书，调节信号发生器和功率放大器，使得场强传递标准磁场探头的示值和校准证书上该频率点的示值A1相等，A1应当大于环境噪声磁场HN或磁感应强度BN 3倍以上，记录该示值及其对应的场强标准值H或B，及其此时信号发生器的电平示值P1.。

- 改变信号发生器的输出频率，重复d)，直至完成记录传递标准磁场探头所有预设置校准频率点的信号发生器电平示值。

- 将被校磁场监测系统中的磁场探头几何中心放置磁场线圈参考点位置。一般情况下不需要拆开磁场监测系统的外壳，通过查阅制造方的技术手册即可获知磁场探头在外壳中的位置，在缺乏技术资料的情况下，如技术手段允许且不会造成损坏，也可以拆开外壳。在这个过程中要使用支架稳妥安装磁场线圈。按预设置值设置好信号发生器频率和电平，将此时被校磁场探头示值HP或BP记录在附录A表A.2中。

- 由式（1）或（2）计算校准因子，并将其记录在附录A表A.2中。

()

式中：

CH——磁场强度校准因子；

H——标准磁场强值(A/m)；

HP——磁场探头示值(A/m)。

(2)

式中：

CB——磁感应强度校准因子；

B——标准磁感应强值(μT)；

BP——磁场探头示值(μT)。

图3 校准磁场监测系统

- 改变校准频率点，重复f）g），直至完成所有预设置的校准频率点，可得到磁场探头该频率范围的频率响应校准数据。

### 磁场（磁场强度或磁感应强度）线性度

- 所有测量用设备通电，按技术说明书规定时间预热。按图1连接仪器，组成磁场线圈校准系统。

- 将磁强传递标准穿过磁场线圈中，传感器部分的几何中心放置于线圈中心位置，此为参考点位置。设置场强传递标准磁场探头为工作状态，关闭信号源功率输出，将此时传递标准磁场探头的读数称之为环境噪声磁场强度HN或磁感应强度BN，并记录在附录A表A.3中。

- 设定信号发生器频率为校准频率点，并记录在附录A表A.3中。

- 对照场强传递标准磁场探头的校准证书，调节信号发生器和功率放大器，使得场强传递标准磁场探头的示值和校准证书上该频率点的示值A1相等，A1应当大于环境噪声磁场HN或磁感应强度BN 3倍以上，记录该示值及其对应的场强标准值H或B，及其此时信号发生器的电平示值P1.。

- 改变信号发生器的输出功率，重复d)，直至完成记录该频点传递标准磁场探头所有预设置标准值的信号发生器电平示值。

- 改变信号发生器的输出频率，重复d) e)，直至完成记录传递标准磁场探头所有预设置校准频率点的信号发生器电平示值。

- 将被校磁场监测系统中的磁场探头几何中心放置磁场线圈参考点位置。一般情况下不需要拆开磁场监测系统的外壳，通过查阅制造方的技术手册即可获知磁场探头在外壳中的位置，在缺乏技术资料的情况下，如技术手段允许且不会造成损坏，也可以拆开外壳。在这个过程中要使用支架稳妥安装磁场线圈。按预设置值设置好信号发生器频率和电平，将此时被校磁场探头示值HP或BP记录在附录A表A.3中。

- 由式（1）或（2）计算校准因子，并将其记录在附录A表A.3中。

- 改变信号源输出功率，重复g）h），直至完成该频率点的磁场强度或磁感应强度线性度校准。

- 改变校准频率点，重复g）到i），直至完成所有预设置的校准频率点，可得到磁场探头该频率范围的线性度校准数据。

# 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，推荐校准证书内页格式见附录B。校准证书应准确、客观的报告校准结果。校准结果用校准数据的形式给出，并给出测量不确定度，不确定度评定实例见附录C。校准证书应至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议不超过1年。更换重要部件、维修或对仪器性能有怀疑时，应及时校准。

- 附录A
原始记录推荐格式

校准记录编号                  校准日期

校准地点                      温度                ℃  湿度               %RH

送检单位

被校仪器名称                  型号                    编号

生产厂商

校准人员

磁场探头频率范围

磁场探头对准方式：

| 仪器类型 | 名称 | 型号 | 出厂编号 | 检定/校准证书号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量标准 |  |  |  |  |  |
| 其他设备 |  |  |  |  |  |

表A.1 外观检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观 |  |
| 工作正常性 |  |

表A.2  数据记录表格

| 环境噪声磁场HN（(A/m)/T） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率（MHz） | 场强传递标准示值（(A/m)/μT） | 标准值（(A/m)/μT） | 信号发生器功率示值(dBm) | 探头示值（(A/m)/μT） | 校准因子 |

表A.3  数据记录表格

| 环境噪声磁场HN（(A/m)/T） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率（MHz） | 场强传递标准示值（(A/m)/μT） | 标准值（(A/m)/μT） | 信号发生器功率示值(dBm) | 探头示值（(A/m)/μT） | 校准因子 |

- 附录B
校准证书内页格式

证书编号xxxx-xxxx

校 准 结 果

磁场频率响应

| 频率（MHz） | 标准值（(A/m)/μT） | 探头示值((A/m)/μT) | 校准因子 | 不确定度U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

磁场线性度

| 频率（MHz） | 标准值（(A/m)/μT） | 探头示值((A/m)/μT) | 校准因子 | 不确定度U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 附录C
不确定度评定示例

## C. 利用磁场线圈校准在线磁场监测系统的方法（1Hz～400kHz）

## C.1 利用磁场线圈校准的原理

在室外现场测量环境中，利用磁场线圈产生磁场，磁场线圈中心点为参考点，通过传递标准磁场探头，复现参考点的场强，通过量值对比的方式来校准磁场监测系统的磁场量值。

### C.2 磁场线圈校准方法不确定度分析示例

以1kHz频率点，20A/m场强值为例

C.2.1测量模型

其中K为校准因子，Es为传递标准探头测量参考点得到的场强实测值，单位A/m；Ks为传递标准探头上级溯源的校准因子；Em为被校探头测量参考点得到的场强实测值，单位A/m。

C.2.2 不确定度来源

根据上式，不确定度来源主要包括传递标准探头测量参考点场强引入的不确定度分量uEs，传递标准探头上级溯源的校准因子引入的不确定度分量uKs，以及被校探头测量参考点引入的不确定度分量uEm。

基于测量模型，由于各因素是乘积关系，则校准因子的相对不确定度为：

C.2.3 不确定度分析

（1）传递标准探头测量参考点场强引入的不确定度分量uEs；

1）测量区域场强不均匀引起的不确定度分量；

由于探头具有一定尺寸，所以探头放置在参考点的磁场测量区域的场强不均匀会引起不确定度，根据场强分布测量情况，场强不均匀引起的不确定度可以控制在±0.12dB，测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布k1=3，则标准不确定度为：

uEs1=0.12/3=0.07dB

2）参考功率引入的不确定度分量；

在校准期间，信号源/放大器的输出功率的稳定性会引入不确定度，最大允许误差为0.1dB，由于场强E和功率P是开方关系，假设服从均匀分布k3=3，则功率引入的标准不确定度为：

uEs3=0.5*0.1/3=0.029dB

3）场强传递标准读数的重复性引入的不确定度分量；

属于A类不确定度，正态分布，包含因子等于1，其标准不确定度通过10组每组10次重复性条件测量，采用多次测量的平均值作为测量结果的最佳估计值，所得不确定度如下：

表1  场强传递标准读数

| 测量次数 | 读数（A/m） |
| --- | --- |
| 1 | 19.95 |
| 2 | 20.08 |
| 3 | 20.03 |
| 4 | 20.01 |
| 5 | 19.85 |
| 6 | 20.00 |
| 7 | 20.02 |
| 8 | 19.93 |
| 9 | 20.08 |
| 10 | 20.15 |

则单次测量结果的试验标准差s =i=1n(xi−x)2n−1=0.078dB

则传递标准探头测量参考点场强引入的总标准不确定度为

=0.115dB

（2）传递标准探头上级溯源的校准因子引入的不确定度分量uKs；

根据溯源证书，场强传递标准引入的标准不确定度分量为：

| 频率(kHz) | 上级溯源证书给出的扩展不确定度U (k=2）dB | 场强传递标准引入的标准不确定度uKs dB |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.8 | 0.4 |

（3）被校探头测量参考点引入的不确定度分量uEm；

1）测量区域场强不均匀引起的不确定度分量；

由于探头具有一定尺寸，所以探头放置在参考点的磁场测量区域的场强不均匀会引起不确定度，根据场强分布测量情况，场强不均匀引起的不确定度可以控制在±0.12dB，测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布k1=3，则标准不确定度为：

uEm1=0.12/3=0.07dB

2）参考功率引入的不确定度分量；

在校准期间，信号发生器/放大器的输出功率的稳定性会引入不确定度，最大允许误差为0.1dB，由于场强E和功率P是开方关系，假设服从均匀分布k3=3，则功率引入的标准不确定度为：

uEs2=0.5*0.1/3=0.029dB

3）探头定位误差引入的不确定度分量；

传递标准探头和被校探头定位产生的最大允许误差为±2cm，参考点位置的距离为15cm，假设测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布k2=3，由于场强E和距离R是反比关系，且H(dBA/m)=20log10[H(A/m)]，则探头定位误差引入的标准不确定度为：

uEm3=20*log10(1+2/15)/3=0.628dB

4）三维合成场强修正因子引入的不确定度；

当使用场强传递方法去校准被校探头时，理论上，应该保证场强传递标准和任何被校准探头相同，这样在测量区域由多路径交互作用引起的相对自由的空间场的变化应该相同。实际上，场强传递标准和被校准探头是不同的，需要考虑这种差异。最大允许误差为0.28dB，假设服从均匀分布k4=3，则标准不确定度为：

uEm4=0.28/3=0.16dB

5）被校准系统磁场强度读数的重复性引入的不确定度；

属于A类不确定度，正态分布，包含因子等于1，其标准不确定度通过10组每组10次重复性条件测量，采用多次测量的平均值作为测量结果的最佳估计值，分别对不同频段的点进行重复性测试，所得不确定度如下：

表2  场强传递标准读数

| 测量次数 | 读数（A/m） |
| --- | --- |
| 1 | 19.82 |
| 2 | 20.21 |
| 3 | 20.03 |
| 4 | 20.06 |
| 5 | 19.92 |
| 6 | 20.03 |
| 7 | 20.15 |
| 8 | 19.94 |
| 9 | 19.96 |
| 10 | 20.06 |

则单次测量结果的试验标准差s =i=1n(xi−x)2n−1=0.082dB

则被校探头测量参考点场强引入的总标准不确定度为

=0.66dB

2.2.5 合成标准不确定度

=0.78dB

扩展不确定度

包含因子取k=2,扩展不确定度=1.6dB。

表3 不确定度分析示例（1kHz，20A/m）

| 不确定度来源 | 相对标准不确定度分量（dB） |
| --- | --- |
| 传递标准探头测量参考点场强引入的不确定度分量uEs | 0.115 |
| 传递标准探头上级溯源的校准因子引入的不确定度分量uKs， | 0.4 |
| 被校探头测量参考点引入的不确定度分量uEm | 0.628 |
| 总的相对标准不确定度 | 0.78 |
| 扩展不确定度 | 1.6 |