JJF(纺织) 107─2022

干洗机校准规范

- Calibration Specification for Drycleaning Machines

(报批稿)

××××-××-××发布                    ××××-××-××实施

发 布

中华人民共和国工业和信息化部

JJF(纺织) 107─2022

干洗机校准规范

Calibration Specification for

Drycleaning Machines

归 口 单 位：中国纺织工业联合会

起 草 单 位：广州纤维产品检测研究院

江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院

江苏省纺织产品质量监督检验研究院

温州市大荣纺织仪器有限公司

温州方圆仪器有限公司

济宁市质量计量检验检测研究院

本规范委托全国纺织计量技术委员会负责解释

本规范起草人：

谢奥中（广州纤维产品检测研究院）

倪瑞龙（广州纤维产品检测研究院）

张  彤（江苏省纺织产品质量监督检验研究院）

邓  华（广州纤维产品检测研究院）

郑冬明（江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院）

王传方（济宁市质量计量检验检测研究院）

程  剑（温州方圆仪器有限公司）

张金忠（温州市大荣纺织仪器有限公司）

目    录

- 引言…………………………………………………………………………………………Ⅱ

- 1 范围………………………………………………………………………………………1

- 2 引用文件……………………………………………………………………………………1

- 3 术语………………………………………………………………………………………1

- 4 概述………………………………………………………………………………………2

- 5 计量特性……………………………………………………………………………………2

- 6 校准条件………………………………………………………………………………2

- 7 校准项目和校准方法…………………………………………………………………3

- 8 校准结果表达……………………………………………………………………………6

- 9 复校时间间隔……………………………………………………………………………7

- 附录A 干洗机校准原始记录参考格式…………………………………………………8

- 附录B 干洗机校准证书（内页）参考格式…………………………………………………9

- 附录C 干洗机测量不确定度评定示例……………………………………………………10

引    言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范技术指标参考了GB/T 19981.2-2014《纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序》、GB/T 5170.1-2016 《电工电子产品环境试验设备检验方法 第1部分：总则》、GB 25116-2010《工业洗涤机械的安全要求 四氯乙烯干洗机》、JJF（纺织）052-2012《织物缩水率试验机校准规范》等标准。

本规范为首次发布。

干洗机校准规范

1  范围

本规范适用于纺织品试验用干洗机的校准，其他类似设备可参照本规范执行。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则

GB/T 19981.2-2014纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

3.1  温度偏差  temperature deviation

试验箱（室）稳定状态下，测温点在规定时间内实测最高温和最低温与设定温度的上下偏差。

计算公式如下：

（1）

（2）

式中：

——温度上偏差，单位为摄氏度（℃）；

——温度下偏差，单位为摄氏度（℃）；

——规定时间内实测最高温度，单位为摄氏度（℃）；

——规定时间内实测最低温度，单位为摄氏度（℃）；

——设定温度，单位为摄氏度（℃）。

3.2  g系数  g-factor

g系数是滚筒内边缘点的离心加速度和重力加速度的数值比，用g表示。由式（3）计算得到：

（3）

式中：

——滚筒转速，单位：r/min；

——滚筒内径，单位：mm。

4  概述

干洗机由洗涤系统、过滤系统、蒸馏系统、烘干回收系统、溶剂储存罐、泵、纽扣收集器等系统组成。此外，还可根据需求增加皂液系统、空气压缩系统、自动清污等系统。完成干洗程序后评价其外观及尺寸变化、剥离强力变化等可干洗性能。

工作原理：在一定尺寸的滚筒内，使用控制在一定温度范围内四氯乙烯（全氯乙烯）作为溶剂，按照规定的洗涤转速洗涤试样，用规定的脱液转速对试样脱液，最后以一定的温度对试样进行烘干处理。

5  计量特性

5.1  滚筒尺寸：内径：（600～1080）mm

深度：≥300 mm

5.2  滚筒转速：洗涤转速：（25～50）r/min

脱液转速：（300～600）r/min

注：转速不作为评判仪器是否合格的依据。

5.3  g系数：洗涤时：0.5～0.8

脱液时：60～120

5.4  溶剂温度偏差：±3 ℃

5.5  烘干进风口或出风口温度偏差：±3 ℃

注：一般测进风口温度偏差，如无进风口，则测出风口温度偏差。

5.6  时间误差：±20 s

6  校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：室温；相对湿度：≤85%。

6.1.2  干洗机应置于稳固的水平基础上，周围应清洁，无腐蚀性介质，无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

6.2  测量标准及其他设备

测量标准及其他设备见表1。

表1  测量标准及其他设备

| 序号 | 标准器名称 | 测量范围、分度值或分辨力 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字温度计 | 测量范围：(0～100) ℃ 分辨力0.1 ℃ | U =0.8 ℃（k =2） | 1 |
| 2 | 转速表 | 测量范围：(30～1000）r/min， 分辨力：0.1 r/min | 1级 | 1 |
| 3 | 内径千分尺 | 测量范围：(300～1080) mm 分度值：0.01 mm | MPE：±0.5 mm | 1 |
| 4 | 秒表 | 测量范围：0.01 s～1 h | MPE：±0.10 s | 1 |
| 注：主要测量标准及设备可选用本表所列，也可选用其他引入的测量不确定度U（k =2）不大于被校量的最大允许误差1/3的测量设备。 |  |  |  |  |

7  校准项目和校准方法

7.1  校准前检查

7.1.1  干洗机在适当部位装有铭牌，铭牌上需标明型号、制造厂、设备编号等信息。

7.1.2	内滚筒的工作表面应平整光洁、无划痕、无毛刺、无锈蚀等现象；全机没有漏水、漏气、溶剂泄漏等现象。

7.1.3  干洗机电源部分应安全可靠，机器应有可靠的接地端子和明显的接地标记，接地可靠。

7.1.4  门锁保护装置安全可靠，内滚筒旋转时前门不能开启，前门开启时内滚筒不能旋转。

7.1.5  干洗机在运行过程中，特别在脱液时，整机应保持平稳，不应有抖动、移位等强烈震动现象。

7.1.6  滚筒内壁有3-4个提升片，延伸至滚筒内壁整个深度。

7.1.7  干洗机装备有能够测量干洗时溶剂温度、烘干时进口或出口空气温度的装置。

7.1.8  干洗机具有符合GB/T 19981.2-2014 《纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序》表1中的3个干洗程序，或可编制干洗程序。

7.1.9  检查干洗机控制面板的计时功能是否可以正常运行，程序的运行是否能在计时结束后自动跳转到下一步。

7.2  校准项目

干洗机校准项目对应本规范计量特性条款和校准方法条款见表2。

表2  干洗机校准项目

| 序号 | 校准项目 | 计量特性条款 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滚筒尺寸 | 5.1 | 7.3.1 |
| 2 | 滚筒转速 | 5.2 | 7.3.2 |
| 3 | g系数 | 5.3 | 7.3.3 |
| 4 | 溶剂温度偏差 | 5.4 | 7.3.4 |
| 5 | 烘干进风口或出风口温度偏差 | 5.5 | 7.3.5 |
| 6 | 时间误差 | 5.6 | 7.3.6 |
| 注：根据被校准干洗机的功能选择校准项目。 |  |  |  |

7.3  校准方法

7.3.1  滚筒尺寸

7.3.1.1  滚筒内径

打开干洗机前门，用校对卡板校对内径千分尺的测微头的零位，再将内径千分尺放入滚筒内，将其测量触头测量面支撑在被测表面上，注意不要将触头伸到滚筒内壁的圆孔内。调整微分筒，使微分筒一侧的测量面在滚筒的内径向截面内摆动，找出最大尺寸。然后在滚筒的轴向界面内摆动，找出最小尺寸。取出内径千分尺并读数，读数为某一点内滚筒内径。

按上述步骤分别测量滚筒内不同位置的内径，可在滚筒内提升片边缘处测量，共测量3个位置的内径，其算术平均值即为内滚筒内径d。

7.3.1.2  滚筒深度

参照7.3.1.1中内径千分尺使用方法测量滚筒深度，内径千分尺放在干洗机滚筒的底部，千分尺的两端接触滚筒的前后两端，调整微分筒，使微分筒一侧的测量面在滚筒深度方向摆动，找出最小尺寸。取出内径千分尺并读数，读数为某一点内滚筒深度。

转动内滚筒，按上述步骤分别测量滚筒内不同位置的深度，共测量3个位置的深度，其算术平均值即为滚筒深度H。

7.3.2  滚筒转速

7.3.2.1  洗涤转速

关闭干洗机电源，拆卸干洗机主电机后盖，再接通电源。选择标准干洗程序（或可独立运行正常干洗洗涤转动方式的程序），启动干洗机。

用转速表测量滚筒转速，待转速表显示的数值稳定后，记录转速表读数。

按上述步骤分别测量三次滚筒洗涤转速，计算其算术平均值即为洗涤转速。

7.3.2.2  脱液转速

选择脱液程序，按照7.3.2.1方法测量滚筒脱液转速三次，计算其算术平均值即为脱液转速。

7.3.3  g系数

7.3.3.1  洗涤时的g系数

根据7.3.1.1测得得滚筒内径d和7.3.2.1中测得的洗涤转速，按公式（4）计算。

（4）

式中：

——洗涤时的g系数；

——洗涤转速，单位：r/min；

——滚筒内径，单位：mm。

7.3.3.2  脱液时的g系数

根据7.3.1.2测得得滚筒内径d和7.3.2.2中测得的脱液转速，按公式（5）计算。

（5）

式中：

——脱液时的g系数；

——脱液转速，单位：r/min；

——滚筒内径，单位：mm。

7.3.4  溶剂温度偏差

打开前门，在干洗机内筒和外筒之间的缝隙放入数字温度计传感器，保持传感器一直处于溶剂中且不触碰到外筒底部。关闭前门，选择标准干洗程序（若干洗机具有单独加热校准程序或温度校准程序，则选择“加热”模式或温度校准模式），启动干洗机，溶剂进入滚筒，当溶剂液面稳定后，开始加热。

当干洗机显示的溶剂温度达到设定值，温度稳定后，记录10 min内标准器的实测最高温度和最低温度。实测最高温与设定温度之差为温度上偏差，实测最低温与设定温度之差为温度下偏差，按公式（6）（7）计算。

（6）

（7）

式中：

——溶剂温度上偏差，单位：℃；

——溶剂温度下偏差，单位：℃；

——规定时间内实测最高温度，单位：℃；

——规定时间内实测最低温度，单位：℃；

——溶剂设定温度，单位：℃；

——标准器在校准点的修正值，单位：℃。

7.3.5  烘干进风口或出风口温度偏差

将数字温度计温度传感器置于干洗机进风口或出风口，启动干洗机，当烘干程序启动，准备测量。

当干洗机显示的进风口或出风口达到设定值，温度稳定后，记录10 min内标准器的实测最高温度和最低温度。实测最高温与设定温度之差为温度上偏差，实测最低温与设定温度之差为温度下偏差，按公式（8）（9）计算。

（8）

（9）

式中：

——进风口或出风口温度上偏差，单位：℃；

——进风口或出风口温度下偏差，单位：℃；

——规定时间内实测最高温度，单位：℃；

——规定时间内实测最低温度，单位：℃；

——进风口或出风口温度设定温度，单位：℃；

——标准器在校准点的修正值，单位：℃。

7.3.6  时间误差

用秒表测量干洗机的时间控制误差。选择任意洗涤或脱液程序，设定运行时间，启动干洗机,当程序开始运行时，启动电子秒表；当程序结束时，按停电子秒表，记录电子秒表显示时间，即为洗涤或脱液时间的实测值。时间误差按公式（10）计算。

（10）

式中：

——时间误差，单位：s；

——洗涤或脱液程序设定时间，单位：s；

——洗涤或脱液时间的实测值，单位：s。

8  校准结果表达

8.1  校准记录

校准记录应详尽记录测量数据和计算结果。数据修约按GB/T 8170执行，末位数修约到被校干洗机各参数最大允许误差绝对值的1/10位。推荐的校准记录格式见附录A。

8.2  校准证书

经校准的干洗机应出具校准证书，校准结果应在校准证书上反映。校准证书包括的信息应符合JJF 1071—2010中5.12的要求，推荐的校准证书内页格式见附录B。

8.3  不确定度

校准证书应给出各校准项目测量结果的扩展不确定度，评定示例见附录C。

9  复校时间间隔

在定期进行期间核查的条件下，建议复校时间间隔一般不超过1年。

注：由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

干洗机校准原始记录参考格式

委托方:                                 设备编号:             原始记录号:

型号规格:             产品编号:         出厂日期:             发证编号:

制造厂:                                 温度:       ℃        湿度:     %RH

校准日期:        年    月     日        校准地点：            校准前仪器状态：

| 序号 | 校准项目 |  | 技术要求 | 实测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滚筒 尺寸 | 内径 | （600～1080）mm | 1 | 2 | 3 |  | 平均值 |  |
|  |  | 深度 | ≥300 mm | 1 | 2 | 3 |  | 平均值 |  |
| 2 | 滚筒 转速 | 洗涤 转速 | （25～50）r/min | 1 | 2 | 3 |  | 平均值 |  |
|  |  | 脱液 转速 | （300～600）r/min | 1 | 2 | 3 |  | 平均值 |  |
| 3 | g系数 | 洗涤时 | 0.5～0.8 |  |  |  |  |  | ： |
|  |  | 脱液时 | 60～120 |  |  |  |  |  | ： |
| 4 | 溶剂温度偏差 |  | 设定值： ±3 ℃ | 实测最高温： |  |  | 实测最低温： |  |  |
|  |  |  |  | 上偏差： |  |  |  |  | ： |
|  |  |  |  | 下偏差： |  |  |  |  |  |
| 5 | 烘干进风口或出风口温度偏差 |  | 设定值： ±3 ℃ | 实测最高温： |  |  | 实测最低温： |  |  |
|  |  |  |  | 上偏差： |  |  |  |  | ： |
|  |  |  |  | 下偏差： |  |  |  |  |  |
| 6 | 时间误差 |  | 设定值： ±20 s |  |  |  |  |  | ： |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准依据:JJF（纺织）XXXX-XXXX 干洗机校准规范

使用主要计量标准器具:

设备名称/型号              编号       证书号/有效期      技术特征     器具状态

校准单位:                       校准员:            审核员:

附录B

干洗机校准证书（内页）参考格式

校  准  结  果

证书编号：XXXXXXXX       原始记录编号：XXXXXXXX           第×页，共×页

| 校准项目 |  | 技术要求 | 校准结果 | 测量结果扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滚筒尺寸 | 内径: | （600～1080）mm |  |  |
|  | 深度: | ≥300 mm |  |  |
| 滚筒转速 | 洗涤转速： | （25～50）r/min |  |  |
|  | 脱液转速： | （300～600）r/min |  |  |
| g系数 | 洗涤时： | 0.5～0.8 |  |  |
|  | 脱液时： | 60～120 |  |  |
| 溶剂温度偏差 |  | ±3 ℃ |  |  |
| 烘干进风口或出风口温度偏差 |  | ±3 ℃ |  |  |
| 时间误差 |  | ±20 s |  |  |

以下空白

附录C

干洗机测量不确定度评定示例

- C.1  干洗机滚筒内径测量不确定度的评定

- C.1.1  概述

干洗机滚筒内径校准的实验操作：在滚筒内壁横截平面沿内径方向均匀取三个校准点，用校对卡板校对测量范围：（100～1200）mm，分度值为0.01 mm，最大允许示值误差MPE：±0.022 mm的内径千分尺的测微头的零位，再内径千分尺放入滚筒内，将其测量触头测量面支撑在被测表面上，注意不要将触头伸到滚筒内壁的圆孔内。调整微分筒，使微分筒一侧的测量面在滚筒的内径向截面内摆动，找出最大尺寸。然后在滚筒的轴向界面内摆动，找出最小尺寸。此调整需要重复几次进行，最后旋紧螺钉，取出内径千分尺并读数，读数为某一点内滚筒内径。分别测量三个校准点滚筒内径，三个校准点测量结果的算术平均值为滚筒内径d。

- C.1.2  测量模型

（C.1.1）

式中：

——滚筒内径实测值，单位：mm；

——滚筒内径三个校准点测量结果的算术平均值，单位：mm。

由于内径千分尺与干洗机彼此独立，互不相关，因此，滚筒内径的合成标准不确定度可由式（C.1.2）计算：

（C.1.2）

灵敏系数：

- C.1.3  输入量标准不确定度来源分析

输入量的标准不确定度来源主要是测量重复性引起的标准不确定度、内径千分尺的示值误差引起的标准不确定度和内径千分尺分度值估读误差引起的标准不确定度。

C.1.3.1  测量重复性引起的标准不确定度的评定

可采用连续重复多次测量直接求出标准不确定度，即采用A类方法进行评定。

在重复性条件下用内径千分尺直接测量滚筒内径，连续10次测量，得到一测量列（单位：mm）：800.765、800.710、800.820、800.695、800.875、800.670、800.755、800.835、800.730、800.785。

则单次测量结果的实验标准偏差为：

单次平均值：                         （C.1.3）

单次标准差：                   （C.1.4）

实际测量情况：滚筒内径在重复性条件下连续测量3次，以3次测量算术平均值为测量结果，则可得到：

滚筒内径测量重复性引起的标准不确定度：

（C.1.5）

C.1.3.2  内径千分尺示值误差引起的标准不确定度的评定

内径千分尺示值误差引起的标准不确定度可根据检定证书或校准证书给出的该内径千分尺的最大允许误差来评定，属均匀分布，可采用B类方法评定。内径千分尺在800 mm处，最大允许误差为±0.022 mm，即，通常认为在区间内服从均匀分布，即包含因子，则内径千分尺在校准点示值的标准不确定度：

（C.1.6）

- C.1.3.3  内径千分尺分度值估读误差引起的标准不确定度的评定

内径千分尺分度值为0.01 mm，按1分度进行估读，其估读误差分布在半宽为的区间内，属均匀分布，即包含因子，故引入的不确定度为：

（C.1.7）

根据分度值引入的不确定度和重复性引入的不确定度二者取大者的原则，为避免重复计算，在进行合成标准不确定时，取两项中最大影响量，故舍去。

- C.1.3.4  标准不确定度分量汇总

- 由于内径千分尺与干洗机彼此独立，互不相关，标准不确定度和也相互独立，各分量的标准不确定度汇总如表C.1.1所示。

表C.1.1 标准不确定度分量汇总一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 类别 | 分布 | 灵敏系数 | 标准不确定度(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 |  | A | 正态 | 1 | 0.0379 |
| 2 | 内径千分尺示值误差 |  | B | 均匀 | 1 | 0.0127 |

- C.1.4  合成标准不确定度

（C.1.8）

- 由式（C.1.2）干洗机滚筒内径的合成标准不确定度：

- C.1.5  扩展不确定度的评定

- 取包含因子，扩展不确定度为：

（C.1.9）

- C.1.6  测量结果不确定度的报告与表示

干洗机滚筒内径测量结果扩展不确定度为：

- C.2  干洗机滚筒深度测量不确定度的评定

- C.2.1  概述

干洗机滚筒深度校准的实验操作：用校对卡板校对测量范围：(100～1200) mm，分度值为0.01 mm，最大允许示值误差MPE：±0.022 mm的内径千分尺的测微头的零位，内径千分尺放在干洗机滚筒的底部，千分尺的两端接触滚筒的前后两端，调整微分筒，使微分筒一侧的测量面在滚筒深度方向摆动，找出最小尺寸。此调整需要重复几次进行，最后旋紧螺钉，取出内径千分尺并读数，读数为某一点内滚筒深度。均匀选取3个校准点，分别测量3个校准点位置的深度，其算术平均值即为滚筒深度。

- C.2.2  测量模型

（C.2.1）

式中：

——滚筒深度，单位：mm；

——滚筒深度三个校准点测量结果的算术平均值，单位：mm。

由于内径千分尺与干洗机彼此独立，互不相关，因此，滚筒深度的合成标准不确定度可由式（C.2.2）计算：

（C.2.2）

灵敏系数：

- C.2.3  输入量标准不确定度来源分析

输入量的标准不确定度来源主要是测量重复性引起的标准不确定度分项、内径千分尺示值误差引起的标准不确定度分项和内径千分尺分度估读误差引起的标准不确定度。

C.2.3.1  测量重复性引起的标准不确定度分项的评定

可采用连续重复多次测量直接求出标准不确定度，即采用A类方法进行评定。

在重复性条件下用内径千分尺直接测量滚筒深度，连续10次测量，得到一测量列（单位：mm）：440.925、440.785、440.910、440.865、440.820、440.750、440.895、440.835、440.760、440.805。

则单次测量结果的实验标准偏差为：

单次平均值：    				           （C.2.3）

单次标准差：  		        （C.2.4）

实际测量情况：滚筒深度在重复性条件下连续测量3次，以3次测量算术平均值为测量结果，则可得到滚筒深度测量重复性引起的标准不确定度：

（C. 2.5）

C.2.3.2  内径千分尺示值误差引起的标准不确定度分项的评定

内径千分尺示值误差引起的标准不确定度可根据检定证书或校准证书给出的该内径千分尺的最大允许误差来评定，属均匀分布，可采用B类方法评定。

内径千分尺在440 mm处，最大允许误差为±0.013 mm，即，通常认为在区间内服从均匀分布，即包含因子，则内径千分尺在校准点示值的标准不确定度：

（C.2.6）

- C.2.3.3  内径千分尺分度值估读误差引起的标准不确定度的评定

内径千分尺分度值为0.01mm，按1分度进行估读，其估读误差分布在半宽为的区间内，属均匀分布，即包含因子，故引入的不确定度为：

（C.2.7）

根据分度值引入的不确定度和重复性引入的不确定度二者取大者的原则，为避免重复计算，在进行合成标准不确定时，取两项中最大影响量，故舍去。

- C.2.3.4  标准不确定度分量汇总

- 由于内径千分尺与干洗机彼此独立，互不相关，标准不确定度和也相互独立，各分量的标准不确定度汇总如表C.2.1所示。

表C.2.1 标准不确定度分量汇总一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 类别 | 分布 | 灵敏系数 | 标准不确定度(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 |  | A | 正态 | 1 | 0.0359 |
| 2 | 内径千分尺示值误差 |  | B | 均匀 | 1 | 0.0075 |

- C.2.4  合成标准不确定度

（C.2.8）

由式（C.2.2）滚筒深度的合成标准不确定度：

- C.2.5  扩展不确定度的评定

取包含因子，扩展不确定度为：

（C.2.9）

- C.2.6  测量结果不确定度的报告与表示

滚筒深度测量扩展不确定度为：

- C.3  洗涤转速测量不确定度的评定

- C.3.1  概述

干洗机的洗涤转速校准的实验操作：关闭干洗机电源，拆卸干洗机主电机后盖，再接通电源。选择标准干洗程序（或可独立运行正常干洗洗涤转动方式的程序），启动干洗机。用测量范围(30～1000)r/min，分辨力为0.1 r/min，1级合格的电子计数式转速表直接测量滚筒旋转轴轴心的旋转速度，重复测量三次，其三次测量结果的算术平均值为洗涤转速。

- C.3.2  测量模型

（C.3.1）

式中：

——洗涤转速，单位：r/min；

——转速表三次测量结果的算术平均值，单位：r/min。

由于转速表与干洗机彼此独立，互不相关，因此，洗涤转速的合成标准不确定度可由式（C.3.2）计算：

（C.3.2）

灵敏系数：

- C.3.3  输入量标准不确定度来源分析

输入量的标准不确定度来源主要是测量重复性引起的标准不确定度、转速表示值误差引起的标准不确定度和转速表分度估读误差引起的标准不确定度。

C.3.3.1  测量重复性引起的标准不确定度

可采用连续重复多次测量直接求出标准不确定度，即采用A类方法进行评定。

在重复性条件下用转速表直接测量滚筒的洗涤转速，连续10次测量，得到一测量列（单位：r/min）：40.3、40.2、40.1、40.9、41.2、41.8、42.0、41.7、40.2、40.5。

则单次测量结果的实验标准偏差为：

单次平均值                             （C.3.3）

单次标准差                    （C.3.4）

实际测量情况：滚筒的洗涤转速在重复性条件下连续测量3次，以3次测量算术平均值为测量结果，则可得到洗涤转速测量重复性引起的标准不确定度：

（C.3.5）

C.3.3.2  转速表示值误差引起的标准不确定度的评定

转速表示值误差引起的标准不确定度可根据检定证书或校准证书给出的该转速表的最大允许误差来评定，属均匀分布，可采用B类方法评定。

转速表为1级合格，根据JJG 105-2019转速表检定规程，1级电子计数式转速表允许误差为±1%，即在滚筒洗涤转速平均值为40.89 r/min的最大允许误差为±0.41 r/min，即 ，通常认为在区间内服从均匀分布，即包含因子，则转速表在校准点示值误差引起的标准不确定度：

（C.3.6）

- C.3.3.3  转速表分辨力引起的标准不确定度的评定

转速表分辨力为0.1 r/min，其量化误差以等概率分布在半宽的区间内，,属均匀分布，即包含因子，故引入的不确定度为：

（C.3.7）

根据分辨力引入的不确定度和重复性引入的不确定度二者取大者的原则，为避免重复计算，在进行合成标准不确定时，取两项中最大影响量，故舍去。

- C.3.3.4  标准不确定度分量汇总

- 由于转速表与干洗机彼此独立，互不相关，标准不确定度和也相互独立，各分量的标准不确定度汇总如表C.3.1所示。

表C.3.1 标准不确定度分量汇总一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 类别 | 分布 | 灵敏系数 | 标准不确定度(r/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 |  | A | 正态 | 1 | 0.426 |
| 2 | 转速表示值误差 |  | B | 均匀 | 1 | 0.237 |

- C.3.4  合成标准不确定度

（C.3.8）

由式（C.3.2）得洗涤转速的合成标准不确定度：

- C.3.5  扩展不确定度的评定

取包含因子，扩展不确定度为：

（C.3.9）

- C.3.6  测量结果不确定度的报告与表示

洗涤转速测量扩展不确定度为：

- C.4  溶剂温度上偏差测量不确定度的评定

- C.4.1  概述

干洗机溶剂温度偏差校准的实验操作：将测量范围为：(0～100)℃，分辨力为0.1 ℃的数字温度计开机预热，在干洗机内筒和外筒之间的缝隙放入的数字温度计传感器，传感器在溶剂中且不碰触外筒底部，关闭前门，选择标准干洗程序，设定溶剂温度为30 ℃，关闭滚筒前门，启动干洗机，溶剂进入滚筒，当溶剂液面稳定后，开始加热。当干洗机显示的溶剂温度达到设定值时，温度稳定后，读取标准器10 min内最高温度和最低温度。

按公式（C.4.1）计算出溶剂温度上偏差。

（C.4.1）

式中：

——溶剂温度上偏差，单位：℃；

——规定时间内实测最高温度，单位：℃；

——标准器在校准点的修正值，单位：℃；

——溶剂设定温度，。

- C.4.2  测量模型

（C.4.2）

式中：

——溶剂温度30 ℃时上偏差，单位：℃；

——10 min内时间内实测最高温度，单位：℃；

——标准器在30 ℃时的修正值，单位：℃。

由于标准器与干洗机彼此独立，互不相关，因此，溶剂温度上偏差的合成标准不确定度可由式（C.4.3）计算：

（C.4.3 ）

灵敏系数：，

- C.4.3  输入量的标准不确定度的评定

输入量的标准不确定度来源主要是标准器测量重复性引起的标准不确定度和标准器显示分辨力导致的标准不确定度；输入量的标准不确定度来源是标准器在校准点上的温度修正值引起的标准不确定度。

- C.4.3.1  测量重复性引入的标准不确定度的评定

可采用连续重复多次测量直接求出标准不确定度，即采用A类方法进行评定。

用标准器分别在溶剂温度为30 ℃时进行10次测量，得到一测量列（单位：℃）：30.6、30.8、30.2、30.5、30.3、30.6、30.3、30.5、30.7、30.8。

则单次测量结果的实验标准偏差为：

单次平均值							           （C.4.4）

单次标准差		                  （C.4.5）

实际测量情况：每一个校准点在10 min内取最大值，即：

标准器测量重复性引起的标准不确定度

（C.4.6）

- C.4.3.2  标准器分辨力导致的不确定度的评定

可以采用B类方法进行评定。由标准器分辨力导致的示值误差区间半宽为，包含因子，属于均匀分布。

（C.4.7）

根据分辨力引入的不确定度和重复性引入的不确定度二者取大者的原则，为避免重复计算，在进行合成标准不确定时，取两项中最大影响量，故舍去。

- C.4.3.3  标准器修正值导致的不确定度的评定

主要由标准器校准证书给出的扩展不确定度引起。从标准器校准证书查出的扩展不确定度为，属于正态分布，p=95%，包含因子，则

（C.4.8）

- C.4.4  合成标准不确定度的评定

- C.4.4.1  标准不确定度分量汇总

各分量的标准不确定度汇总如表C.4.1所示。

表C.4.1 标准不确定度分量汇总一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 类别 | 分布 | 灵敏系数 | 标准不确定度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准器测量重复性 |  | A | 正态 | 1 | 0.211 |
| 3 | 标准器修正值 |  | B | 正态 | 1 | 0.150 |

- C.4.4.2  合成标准不确定度的计算

（C.4.9）

- C.4.5  扩展不确定度的评定

取包含因子，扩展不确定度为：

（C.4.10）

- C.4.6  测量结果不确定度的报告与表示

干洗机溶剂温度示值误差测量结果的扩展不确定度为：

- C.5  g系数不确定度的评定

- C.5.1  概述

g系数是转笼直径外测点的离心加速度和重力加速度的比，用g表示。其计算公式如下：

现以洗涤时的g系数，作为g系数不确定评定的一个示例。

- C.5.2  测量模型

（C.5.1）

式中：

g——g系数；

n——滚筒转速，单位：r/min；

d——滚筒内径，单位：mm。

由于各输入量之间彼此独立，互不相关，合成方差为：

(C.5.2)

相对合成标准不确定度为：

(C.5.3)

- C.5.3  输入量的相对扩展不确定度的评定

由C.1干洗机滚筒内径测量不确定度的评定可知：

滚筒内径平均值：

干洗机滚筒内径的合成标准不确定度：

则滚筒内径的相对标准不确定度为：

(C.5.4)

由C.3洗涤转速测量不确定度的评定可知：

洗涤转速平均值：

洗涤转速的合成标准不确定度：

则洗涤转速的相对标准不确定度为：

(C.5.5)

洗涤时g系数为：

(C.5.6)

- C.5.4  扩展不确定度的评定

相对扩展不确定度为：

(C.5.7)

得：

(C.5.8)

- C.5.5  测量结果不确定度的报告与表示

干洗机洗涤时的g系数的测量结果的扩展不确定度为：

- C.6  时间误差测量不确定度的评定

- C.6.1  概述

干洗机的时间误差校准的实验操作：启动干洗机,选择标准洗涤程序，设定运行时间为15 min，准备好测量范围为0.01 s～1 h，MPE=±0.10 s的电子秒表。启动程序，当干洗机控制面板上洗涤程序的控制键背光亮后，听到继电器动作的声音，此时洗涤程序开始运行, 启动电子秒表；当洗涤程序结束时，干洗机控制面板上洗涤程序的控制键背光熄灭后，听到继电器动作的声音，此时按停电子秒表，记录电子秒表显示时间，即为洗涤时间的实测值。

按公式（C.6.1）计算时间误差。

（C.6.1）

式中：

——时间误差，单位：s；

——洗涤或脱液程序设定时间，单位：s；

——洗涤或脱液程序时间的实测值，单位：s。

- C.6.2  测量模型

（C.6.2）

式中：

——洗涤时间为15 min的时间误差，单位：s；

——15 min的洗涤程序时间的实测值，单位：s。

由于电子秒表与干洗机彼此独立，互不相关，因此，洗涤转速的合成标准不确定度可由式（C.6.3）计算：

（C.6.3）

灵敏系数：

- C.6.3  输入量标准不确定度来源分析

输入量的标准不确定度来源主要是电子秒表测量重复性引起的标准不确定度、电子秒表示值误差引起的标准不确定度。

C.6.3.1  电子秒表测量重复性引起的标准不确定度的评定

采用连续重复多次测量直接求出标准不确定度，即采用A类方法进行评定。

在重复性条件下用电子秒表对同一台干洗机测量同一洗涤程序时间，连续10次测量，得到一测量列如表C.6.1所示。

表C.6.1 洗涤时间测量列

| 洗涤时间（s） | 898.94 | 898.59 | 898.31 | 898.72 | 898.68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 898.28 | 898.62 | 898.46 | 899.05 | 898.25 |

则单次测量结果的实验标准偏差为：

单次平均值                              （C.6.4）

单次标准差                     （C.6.5）

电子秒表测量重复性引起的标准不确定度：

（C.6.6）

C.6.3.2  电子秒表示值误差引起的标准不确定度

- 电子秒表示值误差引起的标准不确定度可根据检定证书或校准证书给出的该电子秒表的最大允许误差来评定，属均匀分布，可采用B类方法评定。

- 电子秒表最大允许误差为±0.10 s,即，通常认为在区间内服从均匀分布，即包含因子，则电子秒表的示值误差引起的标准不确定度：

（C.6.7）

- C.6.3.3  标准不确定度分量汇总

- 由于电子秒表与干洗机彼此独立，互不相关，标准不确定度和也相互独立，各分量的标准不确定度汇总如表C.6.2所示。

表C.6.2 标准不确定度分量汇总一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 类别 | 分布 | 灵敏系数 | 标准不确定度（s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 |  | A | 正态 | 1 | 0.2722 |
| 2 | 电子秒表示值误差 |  | B | 均匀 | 1 | 0.0577 |

- C.6.4  合成标准不确定度

（C.6.8）

由式（C.6.3）得洗涤时间误差的标准不确定度：

- C.6.5  扩展不确定度的评定

取包含因子，扩展不确定度为：

（C.6.9）

- C.6.6  测量结果不确定度的报告与表示

洗涤时间误差的测量扩展不确定度为：