中华人民共和国工业和信息化部

电子计量技术规范

JJF(电子)0093─2022

带状线校准规范

Calibration Specification for Striplines

（报批稿）

2022-××-××发布                  2022-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

带状线校准规范

Calibration Specification for Striplines

JJF(电子)0093─2022

归  口 单 位：中国电子技术标准化研究院

主要起草单位：广州广电计量检测股份有限公司

广州广电计量检测无锡有限公司

参加起草单位：广电计量检测（成都）有限公司

苏州泰思特电子科技有限公司

南京容向测试设备有限公司

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

张  辉（广州广电计量检测股份有限公司）

王卓念（广州广电计量检测股份有限公司）

龙  阳（广州广电计量检测无锡有限公司）

梁继燊（广州广电计量检测股份有限公司）

参加起草人：

张雷刚（广电计量检测（成都）有限公司）

胡小军（苏州泰思特电子科技有限公司）

易浦飞（南京容向测试设备有限公司）

目录

引  言	I

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

3.1 电压驻波比	1

3.2 特性阻抗	1

4 概述	1

5 计量特性	2

5.1 电压驻波比	2

5.2 特性阻抗	2

6 校准条件	3

6.1 环境条件	3

6.2 测量标准及其它设备	3

7 校准项目和校准方法	3

7.1 外观及工作正常性检查	3

7.2 电压驻波比	3

7.3 特性阻抗	4

8 校准结果表达	5

9 复校时间间隔	5

附录A原始记录格式	6

附录B校准证书内页格式	7

附录C测量不确定度评定示例	8

附录D场强标定方法	11

# 引  言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范为首次发布。

- 带状线校准规范

# 1 范围

本规范适用于频率10kHz~1000MHz范围内带状线的校准，其他以横电磁波（TEM）模式传输的传输线和设备可参照使用。

# 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 18655—2018 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法

GB/T 33014.5—2016 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第5部分：带状线法

CISPR 25：2016 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法（Vehicles, boats and internal combustion engines—Radio disturbance characteristics—Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers）

ISO 11452—5:2002 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第5部分：带状线法（Road vehicles—Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy—Part 5 Stripline）

注：凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3 术语和计量单位

## 3.1 电压驻波比 voltage sanding wave ration（VSWR）

又称驻波系数，驻波图形上电压最大值与电压最小值之比值。是一个无量纲的标量，用S表示。

## 3.2 特性阻抗 characteristic impedance

传输线上入射波电压与入射波电流之比值，或反射波电压与反射波电流之比的负值，单位Ω。

# 4 概述

带状线是由有效导体、接地平板和匹配终端组成的传输线，电磁波在有效导体和接地平板之间以横电磁波模式传输，形成均匀的电磁场，用于汽车电子产品及零部件抗干扰性能测试。带状线的特性阻抗有50Ω、90Ω和150Ω，其中90Ω带状线的末端有固定匹配终端，典型的50Ω带状线结构如下图1所示。

图1 50Ω带状线结构示意图

图中：

l——有效导体的长度，mm；

b——有效导体的宽度，mm；

h——有效导体在接地平板以上的高度，mm。

根据带状线的结构图，l的尺寸至少为2m，b和h的比值决定带状线的特性阻抗。若b的尺寸远大于h，可按式（1）计算特性阻抗。

（1）

式中：

Z——带状线的特性阻抗，Ω；

π——约等于3.14159。

# 5 计量特性

## 5.1 电压驻波比

电压驻波比：1~3；

频率范围：10kHz~1000MHz。

## 5.2 特性阻抗

特性阻抗：(50~150)Ω；

最大允许误差：±10%。

注：以上范围及指标不适用于合格性判定，仅供参考。

# 6 校准条件

## 6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：（23±5）℃。

6.1.2 环境相对湿度：≤80%。

6.1.3 供电电源：电压(220±11)V，频率 (50±1)Hz。

6.1.4 其他：周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动，宜在电磁屏蔽室或电波暗室中进行。

## 6.2 测量标准及其它设备

6.2.1 网络分析仪

频率范围：10kHz~1000MHz；

反射系数：0~1，最大允许误差：±（0.06~0.18）。

6.2.2 特性阻抗测试仪

特性阻抗：(50~150)Ω；

最大允许误差：±(1%~2%)。

注：也可用指标相当的取样示波器或带时域反射测量选件的矢量网络分析仪。

# 7 校准项目和校准方法

## 7.1 外观及工作正常性检查

被校带状线外观应完好，有效导体和接地平板应平整无明显变形，检查结果记录于附录A表A.1中。

## 7.2 电压驻波比

7.2.1 设置网络分析仪为单端口测量S11，中频带宽设为不大于100Hz，起始频率为10kHz，终止频率1000MHz，测试线缆接网络分析仪测量端口，在线缆端口用开路-短路-负载校准件对网络分析仪进行单端口自校准，选择电压驻波比测量功能。

7.2.2 如下图2所示，将被校带状线的输入端接至网络分析仪的测量端口，特性阻抗为50Ω或150Ω的带状线需在末端接匹配终端负载，特性阻抗为90Ω的带状线无需匹配终端负载。

带状线

网络分析仪

匹配

终端

图2 电压驻波比测量示意图

7.2.3在带状线工作频率范围内均匀选点，所选频率点应包括带状线频率的上下限，用网络分析仪标记功能读取各频率点的电压驻波比S，记录于附录A表A.2中。

## 7.3 特性阻抗

7.3.1 将测试线缆接至特性阻抗测试仪测试端口，按特性阻抗测试仪校准向导在线缆端口对特性阻抗测试仪进行自校准，设置特性阻抗测试仪为刻度自动缩放，调整垂直和水平显示刻度，打开光标功能，设置光标1位于阻抗变化值的50%处，即为测试线缆端口的位置t1。

7.3.2 按图3所示连接特性阻抗测试仪和被校带状线，设置光标2位于末端阻抗变化值的50%处，即为被校带状线匹配终端或开路的位置t2。

带状线

特性阻抗

测试仪

t1

t2

图3 特性阻抗测量示意图

7.3.3 用式（2）计算被校带状线的传播时间或长度。

带状线的传播时间：

Tr=t2-t1                              （2）

式中：

Tr——带状线的传播时间，ns；

t1——带状线输入端口位置，ns；

t2——带状线匹配终端或开路的位置，ns。

7.3.4 根据使用需求和位置，用下列算式计算被校带状线的测量区域，以计算30%~70%为例。

测量区域的起始时刻ti用式（3）计算：

ti=t1+30%Tr                            （3）

测量区域的结束时刻tf用式（4）计算：

tf=t1+70%Tr                            （4）

7.3.5 设置特性阻抗测试仪的起始时刻为ti，结束时刻为tf，打开特性阻抗测试仪的统计功能，记录带状线特性阻抗的平均值于附录A表A.3中。

# 8 校准结果表达

- 校准后，出具校准证书。校准证书应至少包含以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校准对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的说明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 9 复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A

# 原始记录格式

A.1 外观及工作正常性检查

表A.1 外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观及工作正常性检查 |  |

A.2电压驻波比

表A.2 电压驻波比

| 频率 | 电压驻波比S | 不确定度U(k=2) |
| --- | --- | --- |
| 10kHz |  |  |
| … |  |  |
| 1000MHz |  |  |

A.3 特性阻抗

表A.3 特性阻抗

| 测量区域： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标称值Ω | 示值Ω | 示值误差Ω | 不确定度U(k=2) |

# 附录B

# 校准证书内页格式

B.1 外观及工作正常性检查

表B.1 外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观及工作正常性检查 |  |

B.2电压驻波比

表B.2 电压驻波比

| 频率 | 电压驻波比SVSWR | 不确定度U(k=2) |
| --- | --- | --- |
| 10kHz |  |  |
| … |  |  |
| 1000MHz |  |  |

B.3 特性阻抗

表B.3 特性阻抗

| 测量区域： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标称值Ω | 示值Ω | 示值误差Ω | 不确定度U(k=2) |

# 附录C

# 测量不确定度评定示例

C.1 电压驻波比测量结果不确定度评定

C.1.1 测量模型

用网络分析仪测量带状线电压驻波比的测量模型为：

S=S0                            （C.1）

式中：

S——被校带状线的电压驻波比；

S0——网络分析仪的示值。

C.1.2 不确定度来源

不确定度来源主要有：网络分析仪溯源不确定度、测量重复性和示值分辨力等引入的不确定度分量。

C.1.3 标准不确定度评定

C.1.3.1 网络分析仪溯源不确定度引入的不确定度分量u1

网络分析仪电压驻波比溯源的不确定度为U=0.015，k=2，则不确定度分量u1=0.015/2=0.0075。

C.1.3.2 示值分辨力引入的不确定度分量u2

网络分析仪电压驻波比测量分辨力为0.01，按均匀分布，k=3，由分辨力引入的不确定度分量u2=0.005/3=0.0029。

C.1.3.3 测量重复性引入的不确定度分量uA

在400MHz对带状线的电压驻波比进行重复测量，结果如下表所示：

| 测量序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 | 1.71 | 1.69 | 1.65 | 1.69 | 1.68 |
| 测量序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量结果 | 1.67 | 1.72 | 1.74 | 1.75 | 1.72 |
| 平均值xn | 1.702 |  | 标准差s | 0.032 |  |

测量重复性引入的标准不确定度分量uA=s=10i=1(xi−xa)2(n−1)=0.032。

由于测量重复性包含了读数时因分辨力引入的误差，因此由分辨力引入的不确定度分量u2和测量重复性引入的不确定度分量uA取大者。

C.1.4 合成标准不确定度

C.1.4.1 主要不确定度汇总表

| 不确定度来源(ui) | ai(%) | ki | ui(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络分析仪误差，u1 | 0.015 | 2 | 0.0075 |
| 示值分辨力，u2 | 0.005 | 3 | 0.0029 |
| 测量重复性，uA | 0.032 | 1 | 0.032 |

C.1.4.2 合成不确定度计算

以上各项不确定度分量相互独立不相关，合成标准不确定度为：

=0.033

C.1.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：U=kuc=0.07，k=2。

C.2 特性阻抗测量结果不确定度评定

C.2.1 测量模型

用特性阻抗测试仪测量带状线特性阻抗的测量模型为：

Z=Z0                             （C.2）

式中：

Z——被校带状线的特性阻抗，Ω；

Z0——特性阻抗测试仪的示值，Ω。

C.2.2 不确定度来源

不确定度来源主要有：特性阻抗测试仪阻抗测量误差、测量重复性和示值分辨力等引入的不确定度分量。

C.2.3 标准不确定度评定

C.2.3.1 特性阻抗测试仪阻抗测量误差引入的不确定度分量u1

由特性阻抗测试仪的技术指标可知，特性阻抗50Ω时测量最大允差为±1.0%，按均匀分布，取k=3，则不确定度分量u1=1.0%/3=0.58%。

C.2.3.2 示值分辨力引入的不确定度分量u2

特性阻抗测试仪分辨力为0.01Ω，按均匀分布，取k=3，由分辨力引入的不确定度分量u2=0.005Ω/3=0.0029Ω，相对不确定度分量u2=0.006%。

C.2.3.3 测量重复性引入的不确定度分量uA

对特性阻抗50Ω的带状线进行重复测量，结果如下表所示（Ω）：

| 测量序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 | 49.32 | 49.71 | 49.54 | 49.68 | 49.92 |
| 测量序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量结果 | 49.69 | 49.28 | 49.57 | 49.93 | 49.68 |
| 平均值xn | 49.632 |  | 标准差s | 0.216 |  |

测量重复性引入的标准不确定度分量uA=s=10i=1(xi−xa)2(n−1)=0.216Ω，相对不确定度分量uA=0.43%。

由于测量重复性包含了人员读数时因分辨力引入的误差，因此由分辨力引入的不确定度分量u2和测量重复性引入的不确定度分量uA取大者。

C.2.4 合成标准不确定度

C.2.4.1 主要不确定度汇总表

| 不确定度来源(ui) | ai(%) | ki | ui(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 特性阻抗测试仪误差，u1 | 1.0 | 3 | 0.58 |
| 示值分辨力，u2 | 0.01 | 3 | 0.006 |
| 测量重复性，uA | 0.43 | 1 | 0.43 |

C.2.4.2 合成不确定度计算

以上各项不确定度分量相互独立不相关，合成标准不确定度为：

=0.73%

C.2.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：U=kuc=1.5%，k=2。

# 附录D

# 场强标定方法

D.1 测量标准和设备

场强标定使用的测量标准和设备应经过计量技术机构检定或校准，满足使用要求并在有效期内，测量标准和设备如下：

——信号发生器；

——功率放大器；

——定向耦合器；

——功率计；

——场强仪，场强探头的尺寸不超过有效导体高度的三分之一。

D.2 场强计算

D.2.1 按图D.1所示连接测量标准和被校带状线，信号发生器输出接功率放大器，功率放大器输出接定向耦合器，定向耦合器输出端接带状线，耦合端接功率计。

信号发生器

定向耦合器

功率计1

场强仪

带状线

功率放大器

功率计2

图 D.1 场强验证示意图

D.2.2 调节信号发生器和功率放大器，功率计显示正向耦合功率P1和反向耦合功率P2，用下式计算净功率P0。

（D.1）

式中：

P0——净功率，W；

P1——正向耦合功率，W；

P2——反向耦合功率，W；

Cr——定向耦合器反向耦合功率和输出端功率比值；

Cf——定向耦合器正向耦合功率和输入端功率比值；

Ct——定向耦合器输出端功率和输入端功率比值。

D.2.3 用下式计算电场强度。

（D.2）

式中：

E0——电场强度，V/m；

P0——净功率，W；

Z——带状线的特性阻抗，Ω；

h——接地平板与有效导体之间的高度，m。

D.3 场强标定

D.3.1 如图D.1所示，将场强探头放置在带状线的中心位置，场强探头的高度不大于有效导体和接地平板之间高度的三分之一，根据所需场强调节信号发生器输出功率和功率放大器，待场强仪显示场强为所需场强Ei时，记录功率计示值，用式D.1计算净功率P0。

D.3.2 绘制计算得出的带状线净功率P0和均匀场区域场强Ei之间的标定曲线。