中华人民共和国工业和信息化部

电子计量技术规范

JJF(电子)XXX─XXXX

雪崩能量测试仪校准规范

Calibration Specification of Avalanche energy testers

××××-××-××发布               ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

JJF(电子)XXX─XXXX

JJF(电子)XXX─XXXX

JJF(电子)XXX─XXXX

JJF(电子)XXX─XXXX

雪崩能量测试仪

校准规范

Calibration Specification of Avalanche energy testers

归  口 单 位：中国电子技术标准化研究院

主要起草单位：中国电子技术标准化研究院

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

徐迎春（中国电子技术标准化研究院）

段密克（中国电子技术标准化研究院）

李  奇（北京市科通电子继电器总厂有限公司）

参加起草人：

何丽娇（中国电子技术标准化研究院）

褚  楚（中国电子技术标准化研究院）

张  珊（中国电子技术标准化研究院）

目录

1  范围	1

2  术语和计量单位	1

3  概述	1

4  计量特性	1

5  校准条件	2

6  校准项目和校准方法	3

6.1  外观及工作正常性检查	3

6.2  直流电阻	3

6.3  D/A转换器电压输出	4

6.4  正偏置电压	4

6.5  负偏置电压	5

6.6  电压测量	5

6.7  电流源测量	6

6.8  电感	7

6.9  雪崩能量	7

7  校准结果表达	9

8  复校时间间隔	10

附录A  原始记录格式	11

附录B  校准证书内页格式	14

附录C  测量不确定度评定示例	17

附录D  雪崩能量测试方法	28

- 引言

本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范为首次发布。

雪崩能量测试仪校准规范

- 1  范围

本规范适用于功率MOSFET器件雪崩能量测试仪的校准。

# 2  术语和计量单位

雪崩能量：功率MOSFET器件雪崩击穿状态下器件能够消耗的最大能量，单位J。

# 3  概述

雪崩能量测试仪是用来测试功率MOSFET器件雪崩能量的专用仪器，按测试原理可分为去耦电压源测试方法和单脉冲非钳位感应开关测试方法。该类测试仪包含正偏置电压源、负偏置电压源、电压测量单元、电流源、D/A转换单元、电感负载、电阻校验盒等单元，实现功率MOSFET器件雪崩能量测试，具有精度高、稳定可靠、测试方便等特点。其组成原理如图 1所示。

图 1雪崩能量测试仪组成原理图

# 4  计量特性

4.1  直流电阻

范围：0.01Ω~1kΩ，最大允许误差：±1%。

4.2  D/A转换器电压

范围：-20V~0.1V，0.1V~20V，最大允许误差：±（0.1%~1%）。

4.3  正偏置电压

范围：0.5V~200V，最大允许误差：±（0.1%~1%）。

4.4  负偏置电压

范围：-30V~-0.5V，最大允许误差：±（0.1%~1%）。

4.5  电压测量

范围：0.5V~30V，最大允许误差：±（0.1%~1%）。

4.6  电流源测量

范围：1A~10A（直流），最大允许误差：±（0.1%~0.5%）；

范围：10A~200A（脉冲），最大允许误差：±（0.5%~1%）。

注：对于脉冲测试，脉冲宽度范围为100μs~1ms。

4.7  电感

范围：10μH~149.99mH，最大允许误差：±（3%+10μH）；

工作频率：1kHz。

4.8  雪崩能量

范围：1mJ~2J，最大允许误差：±（3%+1mJ）。

注：以上计量特性不用于合格性判定，仅供参考。

# 5  校准条件

5.1  环境条件

5.1.1  环境温度：20℃±5℃

5.1.2  相对湿度：≤70%

5.1.3  供电电源：(220±11)V；(50±1)Hz

5.1.4  周围无影响正常工作的机械振动和电磁干扰

5.1.5  保证校准过程中测量标准有良好的接地。

5.2  测量标准及其他设备

5.2.1  数字多用表

直流电压测量范围：±(10mV~1000V)，最大允许误差：±(0.05%~0.1%)；

直流电流测量范围：±（1A~10A），最大允许误差：±(0.03%~0.3%)；

电阻测量范围：0.01Ω~1kΩ，最大允许误差：±(0.03%~0.3%)。

5.2.2  脉冲数字化仪

脉冲电压范围：±（0.1V~40V），最大允许误差：±0.3%；

采样速率：≥5×104Sa/s；

输入阻抗：≥1MΩ；

带宽：≥100kHz；

具备取样点分析并求取部分区域平均值功能。

5.2.3  脉冲分流器

电阻：0.005Ω、0.01Ω、0.1Ω、1Ω，最大允许误差：±0.15%；

功率：≥10W；

带宽：≥10kHz。

5.2.4  数字示波器

带宽：≥100MHz；

电压范围：±（0.1V~40V），最大允许误差：±1%；

时间测量范围：1μs～10ms。

5.2.5  电流探头

带宽：≥100MHz；

电流范围：1A~200A，最大允许误差：±1%。

5.2.6  高频电感测量仪

电感：10μH~99.99mH，最大允许误差：±(0.1%~1%)；

工作频率：1kHz。

5.2.7  MOSFET器件雪崩能量验证件

雪崩能量范围：1mJ~2J，短期稳定性：≤1%；

数量：≥3只。

# 6  校准项目和校准方法

- 6.1  外观及工作正常性检查

6.1.1  被校雪崩能量测试仪应结构完好，不应有影响正常工作的机械碰伤，插针、接线端子等连接器不应有接触不良的现象，将检查结论记录于附录A.1中。

6.1.2  被校雪崩能量测试仪产品名称、制造厂家、仪器型号和编号等均应有明确标记，将检查结论记录于附录A.1中。

- 6.2  直流电阻

6.2.1  仪器连接如图2所示。将雪崩能量测试仪器电阻校验盒测试端与数字多用表SENSE端和输入端按四线法相连。

图 2直流电阻校准示意图

6.2.2  数字多用表设置在四线电阻测量功能，读取数字多用表直流电阻测量值，记入附录A表A.2中。

6.2.3  校准电阻校验盒其他直流电阻校准点，重复6.2.1到6.2.2。

- 6.3  D/A转换器电压输出

6.3.1  仪器连接如图3所示。将雪崩能量测试仪DA转换器电压输出端与数字多用表电压输入端相连。

图 3 DA转换器电压输出校准示意图

6.3.2  设置数字多用表于直流电压测量功能，按要求选择校准点，通常在每个量程的20%~100%范围内均匀选取至少三个校准点。

6.3.3  设置被校设备输出校准点值，读取数字多用表电压测量实际值，将结果记入附录A表A.3中。

6.3.4选择其他校准点，重复6.3.2到6.3.3。

- 6.4  正偏置电压

6.4.1  仪器连接如图4所示。将雪崩能量测试仪器正偏置电压输出端与数字多用表电压输入端相连。

图 4 正偏置电压输出校准示意图

6.4.2  设置数字多用表于直流电压测量功能，按要求选择校准点，通常在每个量程的20%~100%范围内均匀选取至少三个校准点。

6.4.3  设置被校设备输出校准点值，读取数字多用表电压测量实际值，将结果记入附录A表A.4中。

6.4.4  选择其他校准点，重复6.4.2到6.4.3。

- 6.5  负偏置电压

6.5.1  仪器连接如图5所示。将雪崩能量测试仪负偏置电压输出端与数字多用表电压输入端相连。

图 5 负偏置电压输出校准示意图

6.5.2  设置数字多用表于直流电压测量功能，按要求选择校准点，通常在每个量程的20%~100%范围内均匀选取至少三个校准点。

6.5.3  设置被校设备输出校准点值，读取数字多用表电压测量实际值，将结果记入附录A表A.5中。

6.5.4  选择其他校准点，重复6.5.2到6.5.3。

- 6.6  电压测量

6.6.1  仪器连接如图6所示。将雪崩能量测试仪电压输出端连接到电压测量端，并与数字多用表电压输入端相连。

图 6 电压测量校准示意图

6.6.2  将雪崩能量测试仪器设置为加压测压模式，设置数字多用表于直流电压测量功能，按要求选择校准点，通常在每个量程的20%~100%范围内均匀选取至少三个校准点。

6.6.3  设置被校设备输出校准点值，读取雪崩能量测试仪电压显示值和数字多用表电压测量实际值，将结果记入附录A表A.6中。

6.6.4  选择其他校准点，重复6.6.2到6.6.3。

- 6.7  电流源测量

6.7.1  直流电流输出1A~10A。

6.7.1.1  仪器连接如图7所示。将雪崩能量测试仪电流源输出端与数字多用表电流输入端相连。

图 7 电流源直流电流输出校准示意图

6.7.1.2  设置数字多用表于直流电流测量，按要求选择校准点，通常在每个量程的20%~100%范围内均匀选取至少三个校准点。

6.7.1.3  调节电流旋钮或通过编程方式设置被校设备输出校准点值，读取数字多用表电流测量实际值，记入附录A表A.7中。

6.7.1.4  选择其他校准点，重复6.7.1.2到6.7.1.3。

6.7.2  脉冲电流输出10A~200A。

6.7.2.1  仪器连接如图8所示。将雪崩能量测试仪电流源输出端与脉冲分流器输入端相连，脉冲分流器输出端与数字化仪输入端相连。

图 8 电流源脉冲电流输出校准示意图

6.7.2.2  设置数字化仪工作于数据采集模式，设置采样模式为单次采样，设置触发电平为被测电流通过分流器后电压信号幅度的90%，采样率大于5×104Sa/s，按要求选择校准点，通常在每个量程的20%~100%范围内均匀选取至少三个校准点。

6.7.2.3  设置被校设备脉冲电流校准点值，根据数字化仪显示的数据波形，除另有规定外，取中间稳定部分平均值作为电压测量值V，按公式（1）计算出被校脉冲电流的实际值I0，记录设定值及实际值于附录A表A.7中。

I0=VR                             （1）

式中：I0—脉冲电流测量值，A；

V—数字化仪电压测量值,V；

R—脉冲分流器电阻值，Ω。

6.7.2.4  选择其他校准点，重复6.7.2.2到6.7.2.3。

- 6.8  电感

6.8.1  仪器连接如图9所示。将雪崩能量测试仪负载电感与高频电感测量仪输入端相连。

图 9 电感校准示意图

6.8.2  根据设备技术说明书要求，设置负载电感值，读取高频电感测量仪测量值，将结果记入附录A表A.8中。

6.8.3  选择其他负载电感值作为校准点，重复6.8.1到6.8.2。

- 6.9  雪崩能量

6.9.1  按去耦电压源测试原理设计的雪崩能量测试仪。

6.9.1.1  仪器连接如图10所示。连接雪崩能量测试仪测量夹具，将验证件连接至测量夹具，用导线将验证件雪崩电流输出+、-端子短接，数字示波器电流探头经过零点调节和去磁后，卡住导线。

图 10 雪崩能量校准示意图

6.9.1.2  根据验证件输出信号设置数字示波器工作于单次触发模式，按照雪崩能量测试仪技术说明书要求，设置条件并启动测试。

6.9. 1.3  读取雪崩能量测量仪显示值和数字示波器显示波形最大电流测量值，并记录雪崩能量测量仪负载电感值，将结果记入附录A表A.9中，并根据公式2计算数字示波器波形显示雪崩能量大小即雪崩能量标准值，将结果记入附录A表A.9中。

EAS=12IAR2L                             （2）

式中：EAS—单脉冲雪崩能量，J；

IAR—雪崩电流值，A；

L—负载电感值，H。

6.9.1.4  选择其他验证件作为校准点，重复6.9.1.1到6.9.1.3。

6.9.2  按单脉冲非钳位感应开关测试原理设计的雪崩能量测试仪。

6.9.2.1  仪器连接如图11所示。连接雪崩能量测试仪测量夹具，将验证件连接至测量夹具，用导线将验证件雪崩电流输出+、-端子短接，数字示波器电流探头经过零点调节和去磁后，卡住导线。并将验证件漏极与源极间的电压输出端子与数字示波器另一通道的测量端子相连。

图 11 雪崩能量校准示意图

6.9.2.2  根据验证件输出信号设置数字示波器工作于单次触发模式，按照雪崩能量测试仪技术说明书要求，设置条件并启动测试。

6.9.2.3  读取雪崩能量测量仪显示值和数字示波器显示波形最大电流值和最大电压测量值，并记录雪崩能量测量仪负载电感值和漏极偏置电压修正值，将结果记入附录A表A.10中，并根据公式3计算数字示波器波形显示雪崩能量大小即雪崩能量标准值，将结果记入附录A表A.10中。

EAS=12IAR2LVDSVDS−VDD                             （3）

式中：VDS—漏极与源极间的电压值，V；

VDD—漏极偏置电压修正值,V；

IAR—雪崩电流值，A；

L—负载电感值，H。

6.9.2.4  选择其他验证件作为校准点，重复6.9.2.1到6.9.2.3。

# 7  校准结果表达

校准后，出具校准证书。校准证书至少应包含以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的说明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 8  复校时间间隔

复校时间间隔由用户根据使用情况自行确定，一般推荐为1年。

- 附录A

- 原始记录格式

A.1　外观及工作正常性检查

表A.1  外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结论 |
| --- | --- |
| 外观检查 | 合格 □ 不合格 □ |
| 工作正常性检查 | 正常 □ 不正常 □ |

A.2　直流电阻

表A.2　直流电阻校准记录表

| 标称值 （Ω） | 测量值 （Ω） | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- |

A.3　D/A转换器电压

表A.3　DA转换器电压校准记录表

| 量程 （V） | 设定值 （V） | 测量值 （V） | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

A.4　正偏置电压

表A.4　正偏置电压校准记录表

| 量程 （V） | 设定值 （V） | 测量值 （V） | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

A.5　负偏置电压

表A.5　负偏置电压校准记录表

| 量程 （V） | 设定值 （V） | 测量值 （V） | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

A.6　电压测量

表A.6　电压测量校准记录表

| 量程 （V） | 设定值 （V） | 显示值 （V） | 测量值 （V） | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A.7　电流源

表A.7　电流源校准记录表

| 直流电流量程 （A） | 设定值 （A） | 测量值 （A） | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

| 脉冲电流 量程 （A） | 设定值 （A） | 脉冲 分流器值 （Ω） | 电压 测量值 （V） | 测量值 （A） | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：如校准脉冲电流，实际值应记录下中间部分原始数据值，然后给出平均值作为实际值。

A.8　电感

表A.8　电感校准记录表

| 频率 （Hz） | 标称值 （H） | 测量值 （H） | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

A.9　雪崩能量

表A.9　雪崩能量校准记录表（去耦电压源测试原理）

| 校验件型号/编号 | 显示值 （J） | 雪崩电流值 （A） | 负载电感值 （H） | 标准值 （J） | 测量不确定度 U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表A.10　雪崩能量校准记录表（单脉冲非钳位感应开关测试原理）

| 校验件 型号/编号 | 显示值 （J） | 雪崩 电流值 （A） | 负载 电感值 （H） | 漏源 电压值 （V） | 漏极偏置 电压值 （V） | 标准值 （J） | 测量不确定度 U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

____________________________

- 附录B

- 校准证书内页格式

B.1　外观及工作正常性检查

表B.1  外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结论 |
| --- | --- |
| 外观检查 | 合格 □ 不合格 □ |
| 工作正常性检查 | 正常 □ 不正常 □ |

B.2　直流电阻

表B.2　直流电阻校准记录表

| 标称值 （Ω） | 测量值 （Ω） | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- |

B.3　D/A转换器电压

表B.3　DA转换器电压校准记录表

| 量程 （V） | 设定值 （V） | 测量值 （V） | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

B.4　正偏置电压

表B.4　正偏置电压校准记录表

| 量程 （V） | 设定值 （V） | 测量值 （V） | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

B.5　负偏置电压

表B.5　负偏置电压校准记录表

| 量程 （V） | 设定值 （V） | 测量值 （V） | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

B.6　电压测量

表B.6　电压测量校准记录表

| 量程 （V） | 设定值 （V） | 显示值 （V） | 测量值 （V） | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

B.7　电流源

表B.7　电流源校准记录表

| 直流电流量程 （A） | 设定值 （A） | 测量值 （A） | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

| 脉冲电流 量程 （A） | 设定值 （A） | 脉冲 分流器值 （Ω） | 电压 测量值 （V） | 测量值 （A） | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：如校准脉冲电流，实际值应记录下中间部分原始数据值，然后给出平均值作为实际值。

B.8　电感

表B.8　电感校准记录表

| 频率 （Hz） | 标称值 （H） | 测量值 （H） | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

B.9　雪崩能量

表B.9　雪崩能量校准记录表

| 校验件型号/编号 | 显示值 （J） | 标准值 （J） | 测量不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

____________________________

- 附录C

- 测量不确定度评定示例

C.1  直流电阻校准结果的测量不确定度的评定

C.1.1  测量模型

采用直接测量法进行测量，仪器连接图C.1所示。

图C.1 直流电阻校准示意图

将雪崩能量测试仪器电阻校验盒与数字多用表的四线电阻输入端相连。设置雪崩能量测试仪器电阻校验盒电阻标称值为Rx, 数字多用表设置为四线电阻测量功能, 读取电阻的测量值Rn。

……………………………………（C.1）

式中：Error: Reference source not found—数字多用表的四线电阻测量测量值，Ω；

—雪崩能量测试仪器电阻校验盒电阻标称值，Ω；

δ—测量误差，Ω。

C.1.2  不确定度来源

- 测量重复性变化引入的不确定度分量uA

- 数字多用表四线电阻测量不准引入的不确定度分量uB1

- 由数字多用表四线电阻测量分辨率所引入的不确定度分量uB2

C.1.3  标准不确定度评定

- 测量重复性变化引入的不确定度分量uA

按A类评定，用数字多用表对雪崩能量测试仪器电阻校验盒标称10Ω测试点进行短期重复测量，独立测量n=10次，数据见下表。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.994 | 9.993 | 9.995 | 9.991 | 9.992 | 9.996 | 9.993 | 9.992 | 9.993 | 9.991 | 9.9930 |
| 实验标准偏差Sn(x)=0.0016Ω，相对值为uA=0.016% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

考虑到其他量程，进行适当放大，uA=0.02%。

- 数字多用表四线电阻测量不准引入的不确定度分量uB1

用B类标准不确定度评定。根据数字多用表四线电阻测量功能的技术指标可知，其技术指标为：最大允许误差为±0.1%，按均匀分布，包含因子k=3，则对应的不确定度分量为：uB1=(0.1%/3)=0.06%。

- 由数字电压表的电压测量分辨率所引入的不确定度分量uB2

用B类标准不确定度评定。根据数字多用表四线电阻测量功能的技术指标可知，在10Ω量程的分辨率为0.1mΩ，区间半宽为0.05 mΩ，即a=0.05 mΩ，估计为均匀分布，则k=，故其不确定度分量uB2=αk=0.029 mΩ，相对值为0.0029%。该项可忽略不计。

C.1.4  合成标准不确定度

直流电阻的测量不确定度汇总见下表：

| 不确定度 分量 | 不确定度来源 | 评定 方法 | 分布 | k值 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uA | 测量重复性变化 | A | 正态 |  | 0.02% |
| uB1 | 数字多用表四线电阻测量不准 | B | 均匀 | 3 | 0.06% |
| uB2 | 数字四线电阻测量分辨率 | B | 均匀 | 3 | 0.0029% |

以上各不确定度分量独立不相关，根据下面公式，则合成标准不确定度为：

uB12+uB22+uA2=0.064%

C.1.5  扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度Urel=uc×k=0.2%。

C.2  电压输出校准结果的测量不确定度的评定

C.2.1  测量模型

采用直接测量法进行测量，仪器连接图C.2所示。

图C.2 电压输出校准示意图

将雪崩能量测试仪器电压输出端与数字多用表的输入端相连。设置雪崩能量测试仪器电压输出值Vx, 数字多用表设置为直流电压测量功能, 读取电压输出的测量值Vn。

δ=Vx−Vn……………………………………（C.2）

式中：Error: Reference source not found—数字多用表的电压测量值，V；

Vx—雪崩能量测试仪器电压输出的设定值，V；

δ—测量误差，V。

C.2.2  不确定度来源

a） 测量重复性变化引入的不确定度分量uA

b)  数字多用表直流电压测量不准引入的不确定度分量uB1

c)  由数字多用表直流电压测量分辨率所引入的不确定度分量uB2

C.2.3  标准不确定度评定

a)  测量重复性变化引入的不确定度分量uA

按A类评定，用数字多用表对雪崩能量测试仪器电压输出的10V电压测试点进行短期重复测量，独立测量n=10次，数据见下表。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.9982 | 9.9983 | 9.9985 | 9.9983 | 9.9982 | 9.9982 | 9.9982 | 9.9980 | 9.9983 | 9.9981 | 9.99825 |
| 实验标准偏差Sn(x)=0.00013V，相对值为uA=0.0013% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

考虑到其他量程，进行适当放大，uA=0.002%。

b)  数字多用表直流电压测量不准引入的不确定度分量uB1

用B类标准不确定度评定。根据数字多用表直流电压测量功能的技术指标可知，其技术指标为：最大允许误差为±0.05%，按均匀分布，包含因子k=3，则对应的不确定度分量为：uB1=(0.05%/3)=0.029%。

c)  由数字多用表直流电压测量分辨率所引入的不确定度分量uB2

用B类标准不确定度评定。根据数字多用表直流电压测量功能的技术指标可知，在20V量程的分辨率为0.1μV，根据实际测试要求，将其分辨率扩大为0.1mV，区间半宽为0.05mV，即a=0.05mV，估计为均匀分布，则k=，故其不确定度分量uB2=αk=0.029mV，相对值为0.00029%。该项可忽略不计。

C.2.4  合成标准不确定度

电压输出的测量不确定度汇总见下表：

| 不确定度 分量 | 不确定度来源 | 评定 方法 | 分布 | k值 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uA | 测量重复性变化 | A | 正态 |  | 0.002% |
| uB1 | 数字多用表直流电压测量不准 | B | 均匀 | 3 | 0.029% |
| uB2 | 数字多用表直流电压测量分辨率 | B | 均匀 | 3 | 0.00029% |

以上各不确定度分量独立不相关，根据下面公式，则合成标准不确定度为：

uB12+uB22+uA2=0.029%

C.2.5  扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度Urel=uc×k=0.06%。

C.3 电流源脉冲电流输出校准不确定度评定

C.3.1   测量模型

根据被校设备使用说明书的要求，将脉冲电流输出设定为指定校准点，根据欧姆定律，通过数字化仪测量脉冲分流器上的脉冲电压稳定部分幅度值实现脉冲电流输出的校准。

I0=V0R                          （C.3）

式中：I0—被校脉冲电流输出测量值，A；

V0—数字化仪脉冲电压测量平均值，V；

R—脉冲分流器电阻值，Ω。

C.3.2 不确定度来源

a）测量重复性变化引入的不确定度分量uA

b）由数字化仪电压测量不准引入的不确定度分量uB1

c）数字化仪电压测量分辨力引入的不确定度分量uB2

d）数字化仪输入阻抗所引入的不确定度分量uB3

e）数字化仪带宽引入的不确定度分量uB4

f）由测试线、连接及其他因素引入的不确定分量uB5

g）脉冲分流器不准引入的不确定度分量uB6

h）温度变化时分流器阻值变化引入的不确定度分量uB7

l）电阻功率变化时脉冲分流器阻值变化引入的不确定度分量uB8

m）脉冲分流器频响所引入的不确定度分量uB9

n）脉冲分流器响应时间所引入的不确定度分量uB10

o）脉冲分流器感性成分引起电阻阻值变化引入的不确定度分量uB11

C.3.3  标准不确定度评定

a) 由数字化仪电压测量不准引入的不确定度分量uB1

以脉冲电压3V为例进行分析。

1）数字化仪在10V量程测量3V电压时的允许误差极限为±（12ppm reading +0.5ppm range），即为±41μV；

2）采样速率设为50kSa/s，由采样速率引入的附加噪声误差为Noise=2×Range(V)12×2Bits，因为50kS/s采样速率对应14Bits，所以在10V量程，附加噪声误差为±352μV；

3）在50kSa/s采样速率下，由于Auto Zero功能“OFF”引入的误差为±2ppm of Range，即为±20μV；

4）在50kS/s采样速率下，由ADC Calibration功能“OFF”引入的误差为±3ppm of Reading，即为±9μV。

综合以上误差来源，3V电压测量的允许误差限为±422μV，则允许误差的区间半宽度为a1=422μV，认为在该区间内服从均匀分布，包含因子k1=3，根据公式（C.4），则uB1为：

uB1=a1k1=244μV                        （C.4）

相对值uB1为0.008%。

b) 数字化仪电压测量分辨力引入的不确定度分量uB2

以3V电压为例进行分析。数字化仪在采样速率设为50kSa/s时，相当于4位半数字表，在10V量程其分辨力为1mV，则其区间半宽度为a2=500μV，认为在该区间内服从均匀分布，包含因子k2=3，根据公式（C.5），则uB2为：

uB2=a1k1=289μV                       （C.5）

相对值uB2为0.01%。

c）数字化仪输入阻抗所引入的不确定度分量uB3

在10V量程，数字化仪输入阻抗为10MΩ，远大于分流器R，所以不会产生分流作用，则由输入阻抗引入的不确定度分量uB3可忽略不计。

d）数字化仪带宽引入的不确定度分量uB4

数字化仪在10V量程，其带宽为325kHz，上升时间为1.08μs，根据标准规定和对不同厂家、型号脉冲电流源的技术查询，被校脉冲信号的上升时间在15μs以上，所以，由数字化仪的上升时间远小于被测信号的上升时间，所以uB4可忽略不计。

e）由测试线、连接及其他因素引入的不确定分量uB5

由测试线、连接及其他因素会对测试结果带来影响，根据试验数据将其适当扩大，uB5为0.1%。

f) 脉冲分流器不准引入的不确定度分量uB6

所用1Ω分流器阻值的最大允许误差极限为±0.2%，则其区间半宽度为a6=0.2%，认为在该区间内服从均匀分布，包含因子k6=3，根据公式（C.6），则u6r为：

u6r=a6k6=0.12%                    （C.6）

g) 温度变化时分流器阻值变化引入的不确定度分量uB7

根据对脉冲分流器技术指标，当温度在15℃～35℃变化时，电阻温度系数变化不超过100ppm（即1μΩ），在相对稳定的校准环境温度下，此项影响可忽略不计。

h) 电阻功率变化时脉冲分流器阻值变化引入的不确定度分量uB8

1Ω电阻的功率为20W，当被校脉冲电流源输出1A电流时，其脉冲持续时间为300μs，通常为瞬时单次脉冲信号，1Ω分流器的功率远远满足使用要求，不会由于功率影响电阻阻值变化，此项影响可忽略不计。

l) 脉冲分流器频响所引入的不确定度分量uB9

根据电阻以往试验数据和波形，由电阻频率特性引入的不确定度分量uB9可忽略不计。

m) 脉冲分流器响应时间所引入的不确定度分量uB10

脉冲分流器带宽足够，不可能响应到被测脉冲波形，不会引起波形失真和波形不完整，因此其影响量忽略不计。

n) 脉冲分流器感性成分引起电阻阻值变化引入的不确定度分量uB11

脉冲分流器中的感性成分和其他成分会对脉冲信号的上升时间和脉冲宽度有影响，但波形和数据没有突变，而且被测脉冲信号的频谱范围较低，最高约为50kHz，所以其影响量可忽略不计。

o) 由测量重复性等随机因素引入的相对不确定度uA

对3A脉冲电流测试点用规范规定方法进行独立重复测量，测量次数n=10，重复性测试数据见下表。根据公式（C.7），则uA为：

uA=sn(x)=i=110(xi−x)2n−1=0.00067A          （C.7）

相对量uA为0.02%。

| x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 | x | sn(x) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9963 | 2.9967 | 2.9964 | 2.9954 | 2.9965 | 2.9962 | 2.9952 | 2.9951 | 2.9951 | 2.9967 | 2.9960 | 0.00067 |

C.3.4  相对合成标准不确定度计算公式

去掉可忽略的不确定度分量，不确定度分量一览表见下表。

| 不确定度分量 | 来源 | 分布 | k值 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uB1 | 数字化仪脉冲电压测量不准 | 均匀 | 3 | 0.008% |
| uB2 | 数字化仪电压分辨力引入 | 均匀 | 3 | 0.01% |
| uB5 | 测试线、连接及其他因素引入 | / | / | 0.1% |
| uB6 | 脉冲分流器阻值不准引入 | 均匀 | 3 | 0.12% |
| uA | 测量重复性等随机因素引入 | / | / | 0.02% |

以上各不确定度分量互不相关，根据公式（C.8），则相对合成标准不确定度为：

(uB1)2+(uB2)2+(uB5)2+(uB6)2+(uA)2≈0.15%       （C.8）

C.3.5  扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U=k×ucr=0.3%                    （C.9）

C.4 电感校准不确定度评定

C.4.1  测量模型

根据雪崩能量测试仪器使用说明书的要求，将高频电感测量仪的四端对测试端口与转换夹具相连，可以使四端对结构转换成两端，然后接上被校电感进行电感的测量。在1kHz频率下测量电感，雪崩能量测试仪器电感设定值LX，读取高频电感测量仪的测量值为Ln。

……………………………………（C.10）

式中：Ln—高频电感测量仪的测量值，H；

LS—雪崩能量测试仪器电感设定值，H；

δ—测量误差，H。

C.4.2  不确定度来源

a）测量重复性变化引入的不确定度分量uA

b）高频电感测量仪测量电感不准引入的不确定度分量uB1

c）由测试线、连接及其他因素引入的不确定度分量uB2

C.4.3  标准不确定度评定

a）由高频电感测量仪测量电感不准引入的不确定度分量

根据高频电感测量仪技术指标，其测量最大允许误差与被测电感的大小以及频率有关。在1kHz频率下测量1mH电感时，其最大允许误差为±0.1%，按均匀分布，包含因子k=3，则对应的不确定度分量为：uB1=(0.1%/3)=0.06%。

b）由测试线、连接及其他因素引入的不确定分量

由测试线、连接及其他因素会对测试结果带来影响，根据试验数据将其适当扩大，为0.1%。

c）测量重复性变化引入的不确定度分量uA

按A类评定，用高频电感测量仪对雪崩能量测试仪器电感标称值为1mH测试点进行短期重复测量，独立测量n=10次，数据见下表。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9981 | 0.9983 | 0.9985 | 0.9983 | 0.9982 | 0.9984 | 0.9982 | 0.9986 | 0.9983 | 0.9987 | 0.99836 |
| 实验标准偏差Sn(x)=0.00019mH，相对值为uA=0.019% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

考虑到其他量程，进行适当放大，uA=0.02%。

C.4.4  合成标准不确定度

电感的测量不确定度汇总见下表：

| 不确定度 分量 | 不确定度来源 | 评定 方法 | 分布 | k值 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uA | 测量重复性变化 | A | 正态 | / | 0.02% |
| uB1 | 高频电感测量仪测量电感不准 | B | 均匀 | 3 | 0.06% |
| uB2 | 由测试线、连接及其他因素 | B | / | / | 0.1% |

以上各不确定度分量独立不相关，根据下面公式，则合成标准不确定度为：

uB12+uB22+uA2=0.12%

C.4.5  扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度Urel=uc×k=0.3%。

C.5雪崩能量校准不确定度评定

以按去耦电压源测试原理设计的雪崩能量测试仪的雪崩能量校准项目不确定度评定为例，说明雪崩能量校准项目的测量不确定度评定的程序。

C.5.1  测量模型

根据雪崩能量测试仪器使用说明书的要求，连接雪崩能量测试仪测量夹具，将验证件连接至测量夹具，用导线将验证件雪崩电流输出+、-端子短接，数字示波器电流探头经过零点调节和去磁后，卡住导线，测量雪崩电流值I。

E=12I2L                             （C.11）

式中：E—雪崩能量，J；

I—雪崩电流值，A；

L—负载电感值，H。

求导得相对不确定度：

[uc(E)E]2=22[uc(I)I]2+[uc(L)L]2

即ucrel(E)=4urel2(I)+urel2(L)

C.5.2  不确定度来源

a）测量重复性变化引入的不确定度分量uA

b）数字示波器电流探头测量电流不准引入的不确定度分量uB1(I)

c）由测量夹具、测试线、连接及其他因素引入的不确定度分量uB2(I)

d）负载电感短期稳定性引入的不确定度分量uB3(L)

C.5.3  标准不确定度评定

a）由数字示波器电流探头测量电流不准引入的不确定度分量uB1(I)

根据数字示波器电流探头技术指标，其测量最大允许误差为±1%，按均匀分布，包含因子k=3，则对应的不确定度分量为：uB1(I)=(1%/3)=0.6%。

b）由测量夹具、测试线、连接及其他因素引入的不确定度分量uB2(I)

由测量夹具、测试线、连接及其他因素会对测试结果带来影响，根据试验数据将其适当扩大，uB2(I)为0.3%。

c）负载电感短期稳定性引入的不确定度分量uB3(L)

负载电感值直接利用的是本次校准中电感校准项目中得到的电感测量值，根据电感的短期稳定性重复性试验数据将其适当扩大，uB3(L)为0.1%。

d）测量重复性变化引入的不确定度分量uA

按A类评定，用IPA65R095C7型 MOSFET器件雪崩能量验证件对雪崩能量测试仪器雪崩能量进行短期重复测量，独立测量n=10次，数据见下表。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.991 | 0.993 | 0.995 | 0.993 | 0.992 | 0.994 | 0.992 | 0.996 | 0.993 | 0.995 | 0.9934 |
| 实验标准偏差Sn(x)=0.0016mJ，相对值为uA=0.16% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

考虑到其他量程，进行适当放大，uA=0.2%。

C.5.4 合成标准不确定度

雪崩能量的测量不确定度汇总见下表：

| 不确定度 分量 | 不确定度来源 | 评定 方法 | 分布 | k值 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uA | 测量重复性变化 | A | 正态 | / | 0.2% |
| uB1(I) | 数字示波器电流探头 测量电流不准 | B | 均匀 | 3 | 0.6% |
| uB2(I) | 由测量夹具、测试线、 连接及其他因素 | B | / | / | 0.3% |
| uB3(L) | 负载电感短期稳定性 | B | / | / | 0.1% |

以上各不确定度分量独立不相关，根据下面公式，则合成标准不确定度为：

4（uB12(I)+uB22(I)）+uB32(L)+uA2=1.4%

C.5.5 扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度Urel=uc×k=2.8%

- 附录D

- 雪崩能量测试方法

功率MOSFET器件雪崩能量测试有两种测试方法：去耦电压源测试方法和单脉冲非钳位感应开关测试方法。雪崩能量测试仪不同厂商生产的仪器，按照不同的测试方法设计。

D.1  定义

单脉冲雪崩能量（EAS）：标定了器件可以容忍的瞬时过冲电压的安全值即外加电压大于BVDSS时器件也不会损坏的最大漏源间的能量；

IAR：雪崩电流（IAR）。

EAR：重复脉冲雪崩能量（EAR）。

D.2  测试方法

功率MOSFET器件雪崩能量测试有两种测试方法：去耦电压源测试方法和单脉冲非钳位感应开关测试方法。图D.1 为去耦电压源测试电路，图D.2位单脉冲非钳位感应开关测试电路。

对于图D.1来说，雪崩能量计算公式为：

EAS=12IAR2L                               (D.1)

对于图D.2来说，雪崩能量计算公式为：

EAS=12IAR2LVDSVDS−VDD                           (D.2)

两者的区别在于图D.2中的VDS最后没有降到0，而是降到VDD，也就是说有部分的能量没有转换到雪崩能量中。对于低压器件而言，VDS-VDD会变得很小，这样就会引入较大的误差，因此限制了此测量电路在低压器件中的使用。

（a）

（b）

图D.1（a）VDD去耦电压源测试电路；（b）波形

（a）

（b）

图D.2（a）单脉冲非钳位感应开关测试电路（b）波形

注：图D.1和图D.2中除DUT为被测器件外，均为雪崩能量测试仪的内部电路。